采购需求

- 设备清单一览表

| - 序号 | - 设备名称 | - 使用地点 | - 数量及单位 | - 合计 | - 单价 | - 总价 | - 品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 便携式B彩超M5加工作站（3把探头） | - 幸福街道社区卫生服务中心 | - 1台 | - 5台 |  |  |  |
|  |  | - 阿扎克乡卫生院 | - 1台 |  |  |  |  |
|  |  | - 吐古买提乡卫生院 | - 1台 |  |  |  |  |
|  |  | - 松他克乡卫生院 | - 1台 |  |  |  |  |
|  |  | - 阿湖乡卫生院 | - 1台 |  |  |  |  |
| - 2 | - 数字式十二道心电图机 | - 幸福街道社区卫生服务中心 | - 2台 | - 7台 |  |  |  |
|  |  | - 吐古买提乡卫生院 | - 2台 |  |  |  |  |
|  |  | - 格达良乡卫生院 | - 2台 |  |  |  |  |
|  |  | - 阿湖乡卫生院 | - 1台 |  |  |  |  |
| - 3 | - 生长发育评估儿童健康保健电脑 | - 幸福街道社区卫生服务中心 | - 10台 | - 10台 |  |  |  |
| - 4 | - 糖化血红蛋白测量仪 | - 阿扎克乡卫生院 | - 1台 | - 3台 |  |  |  |
|  |  | - 松他克乡卫生院 | - 1台 |  |  |  |  |
|  |  | - 格达良乡卫生院 | - 1台 |  |  |  |  |
| - 5 | - 24小时动态心电图 | - 阿扎克乡卫生院 | - 2台 | - 2台 |  |  |  |
| - 6 | 全自动自控洗胃机 | - 上阿图什镇卫生院 | - 1台 | - 2台 |  |  |  |
|  |  | - 吐古买提乡卫生院 | - 1台 |  |  |  |  |
| - 7 | 心电监护仪 | - 吐古买提乡卫生院 | - 2台 | - 6台 |  |  |  |
|  |  | - 松他克乡卫生院 | - 2台 |  |  |  |  |
|  |  | - 上阿图什镇卫生院 | - 2台 |  |  |  |  |
| - 8 | 电动压缩雾化吸入器（医用） | - 光明街道社区卫生服务中心 | - 1台 | - 7台 |  |  |  |
|  |  | - 上阿图什镇卫生院 | - 6台 |  |  |  |  |
| - 9 | 800速全自动生化分析仪（含UPS应急电源） | - 光明街道社区卫生服务中心 | - 1台 | - 1台 |  |  |  |
| - 10 | 400速全自动生化分析仪（含UPS应急电源） | - 阿湖乡卫生院 | - 1台 | - 2台 |  |  |  |
|  |  | - 格达良乡卫生院 | - 1台 |  |  |  |  |
| - 11 | - 全电脑牙科综合治疗机 | - 格达良乡卫生院 | - 1台 | - 1台 |  |  |  |
| - 12 | - 简易呼吸机 | - 上阿图什镇卫生院 | - 1台 | - 1台 |  |  |  |
| - 13 | - 二次反射无影灯 | - 上阿图什镇卫生院 | - 1个 | - 1个 |  |  |  |
| - 14 | - 单臂外科吊塔 | - 上阿图什镇卫生院 | - 1个 | - 1个 |  |  |  |
| - 15 | - 等离子壁挂式空气消毒机 | - 上阿图什镇卫生院 | - 6个 | - 6个 |  |  |  |
| - 16 | - 全自动凝血分析仪 | - 上阿图什镇卫生院 | - 1台 | - 1台 |  |  |  |

| 序号 | 名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式B彩超M5加工作站（3把探头） | - 货物名称 全数字化全身型高端便携式彩色多谱勒超声诊断系统 - 产品用途说明 腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑, 泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用 - 系统技术规格及概述： 3.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 *3.1.1 ≥15寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏（提供图片证明材料） 3.1.2 多倍波束合成 3.1.3 二维灰阶模式 3.1.4 组织谐波成像模式 3.1.5 斑点抑制成像 3.1.6 空间复合成像，支持≥7条偏转线 3.1.7 频率复合成像 3.1.8 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 3.1.9 高分辨率血流技术 3.1.10 频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） *3.1.11组织多普勒成（包括TVI、TVD、TVM、TEI四种模式）（提供图片证明材料） 3.1.12 M型模式、彩色M型模式 *3.1.13解剖M型模式，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像（提供图片证明材料） 3.1.14 组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量 3.1.15 扩展成像技术 3.1.16 实时双幅对比成像 *3.1.17一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式，支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正（提供图片证明材料） *3.1.18智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作（提供图片证明材料） *3.1.19 一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大（提供图片证明材料） 3.1.20 局部放大（支持前端、后端放大） 3.1.21二维和彩色多谱勒双幅显示 3.1.22 穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增强平面多角度可调 *3.1.23 标配超声教学软件（支持腹部、妇产、甲状腺、乳腺、睾丸、神经方面应用）,包括解剖图、标准超声声像图、探头放置位置图、文字说明; 支持以上单窗口图像放大功能（提供图片证明材料） 3.1.24支持多语言操作界面（包括键盘输入、注释、操作面板等） *3.1.25支持用户自定义按键数量≥4个（提供图片证明材料） 四、系统通用功能 * 4.1 标配台车探头拓展器探头接口3≥个（提供图片证明材料） 4.2探头规格：频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频凸阵探头具有≥4种频率的变频范围，常规扫描角度≥70度，扩展后扫描角度≥90度电子凸阵：超声频率 2.0- 6.0 MHz线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持梯形扩展显示；超声频率 5-11MHz 相控阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥90度；超声频率2.5- 5.0MHz 4.3支持用户自定义按键数量≥4个 4.4整机重量≤6KG 五、二维灰阶模式 5.1数字化声束形成器 5.2数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 5.3接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 5.4扫描线：每帧线密度≥220超声线 5.5发射声束聚焦：发射≥4段 5.6二维独立角度偏转 5.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 * 5.8最大显示深度:≥35cm （提供图片证明材料） 5.9最大帧率: ≥230 帧/秒 5.10TGC: ≥8段 * 5 .11LGC: ≥4段（提供图片证明材料） 5.12二维灰阶：≥256 5.13动态范围: 30-160db（可视可调） 5.14增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 5.15伪彩图谱: ≥8种 5.16体位标记：≥120种，可以自定义注释 5.17扫描帧率：诊断深度17cm，全视野时≥50帧／秒 六、彩色多普勒模式 6.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 6.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 6.3取样框偏转: ≥±20度 6.4最大帧率: ≥230 帧/秒 6.5支持B/C 同宽 七、频谱多普勒模式 7.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 7.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 7.3显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 7.4最大速度: ≥9.2m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s） 7.5最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 7.6取样容积: 1-20mm 7.7偏转角度: ≥±20度 (线阵探头) 7.8零位移动：≥8 级 7.9快速角度校正 7.10支持频谱自动测量 八、测量和分析: 8.1常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数） 8.2全科专用测量及分析软件包，包括腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经。 8.3急诊科，可自动生成报告 8.4妇科/产科专用测量及分析，含多胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式 8.5心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA等 8.6自动左心室收缩功能自动测量 * 8.7血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，包含最大、最小、平均、质量指标等7组值（提供图片证明材料） 8.8用户可自定义测量项目以及公式编辑 九、电影回放及原始数据处理 9.1所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置， 向后存储≥5分钟的电影 9.2原始数据处理，可对回放图像进行35种参数调节 *9.3动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响实时扫描（提供图片证明材料） 十、 *检查存储和管理（内置超声工作站）（提供图片证明材料） 10.1≥800G硬盘 10.2内置超声工作站 10.3多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像 10.4导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 10.5一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失 十一、连通性 11.1参考信号: 心电，并支持心电触发控制 11.2支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换 * 11.3 USB3.0接口≥2个，支持USB接口扩展（提供图片证明材料） 11.4音视频输出：S-Video 11.5有线网络接口1个 十二、外设和附件 12.1可拆卸锂电池 12.2储物设备 12.3专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件 12.4多功能专用台车 十三、安全和认证：经CE、SFDA认证 十四、配置要求 1、全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台 2、探头：凸阵探头1个，线阵探头1个，腔内探头1个 3、多功能台车：1个 4、探头扩展器：1个 5、拉杆箱：1个 6、工作站1套 十五、备件、技术及维修服务，培训要求及其它 15.1备件要求：卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应 15.2技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务 15.3技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能 |
| 2 | 数字式十二道心电图机 | 一、工作条件： 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器 二、 ECG输入 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集 *导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系） 输入阻抗：≥950M Ω（10Hz） 频率响应：0.01Hz ~ 290Hz 定标电压：1mV±2% *耐极化电压：±850mV（±5%） 内部噪声：≤12.5µVp-p 时间常数：≥3.2 s *共模抑制比：≥135dB（AC滤波开启）；≥120dB（AC滤波关闭） 输入电流：≤0.01μA 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能 *中文输入及中文操作提示和中文报告语言 三、波形处理： *A/D转换：24bit *采样率：32kHz，每导联 *灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5% 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能 四、存储器 *设备内置存储器，存储病800例 数据可通过SD卡、USB口导入导出 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间 五、 显示器： *7英寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格 显示信息：同屏显示12导同步心电波形 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等 六、记录器： 热敏式点阵打印机 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%） 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等 *可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告 *具备在无网格纸上打印网格功能 七、功能 *直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率 可准确判定接触不良的电极并予以指示 拥有自动测量功能和自动诊断功能 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。 R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出 *自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告 周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息 可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量 八、外部输入接口： USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口 *支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网 *支持DAT、PDF、FDA-XML（选配）、DICOM（选配）格式，满足医院信息化需求 支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息 九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动 十、电源：交直流两用 自动转换 10.1 交流电源：交流 100V~240V 50Hz/60Hz *10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 |
| 3 | 生长发育评估儿童健康保健电脑 | 儿童保健电脑是第五代儿童保健电脑，它采用两套标准，一套是新的国际标准，即即2006、2007年版WHO公布的0~7岁以下儿童生长标准”， 在原有的体重、身长（高）标准外，增加了头围、上臂围等标准和BMI的计算和评价。另一套是新的中国标准，即：2009年初，中华人民共和国卫生部妇幼保健和社区卫生司等公布的“2005年中国九市7岁以下儿童体格发育调查研究”和“中国7岁以下儿童生长标准”等资料。评价体格发育、营养状况、体型、BMI计算和预测身高等。WHO这套标准是通过全球研究制定的，适用于世界任何地方从出生到7岁以下的婴儿。适用范围：儿童保健所、妇幼保健所（院）,市、区、县医院保健科、儿科，社区、厂矿医院，乡镇卫生院，幼儿园，托儿所等单位。可用于中国或世界任何地方。 只需输一次数据，即可用二种标准评价，可单独或同时打印结果。 携带16列微型打印机，报告清晰，性能可靠，换纸方便。 有自动百年历等功能（同EI2型 ）。用中国标准评价：显示体重、身长（高）、头围、胸围、坐高正常中位数，评价其等级（分6种等级）。 用国际标准评价：显示体重、身长（高）、头围、上臂围正常中位数，评价其等级（分6种等级）。 用二种标准分别评价是否低体重、发育迟缓、消瘦、超重、肥胖（轻、中、重）、体重正常等。 计算和评价BMI（身体质量指数或体块指数）评价何种体型和预测身高等功能。 技术特性： 本电脑采用HUA BANG 单片微处理机和进口大规模集成电路构成。 电源：220V或110V土22V 50Hz，机器工作电压：直流9V（外接稳压电源），平均功耗<10VA。 共设30个进口按键，输出用48只发光二极管和6只LED显示，可辨性强。 选用EPSON M-150Ⅱ型微型打印机，打印纸宽44.5mm,打印方式为梳式点阵。 外形尺寸270mmX163mmX54mm，重量0.6kg。 【执行标准】 Q/320500 LDW 001-2018 Q/320501 SZAL 002-2018 |
| 4 | 糖化血红蛋白测量仪 | 一、产品特点： 快速便捷 自动识别检测项目及反应时间 检测时间3-20min 支持全血、血浆、血清、尿液 可连接LIS和HIS系统 二、产品性能参数： 线性相关系数：r≥0.99。 重复性：仪器重复测量的变异系数CV≤3%。 准确度：仪器临床准确度≥85%。 整机功耗：≤100VA 三、产品基本参数： 激发光源：LED 激发光谱：中心波长λ0=375nm 接收光谱：中心波长λ1=610nm 样本类型：全血、血清/血浆和尿液等（具体采用哪种样本需以相应的定量检测试剂盒使用说明书为准） 软件系统：自定义智能管理模块，ARM 9 嵌入式系统 硬件接口：RS232、USB、以太网络接口 打印系统：内置热敏打印机（匹配使用宽度57mm的热敏打印纸） 人机界面：4.3寸LCD彩屏+电阻式触摸屏 存储空间：五千条检测结果大容量储存，具备结果查询功能 样本信息：各项目具有独立的一维码编码，仪器自动扫描并判断项目信息，快捷方便 报告系统：可以外接电脑并配置独立的报告系统；或在院方提供LIS/HIS系统接口协议后连接医院LIS/HIS系统。 工作环境： 温度10~30℃； 湿度 ≤70％ 大气压力 85.0Kpa~106.0Kpa 外观尺寸：22.5.0cm（L）*22.0cm（W）*11.3cm（H） 主机重量：2.5Kg |
| 5 | 24小时动态心电图 | - 采集盒： *1.1外形精巧，体积小，≤50克，方便受检者佩戴 *1.2存储方式及容量mircoSD卡存储，容量≥1G *1.3采集盒为彩色屏幕显示波形，可以查看电极连接情况及病人信息。 1.4具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间 *1.5灵活的数据传输方式，同时支持microSD卡拔插方式和USB2.0高速直接数据读取方式 - 信号处理 2.1频率响应：0.05～55Hz 2.2输入阻抗：≥20MΩ 2.3输入回路电流：≤0.1uA 2.4噪声电平：≤50μVp-p 2.5极化电压：±290mV 2.6共模抑制比（CMRR）：≥95dB 2.7时间常数：≥3.2s 2.8增益： 0.5、1、2 2.9记录通道：12通道 *2.10采样率： 128、256、512、1024Hz， 2.11 A/D转换精度：8、12、14、16、18位可调 2.12起搏检测：多通道同时检测 二、软件要求 3.1软件同时兼容3/12导联记录盒 *3.2根据用户需要，配置软件界面工作流程功能 3.3 心电波形自学习功能，实现模板高效匹配 3.4 支持Lorenz散点图、直方图、时间散点图、叠加图等分析工具，快速有效的协助用户进行心拍分析； 3.5具有反混淆分析功能，模扳聚类后可将模扳的内的心电波形叠加,并能根据形态差异分 辨出所需要的心搏并加以修改，可浏览、分析、修改波形 3.6心电图编辑窗口的具有自动播放功能，播放速度可调 *3.7软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化 的趋势，ST测量不准确时，可以进行ST段重分析。 3.8可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件 3.9可以对AOO、VOO、AAI、VVI、DDD等十六种起搏器进行分析，具备起搏脉冲检测功能， 起博采样率达10000点/秒 3.10心率变异分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图七方面进行分析，分析全面到位 3.11具有专门的房扑、房颤分析功能及心率震荡分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险 - 功能特点 *4.1 仅需要一节7号（AAA）电池就可以实现24小时数据监测 4.2电源管理，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后将自动关闭电源，节约电池电量，防止电池漏液。 四、配置： 1、心电记录器1个 2、动态心电分析系统软件1套（含加密狗） 3、心电导联线1套 |
| 6 | 全自动 自控洗 胃机 | 功 率：＜120VA（W） 输入电压：AC220V±10%、50Hz±2% 噪 声：＜65dB（A） 进胃液量：≤350ml 出胃液量：≤450ml 进胃压力：﹢0.050MPa 出胃压力：﹣0.050MPa 整机体积：430×210×160 mm 整机重量：12kg 主要功能特点 新型正负压无油膜式泵结构，压力自动反馈控制系统 增大管径，通路设计，保证仪器内部无堵塞现象发生 压力、液量双重安全保护 进、出胃状态显示 进、出胃压力数字显示 洗胃周期次数自动数字记录显示，可随机清零 独立、实用的液量平衡系统 强力自动反冲、超强防堵功能，有效缓解胃内胃管堵塞 ★本机使用压力为真实压力，非模拟压力。 ★本机已通过国家电磁兼容性试验检测。 |
| 7 | 心电监 护仪 | 一、监护参数 标准配置参数： 心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 选配参数： 呼吸末二氧化碳、6导心电（6-ECG）、12导心电（12-ECG）、有创血压等 二、显示 １．≥12英寸彩色显示屏，分辨率：800×600，倾斜角设计，便于观察波形； ２．★支持同屏显示≥12道波形，波形颜色与位置可调； ３．具有大字体中文显示界面、标准显示界面、动态趋势共存界面，呼吸氧合图界面、NIBP回顾、同屏等多种回顾对比查看界面。且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表。 ４．可根据医护人员临床观察需要自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察； ５．具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断； ６．支持成人模式、儿童模式和新生儿模式。 三、数据存储 1G存储空间的数据存储量如下：(具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充) １．≥80小时连续参数数据 ２．≥65000组NIBP数据 ３．≥4000组生理报警事件 ４．≥4000组心律失常事件 ５．≥80小时全息波形 四、性能特点 １．选配触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态 ２．★心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求。 ３．★共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB。 ４．ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全。 ５．支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式。 ６．★具有NFC模式，便于医务人员密切关注心率生理报警情况。 ７．具有清洁模式，清洁NIBP气路的灰尘，确保血压测量的准确性。 ８．具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护。 ９．具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征。 10．★技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色（共2个独立的报警指示灯），有利于医护人员远距离辨识报警情况。 11．具声光双重三级报警，并可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率。 12．★血压测量进气口具有除尘设计：防止空气中的微尘进入血压气泵，血压气泵使用寿命更长，血压测量也更准确。 13★血压测量具新生儿袖带识别技术，防止因病人类型设置错误，新生儿血压测量时造成气压伤。 14血氧可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况，具有抗干扰和弱灌注技术。 15.具有五种计算功能，含有药物浓度计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。。 16.支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网。 17.支持选配内置无线网络WIFI通讯模块 18.标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、、USB口、电源线卡扣（防止电源脱落）。 19.制造商通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。 五、电源 １．电源：100V-240V ,50HZ/60HZ ２．电池：内置可拆卸充电锂电池，最长使用时间≥4小时 |
| 8 | 电动压 缩雾化 吸入器 | 执行标准：YZB/苏0024-2012 电源电压：AC220V土22V，50HZ1HZ 外形尺寸：210*98*170MM 产品噪音： <65DB(A) 压缩泵最大压强：>0.15MPA 产品材料：材料 最大雾化率：>0. 1ML/MIN 内包装尺寸：295*210*141MM 熔丝管规格：T1.6AL250V 压缩泵自由空气流量：＞0.15MPA 附件清单：主机1化器1过棉1丝管“1说明书1合格证1保修卡1 |
| 9 | 800速全自 动生化分析 仪（含 UPS应急 电源） | - 仪器类型：随机任选、分立式全自动生化分析仪 - 分析速度：生化恒速800T/H，选配ISE速度可达1200T/H - ★最大可同时分析项目：≥183个（包含生化，ISE，血清指数） - 测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配) - 分析方法：终点法、固定时间法、动力学法; - ★样本位：≥191个样本位； - 样本量：1.5μL～35uL， 0.1µl步进。 - 试剂盘冷藏温度：2～8℃ - ★试剂位：≥178个试剂位； - 试剂量：10μL～200uL， 0.5µl步进。 - 反应杯位：≥164个,光径5mm； - ★最小反应体积： ≤71µl； - 温控方式：固体直热，升温快，免维护； - 比色杯清洗：8阶，自动温水/清洗剂清洗 - 光学系统：全息凹面光栅后分光系统 - 波长：340～850nm ,16个波长 - 吸光度线性范围：0～3.5 Abs - ★样品携带污染率：不大于0.05% - 具有酶线性拓展功能 - ★支持HbA1c全血测试功能 - 支持在线试剂装载 - 支持一个项目放置多套试剂 - 操作系统：全中文操作界面 - 支持定时休眠和手动休眠 |
| 10 | 400速全 自动生 化分析 仪（含 UPS应急 电源） | 1.仪器类型：随机任取、分立式全自动生化分析仪 2.分析速度：比色恒速420T/H，选配ISE速度可达626T/H 3.最大可同时分析项目≥：94个（生化，ISE，血清指数） 4.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(选配) 5.分析方法：终点法、固定时间法、动力学法，支持1-4试剂项目 6.样本位：≥100个 7.样本量：1.5μL～45uL， 0.1µl步进。 8.试剂位：≥90个 9.试剂盘制冷温度：2～8℃ 10.试剂量：10μL～200uL， 0.5µl步进。 11.搅拌杆：2个 12.反应杯位：≥91个,光径5mm； 13.反应体积： 100µl～300uL； 14.温控方式：固体直热，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养； 15.比色杯清洗：自动8阶温水清洗 16.光学系统 ：全息凹面光栅后分光系统 17.波长：340～800nm ,12个波长 18.吸光度线性范围：0～3.5 Abs 19.样品携带污染率：不大于0.05% 20.支持HbA1c全血测试功能 21.具有酶线性拓展功能 22.支持一个项目放置多套试剂 23.固定式条码扫描仪选配 24.电解质分析模块选配 25.操作系统：全中文操作界面 26.电脑要求：CPU 2.6G及以上，硬盘 160G及以上，内存 2G及以上 |
| 11 | 全电脑牙科综合治疗机 | 一、工作条件： 1.1.电压：AC220V-230V 1.2.频率：50Hz±1Hz 1.3.环境温度：5-40℃ 1.4.相对湿度：≤80% 1.5.水压：0.20-0.40Mpa/2.0-4.0bar 1.6．气压：0.20-0.40Mpa/2.0-4.0bar 1.7.排量：≥55L/min(水负压) ≥120 L/min（气负压） 1.8.重量:225KG 二、技术参数： 2.1.牙科椅 2.1.1座垫面离地面最低高度：390毫米 2.1.2靠背后倾范围：-5—80度 2.2.治疗机 2.2.1高速涡轮手机转速≥300000 r/min 2.2.2低速气马达手机转速≥14000r/min 2.2.3漱口水温度：40℃±5℃ 2.2.4冷光口腔灯：8000～15000Lux 三、产品要求： ★3.1设备有9秒快速仰俯功能，确保患者舒适的基础上，最大化节省医生操作的时间。 ★3.2设备具有术后清洁椅位：一键即可使机器升到最高，设备没有死角便于打扫卫生;同时自动关闭口腔灯，避免忘灯，造成烧灯;痰盂自动冲痰，方便冲洗干净且无杂质积水在管道上，避免产生异味和堵塞造成排水困难。既节省了医生的时间，又提高了工作效率。 ★3.3、机椅互锁系统：只要一踩脚踏手机洁牙机等器械工作，牙椅的上升下降功能全部被锁死。避免事故的发生。 3.4、双轴式头枕设计，可以适应儿童和轮椅患者就诊。 3.5、三旋转轴设计的冷光源无影灯，可以进行强弱光调节适应不同患者（正确患者和轮椅患者）的治疗。 ★3.6、设备急停装置与水汽电一键开关二合一。只需一键，全搞定，方便操作。 3.7、气负压强吸系统带消音装置：强吸带消音工作环境更安静，这样医生都愿用上吸力大的强吸，提高了效率。同时强、弱吸系统的过滤装置可快速拆装，方便清洁、消毒。 3.8、手机系统挂架可旋转，让医生操作自如。 3.9、具有多功能一体式脚踏控制器，不需用手碰触任何按键就可控制椅位，并且有冷光灯开关和变光调节，同时有漱口水控制功能。 ★3.10、内置LED观片灯：更靠近医生和患者，方便观察和沟通，不易被碰坏。直流供电发光均匀寿命更长。 3.11、牙科椅具备紧急制动安全装置（在牙椅自动运行中，在操作上按任意椅位控制按钮即停止运行） 3.12牙科电动椅位运行双向（器械盒及助手架操作面板分别具备椅位控制热水器加热，冲痰、漱口水控制按钮）控制系统，方便四手操作。 ★3.13电动牙科椅具备负5度急救椅位功能，避免意外事故的发生。 - 医生单元. - 四孔手机管*3. - 三用喷枪*1. - ★内置式直流24V观片灯*1. - 医生操作面板*1. - 气压表*1. - 135°可旋转倾斜式大挂架*1. - 水单元. 净水瓶供水系统*1. 180°可旋转全陶瓷痰盂*1. 可设置的冲盂和漱口给水自动控制系统*1. 大容量自动恒温加热系统*1. 强吸气负压系统*1. ★强吸消音装置*1. 吸唾过滤装置*1. 助手单元. 助手器械盘*1. 三用喷枪*1. 可拆卸消毒弱吸接头*1. 可拆卸消毒强吸接头*1. 患者座椅. 低噪音电动牙科椅*1. ★水电气一键开关装置*1. ★机椅互锁系统*1. ★急救椅位*1. ★安全急停控制装置*1. ★快速复位功能（靠背复位时间≤9S）. ★术后清洁椅位. 豪华双关节折叠式头枕*1. ★可控灯的多功能脚踏系统*1. ★人体工程学PU座垫*1. 医生工作座椅*1. 可旋转托盘*1. LED口腔手术光灯*1. - 配置清单： |
| 12 | 简易呼吸机 | 成人型 选用规格：成人>33kg 最小输送容量：>600ml 限压阀压力：60cmH20 吸气阻抗：<5cmH20 呼气阻抗：<5cmH20 呼吸阀病人端接口： 15mm＆ 22mm 面罩接口：22mm/15mm 呼气正压阀：接口30mm，压力值5~20 cmH20（可调节） 球囊容积：1630ml 储气袋容积： 2000ml 球囊按压回弹力：>50次/分钟 死腔：10ml 呼吸器尺寸：325×132mm 呼吸器质量：600 g 包装盒尺寸/质量：25×13×14cm / 300g 贮存环境：相对湿度，40%RH~95%RH温度∶-40 ℃～+60 ℃.无腐蚀气体，通风良好。 操分环境：相对湿度∶15%RH~95%RH，温度∶-18 ℃～ +50 ℃ 前向澄漏/后向泄漏：无 |
| 13 | 二次反射无影灯 | 功率： 140W 工作电压：AC 100V-240V 50Hz/60Hz 色温： 4000-5000K 可调节 照度： 40000-160000Lx 可调节 光斑直径： 120-300mm 可调节 红光指数： R9>95 显色指数： ≧92 温 升： <1摄氏度 照明深度： ≧1000mm，双灯头重合超过1350mm 亮度档级调光： 100档无级调光 控制器： 2.4寸液晶显示屏按键控制器 LED灯珠寿命： 50000h-80000h LED 灯珠排列： 矩阵式排列集成光源 LED灯珠品牌： 欧司朗 OSRAM LED灯珠参数： 3V/1W 关节数量：≧6 旋转方式： 360度无限旋转方式和540度有限旋转方式可选 光斑分布：（D50/D10) >0.5 总辐射测量 ≤1000W/m2 紫外辐射： 波长在400nm以下的紫外光辐射度低于6W/m2（行业标准为10W/m2） 安装高度： 2800-3200mm （另有矮楼层特殊款定制方案可供选择） 安装方式： 吊顶式（另有壁挂式，立式可供选择） |
| 14 | 单臂外科吊塔 | 1.工作电源：AC220V ，50HZ； 2.横臂臂长：≥850mm;活动范围（半径）:≥800mm，横臂两侧端盖为ADC12材质铸铝一次成型 3.水平旋转角度≥340°，横臂和箱体可同时旋转； 4.配置阻尼刹车制动装置，手术时设备无飘移； 5.净载重量≥400kg； 6.全铝合金一次成型设备托盘：3个（每个设备托盘最大承载重量≥150Kg）。（高度可调） 圆角防撞为ADC12材质铸铝一次成型.台面尺寸：（590*400*25mm） 7.吊柱式箱体，长度≥1160mm，为蝶型全密封设计，表面无凹槽和金属物外漏，气、电 分离，强电和弱电分离。接口可同时使用。 8.气体接口标准配置：氧气2个、负压吸引2个、压缩空气2个； a.接口颜色及形状不同，具有防接错功能;b. 插拔次数2万次以上； 9.电器插座：万用三孔6个、220V、10A; 10.等电位接地端子：2个； 11.抽屉1个； 12. 可旋转输液架1个（底座及直接为ADC12材质铸铝一次成型； 13.网络接口1个； 14.主体材料采用高强度铝合金型材；主体上下端盖为ADC12材质铸铝一次成型，整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。 具有旋转限位装置，吊塔表面采用静电喷涂环保粉末材料工艺，半亚光无眩目感，防紫外线，防腐蚀，便于清洁。 15.可根据需要安装通讯接口、视频接口、等设备。 16.吸顶式安装，稳定牢固； |
| 15 | 等离子壁挂式空气消毒机 | - 壁挂式，外观尺寸：900×300×210mm。 - 适用体积：≥120m3。 - 循环消毒风量：≥1200m3/h。 - 采用1至13000V可调高压静电场吸附杀菌、消毒。 - 等离子体发生器和等离子体机芯使用寿命≥10000小时。 - 等离子体密度值为3.04×1017-4.13×1017m3. - 细菌总量≤106cfu/m3 - 消毒时空气中臭氧浓度：≤0.02mg/m3。 - 负离子发生量：≥8×107个/cm3。 - 对空气中自然菌的杀灭率93.5%。 - 对空气中白葡萄球菌杀灭率99.93%。 - 对空气中的甲醛去除率93.51%。 - 额定电压：AC 220V±22V，消毒功率：≤90W，额定频率：50Hz±1Hz. - 噪音：≤55dB. 性能特点： - 外壳采用玻璃纤维环氧树脂材料独立开模成型，外壳材料抗阻燃性强。 - 采用微电脑程序控制，中文液晶显示，主控制芯片附带时钟计时芯片，工作稳定可靠。 - 程控自动消毒时间可设置六个时间段、时间段任意设置。 - 使用超强远红外线控制接收装置，可远距离遥控操作。 - 下进上出风道设计，更符合循环风消毒原理，提高消毒效率，也能避免凉风直吹医护人员。 - 内置高浓度负离子发生器，负离子清新空气。 - 具有风速和消毒增强功能，手动消毒和程控定时消毒功能。 - 具有等离子发生器、负离子、电机等故障自动检测及报警。 - 手动设置消毒时间自动记忆、具有工作时间累积计时功能。 - 初效过滤网过滤空气中的尘埃、杂质、活性炭去除异味、臭味。 - 内置静态除臭因子，解决终末消毒。 - 消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准，适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）。 |
| 16 | 全自动凝血分析仪 | - 检测原理：光学法。 - 检测方法：凝固法、发色底物法、免疫比浊法 。 - 光学结构：2种光源，使用405nm、570nm波长的光源。 - 检测通道：21个，凝固法方法学12个检测通道、发色底物法方法学1个检测通道，免疫比浊法方法学8个检测通道。 - 检测项目：可用于对PT、TT、APTT、FIB、外源性凝血因子（Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ）、内源性凝血因子（Ⅷ、Ⅸ、Ⅺ、Ⅻ）、狼疮抗凝物筛查、狼疮抗凝物确诊、蛋白C、蛋白S、D-Dimer、FDP、AT-Ⅲ、肝素测定（抗Xa）等凝固法、免疫比浊法和发色底物法的相关项目进行检测和分析。 - 样本类型：血浆。 - 速度：PT 300个测试/小时；D-Dimer检测速度87个测试/小时，四项（PT、APTT、TT、FIB）28个标本/小时，五项（PT、APTT、TT、FIB、D-Dimer）21个标本/小时。 - 标本位：80个样本位，容量大。 - 急诊位：3个。 - 进样系统：具备条码识别系统，样本可扫码直接上机，实现LIS双向通信，可自动检测样本量不足，可自动定量加样、自动定量稀释、自动定标和自动测定功能。 - 加样针：2把试剂针、1把样本针；2把试剂针更优避免交叉污染。 - 试剂位：33个，其中试剂冷藏位28个，自带8℃-16℃冷藏功能，常温试剂位5个；具备条码识别系统，试剂可扫码上机；自动识别试剂体积、剩余的测试次数。 - 测量杯：一次性反应杯，单个独立，无需磁珠及参比品，一次性装杯数量500个左右，选杯机构自动选杯并传输到位，有缺杯检测报警功能。 - 通讯功能：仪器通讯具有RS232连接功能。 - LIS通讯：具备RS232和TC/IP连接LIS功能。 - 打印功能：可直连打印机，打印报告单。 - 测量准确度：仪器自动定标，可保存多条反应曲线；FIB测量的相对偏倚不超过±10.0%；线性： 在FIB测定的线性范围内，r≥0.980。 - 质控管理功能：具备质控管理功能，自动生成质控图并可直接打印输出、质控结果无限增加。 - 外形尺寸：110cm*73cm*120cm（立式）。 - 仪器工作环境：温度：环境温度：10℃~30℃；相对湿度：相对湿度不超过80%；电源：电源电压~220V，频率 50Hz，功率450VA。 - 操作系统：Windows操作系统，数据存储100000个反应曲线储存。 |