
彩超技术参数
设备用途说明
用于腹部、心脏、妇科、产科、泌尿科、小器官、儿科、血管等方面的检查。
主要技术参数及功能：
技术平台：★linux +ARM+FPGA

★通道数、阵元数

物理通道数：≥64

探头阵元数：≥128
机器尺寸、重量

裸机(含显示器，不含探头)：

裸机尺寸(含显示器)：前后65cm，左右58cm，高132cm;

包装尺寸：长75cm，宽70cm，高119cm；

裸机重量(不含探头)：29.5kg；

总重量(含：推车彩超+包装木箱+2个探头)：52Kg

显示器

高分辨率15寸LCD显示器

 探头插座
探头插座：≥4个（其中3个可激活，一个不能激活）；

★全数字化成像技术
1. 多波束合成

2. 实时逐点动态聚焦成像

3. 脉冲反相谐波复合成像

4. 空间复合

5. 图像增强降噪

成像模式
B模式

M模式

Color(彩色多谱勒)模式

PDI(能量多普勒)模式

PW(脉冲多普勒)模式 

图像显示模式
B、双幅、4幅、B+M、M、B+Color、B+PDI、B+PW、PW、B+Color+PW、B+PDI+PW、★B/BC双实时
支持的探头
3C6C: 3.5MHz/R60/128阵元凸阵探头；

7L4C: 7.5MHz/L38mm/128阵元线阵探头; 

10L25C: 10MHz/25mm/128阵元线阵探头；

6E1C: 6.5MHz/R10/128阵元腔内探头；

6C15C: 6.5MHz/R15/128阵元微凸探头；

3C20C: 3.5MHz/R20/128阵元微凸探头；

6I7C: ★6MHz/L64mm/128阵元直肠探头；

6E1C:★6.5MHz/R10/128阵元可视人流探头；

2P2F: ★2.5MHz/L16mm/ 64阵元相控阵探头；

探头频率：2.5-14.5MHz
支持的频率
B/M：基波频率≥3档；谐波频率≥2档；

Color/PDI：  ≥2档

PW:  ≥2档

★电影回放
2D模式,B最大: ≥5000帧，Color, PDI最大：≥2500帧；

时间线模式(M, PW), 最大：≥ 190s
图像放大
实时扫描（B、B+C、2B、4B），★状态:无极放大
图像存储
支持JPG、BMP、FRM图像格式和CIN、AVI电影格式

支持本地存储；

★支持DICOM，符合 DICOM3.0标准

★内置工作站：支持大容量硬盘(★≥500GB)，支持病人数据检索与浏览 

系统语言

中文/英文/西班牙语/法语/德语/捷克语/俄语等语言，根据用户需求，可扩展支持其他语言；

全屏幕中英文注释输入，中文输入法≥2种，其中有五笔输入法；

测量计算软件包
腹部、妇科、产科、小器官、心脏、血管等

其他功能
注释、体标、穿刺、★碎石、★PICC、★IMT自动内膜测量、报告模板、★支持USB鼠标；
图像参数
B模式

灰阶映射：≥15档

噪声抑制：≥8档

帧相关：  ≥8档

边缘增强：≥8档

图像增强：≥5档

空间复合：开关可调

扫描密度：高、中、低

图像翻转：上下、左右

最大扫描深度：≥320mm
M模式

扫描速度（Sweep Sleep）：≥5档可调

线平均（Line Average）：≥8档

PW模式

SV 大小/位置：SV大小1.0–8.0mm可调

PRF：≥16档，0.7kHz-9.3KHz可调
扫描速度（Sweep Sleep）：≥5档可调
校正角度（Correction Angle）：-85°~85°，步长5°

谱图翻转：开关可调

壁滤波：≥4档可调

多谱勒声音：≥20档
Color/PDI模式

PRF：≥15档，0.6KHz – 11.7KHz

彩色图谱（color map）：≥4种
彩色相关：≥8档
后处理：≥4档
3.5 参数保存及恢复
★支持图像参数一键保存；

★支持图像参数一键复位；
4. 测量及计算
B/C模式常规测量：距离、面积、周长、体积、角度、面积比率、距离比率

M模式常规测量：时间、斜率、心率、距离

Doppler模式常规测量：心率、流速、流速比、阻力指数、搏动指数、手动/★自动包络、加速度、时间、心率

产科B、PW模式应用测量：包括全面的产科径线测量、体重、单胎孕龄及生长曲线、羊水指数、胎儿生理评分测量等

妇科B模式应用测量

心脏B、M、PW模式应用测量

血管B、PW模式应用测量，支持：★IMT自动内膜测量
小器官B模式应用测量

泌尿B模式应用测量

儿科B模式应用测量

腹部B模式应用测量

5. 报告及打印
支持报告编辑、报告打印，支持报告模板；

报告打印机支持：黑白/彩色激光打印机、彩色喷墨打印机、

视频打印机支持：黑白/彩色视频打印机；

