	手术显微镜技术参数

	条目号
	技术条款

	1
	主镜

	2
	双人四目,适用于手足外科显微外科各种复杂手术

	3
	复消色差光学,残余像色差修正技术。

	4
	无级变倍系统

	5
	放大倍数: 4.3x – 25.7x (工作距离 200mm, 10倍目镜)

	6
	景深>5mm

	7
	物镜焦距: 200mm

	8
	聚焦范围 :54mm

	9
	变倍系数：1:6 

	10 
	主镜10X广角目镜，屈光补偿+5/-8D，眼杯高度可调

	11 
	主双目镜筒0-200°倾角可调

	12
	助手镜与主镜同步变焦变倍

	13
	电动连续调焦、并有手动调焦系统

	14
	具有头部电磁锁开关，方便头部摆位

	15
	照明

	16
	双15V150W卤素灯照明，DAYLIGHT照明系统

	17
	支架上冷光源照明系统,经光纤传导到显微镜

	18
	具有黄色滤光片,橙色滤光片，蓝光475nm滤光片,日光还原滤光片

	19
	支架

	20
	支架具有阻尼平衡

	21
	XY平移速度根据倍数大小自动调整

	22
	调焦、XY平移一键自动回原功能。

	23
	调焦，变倍，XY平移速度可设定

	24
	十四功能全封闭防水脚控,可控制光源亮度、开关、XY平移、调焦、变倍，编程等

	25
	原产地要求:要求主镜（光学系统）、照明系统、支架的生产地与产品注册证注册地一致，为同一国家生产


