一、便携式肺功能检测仪（普通）技术参数

1、具备国家二类医疗注册资质，注册名称：便携式肺功能检测仪，可适用于医院及基层卫生机构肺通气功能测定；

2、具备肺通气功能检测、流速容积V-V曲线、最大分钟通气量、慢通气检测、支气管舒张试验，呼吸肌力测定；

3、屏幕类型：≧3.5寸电容式彩色液晶触摸屏；

- 传感器类型：高精度压差式流量传感器；

- 5、检测指标需包含：FVC、PEF、FEV1、FEV1/FVC、FEV3、FEV6、MEP、FIVC、PIF、MIP、MVV、MVV6、MV、BF、VT、ERV、IRV、IC等；小气道指标：FEF25\50\75\MMEF；

6、可出具多份肺功能报告（肺通气功能，最大通气量、流速容积曲线），呼吸肌力测评报告，支气管舒张试验报告，自我评估问卷报告；

7、报告可显示最大分钟通气、流速/容积环，压力/容积曲线，流速/容积曲线检测；

8、多种预计值选择；含标准预计值、2017年中国人4-80岁预计值、Standard预计值；

9、可设置环境参数、进行定标并校验，可实现1-3升定标桶定标选择及三速定标方法，定标报告可查询打印；

10、智能语音提醒测试过程；

11、质控结果A-F级自动评定分析；

12、检测结果结合内置GOLD指南自动分析，辅助临床诊断；

13、检测质控结果可打印在报告上；

14、无线便携设计，可以连接平板电脑直接读取身份证信息，也可蓝牙连接身份证读卡器，方便数据录入；

15、云端存储，不限测试人数和数据存储数量，可以无线连接平板电脑，也可以PC端中进入医生帐户查询数据和报告；

16、内置大容量锂电池，充满电可持续测试6-8小时；

17、检测数据实时同步呼吸管理系统，医生可远程查看检测报告，管理病患数据，查看检测统计结果；

18、检测参数范围：呼气峰值流量：0~840LPM、用力呼气肺活量：0~8L

吸气峰值流量：0~840LPM、用力吸气肺活量：0~8L、肺活量：0~8L

19、医生端具有分级诊疗功能，可以与上下级医疗机构进行上下级转诊和远程查看报告；

20、配置：主机一台、电源适配器一个、阀头一个、咬嘴一个、平板电脑一台（屏幕10.4寸，内存32G,插卡/Wifi，蓝牙，续航时间大于12小时）；

二、便携式肺功能检测仪（高端）技术参数

1、具备国家二类医疗注册资质，注册名称：便携式肺功能检测仪，可适用于医院及基层卫生机构肺通气功能测定；

2、具备肺通气功能检测、流速容积V-V曲线、最大分钟通气量、慢通气检测、支气管舒张试验，呼吸肌力测定；

3、屏幕类型：≧3.5寸电容式彩色液晶触摸屏；

4、传感器类型：压差式流量传感器；

5、检测指标需包含：FVC、PEF、FEV1、FEV1/FVC、FEV3、FEV6、MEP、FIVC、PIF、MIP、MVV、MVV6、MV、BF、VT、ERV、IRV、IC等；小气道指标：FEF25\50\75\MMEF；

6、可出具多份肺功能报告（肺通气功能，最大通气量、流速容积曲线），呼吸肌力测评报告，支气管舒张试验报告，自我评估问卷报告，康复训练数据；

7、报告可显示最大分钟通气、流速/容积环，压力/容积曲线，流速/容积曲线检测；

8、多种预计值选择；含标准预计值、2017年中国人4-80岁预计值、Standard预计值；

9、可设置环境参数、进行定标并校验，可实现1-3升定标桶定标选择及三速定标方法，定标报告可查询打印；

10、智能语音提醒测试过程；

11、质控结果A-F级自动评定分析；

12、检测结果结合内置GOLD指南自动分析，辅助临床诊断；

13、检测质控结果可打印在报告上；

14、无线便携设计，可以连接平板电脑直接读取身份证信息，也可蓝牙连接身份证读卡器，方便数据录入；

15、云端存储，不限测试人数和数据存储数量，可以无线连接平板电脑，也可以PC端中进入医生帐户查询数据和报告；

16、内置大容量锂电池，充满电可持续测试6-8小时；

17、检测数据实时同步呼吸管理系统，医生可远程查看检测报告，管理病患数据，查看检测统计结果；

18、具备肺康复训练功能，双重训练模式，可调整训练阻抗，训练、检测结果可按照周/月/季形成历史趋势图表和相应简报，具备科研价值；

19、通过显示屏提供情景互动训练，可检测呼吸节奏和深度是否达到预定目标；

20、检测参数范围：呼气峰值流量：0~840LPM、用力呼气肺活量：0~8L

吸气峰值流量：0~840LPM、用力吸气肺活量：0~8L、肺活量：0~8L

21、符合标准的3升定标桶一个；

22、医生端具有分级诊疗功能，可以与上下级医疗机构进行上下级转诊和远程查看报告；

23、配置：主机一台、电源适配器一个、阀头一个、咬嘴一个、平板电脑一台（屏幕10.4寸，内存32G,插卡/Wifi，蓝牙，续航时间大于12小时）；

三、医用超声雾化器技术参数

1、专业用途：用于干眼雾化治疗

2、搭载冷热雾化双模式；具有中药雾化功能，无需辅助其他方式

3、参数记忆模式，初始参数设置好之后，后续操作一键启动即工作。可实时个性化设置调整治疗参数

4、雾化率：≧160ml/h；大功率雾化技术，出雾稳定雾量大，治疗感受更佳

5、加热温度：85°C±10%，进步10°C，操作设置有语音提示；

- 加热锅装水量：800ml

- 6、过滤网直径：≤75um，防止药渣进入机器内部，避免药渣堵塞引起的机器故障

- 7、设备具可清洗，清洁维护简单，无需移动设备

8、正常工作时整机噪声：≤50dB（A计权）

9、治疗时间：5-60分钟，可调，进步5分钟，操作设置有语音提示；一键暂停功能，治疗过程中可一键暂停，恢复治疗点击雾化即可继续工作

10、低水位提示装置：当雾化器水槽内无水时，机器可自动停机

11、连续工作时间：在常温下采用交流电源供电时，可连续工作4小时

四、溶栓称重床技术参数

1、背部升降：升降角度0～75º，±5º；

2、腿部升降：升降角度0～35º，±5º；

3、整体升降：整体升降高度为240mm。

4、整体前倾：12±2º

5、整体后倾：12±2º

6、床面：采用优质冷轧钢板由模具成型，整体冲孔床面，四角均无焊接缝，钢板厚度≥1.0mm，表面采取静电喷塑处理，采用模压床板工艺，一次模压成型工艺，钢板内填加强筋增加强度，有透气孔；床板四周内焊接加强筋，增加承载力。

7、病床靠背与腿板升降连接采用2.5壁厚管材，将病员的重量均匀地分部在床梁上。

8、床板链接采用钢质铰链，模具冲压成型，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。

9、床框采用40mm×60mm×2.0mm优质碳钢矩管；

10、床体四角有输液架插孔，根据需要任意选择输液位置。

11、高强度工程塑料注塑成型，表面光洁，便于清洁；

12、采用挂结构，强度高，稳定性强，拆卸方便；

13、非中空设计，前后塑料局部融合，强度高。

14、床头有控制键

15、床脚采用30×50×2.0mm钢制框架；

16、直径≥5 英寸施可瑞中控脚轮四个，床尾中控刹车功能，防静电、静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，脚轮与床架装配牢固，制动后病床不会有相对滑动，方便推行及控制，脚轮主架和轮芯采用强承载能力的PA6材质,具有耐油、耐磨、耐药和耐化学品特性，保证脚轮的使用寿命，轮面材质采用耐磨 TPR，具有耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用，脚轮内部配备精密轴承，降低噪音，并提高脚轮整体的顺畅度。

17、单个电机推力可以达到6000N，电机电源参数24V，MAX5.2AMP，电动实现背部升降，腿部升降，整体升降。整体升降高度：250MM（床面离地面最低480MM，离地面最高730MM），背部升降范围: 75º±5° ，脚部升降范围：35º±5°，床面前、后倾最大角度：前倾12±2º后倾12±2º。

18、控制系统：通过手控板操作完成医疗床各种功能，有背部升降，腿部曲伸，整体升降，前倾、后倾功能的按键。

19、称重系统：床尾板有称重的系统的显示器，准确显示床上载有物体和病人的重量。

五、呼吸睡眠检测仪技术参数

1、设备具有≥9导联监测参数：鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波形、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定。

2、配备SD卡存储空间≥16G，可连续记录≥80个以上病例数据。

3、内置容量≥4000mAh可充电锂电池供电，环保便捷。充满电后可持续记录时间≥40小时。

4、配备≥2.8寸TFT彩色显示屏直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、脉搏波、体位、体动、胸/腹运动、CPAP压力滴定、日期时间、电量等参数的数据信号接收情况及数据动态，方便医护人员及用户随时观察设备运行情况，确定设备佩戴是否正确。

5、内置3D陀螺仪，用于监测胸/腹运动、体位、体动这几项参数，该技术与传统的外接胸腹带技术相比具有灵敏度高，抗干扰能力强，随时记录各种微小动作等特点，并节省了昂贵的外接胸腹带作为耗材的使用。

6、主机轻巧重量（含电池）≤190g，一键操作，设备佩戴简单方便。

7、可连接到任意CPAP（无创正压呼吸机）产品滴定患者所需治疗压力。

8、具备自动分析软件，可提供详细的、不同格式的多种总结报告单，如睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表。

六、眼震视图仪技术参数

一、检测功能：

1、双温冷热试验

2、自发性眼震试验

3、位置性眼震试验

4、变位性眼震试验

5、凝视试验

6、平稳跟随试验

7、扫视试验

8、视动性眼震试验

二、功能参数：

1、数据传输： USB传输或1394火线传输

2、通道：4通道

3、采集方式：双摄像头实时采集双眼运动

4、采样率：双眼测试≥100帧/秒，单眼测试≥170帧/秒

5、分辨率：≥600 x 400 像素

6、眼球追踪范围：± 30º

7、眼球捕捉：可自动或手动选择捕捉方式

8、追踪精确度：0.1º

9、眼罩:带有封闭式护目镜及固视测试灯，无需额外暗室条件可同时采集双眼信号

10、眼罩重量：单摄像头时，≤350g (含遮光板)

双摄像头时，≤ 400g (含遮光板)

11、视靶: 全视角投影或显示器,无视觉盲区

12、固定气流:8升/分钟

13、气流准确度:±1升/分钟

14、气流温度范围:24℃-50℃（容限0℃-50℃）步进0.2℃

15、温度准确度:<±0.5℃

16、温度稳定时间<90秒

17、冷热器和电脑联接,电脑可直接控制温度

18、可通过脚踏开关或遥控进行操控

19、各测试项目内置各年龄段正常值，可自动计算数值并对异常数值进行标记。

20、数据库：无限存储空间、患者统计学资料，患者日志轻松备份，可将同一患者的听力、眩晕等各项测试结果进行整合，进行患者数据管理，打印综合报告，也可用于复诊患者康复效果比较以及数据分析三、电脑硬件系统要求

1、标准：（1）IEC 60601-1（一般安全）I类，BF型

（2）IEC 60601-1-1（系统安全）I类，BF型

（3）IEC 60601-1-2（电磁兼容）

2、计算机配置：（1）操作系统：Windows7 或Windows10

（2）处理器： Intel G3900  及以上

（3）RAM： 4GB