
产科专用监护仪招标参数

基础配置: 胎心率、胎动、宫缩压力、内置打印机、锂电池

可选配功能：双胞胎、胎儿换醒器

超声工作频率：1MHz-3MHz

★胎心率测量范围：30bpm～250bpm ，精度：±1bpm

具有手动和自动胎动功能，有胎动曲线图

≥5.5寸折叠式真彩液晶屏，可任意改变角度，方便观察。

仪器小巧轻便，隐藏式的提手方便移动。

位于正前方的纸仓，方便装纸，更利于观察，配备112mm宽行打印，满足临床使用。

★内置大容量锂电池，工作时间2小时以上。

★传感器接口全自动识别，不同探头可任意连接所有接口。

标配高灵敏度脉冲波防水探头。

★内置专家评分功能。

具有胎心信号强弱提示功能，双胞胎交叉识别功能。

支持不少于60小时的胎监储存、回放。

支持存储不少于300份的胎监报告。

★具有定时监护功能，避免超时监护对胎儿造成影响。

具有定时打印功能。

具有免拆机软件现场升级功能。
内置网络通讯接口，支持联网产科中央监护系统。

高档母亲/胎儿专用监护仪参数
一、标准配置监测参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），心电，无创血压，血氧饱和度，呼吸，脉率，体温。

1.胎心率
1.1超声工作频率：1MHz
1.2超声波束声强：Iob < 5 mW/cm2
1.3
胎心率测量范围：30～250bpm
1.4胎心率精度：±1bpm
1.5 具有胎心信号强弱提示功能，交叉通道验证功能、双胎迹线分离功能。
2、胎动：具有手动、自动胎动计数功能。
3、宫缩压 测量范围：0～100单位
4、心率检测范围：成人15～300 bpm，小儿/新生儿15～350 bpm，精  度：±1bpm
5、无创血压    
5.1测量范围：0mmHg～300mmHg
5.2精度：±3mmHg
5.3 具有初始充气压力设置功能，
 5.4过压保护：有硬件和软件双重过压保护，成人模式300mmHg，儿童模式240mmHg，新生儿模式150mmHg
6、血氧
6.1 测量范围：0%～100%；分辨率：1%
6.2精度：在90％～100％范围内，测量精度为±1％（非运动状态）；在70％～100％
范围内，测量精度为±2％（非运动状态）； 在其他范围内，测量精度不予定义。
6.3脉率测量范围：20bpm～250bpm；分辨率1bpm，测量误差±1bpm
6.4 ★可配置双血氧接口（原装Masimo/Nellcor接头）
7、呼吸测量范围： 成人：6～120 bpm；儿童/新生儿：6～150bpm；精度：±1bpm
8、体温测量范围：0～50℃   
9、★≥12英寸LED折叠式触摸屏，≥90度调整屏幕角度，实现多角度观察；
10、飞梭、硅胶按键和触摸屏操作，具有中文手写、软键盘拼音、软键盘五笔、软键盘英文4种输入法。
11、内置152mm宽行热敏打印机，纸尽报警功能，打印纸仓盖闭合检测功能；
12、可通过USB连接外置激光打印机，用A4纸打印报告。
13、★要求双报警灯，生理、技术报警灯分开设计，方便区别报警类型。
14、各参数三级三重报警，医生可根据要求设置高、中、低档三级别，自动识别报警级别；具有报警延时调节功能，有效减少误报警；具有报警回顾功能。
15、多种界面可选: 胎监界面、母亲/胎儿监护界面、母亲界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合界面、大字体界面。
16、内置高容量锂电池，在完全充电、正常使用情况下使用4小时以上
17、标配高灵敏度脉冲波防水探头，可用于水中分娩。
18、★监护仪三种传感器（胎心率探头、宫缩压力探头、胎动探头）具有自动识别功能
19、屏幕显示动态布局功能，根据模块或者其他需要可自动布局屏幕波形和参数显示。
20、具有胎儿自动评分功能，提供NST/Fischer/改良Fischer/Krebs四种评分方法。
21、支持实时波形储存、回放60小时，支持海量病历掉电存储。
22、★具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响
23、具有智能打印纠正技术，防止打印卡纸、走偏。
24、支持智能电源管理，节能环保，定时隐藏底部按钮，锁屏，待机，关机。
25、可选配探头支架（可固定两个胎心率探头，一个宫缩探头以及一个打标器），方便附件管理。
26、★免拆机软件现场升级功能。
27、可选内置WiFi模块无线连接，支持有线、无线网络的连接组成产科中央监护系统。

高端产科专用监护仪招标参数

监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM），心电，无创血压，血氧饱和度，呼吸，脉率，体温。

超声工作频率：1 MHz～3MHz；

▲胎心率测量范围：30～250bpm ，精度：±1bpm

具有手动和自动胎动功能，有胎动曲线图。 

≥10.8寸TFT液晶显示屏，触摸屏，笔记本式前翻盖设计。

▲电脑键盘设计，可通过键盘、按键、触摸屏多种方式输入。

▲标配插件式带屏幕的转运监测模块，要求双屏一体化同步显示功能。

▲具备滑屏切换功能，快速切换显示界面。

传感器接口采用自动识别设计，随意插拔。

内置式150mm宽行打印机，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线，支持USB连接外置激光打印机。

打印机走纸速度1、2、3cm/min可调。

▲监护曲线背景栅格暨纸张类型：30-240（美标），50-210（国标），可支持自定义纸张类型。

支持打印报告生成图片，方便教学、存储。

探头支架采用收纳式设计，美观大方。

标配高灵敏度宽波束脉冲波防水探头。

内置专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式可选。

▲具有胎心信号强弱提示功能，交叉通道验证功能、双胎迹线分离功能。

具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响。

具有智能电源管理功能，节能环保，可设置定时触发隐藏底部按钮，锁屏，待机，关机。

具有胎儿监护界面、大字体界面。

具有打印预览功能；

具有波形冻结功能，胎心率波形冻结可回放60小时。

可存储3000份病历报告；

内置大容量锂电池，断电情况下可提供长时间续航。

内置通讯接口，支持连接中央监护系统； 

通过SFDA认证，CE认证。


