中智达项目管理有限公司

主要技术参数
	产品名称
	规格
	数量
	单位
	报价
	合计

	医用血液冷库
	1.使用用途及冷库温度：血液冷库4±2℃、血浆冷库-20~-30℃。

2.有效容积：存储量要求：血浆≥5120袋、红细胞≥1680袋

3.冷库板材及结构：

1、 结构: 拼装库板构成，库板立面四周镶有1mm防水聚氨酯密封材料，并以快动锁固定. 导热系数λ≤0.024W/m.k。

2、库板: 内面为不锈钢（304），外表面彩钢板，钢板厚度≥0.5mm，库板厚度：血液库≥100mm，血浆库≥150mm ，聚氨酯密度≥38kg/m3。

3、冷库门：

3.1、血液库需采用大视角玻璃门设计，门两侧安装防水灯管，玻璃门为内嵌式设计，门外沿与库板平齐，不突出库板，确保外观平整；

3.2、血浆库需采用聚氨酯整体发泡小冷库门，全埋设计，门内嵌与平齐，每列设2个小门。

3.3、库门均安装有防霜加热丝。

4、冷库板密封处处理平整圆滑；

5、库内另设防潮、防爆照明灯附门开关控制。

6、所有冷库要求设内部搁架，搁架全部采用全不锈钢（304）材质，+4℃血液冷藏库配备储血抽屉，血浆库配有血浆专用储血筐。

4、操作控制系统要求：

1、双系统智能切换，可设定轮流运转、冷补偿、热补偿、故障切换；

2、控制系统具有可发出库内设备异常报警，温度异常报警，压缩机故障报警，冷凝器过热报警等功能；

3、每组冷库每个PLC控制器带有5个以上温度传感器（双系统共10个以上）分布冷库内部，使库内温度更加均匀；

4、每组冷库为独立控制系统且控制系统本身要求双系统,具有控制系统自我备用功能；

5、控制系统整装标配出厂,与制冷系统（压缩机、冷凝器、冷风机）为同一品牌；

6、血液库控制系统逻辑之外设计安全保护系统，安保系统用于主控制系统出现异常，避免出现温度极低或极高现象；

7、速冷功能,当系统大量进货或者初始使用,进行大风量供应,双系统共同制冷,达到速冷的效果；

8、 每套控制器分成两部分,显示屏安装在冷库正面,方便查看,控制箱安装在冷库附近位置.

9、每组冷库独立大液晶触摸显示屏设计，不依托电脑，触控实现所有设定；

监控报警系统要求：

1、 具备温度传感器，可直接接入冷库并显示库内温度；

2、具备自动记录温度功能，对温度数据进行保存以及历史数据查询，可将温度数据由移动存储器转存在监控电脑上实现长期存储及打印；

3、具有报警功能，当冷库温度异常时进行短信（可发送给3个以上的手机）报警、声音报警；

4、具有后备电池，,主电源断电时仍可以记录温度并报警提示；

5、监控系统完全独立运行，触摸屏设定参数，不依托于电脑。

6、制冷设备要求：

1、每库均需安装两套风冷式制冷系统，双路控制系统(一用一备)，根据运行设置自动切换；

2、压缩机、冷凝器、冷风机均为同一品牌，与库内蒸发器分体式连接；

3、 血浆冷冻库使全封闭机组。血液冷库使用全封闭一体压缩机组，整机一体出厂，冷凝风扇可根据环境温度变化变频调速，节能降耗。

4、 除霜方式: 自动电加热或自动热气除霜；

5、 电源: 电压380V/50Hz，具有过热保护和高、低电压开关保护；

6、蒸发器：采用吊顶式侧出风后回风的冷风机型蒸发器，外形材料为轧花铝板无喷涂；所有接线及阀体需密闭在蒸发器内，配备冷凝水外排装置，可整体取出维修。

7、保护装置：具有过热、过载、缺相、系统高低压等多种保护装置；


	1
	座
	
	




