宫腔镜

技术参数

一、医用内窥镜摄像机1套（含摄像主机和摄像头）

1、高清三晶片摄像头

2、消光速度：小于0.2秒.进入腔体遇水不会反光

3、摄像头8级防水，防止手术过程中水浸润

4、特殊抗干扰处理，有效解决高频电刀产生的干扰纹

5、分辨率：>1100线（国际医用内窥镜摄像机标准）

6、有效像素：P:1920*1080(P)

7、扫描方式：逐行扫描

8、语言：中文/英文

9、调焦范围：≧（2~200）m

10、亮度：ODS   可调

11、信噪比:≧50dB

12、视频输出：BNC*2，VGA*1，DVI*1，远程控制端口*1

二、宫腔镜

1、光学视管，直径≤4mm，30°

2、长度≥30cm

3、宽视野，可高温高压灭菌

四、LED冷光源

1、采用进口LED发光组件

2、LED发光寿命≧4万小时，无需更换灯泡

3、色温3000K-7000K，发光颜色纯，无杂光

4、照度高；1900000Lx  通透性好

5、噪声；≦55dB(A)

6、整机外表温度；≦60℃

7、光输出孔；直径为（10±0.10）mm

8、光源灯像平面温度；≦80℃

9、整机功率≤80VA

10、光源； LED灯

11、有效光功率；≧100mW

五、内窥镜监视器

1.1、≥24寸液晶显示屏

1.2、比例；16：9

1.3、分辨率；1920×1080

六、 内窥镜手术设备远程操控软件

1        搭载云台网络4G/5Gz支持链接内窥镜摄像系统。

2        通过网络平台远程调节内窥镜摄像系统及相关附属设备关键参数指标，保持最佳效果，满足临床手术需要。

3        通过网络无限升级

4        自带5年免费4G/5G流量

5        智能网络售后服务实时在线,秒时解决售后服务问题。

6        专属手机、电脑端APP及小程序方便医生远程操作。

7        可跟据医生不同手术视野颜色习惯制定专属方案保存

8        24小时监测保护主机系统健康使用状态

七、远程控制服务系统主机

1	双脚踏功能

2	高清视频采集

3	拍照功能，

4	录像功能，

5	出具报告，满足各种报告格式要求

6	远程图纹管理系统支持国际互联网，可远程会诊，科研，教学等

八、、医用加压器（灌注泵）

1、可调节流量设定范围：0.1-1.0L/min(误差±20%)

2、设定压力范围：10-400mm/Hg(2-53.3Pa)(误差2KPa)

6、噪音比：≤50dB

九、高频电刀

输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)

功能：

1、 高频电流 频率416KHz(±10 %)，可对生物组织进行切割、凝血等外科手术，

2、单极纯切：纯切、混切1、混切2、；单极凝：喷凝、柔凝和标准双极凝六种工作模式。

3、全悬浮电源，宽频电压输入不受不稳定电源影响。

4、输出功率误差±3%。

3、全功能功率自动补偿。

4、高频发生器通用内窥接口, 配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用。

5、专用病人回路双极电极板接触质量检测系统。

6、单极既可手控输出也可脚控输出。

7、断电保护电路，能记忆前一次使用的输出设定值。

8、远程故障诊断。

9、通过EMC检测。

额定输出功率：

a)纯切：1W～350W(负载500Ω)；无焦伽精确切割，100%切割。

b)切割1：1W～250W(负载500Ω)；浅表焦伽精确切割80%切割，20%凝血。

c)切割2：1W～150W(负载500Ω)；60%切割，40%凝血。

d)喷凝：1W～80W(负载500Ω)；大面积凝血

e)柔凝：1W～120W(负载500Ω)；精确浅表点凝

f)标准双极电凝：1W～70W(负载100Ω)；

十、   配置

1        导光束；长度；4mm*2500mm

2        五层设备仪器台车；金属材质，

3        光学适配器；1个，可接任何硬管内窥镜，国内外通用

4        宫腔检查镜一套

售后服务：

1、整机保修五年；

2、疆内设有维修服务站， 2小时响应，24小时到达现场进行维修。

配置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜摄像系统 | 1 | 套 |
| 2 | 高清摄像头 | 1 | 个 |
| 3 | 内窥镜手术设备远程操控软件 | 1 | 套 |
| 4 | 远程控制服务系统主机 | 1 | 台 |
| 5 | 光学适配器 | 1 | 只 |
| 6 | LED医用内窥镜冷光源 | 1 | 台 |
| 7 | 内窥镜监视器 | 1 | 台 |
| 8 | 医用灌注泵 | 1 | 台 |
| 9 | 高频电刀 | 1 | 台 |
| 10 | 台车 | 1 | 台 |
| 11 | 宫腔检查镜 | 1 | 套 |
| 12 | 玻璃光纤束 | 1 | 根 |