电子阴道镜及诊网络系统

技术参数

  - 整机要求：

    - 产品镜头和工作站国内注册，

    - 采用摇臂式显示支架，支持左右或上下调节显示器。

  - 镜头性能要求：

  - 镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和1080p高清成像，整机系统水平分辨率≥900TVL，空间分辨率：≥10 lpm, 图像几何失真度≤3%，色彩还原度偏差不超过：-5%~+20%；

  - 放大倍数支持≥40倍，并可在打印报告中显示对图像的倍数进行标记；

  - 有效操作距离应满足：200mm～300mm，视场范围满足：≥80mm(3X), ≥15mm(20X)，景深：≥20mm(5X), ≥4mm(20X)；

  - 亮度可调的环形LED组光源，与镜头集成一体，30CM处光源照度≥3000Lux，色温范围：3000Kº~6000Kº

  - 有快速自动聚焦和手动定位聚焦功能，手动定位聚焦支持独立按键控制的微距调节功能；

  - 由镜头按键控制计时，采集图像及打印报告上均可显示计时时间；计时键可触发按检查流程时序自动图像采集功能；

  - 通过镜头按键实现：计时显示、自动图像采集功能、按时序回放采集图像功能和进入报告记录界面功能；

  - 可“一键”进入观察检查操作界面，支持快速变倍观察图像，并可对检查前的工作距离进行定位，

  - 具有白光三级成像模式，电子绿光三级成像模式，通过镜头按键控制；

  - 人字形支架底座，适应各种类型检查床应用，避免镜头焦距不够成像模糊限制。

  - 阴道镜工作站性能要求：

- 多功能操作台面，为检查和手术操作提供放置平台；

- 隐藏式键盘鼠标托盘结构

- 按时序同屏显示阴道镜检查过程中所采集的图像（图像数量≥6幅），并支持镜头按键控制，

- 具有采集图像的智能质控管理功能，按质控流程自动采图并支持采图时序可调；

- 具有视频采集功能，能够在检查或手术过程中进行录像，并且对视频进行回放，回放过程中支持再次采集图像；

- 图像处理功能：可以对图像进行注释、标注，图像亮度、对比度可调；可对病变部位的面积、长度进行测量、标注到病例中;

- 病历报告记录和报告打印支持宫颈、阴道、外阴病变术语和活检标注图功能，支持宫颈、阴道、外阴活检图像标注和报告打印功能；

- 可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供不少于6种打印报告模版，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份,便于医疗纠纷的追朔；

- 可对阴道镜检查结果、病理结果、实验室检查结果、检查医生等进行统计分析，统计结果可以饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。

售后服务：

1、整机保修两年；

2、疆内设有维修服务站， 2小时响应，24小时到达现场进行维修。

配置清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标配： |  |  |  |
| 1 | 高清镜头 ZS10 | 1 | 个 |
| 2 | 直立支架组件 | 1 | 套 |
| 3 | 人形支持底座 | 1 | 个 |
| 4 | 脚踏开关 | 1 | 个 |
| 5 | 工作站（含台车、主机、阴道镜工作站软件） | 1 | 套 |
| 6 | 显示器（含旋转支架） | 1 | 套 |
| 7 | 无线鼠标、键盘 | 1 | 套 |
| 8 | 彩色喷墨打印机 | 1 | 套 |
| 9 | 打印纸 | 1 | 包 |
| 10 | 电源线 | 1 | 根 |
| 11 | 支架到台车连接线 | 1 | 根 |
| 12 | 接地线 | 1 | 根 |
| 13 | 保险管 | 2 | 个 |
| 14 | 镜头防尘罩 | 1 | 个 |
| 15 | 台车防尘罩 | 1 | 个 |
| 16 | 醋酸和卢戈氏碘试剂共一箱 （10瓶醋5瓶碘） | 1 | 箱 |
| 17 | 中文用户文件组件包（合格证，保修卡，装箱单，说明书，速查卡各1） | 1 | 套 |