微波治疗仪（液晶）技术参数

一、适用范围：

耳鼻喉科、妇产科、口腔科、消化科、皮肤科、外科、泌尿科、肛肠科、理疗科/肛肠科等。

二、技术参数：
1、微波频率： 2450MHz±50MHz/

2、 输出功率： 0 ～60W连续可调，误差±30%
3、 定时范围： 0 ～ 99分钟范围内可调,误差±1分钟
4、 驻波系数：辐射器（探头）电缆（微波传输线）输入端的驻波系数不大于3。
5、微波辐射: 辐射器正前方100cm及后方25cm、距仪器外表面5 cm任意点的无用辐射功率密度不超过2mW/cm2。
三、配置：
1、 主机 1台
2、 辐射器 12个
3、 脚踏开关 1个
4、 传输线 2根

售后服务：

1、整机保修两年；

2、疆内设有维修服务站， 2小时响应，24小时到达现场进行维修。