便携式B超技术参数

数量：11台 一、设备名称：全数字超声显像诊断仪

二、设备用途：主要适用于腹部、产科、妇科、泌尿科、浅表器官、小器官、心脏、外周血管、矫形外科等临床的检查与诊断。

三、技术性能：

1、成像技术：全数字波束形成器,实时动态聚焦、动态孔径成像、动态声束变迹。

2、灰阶：256灰阶。

3、电影回放：256帧。

4、显示模式：B、2B、4B、BM、M、ZOOM B、

5、扫描模式：电子线阵、电子凸阵、微凸阵，经阴道，经直肠扫描。

6、显示深度：≥25cm。

7、图像调整：上/下翻转，90°旋转，黑白反转。

8、图像动态范围：≥180dB。步进4可视可调。（须提供盖有制造商公章的最大值图片证明）

9、具备定位中线，可实现动态测量（须提供盖有制造商公章的图片证明）

10、灰阶：0－23级可调。

11、声输出功率：0%－100%可视可调。

12、TGC调节：8段。

13、图像放大： 实时区域放大8倍，10级可调。（8级）

14、具备画中画放大功能 。

15、腹部凸阵探头频率：变频2.0～5.0MHz，基波频率（2.0/3.0/3.5/4.5/5.0）5段可选； 角度≥80°。（须提供盖有制造商公章的探头频率变化证明文件）

16、输出接口：Video out、 USB、RJ-45、VGA、S端子视频接口、打印控制口。

17、图像存储：双USB接口，外接U盘，海量存储；图像暂存功能。

18、操作界面：中英文操作界面，可自由切换，并具有中文、英文输入。

19、自定义热键：7个自定义热键可供用户使用，用户可将一系列复杂的操作过程定义到一个简单的按键上。

20、图像注释短语：系统内置300个以上标准化的常用注释短语供用户直接引用，用户还可自定义其它注释短语供日后直接引用，此外，医生可任意输入数字、字母及其它符号。

21、具备伪彩功能，9种可选

22、监视器： ≥10英寸彩色液晶显示器

23、探头接口：1个

24、常规测量：距离，面积，周长，心率，斜率，双平面容积测量，Simpson,椭圆法面积比，轨迹法面积比，轨迹法面积缩减百分比，长度缩减百分比

25、计测软件包：产科，妇科，心脏，泌尿科，小器官，外财血管，腹部，矩形外科

26、具备生长曲线及报告功能

27、图像存储：U盘，存储格式：BMP,JPG,CINE,CTS,AVI

28、主机重量≤6Kg

四、基本配置：

1、全数字化主机：一台

2、凸阵探头：五段变频（2.0/3.0/3.5/4.5/5.0MHZ） 1只

五、售后服务：

1、整机保修两年；

2、疆内设有维修服务站， 2小时响应，24小时到达现场进行维修。