B超探头消毒器

一、*使用物理方法消毒、适用于B超探头消毒；

符合“医用超声探头表面消毒要求与效果评价方法”DB43/T 1298-2017的要求。（提供符合地方标准的检测报告）

二、适用于浅表探头、腹部探头、心脏探头、小器官探头、3D探头、4D探头的高水平消毒；

三、技术参数

1 、正常工作条件

a)环境温度：（5 ～40）℃。

b)大气压力：（70.0～106.0）kPa。

c)相对湿度：（30～75）%。

d)外部电路网电源绝缘值≥20MΩ。

2 、传感器

1）具备B超探头位移阻断传感器，消毒器开始工作90s完成消毒。

2）具备B超探头位移离开传感器，消毒器停止工作。

*3 、消毒时间

单次B超探头消毒时间(90±5)s，90秒对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值≥3.0（提供检测报告）。

4 、单组件光头输出功率

≥30mW；

谱线宽度：270～295nm，峰值波长280nm( +3nm-10nm)。

5 、环保要求

1、无臭氧产生（提供检测报告）

2、无紫外泄漏（提供检测报告）

3、具备二类医疗器械注册证

设备类别（过压类别）：Ⅱ类。

污染等级：2级。

6、不能在有与空气混合的易燃麻醉气和与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备。

售后服务：

1、整机保修两年；

2、疆内设有维修服务站， 2小时响应，24小时到达现场进行维修。