胎心监护仪技术参数

- 胎心率

1.1  超声工作频率：1MHz

1.2  超声波束声强：Iob <5mW/cm2，实测＜1mw/cm2（提供检测报告证明）

1.3  胎心率测量范围：30～250bpm

1.4  胎心率精度：±1bpm

1.5  具有智能干扰信号识别功能，在胎心波形显示区域自动标记干扰信号，干扰信号出现时报警，提醒医护人员排除干扰信号，保证胎心率的准确性及波形曲线不断线。

1.6  具有胎心信号强弱提示功能，交叉通道验证功能、双胎迹线分离功能。

- 胎动：具有手动、自动胎动标记功能。

- 宫缩压 测量范围：0～100单位

- 硬件配置

4.1  ≥12英寸LED背光折叠式触摸屏，屏幕角度90度可调，实现多角度观察；支持按键和触控操作，支持中文手写、软键盘拼音、软键盘五笔、软键盘英文4种输入法，支持滑屏切换界面操作。

4.2  要求具有双报警灯，生理、技术报警灯分开

4.3  监护仪三种传感器（胎心率探头、宫缩压力探头、胎动探头）具有自动识别功能，可配无线探头。（需提供检验报告证明）。

4.4  标配双USB接口，可同时支持USB外接激光打印机和外接U盘存储病例。

4.5  标配防水探头，可用于水中分娩。

4.6  内置高容量锂电池,正常使用情况下使用4小时以上（需提供检验报告证明）。

4.7  可选内置WiFi模块无线连接，支持有线、无线网络的连接组成产科中央监护系统。

- 打印系统：

5.1  内置宽行热敏打印机，纸尽报警功能，打印纸仓盖闭合检测功能。

5.2  可通过USB连接外置激光打印机，用A4纸打印报告

5.3  支持无纸缺纸缓存打印、选段打印、定时打印。

5.4  监护曲线背景栅格暨纸张类型：50-210（国标），可支持自定义纸张类型。

5.5  支持打印报告生成图片，方便教学、存储。

5.6  具有智能打印纠正技术，防止打印卡纸、走偏。

- 软件功能

6.1  具有定时监护和定时打印功能，避免超时监护对胎儿造成影响（需提供检验报告证明）。

6.2  全参数可同时设置高、中、低三种报警级别，仪器能够自动识别参数的报警级别；具有报警延时调节功能，有效减少误报警；具有报警回顾功能。

6.3  具有胎儿监护界面、大字体界面。

6.4  具有胎儿自动评分功能，提供NST/Fischer/改良Fischer/Krebs四种评分方法。

6.5  屏幕显示动态布局功能，根据模块或者其他需要可自动布局屏幕波形和参数显示。

6.6  具有智能电源管理功能，节能环保，可设置定时触发隐藏底部按钮，锁屏，待机，关机。

- 信息存储：

7.1  具有60小时胎监波形回顾。

7.2  标配8G SD卡,可存储超过3000份病例，病例可通过U盘可导出

8. 售后服务：

1、整机保修两年；

2、疆内设有维修服务站， 2小时响应，24小时到达现场进行维修。