妊高征监测仪技术参数

一、主要功能特点

- 整机一体化，带推车式

- WINDOWS界面，全中文显示，系统具备专家词库，趋势图，治疗方案指导

- 病案管理：百万份病例资料储存空间，随时查询调用显示分析打印。

- 监测原理：利用生物医学工程原理，直接检测由于小血管痉挛所引起的血流动力学变化，无创多次监测血压、无创检测桡动脉脉搏波，得出阻力波及其相关参数，达到对妊高征预测筛选，治疗监测的目的。

- 无创检测：无需采血，无痛安全，并可多次测量取平均值进行运算。

- 检测时间3-5分钟/人次，并可进行多次测量观察

- 电脑测控:电脑控制自动测量血压，直接得出平均动脉压。

- 多点评测：采用最先进多点脉搏传感器，重复性好。

- 自动报告：通过多元运算及微机自动分析，直接计算血流动力学参数及诊断参考指数

- 采用自动增益控制算法，根据孕妇脉搏的强弱，自动进行增益调整，自动跟踪提取有效波形。

- 具有自动分析系统，对孕妇采集的生理参数自动进行运算，并做出相应的数据分析。

- 妊高征监测系统具有国家软件著作权证书。

- 可加配胎儿监护系统和母亲胎儿监护系统。

- （选配）采用耗材化设计，实现一人一套多次使用，避免交叉感染；并且探头有唯一识别码

- 气囊绑带设计，可根据脉搏强弱自动调节气囊压力，自动增益跟踪系统，保证了脉搏采集的有效性和稳定性。

二、妊高技术指标：

1、检测参数：

收缩压、舒张压、脉压 、平均动脉压、血压指数、体表面积、总血容量、波形系数、体重指数、心输出量、外周阻力、每博量、心脏指数、心搏指数、顺应性、心率、中心血流量、血液粘度、平均滞留时间

2、趋势图妊周范围：1—43周

3、脉搏传感器：

- 脉搏波：无创桡动脉脉搏波   I型、II型、III型、IV型、V型

- 量程：0-600 mmHg

- 满幅输出：> 100mV/25g/5V(DC)

- 非线性度：>0.5%

- 频率响应：0-35Hz

4、仪器自动测量血压	  袖套充气压       0mmHg-260mmHg

周期测量间隔    0－250分钟可调

售后服务：

1、整机保修两年；

2、疆内设有维修服务站， 2小时响应，24小时到达现场进行维修。

配置清单

| 序 号 | 配件名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 （工作站） | 一套 |
| 2 | 显示器 | 一套 |
| 3 | 打印机 | 一套 |
| 4 | 血压袖带 | 一套 |
| 5 | 脉搏探头 | 一套 |
| 6 | 脉搏手镯 | 一套 |
| 7 | 电源线 | 二条 |
| 8 | 主机保修卡 | 一份 |
| 9 | 合格证 | 一份 |
| 10 | 验收单 | 一份 |
| 11 | 说明书 | 一本 |
| 12 | 地线 | 一条 |