血凝仪技术参数

（需单另配置6把读取条形用扫描仪）

1.	测试原理：  凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法，提供两种光学检测波长供选择

2.	测试方法：双磁路磁珠凝固法（电磁感应式），判断方式采用涡流传感式，抗干扰性强，检测结果不受标本黄疸、溶血、乳糜、浑浊的影响；

3.	检测项目：凝固法: PT， APTT， Fbg， TT， Extrinsic Factors （II， V， VII， X）， Intrinsic Factors （VIII， IX， XI， XII）， PS， PC 等；发色底物法: AT-III， PLG， α2-AP， PC， FXIII， PAI等 ；免疫比浊法: D-Dimer，FDP， vWF:Ag，Innovance-Vwf Ac等（D-二聚体试剂具有深静脉血栓/肺栓塞临床诊断排除要求，并在试剂说明书中注明）

4.	检测速度：PT测试速度≥180个测试/小时，四项混测接近30个标本/小时；

5.	线性度：相关系数∣r∣≥0.980，灵敏度高、检测线性范围广；

6.	加样量：（5~200）μL；

7.	运动机构：采用X、Y、Z三坐标同步工作方式，测试杯采用机械手抓取方式，动作快速、准确；

8.	温度控制：自动监控仪器内部环境温度，自动修正补偿

9.	加样针：试剂针、样品针双针独立，均为原装进口，内外壁表面均进行涂氟处理，光洁度高，避免挂液，避免交叉污染； 均具有液面感应功能；试剂针快速预温，具有自动温度补偿功能，保持试剂温度恒定

10.	加样泵：采用进口微量注射泵，精度高、寿命长，进液量准确；

11.测试位：4个凝固法（双磁路磁珠法）测试通道，2个光学法测试通道，可并行检测

12.预温位：≥10个；试剂位≥15个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能适用多种规格试剂；试剂位倾角设计，减少试剂损耗

13.	样品位：≥30个，样品位全开放、可互换，可无限扩展，适用任意原试管

14.	清洗单元：独立的试剂针、样品针双清洗位，避免交叉污染；

15.	仪器控制功能：采用国际先进的嵌入式的ARM处理器，高度集成模块化，实时多任务通讯、速度快；

16.	试剂恒温功能：试剂针具有37℃瞬间快速升温功能，保持试剂温度恒定，保证结果的准确性；

17.	加样针功能：双针均具有液面感应功能，自动分离血浆；试剂针具有37℃瞬间快速升温功能，试剂针采用整体加热方式，保持试剂温度恒定，保证结果的准确性；

18.	测试功能：测试功能：任意项目自由组合，测试项目智能排序，具有异常标本自动重测，自动再稀释、自动预稀释，自动校准曲线等功能

19.	急诊功能：任意孔位均可定义为急诊位，通过调整测试顺序，实现急诊优先；

20.	运动方式：连续性预温+不间断测试，独特的机械手抓杯方式配合自由组合4通道，无闲置预温时间；

21.	清洗方式：采用高压脉冲式清洗方式，双针双清洗位配合专用清洗液，避免交叉污染，保证结果准确性；

22.	测试杯：转盘式，专利技术可不间断连续进杯，一次装载1000个，实现无人值守；

23.	预警功能：具有错误提示、结果异常提示、测试杯盘不足提示、试剂及清洗液缺液报警提示等功能；

24.	质量控制：具备完善的质控检测程序，用户可自定义设置质控项目及类型，可按多种条件查询质控记录，浏览及打印质控数据、质控曲线图；

25.	安全保护：全封闭操作，具有开盖停机功能

26.	定标功能：可自动进行任意多点（3-6点）定标作曲线，机内自动倍比稀释；可浏览、打印定标数据及曲线；

27.	数据存储：标准配置为工作站，中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果；

28.	报告单模式：可打印中文综合报告单，报告单模式开放自定义，同时提供多种版面报告格式供用户选择，满足不同用户需求；

29.	接口方式：RJ45、USB、RS232、RS485接口任选，实现仪器控制功能，数据传输：可支持HIS/LIS系统；

售后服务：

1、整机保修两年；

2、疆内设有维修服务站， 2小时响应，24小时到达现场进行维修。