拜城县人民医院医疗设备购置清单
	序号
	设备名称
	数量

	1
	监护仪（二氧化碳模块）
	2

	2
	新生儿血氧饱和度检测仪
	3

	3
	新生儿辐射台
	2

	4
	T组合复苏器
	1

	5
	空氧混合器
	1

	6
	移动式床旁X光机防护装置
	1

	7
	电动骨钻
	1

	8
	成人可视喉镜
	1

	9
	空气波治疗仪            
	9

	10
	干燥柜
	1

	11
	超声清洗机
	1

	12
	24孔低速离心机
	1

	13
	煮沸机
	1

	14
	病人监护仪
	10

	15
	中央病人监护站
	1

	16
	体外自动除颤仪（AED)
	2

	17
	急救箱（包）
	4

	18
	单道注射泵
	5

	19
	新生儿黄疸仪
	1

	20
	内镜中心水处理
	1

	21
	免疫组化分析系统
	1

	22
	心电图机
	3

	
	
	


拜城县人民医院医疗设备购置技术参数
病人监护仪（二氧化碳模块）技术规格需求（2台）
**CFDA Ⅲ类注册，插件式监护仪，主机插件槽≥5个，可另选配插件箱，满足参数升级需要。可通过有线和无线的方式联入中央监护系统。

** 显示屏：

尺寸≥12”，可外接显示器，同时观察波形≥12通道。  

** 标准配置：心电(ECG)、呼吸(RESP)、无创血压(NBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、双体温(TEMP)、主流呼末二氧化碳(EtCO2)。

监护的病人类型包括：成人、小儿、新生儿.
显示界面：提供常规界面、实时动态短趋势、大字体、7/12导联同屏、他床观察、呼吸氧合图OxyCRG等界面。

 心电、呼吸、无创血压、血氧、体温、IBP参数的医用电气安全级别，达到CF级。

心电：

标配心电3/5导。

具有监护、手术（滤波）和扩展（诊断）等3种以上的滤波模式；

心电扫描速度扫描速度 6.25/12.5/25/50 mm/s。
* 心电附件：原装进口，分体式导联线，在该监护仪的用户手册的附件目录中，提供进口证明材料.

心律失常分析和ST分析功能：

** 标配心律失常种类≥23种，包括“房颤”等高级分析功能
** 标配 QT/QTc 分析功能，显示QT、QTc、ΔQTc和QT-HR测量值，有利于发现尖端扭转型室速、室颤、癫痫、晕厥、猝死等高风险情况。

** 具有最多12导ST分析功能，ST测量范围：-2.5mV至+2.5mV；提供ST-MAP，直观反映心肌缺血或心梗情况
心率：

具有起搏检测功能，可检出并滤过起搏器信号，避免被记作正常的QRS波群和心率。

 具备心率变异分析功能，可对病人心率在一定时间内周期性改变情况进行分析，并对心率变异分析结果进行统计，以饼状图形式显示。（提供检测报告证明文件）

无创血压： 

10.1具备动态血压分析功能，可自动统计分析24小时内血压变化，自动显示平均血压、白天和夜间平均血压、血压高于正常百分比等参数，并以柱状图形式显示，为降压药的用量起指示作用（提供检测报告证明文件）
10.2 具有收缩压和舒张压的血压差报警功能

10.3NBP测量结束时，提供提示音。

10.4具备辅助静脉穿刺功能。

血氧：

** 标配具有灌注度指数 (PI) 的进口血氧技术：  FAST血氧技术，具有良好的抗运动和弱灌注能力；标配原装进口指套式血氧传感器,此传感器在该监护仪的用户手册的附件目录中，（提供相关证明材料。）

血氧脉率范围30-300bpm。

呼吸：

常规使用阻抗法进行呼吸监测。

* 4种呼吸导联可以选择RA-LA、RA-LL、LA-RL、LL-RL。

标配呼气末二氧化碳 (EtCO2) 模块

** 主流EtCO2模块：即通过更换传感器与附件。
数据存储与回顾：

* 无需存储卡或中央站，监护仪存储1500组NBP数据列表，趋势存储回放时间1000小时，200组ARR事件或报警信息。
通讯：

标配的HL7数据输出，为EMR/HIS提供联网数据。

标配VGA输出接口、护士呼叫接口和除颤同步输出和USB接口
标配通气计算、血液动力学计算、药物浓度计算和氧合计算。

记录仪：内置，可打印波形通道≥3通道。

CE认证。

2、新生儿血氧饱和度监测仪招标参数（3台）

标准配置参数：

捆绑式新生儿血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

显示  

液晶屏幕，实时显示波形、数字

大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度

数据存储、回顾

长达10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾

性能特点

4节AA电池可供电36小时，可选配镍氢充电电池

具有三级声光报警功能，报警上下限可调

★可实现≧300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要

自动关机功能和实时时钟显示

具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取新生儿生命体征

支持掉电数据存储功能

适用于新生儿
具有三级声光报警功能，报警上下限可调

通过CE认证

3、婴儿辐射保暖台（2台）

具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

设置温度与皮肤温度分屏显示；

双CPU控制系统、独立超温切断装置的三重超温保护；
辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

产品具有自检功能，多种故障报警提示；

前面板具有可修正温度功能；

肤温传感器具有脱落保护功能；

婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

具有温度数据储存功能；

具有APGAR评分计时功能；

具有RS-232接口；

具有黄疸治疗装置；

具有输氧装置、低压吸引装置；

可放置呼吸复苏（器）囊、婴幼儿头部固定架。

基本配置：

由辐射箱，控制仪，婴儿床，机架，皮肤温度传感器，输液架，托盘，黄疸治疗装置，输氧装置，低压吸引装置。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/ 50HZ
输入功率：≤850VA

控温方式：预热、手控、肤温三种控制 

肤温控温范围：32℃~37.5℃

肤温显示范围：5℃~65℃

控温精度：≤0.5℃

皮肤温度传感器精度：±0.3℃内

床面温度均匀性：≤2℃ 

辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动

婴儿床倾斜角度：无级可调

APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声提示

故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等

床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm2 

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm2
床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

4、婴儿T组合复苏器

基本配置：婴儿T组合复苏器、医用气体低压软管组件（氧气）、医用气体低压软管组件（空气）、模拟肺、重复性使用集液瓶、过滤器、吸引软管、三通吸头、溢流保护杯。

产品主要功能、技术参数及要求：

1、常规参数

1.1  适用对象：≤10Kg 的婴儿

1.2  运输和贮存环境要求：温度：-40℃～60℃，湿度≤95% ；

1.3  操作环境要求：温度：18℃～40℃，湿度 5%～95%

1.4  气压： 50～106kPa

1.5  进液防护等级：IPX4

2、系统参数

2.1  气源供应：医用氧气与空气（管道压缩供气系统或者压缩气瓶供气）

2.2  气源输入压力范围：300～500kPa（约 45～75Psi）

2.3  气源流量：≥50L/min

2.4  报警：单气源故障报警

2.5  医用气体低压软管组件工作压力：0～1000kPa

2.6  医用气体低压软管组件流量范围：160～500L/min

3、空氧混合功能

3.1  氧浓度设置范围：21%～100%

3.2  精度：≤±3% V/V

3.3  反向气流：符合 ISO1195-1995 规定

3.4  流量设置范围：0～15L/min，有级设置分别为 0.5、1、2、3、4、5、6、8、10、12、15（L/min）

3.5  流量输出精度： 0.5、1、2、3、4L/min 时为±0.5L/min；

5、6、8、10L/min 时为±1L/min；

12、15L/min 时为±2L/min

4、负压吸引功能

4.1  负压设置阀设置范围：0～18.67 ±1.33kPa（0～140±10mmHg）

4.2  自由气流流量：＜20L/min（最大负压设置时）

4.3  负压响应时间：当输入气源压力为 500kPa 时，10 秒内负压至少应达到 17.34kPa (130mmHg)

4.4  负压表精度：±5%满刻度

4.5  负压表量程范围：0～21kPa（0～160mmHg）

4.6  气体损耗量：＜28L/min（最大负压设置时）

5、T 型复苏功能

5.1  隔膜式压力表量程：-10～80cmH2O

5.2  压力表精确度：±2%满刻度

5.3  复苏功能及其相关附件的死腔体积(复苏器死腔和气道附件的死腔）：≤6ml

5.4  复苏功能呼气相的吸气阻抗以及呼气阻抗：在呼气相，当吸气流量为 6L/min 时，患者连接口处的压力≥-6cmH2O；在呼气相，当呼气流量为 6L/min 时，患者连接口处的压力≤6cmH2O

5.5  最大压力（Pmax）设置范围：1～60cmH2O；出厂以及检测默认设置值：40 cmH2O，可调节；

5.6  吸气峰压（PIP）设置范围：当流量为 8L/min，2～58cmH2O；出厂以及检测默认设置值：20cmH2O，可调节；

5.7  呼气末正压（PEEP）设置范围：当流量为 8L/mi

5、医用空氧混合器

基本配置：

主体、流量计、硅胶管、医用低压挠性软管、固定支架及湿化瓶

性能特点：

氧浓度21%-100%连续可调；

氧浓度和流量分开调节、互不影响；

调节精度高，气体输出持续稳定；

气动气控，无需电源供电；

性能参数：

氧浓度调节范围及精度：21%～100%；精度：±3%O2(V/V);

流量计调节范围：0L/min～18L/min和0L/min～3.5L/min。

输入气源压力：207kPa～517kPa。

气源故障报警：

供气气源压力差在138kPa～180 kPa时；

供气气源中断；

供气气源压力在560kPa±40 kPa时；

内置气动声音报警装置，报警声为哨声；

报警声压级＞57dB(A)。

零反向气流(从一个气源输入口到另一个气源输入口的反向气流)。
	浓度阀
	单

	流量计
	双

	湿化瓶
	有

	泄气阀
	有


6、移动式床旁X射线机防护装置参数
1）主帘尺寸(cm):≧ 80(长)*108(高)；

2）副帘尺寸(cm): ≧80(长)*110(高)*2（联）， 80(长)*110(高)*1(联)

3）高度调节范围：185～155cm

4）≧0.5铅当量

5）防护软帘采用进口超轻超薄超柔软防护材料；防护帘易于展开及折叠操作;

6）支撑部分采用不锈钢铅复合板材料；

7）底部配有带刹车功能的静音脚轮；

7、骨钻

标准配置清单：

1．主机                 1件

2．电池（BJ1001）       1节

3．充电器（BJ1002）     1只

4．消毒通道（BJ1004）   1只

5．钻夹头钥匙（BJ1005） 1把

6．包装箱               1只

技术参数：

1．可整机高温高压消毒，耐135℃高温；

2．采用进口电机；

3．转速≧1100转／分；

4．扭矩≧1.9牛顿·米；

5．使用免消毒电池；

6．电池电压≦14.4伏；

7．铝合金外壳；

8．噪声≤75dB；

9．温升≤25℃；

8、成人可视喉镜技术参数
	名称
	技   术  名  称
	技   术   指   标

	整机参数
	摄像头处厚度（含镜片）
	8.0(12.5)mm

	
	弯曲角度（压舌片角度）
	42º

	
	摄像头到镜尖垂直距离(mm)
	≤35mm

	
	镜片可插入镜片长度
	108mm

	
	分辨率
	≥7.87lp/mm

	
	显示屏
	3″TFT

	
	观察视角
	60º±15%

	
	景深
	5-100mm

	
	光照度
	≥150Lux

	
	显示器前后转动角度
	110°（±10%）

	
	显示器左右转动角度
	270°(±10%)

	
	存储空间
	32G

	工作情况
	充电器输入
	100~240VAC  50~60Hz

	
	充电器输出
	5V，1.2A

	
	充电时间
	<3小时

	
	输入功率
	0.3A

	
	待机时间
	＞3.5h

	多媒体
	照片格式
	JPG

	
	录像文件格式
	AVI

	工作环境
	温  度
	5℃～40℃

	
	湿  度
	10%～90%

	
	大气压力
	860hPa～1060hPa

	运输环境
	温  度
	-40℃～+55℃

	
	湿  度
	≤93%

	
	大气压力
	500hPa～1060hPa


9、空气压力循环治疗仪

1、适用范围：通过对肢体施加周期性的空气压力，促进血液和组织液循环，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿、疼痛、酸胀、肢体沉重感、间歇性跛行等临床症状。

2、主要构成：由主机、手控器、空气压力循环输出单元（连接气管、套筒）组成。

★3、结构形式：挂壁、手提、台式三合一结构。

4、显示方式：真彩液晶界面显示方式。

★5、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。

6、工作腔数：4腔；主机可同时支持2个足底套筒和2个小腿套筒工作。

7、工作压力：0～190mmHg分41档，歩距增量1（5mmHg）,各腔室压力分别独立可调。

8、保压时间：0～10s可调，歩距增量1s。

9、间停时间：0～98s可调,歩距增量1s。

10、工作模式：共有6种预先设定的工作模式。

★11、治疗方案：共有6种内置组合治疗方案(包括预防DVT专用方案)，供不同病症选择，也可以根据病况自定义治疗方案。

安全保护：具有断电保护功能，运行中断电套筒可自动排气减压。

套筒可承受压力：300mmHg,且承受时间不少于1分钟。
设备标配手控触发器，治疗过程中，按下手控器按钮进入暂停状态，暂停时按下手控器按钮，可继续治疗。
医用干燥柜

用途：用于手术器械清洗后的干燥处理。

原理：通过电热管加热经过滤后的洁净空气，将加热后的空气通过鼓风机送入干燥柜内舱，在热力空气作用下，快速蒸发带走器械表面、内腔水分，达到干燥器械的效果。

容积：≥80L,提供内舱尺寸。

★处理能力：一次性可处理≥10个标准器械托盘（480*250mm）。

控制器要求：采用一体化控制器，高清晰液晶显示屏，可视性强。

★程序设置：内置≥6套程序，≥2套默认程序（高温，低温），≥4套自定义程序，用户可根据需求自行调节参数，提供依据。

外观材质：喷塑外观；显示屏和控制面板位于设备右侧控制板上，操作位置适宜，符合操作人员使用习惯，符合人机工程学的要求。

门材质/结构：手动开门，采用优质喷塑处理，板材厚度≥1mm，整体缝隙小、美观；门中部采用双层中空钢化玻璃结构；密封胶条嵌于密封门内板处，采用圆弧形中空结构。

风机要求：采用品牌交流离心风机，电容感应启动外转子电动机，增加与加热管的接触面。
过滤器要求：采用高效空气过滤器，过滤精度≥0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。
干燥温度：40-90℃，温度可调。

时间设置：1-999min，时间可调。

标准配置：主机1台、格栅2个、器械托盘2个、积水盘1个。

尺寸：提供 外形尺寸、内室尺寸。
能源：提供电源及功率。
使用寿命：≥8年，提供设备铭牌。

★专利证明：提供≥5份设备专利证明。

★用户要求：在新疆同类产品用户在30家以上，并提供详细用户名单及联系方式。

★售后服务：

在阿克苏地区有2名以上厂家维修工程师，并提供详细用户名单及联系方式。
终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。

11、超声波清洗机

核心42KHz工业级换能器

超声波频率 42KHz 

内胆材质 不锈钢 SUS304 

容量 1.4L 

超声波功率 70W(最大) 

清洗时间 五段数码定时(90S-180S-280S-380S-480S 

内胆尺寸 ≦185x155x70MM(LxWxH) 

外形尺寸 ≦230x185x160MM(LxWxH) 

12、低速离心机 技术参数

1,台式全钢结构，不锈钢离心腔。

2,微电脑控制，交流变频电机驱动，运行宁静清洁。

3,液晶大屏同步显示：模式、时间、转速、离心力、升速档、降速档，

设有离心转速校准专用观察孔。

4,门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁。

电动开门，自动升起上盖，安全可靠。

5,自动配平，最大不平衡偏重30克。

6,运行中可随时改变工作参数，无需停机。

7,10种升降速选择模式，10种自定义工作模式，多重人性化设计。

8,独特的风冷排风设计，温升低，噪音小。

最高转速：6000转/分

最大相对离心力：5474＊g

转速精度：±20转/分

定时范围：1min - 99:99:59 (hh:mm:ss)/连续/可短暂离心

水平转子容量：100ml*4 可选配多种转子

标准配置：4*100ml吊杯   

提篮：

4*100ml

8*50ml  

24*10/15ml

24*真空采血管(高）

24*真空采血管（高)

 疆内有常驻售后服务机购，厂家执证工程师，专业售后，定期巡检。
13、医用煮沸消毒器
用途：用于医院供应室、手术室、实验室等对各类医疗器械、试验用器具的煮沸消毒。

原理：利用加热管将水加热，使水温升至所需温度，并保持一定的时间，从而使器械达到煮沸的目的。
★容积：≥80L，提供内槽尺寸。
★上油功能：具有自动上油功能，上油时间可调，提供依据。

开门方式：手动翻转门，气弹簧阻尼门结构，防止夹手，开门助力。

温度设置：80℃-93℃，温度可调。

运行时间：3-10min，时间可调。

加热方式：电加热

耗水量：≤65L

材质：≥2.0mm厚304L不锈钢镜面板，清洗架：不锈钢，

快速管路：设计U型排水管路含排水泵，排水迅速

★核心配件：进水电磁阀、排水泵等关键部件为进口品牌，提供全部明细并提供依据。
控制系统：液晶文本屏显示，控制超声清洗全过程，触控式按键操作；

★安全：包含进水慢、升温慢、过热保护、温度故障等相关报警提示，已确保设备使用安全，提供明细及依据。

★专利/检测报告：提供相关专利证明、消毒效果检测报告（包含金黄葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌菌种消毒效果）

标准配置：主机1台、器械清洗篮框 1个、合格证、说明书1套

★用户要求：在新疆同类产品用户≥20家，并提供详细用户名单及联系方式。

★售后服务：

在阿克苏地区有厂家维修工程师，并提供详细用户名单及联系方式。
终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。
14、病人监护仪 招标参数

监护参数

一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。

可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试，需提供证明文件。

支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。

支持选配双通道有创血压（IBP），在机器上的一个参数接口可以进行双通道的IBP监测，减少附件线缆。

显示  

10英寸彩色显示屏，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息（提供机器实物图片）。

★支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式（需提供机器界面图片）
数据

主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。（需提供机器界面图片）

支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。（需提供机器界面图片）

性能特点

主机重量＜2.8kg。

在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。（需提供证明文件）

在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。（需提供图片和厂家证明文件）

支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。（需提供机器界面图片）

支持29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。（需提供机器界面图片）

QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。（需提供机器界面图片）

无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 （需提供机器界面图片）

无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。（需提供机器界面图片）

同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

支持用户自行安装激光打印机驱动。（需提供机器界面图片）

具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。

屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。

监护仪设计使用年限8年。（提供机器标贴照片作为证明资料）

15、中心监护系统产品招标参数

中心监护系统支持监护仪集中监护, 同时查看多个病床的病人数据。 

可设置所有参数的报警限并提供声光报警
中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连

一键式启动，不需要软件启动，纯中央机操作系统，无其他软件干扰

中心监护系统能够兼容该厂家品牌下所有的监护仪及遥测产品，除颤（MED）产品，包括早期（10年以内）提供的产品，可显示相关产品所监测的参数及波形

中心监护系统支持Windows 10 中、英文操作系统

中心监护系统支持≥23寸液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。

中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的输注泵产品的用药信息

中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的呼吸机产品上的参数及波形

中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的床旁超声产品的超声检查图片、视频及报告

可同时集中监护不少于60个病人，单个屏幕可≥30个病人的同时集中监护。支持不少于3个显示屏显示

多床观察区域支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等，

支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察，至少可以提供显示该病人12道波形，16个参数区

提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形

支持系统报警声音关闭功能，提供全床位最近24h的报警事件浏览功能

具有掉电存储功能
支持至少240小时长趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少3000条事件回顾，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度至少为32秒，至少3000组NIBP测量数据回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾

远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机参数报警范围和报警级别，控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式

具备病人生命体征参数的变化趋势、报警事件统计信息，并支持报告打印

选配病人氧合情况概览，包括血流动力学和氧合参数趋势，SpO2和报警统计，并支持报告打印

选配病人心电活动的统计结果，支持查看病人的典型心电图，并支持报告打印

选配病人室性心律失常事件和室性类心电活动的统计结果，支持查看典型心电图，并支持报告打印

选配病人的房颤事件的统计信息和生命体征参数趋势，并支持报告打印

16、除颤仪技术参数

关于的除颤仪的物理特性、电气隔离、除颤特性、电池、电磁兼容性和心率识别特性将做以下的详细描述：

1、除颤特性

	除颤输出波形
	双相截指数波形

	能量序列
	150, 150, 200J

	充电时间
	在电池使用少于15 次的状态下，达到最大充电能量小于8 秒

	分析时间
	9秒

	声音提示
	十九条提示音

	可视性提示
	LED 提 示

	控制
	两个按钮：开/关和放电

	放电能量的精度
	放电精度为±15%。（50ohm 负载下）

	最大电压
	1100±50V

	可除颤的阻抗范围
	20Ω to 200Ω

	除颤方式
	可自动分析患者是否需要除颤，需要除颤时自动充电，并发出

建议电击的提示。最终实施除颤电击由操作者操作。


3、电池

	类别
	参数

	类型
	不可充电电池组

	规格
	12V d.c. 2.8Ah

	放电次数
	200J可放电120 次

150J 可放电200 次

	存放时间
	5年

	连续心电监护时间
	大于16小时

	除颤能量保持时间
	30秒


4、除颤电极片

	类别
	参数

	描述
	除颤电极片带导联线易于连接和插拔

	有效期
	24个月

	粘贴指示
	有明显的指示粘贴部位标记。


5、其它功能

	类别
	参数

	救援步骤指示
	表面具备完整救援步骤的分布流程图。

	现场录音
	开机后具备现场录音功能，可保存30分钟抢救现场录音。

	事件回溯
	开机后具备使用信息、心电图（ECG）波形记录储存功能，并

可导出至电脑端，可保存420分钟心电图（ECG）记录。

	故障报警
	当出现故障情况（电池电量低、电极片未连接、软件/硬件故障）时，AED 7000可通过LED指示灯、管理箱显示屏（选

配）、手机APP（选配）报警。

	自检
	待机模式下自动运行每日、每月自检。


17、急救包参数

1、携带方式：手提箱2个、双肩背2个；

2、技术参数

2.1材料主要性能：布料：1680D双股牛津面料；布料沾水等级（级）：不小于4级；布料色牢度：干摩擦色牢度（4～5）级，湿摩擦色牢度（4～5）级；背囊各连接部位抗拉力不小于250N，背带抗拉力不小于500N；拉链耐用度不低于5000次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;

18、单道注射泵技术参数

注射器规格：可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器

★内置29种注射器品牌，自定义一种，满足多科室需要

输注量范围：0ml～9999ml，＜1000ml以0.1ml步进，＞1000ml以1ml步进

★流速范围：
5ml注射器： 0.1 mL/h～100mL/h 
10mL注射器：0.1 mL/h～300mL/h ；

20mL注射器：0.1 mL/h～600mL/h；

30mL注射器：0.1 mL/h～900mL/h；

50mL注射器：0.1 mL/h～1300mL/h，

可按0.1mL/h递增或递减

流速误差：±2%

快速输注：
5ml注射器：100 ml/h 

10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h

20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h

30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h

50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h

注射模式：简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式

运行界面显示：速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级

丸剂量范围：1ml-20ml 可设

保持静脉开放（KVO）速度：0.1-1ml/h，速度可调

报警功能：外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误

其他功能：
自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提示用户

快速输注：运行过程中可实现按量快速给药

交直流自动切换：当外接交流断电时可以自动切换到内部电池

时间输注：可以预定时间输注，输注泵按照用户输入的时间自动换算为流速

★无线监护：可以与我公司监护系统相连（选配） 

注射器自动识别功能

★各个通道可拆可分，并自带卡槽，无需任何辅助性条件组合成多道注射泵

内置电池工作时间：电池充足电的情况下，30ml/h注射流速，可连续工作约5小时
阻塞压力范围：高中低档可选，分别为：0.02Mpa-0.07 Mpa，0.05Mpa-0.10 Mpa，0.08Mpa-0.14Mpa

19、经皮黄疸仪

多场景：可适用于新生儿科、儿科、产房、婴儿病房和新生儿重症监护室等场所；

★彩屏显示：3.0英寸彩色触摸屏，大字符清晰显示，可同屏显示多次测量数据，给予用户良好的操作体验；

充电电池：配备充电基座，内置充电电池可长效充电，方便医护人员管理与使用；

长效光源：配备氙闪光灯，寿命长（≧15万次测量）；

低电压提示：电池电量过低时，产生低电压提示；

单位切换：两种测量单位mg/dL、μmol/L可切换显示；

平均测量：具有平均测量功能，可设置2~5次平均测量方式；

数据存储功能：可存储多个患者数据；

基本配置：主机（光学探头、显示屏、电池、主机电路）、底座和电源适配器；

主要技术参数：

网电源供电时，设备输入功率：…………≧30 VA

内部电源供电时，主机电源类型：………额定电压7.4V [image: image1.jpg]


(锂电池)

底座输出……………………………………≧8.4V[image: image2.jpg]


 1A

光源…………………………………………氙闪光灯

★光源寿命……………………………………不低于150000次

最大显示值…………………………………不小于25.0 mg/dL (425μmol/L)

★准确度………………………………………± 1.5 mg/dL（± 25.5 μmol/L）

重复性………………………………………不大于3%

信息提示……………………………………低电压提示

检查屏………………………………………波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为：

                                        预定值为“0”的检查屏为1±0.1；

                                        预定值为“20”的检查屏为5±0.5

平均测量功能………………………………可设置1～5次平均测量方式

时间设置……………………………………可实现时间日期的修改

声音设置……………………………………触摸屏按键音可设置为开/关

★亮度调节……………………………………屏幕亮度5级调节

★测量单位……………………………………测量单位可在mg/dL和umol/L间切换

屏幕保护……………………………………屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟

历史数据保存………………………………可保存护士ID号、婴儿ID号、测量结果、

测量时间、测量是进行优先权，蓝光完成标志

的标记

20、内镜中心纯水设备
用途：清洗槽的供水。
★产水量：每小时产水量≥300L；

★电导率：≤15цs/cm；

★处理方式：单级反渗透处理；

★运行方式：全自动运行，系统运行采用微电脑控制，其性能可靠、功能强大、操作方便；全过程微电脑控制、并通过液晶屏显示参数及运行步骤，包括实时电导率，提供依据。
原水水源：市政自来水；

源水温度：5℃～35℃；

源水压力：0.2-0.4Mpa；

二次增压：设备自带二次增压装置，给纯水管道增加供水，压力范围：0.2-0.4Mpa；

供电电源：380V/50HZ/≤5KW

出水水质：内毒素、细菌去除率≥100%，水质符合卫生行业消毒供应中心相关标准；
整机脱盐率：≥98%

离子去除率：≥99%
检测系统：系统设有产水在线检测装置，可随时检测、显示设备的运行状况及运行状态以确保。
水质要求：系统产水水质符合设计要求。

保护装置：系统设有各种液位、压力等保护，保证设备安全、稳定运行。

水位控制：系统原水箱进水采用自动控制，原水箱高液位时进水自动停止；原水箱液位下降到低液位时，进水阀门自动打开。

纯水水箱：用于储备反渗透产水，容积参考地面承重按实际需求配置，材质为304不锈钢或PE材质。
★用户要求：在新疆区域同类产品用户在20家以上，并提供详细用户名单及联系方式。

★售后服务：
在阿克苏地区有厂家维修工程师，并提供详细用户名单及联系方式。
终身维护，如设备出现问题，供货方维修人员在接到通知24小时内，到达现场进行维修。提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。
21、全自动免疫组化及原位杂交染色工作站招标参数

一、技术要求

★  1.一站式平台提供免疫组化和原位杂交等多种染色功能。从烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预。

 2.全流程染色时间为3小时。

★  3.三个独立的玻片架，可以连续上载玻片，增加实验室效率和灵活性。

★  4. 抗原修复温度：室温到100度可调，修复时间也可以根据要求调整。

★  5.试剂滴加方式：侧面滴加，最大限度减少重复染色，使组织切片免于受损。

  6.废液收集：真空负压抽吸，专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀，有害无害分开收集减少处理有害液体的成本，符合环保要求。

7.玻片容量：玻片容量≥29张玻片，每个玻片具有不同的抗原修复条件

8.小容量试剂瓶数量≥35个

★  9.Covertiles技术保护组织不脱水不干片

★  10.可即时添加辅助试剂和一抗，二，染色质量稳定可靠

11.全新界面，数据库自动备份，染色过程可追溯。

★   12识别系统：含红外线和摄像头的OCR识别系统，实现字符和条形码识别。

★   13. 可连接LIS系统，模块组合：一台电脑可控制多台染色机

14.中文操作系统，简单易懂，人性化设计。
22、心电图机招标参数

一、工作条件： 

产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作

产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、 ECG输入

ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）
频率响应：0.01Hz ~ 400Hz 

定标电压：1mV±2%

*耐极化电压：±890mV（±5%） 

内部噪声：≤12.5µVp-p

时间常数：≥5 s

*共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）

输入电流：≤0.01μA

除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

中文输入及中文操作提示和中文报告语言

三、波形处理：

A/D转换：24bit

*采样率：36000Hz，每导联 

灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5%

抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能

自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

四、存储器

设备内置存储器，存储病历700例

数据可通过SD卡、USB口导入导出

支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

五、 显示器：

7英寸彩色液晶显示屏，倾斜角设计，支持显示背景网格

显示信息：同屏显示12导同步心电波形

显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

六、记录器：

热敏式点阵打印机

走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%）  

记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1 

记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm

打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

具备在无网格纸上打印网格功能

七、功能

*直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率

可准确判定接触不良的电极并予以指示

拥有自动测量功能和自动诊断功能

手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。

R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出

*自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。

支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告

周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟

长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录

具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量

八、外部输入接口：

USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口

支持使用有线、无线的方式进行联网

支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息

九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动

十、电源：交直流两用　自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz

10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 

