拜城县乡镇卫生院自动屈光筛查仪购置项目

清单及技术参数
	名称
	自动屈光筛查仪
	数量
	10台

	*适用范围
	便携式一体化设计(非组装，无加装暗箱盒)，适用于自然环境，无暗室要求

	检测范围
	屈光测量、瞳孔大小测量、瞳距测量、斜视、*等效视力

	球镜度DS
	-7.5D～ +7.5D；±0.25D

	柱镜度DC
	-3.00D～0.00D；±0.5D

	轴位检测范围
	0°～180°

	*检测时间
	≤1.0s

	瞳孔直径
	4.0mm～ 9.0mm ；± 0.4mm

	瞳距
	35mm～ 80mm ；± 1.5mm

	置信度
	支持

	斜视
	0-20°

	*等效视力值
	数值表示方法至少包含对数法，分数法。（5分位，1分位）

	光源
	850nm±40nm

	触摸屏
	≧3.90英寸TFT-LCD触摸屏，800*480分辨率

	存储
	≧内置存储16GB

	数据传输
	≧USB2.0；WIFI；蓝牙；无线打印等高速传输模式

	重量
	≤8kg

	电源
	≦DC5V/3400mA，可充电锂电池，可持续试用3小时以上。

	软件
	嵌入式软件

	附件
	带轮航空箱


