| 乌恰县疾病预防控制中心核酸检测设备采购项目参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 全自动医用PCR分析系统 | - 1.样本容量：96孔 - 2.样本容积：15-100ul 3.适用耗材：0.2mlPCR管、8联管、96孔板 4.检测灵敏度：最小分辨率为1个拷贝 5.线性范围：1-100个拷贝 6.重复性：CV＜1.00％ 7.样本线性度：1r1≤0.9990 8.內参染料校正：无需 9.多种荧光检测：4种检测，无需交叉干扰校正 10.支持HRM检测：支持 11.控温方法：半导体方式 12.控温模式：模块控温，试管控温 13.控温范围：4-99℃ 14.最大升降温速率：4.0℃/s 15.热盖温度：自动热盖 16.台式电脑10台，笔记本电脑2台 | 12 | 台 |  |  |  |
| 2 | 全自动核酸 提取仪 | - 最快12min可完成96个样本的核酸提取，核酸提取得率高，确保对核酸的高灵敏度检测； - 智能多维度故障提醒，一键故障自动清除，全量程监控，内置LED光源，可实时查看仪器运行状况，含有开机自检、断电保护，舱门保护等功能； - 配套的核酸提取试剂盒，可快速提取全血、血清、血浆、咽拭子、分泌物、脱落细胞、尿液、痰液、粪便、FFPE组织等不同样本的核酸； - 磁棒磁通量高达5500高斯，降低磁珠掉磁风险； - 根据用户所需实现自由编程，可储存超过50000组程序，采用电子插接头，数字式光耦，抗干扰能力强； - 操作便捷，自动取放磁棒套，无需人员操作，8.4英寸高清触摸显示屏，人机交互友好； 7.预置5组固定程序，满足临床所需； 8.防液滴挡板，减少污染风险; 配备通风设施及负压排气功能； 9.搭配HEPA空气过滤器，确保操作人员安全; 紫外灯消毒智能提醒，可完成自动关机； 10.原理磁珠法 11.样品通量1-96 12.磁珠回收率≥98 13.取孔间差CV≤3 14.震荡混合多模式多档可调 15.操作界面8.4寸彩色大触摸屏 16.内部程序可储存50000组以上程序 17.程序管理新建、编辑、另存、删除程序，可设置快捷程序； 18.杀菌消毒紫外灭菌 19.排气风扇排气 20.过滤HEPA过滤网 | 12 | 台 |  |  |  |
| 3 | 移液枪 | 1.轻便且设计符合人机工效学； 2.数字视窗，令所设定量程一目了然 ； 3.量程范围广，1uL至10mL； 4.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； 5.精确分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准； 6.需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，抗强化学腐蚀； 7.采用新型材料，重量低于75g，减少疲劳度 8.测量体积10μl时，允许最大系统误差（不准确度）0.80%，允许最大随机误差（不精确度）0.20%； 9..测量体积5μl时，允许最大系统误差（不准确度）1.00%，允许最大随机误差（不精确度）0.30%； 10.测量体积1μl时，允许最大系统误差（不准确度）3.00%，允许最大随机误差（不精确度）1.00%； | 12 | 支 |  |  |  |
| 4 | 移液枪 | 1.轻便且设计符合人机工效学； 2.数字视窗，令所设定量程一目了然 ； 3.量程范围广，2uL至20mL； 4.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； 5.精确分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准； 6.需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，抗强化学腐蚀； 7.采用新型材料，重量低于75g，减少疲劳度 8.测量体积20μl时，允许最大系统误差（不准确度）0.6%，允许最大随机误差（不精确度）0.20%； 9..测量体积10μl时，允许最大系统误差（不准确度）1%，允许最大随机误差（不精确度）0.30%； 10.测量体积2μl时，允许最大系统误差（不准确度）2.50%，允许最大随机误差（不精确度）0.70%； | 12 | 支 |  |  |  |
| 5 | 移液枪 | 1.轻便且设计符合人机工效学； 2.数字视窗，令所设定量程一目了然 ； 3.量程范围广，20uL至200mL； 4.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； 5.精确分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准； 6.需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，抗强化学腐蚀； 7.采用新型材料，重量低于75g，减少疲劳度； 8.测量体积200μl时，允许最大系统误差（不准确度）0.6%，允许最大随机误差（不精确度）0.20%； 9..测量体积100μl时，允许最大系统误差（不准确度）1%，允许最大随机误差（不精确度）0.30%； 10.测量体积20μl时，允许最大系统误差（不准确度）2.50%，允许最大随机误差（不精确度）0.70%； | 12 | 支 |  |  |  |
| 6 | 移液枪 | 1.轻便且设计符合人机工效学； 2.数字视窗，令所设定量程一目了然 ； 3.量程范围广，100uL至1000mL； 4.使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修； 5.精确分液，每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准； 6.需拆卸可整支高温高压消毒，可紫外灭菌，抗强化学腐蚀； 7.采用新型材料，重量低于75g，减少疲劳度； 8.测量体积1000μl时，允许最大系统误差（不准确度）0.80%，允许最大随机误差（不精确度）0.20%； 9..测量体积500μl时，允许最大系统误差（不准确度）1.00%，允许最大随机误差（不精确度）0.30%； 10.测量体积100μl时，允许最大系统误差（不准确度）3.00%，允许最大随机误差（不精确度）1.00%； | 12 | 支 |  |  |  |
| 7 | 8联排移液枪 | 1.各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板； 2.管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力； 3.移液器下半部可360度旋转，方便移液； 4.每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷； 5.特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况。 6.测量体积5μl时，允许最大系统误差（不准确度）2.5%，允许最大随机误差（不精确度）0.125%； 7.测量体积10μl时，允许最大系统误差（不准确度）1.50%，允许最大随机误差（不精确度）0.15%； 8.测量体积1μl时，允许最大系统误差（不准确度）4%，允许最大随机误差（不精确度）0.04%； | 12 | 支 |  |  |  |
| 8 | 8联排移液枪 | 1.各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板； 2.管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力； 3.移液器下半部可360度旋转，方便移液； 4.每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷； 5.特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况。 6.测量体积50μl时，允许最大系统误差（不准确度）1.50%，允许最大随机误差（不精确度）0.15%； 7.测量体积10μl时，允许最大系统误差（不准确度）2.5%，允许最大随机误差（不精确度）0.125%； 8.测量体积5μl时，允许最大系统误差（不准确度）4%，允许最大随机误差（不精确度）0.04%； | 12 | 支 |  |  |  |
| 9 | 8联排移液枪 | 1.各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板； 2.管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力； 3.移液器下半部可360度旋转，方便移液； 4.每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷； 5.特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况。 6.测量体积200μl时，允许最大系统误差（不准确度）1.00%，允许最大随机误差（不精确度）0.25%； 7.测量体积100μl时，允许最大系统误差（不准确度）1.50%，允许最大随机误差（不精确度）0.25%； 8.测量体积10μl时，允许最大系统误差（不准确度）3.00%，允许最大随机误差（不精确度）0.10%； | 12 | 支 |  |  |  |
| 10 | 多管旋涡混合器 | 1. 一次可最多多可处理50个样品 2. LCD显示速度、时间、微处理器控制速度和时间 3. 标配标配12mm泡沫试管架、托盘垫 4.两种工作模式：持续工作或点动式 5.微处理控制 6.调速范围：500-2500rpm 7.调速精度： ±50rpm （在2500rpm检测） 8.定时范围：1min-100h 9.周转直径：3.6mm 10.承重：4.5kg 11.电源：230V, 50/60Hz 12.功率：60W | 8 | 台 |  |  |  |
| 11 | 8联管离心机 | 1.2ml x 8转子和PCR8 x 2转子各一和两种转子适配器； 2.掌上离心机通过各项低压电安全和电磁兼容测试 3.双门锁设计，锁定更安全； 4.转子拆卸快捷方便； 5.先进的宽电压技术，转速不受电压波动影响，转速精度高 6.运行安静，噪音小于等于45 dB 7.直流电机，连续运行模式 8.小机型，一机多用 9.最高转速7000rpm； 10.翻盖开关功能，合盖即转，开盖即停，操作方便； 11.可容纳过滤型离心管； 12.最大容量2mL x 8 离心管；0.2mL x 16 PCR管或者0.2mLPCR8排管×2，当与适配器联用时，亦可使用0.5mL或0.2mL离心管，应用范围广。 | 8 | 台 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |