	序号
	设备名称
	数量

	1
	高精度婴儿体重秤
	149

	2
	儿童体重秤
	2

	3
	成人身高体重秤
	2

	4
	电子血压计
	100

	5
	手指血氧仪
	100


配置及技术参数

 高精度婴儿体重秤

备注：“★”项为重要技术参数，招标中必须满足。

1、婴幼儿身高、体重一体式测量；

★2、身长最大量程≥110cm；身长测量精度：≥±0.1cm，不采用超声或红外的测量方式（误差较大），确保身长测量的高精度（注：以上精度均为需达到的测量精度，仅分度值或显示度指标达到无效）；体重最大量程≥25kg，体重测量精度：≦±50g；

★3、主体采用环保工程塑料一次性注塑成型，符合人体工程学的全流线结构设计，外观结构不得有明显棱角等危险隐患；

4、内置不间断电源，在没有外接电源或突然断电时可长时间使用至少1.5小时以上，在接外接电源时自动充电；

5、大屏幕LCD显示器，可清晰显示体重读数，显示器尺寸≥23*10*15cm；
儿童体重秤
备注：“★”项为重要技术参数，招标中必须满足。

1、★身高测量采用高精密传感系统确保测量的高精度，身高测量精度：≦±0.1cm；不得采用超声或红外的测量方式（误差较大）。 体重测量范围0-100kg，体重测量精度：≦±100g；身高测量范围80-150cm，坐高测量范围50-90cm；全电子显示身高、体重、坐高及BMI指标； 

2、内置不间断电源，在没有外接电源或突然断电时可长时间使用至少1.5小时以上，在接外接电源时自动充电；

3、大屏幕LCD显示器可根据用户需要多个方向自由调节视角；

4、点阵式液晶屏，带背光，可定制显示用户信息。
成人身高体重秤

最大称量：≧150kg  读数精度：≦100g  高度范围：72-190cm          秤盘尺寸：≧300x400mm  超载保护自动开／归零／关机                           液晶显示屏窗口尺寸：≧90x30mm  电源：自流供电/内置蓄电池

电子血压计

	序号
	项　目
	技术参数

	1
	测量范围
	压力（0～270）mmHg［(0～36)kPa］

脉率数40次/分～180次/分

	2
	测量准确度
	压力±3mmHg(±0.4kPa)以内

脉率数±5%以内

	3
	存储容量
	可存储100组测量数据

	4
	电 源
	Li电池（DC 3.7V）或电源适配器（输入:AC100-240V）

	5
	医疗器械注册证
	有

	6
	国家专利
	有

	7
	适用臂周范围
	≧15cm～42cm


手指血氧仪

参数：显示方式：LED显示

      血氧饱和度测量范围为：≦35%-100%
      脉搏氧饱和度显示范围：0%-100%

      脉率显示范围：25bpm-250bpm

      电源要求：≦2节1.5V AAA，内部电源供电设备
      进液防护程度：≧IPX1

      脉搏氧饱和度测量显示误差为：血氧饱和度在70%-100%段为≦±2%，小于70%无定义，脉率为25bpm-250bpm，测量误差±1%或1bpm，二者中较大者。

弱灌注情况下的测量性能：在脉搏充盈度为≧6%时能正确显示血氧饱和度值和脉率值。

无手指插入时≦8秒后自动关机

运行方式：连续运行

电器安全分类：BF型应用部分[image: image1.png]





