克州乌恰县人民医院传染病区建设项目采购医疗器械清单（1包：医疗设备）

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪 | 12台 | 1：整机要求： 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。 1.2、配置提手,方便移动。 1.3、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。 1.4、显示屏可支持亮度自动调节功能。 ★1.5、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。 1.6、可支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。 1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ★1.8、安全规格：ECG, TEMP, SpO2, IBP , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。 1.9、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。 1.10、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。 ★1.11、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥9通道波形显示。 2：监测参数： 2.1、配置3/5导心电，呼吸，血氧饱和度，无创血压，脉搏和双通道体温参数监测 ★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，，提供注册证证明材料。 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 2.7、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。 2.8、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 2.9、配置无创血压测量，适用于小儿，成人和新生儿。 2.10、具备模拟输出/除颤同步/护士呼叫/串口/VGA ★2.11、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。 2.12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供检测报告证明材料。 2.13、提供辅助静脉穿刺功能。 2.14、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。 2.15、具备模拟输出/除颤同步/护士呼叫/串口/VGA 3：系统功能： 3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 3.3、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 3.4、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 3.5、≥1000组NIBP测量结果 3.6、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 3.7、支持48小时全息波形的存储与回顾功能。 3.8、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 3.9、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 3.10、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，待机模式和演示模式，提供界面截图证明材料。 3.11、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。 ★3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。 3.13、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 ★3.14、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 2 | 除颤仪 | 2台 | ★重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。 ★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。 屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 ★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J ★支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 开机时间≤2s，符合临床使用。 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 ★除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 ★支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。 ★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。 无创血压收缩压测量范围：25-285mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光和文字3种方式进行报警。 配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准跌落试验的要求，裸机可承受6面≧0.75m跌落冲击。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 3 | 呼吸机 | 1台 | 一.基本要求 适用于成人、小儿和婴幼儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖。 电动电控呼吸机，涡轮驱动产生空气气源，方便进行转运。 主机重量≤11千克（不含台车），方便手提转运。 采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏，分辨率1280*800。 中文操作界面、中文报警、操作提示信息、参数调节防错确认。具备便利的锁屏功能。 不小于120分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配电池延长至不小于240分钟（2块电池）。电池总剩余电量能显示在屏幕上。 ★吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 ★呼气阀组件一体化设计可拆卸，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。 具备开机自检，可进行系统顺应性补偿并检测系统泄漏量，检查系统管道阻力，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件，具有图形化和文字提示功能。 病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。 提供旁流CO2监测。 提供主流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。 具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。 二、呼吸模式及功能 常规模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%或100%递减波）、压力控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、持续气道正压通气和压力支持CPAP/PSV、窒息通气模式及SIGH叹息模式。 ★高级模式：双相气道正压通气（例如BIPAP或Bi-vent或Bilevel），压力调节容量控制通气（例如AUTOFLOW或PRVC或VC+）及其压力调节容量控制同步间歇指令通气SIMV（例如SIMV-PRVC）、压力释放通气APRV，智能通气模式（如自适应分钟通气AMV，自适应支持通气ASV等），心肺复苏通气模式（如CPRV，CPR mode等）。 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。 具备通气模式自定义显示功能，方便用户个性化配置常用通气模式。 ★高流速氧疗功能，氧疗流速不低于70L/min，并具有氧疗计时功能。 ★具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。 其他功能：具备手动呼吸、吸气保持、呼气保持、同步雾化、纯氧灌注、智能吸痰、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和最大吸气负压NIF的测定。 具有动态肺视图，图形化实时显示肺力学参数。 具备自动气管插管阻力补偿功能（例如TRC或ATRC或ATC），插管孔径和补偿百分比可设，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值一致。 ★具备低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP设置值。 三、设置参数要求 潮气量：20ml-2000ml 呼吸频率：1-100次/min SIMV频率：1-60次/min 吸/呼比：1:10-4:1 最大峰值流速：≥210L/min 吸气压力： 5-80 cmH2O 压力支持：0-80cmH2O 呼气末正压PEEP：0-50 cmH2O 压力触发灵敏度： -20 - 0.5cmH2O 流量触发灵敏度： 0.5-20L/ min 呼气触发灵敏度：Auto, 1-85% 氧浓度：21-100% 压力上升时间：0-2s 吸气时间：0.1-10s (0.2-30s @ DuoLevel) 四、监测参数要求 气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压。 分钟通气量参数：总的分钟呼出通气量、自主呼吸分钟呼出通气量、泄漏的分钟通气量、气体泄漏百分比。 潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、★理想体重输送的潮气量（例如TVe/IBW或VT/PBW）。 呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。 氧浓度参数：吸入氧浓度。 肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数。 其他参数：具备浅快呼吸指数、呼吸功监测。 屏幕显示：多至4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。 具备压力/容量、容量/流速、流速/压力环3种呼吸环监测，最多可同屏显示2种环图。 呼吸波形及呼吸环可冻结，呼吸环可存储、对比。支持波形、环图、监测值同屏显示。 趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。 日志记录：提供最多5000条历史事件信息的记录。 五、报警要求 智能化分级报警、声光报警 气道压力：过高报警 呼出每分钟通气量：过高/过低报警 自主呼吸频率：过高报警 呼出潮气量：过高/过低报警 呼气末正压：过高/过低报警 吸入氧浓度：过高/过低报警 EtCO2：过高/过低报警 窒息报警，时间可设置（5-60s） 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障 电源、气源中断报警 电池低压报警 六、其他功能要求 强大的自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童） 灵活的电源方案：提供交流和直流（12V）两种供电方式。 灵活的气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 信息互连：支持有线和无线方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。支持HL7协议。 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。 配附件：台车、呼吸管路、湿化器、模拟肺。 软件易升级：支持U盘和网络升级，支持选配功能试用。 提供近一年不少于10家三甲医院装机名单。 七、认证及标准符合 通过CFDA和CE认证。 符合EMC标准 YY0505-2012。 符合IP21防水等级。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 4 | 数字式多道心电图机 | 8台 | 一、基本要求 ★1.1 本机须同时具备心电信号采集与热敏打印功能，不接受心电采集盒类产品。 ★1.2 同屏显示，同步采集，同步热敏记录12道心电波形。 ★1.3 显示屏≥9.0英寸，屏幕亮度可调，支持背景网格显示，支持全屏触控操作。 ★1.4 本机具有一体化标准物理全键盘设计，支持拼音、五笔等输入法，方便信息输入。 ★1.5 患者信息录入：支持手动输入，条码枪、磁卡读卡器读取，WORKLIST快速下载排队预约的患者信息3种方式。 ★1.6 本机支持有线和无线联网。 1.7 本机支持心电数据传输，可实现将本机采集的心电数据直接上传至心电网络平台。 1.8 支持PDF、PNG、HL7、XML、DICOM数据格式。 ★1.9 支持FTP、HTTP、SAMBA传输协议。 二、性能要求 2.1 A/D转换：24bit。(提供注册检验报告证明) ★2.2 采样率：≥20000Hz。(提供注册检验报告证明) ★2.3 频率响应：0.01Hz ~ 310Hz。(提供注册检验报告证明) 2.4 内部噪声：≤15µVp-p。 2.5 时间常数：≥3.2 s。 ★2.6 耐极化电压：±910mV。(提供注册检验报告证明) 2.7 输入电流：≤0.01μA。 2.8 抗干扰滤波：具有交流、肌电、漂移和高频截止滤波器。 2.9 具备自适应工频滤波技术，有效去除干扰，改善心电信号质量。 2.10 除颤保护：机器和导联线具有抗除颤电击保护功能。 三、功能要求 3.1 ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集。 3.2 导联选择：手动/自动可选，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系，同时具备导联标识自定义功能。 ★3.3 采集时间设置：波形实时采集和冻结时长均可达60s，同时可进行两页、三页、四页紧凑版热敏打印格式。 3.4 支持实时采样、预采样、触发采样模式，支持节律分析。 3.5 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局。 3.6 屏幕显示信息：心电波形、时间、心率、ID、工作状态、导联脱落信息、联网状态信息、外接设备状态信息等。 3.7 自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落、外设连接、高频信号干扰情况进行实时监测报警。 3.8 支持起搏检测功能。 3.9 热敏打印布局：3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1。 3.10 热敏记录纸：折叠纸。 3.11 设备内置存储器，本机可存储病历≥1000例，存储满后机器可循环存储。 3.12 支持U盘、SD卡的扩容存储。 3.13支持U盘和SD卡直接导出PDF、PNG、HL7、DICOM等格式的报告。 3.14 支持波形冻结与波形浏览功能。 3.15支持报告打印预览功能。 3.16 具有病历管理功能，可对存储的病历进行查询、浏览、修改、导出、传输、打印，方便医生调阅病人信息，并且支持病例重新编辑，具备病例模板与自定义病例模板的添加功能，方便医生在屏诊断时快速输入诊断结论。 ★3.17 权限管理：可对设置权限进行密码管控，包含传输、纸速、增益、报告模板等设置。 四、电源 交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz）， 内置锂电池充满电后可连续工作4小时以上。 五、配置 主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 5 | 电子血压计 | 8台 | ●大屏背光显示 ●屏幕视窗：62x80mm ●语音播报 ●360随心测袖带 ●A/B双用户切换 ●不规则脉波提示 ●袖带佩戴提示 ●误动作提示 ●各60组数据存储 技术参数 显示方式：LCD数字显示。测量方法：示波测定法；测量范围：压力测量范围：(0~280mmHg 0~37.3kPa)脉率：40~200次/分精度：压力：±3mmHg(±0.4kPa)以内。脉率：读数的±5%以内。运行模式分类：连续运行。电气安全分类：内部电源供电设备，Ⅱ类设备，BF型应用部分。设备类型：非AP/APG设备(不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备)。进液防护程度：IPX0。压力传感器：半导体式压力传感器。压力测量范围：0~280mmHg 0~37.3kPa。加压方式：压力泵自动加压。排气方式：自动快速排气。电源：4节5号干电池 (DC 6V)或电源适配器 输入 AC100V~240V，50/60Hz，0.15A。输出 DC 6V 600mA 电池寿命：4节5号高性能碱性干电池能测量约300次[在室温23℃，每次加压至190mmHg(25.3kPa)的条件下]。适合臂围：22~32 cm(厘米)。外形尺寸：约长107×宽144×高80(毫米)。机器重量：约310g(不含电池) 三、产品使用及存储条件 工作温湿度：+5℃~ +40℃ 15%RH ~ 80%RH 工作大气压力：80kPa~105kPa 运输、保存温湿度：-20℃~ +55℃ 15%RH ~ 80%RH，且无冷凝现象 运输、保存大气压力：80kPa ~ 105kPa 提供不少于2年的免费质保期 |  |
| 6 | 医用电子体温计 | 10台 | 1.测量范围：32-42.9℃ 2.测量时间：口腔约一分钟，腋下约2-5分钟 3.显示方式：数字显示 4.精准度：±0.1℃ 5.记忆功能：记忆上一次的测量值 6.尺寸：14.8*2.1*0.9CM 7.重量：11.8G 8.电池：LR41纽扣电池 提供不少于2年的免费质保期 |  |
| 7 | 输液泵 | 4个 | 1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。 2、一般规格和要求： 2.1 设备先进、结构合理、加工精密； 2.2可选配滴数传感器，提高给药精度； 3、主要技术和性能要求： 3.1安全要求： ★3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； ★3.1.2压力报警阈值至少3档可调； 3.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 3.1.4防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出； ★3.1.5 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警； 3.1.6 自动键盘锁：ON/OFF，锁键盘时间1-5min可调；可打开或关闭此功能。 3.2 精度要求： 3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%； ▲3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率； 3.3 基本要求： ★3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml； 3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； ▲3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上； ▲3.3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量； 3.3.5 KVO： 0.5ml/h； ▲3.3.6 可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器； ★3.3.7 屏幕不小于2.5，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、报警信息 ； ★3.3.8 整机重量不超过1.6kg，主机自带提手，方便携带 3.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.3.9高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶； 中级别:系统异常，待机时间结束； 低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管； ★3.3.10具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式； ★3.3.11 电池工作时间≥4小时@25ml/h； 3.3.12供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 3.3.14 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； ▲3.3.15全中文软件操作界面。 4、技术服务 4.1 技术文件：提供技术文件资料，使用说明，操作卡； 4.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持； 5、售后服务及维修： 5.1 维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h; 5.2 保修期：3年，终身维修； |  |
| 8 | 注射泵 | 4个 | 用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于推动注射器进行液体注射。 一般规格和要求： 2.1 设备先进、结构合理、加工精密； 3、主要技术和性能要求： 3.1安全要求： ★3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU； 3.1.2压力报警阈值3档可调； 3.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者； 3.1.4防虹吸功能：防止药液在暂停期间任意流出； 10、3.2 精度要求： 3.2.1 速率≥1ml/h: 精度≤±2%； ★3.2.2 快速启动功能：实现快速给药、缩短给药延迟时间； ★3.2.3 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率。 3.3 基本要求： 3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）； 3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml； 3.3.3 预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；安装固定：可固定在输液支架上； 3.3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增 3.3.5 KVO：0.5ml/h； 3.3.6 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml； ★3.3.7 屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位、报警信息 ； ★3.3.8 整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带 3.3.8 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息； 3.3.9 高级报警信息：阻塞、电池耗尽、完成、KVO完成、注射器排空、注射器脱落、系统故障；中级报警信息：系统异常、待机时间结束；低级报警信息：无操作、电池电量低、未安装电池、接近完成、网电源脱落； ★3.3.10 电池工作时间﹥6小时@5ml/h； 3.3.11供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V； 3.3.12 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接； 4、技术服务 4.1 技术文件：提供技术文件资料，使用说明，操作卡； 4.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持。 5、售后服务及维修： 5.1 维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h； 5.2 保修期：3年，终身维修。 |  |
| 9 | 麻醉可视频喉镜 | 1台 | 显示屏 尺寸：≧3.0寸 ▲超薄金属高清直角平面显示屏（厚度为9mm（±0.1mm）） 分辨率：1600*1200 电源：3.7V 上下转动角度：0-130°±2° 左右转动角度：0-270°±2° ▲数据输出：TF卡数据导出或Type-C直接数据传输，方便档案的建立和储存。 配套使用一次性镜片（一台机器只能使用一种），一次性镜片插入长度分成人大号≤155mm，成人中号≤125mm，儿童≤108mm，婴儿≤88mm，窥视片护套采用进口防雾高分子材料，具有较强的韧性和强度，上翘大角度设计，可完美解决各类疑难插管 主机钛合金支架（含摄像头） 支架主体采用医用高强度钛合金材料，更耐用，更美观轻便。 摄像头分辨：200万像素，内置的全密封高功率单颗LED光源 景深：5-100mm 自动对焦、自动白平衡 电源：3.7V 视场角：90° 光照度：不小于800LUX 电池： ▲类型：不可拆卸内置重复充电型锂电池 电压：3.7V 容量：3000mAh 双重过电流和短路保护 充电次数：＞600次 充电时间：＜4小时 连续工作时间大于300分钟 电源适配器 充电接口输入极性：内正外负 充电器输入：100-250V,50Hz 充电器输出：4.2V-12V,2000mA 运输/储存环境/工作环境 温度：-10℃~﹢40℃ 湿度：≤93％ 大气压力：500hPa to 1060hPa ▲防雾功能：无需开机预热，即开机即可防雾。采用先进的防雾技术； 摄像头的位置：视频喉镜的摄像头角度与镜片前段的垂直距离小于等于45mm。45mm的可视距离设计，使摄像头焦距清晰度最大化。视野无盲区，气管插管更精确，清楚的辨认咽喉部的结构，区别食道入口和气道入口，避免了盲穿和误穿。 ▲拍照摄像功能：手柄上快捷一键快拍摄按钮，拍照速度反应迅速快，具有实时照相、摄录、存储功能，内存16G内存（可扩容） ▲钛合金支架和手柄之间的采用直接固定一体式的方式，避免了支架与手柄连接不稳定的情况。 手柄主体的形状，长度，手指式仿真波浪型凹凸设计，10CM短巧长度，操作者握持舒适方便，并减少患者胸部对喉镜插入操作的影响。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 10 | 自动吸痰器 | 8台 | 一、商务部分： 1、高新技术企业、知名品牌。（提供相关证书） 2、在省内设有固定的售后服务机构，配备专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。 ★3、提供相关“医疗器械质量管理体系认证证书”“质量管理体系认证证书”“环境管理体系认证证书”“职业健康安全管理体系认证证书”“知识产权管理体系认证证书”。 二、技术规格： 电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz DC 12V 7Ah 抽气速率：≥15L/min ★负压调节范围：0.013MPa～0.07MPa 噪声：≤65dB 输入功率：150VA 吸液瓶：1000ml 工作制：间隙加载连续运行 产品的材质：外壳采用优质ABS工程塑料制作，轻便坚固，手提式。 四、产品性能： 1、便携式吸引器，可用于医疗单位吸痰和粘质分泌物，也可用于家庭急救吸痰。 2、无油自润滑真空泵，无油雾污染，泵体为单向式，无正压产生。 3、溢流保护装置，防止液体进入泵体。 4、高分子吸引瓶，易消毒、清洗。 五、基本配置 一次性吸管 1根、吸引管1根、熔丝管2个 提供不少于2年的免费质保期 |  |
| 11 | 听诊器 | 14个 | 一、主要性能与用途 供听诊人体心、肺等器官活动声响变化用。 扁形听诊头常用语听诊高音调杂音。 二、技术要求 弹簧片采用优质弹簧钢，（硬度HR15N82.9-88.4）耳环，扁形听诊头采用优质铜材，三通导管采用软聚氯乙烯，金属件电铳达到光亮镀络二级外观要求。 产品应符合GN-89-YY-91035-1999听诊器标准要求。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 12 | 气管插管喉镜 | 2台 | 1、喉镜片采用304不锈钢制造而成，镜片设计符合人体工程学，便于操作。 2、手柄采用网纹设计，防止操作者有汗水导致脱落；手柄头由医用不锈钢制作，反复使用划痕少；手柄筒铜质材料，导电性能好。 3、发光方式：LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光，LED灯泡置于手柄前部,使用寿命长。 4、★光纤管无需拆卸，可直接用134°C进行高温消毒，减少了交叉感染的可能性。 5、窥视片长度： 规格型号; 长度（mm）; 头端宽度（mm）; 国际通用代码; 备注. BN-Ⅴ-C4; 155±10; 15±1.5; MAC4; 成人大号. BN-Ⅴ-C3; 130±10; MAC3; 成人中号. BN-Ⅴ-C2; 100±8; 10±1.0; MAC2; 成人小号. BN-Ⅴ-C1; 90±8; 9±0.9; MAC1; 儿童. BN-Ⅴ-C0; 77±7; MAC0; 婴儿. BN-Ⅴ-L1; 102±8; 11.5±1.1; MIL1; 儿童. BN-Ⅴ-L0; 75±7; MIL0; 婴儿. BN-Ⅴ-L00; 64±6; MIL00; 早产儿. 手柄直径：标准手柄-29mm，细手柄-19mm。 6、★光纤照明度：5000LUX。 7、包装方式：塑料盒包装。 8、成人套装配置清单：窥视片3只（MAC2、MAC3、MAC4），手柄1只，说明书一份，合格证一份。 儿童套装配置清单：窥视片2只（MIL0、MIL1），手柄1只，说明书一份，合格证一份。 新生儿套装配置清单：窥视片2只（MIL00、MIL0），手柄1只，说明书一份，合格证一份。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 13 | 洗胃机 | 3台 | 1、高新技术企业、知名品牌。（提供相关证书） 2、设有固定的售后服务机构，配备专业人员，能提供完善的培训、保养、维修服务。 ★3、提供相关“医疗器械质量管理体系认证证书”“质量管理体系认证证书”“环境管理体系认证证书”“职业健康安全管理体系认证证书”“知识产权管理体系认证证书”。 产品外观及性能要求：外壳采用优质冷板制作，表面静电喷涂。采用脉冲水泵，免维护。 适合于各医院抢救服毒、食物中毒患者手术前洗胃。 ★具有手动和自控两种功能。自控时间可调，感应阀门无卡死现象。 电源：AC220V±10% 50Hz 泵结构：脉冲水泵 积液量：手动出胃≥2L/min 进胃≥2L/min 自动出胃≤450ml/次 进胃≤350ml/次 洗胃压力：0-50Kpa ★洗胃形式：手动、自动（自动冲吸液时间可调） 噪音：≤60dB 输入功率：100VA 四、基本配置 胃管1根 、硅胶管3根、直管1支、过滤网1只、水桶2只、熔丝管 2个、电源插头线1根。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 14 | 全自动酶免仪 | 1台 | 1.基本功能：全自动完成ELISA实验，包括加样、稀释、振荡、孵育、洗板、读数及结果判断全过程实验 2.试剂应用范围 完全开放试剂系统 3.加样精度：加样量 精密度（CV）准确度100ul ≤2%; ≤±3% 4.工作模式：可连续进样、连续进板、随到随做 5.样本位：同时容纳（非连续装载）≥168个样本位：满足大标本量需求，减少频繁的样本装载 ★6.加样针：2通道独立加样,使用透明一次性加样头，避免样品携带污染和液体稀释效应 7.加样通道性能：一次性加样头具有装针检测报警功能 8.液体水平监测：具备液面监测、凝块监测和空管监测功能，探测原理为压力感应式液面和凝块探测原理，不可使用电容电感式原理探测。 9.同时加样板位：≥9块96孔微板，并行分配标本的微板数≥9块96孔微孔板。 ★10.加样原理：气动置换加样原理，无液体稀释、无尾液、无系统液污染 ★11.振荡孵育模块：振荡孵育模块9个，能够同时孵育≥9块微板，并且每个孵育模块能够单独温控，每个孵育模块必须有独立振荡功能. ★12.洗板机：每个洗板头为96通道192针 13. 洗板位置≥2个 14. 洗板残留量≤3μl 15. 机械手功能：具有红外抓板检测，运行中不掉板 16. 酶标仪:内置1台酶标仪，标准滤光片配置为：405nm、450nm、492nm 和630nm 17. 试剂仓:可同时放置≥24位试剂舱 18. 试剂仓容量:≥60ml ★19.设备台面:样本、质控、试剂全部采用通用轨道式装载 运行保障:智能的自动运行保障系统，可以屏蔽故障模块，保证其他模块的正常运行。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 15 | 观片灯 | 3台 | 1.阅片区域（长×寛mm）：720×422×25 2.最大功耗(W)：60W 3.背光源类型色温、寿命：超亮度SMD LED 144颗/联 4.色温：8000K以上 5.寿命：8万个小时 6.电源电压：全球电压自适应内置式电源，AC90V-240V 7.观察屏亮度调节范围：采用PWM调光技术，100档连续可调，亮度范围 0~4500cd/ m2 8.观察屏亮度均匀性：≥90% 9.观察屏散射系数：＞0.9 10.夹片装置：不锈钢滚针斜压紧式夹片装置 11.适用胶片：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片 12.使用环境条件：阅片室的环境照度建议应不大于100 lux 13.外形尺寸：83.5×50.5×2.5cm 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 16 | 诊断床 | 11张 | 规格：1900×620×650mm。 床边采用25×50优质碳钢矩管壁厚度≥1.2mm，床脚采用床脚采用Φ38优质钢管园管，壁厚度≥2.0mm；抬条采用20×30优质碳钢矩管壁厚度≥1.0mm；优质冷轧钢板焊接成型。 床面由优质皮革和2公分高密度海绵1.5公分中密度纤维板组成。 表面经多次处理后静电喷塑；整体表面经12道工序处理：除锈-脱脂-表调-锌系磷化-钝化-静电喷涂 5、分离式床脚、装卸和搬运方便。 6、床面有效载荷≥200KG。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 17 | 医用轮椅 | 10把 | 规格：660*800*880mm.主架采用高强度铝合金组成。坚固耐用。可折叠。带刹车。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 18 | 床位消毒机 | 15台 | 基本参数 1、移动式。 2、消毒效果：对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌和黑曲霉菌的杀灭率≥99.9%，或杀灭对数值≥3，各次试验阴性对照均无菌生长；对自然菌的杀灭对数值均≥1。（提供检测报告） 3、消毒时臭氧输出浓度不低于1000mg/m3。（提供有CMA资质的两个床袋内臭氧浓度曲线检测报告证明） 4、可以对单床进行消毒，也可以同时对两张床消毒；可以除异味，有漂白功能。 5、超大液晶中文显示，单、双床消毒程序独立存诸，互不干扰。一键启动，抽真空、充臭氧、消毒保持、臭氧解析四个环节自动完成，显示界面采用表格式设计，工作参数一目了然，每个环节时间1-99min任意设定。（提供使用说明书证明） 6、双床消毒时，整个机器工作时间≤70分钟，包含抽真空、充臭氧、消毒保持、臭氧解析四个环节。（提供有CMA资质的双床消毒检测报告证明） 7、臭氧泄露量小于0.01mg/m3。（提供有CMA资质的检测报告证明） 8、杀菌因子为臭氧，采用臭氧发生管，具备空气泵故障报警和臭氧发生器故障报警功能。 9、噪声≤45dB。 10、机器整机功率≤300W。 11、消毒保持环节，程序采用臭氧循环式补充设计（消毒保持环节时，机器每间隔一定的时间，先解析出床袋内部分臭氧，再补充部分高浓度的臭氧到床袋内），以保证消毒床袋内的臭氧浓度，从而提高杀菌效果。（提供使用说明书证明） 12、提供消毒产品安全卫生评价报告。 配置清单 1、主机 2、说明书 3、合格证 4、重复用消毒床袋/床罩、10个一次性消毒床罩 5、电源线 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 19 | 医用冰箱 | 1台 | 整体结构:左右对开玻璃门 外部尺寸(宽深高):≧1170*560*1980mm 内部尺寸(宽深高)：≧1070*470*1280mm 搁架数量：6层共 12 个搁架 总有效容积：≧650L 脚轮与底脚：4个万向脚轮+2个止动底脚 发泡箱体保温层：50mm 控制系统:温度控制系统搭配5路传感器 照明灯:LED灯，手动开关控制 性能:温度范围2-8℃ 输入功率:420W 均匀性:3℃ 化霜类型:自然化霜 制冷系统:进口名牌风机和国产名牌压缩机 电池:12V大容量蓄电池 多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警，申池电量低报警、开门报警断电报警；两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 远程报警功能：具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 门锁：一把钥匙一把锁，双锁结构，防止随意开启 数据导出：USB 接口/打印机；选配 USB 接口，选配打印机 提供认证证书、注册证。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 20 | 医用冰箱 | 1台 | 整体结构：左右对开玻璃门 外部尺寸(宽深高）：≧1470*760*2280mm 内部尺寸(宽深高)：≧1370*670*1580mm 搁架数量：6层共 12 个搁架 总有效容积：≧990L 脚轮与底脚：4个万向脚轮+2个止动底脚 发泡箱体保温层：50mm 控制系统：温度控制系统搭配5路传感器 照明灯：LED灯，手动开关控制 温度范围：2-8℃ 输入功率：420W 均匀性：3℃ 化霜类型：自然化霜 制冷系统：进口名牌风机和国产名牌压缩机 电池：12V大容量蓄电池 多重故障报警：高低温报警、传感器故障报警，申池电量低报警、开门报警断电报警 两种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 远程报警功能：具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 门锁：一把钥匙一把锁，双锁结构，防止随意开启 USB 接口/打印机：选配 USB 接口，选配打印机 提供认证证书、注册证。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 21 | 手持脉搏血氧仪 | 12台 | （一）设备用途：主要用于测量人体血氧饱和度及脉率 （二）主要性能要求： 1、病人适用范围：成人和儿童 ▲2、血氧饱和度（SpO2） 测量范围：70% - 100% 分辨率 ：1% 测量精度：70-100%±2%; ＜70% 无定义 ▲3、脉率（PR） 测量范围：30 - 250 次/分 分辨率：1次/分 测量精度：±2bpm 或±2%（取较大者） ▲4、显示 类型：2.4 寸 彩色 TFT 显示内容：血氧饱和度、脉率、波形脉搏柱、血氧波形等 背光等级：1 – 7 级 5、报警 内容：血氧饱和度值/脉率值超限、探头脱落、手指脱落、电池电量提示 模式：视觉报警，声觉报警，信息提示 数据管理 传输方式：USB ID 设置：1 - 127 数据记录：72 小时 尺寸及重量 长宽高：143mm×67mm×36mm 重量：140±10g（不包含电池） 8、供电 类型：3 节 5 号 AA 电池或外接适配器 电池工作时间：最多连续工作 10 小时 电源适配器： 输入电压：AC100V-240V 输入频率：47Hz-63Hz 输入电流：100V 的状态下，最大 0.7A；240V 的状态下，最大 0.4A 输出电压：DC5V±5% 输出电流：最大 2A 环境要求 工作环境要求： 环境温度：0℃～40℃ 相对湿度：≤80%(无冷凝) 大气压强：86kPa～106kPa 存储环境要求： 环境温度：-20℃～55℃； 相对湿度：≤93%(无冷凝) 大气压强：50kPa～106kPa 9、配置要求 序 号; 配 置; 数 量. 1; 主机; 1台. 2; 挂绳; 1件. 3; 成人血氧探（M-50E012CS09）; 1个. 4; 1 米 Micro USB 数据线; 1根. 5; MedView-NP(中文版)软件光盘; 1张. 6; 合格证及保修卡; 1份. 7; 使用说明书; 1本. |  |
| 22 | 血糖仪 | 6台 | 类别：指尖血检测 调码方式：全自动免调码 配置：智能免调码血糖试纸 血糖仪+50 片试纸+50针头+50消毒棉片 商品毛重：400.00g 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 23 | 多频排痰仪 | 2台 | 1、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：150VA； 2、输出方式：单路输出，适用于成人； 3、显示方式：高亮度数码管显示，触摸按键式操作； ★4、 软轴轴心: a) 长度：1800mm； b）成人传动轴直径：6mm； c) 不锈钢可插拔软轴，便于清洁、消毒与更换； d) 成人动力头外径尺寸： 65mm； ★5、反馈控制电路：保持振动频率的实际输出值等同于设定值，穿透力强，效果显著； 6、振幅：叩击头振幅不大于7mm; 7、噪音：设备正常工作状态下，噪声≤65dB(A) ，整机采用防电磁屏蔽装置，对相临的设备无干扰； 8、传动系统结构：采用带双层橡胶绝缘保护层的钢制软连接轴组成； 9、动力系统输出机构：操作过程中手柄相对传动软轴可以360°自由旋转，90度固定角度叩击转向器， 10、工作模式：手动模式：设置振动频率和工作时间，设备保持恒定设置频率工作； 11、定时功能：设置范围1min～60min可调，步进值1min； 12、频率范围：成人10Hz～60Hz（600转/分～3600转/分）可调，步进值1Hz； 13、成人型叩击头（共5个）：由ABS工程塑料固定座、橡胶治疗头、海绵治疗头组成； ① 圆形橡胶叩击头：直径ф130mm； ② 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф90mm； ③ 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф78mm； 圆形聚氨酯海绵面叩击头：直径ф68mm； 轭状聚氨酯海绵面叩击头：长215mm，宽80mm，高85mm； 14、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动； ★15、通过医疗机构EMC检测，ISO13485质量体系认证； 16、主机尺寸：手提式长240mm*210mm*143mm,主机重量≤7Kg； 17、支架推车； 18、通过医疗机构EMC检测，ISO13485质量体系认证，CE认证； 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 24 | 医用抢救车 | 13台 | 材料：ABS材质。规格：750*480*920mm。 车的整体分为五层抽屉，车体侧上方配有中控锁，配三把钥匙。抽屉滑道采用三节式、高级静音滑道，活页采用排版式活页。第1、2层每层抽屉可分为24个小格（数量可调），抽屉屉高70 mm；第3、4层抽屉可分为24个小格（数量可调），抽屉屉高140 mm；第5层抽屉可分为4格（数量可调），抽屉屉高210mm（注：屉高须满足放置500毫升液体）。 车体配有一块活动抽板，带围栏，车身配有污物桶、1只针头处理器、1只透明文件盒、1只氧气瓶挂架、1套电源插座、1个仪器支架、1套输液架；车体后面挂随车抢救板。 轮子为3寸双轨全封闭万向超静音刹车轮。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 25 | 医用治疗车 | 15台 | 材料：ABS材质。规格：750*480*920mm。 车的整体分为2层抽屉，带不锈钢围栏。车体侧上方配有中控锁，配三把钥匙。抽屉滑道采用三节式、高级静音滑轨。 第1层每层抽屉可分为36个小格（间隔可调），抽屉屉高70mm.第二层抽屉可分25格（间隔可调），抽屉高140mm. 配置；侧面活动抽板，污物桶4个、1只针头处理器、1只透明文件盒、 轮子为3寸双轨全封闭万向超静音刹车轮。带减震弹簧垫（2个带刹车，2个不带刹车）。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 26 | 不锈钢医用平车 | 3辆 | 规格：2000*720*750mm。 材质：车架采用Φ32优质不锈钢管壁厚度≥1.5mm，焊接成型。 配两个大摩托车轮子，及两个5寸静音轮子，配不锈钢输液架。 带可移动不锈钢担架面一个，下配篮筐。 配进口高级人造革床垫。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 27 | 医用器械抢救柜 | 4台 | 规格：900*400*1800mm。优质不锈钢，板材厚度≥0.8mm；双开玻璃门，带锁，内分五层。 提供不少于2年的免费质保期 |  |
| 28 | 医用不锈钢仪器车 | 20辆 | 规格：600×430×880mm。不锈钢材质，板材厚度≥1.0mm；双层，带全不锈钢围栏，配高档静音耐磨脚轮，带刹车。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 29 | 药品储存柜 | 5台 | 规格：900*250/400*1800mm。底座和台面为不锈钢，厚度≥1.0mm，不锈钢台面正面边缘为圆弧形；柜体采用优质冷轧板材焊接成型，板材厚度≥1.0mm，表面经多次处理后静电喷塑。上层为玻璃门带锁，内分二层，中间带2个抽屉，下面为双开门带锁。提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 30 | 医用呼叫及中心供氧系统 | 1套 | 吸氧终端（国标、精铜） ◆ 终端气压保证: 0.2 Mpa一O. 48Mpa (区域可调) ◆ 供氧最大使用流量：100M3/h ◆ 系统小时泄漏率:保压24小时≤0.2% (高于行业标准0.5%) ◆ 停电时不停供气 ◆ 最大和最小使用流量工况下供氧压力误差: ≯0.02Mpa ◆ 运行方式:各终端连续供氧 ◆ 终端使用流量: ≮10L/min ◆ 氧源最高工作压力：1. 0 Mpa ◆ 氧气管道气体流速: ≯1 Oml s ◆ 在使用流量条件下，最远管道压力损失不应超过10% 2.病房内铝合金设备带（含贴编码）: ◆ 铝合金设备带表面采用喷塑，设备带上面板采用模块化设计，使安装维修更加方便。并具有良好的防腐和保洁效果。 ◆ 设备带上各种气体终端、电器等均采用嵌入式安装，使整条设备带表面豪华美观。 ◆ 设备带上供氧支管均设有维修阀。 ◆ 设备带上气体终端采用豪华型自封插拔性快速接头，可插入(或连接)氧气湿化瓶、 麻醉机和呼吸机等医疗器械的气体插头。氧气终端可区分其它气体终端，且插拔方便、 密封可靠、使用寿命大于10年，无插头时能自动密封。 ◆ 设备带内部设有强电、弱电、气管分槽安装功能确保安全。 ◆ 设备带上设置:普通病房每床设计十孔插座( 220V)一只、呼叫分机，灯管LED，50套 3、氧气管道系统: 因紫铜管具有耐腐蚀性强、使用寿命及硬度高等特点，根据目前国内医用气体管材的选购趋势。故本工程供氧管道采用紫铜管，为保证普通病房终端使用率达到20% ;手术室使用率达到100% ，流量压力达到临床使用要求。 氧气管道采用金属管件连接后再焊接，整个系统连接均采用金属密封，可保证系统的气密性。为方便维修走廊横管及设备带内支管均设有维修阀。 ◆ 氧气管道不允许和可燃气、燃油管共架铺设，必须共架时要保持大于0.5米的管距，共架部分不得由阀门及连接接头。 ◆ 氧气管道不允许和导电线路、电缆共架铺设，也不允许与导电线路、电缆交叉接触。 ◆ 氧气管道在安装前进行脱脂处理，脱脂合格后在施工现场、运输过程中为防止二次污染，故管口均装有防尘帽。 ◆ 用于氧气系统中的各种阀门、密封材料、仪表和设备，均有用于氧气系统的许可证。 4、配备清单 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 氧气终端; 套; 50. 2; 球头球帽; 套; 140. 3; 二级稳压箱; 台; 1. 4; 氧气流量计; 台; 1. 5; 呼叫分机; 台; 50. 6; 呼叫主机; 台; 2. 7; 显示屏; 台; 6. 8; 设备带; 米; 130. 9; 铜管; 米; 130. 10; 铜管; 米; 100. 11; 床头灯; 套; 50. 12; 十孔插座; 个; 50. 13; 单联单控开关; 个; 50. 14; 阀门; 个; 25. 15; 阀门; 个; 5. 16; 漏电保护器; 个; 15. 17; 电线; 米; 300. 18; 电线; 米; 200. 19; 呼叫线; 米; 300. 20; 辅材; 项; 1. 安装在病员床头，可呼叫主机，播放广播、双向对讲。. 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 31 | 高流量呼吸湿化治疗仪 | 2台 | ★1、国产品牌，≥3.4寸全中文液晶屏，同屏显示设置参数和治疗参数； ★2、 输出湿度7档调节，满足不同温湿度环境要求，避免过度湿化或湿化不足； ★3、流量调节范围：2～80 L/min； 4、主动加温湿化器，提供29℃-37℃近100%相对湿度的气体。低流量模式：流量2-25L/min可选31℃、34℃；高流量模式：10-70L/min时29℃-37℃逐度可调，70-80L/min时29℃-34℃逐度可调； 5、内置空气氧气混合器，通过氧浓度监测器进行氧浓度控制，氧浓度控制范围：21%~100%；超声波传感器监测氧浓度，不需使用氧电池（无氧电池消耗），氧浓度监测范围：21%~100%； 6、具有以下各种报警功能指示：内部故障、呼吸管路故障、漏气报警、阻塞报警、氧气浓度低报警、氧气浓度高报警、无法达到目标流量报警、检查水量报警，无法达到目标温度报警、检查工作条件报警、断电报警等共11种报警提示； 7、加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积≤280mL，顺应性≤0.4mL/cm水柱； ★8、同品牌加热呼吸管路（螺纹内嵌加热丝），有效阻止冷凝水，并且在近病人端具有温度和流量传感器，精确控制空气氧气混合后气体的温度和流速； ★9、同品牌大中小号各种鼻塞导管（有创/无创/儿童）、口鼻罩等不同病人连接界面； 配备专业消毒工具套装1套，设备可进行快速消毒，消毒效果达到灭菌级别； 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 32 | 全自动糖化血红蛋白分析仪及系统 | 1套 | ★检测方法：离子交换高效液相色谱（HPLC）原理 测试模式：检测HbAlc.可识别HbE、HbD、HbS、HbC 测量范围：3%-18% 重复性：CV<1.6% 测试速度：140s 样本类型：支持静脉血、末梢血、冻干全血 吸样量：全血吸样量小于10μL，稀释血吸样量小于400μL 样本位：5个/架，配备2个样本架 层析柱：≥800T 过滤器：>400T 显示器：10.1英寸，彩色，电阻式触摸屏 软件系统：Linux软件系统，支持系统自诊断和故障检测 内存：系统可存储的最大样本数据不少于4000个 连接方式：支持USB接口，网络接口，US系统连接功能 打印机：自带热敏打印机，无需外接电脑 温度：10-30 °C 湿度：＜80% 电压：AC 100-240V 5Q/60HZ 120VA 售后服务：有固定的办公场所，常驻3名以上技术服务工程师。提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 33 | 细菌检定药敏分析及系统 | 1套 | 系统工作原理及覆盖范围 鉴定原理：双岐-矩阵法； 测试方法：透射比色法与散射比浊法； 3、药敏覆盖种类：测试200余种抗生素； 4、鉴定细菌种类：检测500余种细菌，范围覆盖了人、动物及环境，满足科研、流行病学、公共卫生等多领域； 5、药敏原理：微量肉汤法； 二、 系统性能及特点 1、孵育时间：鉴定药敏时间6-24小时，检测速度：60-80份标本/小时； 2、试验卡及病人样本号条码的自动识别，减少人工输入信息的工作量 测试精度：鉴定准确性：≥95%；药敏准确性：≥95%；药敏测试重复性：≥95%； 4、系统自检功能：系统进行日常自检，保证仪器处于稳定工作状态； 三、 配套试验卡特点 ★1、试验卡组合多元化：有生化鉴定/药敏复合卡、单一生化鉴定卡、药敏测试卡，共计10种检测试剂盒48个型号； ★2、试验卡型号多样化：分为48、64、96以及128型试验卡。可以最大限度满足临床对鉴定及药物种类试验的需求，同时兼顾成本因素； ★3、配套鉴定板卡种类：肠杆菌科、微球菌科、链球菌科、非发酵菌、弧菌科、棒状杆菌、奈瑟菌/嗜血杆菌、酵母菌、芽孢杆菌等，且每种检测板卡提供独立注册证； 4、试验卡成型新技术：行业首创的双色一体成型技术，确保自动化判读更加准确，同时更加便于手工识别孔位阴阳性； 四、 软件特点 1、全新中文细菌鉴定分析管理系统，更符合国内临床工作者的使用习惯，直观易用； 2、便捷的结果搜索功能，方便查询细菌的鉴定及药敏结果； 3、与LIS系统的双向交互，方便处理数据； 4、细菌鉴定与药敏数据可与世界卫生组织药敏分析系统WHONET共享数据； 5、专家系统分析：持续进行数据库的更新，保持先进性的强大优势； 6、根据CLSI新版标准进行药敏分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度，药敏试验卡可根据用户需要灵活配置； 7、强大的信息处理功能：可对数据进行分类、存档、登记打印； 8、开放的打印模板设置：可以根据客户的需要，定制打印模板的种类； 9、院感管理：含盖物体表面、医护人员手、空气、消毒液、一次性医疗用品及其它自定义的细菌监测； 10、数据统计：自有的多种统计方式，包含细菌检出率、药物耐药率及多种耐药酶谱等统计，且可互通利用WHONET进行统计； 五、 其他功能特点 ★1、适时纠错：如果菌种间鉴别率低，列出非典型试验及区别性试验； ★2、首创微生物鉴定专家系统，兼容同类产品的试剂条、微量生化管及手工试验； 3、每种抗菌药物多个浓度梯度，完全符合定性或定量MIC测试的要求； 4、基于CLSI标准设计、自由升级，客户可自行选择抗生素执行标准； 5、多重耐药机制检测：MRS、MRSA、β-lac、VRE、VRSA、HLAR、D试验等； 6、药敏异常表型结果提示及细菌天然耐药提示功能。 配置：主机，电脑，打印机，比浊仪，加样仪。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 34 | 全自动血培养仪及系统 | 1套 | 1.检测原理：采用显色测量技术，支持瓶外非侵入式、多种菌群的培养和实时检测； ▲2.检测容量：≥58瓶位； 3.培养方式：一体式设计、抽屉式分区孵育，恒温、振荡培养，抽屉可自由设定温度、振荡方式； 4.培养温度：抽屉的温度可在25℃-45℃范围内设定； 5.组合培养：支持组合培养，可以独立设定真菌培养、细菌培养； 6.检测菌种：支持检测细菌(含放线菌、人心杆菌、布鲁杆菌、艾肯菌等)、真菌； 7.检测孔位：每个孔均有独立光学检测器，24小时不间断监测，每≥11分钟检测一次；支持每个培养瓶孔位自由设定培养周期； 8.结果提示：对阴、阳性结果自动检测和提示；能提供远距离可视化，以及声音、图形等相关报警信号提示；支持手工输入结果，且仪器智能提示； ▲9.预报阴功能：支持阶段性的阴性结果预报，可自由设定阶段报告时间； 10.报警功能：提供温度失控、系统故障、误操作、错置瓶位等报警；具有声、光、色报警功能； 11.放瓶方式：免触屏、直接条码扫描进样，可随意放瓶，同时支持批量放瓶； 12.延迟放瓶：支持培养瓶延迟放入功能； 13.扩容能力：支持模块化升级，可通过仅增加孵育箱来扩充容量； ▲14.培养瓶种类：配套培养瓶包括标准需氧瓶、树脂需氧瓶、标准儿童瓶、树脂儿童瓶、标准厌氧瓶、树脂厌氧瓶、L型增菌培养基等； 15.培养瓶材质：采用塑料瓶，有效防止摔碎造成的生物危害； 16.吸附剂：采用多种树脂吸附剂，有效吸附抗生素及其他影响因子，有效提高阳性率，同时可排除对染色干扰； 17..培养瓶重置：支持培养瓶的重新放置；可自由设定重新检测或延续检测方式和时间； 18.孔位校准：支持双模式校准，并可打印校准报告； 19.数据录入：配有条码扫描设备，支持双条码扫描或手工输入或信息系统数据导入； 20.数据管理：内置数据管理系统；支持对数据进行存储、备份、查询和统计分析；支持自定义组合查询方式； 21.远程控制：支持RS232接口、网口、USB接口，支持远程控制，支持各种联网管理系统，如LIS、HIS系统； 22.操作系统：12寸彩色液晶触摸屏，搭载WINDOWS操作系统，中文操作界面；外置无线键盘和鼠标； 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 35 | 样本转运箱 | 5个 | 产品尺寸：≧79*42.5*44.5cm 产品净重：≧7.36kg 隔热材料：PU(聚氨酯) 颜色：蓝白色 容量(L)：≧80L 包装清单保温箱*1 温度显示*1 顶盖冰盒*2 冰袋*20 说明书*1 合格证*1 提供不少于2年的免费质保期。 |  |
| 36 | 铝合金病人推车 | 2辆 | 一、基本参数 1．规格：（长×宽×高）2000mm×640mm ±20mm×(560～830)mm±20mm 2．背部折起角度：0～60°±20mm 二、工艺要求： 1. 焊接工艺：采用焊接机器人自动焊接，使其焊缝均匀渗透、强度高，保证长久使用稳固； 2. 金属表面处理：双层涂层内外防锈处理工艺； 3. 喷塑工艺：经过SGS认证，采用国际先进的静电喷塑处理，通过酸洗、磷化、静电喷涂等22道工序，提高病床整体的防腐蚀性能； 4. 塑料加工工艺：采用进口全新工程塑料，杜绝所有二次回料，保证加工生产质量。 三、床架：轨道的优质铝合金要求为美国标准7002，属航天用材，高强度且美观大方。 床面板： 1. PE塑具成型； 2. 背部的升降采用手控气弹簧（与奔驰的配套厂家提供），可以调节升降角度。 五、护栏：PE塑具成型的活动护栏，翻转式升降。 六、丝杆： 1. 手摇把：内置φ8mm钢芯，可推拉折叠，两级开合到位设计，避免一次复位夹手； 2. 回旋体：锰钢合金材料； 3. 采用精钢螺母，静音、耐磨、寿命长； 4. 过盈保护装置在国内发明使用，并获得国家使用新技术专利。 七、脚轮： 1. 三挡控制：定向、万向、制动； 2. 选用专业生产厂家所产高强度静音脚轮，通过SGS认证； 3. 6吋中心控制万向脚轮，病床踏板式中心制动装置获取国家专利，踏板采用高分子材料； 4. 密封自润滑轴承，防水、防尘； 5. 轮立轴：圆钢主轴，φ28mm； 6. 双面轮：轮面聚合材料，静音、耐磨。 九、输液架（选配）：304#优质不锈钢，φ22mm，升降自锁式设计，其特点是轻松操作即 可达到输液高度，任意调节，操作方便。四爪头挂钩，配金属插座。 十、床垫（选配）： 1. 两侧各配一组拉手，长宽与床相配，方便病患过床时医护人员操作； 2. 全海绵内胆，医用耐磨防水布外套。 提供不少于2年的免费质保期。 |  |

克州乌恰县人民医院传染病区建设项目采购医疗器械清单（2包:肺功能测试系统）

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能肺功能测试系统 | 1套 | 一、主要规格及系统概述 ★可以采购进口产品（整机原装进口），计算机可国内配置。测试人群：4岁-成人。 二、测试功能 慢肺活量（SVC）的测量： VT, ERV, IRV, IC, VCin, VCex, VCmax。 流速容量环的测量： FEV1,FVC,FEV1/VCin%,FEV1/FVC%, FEV1/VCmax %,FEF75, FEF50, FEF25, PEF, FIV1,PIF, MIF50。 流速容量环激励软件。 最大自主通气量（MVV）的测量。 一口气法弥散残气功能的测量：一口气法弥散和一口气残气要同时测得，一口气弥散的样本量和死腔量可以设置，有一口气弥散辅助学习测试模式功能。 内呼吸弥散测试（针对重症患者和配合不佳的患者） ★脉冲震荡 IOS的测量： R5, R10, R15, R20, R25, R35, X5, X10, X15, X20, X25, X35, Rp, Rc, Rt。 1. 呼吸阻抗的频谱分布 2. 中心气道阻力和总气道阻力（同时获得） 3.周边弹性阻力（同时获得） 4. 阻抗-容积分布（同时获得） 5. 呼吸动力学分析 支气管舒张试验。 ★一体化支气管激发试验（须做高渗盐水激发试验） 中文Windows 7操作系统，操作简单，运行稳定，易于维护升级，软件免费升级。 系统能够对病人的测试参数进行统计分析，并有直观的图表显示。 多种预计值，具备真正符合中国人的预计正常参数。 ★肺功能规范化要求的质控参数VB及VB/FVC，报告要求必须同时满足3组以上测试数据及3组以上图形。测试中有严格的质量控制：如呼吸时间及呼气末流量的实时监控等重要参数。 三、功能要求： 慢肺活量：只需一次吹气测试即可得到VCmax、VT、ERV、BF和MV等参数值。 流速容量环/用力肺活量：只需一次吹气测试可同时得到流速容量环和时间肺活量曲线和数据，同时得到分钟最大通气量MVV值，测用力肺活量时有适合儿童测试的吹蜡烛和吹气球的三维动画辅助测试程序（附证明资料）。 一口气法弥散和残气要同时测得。 一口气弥散的样本量和死腔量可以设置。 一口气弥散要有辅助学习测试模式功能。 中文Windows7操作系统，操作简单，运行稳定，易于维护升级，软件免费升级。 系统能够对病人的测试参数进行统计分析，并有直观的图表显示。 具备真正符合中国人的预计正常参考值系统。 ★中文报告图文一体。A4标准打印。须同时显示3次以上测试结果及图形，显示每次测试的质量控制的重要参数vb及vb/FVC等。 四、技术参数 1、流速容量传感器： 双向压差式数字流速传感器。 ★带加温装置，加热温度大于40℃,防止水汽凝结，保证数据准确性 材质：铂金材质 范围 0 - ±20 L/s。 精度 0.2 - 12 L/s ±2 %。 阻力 <0.05 kPa/(L/s) at 10 L/s 容量测试 数字积分法。 范围 0 - ±20 L。 精度5 mL。 口压piezo-resistive。 范围±20 kPa。 精度< ±2 %。 2、气体分析器： 多气体：红外 范围： 0 - 0.33 % CO 0 - 0.33 % CH4, 0 - 0.33 % C2H2 ★分辨率(原厂检验报告中显示) ★ 0.0005 % CO ★ 0.0005 % CH4 ★ 0.0005 % C2H2 ★精度(原厂检验报告中显示) ★±0.006 % CO ★±0.006 % CH4 ★±0.006 % C2H2 3、定标 3.1、容量校准 ★3.2、三流量校准 4、脉冲振荡发生器： ★固定在支撑臂上，必须同时产生大量脉冲信号：5Hz、10 Hz、15 Hz、20 Hz、25 Hz、30 Hz、35 Hz。 完整的数字电路包括信号的产生和收集。 数据转换通过串口完成，无需特殊接口 5.★环境参数测量模块（提供证明文件） ★大气压：400－1000Kpa ★温度：0－50℃ ★相对湿度：0－100％ 6.激发试验喷药分析系统 计算机控制射流喷药系统 流速 7 L/min 压力 0.9 bar 雾化药罐 平均雾化颗粒直径 3.2 μm 雾化能力 240 mg/min 测试程序可自定义 激发规程和步骤数。 药物名称和浓度 剂量管理 雾化周期 雾化开始时间 雾化持续时间 模式（脉冲或持续雾化） 观察项目： FEV1, FEF50, sRAW 剂量限制：FEV1 的 PD 20，或 sRAW 的 PD 100 五、其他要求： 品牌计算机及打印机，win7操作系统 ★2)、带开关电源的进口可移动台车，前后有防尘柜门，键盘拖架可360度旋转，带可移动支撑臂。 六、投标时需提供证明 1.原厂技术参数（datasheet）。 ★2.原厂完整检验报告（须加盖厂家公章） 3.正规厂家有效授权。 ★4.产品注册证登记表（标书所要求测试功能必须在注册证中体现）。 ★5.提供用户不少于80家名单。 - 提供不少于2年的免费质保期。 |  |

克州乌恰县人民医院传染病区建设项目采购医疗器械清单（3包：高档多排螺旋CT）

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高档多排螺旋CT | 1台 | 一、2020年后首次注册的新机型，并提供CFDA（NMPA）医疗器械注册证； 二、设备技术要求及主要规格参数： 1.机架系统 1.1机架孔径：≥70cm 1.2机架物理倾角：≥±30° ★1.3焦点到扫描野中心距离：≤54cm 1.4球管焦点到探测器的距离：≤98cm 1.5提供内置一体化摄像头或“天眼”系统 1.6提供双套患者摆位系统，需可以实现严格的隔室化操作，请说明实现方式 1.7机架内冷却方式：风冷 1.8机架上具备呼吸控制专用指示灯(非X线暴光指示灯) 2. 探测器 2.1探测器排数≥60排，＜64排 2.2探测器类型：提供最新型探测器，提供光子探测器、宝石探测器，或提供微平板探测器 2.3探测器上具备3D防散射线滤线栅硬件 2.4探测器物理总数：≥50000个 2.5每排探测器物理个数：≥830个 2.6探测器物理宽度：≥37mm 3.扫描床 3.1最大可扫描范围：≥160cm 3.2床面水平移动范围：≥160cm ★3.3床面最大水平移动速度：≥200mm/s 3.4最大垂直移床范围: 最高≥88cm 3.5最大垂直移床范围: 最低≤46cm 3.6床面最大承重：≥220Kg 3.7最大承重下的移床精度：≥±0.25mm 3.8扫描床附件：全套提供 4.X线系统 ★4.1高压发生率功率（非等效值）：≥75KW 4.2球管阳极热容量：≥7MHU ★4.3球管阳极最大散热率：≥1500KHU/min 4.4球管小焦点（IEC标准 60336）：≤0.8mm×0.8mm 4.5球管大焦点（IEC标准 60336）：≤1.0mm×1.2mm 4.6最小球管电流：≤15mA 4.7最大球管电流（非等效值）：≥600mA 4.8最大球管电压：≥140kv ★4.9最小球管电压：≤70KV 4.10球管电压选择：≥5种 4.11提供球管端X线纯化技术，滤过低能级射线，以大幅度降低剂量，提高图像质量。 ★4.12提供原厂原装球管（非第三方代工），以保证系统稳定高效性能 5.集成化控制台 5.1提供一体化主控台计算机 5.2计算机内存：≥32GB 5.3计算机主频：提供Intel Xeon处理器，≥3.6GHz 5.4硬盘容量：≥700GB 5.5图像存储量：（512×512不压缩）≥300,000幅 5.6医学专用液晶超薄平面≥21寸显示器，分辨率：≥1920×1080，数量≥1台 5.7同步并行处理功能：扫描、重建、显示、存储、打印等操作 5.8自动病人呼吸屏气辅助控制系统，双向语音传输 5.9并行重建功能：并行处理多种模式的图像的重建与重组，可以在一个扫描方案中预置和完成不同算法的重建任务 6.图像处理工作站 6.1提供高级图像后处理工作站一套 6.2内存：≥16GB 6.3计算机主频：≥4x3.3GHz 6.4硬盘容量：≥1T 6.5医学专用液晶超薄平面显示器≥21寸，分辨率：≥1280×1024 6.6一体化图像光盘存储 7.扫描参数 ★7.1机架最快旋转速度：≤0.33秒/360° ★7.2探测器最薄物理单元：≤0.6mm 7.3扫描图像层数：≥124层图像/360度 7.4图像重建速度：≥20幅/秒（512×512矩阵） 7.5图像重建矩阵：≥512×512 ★7.6最长连续螺旋扫描时间≥120秒 7.7图像显示矩阵：≥1920×1080 7.8单次螺旋扫描最大范围：≥160cm 7.9最小螺距：≤0.15 7.10最大螺距：≥1.5 7.11扫描螺距连续可调：具备 7.12显示视野范围≥5cm~50cm 7.13迭代重建技术：GE提供ASiR-V；西门子提供SAFIRE；飞利浦提供iMR；佳能提供AIDR 3D 8.图像质量 8.1可视空间分辨率10%MTF≥14.5 LP/CM（X-Y轴） 8.2可视空间分辨率50%MTF≥11.5LP/CM（X-Y轴） 8.3低密度分辨率：≤5mm@0.3%, 12mGy 8.4CT值范围：厂家自报 9.提供控制台所有Dicom3.0功能接口及控制台Worklist连接 10.临床应用软件 10.1 多平面重建MPR 10.2 任意曲面重建 10.3 最大密度投影MIP 10.4 最小密度投影MinP 10.5 表面三维重建3D SSD 10.6 组织透明化显示技术 10.7 CT血管成像CTA 10.8 高级容积处理软件 10.9 具备器官融合、拆分技术 10.10 一键式去骨功能 10.11 模拟手术刀 10.12 数字减影 10.13 容积测量评估软件 10.14 肺纹理增强软件 10.15 低剂量肺扫描软件 10.16 CT电影 10.17 容积伪影抑制软件 10.18 实时一次注射造影剂自动跟踪扫描功能 10.19 实时智能X线剂量调控软件 10.20 婴幼儿扫描专用软件包 10.21 去金属、运动、颅骨等伪影软件 10.22 提供根据生理解剖角度的自由重建，对脊柱、后颅窝等器官，在扫描后自动进行小角度和自由角度重建，符合人体生理解剖，不需要医生手动进行角度重建。 10.23在集成化主控台上自动完成CPR曲面重建。 10.24 灌注成像软件 10.25 灌注成像部位要求：能满足脑灌注成像 10.26 心脏扫描成像功能 10.27 心电门控系统 10.28 心脏成像一次注药自动触发造影剂跟踪软件 10.29 回顾性门控螺旋扫描技术 10.30 主控台能显示和保存心电图信息 10.31 ECG心电编辑软件, 应对心率不齐病人的心脏采集 10.32 心脏多期相重建预览 10.33 冠脉提取功能 10.34 冠脉狭窄评价功能 10.35 冠脉斑块分析功能 10.36 冠脉钙化评估软件 10.37 心功能分析软件 10.38 高级血管分析 10.39 提供直接三维高级重建功能，扫描后直接从原始数据重建诊断需要的MPR/MIP图像。不需先人工重建二维薄层图像，再重建MPR/MIP； 10.40 肺肿瘤、结节分析软件 11.其他 11.1设备保修期：12个月 11.2提供必要的扫描附件 11.3有固定的CT维修工程师 11.4提供原始datasheet 11.5提供免费保修电话 11.6提供负责机房免费设计 11.7提供高压注射器 11.8提供3M竖屏2台 11.9提供外出培训2人次，每人/每月/1次 11.10老旧CT移机（按照院方要求移机到指定地点） 11.11提供铅衣2套 三、CT接入医院内网PACS接口：1项 |  |