医用4K超高清腹腔镜摄像系统技术参数

功能配置及技术参数： 一、4K超高清摄像系统配置： 主机、光源、摄像头、55寸监视器、光学视管、气腹机、台车。 设备免费维保期不少于24个月。 - 技术参数： （一）、摄像主机与摄像头 1. 摄像系统主机可兼 4K 分辨率超高清摄像头，具备 4K 图像处理性能，能够输出3840*2160P 60Hz 动态图像； 2. 采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.0 英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示； 3. 摄像主机内置刻录功能，可进行静态和动态图像采集功能，并通过 USB 端口进行录像和图片输出，至少在主机上配置 2 个 USB 接口； 4. 摄像主机具备USB 移动设备识别功能，可读取移动设备并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间； 5. 能够同时具备 4K 和全高清输出能力，具备多种 4K 和全高清输出接口，满足医院多显示器需求。 6. 具备至少5 个够同时输出的4K 超高清信号，信号输出方式应包括12G-SDI 或HDMI 中至少一种，以便于手术室在连接副显示器时可以只通过一根线缆进行连接，便于手术室线缆管理。 7. 具备至少 2 个能够同时输出的全高清信号，信号输出方式包括 3G-SDI 或DVI 中至少一种； 8. 出厂预设手术模式≥6 种，满足胸腹腔镜、宫腔镜、纤维镜等常见镜种的手术，另可通过菜单，调节其他设置，进行客户自定义操作； 9. 具备 2 倍电子变焦技术，可进行最小每次 0.1 倍逐级放大，能够在更大视野下进行手术治疗和检查诊断； 10. 摄像头采用 CMOS 成像技术，具有成像清晰、噪点低、功耗低等优势，实现数字化 4K 成像； 11. 摄像头可连接目镜杯卡口为 32mm 直径的各类光学视管； 12. 摄像头具备≥5 个遥控按钮，可进行白平衡、拍照、录像、电子放大等功能设置； （二）、LED 冷光源技术参数 1. 设备采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.8 英寸，可在触摸屏上进行 LED 光源的常用参数调整； 2. 设备类型：Ⅰ类 CF 型，保证可用于直接接触心脏的手术需要； 3. 灯泡输入功率：135W； 4. 冷光源 300nm-1700nm 波长范围内的辐射通量和光通量比值≤4mW/lm； 5. 冷光源的输出总光通量应≥1300lm，确保大量出血后仍然能够保证高亮度； 6. LED 灯泡工作寿命≥55000 小时，节约医院后续维护成本； 7. 色温≥6500K，确保能最接近于自然光； 8. 光输出最大中心照度≥3000000LUX，确保照明充足； 9. 可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求； 10. 冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤50dB（A），能保证在手术室安静运行， 不影响手术室环境。 （三）、高流速气腹机 1. 流速≥48升/分钟，流量调节范围 0.1-48L/min，以满足精确调节和高流速供气的需求； 2. 压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg； 3. 采用触摸屏设计，能够更好进行设置操作，显示参数和故障信息，屏幕尺寸≥7 英寸； 4. 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求； 5. 具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示； 6. 气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高； 7. 具有排烟功能，在负压吸力为 0.04-0.06MPa 的情况下，最大排烟流量≥10L/min； 8. 气腹机末端 CO2 气体加热功能，加热温度理论值为 37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复； 9. 与影像链成像系统为同一制造商，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。 （四）、超高清腔镜镜头 1. 与摄像主机为同一制造商，以确保成像链的匹配程度高； 2. 直径 10mm， 30 度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm； 3. 视场中心角分辨率≥7.0C/(°)； 4. 大景深光学视管，有效景深 3mm-190mm； 5. 专利设计降低畸变现象，可减少中心到边缘图像扭曲； 6. 可进行高温高压、等温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数≥455次。 （五）、55 英寸医用监视器 1. 55 英寸或以上 4K 医用 LCD 监视器； 2. 支持 3840*2160P 50/60Hz 超高清 4K 显示； 3. 具有 HDMI 或 12G-SDI 的 4K 超高清接口，可满足 4K 图像显示； 4. 具有 3G-SDI 或 DVI 的全高清接口，可满足全高清图像显示； 5. 支持环出功能，可通过监视器输出连接到其他同信号监视器； 6. *显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性； 7. *最大背光亮度≥700cd/m2，能更清晰显示暗部细节，提升手术安全性； 8. 具有≥178°可视角度，满足手术室不同站位需求； 9. 显示器对比度≥1400:1； （六）、医用台车 1. 简洁美观，经久耐用，易于清洁； 台车可放置 55 寸医用 4K 医用监视器，节约手术室空间。 (七)、选配设备： 1、等离子电切镜：（一套） - 镜子：30°或者25°蓝宝石镜，Φ4mm； - 手柄：被动式操作器； - 内鞘：≤24Fr； - 外鞘：≤26Fr，带进、出水通道和控制开关； 2、高频电刀参数（沪通） 1)本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分(单极和双极)，是一种综合型医用电外科手术设备。 2)本机适用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、心脏、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、肿瘤等，配以合适附件还可应用于内窥镜、腹腔镜等手术;双极可用于显微、神经、五官、手外等精细手术。 3)具有单极纯切、混切1、混切 2、混切 3、单极凝和双极凝等工作模式。 4)单极纯切:额定功率(额定负载)0-350W(500Ω)。 5)混切1:250W(500Ω);混切2:200W(500Ω);混切3:120W(500Ω)。 6)单极凝:120W(500Ω);双极凝:50W(100Ω)。 7)采用三路输出方式:单极手控输出、单极脚控输出和双极脚控凝输出。 8)采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。 9)保护:本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。 10)采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。具有中性电 极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤 11)允许连续使用，允许长时间开路和短路。 12)冷却方式:自然冷却，无风扇散热系统，适用于层流净化手术室。 13)采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保 证。 14)可选用附件齐全(各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等)，适应各 种手术需求。 15)输出功率稳定(有闭环控制)。 16)安全指标符合国家标准《GB9706.1-1995医用电气设备第一部分:安全通用要求》及《GB9706.4-1999 医用电气设备高频手术设备专用安全要求》。 17)供电电源:单相AC220V±22 V，50Hz+1Hz，≤3.5A。 18)主机尺寸:456mm(D)x382mm(W)x186mm(H)。 19)主机净重:11.5kg。 20)运行条件:环境温度:5℃~40℃，相对湿度:≤80%RH，大气压力:86.0kPa~106.0kPa 21)本机具有中性电极接触质量监测电路，配用双片中性电极时可进一步防止患者高频灼伤。 3、纤维输尿管肾镜（小儿肾镜）1根： 4、超高清腔镜镜头（2根）： 1、直径 5mm， 30 度视野方向，视野角度≥80°，工作长度≥320mm； 2、可进行高温高压、等温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数≥455次； 3、配消毒框 5、电子膀胱肾盂内窥镜（3根） 1、视场角：≥100°； 2、视向角：0°； 3、景深：5-50mm； 4、先端部外径：≤7.5Fr； 5、插入段外径：≤8.8Fr； 6、弯曲角度：上弯≥280°，≥下弯280°； 7、工作长度：≥650 mm； 8、可重复消毒使用，免维护。 9、腹腔镜手术器械一套： 序号; 产品名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 弹簧抓钳; φ5*330mm; 1把; 长头中空. 2; 大胆囊抓钳; φ10*330mm; 1把; 双动. 3; 弯剪; φ5*330mm; 2把; 双动. 4; 直剪; φ5*330mm; 1把; 双动. 5; 弯分离钳; φ5*330mm; 2把; 双动. 6; 直分离钳; φ5*330mm; 1把; 双动. 7; 吸引器; φ5*330mm; 1套; 按阀式. 8; 电凝棒; φ5*330mm; 1支. 9; 电凝钩; φ5*330mm; 2支. 10; 无损伤抓钳; φ5*330mm; 1把; 双动. 11; 持针钳; φ5*330mm; 1把; 弯头. 12; 气腹针; φ3*120mm; 1支. 13; 电凝线; 3000mm; 2支. 14; 转换器(卡口式); 10mm/5mm; 各2个. 15; 器械消毒盒; 540*230*70mm; 1个.