伽师县人民医院医疗设备招标技术参数
（第二标段）
基本要求：

1、质保期及售后服务：所有设备质保期均为三年。

1.1、在设备交付使用后，卖方应对设备质保期三年内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用，卖方应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。

1.2、维护为主，维修为辅，定期巡视维护，先在出现故障前解决问题；

1.3、便利的随时响应，24小时内排除故障；

1.4、所有设备质保期三年内免费维修及更换配件。

2、验 收：呼吸机、麻醉机需要提供喀什地区计量检定所或第三方有检测资质的公司出具的校准证书。严格按照技术参数进行验收，有一项不达到要求，均不准予验收。

3、付款方式：按合同约定支付。

4、供货时间：签订合同后30个工作日必须供货到位。

5.每台设备配套两套可重复消毒管路。

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	有创呼吸机 
	4
	台

	2
	无创呼吸机
	3
	台

	3
	转运呼吸机
	1
	台

	4
	麻醉机
	2
	台


一、有创呼吸机技术参数

基本特征

适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

≥15.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080。

屏幕显示：至少5道波形同屏显示，提供≥4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。

气动电控呼吸机

可选配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作

★具备实时气源压力电子显示。

具备有创通气模式及无创通气模式

★具备高流量氧疗功能。

吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

配备旁流CO2监测。

配备SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波

配备顺磁氧

★具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势

呼吸模式及功能

标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式

可支持高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能，压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T。

其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

可选配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

具有自动插管阻力补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

★具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。

标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~77L/min）和氧浓度

可选配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。

可选配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

2.10具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能
2.11基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）
设置参数

潮气量：20ml—4000ml

呼吸频率：1-100/min

吸气流速：6-180L/min
SIMV频率：1-60/min

吸/呼比：4:1—1:10

最大峰值流速：180L/min

吸气压力：1--100 cmH2O

压力支持：0—100cmH2O

PEEP：0~50 cmH2O

压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
氧浓度：21—100vol.%

叹息功能：有

监测参数

气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测

潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量

呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间

具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。

肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

报警参数

★具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示

每分钟通气量：过高/过低报警

自主呼吸频率：过高/过低报警

潮气量：过高/过低报警

吸入氧浓度：过高/过低报警

其他功能

便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性功能

能够升级和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求

二、无创呼吸机技术参数
1 基本要求

通气模式：无创通气

患者类型：成人，儿童

1.3显示单元：显示器≥15.6英寸彩色全触屏平板示器，分辨率为1920X1080，方便医护人员对参数进行调节及观察。

1.4电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，最大流速≥240L/min

1.5 内置锂电池，电池工作时间不低于2小时。

1.6 具有高压氧及低压氧接口

1.7 具有屏幕锁功能，可以进行屏幕锁定防止误触碰，造成通气参数改变。

1.8 在CPAP模式下，可以进行呼气压力释放调节，降低患者呼气阻力。

★1.9 具有可控温加温加湿湿化系统、加热管路、鼻囊管等，可以满足高流量患者的温湿化治疗。

2 通气模式

2.1 持续气道正压 NIV- CPAP 

2.2自主/时间切换NIV- S/T 

2.3 时间切换通气 NIV-  T 

★2.4 容量保证压力支持通气 NIV-VGPS或同等呼吸模式。

★2.5 HFT高流量氧疗模式

2.6 具备窒息通气

2.7 可以进行波形冻结、屏幕拷贝、手动通气功能

★2.8 具有血氧饱和度监测及脉率监测，实时患者评估无创通气情况

参数设置

★3.1目标潮气量： 50-2000ml

3.2呼吸频率：1-53bpm 

3.3吸气时间：0.3-5s

3.4压力上升时间：0.1-2.0s

3.5吸气压力（IPAP）：4-45cmH2O

3.6呼气末正压(EPAP)： 4-28cmH2O

3.7吸入氧浓度： 21%~100%

3.8持续气道正压（无创呼吸）： 4-25cmH2O

3.9压力释放量（Crelief）：多档位可调节。

3.10吸气压力最大值（Pmax）： 6-48cmH2O 

3.11吸气压力最小值（Pmin）： 5-28cmH2O

3.12吸气触发灵敏度（Trigger）：多挡可调节

4、监测参数 

4.1 压力类： 气道峰压

（Ppeak）， EPAP、

4.2 容量、流速类：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、总漏气量

4.3 波形： 压力-时间 容量-时间、流速-时间

4.4吸入氧浓度、血氧饱和度、脉率

5、报警参数

5.1 气道高压报警、气道低压报警、呼气末压力高低报警、总计呼吸频率高低报警、氧浓度高低报警、分钟通气量高低报警、脉率高低报警、SPO2低报警。

三、急救转运呼吸机技术参数
1．专用于成人、儿童、婴幼儿的急救转运呼吸机。
2. ★电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动。（提供证明文件）

3. 主机防尘防水等级：IP24，符合EN 1789 和EN 794-3标准。（提供证明文件）

4. 工作温度：-18～50ºC，大气压范围：59.0～110.0kPa

5. ≥8英寸TFT 彩色液晶显示，支持触摸、飞梭、按键三重操作，并可切换白天或夜晚显示模式。

6. ★标配通气模式：有创：P-A/C，P-SIMV，CPAP/PSV，PRVC，PRVC-SIMV；无创：CPAP/PSV，PSV-S/T，P-A/C，P-SIMV。（提供证明文件）

7. ★设置参数范围：潮气量：20ml-2200ml。（提供证明文件）

8. 设置参数范围：呼吸频率：1-80次/min。

9. 设置参数范围：压力支持：3-65cmH2O。

10. 设置参数范围：氧浓度：21-100%。

11. 最大峰值流速≥260L/min。（提供证明文件）

12. 智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节呼气触发至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

13. 具有增氧、吸痰、吸气保持、呼气保持、手动呼吸、叹息功能。
14. 具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。

15. 具有肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。具有P-V工具。

16. 可选配SpO2监测：脉搏氧饱和度SpO2、脉率Pulse的监测。可显示PI灌注指数，范围：0.05%～20%。

17. 可选配脱机辅助工具：口腔闭合压、浅快呼吸指数。

18. 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。
19. 具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图3种呼吸环监测。
20. 具有72小时的趋势图和趋势表数据存储。

21. 呼吸机提供锁屏功能，呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

22．★内置双电池，工作时长500分钟以上。（提供证明文件）

23. 主机重量≤7kg，方便转运。（提供证明文件）

四、麻醉机技术参数

一、主机部分：

★≥12英寸彩色触控屏，可以根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，可折叠。

使用中央刹车系统：单踏板控制、开合一体式，解锁和锁定为同一踏板，采用导电、静音脚轮。

具备嵌入式顶光照明系统，LED灯泡数量≥7个，且照明亮度无极可调。

全中文操作系统，瀑布式菜单，设置操作两步到位。

电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能。

后备锂电池，使用时间≥110分钟。（提供证明文件）

具有3个以上辅助网电源插座，为围术期设备提供电源支持。

主机机身正面具备至少3个模块插槽，支持至少3个模块同时使用，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享，可监测AG、BIS、O2等监测。

配置知名品牌旁流EtCO2监测模块1套。

二、气源部分

氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa。

具备氧气，笑气，空气电子流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min，调节精度为0.01L，适合低微流量麻醉手术。

具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%。

快速充氧范围25 - 75 l/min

三、麻醉呼吸机：

气动电控呼吸机。

适用范围：成人、小儿和婴幼儿。

具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得。

通气模式：配备VCV、PCV、手动，SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV通气模式。

控制通气模式下：

★VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml。（提供证明文件）

★PCV模式下潮气量设定范围：5～1500ml。（提供证明文件）

呼吸频率设定范围：4～100次/min。

吸呼比设定范围：4:1～1:10。（提供证明文件）

吸气压力设定范围：5～70 cmH2O
PEEP设定范围：OFF，3～30 cmH2O
压力限制设定范围：10～100cmH2O。

吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。

同步和支持通气模式下：

触发窗设定范围：5%～90%
吸气时间设定范围：0.2～0.5s
吸气触发设定范围：流量触发1～15L/min，压力触发-20～-1cmH2O。

支持压力设定范围：3～60 cmH2O

重点参数监测范围：

分钟通气量监测范围：0～100L/min

吸入和呼出潮气量监测范围：0～3000ml

顺应性监测范围：0～250mL/cmH2O

气阻监测范围：0～500 cmH2O/(s/L)

8.   配置吸入和呼末CO2浓度

9、其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比，可选配：吸入和呼末麻醉气体浓度、麻醉深度监测等。

10.★呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，能够5道波形同屏显示。（提供证明文件）

11.标配压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数。

12.具有体外循环模式。

四、呼吸回路：

标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置。

呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。

安全上升式风箱，便于观察泄漏，适用于成人、小儿和婴幼儿，用于各类病人时无需更换风箱。

集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L。

一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒

标配有外部气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等。

具有辅助供氧功能，可不开机提供快速吸氧。

配备智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。

标配回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护。

标配2个钠石灰罐位，安装时能使用单手操作、扣式安装。

具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏。

可选择氧气或空气作为机械通气驱动源。

回路泄漏量不应超过65ml/min。（提供证明文件）

五、蒸发罐:

配备国际知名品牌高标准蒸发罐1个，具有温度、压力、流量补偿功能。

主机标配双罐位，具备互锁功能。

挥发罐容量大于300ml。

具有安全运输模式-T模式，转运更换无需排空麻醉药。

六、报警性能：

具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。

七、标配具有国际专利的AGSS废气回收系统，自主吸引废弃排空，同时有效的保证麻醉气体不会被排出浪费

