伽师县人民医院医疗设备招标技术参数
（第三标段）
基本要求：

1、质保期及售后服务：所有设备质保期均为三年。

1.1、在设备交付使用后，卖方应对设备质保期三年内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用，卖方应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。

1.2、维护为主，维修为辅，定期巡视维护，先在出现故障前解决问题；

1.3、便利的随时响应，24小时内排除故障；

1.4、所有设备质保期三年内免费维修及更换配件。

2、验 收：培养箱、监护仪需要提供喀什地区计量检定所或第三方有检测资质的公司出具的校准证书。严格按照技术参数进行验收，有一项不达到要求，均不准予验收。

3、付款方式：按合同约定支付。

4、供货时间：签订合同后30个工作日必须供货到位。

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	高端婴儿培养箱
	2
	台

	2
	婴儿培养箱
	4
	台

	3
	高端婴儿辐射保暖台
	1
	台

	4
	婴儿辐射保暖台
	4
	台

	5
	经皮胆红素测定仪2台
	2
	台

	6
	婴儿T-组合复苏器
	1
	台

	7
	儿童洗胃机            
	1
	台

	8
	婴儿电动吸引器
	1
	台

	9
	新生儿床旁监护仪
	2
	台


一、高端婴儿培养箱

基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），上黄疸治疗装置，下黄疸治疗装置，皮肤温度传感器。
产品主要功能、技术参数及要求：
1、7吋LCD彩色触摸屏；

2、湿度控制功能，可根据临床需要调整婴儿舱内湿度；（湿度控制功能）

3、双面蓝光治疗功能，有效增强光疗强度，缩短治疗时间；

4、婴儿床倾斜角度无级可调，方便临床护理； 

5、可折叠托盘，方便收起，无需拆卸；

6、两侧燕尾槽立柱，便于安装更多临床医疗器械；

7、正门双重保险设计，双重防护避免正门意外打开；

8、独立的超温保护系统，多种故障报警提示，提供多重安全防护；

9、内置称重系统，便捷测量患儿体重，监测体重趋势变化；（称重系统）
10、RS-232接口，支持数据传输；

11、电源要求：AC220V/50Hz；

12、输入功率：1000VA；

13、温度控制模式：箱温模式、肤温模式；

14、肤温控制温度范围：34℃～37℃

15、箱温控制温度范围：25℃～37℃

16、箱温模式和肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃；

17、升温时间（环境温度一般为+22℃）：≤30 分钟；

18、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃；

19、平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃；

20、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；

21、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

22、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

23、重量显示精度：±1%内；（称重系统23-24条）

24、重量显示范围：200g~8000g；

25、湿度控制精度：±5%RH内；（湿度控制功能25-26条）

26、湿度显示精度：±5%RH
★27、上黄疸治疗装置：
床面上有效表面内的总辐照度：≥3.7mW/cm2

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值:≥ 2.3mW/cm2

床面上有效表面内的胆红素总辐照度最大值：5mW/cm2

床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

计时器的时间显示范围：0~99999.9h；

LED 的使用期限：50000小时；

28、下黄疸治疗装置：
床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值:≥0.8mW/cm2

床面上有效表面内的胆红素总辐照度最大值：1.3mW/cm2

LED 的使用期限：50000小时

床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

29、报警：断电报警，风机报警，温度传感器报警，温度偏差，超温报警，系统故障，湿度偏差，湿度传感器故障，缺水报警，水箱位置，系统提示；

30、培养箱恒温罩内环境噪音：稳定温度状态下，≤45dB(A)，【环境噪音≤35dB(A)】；

其它状态下，≤50dB(A)，【环境噪音≤40dB(A)】。

二、婴儿培养箱
基本配置：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器、机柜、上黄疸治疗装置（光源为LED）、下黄疸治疗装置（光源为LED）。

产品主要功能、技术参数及要求：
1、工作电源：AC220V/50Hz

2、输入功率：≤1000VA
3、具有箱温和肤温两种温度控制模式；

4、具有湿度显示功能和湿度控制功能；

5、设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

6、独立的超温保护系统；

7、独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警；

8、婴儿床倾斜角度无级可调功能；

★9、产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等
10、水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

11、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

12、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

13、前面板具有温度校正功能；

14、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

★15、具有数据储存功能；

16、具有正门独立锁定装置；

17、具有RS-232接口；

★18、采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）；

19、皮肤温度控制范围：34～37℃；   

20、箱温控制范围：25～37℃ ；

21、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃；

22、升温时间：≤30min；

23、培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃；

24、平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃；

25、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃；

26、温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃；

★27、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

28、湿度显示范围: 0%RH～99%RH；

29、湿度控制范围: 0%RH～90%RH；

30、湿度控制精度：±10%RH；

31、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4；

32、上黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2  （光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度： 3.5mW/cm2  （光源为LED）

33、下黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）。

三、高端婴儿辐射保暖台
基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架，SpO₂脉搏血氧监测装置，储物抽屉。检查灯，黄疸治疗装置，负压吸引装置，T组合复苏装置，空氧混合装置，空气瓶和氧气瓶，称重系统，挥手止闹
产品主要功能、技术参数及要求：

1、电源要求：AC220V/50Hz；

2、输入功率：800VA；

3、温度控制模式：预热模式、手控模式和肤温模式；

4、肤温模式下控制温度范围：32℃～37.5℃；

5、肤温模式的温度显示范围：5℃～65℃；

6、皮肤温度传感器测得的温度与控制温度之差：≤ 0.5℃；

7、床面温度均匀性：≤ 2℃；

8、★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

9、脉搏血氧性能指标：

SpO₂显示范围：1%～100%

SpO₂显示分辨度：1%

SpO₂测量精度：在 70%～100%内，无体动状态下：±3%

SpO₂报警上限设置范围：50%～100%

SpO₂报警下限设置范围：45%～95%

PR 显示范围：25bpm～240bpm

PR显示分辨度：1bpm

PR 测量精度：在30bpm～240bpm内，无体动状态下：±3 bpm

PR 报警上限设置范围：80bpm～240bpm

PR 报警下限设置范围：35bpm～180bpm

PI 显示范围：0.02%～20.00%

PI 显示分辨率：0.01% 

灵敏度设置：Normal、APOD、Max，预设为 Normal

FastSAT: 关闭、启用，预设为关闭

平均化时间：2s～4s、4s～6s、8s、10s、12s、14s、16s，预设为8s；

10、★报警项目：断电报警，传感器报警，偏差报警，超温报警，设置报警、检查报警、系统报警，血氧报警，SpO₂上限报警、SpO₂下限报警，脉搏上限报警、脉搏下限报警，系统提示；

11、重量显示精度：±1%内，重量显示范围：200g～8000g；

12、黄疸治疗装置：

12.1床面上有效表面内的总辐照度：≥1.5mW/cm2

12.2床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.2mW/cm2

12.3床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

12.4★黄疸治疗装置的光源为LED,使用期限：50000小时；

13、负压吸引装置：负压调节范围：0kPa～22kPa，储液瓶容量为 1000ml，气流流量小于 20L/min；

14、氧浓度设置范围：21%～100%；精度：≤±3%O2（V/V）

15、流量设置范围：0～15L/min

16、复苏气体流量范围：5-15L/min（要求气源可设置该流量范围）

17、输出压力：

17.1气源输入流量为5L/min时，正常使用状态下，患者连接口输出压力至少达到45cmH2O；

17.2气源供应流量为 15L/min时，正常使用状态下，患者连接口输出压力不超过60cmH2O。

18、最大安全压力设置范围： 1cmH2O~60cmH2O内，（出厂以及检测默认设置为 40cmH2O）

19、吸气峰压（PIP）设置范围：当流量为 8L/min，2～58cmH2O，出厂以及检测默认设置值：20cmH2O，可调节

20、呼气末正压（PEEP）设置范围：当流量为 8L/min，0.2～17cmH2O

21、工作适用时间：（400L，50%空氧混合气），当流量为 10L/min 时，38min

22、复苏器及其相关附件的死腔体积：≤6ml

23、复苏器呼气相的吸气阻抗以及呼气阻抗

23、1在呼气相，当吸气流量为 6L/min 时，患者连接口处的压力≥-6cmH2O

23、2在吸气相，当呼气流量为 6L/min 时，患者连接口处的压力≤6cmH2O

24、8吋LCD彩色触摸屏；

25、★MasimoSpO₂脉搏血氧监测功能，可进行新生儿危重先天性心脏病（CCHD）早期筛查，在低灌注和体动状态下可有效测量血氧脉搏；

26、辐射箱水平角度可调，方便临床护理；

27、婴儿床四周的有机玻璃挡板可向下翻转或拆卸；

28、★双燕尾槽立柱设计，便于安装更多临床医疗器械；

29、★可折叠托盘，方便收起，无需拆卸；

30、★照明灯亮度可调，减少光亮刺激对新生儿的影响；

31、独立的超温保护系统，多种故障报警提示，提供多重安全防护；

32、★挥手止闹，非接触式的报警静音功能，保持清洁、安静的护理环境；

33、内置称重系统，便捷测量患儿体重，监测体重趋势变化；

34、★电动摇床倾斜角度：15°±1°；

35、RS-232接口，支持数据传输，具有数据储存功能；

36、APGAR 评分：运行到 50 秒～1 分钟、 4 分 50 秒～5 分钟、9 分 50 秒～10 分钟时发出声光提示。

四、婴儿辐射保暖台
★基本配置：辐射箱，控制仪、皮肤温度传感器、婴儿床、托盘、输液架、机架、黄疸治疗装置、输氧装置、低压吸引装置。

产品主要功能、技术参数及要求：
1、工作电源：AC220V/ 50HZ；

2、输入功率：≤750VA；

3、具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

4、设置温度与皮肤温度分屏显示；

5、独立的超温保护系统；

6、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

7、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

★8、产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等；

9、前面板具有温度校正功能；

10、婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

11、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

★12、具有数据储存功能；

13、具有APGAR评分计时功能，APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示；

14、具有RS-232接口；

15、具有黄疸治疗装置；

★16、具有输氧装置、低压吸引装置；

17、可放置呼吸复苏（器）囊、手术用头架；

18、肤温控温范围：32℃～37.5℃；

19、肤温显示范围：5℃～65℃；

20、控温精度：≤0.5℃；

★21、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内；

22、床面温度均匀性：≤2℃；

23、辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动；

24、床面上有效表面内的总辐照度：≥0.66mW/cm²； 

25、床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.58mW/cm²；

26、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4。

五、经皮黄疸仪

产品主要功能、技术参数及要求：

1、网电源供电时，设备的额定电压和频率：AC220V/50Hz；

2、网电源供电时，设备输入功率：30VA；

3、内部电源供电时，主机电源类型：额定电压7.4V [image: image1.jpg]


(锂电池)；

4、光源：疝闪光灯，
5、底座输出：8.4V/1A；

★6、光源寿命：不低于150000次；

7、其他：底座内置检查屏；

8、最大显示值：≥25.0 mg/dL (425μmol/L)；

9、准确度：± 1.5 mg/dL （±25.5μmol/L）；

10、重复性：≤3%；

11、信息提示：低电压提示；

12、检查屏(波长为550nm和461nm光谱的透过率之比为)：预定值为“0”的检查屏为1±0.1，

预定值为“20”的检查屏为5±0.5；

★13、平均测量功能：可设置1～5次平均测量方式；

14、时间设置：可实现时间日期的修改；

15、声音设置：触摸屏按键音可设置为开/关；

★16、亮度调节：屏幕亮度5级调节；

测量单位：测量单位可在mg/dL和μmol/L间切换；

★18、屏幕保护：屏幕保护时间可设置为1分钟或5分钟。

六、婴儿T组合复苏器

基本配置：

婴儿T组合复苏器、模拟肺、Pmax保护端盖、进气口转换接头。

产品主要功能、技术参数及要求：

1、适用复苏对象：体重≤10Kg的婴儿

2、存储以及运输环境：温度：-40℃~+60℃；湿度：≤95%；气压：50~106kPa

3、工作环境：温度：-18℃~+50℃；湿度：≤95%

4、复苏气体氧浓度：21~100%（依据气源供应氧浓度）

5、复苏气体流量范围：5~15L/min（要求气源可设置该流量范围）

6、尺寸：（mm）190（W）×100（D）×263（H）

7、总体质量（包含附件）：≤2Kg

8、压力表：量程：-10~80cmH2O；精度：±2%满刻度

9、最大安全压力（Pmax）设置范围：在规定气源输入流量范围内，设置范围为：1~60cmH2O；出厂默认40cmH2O

10、吸气峰压（PIP）设置范围：当流量为8L/min时，2~58cmH2O；

11、呼气末正压（PEEP）设置范围：当流量为8L/min时，0.2~17cmH2O；

★12、工作适用时间（400L，50%空氧混合压缩气体）：当流量为5L/min时，75min；

当流量为10L/min时，38min；

当流量为15L/min时，26min。

七、全自动洗胃机参数

一、设备名称：全自动洗胃机

二、防护类型: Ⅰ类B型

三、主要技术参数：

1.工作压力：‖47Kpa-67Kpa‖，压力误差：≤ ±5kPa

2.流    量：≥ 2.0L/min

3.洗胃周期：＜ 30s

4.自控冲液量：≤ 350ml/次，自控吸液量：≤ 450ml/次

5.工作噪声：≤ 65dB（A声级）

6.工作电源：AC220V / 50HZ

7.熔断电流：2A

8.★最大功率：≤ 90W

9.环境温度：+5℃ - +40℃ 

10.相对湿度：≤ 80%

11.微电脑控制，系统完全实现自动压力反馈及功能控制.

12.LED背光，大字符高亮液晶显示屏.

13.★进、出胃液分离控制结构，有效防止交叉感染.

14.进出胃液平衡控制，使患者治疗时更加安全、舒适.

15.具备“压力设定”功能，进出胃压力数字显示，可设置相对应参数.

16.★超强进出胃换向能力及防堵设计.

17.自动感知胃内压力，随时调节进出胃液量.
18.★独特的无油真空泵，且有专利认证书.

八、低压吸引器

产品简介：

低负压电磁泵，关机后无反馈；

配有储液瓶；

装有液满报警传感器，采用塑料模具流线造型。

基本配置：

含吸引泵，真空表，过滤器，负压调节阀，防倒流阀，储液瓶，抽气管，引液管和手控阀。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：15VA

负压调节范围：应从2kpa至极限负压范围内任意调节

可达到的负压值：至少为22kpa

瞬时抽气速率：不低于4.5L/min

工作噪声：≤55dB（A）

吸引瓶容量：1000ml

使用环境要求：

环境温度： 5℃～40℃

相对湿度：≤80%

大气压力范围：860hpa～1060hpa

九、新生儿床旁监护仪参数
1：整机要求：

1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用；

1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高； 

1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示；

1.4、显示屏可支持亮度自动调节功能。

1.5、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

1.7、监测患者类型为小儿、新生儿，不含成人，所有监测参数适用于新生儿，标配新生儿专用附件。

1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型[image: image2.png]


, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。

1.10、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。

1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供证明材料。

1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

1.13、监护仪主机工作温度环境范围：15~95%。h
1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；0~40°C。

2：监测参数：

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于新生儿，提供注册证证明材料。

2.3、提供新生儿专用心电电缆

2.4、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。

2.5、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。

2.6、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。

2.7、支持≥20种心律失常分析,适用于新生儿。

2.8、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.9、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。

★ 2.10、提供SpO2,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测，适用于小儿和新生儿。

2.11、提供新生儿专用可重复使用血氧探头一个，防水等级IPX7。

2.12、配置无创血压测量，适用于小儿和新生儿。

★2.13、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。

2.14、无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~215mmHg；无创血压新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~115mmHg，平均压15~125mmHg；提供检测报告证明材料。

2.15、提供新生儿专用血压测量袖带一套，包括>=3个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的监测

2.16、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。

2.17、支持升级多达4通道有创压监测，适用于小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。

2.18、可升级CO2模块，即插即用，支持新生儿呼末CO2监测，采用微流技术，采样速率50ml/min

 2.18、可升级12导联心电监测，支持小儿、新生儿监测。

3：系统功能：

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

提供多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面。
★3.3、提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数

3.4、提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查

★3.5、提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理

3.6、大字体界面支持6个参数区的设置和显示

3.7、支持肾功能计算功能，提供界面截图。

3.8、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
3.9、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

3.10、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

3.11、≥1000组NIBP测量结果

3.12、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.13、支持48小时全息波形的存储与回顾功能

3.14、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
3.15、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.16、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。

3.17、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。

3.18、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。

3.19、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

3.20、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.21、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

4.配套新生儿专用附件3套。

5、配套配备呼吸复苏（器）囊5套（2套适用于体重低于5KG的患者、2套适用于体重低于10KG的患者、1套适用于体重40KG左右的患者）、婴儿体重秤2台

