伽师县人民医院医疗设备招标技术参数
（第四标段）
基本要求：

1、质保期及售后服务：所有设备质保期均为三年。

1.1、在设备交付使用后，卖方应对设备质保期三年内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用，卖方应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。

1.2、维护为主，维修为辅，定期巡视维护，先在出现故障前解决问题；

1.3、便利的随时响应，24小时内排除故障；

1.4、所有设备质保期三年内免费维修及更换配件。

2、验 收：监护仪、心电图机需要提供喀什地区计量检定所或第三方有检测资质的公司出具的校准证书。严格按照技术参数进行验收，有一项不达到要求，均不准予验收。

3、付款方式：按合同约定支付。

4、供货时间：签订合同后30个工作日必须供货到位。

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	产科一拖15胎监中央监护系统（胎儿母亲监护仪15台）
	1
	套

	2
	重症一拖15中央监护系统（高端监护仪7台、常规监护仪8台）
	1
	套

	3
	心电图机
	1
	台


一、产科一拖15胎监中央监护系统技术参数

（一）、中央监护系统
总线制通讯接口，可同时连接和管理床旁胎儿监护仪/母亲胎儿监护仪，采用工业标准的485网络或以太网络，可支持绿色无线联网，支持WIFI联网，可以实现多中央站/观察站的跨病区或科室的联合监护网络，实现跨区信息共享；

★可实现多产网系统统一服务器管理，跨围产科室（产前门诊、产科病房、待产室和产房等多科室）管理，实现孕妇完整档案管理；

可支持接入100台以上床边机和20个以上客户端；

采用用户分级机制，便于授权管理；

★支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准；
★配置产时胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议。
全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警，床边工作状态、信号质量、监护信息等，一目了然；

胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，适合产前监护、产时监护、产后监护不同需要；

SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警；

智能走纸技术，自动记录有效数据，即使无人值守也可以很好地完成监护过程；

支持转床功能，动态合并待产监护数据和产时监护数据；

支持转移功能，动态合并胎监和多参数监护数据；

支持双屏显示，支持上下、左右分屏显示；

★可根据医院需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键，可优先常用快捷操作功能；

具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段分析、打印；

可回放CTG和母亲生命体征趋势，无创血压列表；

符合国际标准的三级声光处理系统，母亲/胎儿参数报警，报警界限根据需要可调节；

报警信息置顶显示，方便医务人员快速定位报警床位和报警信息；

高质量、高速度的激光打印系统，支持选段打印；

能打印多种报告，包括支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分报告，三类图形评估报告和CTG报告等多种报告系统；

打印支持国标/美标/欧标格式，支持A4/B5等纸型

支持接入医院信息管理系统（HIS），实现数据的统一管理和共享；

通过欧盟CE认证和通过美国FDA认证

可接入扫描枪，节约医生护士病人信息输入的时间，提高工作效率；

25.提供打印设置小工具，可以对打印模板中的部分内容进行个性化设置，包括报告布局，边距，字号、CTG曲线背景网格、胎心安全区域背景色及曲线颜色和粗细等，方便临床应用；

26.可同步云服务上的远程监护数据，对监护数据进行管理，支持查询、添加分析意见，以及将分析信息上传至云。

27★.可升级接入新生儿血气分析仪，实现孕妇、新生儿脐血气数据的统一管理；

支持双向控制，床边机与中央站之间可实现时间、ID、报警设置双向同步；

支持断点续传，包括FHR、TOCO、MHR、AFM、SpO2和事件。

配套2台计算机、2台55英寸高清电视机
（二）、胎儿母亲监护仪参数（15台）

监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）,母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

★多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围：30~240bpm分辨率:1bpm，精度：±2bpm；

无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；
胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

10英寸以上高清晰屏，多角度翻转；

监护曲线显示支持30~240（美标）和50~210（国际）两种标准；

内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

★在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；

探头IPX8防水等级，支持1.1m，24小时水下分娩；

★宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的专利文件说明；

内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

★支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

★可选配无线TOCO探头外接心电导联线测量母亲心率

配置台车4台

二、重症一拖15中央监护系统（高端监护仪7台、常规监护仪8台）

（一）中央监护系统参数

在系统上显示的各床边监护设备的生理参数包括：心率、PVCs、暂停/min、ST段值、呼吸率、无创血压、脉率、血氧饱和度、PI、实时灌注度、连续TEMP、快速体温、8通道IBP、呼末CO2、麻醉气体、心排C.O.、呼吸力学、无创心排ICG、麻醉深度BIS；

支持17英寸、19英寸、22英寸液晶屏显示,宽屏和普屏均可以支持，支持1920x1080分辨率，方便根据科室需求进行灵活配置；
★支持无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯；

★支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能；
支持监护数据集中存储到数据服务器，保证数据可记录可追溯，便于分析及临床研究；

支持集中监护管理全院多科室患者的监护仪，并支持多台设备集中在同一中央站进行管理；
具起搏开关指示、呼叫护士图标、无线信号强度指示、遥测设备电池电量指示；
遥测设备所有报警在中央站显示，提供生理报警，技术报警；
★中央监护系统支持选配4个显示屏，支持同时显示100床以上接入，遥测设备及床边监护仪可有线、无线混合接入；
单个屏幕支持不少于30床病人显示；
具自动识别床位功能，具监护仪唯一的设备编号显示及床号显示；
支持单床全信息显示；中央监护系统支持大字体模式显示当前监护窗口或大字体显示所有监护窗口；
支持通过无线网络对遥测设备进行远程控制，包括病人信息、参数配置等内容；
具趋势图、表数据存储及回顾功能，存储时间长达30天；
支持20000组报警记录存储、回顾，支持使用外部移动设备保存数据；
支持720小时12导分析数据存储和回顾；
★支持每台监护设备720小时的全息生理波形存储和回顾；
支持不少于4万病人数据存储和回顾；
支持三级声光字报警；
支持存储和回顾单个病人720小时报警信息，包含技术报警，报警存储包含报警开始时间和报警结束时间；
支持远程设置监护仪报警参数；
支持远程静音监护仪报警；
支持远程复位监护仪报警；
支持心电数据转换，支持接入心电网络诊断；
支持动态心电数据分析和报告查看；
支持血压分析报告；
支持血气分析报告查看；
支持超声数据查看；
支持理邦磁敏分析仪接入，报告查看、打印及参数参考范围配置；
每一个病人都支持技术报警与生理报警同步显示；
支持手动新建、监护仪同步、EMR导入、扫码添加等方式快速接收病人；
支持连接打印机，实现A4纸打印报告；
中央站支持分布式部署，支持多台中央站服务器互联，支持10台以上中央站互联；

支持终端最高500个账号同时登录；

支持1280台监护仪接入；
支持远程控制床旁监护仪进入待机、NFC、隐私、夜间模式；
可集成呼吸机、麻醉机及输注泵等设备的参数及报警等数据到中央站系统，可转发至医院数据库，实现数据的集中储存和管理；

能够将所有院内监护仪及院前救护车上监护数据集中查看，实现所有病人生命体征及波形数据集中显示；

可以连接到医院信息系统，如HIS系统、护理系统、手麻系统等；

支持多科室监护仪互联互通，在护士站、医生办公室或会议室均可实现独立查看，互不影响。并且可以根据科室、用户的不同需求进行查看权限分配和管理；

支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔；

支持药物、血液动力学、肾功能、氧合、通气计算；

支持NEW评分、MEWS评分、NEWS评分；

支持护理记录单、体温记录单、交接班报告输出；

支持监护简报自动生成；

支持选配PC观察站功能；
支持选配Web观察站功能；
支持选配iPhone、iPad移动观察站功能；
支持选配Android Pad、Android手机移动观察站功能；
支持观察端数量不小于30；
支持通过SDK导出专有数据格式；
支持HL7导出标准数据格式；
通过U盘导入数据，并自动合并；
支持通过U盘导出数据；
支持ST图形化显示；
支持QT图形化显示；
支持报警报告、波形报告、趋势报告查询和打印；
支持与时间服务器同步：保证监护数据的时间与医院系统的时间保持一致；

支持日志系统，包括操作日志、报警日志、通讯日志；
支持通过日期和搜索功能进行日志筛选，可加密导出系统日志；
支持传输文件完整性校验；
62.配套2台计算机、2台55英寸高清电视机
病人监护仪参数（15台）

	数量
	配置要求

	8台
	心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)，

	7台
	心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、有创血压（IBP）、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)，呼末二氧化碳（EtCO2），插拔式转运监护仪


主机设计

模块化、插件式监护仪

主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计

主机集成不少于3个模块插槽,主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计

支持连接模块扩展插件箱，插件箱可扩展不低于7个插件槽位。（需提供证明文件）

主机配备电源线卡扣（防止电源脱落），一个VGA或HDMI接口以及不少于4个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备（需提供证明文件）

参数模块

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、有创血压（IBP）、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)，呼末二氧化碳（EtCO2）、
可选配Nellcor血氧，支持SatSeconds技术，通过联合血氧偏离报警限的范围和血氧偏离报警限的时间分析生成报警，减少误报警
可选配十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过通过欧洲CSE数据库测试，需提供证明文件

支持配置同品牌呼末二氧化碳（EtCO2），或选配国际主流品牌旁流/主流呼气末二氧化碳,旁流呼气末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，适合呼吸微弱的病人使用，不再需要传统的脱水瓶
支持选配Masimo麻醉气体（AG），或Draeger麻醉气体
可选配IBP监测功能，最大支持8通道有创压监测，支持CVP、ART、PA等测量
支持升级有创心排（C.O.）、双频指数模块（BIS）、呼吸力学模块（RM）
监护仪可配转运监护模块，转运监护模块配置要求
8.1
屏幕尺寸≥5英寸彩色触摸屏，支持屏幕锁，防止误操作

8.2
一体式防滑提手，便于移动使用，专门为病人转运监护而设计，

8.3
防护等级IP44

8.4
★可充电锂电池，续航时间≥5H，支持在不开机情况下查看电池电量

8.5
可直接接至监护仪，将转运的监护信息直接导入至监护仪，有效地保证病人监护信息的连续性

显示

屏幕尺寸≥17英寸大屏幕彩色显示屏，分辨率：1280×1024

支持同屏显示11道波形，可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察
主界面上支持自定义快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯，调整快捷键数量和顺序，提高科室工作效率，须在投标文件中提供机器实物图片直观证明
弹出的各界面窗口可拖曳，便于观察窗口后面内容
支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式等

数据存储、回顾

支持机内存储＞6G数据,1G存储空间的数据存储量如下：

至少65000组无创血压测量回顾

至少4000组报警事件/心律失常事件回顾

本机机内存储支持150小时的趋势储存（分辨率1分钟），在扩展外部储存后可储存500小时。

性能特点

无需返厂即可在线升级12导心电功能。提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落情况下仍能保持监护。

支持房颤心律失常分析功能，支持不少于16种实时心律失常分析，提供证明材料。

★在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁、下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。（需提供证明文件）

★在诊断模式、监护模式和手术模式下，均支持进行ST段分析，提升心电监护病人的安全性（需提供图片和厂家证明文件）
在诊断模式下，支持不低于94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。

★支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。（需提供机器界面图片）

★无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-480分钟内的任意整数数值。（需提供机器界面图片）

★支持NIBP清洁模式，对NIBP气路进行维护，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性

除AC电源指示灯外，机器配备三个独立的报警灯，显示在三个不同的报警灯位置，并且可以同时显示且分别显示，以提供更直观的报警提醒；含静音指示灯，在静音状态下常亮，以避免医护人员疏漏报警状态。（需提供机器实物图片和证明文件）

支持AES 128位加密和TLS 256位数据传输加密，支持TLS数字证书，在投标文件中提供机器实物图片的相应界面
支持网络流量监控及控制，提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。（需提供机器界面图片）

同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网（需提供证明文件）

支持用户自行安装激光打印机驱动。（需提供机器界面图片）

监护仪可配备电池总容量不低于9600mAh，在环境温度25℃，监测NIBP、SpO2和ECG参数的条件下，电池支持监护仪连续工作时长不得低于2.5小时。（需提供证明文件）

所投监护仪设计使用年限≥10年；在投标文件中提供机器标贴照片作为证明资料。
六、每台监护配套两套导联线及袖带。
三、十二道心电图机参数

一、工作条件：

产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度15%RH~95%RH的环境下正常工作

产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、ECG输入

ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

★导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

输入阻抗：≥90MΩ（10Hz）
★频率响应：0.01Hz-450Hz
定标电压：1mV±2%
★耐极化电压：±850mV（±5%）
内部噪声：≤12.5µVp-p
时间常数：≥5s

共模抑制比：≥135dB（AC滤波开启）；≥120dB（AC滤波关闭）

输入电流：≤0.01μA
除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

中文输入及中文操作提示和中文报告语言

三、波形处理：

A/D转换：24bit

*采样率：35kHz，每导联

起搏采样率：79kHz

★增益：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV,±5%

抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

自动分析功能：具有9导联、12导联同步自动分析

自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

四、存储器

设备内置存储器，存储病历3500例

数据可通过SD卡、USB口导入导出

支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

五、显示器：

大于等于10寸彩色液晶触摸电容显示屏，屏幕推拉式设计，支持显示背景网格
显示信息：支持同屏显示9导、12导同步心电波形

显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

六、记录器：

热敏式点阵打印机

走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s（±3%）
记录通道：

12导：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

9导：9×1、3×3、3×3+1R、3×3+3R、6+3

记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm

打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

具备在无网格纸上打印网格功能

七、功能

全触摸屏操作，支持智能输入法

拥有自动测量功能和自动诊断功能

手动、自动、节律、心电向量、心率变异、心室晚电位等工作模式可供选择

主菜单具有快捷节律按键，一键进入节律模式采集，可采集单节律或三节律数据

支持九导联模式，可区分多个年龄段进行诊断

支持30min数据采集时间，能够更全面的采集波形信息

支持30min长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析并选择所需要的时间段进行记录

支持实时的左右手反接检测并可在分析界面进行电极反接调整

支持同一个病人至少3份报告的同屏对比

★支持ST-VIEW功能，可以快速清晰判断ST抬高/压低的情况

具备波形放大测量功能，同时能够快速调出测量尺方便分析

具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量

八、外部输入接口：

USB接口，网络接口功能，SD卡接口
支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网

支持DAT、PDF、JPG、BMP、SCP、FDA-XML、DICOM、TIFF格式，满足医院信息化需求

支持一维码，二维码扫描枪获取病人信息

九、电源：交直流两用自动转换

10.1交流电源：交流100V~240V 50Hz/60Hz

10.2直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时

十、配套两套导联线。

