伽师县人民医院医疗设备招标技术参数
（第六标段）
基本要求：

1、质保期及售后服务：所有设备质保期均为三年。

1.1、在设备交付使用后，卖方应对设备质保期三年内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用，卖方应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。

1.2、维护为主，维修为辅，定期巡视维护，先在出现故障前解决问题；

1.3、便利的随时响应，24小时内排除故障；

1.4、所有设备质保期三年内免费维修及更换配件。

2、验 收：严格按照技术参数进行验收，有一项不达到要求，均不准予验收。

3、付款方式：按合同约定支付。

4、供货时间：签订合同后30个工作日必须供货到位。

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	电动综合手术床（骨科手术床1台、常规手术床3台）
	4
	台

	2
	重症电动多功能床
	5
	台

	3
	抗栓系统
	3
	台

	4
	亚低温治疗仪
	1
	台

	5
	病人交换车
	8
	套

	6
	多功能治疗车
	2
	台

	7
	不锈钢急救车
	3
	台

	8
	不锈钢治疗车
	2
	台

	9
	层流净化消毒机
	2
	台

	10
	电动吸痰器
	1
	台


一、电动综合手术床技术要求
★手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动，采用油路透析技术，确保油缸油品洁净（提供证明材料）。

手术床具备电动平移功能，不可采用机械限位方式，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。

手术床配有国际知名品牌高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。（提供原厂手册说明）

手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。

手术床承重≥245kg。（提供医疗器械检测所检测证明）

手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。

★手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成。床垫接缝处采用无缝烫接技术（无针孔），防水透气易清洗，防静电。

手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折；

头板和腿板可前后互换。

独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。

★同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

★手术床台面最低高度≤610mm（提供证明文件）

手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。

技术参数：

手术床长度≥2030 mm

手术床宽度≥510 mm

手术床升降行程≥345mm

台面前后倾角度：±25°

台面左右倾角度：±20°

背板折转角度：+80°/-40°

腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°

头板折转角度：+40°/-85°

台面平移距离≥320mm（提供医疗器械检测所检测证明）

基本配置：

15.1骨科手术床配置要求

15.1.1骨科牵引架主结构全用优质不锈钢制成，悬空式设计，并配备配件台车。

15.1.2、骨科牵引架具有国家认证“工字型”设计，并于骨盘架连接床端设有左、中、右三个插接位置，方便骨盘板可左、中、右移动，使C型臂操作无障碍、无死角，可完全透X射线。

15.1.3、牵引架设有前、中、后三个插口，可插接侧卧位支架，方便侧卧位支架的前后移动，15.1.4、手术床单套配置：

1）、头板：1块；2）、手板：2支；3）、脚板：2块；4）、床垫：1组；5）、布帘架：1支；6）、手控制器：2组；

15.1.5、骨科牵引架配置要求：

(1)骨盘架1只；(2)骨盘挡块1只；(3)侧卧架及骨盘挡块1组；(4)膝关节支撑架1组；(5)升降机1组；(6)牵引鞋及牵引机2组；(7)牵引架主机1组；(8)牵引架台车1组；(9)落地支撑架2支；(10)腿支架及固定器1组。

15.2常规手术床配置要求

1）、头板：1块； 2）、手板：2支； 3）、脚板2块；

4）、床垫：1组； 5）、布帘架：1组；6）、手控制器：2组；

7）、内置肾桥：1组 8）、截石位架：1组

二、重症电动多功能床
1. 规格尺寸：2200±10mm×1100±10mm(包括护栏)×（440-720mm）(不包括床头高度)

2. 配置：ABS床头床尾板、按键式ABS护栏、剪式电动升降、引流钩、6寸中控脚轮及可调式不锈钢升降输液杆。

3. 病床静态荷载400kg、动态荷载250kg。
4. 床头、床尾板采用ABS工程塑料，内含金属构件，一次性注塑成型；床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸，带一次成型病历卡座，床头、床尾板非中空设计，前后塑料局部融合，强度高，可做应急CPR板使用，便于护理及临床急救操作。

5. 床面板

①★床面板采用优质冷轧板材一次性拉伸成型，带透气孔，四周采用滚圆工艺对拉深边的切口进行无损卷边工艺处理，从而达到避免在特定的极端条件下床面板的加工工艺锐边对人体伤害事件的发生。

②床框采用优质30*60*1.2碳钢矩管；床板连接采用钢质铰链，单片厚度4mm。
6. ★背板具有腹部减压功能，背板在升起过程中整体向后移动，提高患者舒适度，减少卧床患者背部和臀部压力，预防局部褥疮的发生和手术创口的开裂（提供腹部减压证明材料）。
7.★整体升降高度为（440-720）mm，整体升降采用国外先进的剪式升降机构，升降更平稳可靠（提供剪式升降机构证明材料）。

8. 按键式ABS护栏，可立卧定位，牢固可靠，四个小组，本色，装有气弹簧缓冲护栏提升与下降的速度，延长护栏使用寿命，通过提手开关实现上、下提升功能。背板升降时可通过护栏运行角度显示背板升降角度。
9. 防撞包角：包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型，输液杆插在包角上，包角采用专用工具才可拆卸，外形美观。输液架插孔为方形插孔，防止输液架在变力过程中任意转动产生安全隐患，整体豪华大方，提升病房档次。

10.★脚轮：

① 床脚采用30×50×1.2mm钢制框架，两端带ABS防护罩，其功能为防尘、防异物，外观整洁美观； 
② 病床脚轮为整体式中控6寸制动静音脚轮，具有高支撑力，耐撞击、不易断；双面结构，双边抓地，稳固牢靠；中控脚踏开关，杠杆结构，灵巧操作（提供脚轮谱尼测试报告）。 
11. 传动系统：采用捷昌电机，电机4个，单个电机推力可以达到6000N，电动实现背部升降，腿部曲伸，整体升降，前后倾斜功能。

1）背段升降0～75︒±5︒；

2）腿段升降0～40︒±5︒；

3）床体前倾/后倾：0～12︒；

4）高度调节440～720mm；

5）手动CPR；

6）一键式电动CPR；

7）一键式心脏椅体位；

8）背部X光拍片（选配功能）；

控制系统：通过手控板操作完成医疗病床各种功能，有背部升降（上下），腿部曲伸（上下），整体升降（上下），前倾、后倾功能及一键式CPR快速复位功能和一键式心脏椅体位功能等。
12. 病床电机配蓄电池，在无电源情况下保证病床电机正常工作半小时。

13. 不锈钢升降式输液架高度可调(输液架挂钩额定载荷为 2Kg 输液架离地最大高度为 2000mm，带ABS旋转式锁紧装置，操作方便。

14. 引流钩：病床两侧均配置引流钩，便于护理操作。
15.★整体床架采用优质冷轧型材，通过自动化机器人焊接成型，确保整个床体结实、牢固；喷塑前采用悬链式抛丸机表面除锈处理工艺，工件不进行酸洗浸泡处理，产品在长期使用过程中不会因为返酸而导致生锈，然后采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。床面板通过连续90小时以上盐雾测试试验后面板无裂纹、无锈蚀、光滑无变化。
16、配备重症专用床垫5张及压疮气垫床17台。
三、抗栓系统参数

具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能。

★治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等30种治疗方案可选，满足不同的临床需求。（提供证明文件）

★治疗压力：0mmHg-280mmHg可调，误差：±5mmHg。（提供证明文件）

治疗时间：0min-600min可调。（提供证明文件）

手动选择静脉再充盈时间，范围在20s-70s可调，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间。

充气速度：1-6级可选，能适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用。

支持手掌，臂部（又分手腕、前臂、上臂），脚掌，腿部（又分脚踝、小腿、大腿）4个治疗部位，各治疗部位可以组合使用，也可单独使用，使用灵活。

治疗部位演示功能，便于医护人员对治疗模式的选择。（提供证明文件）

主机具有≥4.0英寸彩色触摸屏，可显示当前治疗的肢体、治疗时间、治疗模式。

超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息。

附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号可自行选择使用。

具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示。

维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测。

★具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全。

可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作≥2小时。

标配升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳。

17、标配基础上增加配置一套可重复使用下肢加压套。

18、支持在线升级功能。

19、通过CFDA和CE认证，设备使用寿命为8年以上。

四、亚低温治疗仪参数
一、主要技术指标：

1、供电电源：a.c.220V±22V，50Hz±1Hz

2、输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA

3、采用进口品牌压缩机

4、制冷量：800W

5、降温速度：每分钟不小于1℃ 
6、噪声≤55dB(A)

★7、体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃

★8、水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃

9、具有复温功能

10、体温传感器测量范围：20℃～50℃，分辨率0.1℃，最高精度±0.1℃

11、水温传感器测量范围：0℃～50℃，分辨率0.1℃，精度±1℃

★12、初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min

13、使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温

14、磁力泵流量：12L/min

15、缺水自动报警、传感器脱落报警

16、LCD液晶独立显示
二、适应症：

主要用于高热患者的物理降温治疗。

三、基本配置：

主机                 1台

降温毯               1套

降温毯防水套         2件

温度传感器           1套

降温帽               1套

降温帽防水套         2件

五、病人交换车技术参数
1.规格：3600mm*760mm*630-830mm；

2.整车由内外推车及担架三部分组成。内外以轨道对接，担架部分可在轨道上滑动。对接锁紧装置灵活，安全可靠，分离内外车时只需在一端操作，方便简洁；

3.★床面及主要结构采用优质高级ABS工程塑料一次性注塑成型，床面两侧带有ABS阻尼护栏，护栏锁紧机构可靠，美观实用；

4.★担架面采用注塑一次成型，担架背板配置液压装置可手动调整倾斜角度，调节范围0°-75°；担架面四角带防撞包角，包角采用ABS工程塑料一次性注塑成型，输液杆插在包角上，包角采用专用工具可拆卸，外形美观。输液架插孔为方形插孔，防止输液架在变力过程中任意转动产生安全隐患；

5.对接车对接轨道采用高强度铝合金型材，床面前后运动平稳、坚固、顺畅、可靠；

6.该车底座采用合金压铸成型，采用国际同步的中控刹车制动系统，在运送病人对接时更可靠、更平稳、更顺畅；

7.丝杆采用45#钢，由专用滚丝机滚挤压成型，丝口圆滑，操作轻松，丝杆具有双向过摇保护装置。摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件，不锈钢摇手带气动助力弹簧，操作灵活、轻松完成推车升降；

8.每台推车均配4只5寸高级中控脚轮，外罩包ABS防缠绕，坚固耐用，外表美观，推车尾端带中控脚踏开关，杠杆结构，灵巧操作；中央带定向轮，保证推车直线行走，脚踏控制，不用时可抬起悬空。

9.配置不锈钢伸缩式输液杆。

六、多功能治疗车参数

尺寸：783*504*940MM

台面：695*485MM

1.台面采用ABS模具成型,车体轻便,容易清洁；上下台面均配透明软玻璃。

2.立柱采用3MM厚度铝合金型材，强度高，耐磨抗腐蚀，外形美观精致；

3.抽拉式ABS副工作台设计，可以延长应用过程中的工作台面。

4.侧板背板选用铝合金板，不生锈，易清理，车体更轻便，颜色淡雅适合医院环境。

5.台面均安装不锈钢围栏，能有效阻挡推动过程中物品的滑出。

6.三个ABS抽屉，20格模块式自由插片深抽屉（内部高度12.5CM）。其中两个大抽屉可以放液体瓶。

7.搭载质保五年的超静音医用脚轮，邵尔50度的高弹性TPR材料的轮胶，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，优于十倍钢制结构，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便，配置出了先天的超静音效果；

8.左右侧面配备下放置垃圾桶。都可以轻松摘离。

9.右侧有ABS推手，左侧配备锐器桶网篮。
七、不锈钢急救车参数
规格：600×410×880mm；不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；配无极伸缩式输液架；单门带抽，抽屉安装进口三折静音滑轨；配置脚轮，带刹车；配污物桶。

八、不锈钢治疗车参数
规格：600×430×850mm；不锈钢材质，板材厚度≥0.8mm；双层，带全不锈钢围栏，带抽屉，配污物桶，配脚轮，带刹车。
九、层流净化消毒机参数
一、产品用途：适用于手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心、检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。

二、技术参数要求：

1、消毒方法：紫外线+高效过滤器；

2、内含高效过滤器可实现对空气的除尘净化；

3、采用可清洗初效进行预过滤，延长高效过滤器使用寿命；

  ★4、壳体采用钣金外壳加喷塑，结构强度高；移动方便、防尘效果好、使用寿命长、安全系数高；

5、整机参考重量90-100kg，额定循环风量≥1500m3/h；可适用150m3（万级手术室、医院Ⅱ类环境）及以下的场所；

6、外形尺寸≤650×485×1750（mm3）,4个万向脚轮，可以任意移动；

7、输入功率≤260W；电源AC220V 50Hz；

★8、紫外线泄漏量：＜1uw/cm2；（提供检测报告）

采用高性能风机，风量大，噪音低，使用寿命长；

★10、紫外线杀菌灯寿命：≥8000h；（提供检测报告）

三、净化消毒效果要求：

★1、净化消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.9%；

设备运行30min，对铜绿假单胞菌杀灭率≥99.98%，对龟分枝杆菌杀灭率≥99.99%，对黑曲霉菌杀灭率≥99.95%；
设备运行1h，对枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭率≥99.99%；  

在150m³的密闭空间内开机消毒60min，空气中的自然菌消亡率均＞90%;

在150m³的密闭空间内开机60min，净化级别达到万级。

四、功能及技术先进性要求：

1、采用高档液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等；

2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作； 

★3、程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能，完全满足临床需求； 

  ★4、产品具有报警功能，紫外线杀菌模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

十、电动吸痰器参数

1.采用无油润滑活塞泵作为负压源，无油雾污染，压力系统不会产生正压

2．负压调节系统，可根据粘液的粘稠度作无级调压；

3.设有溢流保护装置能有效的阻止液体进入中间管道和泵内；

4.配置的空气过滤器也可以防止负压泵受到污染。

5.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg) 

6.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值 

7.抽气速率：≥20 L/min

8.贮液瓶：1000mL（PC塑料）

9.电源：～220V 50Hz

