伽师县人民医院医疗设备招标技术参数
（第七标段）
基本要求：

1、质保期及售后服务：所有设备质保期均为三年。

1.1、在设备交付使用后，卖方应对设备质保期三年内及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的措施,不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用，卖方应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。

1.2、维护为主，维修为辅，定期巡视维护，先在出现故障前解决问题；

1.3、便利的随时响应，24小时内排除故障；

1.4、所有设备质保期三年内免费维修及更换配件。

2、验 收：严格按照技术参数进行验收，有一项不达到要求，均不准予验收。

3、付款方式：按合同约定支付。

4、供货时间：签订合同后30个工作日必须供货到位。

	序号
	设备名称
	数量
	单位

	1
	自体血液回收系统
	1
	台

	2
	呼吸管路消毒机
	1
	台

	3
	高频电刀
	2
	台

	4
	腔镜清洗工作站
	1
	套

	5
	卡式灭菌器
	1
	台

	6
	排痰仪（成人2台、儿童2台）
	4
	台

	7
	气压止血系统
	2
	套

	8
	床单位消毒机
	2
	台

	9
	可视喉镜
	1
	台

	10
	喉镜
	15
	套

	11
	医用冷藏柜
	1
	台

	12
	医用升温毯
	1
	台

	13
	移动式医用等离子体空气消毒净化器
	2
	台

	14
	壁挂式医用等离子体空气消毒净化器
	10
	台


一、自体血液回收系统技术参数

一、适用范围：自体血液回输机能对自体同源的血液进行收集、清洗及回输，适用于各类手术。

二、技术要求（技术参数和功能）及配置

2.1
智能化控制，能适应长时间不间断连续运行

2.2
机器轻巧，结构紧凑，便于移动

2.3
具有四种操作模式：自动模式、手动模式、紧急模式（即刻开始连续回输）、应急模式

2.4
具备术中患者血液收集、洗涤、和回输功能

2.5界面显示：全中文操作界面，图文数据显示；≥10寸真彩触控显示屏，360°自由旋转

2.6★无残留原血设计（三个蠕动泵设计）

2.7
紧急模式血液处理时间：15秒内可实现连续回输

2.8双CPU系统：显示和处理速度更快

2.9
具备储血器液面检测功能:能够根据储血器液面状态进行智能响应，包括停泵等待、待机等待、启动离心系统等待，最大限度保护红细胞不被破坏和流失

2.10
具有气泡检测功能

2.11
具有红细胞血层检测功能

2.12
具有自动启动进血功能

2.13
具有离心杯漏液检测功能，并自动启动停机保护

2.14
具有血液洗净度检测功能

2.15
具有离心井盖锁检测功能

2.16
具有防红细胞流失自动调节功能

2.17
具备断电保护功能，接入电源后能继续断电前的工作

2.18
设备内置标准打印机，并具备USB接口，能够存储设备历史运行信息及数据，容量大于32G

2.19
自带负压吸引系统

2.20
配置手持终端系统，使用人在房间内任何角度可以操从设备。（选配）

2.22
适用多种规格的离心杯，如125、225毫升等

2.23
蠕动泵流量范围：50-1000ml/分

2.24
具有预冲功能，保护红细胞，标准清洗液量1000ml，根据洁净度检测，可动态增加，确保清洗质量

2.25
★离心电机转速可调，转速范围2000-5650转/分

2.26
红细胞回收率≥96％

2.27
抗凝剂(肝素)清除率≥97%

2.28
处理后的红细胞压积≥66%

2.29
自体血液回输常规处理时间：3-5分钟/周期

2.30
机器噪音：≤60分贝

2.31
软件具有更高更多样化的升级空间，功能强大

2.32
设备报警功能：符合 YY 0709-2009 医用电气设备 第1-8部分:安全通用要求 并列标准:通用要求,医用电气设备和医用电气系统中报警系统的测试和指南

2.33提供产品注册登记证

二、呼吸管路消毒机参数

1、产品特点：

1、直接进入内部呼吸回路，作用于感染根源； 

★2、可对呼吸机内部呼吸回路全方位（包括吸入端和呼出端）高水平消毒。
★3、高压臭氧消毒使消毒更彻底
4、超温报警、臭氧（O3）检测报警、消毒安全可靠

5、独特的残气吸收系统，确保工作环境无污染设备移动性强随时清除医源性感染源

6、全中文触摸液晶屏幕显示，让你一目了然

7、消毒时，可人机共存，并保证使用时手术室无污染；

3、基本参数

1、5.6寸彩色触摸液晶显示屏
2、消毒效果：枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值≥3.00

3、消毒时间：30分钟消毒，30分钟干燥，节省使用时间。

4、打印消毒记录：消毒结束后，可打印消毒记录，方便使用方检查。

5、输入臭氧浓度（mg/m3）：≥100,

6、臭氧排放浓度(mg/m3)：≤0.16

7、臭氧残留量(mg/m3)：≤0.16

8、报警功能：

1）无臭氧发生报警  

2）超温报警：消毒过程中，实时自动监测消毒机内部温度并自动报警。杜绝温度过高造成臭氧浓度自动下降而影响消毒效果。

三、高频电刀主要特点

1、输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极），是一种综合型医用电手术设备。

2、用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、心脏、肿瘤等科别，配以合适附件还可应用于宫腔镜，内窥镜、腹腔镜、膀胱镜等手术。
3、为恒功率电刀（如单极100Ω～2000Ω，双极25Ω～100Ω）：在正常人体阻抗范围和正常手术所需功率范围内，平均输出功率不随阻抗变化或变化较小。它可保证高低阻抗下切割效果均较佳。可适应需要大功率的某些手术（如汽化手术、截肢手术）。

4、具有单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝和双极凝等工作模式。
5、单极纯切：额定功率（额定负载）350 W（500Ω）。
6、混切1：250 W（500Ω）；混切2：200 W（500Ω）；混切3：120 W（500Ω）。
7、单极凝：120 W（500Ω）；双极凝：80 W（100Ω）。
8、采用三路输出方式：单极手控输出、单极脚控输出（或单极第二手控输出）和独立的双极脚控凝输出。

9、采用CPU控制，记忆上次手术时最佳功率，当再次开机时可复现上次功率设定值。
10、单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置，手术过程中不必进行单极、双极模式转换。

11、每次开机时，内设软件检测系统对设备参数进行自检，视情形进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能。

12、采用极板接触质量检测系统对双片极板接触质量进行全程监测，一旦发现短路、开路、接触电阻太大或接触质量降低，立即发出声光报警，切断输出。

13、采用断线自检技术，全程对极板连线进行检测，一旦发现断线情形，立即发出声光报警。
14、保护：本机具有开路、短路、过功率、过电流自动保护功能。
15、本机对输出功率实行双重采样和双重控制，在单一故障（如一种采样/控制失效）状态下，输出功率仍然维持在标准规定范围内，因此大大提高了输出的稳定性和手术的安全性。（双重闭环控制）

16、采用先进功率器件和高效开关电路制作电刀的高压电源和高频功放，使电刀的高效性和可靠性得到保证。
17、允许连续使用，允许长时间开路和短路。
18、冷却方式：自然冷却，无风扇，适用于洁净手术室。
19、可选用附件齐全（各种中性电极、普通手术电极、密封手术电极、可高温消毒手术附件等），适应各种手术需求。
20、安全指标符合国家标准《GB9706.1-1995医用电气设备第一部分：安全通用要求》及《GB9706.4-1999医用电气设备 高频手术设备专用安全要求》。
21、供电电源：单相AC220V±22 V，50Hz±1 Hz，≤3.5A。
22、配套3套附件。
四、腔镜清洗工作站

一
技术要求

1
主体

1.1
台面、清洗槽、功能背板、干燥台：

1.1.1材质要求：采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。

★1.1.2
清洗槽形状要求：清洗槽采用“前后高中间低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，防止台面积水，且不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹，降低操作人员的劳动强度。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。

1.1.3干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，降低操作人员的劳动强度。

★1.1.4功能背板形状要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。                            中背板规格高度：离地高度≤1.6m；高背板规格高度：离地高度≤1.8m

1.1.5浸泡槽盖材质要求 采用透明亚克力板材一次成型，并配有手柄，防止变形、破裂。可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。

★1.1.6
清洗槽规格尺寸要求：双方槽：2组                                                                                                                      

≤长1410mm×宽750mm，内径长600mm×宽450mm×深240mm；              

★1.1.7干燥台规格尺寸要求：转角干燥台1组：≤长750mm×宽750mm；

干燥台1组：≤长1000mm×宽750mm；                                                                                                                                                  

1.2
柜体：

1.2.1柜体形状要求：
采用分段式柜体，在便于搬迁的同时可以充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。

1.2.2支架材质要求：
选用全优质不锈钢材质，厚度1.2mm，高800mm，符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形

★1.2.3柜门材质要求：采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。

1.2.4柜体底板材质要求：
柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。

1.3
内嵌式超声波清洗槽

★1.3.1内嵌式超声波清洗槽要求：
超声波采用内嵌式设计，材质为优质SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合，且不占用更多的空间，工作频率：38～41KHz。              

★1.3.2控制器要求：
采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。

1.4
供排水、供气系统

1.4.1供水系统、不锈钢水龙头、ABS塑料落水器

★1.4.1.1
供水管路要求：
所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏。管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨胀，外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。                                                                                   

所有给水管件采用优质SUS304不锈钢冷、热水管材和管件，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用采用卡压式连接施工工艺，真正杜绝跑、冒、滴、漏。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。                                                                                                                        

★1.4.1.2
排水管路要求：
所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管，具有耐热、耐压、保温节能、使用寿命长等优点，产品特点：无毒、无锈蚀、永不结垢、不滋生细菌、流速快、成本造价高；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，真正杜绝跑、冒、滴、漏，管材和管件高柔韧度，不怕严寒气温，可接受很大的膨。外形美观，工艺精致，可回收性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。                                                                                                           

1.4.1.4
排污型水质处理器要求：
安装于设备总水源处，过滤水源中的杂质、水锈等异物，提供用水质量；外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质；无需更换滤芯。

1.4.1.5
自动/手动双控水源控制要求：
自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa

★1.4.1.6
不锈钢水龙头
国内知名厂家的全优质SUS304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。

★1.4.1.7
ABS塑料落水器
独立开模制作的全优质ABS复合材料落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。

1.4.2供气系统

★1.4.2.1
医用无油空气压缩机:要求
采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.7MPa 供气量：120L/min 储气量：30L  噪音≦40dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家，以便及时提供其相关售后保养服务。                                                                           

★1.4.2.2
中心气体处理器要求:
无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。  

★1.4.2.3
空气过滤器
对工作站高压气枪及内镜管腔注气提供符合规范要求的洁净空气，防止交叉感染，空气过滤器过滤精度为0.2μm，可更换滤芯。                                                                

1.4.2.4
供气管路要求：
采用优质的专用知名品牌气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9，8.1】mm，内径【5.4，5.65】mm，耐压≥15kg。

1.5
高压清洗喷枪

1.5.1
高压水枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

1.5.2
高压气枪材质及功能要求：枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备二个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

1.6
其他附件

1.6.1手套盒：铝制手套盒，可放置各种不同的手套

1.6.2纱布盒：铝制纱布盒，可放置10cm×10cm纱布块不少于20块；

1.7
整体参数

★1.7.1
设备用电要求：
电压：220V±22V 频率：50Hz±1Hz  电气安全性能符合GB4793.1-2007、GB14710-2009的要求。

1.7.2设备功率要求：
2.5kVA

1.7.3设备噪音要求：设备正常工作时，噪音应不大于70dB。

1.7.4设备水源要求：
流动水标准医疗机构应提供符合规范中要求的医疗用水，水压0.3~0.4MPa

五、卡式灭菌器招标参数

1、主要技术参数要求：

1.1产品名称：卡式灭菌器。

1.2数量：1台。

1.3用途：适用于医疗单位口腔科、眼科、耳鼻喉科、妇科、手术室、消毒供应中心等科室对小件物品的蒸汽灭菌。

1.4容积：≥5升。

1.5水箱容积：4升。

★1.6设计压力：＞0.28MPa。

★1.7设计温度：＞150℃。

1.8腔体材料：SUS304不锈钢。

1.9电源：220V  50Hz。

1.10功率：1.3kw。

★1.11灭菌时间要求：器械程序：4分钟；包装器械：10分钟；非金属：20分钟；大型器械：8分钟。

1.12微电脑控制技术、液晶显示、触摸式按键。

1.13温度、压力、时间、运行状态，故障报警液晶显示。

1.14控制方式：整个过程全自动控制。

1.15内置蒸汽发生器，无需外接汽源。

1.16时间、温度、压力自动检测功能。

1.17器械无需包裹，做到即灭即用。

1.18配置打印机，打印记录时间、温度、压力。
六、排痰仪参数（成人2台、儿童2台）
1、设备用途：用于下呼吸道分泌物增多，排出不畅的患者，促进分泌物的排出；

2、电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：240VA；                       

3、适用人群:成人、儿童；

4、时间设置：1-99min，步进值1min,随时可调；

5、压力设置：3-30mmHg步进值1mmHg,,随时可调；

6、频率设置：1-20Hz,步进值1Hz随时可调；

★7、显示方式：全智能化7寸彩色触摸屏显示，中文菜单操作，清晰直观；

★8、七种工作模式：满足成人、儿童不同情况的患者；

一种常规模式：频率设置范围：1Hz～20Hz，步进值1Hz；

三种阶梯模式：（9Hz-11Hz-13Hz-15Hz）、（7Hz-9Hz-11Hz-13Hz）、（5Hz -7Hz-9Hz-11Hz），设备按照选定的阶梯模式运行，每个频率值运行1min；

三种循环模式：（9Hz-15Hz）、（7Hz-13Hz）、（5Hz-11Hz），设备按照选定的循环模式运行，步进值1Hz，每个频率值运行1min； 

★9、保险功能：排痰机设有手柄紧急开关，可以随时停止振动工作或继续振动工作；

10、自动检测漏气补偿功能：实时监测充气背心内气压，对意外情况造成的过压、欠压及时补偿；

11、工作噪音：设备正常工作状态下，噪音＜70dB(A);

12、提示功能：设定工作时间完成时，界面提示“工作结束”，有声音提示；

13、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；

14、排痰配件：全胸充气背心3件、半胸充气胸带3条，背心外套可拆洗，便于消毒、清洁；

15、通过医疗机构EMC检测，ISO13485质量体系认证，CE认证，有效性、安全性临床实验报告；

16、ABS工程塑料机壳，全模具打造的流线型外观；

18、推车1台，带静音脚轮；

七、气压止血系统
1、输出方式：双路输出，适用于上肢或下肢双肢使用；

2、电源电压：AC220V±22V，50Hz±1Hz；功率：18VA；

3、操作方式：精确数字显示，按键操作，微电脑控制；


4、工作压力：设定范围：3～100kPa，步距1 kPa；

5、工作时间：设定范围：1～600min，步距1分钟；

★6、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；

★7、阶梯放气：设定工作时间到或按“放气”键时，设备每隔10秒进行一次放气，放气压力为3kPa，防止患者心、脑突然缺血；

★8、断电、失电压力保持:出现意外断电时，设备将继续保持止血仪内的气压值，气体的泄漏速率每小时不得大于10kPa。以便维持手术继续进行，保证患者安全；

★9、紧急阀门装置：可手动紧急放气；

★10、压力自动补偿功能：设备工作时，实时检测止血袖带内气压，对挤压袖带造成的过压、欠压及时调整，实现止血袖带气压稳定；

11、工作噪音：设备正常工作时噪音≤55dB(A)；

12、提示功能：a、设定工作时间剩余10min、5min、1min时，将有5次“滴—滴—滴”提醒操作人员；b、设定工作时间完成时，蜂鸣器持续“滴”声响，提示操作人员设定工作时间完成；c、止血仪内气压超过设定值的±5kPa,时间超过2min时，将有持续“滴”声提示；

13、外观：一体成膜ABS材质；

14、延长导气管尺寸：长度不小于4m；

15、止血袖带尺寸：超大号袖带：长1020mm宽140mm2条，大号袖带：长980mm宽86mm2条，中号袖带：长750mm宽75mm2条，小号袖带：长440mm宽62mm2条；

16、推车：配推车一台；

17、配内置锂电池：可连续工作6小时以上；

八、床单位消毒器参数
一、产品名称：床单位消毒器

二、产品用途：用于医院床单位（包括棉被、床垫、床单、枕芯、被芯等床上用品）的消毒。

三、技术参数要求：

1、采用臭氧消毒，杀菌广谱、彻底，消毒完毕后自动还原为氧气，无死角、无残留、无污染；

2、床单位消毒器机身采用全金属阻燃材料制作，并且配备内外双保险丝，使用寿命长、安全系数高；

3、机身小巧灵活，占用空间小；配备高品质静音脚轮，易于推动；机体带有两个收纳盒，可单独存放消毒管与电源线； 

4、消毒效果强力，且整机运行噪音≤55dB，不干扰病人；

5、杀菌因子：臭氧；采用新型的沿面放电技术，产生高浓度臭氧，由外至内，深层彻底消毒；

6、机器消毒时间0-150min可调，默认时间10min快速消毒；

★7、臭氧产出量≥5000mg/h，臭氧浓度≥4000mg/m3 ，臭氧泄漏量≤0.01mg/m3。（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

四、消毒效果要求：

★1、消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）

1）对大肠杆菌杀灭对数值＞3； 

2）对金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞3； 

3）对铜绿假单胞菌的杀灭对数值＞3。

4）对自然菌的杀灭对数值＞1。

五、功能及技术先进性要求：

1、采用彩色触控屏，全触控操作方式，彩色操作界面简单直观，屏幕显示清晰准确，利于观察操作； 

2、机器具备抽气、消毒、保持、还原四种功能，且四种功能的作用时间均为0-150min可调；

3、可预先设置自动消毒功能，工作流程可预先设置，抽气、消毒、保持、还原等工序一键式全自动完成，操作方便；

  4、采用新型的沿面放电技术，产生高浓度的臭氧通过“抽真空—充臭氧—快还原”的模式使臭氧完全渗透到被褥、床垫、枕芯中，由外至内深层彻底消毒，并且具有防霉、防虫、除异味的作用；

  5、双管路设计，可同时对2个床单位、4床被褥进行消毒；消毒器配有外置网篮；

6、具有消毒模块故障报警，温升报警，还原剂使用年限报警功能，确保每一个环节的稳定工作；

7、超静音无油真空泵，工作时噪音低于55dB。

六、质量要求：

  1、 产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证；

2、 床单位消毒器有双保险丝设计，一个内置，一个外置，保证安全。选用具有国家3C认证的高品质电源线，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆；

七、配置消毒袋/罩：

一次性消毒袋：5个

一次性消毒罩：5个

多次性消毒罩：2个
九、可视喉镜参数

★显示屏：LCD3.5寸全视角无眩光"，分辨率640*480，

★视频宽高比4:3，屏幕可前后旋转≥120°、左右≥120°；

摄像头：像素200万，镜头分辨率600LW/PH,视场角≥60°，光照度≥400lX；

电池：3200mAh锂离子可充电池，电压3.7V，充电时间4H，持续工作时间≥200min

电源：MicroUSB充电接口，充电器输入100-240V/50/60HZ,充电器输出DC5V,2A
充电/数据传输接口：MicroUSB；

储存环境：温度-10℃/+45°，湿度≤93%，大气压力500hPa/1060hPa

工作环境：温度5℃/+40℃，湿度20%--85%，大气压力700hPa/106kPa

整机重量：≤350g

防雾功能：无需预热，开机即可防雾；

拍照摄像：一键快速拍照，可连续摄像；数据可输出，可外接带有HD接口的显示器；

★喉镜片为316医用不锈钢材质，坚固耐用，有效避免折弯、折断的风险；

镜片通过IPX8防水等级测试，喉镜片可深水浸泡消毒、低温等离子消毒，经济实惠，可重复消毒使用1000次以上；

一台主机配1个规格喉镜片；

手柄：人体工学设计，手感舒适、抑菌、轻便、便携，镜片支架连接件为SUS303材质，手柄材质为PC加内包铝受力强度大，无折断折弯的风险；
十、麻醉喉镜技术参数

1、产品总体设计：

1.1产品结构：分体式（手柄和窥视片能分开），方便临床根据不同需求更换窥视片。

1.2产品组成：麻醉咽喉镜（以下简称喉镜）由窥视片、手柄和光源组成。

1.3光源：喉镜采用 LED 冷光源设计，光源手柄内置，光纤传导，配合高亮度 LED 灯泡

（LED 灯泡照度不小于 8000 lx），使光源更亮，麻醉师和医生看的清楚。

1.4产品连接：手柄接头与窥视片接头连接后的间隙≤0.3mm，防止使用时晃动影响医师观察。

1.5通用性：手柄连接部分和窥视片连接部分兼容欧盟标准产品。

1.6产品配置：1 个手柄+3 个窥视片（大中小）

2、手柄：

2.1材质：采用 H62 黄铜材质制造。

2.2构造：外观采用滚花网纹设计，纹路更清晰美观，防止操作者有汗或水导致滑落。

2.3电源：内部电源连续运行

2.4规格： 中号手柄（单位：mm）150×30（H 高×L 长）（可选）小号手柄（单位：mm）145×20（H 高×L 长）（可选）

2.5防护等级：IPX2 等级

3、光纤喉镜窥视片：

3.1材质：医用级 304 不锈钢

3.2外观：表面亚光处理，防止光反射影响医师观察，叶片设计拟合生理结构，适配不同患者。

3.3结构：可更换光纤导管设计，经济、环保，强大的光纤线束，前端的光照强度不小于 700lx，麻醉师和医生看的更清楚。

3.4消毒：可用 132℃高压进行 3000 次以上消毒。

3.5规格：窥视片可供选择：（（L 长×H 高×B 宽） 

1 号--儿童（67×33×9.5mm）

2 号--少年（87×35×11.5mm）

3 号--成人（105×40×13mm）

4 号--成人+（132×58×13.5mm）

电源电压：DC3.0V±0.3V。

十一、医用冷藏柜

一、用   途：
用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于生物制品、疫苗、药品、试剂等储存，适用于药房、制药厂、医院、疾控中心、卫生所、各类实验室等。
二、参数指标：
2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。
2.2、样式：立式，玻璃门。
2.3、有效容积：＞700L。
2.7、箱体材料：冷轧钢板，喷漆。
2.8、内胆材料：喷涂铝板。
2.9、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。
2.10、箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。
2.11、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。
2.12、高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃，可调阅湿度。
2.13、12个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。
2.14、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2-8℃范围内。
2.15、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。
2.16、风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。
2.17、完善的声光报警功能：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程
报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全。★2.18、断电报警后，蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能，并为温度记录打印机、USB端口供电。
2.19、标配温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。
2.20、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。
2.21、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80% 湿度条件下无凝露，开门全角度自动关门功能。
2.22、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。万向脚轮设计，移动固定方便。
2.23、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。
2.24、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。
2.25、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。
2.26需具有医疗器械产品注册证

十二、医用升温毯

由双通路控制装置（一个控制装置可同时连接两个加温垫或两个加温毯，或一个加温垫一个加温毯且可以分别设置温度）、永久性使用热垫和医用体表温度探头组成。

控制装置性能参数：
1.额定电压和频率：220 V、50Hz；工作电压：DC24V，无触电风险。

2.加温模式：具备手动和自动加温两种模式

a自动加温模式：热输出达到稳态后，热垫温度达到出厂设置35℃。
b手动加温模式：在35℃-40℃范围内，设置最小步长±0.1℃。
3.显示屏：大屏幕彩色液晶触摸屏，智能化温度控制，实时显示热垫（毯）温度。

4.温度设置范围：35℃~40℃，步进 0.1℃；温度显示范围：0℃~50℃，显示分辨率为0.1℃
5.最大表面温度：输出温度：35-40℃；报警温度：41℃±0.1℃

6.自检功能：具备开机自检功能，开机自检状态下控制装置对温控系统进行校准。并伴声、光提示。
7.温控及过载保护：具有多重过温保护装置，除温度调节装置外，设有完全独立的过温保护安全装置

8.系统报警：报警系统符合YY 0709-2009，提供5种优先级报警，包括超温及安全报警，声、光提示
9.通过EMC检测，对手术室其他设备无电磁干扰,控制装置采用金属挂架，非塑料材质，承重大，安装牢固

10.主机体积小，重量轻，主机流线型设计，不占用空间
11.无噪音，无耗材，不会产生废水、废气；具有防漏电和防水结构

12.可与医院物联网链接交互，控制装置具有后台读取设备工作状态、参数设置、日志和波形等数据的功能。
热垫性能参数(2套、一备一用)：

★1.热垫加热部分采用碳纤维织物，发热均匀，无冷点和热点。

2.内置7层结构，具有隔离、阻燃、抗压、有效预防褥疮等功能。

3.加温垫（毯）完全密闭，防水耐擦洗，方便消毒。

4.可透过X光。

★5.热垫内内置体温监测传感器，实现精准控温，保障病人安全。监测传感器≥8个。

6.升温迅速，从室温达到设定温度时间≤25分钟
7.热垫防水等级IPX9。

可重复使用，无耗材。

热垫表面材料通过生物安全性检测，无致敏、无细胞毒性、无皮刺，通过ROsh环保认证，通过抗菌、阻燃、耐紫外线照射检测。

10.热垫两侧配有固定用绑带，可固定于手术床。

11.热垫规格齐全，可实现50多种组合，可下铺，可上盖，可满足不同手术术式要求。
医用体表温度探头性能参数：

★1.体温传感器采用成品医用温度探头，全封闭设计，可重复使用

★2体温传感器测量范围：25~45℃，最大温差±0.1℃

★3 术中实时显示患者体温，方便观察
十三、移动式医用等离子体空气消毒净化器
一、产品名称：医用等离子体空气消毒净化器

二、产品用途：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心、检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心、检查室、治疗室、感染性疾病诊室等房间的空气消毒。产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证；
三、技术参数要求：

1、消毒方式：等离子体发生器+IFD模块；

2、外壳采用优质冷轧钢板与注塑面板相结合的方式，外观新颖且结构强度高；内置防火层，阻燃性好，安全性高；

3、外形尺寸≤920×405×405（mm3），底部安装4个带有脚刹的万向轮，移动方便、使用便捷；

4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

5、整机参考重量25-30kg，额定循环风量≥1000m³/h，可适用于100m³体积及以下的场所；

6、额定功率120±12W，电源AC220V 50Hz；

★7、等离子体发生器电场强度≥10kV，等离子体发生器产生的等离子体密度可达1.09×1018 _5.26×1018m-3；（可提供第三方检测机构检测报告）

★8、等离子体发生器寿命≥50000h，IFD模块寿命≥50000h，高压电源寿命≥50000h。（可提供第三方检测机构检测报告）

★9、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥6.4×107个/cm3；（可提供第三方检测机构检测报告）

★10、设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.003mg/m³。（可提供第三方检测机构检测报告）

四、消毒效果要求：

★1、消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

1)气雾室细菌的杀灭率大于99.90%；

2)设备持续工作1小时，对体积为100 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%；

3)设备持续工作30分钟，甲型H1N1流感病毒、甲型H3N2流感病毒、肠道病毒EV71杀灭率≥99.9%；

4)设备持续工作60分钟，对气雾室冠状病毒HCoV-229E杀灭率≥99.99%；

5)设备持续工作30分钟，对气雾室大肠杆菌杀灭率≥99.9%；设备持续工作30分钟，对气雾室肺炎克雷伯氏菌杀灭率≥99.9%；

6)设备持续工作30分钟，对铜绿假单胞菌杀灭率≥99.98%，对龟分枝杆菌杀灭率≥99.99%，对黑曲霉菌杀灭率≥99.95%；

7)设备持续工作60分钟，对枯草杆菌黑色变种芽孢、金黄色葡萄球菌杀灭率≥99.99%。

★2、净化效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

1)设备持续工作30分钟，PM2.5去除率≥99.94%；设备持续工作1小时，0.3μm以上颗粒物去除率≥99.99%；

2)净化效果：设备持续工作1小时， 可使100m³的密闭房间中≥0.5um的颗粒物数≤3500000个，达到十万级洁净度要求；

3）设备持续工作1小时，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥92.4%、苯的净化效率≥99.0%、二甲苯的净化效率≥99.1%、TVOC净化效率≥99.3%。

五、功能及技术先进性要求：

1、采用高亮LED数码液晶显示，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等，可显示设备整机累计运行时间；

2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作；

★3、程控数量（定时消毒）≥9组，临时消毒可设置≥9组，具备工作时间自动累计功能，完全满足临床需求；

4、消毒净化模块采用等离子体发生器+IFD模块的组合方式，杀菌效率高，集尘效果好，内置复合式过滤器，可有效吸附甲醛等有机气体；

5、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

 ★6、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。

十四、壁挂式医用等离子体空气消毒净化器

一、产品名称：医用等离子体空气消毒净化器

二、产品用途：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心、检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心、检查室、治疗室、感染性疾病诊室等房间的空气消毒。产品证件齐全，具有国家颁发的卫生许可证、生产许可证、经营许可证；
三、技术参数要求：

1、消毒方式：等离子体发生器+IFD模块

2、外壳采用优质冷轧钢板与注塑面板相结合的方式，外观新颖且结构强度高；内置防火层，阻燃性好，安全性高；

3、外形尺寸≤1070×380×175（mm3），采用壁挂式安装方式，不占用地面空间；

4、人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；

5、参考重量20-22kg，额定循环风量≥1200m³/h，可适用于120m³体积及以下的场所；

6、额定功率55±5.5W，电源AC220V 50Hz；

7、IFD模块电场强度（-9±1.5）kV；

★8、等离子体发生器电场强度≥10kV，等离子体发生器产生的等离子体密度可达1.09×1018 _5.26×1018m-3；（可提供第三方检测机构检测报告）

★9、等离子体发生器寿命≥50000h，IFD模块寿命≥50000h，高压电源寿命≥50000h。（可提供第三方检测机构检测报告）

★10、配备负离子发生器，所产生负离子密度≥6.4×107个/cm3；（可提供第三方检测机构检测报告）

★11、设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.003mg/m³。（可提供第三方检测机构检测报告）

四、消毒净化效果要求：

★1、消毒效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

1)气雾室细菌的杀灭率大于99.90%；

2)设备持续工作1小时，对体积为120 m3室内空气中的自然菌消亡率均大于90%；

3)设备持续工作30分钟，甲型H1N1流感病毒、甲型H3N2流感病毒、肠道病毒EV71杀灭率≥99.9%；

4)设备持续工作60分钟，对气雾室冠状病毒HCoV-229E杀灭率≥99.99%；

5)设备持续工作30分钟，对气雾室大肠杆菌杀灭率≥99.9%；设备持续工作30分钟，对气雾室肺炎克雷伯氏菌杀灭率≥99.9%；

6)设备持续工作30分钟，对铜绿假单胞菌杀灭率≥99.98%，对龟分枝杆菌杀灭率≥99.99%，对黑曲霉菌杀灭率≥99.95%；

7)设备持续工作60分钟，对枯草杆菌黑色变种芽孢、金黄色葡萄球菌杀灭率≥99.99%。

★2、净化效果要求：（提供省级疾控中心或第三方检测机构检测报告）；

1)设备持续工作30分钟，PM2.5去除率≥99.94%；设备持续工作1小时，0.3μm以上颗粒物去除率≥99.99%；

2)净化效果：设备持续工作1小时， 可使120m³的密闭房间中≥0.5um的颗粒物数≤3500000个，达到十万级洁净度要求；

3)设备持续工作1小时，甲醛的净化效率≥96.1%、氨的净化效率≥92.4%、苯的净化效率≥99.0%、二甲苯的净化效率≥99.1%、TVOC净化效率≥99.3%。

五、功能及技术先进性要求：

1、采用高亮LED数码液晶显示，远程红外线遥控，可实时显示北京时间，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等，可显示设备整机累计运行时间；

2、高、中、低三挡可调风速供用户选择；手控、遥控多种控制方式供用户选择；手动、定时、临时多种工作模式方便用户操作；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作；

★3、程控数量（定时消毒）≥9组，临时消毒可设置≥9组，具备工作时间自动累计功能，完全满足临床需求；

4、消毒净化模块采用等离子体发生器+IFD模块的组合方式，杀菌效率高，集尘效果好；

5、产品具有报警功能，等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警；

★7、采用自主知识产权的嵌入式软件，同时具有权威第三方实验室出具的嵌入式软件产品检测报告。

