
健康疏附建设-2022年疏附县

人民医院扩能改造项目
招标文件
（项目编号：2022(HZXR)088）

	采购人：

采购代理：
	疏附县人民医院

新疆华展鑫荣项目管理咨询有限公司


二〇二二年六月
目录

1

第一部分  招标公告

5

第二部分  供应商须知附表

24

第三部分  货物及技术要求

48

第四部分  合同主要条款

55

第五部分  格式




第一部分  健康疏附建设-2022年疏附县人民医院扩能改造

项目招标公告

	项目概况

健康疏附建设-2022年疏附县人民医院扩能改造项目的潜在供应商应在新疆喀什市明宇路明宇广场写字楼B座11楼1113室获取（下载）招标文件，并于2022年07月20日11:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：2022(HZXR)088
项目名称：健康疏附建设-2022年疏附县人民医院扩能改造项目

采购方式：公开招标

预算金额：380万元
采购需求：

	标项序号
	标项名称
	数量
	预算金额(万元)
	单位
	简要规格描述
	备注

	1
	健康疏附建设-2022年疏附县人民医院扩能改造项目
	/
	380
	项
	采购消毒供应中心设备一批（具体内容详见招标文件）
	/


交货期：合同签订后 30日内完成供货、组装、调试并交付验收，除双方对推迟工期书面达成一致外，7日内安装调试完毕。

质保期：三年
本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，有能力提供本项目全部采购内容及服务能力；

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

（3）参加政府采购活动前三年内，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人及政府采购严重违法失信行为记录”名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）其他说明：

1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

（5）本项目不允许联合体投标。

三、获取（下载）招标文件
时间：2022年06月30日至2022年07月06日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（https://login.zcygov.cn/user-login/#/login）
方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。

售价（元）：0元/本

四、投标文件提交（上传）
截止时间：2022年07月20日11:00（北京时间）

地点（网址）：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期万科云写字楼2403室。
五、投标文件开启
开启时间：2022年07月20日11:00（北京时间）

地点（网址）：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期万科云写字楼2403室。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜
1、获取招标文件时须提交以下资料：

（1）营业执照复印件加盖公章；

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；
（3）法人身份证明书及法人身份证原件或授权委托书及被委托人身份证原件；
注：报名携带以上资料及相应证明文件提供复印件（加盖公章）2份，并携带原件备查。 
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息名称

采购人名称：疏附县人民医院

地址：疏附县托克扎克镇站敏西路5号行政楼4楼

联系人：毛锐
联系方式：15299516173
2.采购代理机构信息

采购代理机构：新疆华展鑫荣项目管理咨询有限公司

地    址：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期万科云写字楼2403室
联 系 人：王工

联系电话：0998-2850551、18196826891

第二部分  供应商须知附表

	序号
	名称
	内容

	1
	项目编号
	2022(HZXR)088

	2
	项目名称
	健康疏附建设-2022年疏附县人民医院扩能改造项目

	3
	联系方式
	采购人名称：疏附县人民医院

地址：疏附县托克扎克镇站敏西路5号行政楼4楼

联系人：毛锐

联系方式：15299516173
采购代理机构：新疆华展鑫荣项目管理咨询有限公司

地  址：新疆喀什市明宇路明宇广场写字楼B座11楼1113室

联 系 人：王工

联系电话：0998-2850551、18196826891

	4
	招标内容
	水处理系统、超声波清洗机、医用煮沸消毒器、全自动清洗消毒器、清洗喷枪、污物接收台、自动升降传递窗、脉动真空灭菌器、低温等离子灭菌器、绝缘检测仪、质量控制及追溯系统等，核心产品：脉动真空灭菌器、质量控制及追溯系统。

	5
	最高限价
	380万元，投标报价不得超过此预算价，否则做无效标处理。

	6
	投标资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，有能力提供本项目全部采购内容及服务能力；

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

（3）参加政府采购活动前三年内，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人及政府采购严重违法失信行为记录”名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）其他说明：

1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

（5）本项目不允许联合体投标。

	7
	信用情况
	信用记录审查：采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。

	8
	是否接受联合体投标
	不接受

	9
	招标文件获取时间
	时间：2022年06月30日至2022年07月06日，每天上午10:30至13:30，下午15:30至19:30

	10
	开标时间及投标文件递交截止时间
	2022年07月20日11:00（北京时间）

	11
	投标文件递交及开标地点
	乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期万科云写字楼2403室

	12
	投标有效期
	90天

	13
	交货期
	合同签订后 30日内完成供货、组装、调试并交付验收，除双方对推迟工期书面达成一致外，7日内安装调试完毕。

	14
	交货地点
	业主指定地点

	15
	评标方法
	综合评分法

	16
	投标保证金
	投标保证金数额：¥76000.00元，大写：柒万陆仟元整 

供应商应于投标截止时间前，从供应商公司基本账户通过转账或银行电汇形式缴存至代理机构账户。（投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其投标文件将予以拒绝。供应商应充分考虑资金在途时间）

公司名称：新疆华展鑫荣项目管理咨询有限公司 

账    号：802080012010125667428

开户银行：新疆天山农村商业银行股份有限公司

税    号：91650105MA78AUTLXK

注：1.供应商交纳投标保证金，打款时需备注项目简称及金额用途，方便查询，投标保证金以到账时间为准；

投标保证金必须在投标文件递交截止时间前确保到帐；

3.供应商未按招标文件要求提交投标保证金的，则投标文件无效。

	17
	投标文件组成、份数及密封
	投标文件份数：正本1份，副本4份，开标一览表1份，电子版（U盘，包含投标文件的盖章扫描件PDF版及可编辑word/Excel版本）1份

1、投标文件的装订要求：投标文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页。

2、投标文件的密封要求：

(1)供应商应将开标一览表单独密封提交，并在封面上标明"开标一览表"字样；

(2)供应商应将正副本密封在一起。电子版（U盘）单独密封在文件袋中，并在封面上标明"电子版（U盘）"字样；并在电子版（U盘）上标明供应商的名称；密封袋封面应注明供应商的名称、地址、项目名称、联系电话等。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。

	18
	证件审查资料
	供应商须在规定的时间和地点准时参加投标，并提供以下资料进行证件审查：
（1）营业执照复印件加盖公章；

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

（3）法人身份证明书及法人身份证原件或授权委托书及被委托人身份证原件；

（4）投标保证金汇款凭证（复印件加盖公章）。

开标时需携带以上资料原件交监督人审查，不提供者视为证件审查不通过。

	19
	投标文件的签署规定
	1.投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处加盖公章和由法定代表人或其授权代表签字。

2.投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖公章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。否则，在评标时将其视为无效投标。
3.副本可为正本加盖公章后的复印件。投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本、电子版之间出现差异时，以正本为准。 

	20
	投标文件格式
	1.供应商应按招标文件中提供的投标文件格式填写。
2.如招标文件没有提供格式的，供应商可自行设置。

3.供应商应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。
4.电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

	21
	付款方式及币种
	1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

中标方与采购单位签订合同后 10 个工作日内付款50%，所有货物到达指定地点后付款30%，全部货物安装调试完毕后经采购单位组织联合验收小组验收合格后，中标方提供全额正规发票后付合同金额的17%。留3%为质保金，质保期满一年后，无息支付剩余合同金额的3%

	22
	退还保证金资料
	退还投标保证金：

供应商办理退款业务时需提供以下资料:

1、经办人授权委托书（包含经办人电话）

2、保证金汇款电子回单、对开收据

3、公司账户信息（A4纸打印加盖公章）

4、中标单位另需提供签订后的合同复印件。

（1）供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

（2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

	23
	投标费用
	不论投标的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

	24
	采购代理服务费
	代理报酬为人民币按照发改价格【2015】299号文件规定，代理费收费标准协商确定，本项目代理费收费标准参照以下计算方法收取。以货物招标为例：100万元以下，费率为1.5%；100-500万元，费率为1.1%；500-1000万元，费率为0.8%；1000-5000万元，费率为0.5%；5000-10000万元以上，按差额定率累进法计算。代理服务费下浮8%计取，由中标单位支付代理报酬。

	25
	低于成本价不正当

竞争预防措施
	投标报价比本项目最高限价低25%（含 25%）以上，评标委员会认为此报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会认定投标方对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。投标方按评标委员的要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标方的投标文件提供书面说明和成本清单等相关证明材料，评标委员会认定投标文件对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。

	26
	质疑须知
	接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位

接受质疑的单位：新疆华展鑫荣项目管理咨询有限公司
联系电话：0991-4182952

地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙腾路1118号中央公园二期万科云写字楼2403室

	27
	公告发布媒体
	新疆政府采购网[image: image1.png]


http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/

	28
	澄清答疑
	澄清答疑：

1、采购人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求递交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2、供应商对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。采购代理机构在收到书面质疑函后3个工作日内根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复，答复内容不得涉及商业秘密。

	备注
	1、招标文件中部分加“*”、“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，供应商如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

3、供应商可对本次招标所需产品各包进行选择性投标，也可同时投标；但评标时将以包为单位进行独立评标，分别确定中标人。供应商若同时投多个包，则须分别编制投标文件、分别报价。

	供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


A  说　明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆华展鑫荣项目管理咨询有限公司；

2.2 “采购人”系指疏附县人民医院；

2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格

4.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4.2本项目的特定资格要求：

（1）供应商须在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，有能力提供本项目全部采购内容及服务能力；

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

（3）参加政府采购活动前三年内，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人及政府采购严重违法失信行为记录”名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）其他说明：

1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

（5）本项目不允许联合体投标。

5．投标费用

5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  招标文件

6性响应，其风险应由供应商自行承担．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴招标公告；

⑵供应商须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质。

7．招标文件澄清

7.1 供应商对招标文件有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起，向采购代理机构提出质疑；采购代理机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，采购代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的供应商。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及供应商与采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 供应商编写的投标文件应包括下列内容：

1）投标函

2）开标一览表

3）分项报价表

4）备品备件价格清单表

5）技术参数、功能偏离表

6）商务条款偏离表

7）法定代表人授权委托书

8）法定代表人资格证明书

9）关于资格的声明函

10）制造商出具的授权函

11）供货产品彩页

12）保修承诺函

13）无利害关系承诺书

14）不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺书

15）供应商认为需要提供的其他资料

11.2 供应商应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。

12．投标文件格式

12.1 供应商应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 供应商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终投标价。如果供应商拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标保证金。

14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

15.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

15.2本项目的特定资格要求：

（1）供应商须在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照，有能力提供本项目全部采购内容及服务能力；

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

（3）参加政府采购活动前三年内，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人及政府采购严重违法失信行为记录”名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）其他说明：

1）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。

2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

（5）本项目不允许联合体投标。

注：（1）投标文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须按要求签署或盖章；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16. 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件为文字资料、产品彩页和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

（5）国产投标产品需附检测报告。

（6）未按要求提供资料或提供资料不完整、对招标要求未作出实质性响应，予以废标处理。

（7）技术偏离表与供应商所提供的技术资料参数不符情况视为虚假应标，予以废标处理，其风险由供应商自行承担。

17．投标的有效期

17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印胶装，活页装订不予评审。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由供应商代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式5份。正本1份，副本4份，电子版1份。

19．投标保证金

19.1供应商按照预算价的2%，于投标截止时间前向采购代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受电汇作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.3.2最迟应当在合同签订后5日内向中标人和未中标的供应商退还投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1供应商在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能与采购人签订合同的；
19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按本须知第32条规定向采购代理机构交纳采购代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 (1)供应商应将开标一览表单独密封提交，并在封面上标明"开标一览表"字样；

(2)供应商应将正副本密封在一起。电子版（U盘）单独密封在文件袋中，并在封面上标明"电子版（U盘）"字样；并在电子版（U盘）上标明供应商的名称；密封袋封面应注明供应商的名称、地址、项目名称、联系电话等。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。

20.2 投标文件袋上应写明：

项目名称：
项目编号：

联系人及联系电话：

地址：

注明“某年某月某日某时，开标时启封”

供应商名称：

20.3为方便开标唱标，供应商须将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2022年07月20日11:00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：开标现场指定地点
21.2 所有投标文件都必须按采购代理机构在须知前附表中规定的投标截止时间之前送到规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则采购代理机构将没收其投标保证金。

E  评标程序

23．开标

23.1开标时间和地点

采购人在本章第21.1项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

23.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员信息；

（4）由监督人，对各供应商进行资格审查。

（5）检查投标文件的密封情况，按照供应商须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、供应商名称、投标报价、交货期、质保期及其他内容，并记录在案；

（6）供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

23.3开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

23.4本次招标按招标文件中规定的时间地点进行开标，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.5宣布投标文件开启顺序。
23.6开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱“开标一览表”内容，以及采购代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.7对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.8对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，作无效文件处理，其投标无效：

（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（2）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的投标文件相互混装；

（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（8）使用伪造、变造的行政许可证件；

（9）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、 劳动关系证明；

（10）提供虚假的信用状况；

（11）其他弄虚作假的行为；

（12）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（13）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（14）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（15）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（16）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（17）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（18）不符合招标文件关于进口产品规定的；

（19）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

（20）任何包含价格调整要求的投标；

（21）投标有效期不满足要求的投标；

（22）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商不能证明其报价合理性的；

（23）投标文件报价出现前后不一致，供应商不确认修正后的报价的；

（24）未按照招标文件要求提交“供应商声明函”的；

（25）服务期限（或交货期）不满足招标文件要求的；

（26）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

23.9 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.10对评标委员会成员要求评标纪律

23.11.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.11.2评标委员会成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.11.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.11.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将对供应商提供的投标文件的符合性进行审查。如果供应商符合性审查未通过，其投标将被拒绝。
符合性审查表

	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	供应商1
	供应商2
	供应商3

	1
	投标文件按照招标文件规定要求密封、签署、盖章；
	
	
	

	2
	供应商的报价未超过采购预算；
	
	
	

	3
	供应商符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	

	4
	投标文件的有效性、完整性响应招标文件要求，对招标文件的实质性要求作出响应。
	
	
	

	5
	是否按招标文件要求提供“投标函

”“保修承诺函”
	
	
	

	6
	评审结果：
	
	
	

	评标委员会成员签字：


备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

24.4评标委员会确定每一个通过符合性审查的供应商进行详细评审。

25.投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的供应商进行询标，请供应商澄清其投标内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的符合性审查及招标文件要求的其他重要内容进行审核、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格部分占30分，商务技术部分占70分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）详细评分标准如下：

一、价格部分（30分）

价格得分的评分方法：在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低投标报价（投标单价合计）作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；

注：

投标报价比本项目最高限价低25%（含 25%）以上，评标委员会认为此报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会认定投标方对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。投标方按评标委员的要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标方的投标文件提供书面说明和成本清单等相关证明材料，评标委员会认定投标文件对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。

商务技术部分（合计：70分）

	商务技术部分
	评审项目
	分值
	评审内容

	
	技术参数
	30分
	根据供应商的产品技术规格、参数响应程度打分，所投产品所有技术参数全部满足的采购清单中加★技术参数要求的得基本分15分；

每有一项产品，设备参数指标优于采购清单参数的加1分，此项最多加15分。

投标产品详细的技术参数证明文件（如产品检测报告、鉴定证书、说明书、产品彩页等，如不提供不得分）

	
	运输安装

调试方案
	15分
	供应商所投设备应具有合理的进度安排，可行，安全可靠的运输、安装及调试方案：

1.运输、安装及调试方案内容健全，完全符合采购需求、科学合理、可行性强、安全可靠性切合实际得15分；

2.运输、安装及调试内容较为全面符合采购需求，较为科学合理，可行性一般得10分；

3.运输、安装及调试方案针对性较合理，可行性较弱，安全可靠性较一般得5分；

未提供本项不得分。

	
	运行维护
	6分
	根据产品的日常维修维护、配套耗材、后期使用成本等（供应商需提供备品备件、配套耗材清单及价目表）进行综合评价。

1.产品备品备件、配套耗材，种类齐全，维修维护成本低，后期使用成本低的得6分；

2.产品备品备件、配套耗材，种类单一，维修维护成本高，后期使用成本高的得2分；

未提供不得分；

并承诺质保期满后的维修仍然按照备品备件件表内价格收取费用（提供承诺函）

	
	培训方案
	5分
	1.能结合医院现有资源提出详细周密的培训计划，并提供完整的相关培训资料，可行性高，并有效提升采购人工作质量得5分；

2.能结合用户现有资源提出详细周密的培训计划，并提供相关培训资料，可行性较高得3分；

3.能结合用户现有资源提出详细周密的培训计划，并提供相关培训资料，可行性一般得1分；

未提出培训方案不得分。

	
	售后服务
	8分
	是否提出完整合理的有针对性的售后服务方案，能否很好满足采购人的需要等（包括：售后服务承诺，上门现场服务、售后质量问题及紧急故障，突发事件响应时间等）：

1.售后服务方案完整，内容详细具体清晰，可操作性强得8分；  

2.服务方案一般，内容较为合理，可操作性一般得5分；

3.服务方案可行性弱，可操作性不强得2分；

4.服务方案差，无可操作性得0 分。

	
	本地服务
	4分
	提供本地化服务方案，供应商应详细描述其本地化服务方案。
1.本地化服务能力强，方案科学合理得4分；
2.本地化服务能力较强，方案合理得2分；
3.本地化服务能力差，方案较差得1分；

未提供不得分。

	
	质保期限
	2分
	供应商所投产品免费质保期每增加一年加1分，此项最高不超过2分。（须提供承诺函）


26.评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规规定的，将被取消其投标资格。
F  授予合同

28.合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的供应商。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该供应商无法圆满履行合同，采购代理机构将对下一个可能中标的供应商资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

中标通知书

30.1 中标公告期满后，采购代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 供应商收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。采购人和中标供应商不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32．采购代理服务费

32.1中标供应商须向采购代理机构按如下标准和期限交纳采购代理服务费：

32.1.1采购代理服务费支付标准按照国家取费标准计取；
32.1.2在宣布中标后一周内，中标方须按规定的标准以现金或电汇的方式一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

G  招标失败条件
33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.招标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

质疑处理

1.参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）签署的原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函采购代理机构有权不予受理。

3.未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

4.质疑函应当包括下列内容：

4.1质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

4.2具体的质疑事项及明确的请求；

4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关材料；

4.4提起质疑的日期；

4.5质疑函应当署名：质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

5.采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。

6.质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

7.对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.供应商提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。

9.质疑接受单位：新疆华展鑫荣项目管理咨询有限公司

联系电话：0991-4182952

备注：供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第三部分  货物及技术要求

一、项目基本情况介绍

为切实做新院区建设，确保消毒供应中心正常运转，满足患者及临床科室需求，避免院感事件发生，现需购置消毒供应中心医疗设备一批，预算总投资：380万元，资金来源援疆资金。

货物需求及技术需求 

1、采购消毒供应中心设备一批，采购清单、数量等详见附件，采购内容主要包括：水处理系统、超声波清洗机、医用煮沸消毒器、全自动清洗消毒器、清洗喷枪、污物接收台、自动升降传递窗、脉动真空灭菌器、低温等离子灭菌器、绝缘检测仪、质量控制及追溯系统等，核心产品：脉动真空灭菌器、质量控制及追溯系统。预算金额：380万元。

备注：具体数量及技术参数详见参数需求(以上产品技术参数为参照或相当于需求最低配置要求，若有涉及具体品牌、工艺、材料、标准等参数，仅为方便描述项目质量水平的参考值，各潜在投标人可以在其提供的文件资料中选择更优的产品替代)

三、项目要求

（一）供应商资质要求：应提供以下资质证件的原件或同等法律效力的证明文件。

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须具有与本项目采购货物相应的必须提供《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》原件；

（二）供货要求

1、合同签订后 30日内完成供货、组装、调试并交付验收，除双方对推迟工期书面达成一致外，7日内安装调试完毕。

2、投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，采购人将有权单方面中止合同的执行，并追究因中标人所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。 

3、中标人必须保证货物的来源合法，中标人供货时原件或原厂供货确认函，在货物验收的同时必须提供生产合格证书和商检证明，并提供成交货物齐全资料。 

4、供应商报价时需按明细提供物品的品名、规格、参数、厂家、产地、数量、单价、总价及交货日期制作报价单，所有费用（运输保险费、安装调试费、第三方检测费、培训费、检测费、标配工具费、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等）均含在报价单中。

（三）质保及售后

1、质保期：三年。

2、质保期自验收合格之日起开始算，如果由于供方责任致使产品不能验收，此质保期顺延。

3、货物质量保证投标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，所有设备按照厂家规定的产品包装，附使用说明、合格证、随机标准附件。所有产品 符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求、相关行业管理规定。

4、从验收合格之日起三年内，采购人所购设备各部件发生非人为故障，投标人应上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件，费用包含在本项目的投标报价内。

5、采购人报修后，除招标文件有特殊要求外，投标人须在 2 小时内派员上门现场维护，并在 24 小时内解决问题，在规定时间内不能解决问题的设备，应提供不低于原档次的零部件给采购人代用，在投标文件中提交书面承诺函。 

6、保修期间，非易损件一个月内连续 2 次出现同一故障，投标人必须无条件更换同一档次零部件，在投标文件中提交书面承诺函。

7、质保期满后，投标人提供终身有偿上门维护服务。

8、所投产品中属于特种设备的中标方需办理特种设备使用登记证。（办理费用由中标方承担）

四、付款方式

1、中标方与采购单位签订合同后 10 个工作日内付款50%，所有货物到达指定地点后付款30%，全部货物安装调试完毕后经采购单位组织联合验收小组验收合格后，中标方提供全额正规发票后付合同金额的17%。留3%为质保金，质保期满一年后，无息支付剩余合同金额的3%。

五、诚信履约

1.投标报价比本项目最高限价低25%（含 25%）以上，评标委员会认为此报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会认定投标方对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。投标方按评标委员的要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标方的投标文件提供书面说明和成本清单等相关证明材料，评标委员会认定投标文件对此报价的书面说明或证明可以佐证此报价的产品质量和具有合理履约能力予以通过审查。

六、评标分值：

1、价格分：30分（综合评标法）

采购参数清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位（台/套）
	技术参数及要求

	1
	水处理系统★
	1
	台
	适用于供应室、手术室需要特殊用水的设备（包括压力蒸汽灭菌器超声波清洗机、全自动清洗消毒器、清洗槽等）的供水

每小时产水量：≥1500L

源水温度5℃～35℃

源水压力0.2～0.4Mpa

供电电源≥380V/50HZ/3.5KW

出水水质：内毒素、细菌去除率100%，水质符合卫生行业消毒供应中心相关标准
全过程微电脑控制、并通过液晶屏显示参数及运行步骤，包括实时电导率

处理方式：单级反渗透处理

电导率≤15цs/cm

整机脱盐率≥98%

离子去除率≥99%
系统运行采用微电脑控制

系统设有产水在线检测装置

系统设有各种液位、压力等保护

水位控制：系统原水箱进水采用自动控制，原水箱高液位时进水自动停止；原水箱液位下降到低液位时，进水阀门自动打开

	2
	超声波清洗机★
	1
	台
	容积≥80L
优质不锈钢镜面板
电动升降开门，防止夹手，开门助力
硅橡胶胶条压紧密封
快速管路设计：U型排水管路含优质排水泵，排水时间≤4min
进水电磁阀、排水泵均为优质品牌
单频电源：≥40KHZ，扫频功能，功率可调
多频电源：优质超声波电源，自动追频，多频转换
控制方式：工业级单片机芯片；100～240VAC宽电压范围；独立的电源滤波器，抗干扰能力强；面膜操作；具有故障自动检测功能
触摸屏或液晶显示屏；内带汉字库，任意显示汉字及字符；具有报警信息显示功能
温度指示器：数字式温度控制方式
安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出
运行时间可调
清洗温度：30℃～80℃可调
加热方式：电加热
超声频率：单频：≥40KHZ
耗水量：≤65L
标准配置：主机1台、篮筐一个、≥8L小型超声波清洗机1台

	3
	医用煮沸消毒器★
	1
	台
	功能要求：≥93°热水煮沸，上油煮沸

运行时间可调

煮沸温度：80℃～93℃可调

加热方式：电加热

耗水量：≤65L

容积：≥80L

材质≥2.0mm；优质不锈钢镜面板，清洗架：优质不锈钢，外装饰罩：优质不锈钢拉丝板

电动升降开门，防止夹手，开门助力

快速管路设计：U型排水管路含优质排水泵，排水迅速

进水电磁阀、排水泵均为质量优质产品
阀门：优质电磁阀，文本屏控制煮沸全过程，触控式按键操作

标准配置：主机  1台（包括管路，外装饰罩，控制等）、器械清洗篮框 1个

水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出

	4
	    医用干燥柜★
	1
	台
	使用范围：可以满足医院内手术器械、不锈钢碗盘、玻璃器皿和麻醉、呼吸治疗、湿化瓶 等物品的干燥
有效容积：有效容积≥360升，内腔高度≥1600MM
材料：双门、外壳、内胆部分，材料制作选用优质不锈钢，同时门上具有双层玻璃观察窗
干燥温度：室温至≥90度之间连续可调，可根据物品材质不同设置
出风方式：干燥时间：1min～99min连续可调
加热方式：：电加热，有两套加热系统，分布在顶部及底部，两套系统独立运行，加热效率高，用于≥两组电热管及≥三个热风机
出风方式：顶部出风，底部回风，可以防止器械物品在干燥时接触到加热管
高效空气过滤器：主要使进入柜内的空气进行有效的过滤，避免大量的粉尘和细菌微生物进入柜内，有效的防止二次污染。过滤精度≤0.3μm
操作显示：液晶显示屏，在显示屏上可以观察到，温度实时上升的一个情况，可以准确了解到干燥时，温度上下浮动的变化
计时方式：在温度达到设定温度后，计时开始
结束提醒：设备干燥结束后，有结束提醒
保护措施：安全保护措施 设备具有自我诊断功能和保护措施，避免设备在发生异常时，烧毁和损伤器械和物品
排水方式：外置接水盘
移动脚轮：方便设备搬运和安装
标准配置：主机1台，标准器械托盘9个，置物架9个，集水盘1个，湿化瓶架1个，呼吸管道架1个

	5
	            全自动清洗消毒器★
	1
	台
	容积≥520L

材质：舱体：≥1.5mm厚，优质不锈钢板；清洗架：优质不锈钢；外装饰罩：优质不锈钢拉丝板
对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量

舱体保温：≥10mm橡塑海绵

密封门
开门方式：自动下开门

通道类型：双门通道型、双门可实现互锁

门玻璃；防爆玻璃门，隔音隔热

门障碍：关门遇障碍可自动返回

压紧方式：门采用主动压紧方式（气缸压紧）

门厚度≥22mm

管路系统
快速预热水箱设计，大于等于双水箱设计

干燥系统：噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统

循环泵、气动阀、计量泵、风机均为进口品牌

计量泵：≥2个 （加清洗液泵 ≥1个；加上油液泵 ≥1个）可选配≥3个
循环泵：不锈钢泵体，流量≤900L/分钟
阀门：进口气动阀，口径可达≥2寸、性能可靠

空气过滤器：≥H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um

变频清洗：可实现软启动，根据不同清洗器械和不同的酶液变频清洗

外罩不锈钢外罩

控制系统
控制方式：具有故障自动检测功能，故障声音报警功能；

界面显示：≥5寸彩色触摸屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；必须具有报警信息显示功能；适合高温、高湿环境，稳定性高；≥64K彩色显示，有较好的立体感，画面显示细腻

流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行

超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源；门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行；电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作

可自动打印过程曲线、并记录A0值；操作界面内必须有重复打印按键，可以在操作界面内点击重复打印记录，可连接追溯系统

程序系统
≥7套预置程序，≥19套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑

流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行

整体参数
清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程时间≤40分钟

蒸汽加热

水耗量≤37L/步
最大装载量：≥15个标准器械托盘（≥五层清洗架）
清洗温度≥40℃
消毒温度80℃～93℃可调
干燥温度70～120℃
耗电量≤5度/循环 
使用寿命≥10年/15000次循环
主机 1台、四层器械清洗架1台、搬运车 2个、标准器械托盘12个

	6
	碗盘清洗架★
	1
	套
	用途：用于弯盘及换药碗的清洗消毒
要求：跟医院科室全自动清洗机匹配
结构：三层、带喷淋臂、包含弯盘架及碗盘架
处理能力：一次性处理≥64个弯盘及≥52个换药碗
材质：优质不锈钢

	7
	麻醉/呼吸管道清洗架★
	1
	套
	用途：用于麻醉/呼吸管道的清洗消毒

要求：跟医院科室及采购设备全自动清洗机匹配

结构：盘式结构，一侧可放置拆解细小配件

处理能力：一次性处理≥30套麻醉/呼吸管道器械+附件

材质：优质不锈钢

	8
	污物清洗槽★
	4
	台
	用途：用于污染物品的人工清洗

冷、热水接口，流量大并且可以自由调节

双槽，鹅颈型水龙头，全不锈钢，带沥水台，带门

操作台高度为：≥830mm

沥水台的最大承重为：≥40kg

	9
	清洗喷枪★
	5
	套
	枪体采用优质不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0～0.75MPa

造型新颖，手握轻便，开、关、水压、气压的调节完全由喷枪扳手控制，使用方便操作简单、清洗彻底，带有≥8个常用喷头、可分别用于水冲洗和压缩空气干燥

用途：主要用于各医院中心供应室、检验室、化验室等需要对注射器、导管、各种玻璃仪器进行高效清洗并吹干的场合

	10
	污物接收台★
	2
	台
	全不锈钢，桌面前后边缘大圆角过渡
底部带一层隔板
底部带脚轮，可随意移动
台面的最大承重为：≥100kg
搁板的最大承重为：≥60kg

	11
	清洗工作台★
	2
	台
	用途：用于污染物品的分类
全不锈钢
桌面前后边缘大圆角过渡，避免伤害到人
底部带脚轮，可随意移动
台面的最大承重为：≥120kg

	12
	自动升降传递窗★
	4
	台
	外形尺寸：定制
通道尺寸：定制
用途：作为物品的传送通道，用于隔离不同的区域全不锈钢

电动升降、按钮控制、操作简单方便
采用钢化玻璃视窗、透明度高、整洁美观
不锈钢材质

	13
	小车清洗机★
	2
	台
	最大压力≥120bar,工作压力≥70bar
最大水流量≥6L/min
最高水温≤50度
水管长度≥5米；电线长度≥5米
用途：用于密封下送车及污物回收车的清洗与消毒

	14
	密封回收车★
	4
	辆
	优质不锈钢材质
门带有密封胶条，密封性好
门能旋转至≥270°，节约空间，带有门定位装置，防止门板撞击损坏，适合狭小的空间使用
内置搁板，高度可调
车体采用一体化焊接，车体运行时噪音小
底部带万向轮，定向轮
采用连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成

	15
	               脉动真空灭菌器★
	1
	台
	容积：≥2000L

主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。

焊接工艺：保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。

材质：内壳优质不锈钢≥6mm，夹层优质不锈钢≥6mm

设计压力：≥-0.1/0.3Mpa

设计温度：≥144℃

使用寿命：≥10年/20000次灭菌循环

夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥6个；多点进汽，进汽口数量≥6个

主体保温：岩棉，厚度≥60mm

密封门

门数量：双门互锁

材质：门板优质不锈钢，齿板优质碳钢

结构：与主体啮合齿数≥13个，门板加强筋板数量≥4个

动力方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门

压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开

双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。

必须为圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封

管路系统

不锈钢卫生级管路，卡箍链接

阀门数量：≥5个气动阀，≥2个电磁阀

泵：进口品牌，单级直连式水环真空泵

阀：原装进口气动阀和电磁阀。气动阀保证≥400万次无故障运行

压变：原装进口，精度等级

外接蒸汽源

降噪系统：节水降噪装置

水回收装置：带有换热器冷凝水回收系统，节约能源

维修方式：因场地限制，所有配件、管路、电器均在一侧，设备+维修空间（宽度）≤2米

换热装置：进口板式换热器，换热效率高

控制系统

PLC：程序容量：程序容量≥512K，数据容量≥512K(带电池备份)；外壳：外壳采用碳钢材质，强度韧性高，抗干扰性强

屏：系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全；屏幕颜色：≥64K真彩触摸屏；屏幕尺寸：≥8寸；

触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看；热敏打印机记录：程序运行过程中的相关信息通过内置热敏打印机打印出来

灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在热敏打印机和选配的监控电脑中存储，并可通过与电脑连接的喷墨打印机打印出来；报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印

数据保存：系统操作屏幕内有可重复打印功能，防止因无打印纸、打印机故障造成物理记录缺失

操作员：具有设备操作相关权限；工艺员：具有设备操作和相关程序工艺参数调整的权限；管理员：具有设备操作、程序参数调整和系统参数调整的所有权限

超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理；门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理

装载侧通过触摸屏对设备进行操作；通过文本屏的显示信息卸载侧人员可以随时了解设备相关信息

程序系统

程序种类及数量：灭菌类程序：≥8套；测试类程序：≥3套；辅助类程序：≥2套

织物、器械、橡胶、重负载、快速、液体、自定义一、自定义二程序、BD、PCD、泄露测试、干燥程序和预热程序，列明程序名称

程序运行时间：标准循环≤55分钟

脉动次数：≥3次，0～99次可设

灭菌温度：≥121℃和≥134℃；105～138℃可设

灭菌时间：≥121℃  20分钟；≥134℃  5分钟；0～166分钟≤39秒可设

干燥时间：8分钟～10分钟；0～166分钟≤39秒可设

物品装载

标配消毒车搬运车装载。可在合理范围内订制层间距，搬运车标配碳钢喷漆

设备功率：≥5KW

主体：1个

导轨：1个

消毒车：1辆

搬运车：2辆

该设备属于压力容器，使用前办理好该设备的压力容器使用证

21. 除原机自带，安全阀压力表须另配备一套

	16
	低温等离子灭菌器★
	2
	台
	有效使用容积：≥220L
灭菌方法：
过氧化氢等离子体技术

过氧化氢在线提纯技术，将过氧化氢浓度提纯到≥95%以上

过氧化氢无残留、环境无影响技术，工作环境符合国标要求

灭菌剂：

≥60%过氧化氢

卡匣式封装

全自动针刺胶囊吸入式

每循环灭菌剂量≤10ml

灭菌速度；

标准循环≤65分钟

快速循环可短至≤40分钟

灭菌模式：多程序选择，有标准循环、快速循环及专门灭菌软镜的程序

灭菌温度：≥50℃±5℃

灭菌效果：单循环灭菌程序能对聚四氟乙烯管进行有效灭菌

主控制系统：

优质PLC控制

中文彩色显示智能系统触摸屏

灭菌程序的压力下限、灭菌时间等参数可根据需要进行调整

灭菌记录

灭菌过程的温度，压力，时间，循环模式，过程阶段等均在触摸屏上自动显示，灭菌结束后自动打印工作过程参数和曲线

设备具备重复打印功能，可在操作界面直接打印近10次灭菌记录，防止打印纸缺失，造成的记录丢失

报警系统

自动报警系统

灭菌压力、温度，卡匣胶囊数量，过氧化氢提纯参数等实时监控，有报警设置

关键部件，真空泵换油等保养报警提示

灭菌室门：液晶屏触摸等多种开关门方式，自动开关门，防夹手设计

灭菌室结构及材质：方形结构，优质航空铝材

灭菌残留物：无毒害

设备系统自带耗材（卡匣）二次进入功能，卡匣因设备或人为退出后，可以再次填入未完全使用的卡匣，系统自动识别，防止造成耗材浪费

耗材配备齐全：

设备系统自带耗材（卡匣）二次进入功能，卡匣因设备或人为退出后，可以再次填入未完全使用的卡匣，系统自动识别，防止造成耗材浪费

等离子专用化学指示卡、化学指示标签、包装袋、灭菌剂、自含式生物指示剂、生物培养箱

电  源：≥AC380V，≥50Hz

优质配件：真空泵、压力变送器、电磁阀、空气过滤器、PLC、温度控制器、继电器、等主要部件均为优质品牌

标准配置：：主机1台、篮筐2个、满足设备运行≥30锅次耗材

	17
	器械检查打包台★
	5
	台
	用途：用于器械检查打包
材质：全不锈钢
结构：带节能照明灯，带置物台，方便器械检查
台面最大承重为：≥120 Kg

	18
	包布检查打包台★
	2
	台
	用途：用于包布检查打包

不锈钢材质

桌面大玻璃、带检查灯

台面最大承重为：≥110 Kg

	19
	器械检查放大镜★
	1
	台
	荧光灯光线为日光色，镜片采用镀膜技术，光线没有闪烁感、可保护视力，放大与照明双重组合，使观察更清晰，更入微

放大倍数≥5倍

弯折式支杆，可根据不同需要随意调整观察角度和位置

	20
	封口机★
	2
	台
	封口速度：≥10米/分钟

微处理控制压印设备

封口温度：可调节，80～220度

电源：≥220伏  ，≥50赫兹

时钟和日历功能

关机状态下数据存储和日期更新功能

自带封口温度、封口压力和封口速度等系统性能测试功能

触摸显示屏，可 打印灭菌日期、时效日期、操作人员、科室名称、锅次号等相关信息

内置一台打印机，更换打印机色带方便

	21
	绝缘检测仪★
	1
	台
	为医院消毒供应中心、手术室和内镜室等科室现场对有源医疗器械进行绝缘或通断检测
输出电压0～5000V可调
输出电流≤0.1 mA
工作时间≥48h
设备主要技术要求/标准性能
彩色≥2寸触控屏，触摸操作界面

可预先设置≥4个常用测量电压模式，满足常规器械的检测需要

具有高压测试时间设置功能，可根据实际需要在2～20秒内设置高压可持续时间

具有高压放电时间连续2～20秒可调，可根据探测要求预置放电时间

具有声、光、影三种方式同时报警提示

具有休眠功能

配件齐全，具有≥10个以上的附件

体积小，重量轻，方便携带

触摸屏操作控制

该仪器有主机、检测用附件和铝制包装箱组成

	22
	平板货架★
	6
	套
	不锈钢材质
≥5层平板式搁板，承重大，层间距≥380mm
底部带进口品牌脚轮，超级人造胶材质，轮径≥100mm，方便移动
单层的最大承重为：≥50Kg；货架的最大承重为：≥250kg

	23
	单列立式网筐存储架
	4
	台
	不锈钢材质材质

立式网筐存储结构、易于通风，单侧使用，脚杯

可存放≥20只标准篮筐

可特制，以便于存放不同规格的篮筐

	24
	标准篮筐★
	20
	个
	优质不锈钢

整体电抛光

外形尺寸：定制

	25
	                        质量控制及追溯系统★
	1
	套
	软件整体参数要求
满足规范要求：满足中华人民共和国卫生行业标准WS310-2016《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》、《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》

全院追溯

该系统可以实现全院追溯功能，包含消毒供应中心、手术室、临床科室等所有器械包的追溯信息

系统支持重复使用的器械包处理及使用流程的信息记录功能

系统支持器械处理及使用全流程语音提示功能

系统具备对外服务功能，支持服务对象的离线和在线对接功能

系统具备与外来器械厂家的离线和在线对接功能

倒追溯功能

可通过病人信息，查到器械包所有信息，包括：回收、清洗、消毒、包装、灭菌、存放及发放等

可通过有灭菌问题的器械包，查到同锅次器械包的使用情况，处于未使用状态，或已经使用器械包使用到哪些病人身上

HIS系统连接：可以连接院内HIS系统，获取病人信息

HIS系统连接：可以连接院内HIS系统，获取病人信息

设备端口连接

可以连接医院消毒供应中心设备，提取信息

现有设备使用情况及信息，有软件方自行勘查现场

连接设备要求

软件可以连接消毒供应中心内设备，包含多功能清洗中心、全自动清洗消毒器、脉动真空灭菌器、过氧化氢低温等离子灭菌器等设备，方便提取数据、监控设备等

软件可以从设备中提取的数据应包含：温度、时间、压力、程序名称、设备每个阶段运行数据、各类报警信息、全自动清洗机A0值、锅次号等重要信息，需提供依据

软件内提取设备数据，包含了设备打印机所有的数据，并且数据可以永久性保存至电脑，随时方便调取查阅打印

在线监测

系统支持主要清洗灭菌设备实时监控功能

系统可显示设备运行/停止状态

系统可显示设备运行状态，包含批次号、运行阶段、运行时间、F0值、或A0值，清洗或灭菌是否合格等信息

质量追溯功能

系统应具备智能提示功能，引导操作人员规范操作，包含（但不限于）以下功能

灭菌器操作人员非灭菌员，系统主动提示操作人员

灭菌物品为超大超重包时，系统提示运行超大包程序

有植入物器械时，系统提示放置生物指示剂

高低温灭菌物品，放置到错误的设备上时，系统会提示，选择正确的灭菌方式

有过期的器械包时，系统会语音提示

硬件配置：请软件厂家列明硬件配置清单

回收管理

支持器械回收信息的记录，包含回收人、接收人、回收时间、回收科室、回收器械、数量等信息

支持常规回收、请领回收、借用回收、手术包回收、外来器械回收等多种回收方式

支持扫描枪扫描条码回收

支持PDA扫描条码回收

支持人工录入回收

支持根据请领单回收

支持器械科室判断、支持重复判断

支持器械包及包内器械的图片显示，支持多张图片显示

支持包内器械列表显示

支持包内器械语音清点

支持器械丢失损坏登记，固定器械包未进行器械补全操作，下次处理仍显示丢失损坏

支持回收拍照功能

支持回收指引功能，可自动弹出器械回收指引及注意事项

支持借用器械回收管理，支持借用器械扫描自动归还

支持器械加急登记，支持器械感染登记

支持外来器械回收功能，支持外来器械分包，支持外来器械费用录入，支持外来器械二次反洗登记，支持外来器械病人手术信息调取，支持根据条码自动获取厂家录入的信息

支持回收单据管理

支持回收明细管理

清洗管理

支持器械清洗信息的记录，包含登记人、清洗人、清洗机、清洗架、清洗批次号、登记时间、清洗时间等

支持手工清洗登记，支持机械清洗登记

支持扫描枪扫描条码清洗登记

支持PDA扫描条码清洗登记

支持人工选择清洗登记

支持分步清洗登记功能，实现手工清洗每一步骤的精细记录

支持清洗设备运行开始、运行结束后自动改变器械包清洗状态功能

支持清洗方式判断

支持清洗指引，可自动弹出器械清洗指引及注意事项

支持批量器械清洗检查，支持单个器械清洗检查

支持每批次清洗器械查询功能

支持外来器械二次反洗后取走登记

支持清洗设备运行数据实时显示，支持清洗设备运行数据报表和趋势图查看

配装管理

支持器械配装信息的记录，包含器械检查人、配装人、核对人、配装时间等

支持分步包装功能，实现器械检查、配包、核对分离操作

支持扫描枪扫描条码自动打印条码

支持器械包及包内器械的图片显示，支持多张图片显示

支持包内器械列表显示

支持包内器械语音清点

支持器械丢失损坏登记，固定器械包未进行器械补全操作，下次处理仍显示丢失损坏

支持配装拍照功能

支持配装指引功能，可自动弹出器械配装指引及注意事项

支持单个器械清洗质量登记功能

支持单台电脑多打印机打印功能

支持一维、二维码并支持多种标签样式

支持超大超重登记、植入物登记

支持包装材料临时更改功能

支持打印管理功能，支持重复打印，支持灭菌后无法更改打印信息功能

支持敷料接收功能，支持敷料请领接收功能

支持配装单据管理

支持配装明细管理

灭菌管理

支持器械灭菌信息的记录，包含登记人、灭菌员、灭菌器、灭菌批次、灭菌时间、检查人、检查时间等

支持扫描枪扫描条码灭菌登记

支持PDA扫描条码灭菌登记

支持人工选择灭菌登记

支持灭菌方式判断

支持灭菌设备运行开始、运行结束后自动改变器械包灭菌状态功能

支持批量器械灭菌检查，支持单个器械灭菌检查

支持灭菌设备运行数据实时显示，支持灭菌设备运行数据报表和趋势图查看

支持每批次灭菌器械查询功能

支持关联批次功能并记录日志

发放管理

支持器械发放信息的记录，包含发放人、下送人、发放科室、发放器械、数量等

支持常规发放、请领发放、对比发放等多种发放方式

支持扫描枪扫描条码发放

支持PDA扫描条码发放

支持人工录入发放

支持根据请领单发放

支持根据回收单对比发放

支持借用发放

支持无菌库管理，支持库存有效期预警、支持库存盘点

支持库位管理

支持发放时有效期判断，支持发放时生物监测结果判断，支持发放时晾放时间判断

支持发放单打印

支持发放单据管理

支持发放明细管理

仓库管理

支持多仓库管理，可管理器械、耗材、一次性物品等

支持入库、出库、退库等仓库管理功能

支持库存管理功能，支持有效期预警功能

支持报损、报溢、调入、调出功能

支持库存查询、出入库查询功能

外来器械管理

支持外来器械登记功能

支持外来器械分包、支持外来器械费用录入、厂家信息录入、病人信息录入等功能

支持外来器械扫描回收条码后自动登记反洗功能

支持外来器械二次反洗查询功能

支持外来器械信息表打印功能

支持外来器械厂家对接功能

监测管理

支持清洗机监测登记功能

支持纯水监测登记功能

支持酸化水监测登记功能

支持含氯消毒液监测登记功能

支持压力蒸汽灭菌器监测登记功能

支持等离子灭菌器监测登记功能

支持环氧乙烷灭菌器监测登记功能

支持过氧乙酸灭菌器监测登记功能

支持温湿度监测登记功能

支持医用热封口机监测登记功能

手术室管理

支持器械手术室全流程运转过程的信息记录

支持手术室接收器械登记及查询功能

支持器械出库到手术房间登记及查询功能

支持手术房间接收器械登记及查询功能

支持术前检查登记及查询功能

支持病人使用器械登记及查询功能

支持术后清点登记及查询功能

支持器械交接登记及查询功能

支持无菌库管理功能，支持库存预警，支持盘点

支持器械申领功能

支持一次性物品申领功能

支持器械处理质量反馈功能

支持器械加急处理登记功能

支持病人信息对接功能，支持CSSD系统使用登记、手麻系统使用登记等多种接口方式，支持病人使用信息回传，实现多个系统都能查询使用信息

质控管理

支持质控登记功能

支持质控统计功能

支持质控分析功能

支持清洗质量管理功能，支持多种分析方式，支持多种图表显示

支持配装质量管理功能

支持灭菌质量管理功能

追溯管理

支持消毒包追溯查询功能，可查询器械整个处理流程信息，可直接查询器械清洗灭菌报表及趋势图，可查询器械使用病人的信息

支持消毒包日志查询功能，可查询器械处理流程完整日志

支持召回管理，可根据条码或批次，查询同一批次的器械信息及去向，可查询上次生物监测合格后的器械信息及去向

日常管理

支持排班管理

支持人员培训管理

支持手术安排情况查询

支持CSSD实时器械处理情况查询

报表管理

支持申领统计、回收统计、清洗统计、配装统计、发放统计

支持工作量统计

支持费用统计

通知管理

支持CSSD发布公告、发送信息

支持加急提醒

支持新请领物品提醒

支持待回收物品提醒

支持监测未登记提醒

支持库存有效期提醒

集中展示管理

支持各区域工作情况展示

支持设备运行情况展示

支持当日手术信息展示

支持人员排班情况展示

	26
	环境浓度报警系统★
	1
	套
	环境浓度安全监测系统报警控制主机
工作电压：主电：≥220VAC或≥110VAC 50～60HZ；备电：≥24VDC/4.6AH(可选)

额定功率≤10W

输出电压≤24VDC

检测通道数：≥4通道：≥1路甲醛浓度检测、≥1路过氧化氢度检测、≥2路预留

探测器输入：三线制或四线制 电源线≥1.5mm2（国标线） 信号线≥1.5mm2（双色屏蔽双绞线）

输出信号：≥4组报警继电器无源信号输出

报警方式：声光报警

使用环境：

温度：0～ +40℃

湿度：10%～95%RH (无冷凝)

壁挂式安装

主机显示屏上有每个通道的实时检测值、≥15分钟加权平均值、≥8小时加权平均值

环境浓度安全监测系统监测报警器≥2台

工作电压≥24VDC(12-35VDC)

工作电流≤120mA

额定功率≤1W

量程0～30ppm

分辨率≤0.01ppm

误差≤±2%FS

LCD液晶数字显示

背光：高亮LED

检测方式：扩散式

输出信号

模拟信号：4～20mA

继电器信号：两组两级单稳型继电器

LED灯报警+继电器报警 

固定式安装

	27
	              低温真空干燥柜★
	1
	台
	容积：≥100L

干燥方式：低温真空负压式干燥方式，干燥温度≤70℃

开门方式前后双门，双门互锁

材质要求：舱体采用优质铝合金防锈板拼接成型，有利于腔内温度控制，有效提高干燥性能

舱体结构：上下双舱，单舱为方形舱体，单舱一次可装载≥2个标配器械托盘的器械；舱体深度≥580mm，更适合较长硬镜类负载的干燥。提供依据

加热方式：柜体壁面加热方式，采用热敏电阻材质加热膜，安全高效，升温均匀

保温材料：采用粘胶纤维保温层，厚度≥6mm，外覆绝缘布、防火性能好、有效阻止热量散失

密封门材质要求：门框采用不锈钢板焊接成型，强度高，不变形；门罩采用不锈钢拉丝板刨槽钣金折弯成型

门胶条要求：门胶条采用医用硅橡胶模压而成

门密封要求：采用钢化玻璃密封，带有高透玻璃视窗，保证密封同时，可在运行中观察内部负载情况

门锁装置：电动锁，自动检测门关位，安全方便，避免手动操作引起的误操作

泵：高效真空泵，运行平稳，低噪音，低震动，抽空速度快，维修保养方便

控制阀：抽空阀采用电动执行器控制，更安全、可靠；回空阀为优质电磁阀

过热保护：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名品牌过热保护器，。保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用

过滤器要求：进气采用高效空气过滤器过滤，过滤精度≤0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入舱体内

控制器要求：采用PLC控制器，采用≥6寸高清彩色触摸屏作为人机操作界面，可显示温度、压力、运行时间、报警信息等参数，触摸式操作，操作方便、简单；触摸屏自带USB接口，读取或读入数据信息，可记录运行数据和报警信息

程序系统：内置≥7套程序，其中≥5套默认程序和≥1套自定义程序，用户可根据需求自行调节参数

温度可调范围：室温～70℃

操作权限：三级权限，防止误操作

智能模式：可对物品进行长时间干燥，对物品无损伤

安全装置：设备带有防过载、短路保护装置，PLC实时限温保护，超温保护，真空泵热过载保护，门电机过载保护

紧急开门装置：设备发生故障，无法开门时，可长按紧急开门按钮 ，直到前门打开为止

标准配置1、主机1台、干燥托盘4个

	28
	      脉动真空清洗消毒器★
	1
	台
	容积：≥150L

结构设计：夹套式结构

显示屏：≥5寸触摸屏

耗水量：整个流程纯水消耗量≤400L

材质要求：

清洗舱：优质不锈钢，≥5mm镜面

密封门：优质不锈钢

装载能力：≥7套微创器械或≥9个DIN器械托盘

操作、装载：采用非对接式装载方式，管腔器械无需进行手工对接，可随意摆放，操作方便、节约时间，可以有效的避免接口处无法清洗的弊端；普通器械可层叠随意摆放，大大提供工作效率；同时具有超声清洗功能

工作压力：≤-0.1~0 Mpa；内室温度：0～98℃

内室温度：10℃～100℃

机器原理：负压清洗+超声清洗，负压干燥

使用寿命：≥10年或15000次循环

门数量：双门

开门形式：升降门

性能要求：管腔类器械，手术器械，麻醉器械，牙科手机等物品的清洗、干燥

运行周期：标准循环≤55分钟

主要元器件：真空泵、气动阀、电磁阀采用优质品牌

加热方式：蒸汽加热，效率高

液位自调节：高、中、低三级水位根据放置托盘的数量自动调节，及各耗材的进给量自动调节

标准配置：主机 1台，清洗架2套，搬运车2辆，满足设备≥30次使用耗材一批，压力表、安全阀备贰套

	29
	1小时极速速式生物阅读器（高低温通用）★
	1
	台
	设备用途：适用于≤1小时压力蒸汽灭菌及低温等离子体灭菌生物指示剂培养结果的判定。一台设备可同时培养≥2种生物指示剂
主要技术参数：培养温度为≤58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“－”为阴性结果
开始培养至生物培养出结果的时间≤1小时，若培养结果为阳性结果，≤15min可报警预知
具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示
含有≥10个培养孔，每个培养孔均配备独立的荧光检测读头，配有与机身一体的棕色防尘罩
屏幕尺寸为≥7英寸，≥256万色TFT显示屏。可输入生物指示剂、灭菌编号、操作者等相关信息，这些信息能够包含在追溯系统中，实现培养结果查询
输入电源 100～240V，≥50/60Hz，输出电源≤12V，≤1.5A
断电后有数据记忆功能，防止数据丢失
培养结束自动打印培养信息，可自动存储≥10000条以上培养记录，存储不足时报警提示
可通过机身上的USB接口和以太网接口导出，以方便用户在电脑上对历史记录进行查询、编辑和打印
使用极速压力蒸汽灭菌≤1小时极速生物指示剂及过氧化氢低温等离子灭菌≤1小时极速生物指示剂，生物监测指示物可室温保存
配置：压力蒸汽灭菌快速生物阅读器主机1台，电源适配器1个

	30
	全自动切割机★
	1
	台
	用途：用于各类（高温、低温）纸塑包装带的自动切割

适用纸塑包装带宽度：50～500mm

功能：自带显示屏，用户可调节切割长度，切割单体袋数量

	31
	清洗篮筐（打包）★
	20
	个
	优质不锈钢，编织网

可与清洗机配套使用

可有效的避免手接触器械造成的污染

SPI标准器械托盘无法适用于≥5层器械清洗架

存放、运输及清洗物品的容器

	32
	空气消毒机★
	5
	台
	安装方式：壁挂式
消毒方法：紫外线循环风
适用体积：≥80 m3
额定循环风量：≥800 m3/h
负离子浓度：≥6×106 个/cm3
机内紫外线辐射照度：≥20000 uw/cm2
紫外线杀菌灯寿命：≥8000 小时
消毒效果：
气雾室细菌的杀灭率≥99.9 %

自然菌平均消亡率≥93%(消毒时间≥60min)

人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒

外壳采用优质冷轧钢板，结构强度高，阻燃性好，安全性高

光触媒抗菌除异味，采用电镜平均粒径≤10nm的锐钛型二氧化钛做光触媒，可有效地降解甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC等污染物，并具有高效广谱的消毒性能，能够杀灭和抑制细菌、真菌和病毒的存活

高、中、低三档可调风速

工作模式：手动、定时模式供用户选择

采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能；具有≥6个时间段定时控制功能

负氧离子清新净化空气，促进人体新陈代谢

高档中文液晶显示屏，远红外线遥控

一键锁定功能，防止误操作

报警功能：自动累时维护报警，消毒模块故障报警

输入功率：≥150W


招标文件技术指标参数要求均为项目的参考指标，并不局限于某一品牌。投标人在投标中可以选用替代指标，但这些替代技术指标要实质上相当于或优于招标文件中的要求，并提供证明文件。

第四部分 合同主要条款

（本合同仅供参考，具体以实际签订合同为准）

健康疏附建设-2022年疏附县人民医院扩能改造项目
采  购  合  同

采购人（甲方）：疏附县人民医院

供应商（乙方）：                         

合 同 编 号：

    年   月   日

销 售 合 同

 甲方：疏附县人民医院

 乙方：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，本着平等互利、协商一致、等价有偿的原则，就甲方购买乙方的          设备并由乙方提供相关服务事宜，达成一致，协议如下：

一、设备名称、规格（型号）、数量

   1、 设备名称：

       规格型号：

       数量：

       单价（人民币）：

   2、合同总价（人民币）：（小写）                          （大写）

    上述合同总价为固定不变金额，包括但不限于以下全部项目：货物供给、货物包装、运输费、装卸费、安装调试费、税金、相关手续费、保修费和保险等的全部费用。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 

二、制造商及原产地
    制造商：              

    原产地：

三、系统配置：详见附件
四、随机的必备品、配件、工具及其数量：乙方应按产品说明书和装箱单及出厂要求配备必须的备品、配件和专用工具。

五、交货期、地点、保修期：

a）交货期：自中标通知书发出之日起     天内（按出中标通知之日算起），将货物运送至甲方指定地点：        ，并负责完成安装调试，配合甲方完成验收。

b）交货地点：甲方指定。

c）质保期：系统安装验收合格之日起   年，提供整机（包含附件）原厂保修服务，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

六、售后服务：详见附件，需涵盖以下条款

1、保修期自验收合格时起，在保修期间，乙方需提供免费的维修及零配件更换；在甲方发出要求服务通知的24小时内，乙方指派的服务人员必须到达用户方现场，对设备出现的较大的问题，解决时间不超过3个日历日。

2、乙方有义务向甲方提供合同项下设备使用期内的技术支持，包括技术咨询及技术人员的支持和零配件在设备使用寿命内的供应保证。对甲方无法排除的故障，乙方技术人员应在接到故障通知后24小时内无条件到达现场。

3、设备如出现故障，乙方二小时内回应，二十四小时内排除故障，如一天不能解决处理的，应向甲方提供同类型的应急代用设备，如相同的事故出现两次将无偿更换新机或退回甲方货款。

4、如设备维修调试后达不到合同或招投标文件规定的质量或技术指标要求，甲方有权提出退货，并要求乙方退回货款。

5、保修期外，终身免费维修，定期保养，最优惠提供零配件、易损件和耗材。

6、疆内设有常年维修点或提供常驻维修人员。

7、乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场提供维修（包括零配件更换）保养等售后服务的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修处理，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

8、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

9、乙方应当按照附件及本约定履行售后服务义务，附件与本约定不一致的，以本约定为准

七、付款方式：

1、中标方与采购单位签订合同后 10 个工作日内付款50%，所有货物到达指定地点后付款30%，全部货物安装调试完毕后经采购单位组织联合验收小组验收合格后，中标方提供全额正规发票后付合同金额的17%。留3%为质保金，质保期满一年后，无息支付剩余合同金额的3%。

2、留3%作为质保金，即人民币大写：      元 ；小写：     元，待1年质保期满后，经甲方再次验收，若无质量问题无息支付。

3、以上付款均需乙方在符合付款条件下，先向甲方提交真实合法有效且符合甲方财务做账要求的等额增值税发票并提出书面付款申请，由甲方财务审核通过后，按照甲方财务计划予以支付。

4、乙方银行账户信息：

开户行：                                  

账户名称：                                                

银行账号：                                                    

甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。  

八、包装标准：

1、乙方提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于航空、海运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸的保护措施，以确保货物安全运抵交货地点。

2、由于乙方包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用由乙方承担。

3、除双方特殊约定以外，乙方提供的包装物费用包括在本合同总价中。

4、乙方负责将送至甲方指定地点的设备包装物从甲方工作场所中清除出去，不得给甲方工作人员或环境造成影响，否则将承担相应的责任，赔偿甲方的损失。

5、货物在运输途中的安全问题均由乙方负责。

九、技术参数：乙方负责提供物品详细的中文版说明书、使用手册、维修手册及电路原理图等一切与该设备的安装、维修、保养有关的技术图纸及文字资料。否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。乙方应同时提供该设备彩页资料和公司、产品资质，并承担由此发生的全部费用。

十、安装调试：

1、乙方必须在合同签订后1周内将所有的安装调试条件、需甲方配合的事项以书面方式通知甲方；

2、乙方负责物品的运送、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似等工作，直至该物品可以正常使用。 

3、乙方应指派专门的技术人员对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作，且上述费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

十一、验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证。同时由乙方提供该套设备的商检证，需计量鉴定的，还需提供初次计量鉴定证书。

2、质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求。其中有关设备名称、制造商、数量等信息须符合投标文件和配置清单

3、设备到达用户所在地后，由甲、乙双方负责对货物进行数量、包装及品质的验收。确定与合同规定相符后，乙方工程师须    天内负责对设备进行安装调试。因乙方原因造成不能按时完成安装调试工作，乙方应承担甲方由此所受的损失。

4、甲方设备使用科室最终签发相关的安装验收合格报告，并且甲方有权委托中国有资质的单位对仪器进行精度校核，所发生的费用由乙方承担且乙方同意授权甲方从应付货款中直接扣除。

5、甲方最终验收合格后进入保修期。若验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换或重新安装调试，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。

6、技术监督局的检测费用由乙方承担，并且负责保修期内设备所涉及的计量检测工作，提供承诺函。

十二、质量技术标准及损害赔偿：

1、产品质量标准：设备的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。同时应符合中华人民共和国国家质量及国家安全环保标准，上述标准不一致的，按照高标准执行。

2、乙方应保证其提供的货物是原产地的原装产品，是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。否则按退货处理。

3、乙方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷造成的任何缺陷或故障，负责维修、调换直至符合甲方要求。否则按乙方构成违约责任处理。

4、设备在保修期内，如出现三次以上（含三次）因质量问题引起的故障，乙方负责更换同类新的货物，以达到合同规定的规格、质量和性能，并从更换之日起重新计算被更换货物的保修期，由此产生的一切费用由乙方承担。

5、如因为乙方设备质量原因，导致甲方损失，乙方应按照实际损失予以赔偿。

十三、合同修改、变更、转让及专利权：

1、未经甲方书面同意，乙方不得对合同条款及服务内容进行任何修改、变更。并且不得转让其应履行的义务。否则，甲方有权终止合同，所发生的损失由乙方全部承担。

2、乙方须保障甲方在使用其设备、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

十四、不可抗力：任何一方由于不可抗力（如地震、战争等）原因无法履行合同时，应在不可抗力时间结束后尽快向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失；在取得有关机构的不可抗力证明或者双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并视情况免于承担部分或全部的违约责任。

十五、违约责任：

1、乙方交付设备的品种、规格、质量不符合国家标准或合同规定的，由乙方全权负责换货。换货必须全新并符合本合同约定的质量标准和验收标准，因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失由乙方无条件承担，乙方不能修理或者不能调换、安装的，按合同总额的10%承担违约金。同时，甲方有权选择退货，乙方应承担因退货而发生的一切直接损失和费用并按照本合同总金额10%向甲方支付违约金。

2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，乙方向甲方偿付每日千分之五的违约金，逾期十天以上的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因终止合同而发生的一切直接损失和费用。

3、如因乙方原因设备未按投标文件确定的日期进行维修或维修未达到甲方要求的，在甲方提出赔偿十日内，乙方应当按照甲方赔偿要求赔偿数额支付。

4、乙方不得以任何形式在任何情况下对甲方工作人员进行商业贿赂活动，否则甲方有权单方解除合同，同时乙方需按照本合同总金额20%向甲方支付违约金并承担相应的法律责任。

十六、赔偿、追索权：

    1、本合同中所涉及到的乙方应支付甲方的损害赔偿、违约金等，在质保期内，甲方有权从合同总金额10%的质保金中直接扣除，对不足以抵偿的部分，甲方保留追索权；设备质保期以外，甲方保留追索的权利，包括从甲、乙双方所签署的其他合同乙方的权利中，追偿上述经济损失及违约金。

    2、本合同所有条款约定的违约金、赔偿金等均应以人民币的方式支付，双方明确按照第一次购汇当日的银行汇卖价，即购汇凭单上的购汇汇率，作为今后违约金、赔偿金等结算支付的汇率。

十七、解决合同纠纷的方式：

1、合同双方本着诚实、公平合理的原则协商解决，协商仍不能达成共识，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、在诉讼期间，合同未发生争议部分应当继续履行。

十八、其它：

1、 合同所有附件均为合同的有效组成部分，与合同具有同等的法律效力。包括招标文件、谈判文件、成交通知书、成交方的投标文件及询标中的书面答疑和开标中的书面承诺等。

2、乙方保证提供的资质是真实的，与原件相符。否则，产生的责任及给甲方造成的损失均由乙方承担并赔偿。

3、乙方保证合同中提供的电话、传真、开户银行、账号等信息准确无误。否则造成的责任及损失由乙方承担。

4、本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

5、本合同文本一式五份，甲方执四份、乙方执一份。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，双方如有未尽事宜，可另行友好协商解决。

	甲方：疏附县人民医院
	乙方：

	甲方法人：
	乙方法人：

	（签字）
	（签字）

	甲方代表：
	乙方授权代表：

	
	合同专用章：

	
	单位地址：

	合同专用章：
	单位电话：

	
	维修工程师电话：

	单位地址：
	开户行：

	单位电话：
	帐号：

	合同签订时间：    年   月   日
	合同签订时间：    年   月   日


第五部分  格式

健康疏附建设-2022年疏附县人民医院扩能改造项目

投标文件/报价一览表/电子版投标文件

项目编号：

供应商名称：

法定代表人或授权委托人：

联系人：

联系电话：

日期：

1.投标函
致：新疆华展鑫荣项目管理咨询有限公司

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。

3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。

4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。

5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。

8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。

9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

11、若我方中标，我方承诺在领取中标通知书之前向甲方提供厂家授权书原件，如有特殊情况必须向甲方提出合理说明，经甲方确认后，在合理期限内提供相应产品厂家授权书原件。

12、若我方中标，我方按招标文件要求缴纳代理服务费。
供应商代表签字：

供应商名称：（单位公章）

20  年  月  日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

2.开标一览表

项目名称：                          

项目编号：                            

	投标内容
	投标总报价

	
	小写：￥                                      元     

	
	大写：

	交货期
	

	质保期
	

	备注
	


兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

供应商名称（加盖公章）：                               
供应商代表签字：                  
日期：       年     月    日

注：1、此表需在投标文件中还需单另密封一份后单独提交。
2、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。

3.分项报价表

项目名称：　　　　　　　　　　

项目编号：　　　　　　　　　　

单    位：元

	序号
	品名
	规格
	参数
	产地
	数量
	单价
	总价
	交货日期
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	小写（元）：

大写（元）：


注：此表需详列投标的每种设备及配置清单。

供应商名称（盖章）：

供应商代表签字 ：

日期： 年 月  日

4.备品备件价格清单表

	免费提供备损耗件备品备件清单品备件清单

	序号
	备品备件名称
	价格
	备注

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	
	
	/
	

	收费损耗件备品备件清单

	序号
	备品备件名称
	价格
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


服务质保期内免费提供损耗件备品备件

5、技术参数、功能偏离表
供应商名称（公章）：
	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明
	对应页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与招标文件中“货物需求及技术要求”逐条对应填写。

供应商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　
6、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：
	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：与招标文件中“商务条款”逐条对应填写。　

供应商代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

7.法定代表人授权委托书

本授权声明：注册于中华人民共和国的（供应商名称、地址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为（           ）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：
授权代表签字或盖章：
单位名称：
授权日期：20　   年　　月　　日

                                                


供应商：（单位公章）

20    年    月   日
8.法定代表人资格证明书
单位名称：
单位性质：
地址：

成立时间：
经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商）的法定代表人。

特此证明。

（附法定代表人身份证复印件正反面）

供应商：供应商盖章

日期：   年    月    日

9.供应商声明函
致：　新疆华展鑫荣项目管理咨询有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日（项目名称及编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　制造商或供应商的　　　　　　　        受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　        签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　        签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：　　　　　　            　        邮编：　　　　　　　　　　　　　

电话：　　　　　　　　

　

单位盖章：

日期：  年  月  日

10.制造商出具的授权函（如有）

（格式自拟）

11.供货产品彩页

（格式自拟）

12.保修承诺函

（根据货物及技术要求格式自拟）

13.无利害关系承诺书

疏附县人民医院：

我公司为独立法人单位，参加你单位的（项目名称）的投标，我公司与你单位不存在控股、管理等利害关系。特此承诺，我单位对本次承诺真实性负责，并承担相应法律责任。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

14.不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在

直接控股、管理关系承诺书

疏附县人民医院：

新疆华展鑫荣项目管理咨询有限公司：

我公司参加贵单位组织的（项目名称）招标活动，郑重承诺：在参加本项目里不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：    年    月    日

15.供应商认为需要提供的其他资料

（格式自拟）

包括但不限于以下内容：

①2021年度财务审计报告或基本账户开户银行提供的资信证明复印件；

②未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人及违法税收黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；相应网站截图

③供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料或声明（格式自拟）；

④供应商依法缴纳税收的证明材料：提供近6个月缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

⑤供应商依法缴纳社会保障资金的证明材料：提供近6个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；供应商为其他组织或自然人的，也需要按此项规定提供缴纳税收的凭据和交纳社会保险的凭据；

⑥参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。

备注：供应商可根据招标文件的要求(含详细评审)认为对供应商有利的相关资料。










此处附法定代表人身份证复印件正反面














此处附被授权人身份证复印件正反面











