克州人民医院转化医学中心设备一批采购项目-参数

| 序号 | 产品名称 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实验室超纯水系统 | 后附 | 1 | 套 |
| 2 | 超低温冰箱（-86℃）（可进口） | 后附 | 1 | 台 |
| 3 | 荧光定量PCR仪 | 后附 | 1 | 台 |
| 4 | 全波长多功能酶标仪（可进口） | 后附 | 1 | 台 |
| 5 | 全自动免疫分析仪（可进口） | 后附 | 1 | 台 |

1.实验室超纯水系统参数

★ 1、制水量：≥250L/小时。

2、根据GB/T6682-2008《分析实验室用水国家标准》要求：

★（1）电导率（25℃）/（mS/m）           ≤0.10

（2）可氧化物质含量（以O计）/（mg/L） ≤0.08

（3）吸光度（254nm,1cm光程）          ≤0.01

（4）蒸发残渣（105℃±2℃），mg/L       ≤1.0

（5）可溶性硅（以SiO2计），mg/L        ≤0.02

★ 3、直接连接自来水，无需用蒸馏水作为进水，水源无特殊要求。

★ 4、系统设有开机及待机自动冲洗自维护功能，有效延长滤膜使用寿命。

5、原水停水或压力低，设备声光报警，同时自动进入报警待机状态。

★ 6、全自动制水、储水，水箱满水主机自动停机，水位下降主机自动开机。

★ 7、标准化、参数化的产品设计，使超纯水机结构更加合理，互换性强，品质稳定。

★ 8、使用长寿命双波长紫外附件，有效杀菌，降低TOC，增强系统适用范围。

★ 9、电导池灵敏常数达到0.01cm-1。

10、在线显示RO水电导率。

★ 11、纯水系统可实现全程控制免维护设计:反渗透自动冲洗（必有）、不合格水自动排放（必有）、耗材到期自动提醒（可选）。

★ 12、带液位控制水箱，光滑内壁，抑制细菌贴壁生长。适配循环管路，满足大型纯水系统供水。

★ 13、水箱带有透明无菌溢流口，阻止细菌进入。

★ 14、水箱带有疏水性膜的空气过滤器，防止空气中的水蒸气、细菌、灰尘等进入水箱。

15、机器带有RO取水口。

★ 16、安全防范：自来水进水前端装有漏水保护器，系统如有漏水，自动报警并自动切断电源。

- 可在线针式打印机实时打印水质报告。

- 出水口压力：按实际设备要求，进行现场调试。

19、维保3年。

2.超低温冰箱（-86℃）（可进口）

- ★ 内部容积：不小于 682升。

- 工作温度范围:-50℃∽-86℃，微电脑控制， 控制探头，工作温度设定点可调节。

- ★ 制冷系统: 2台797W国际知名品牌工业级高效压缩机；空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 21 分钟。

- 制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷 (R290) ，节能环保。

- ★ 整机内置至少7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行；其中5个温度探头的数据可直接导出，有助于故障原因的快速判断。

- 保温结构设计：2.5厘米厚真空绝热板，结合环保、水压泡沫绝热材料，显著增强保温性能及腔体存储空间。

- ★ 至少四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式门把的结冰情况；内门可在不使用工具的情况下拆卸，便于定期清洗。

- 具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于355分钟。

- 箱体结构：内外冷轧钢壁，高强度、耐刮擦的粉末涂层粉；可选不锈钢内壁, 保温能力更强。

- 配备3块不锈钢搁板, 可调节高度；最大承重达110KG,

- ★ 创新四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果；加热器嵌入门内，确保热量不会进入样品存储区域。

- 工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性；门打开角度可至180度，方便样品存取。

- 外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门在1分钟左右的时间内再次单手轻松开启；

- 符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁。

- 冷凝器过滤网易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。

- 重型脚轮，方便移动和固定冰箱。

- ★ 用户界面：5.6英寸电容式触摸按键屏, 清晰的数字温度显示, 面板上的图标直观显示冰箱运行健康状态、以及超温、门半开或电源故障等警报状态。

- 安全模式下具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。

- ★ 通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。

- 控制操作面板高度：1.4至1.5米，方便查看和设置参数。

- 控制面板具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入损坏控制器。

- 标配2个1” (25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器；

- ★ 完善的温度数据和报警信号通信端口：标配RS485,4-20 毫安输出端口及Dry Contact远程报警接口。

- 冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，运行噪音分贝不超过51dB

- 配备低温监控系统，并具备以下功能：

- 一、 软件特性：

- 1、实时温度和开关门远程监控

2、温度、门开关结合监控，屏蔽误报警

3、多渠道通知（微信、短信、邮件）

- 4、自定义报警规则

- 5、多重报警提醒

- 6、监控/报警数据回溯

- 7、用户操作记录回溯

- 二、硬件特性：

- 1、支持磁吸安装，方便快捷

2、支持断网数据离线存储

- 3、支持断电续航

- 4、支持本地声光报警

- 5、支持本地实时数据显示

- 6、支持加密数据传输

- 7、支持固件远程升级

3.荧光定量PCR仪

| 基本性能 |  |
| --- | --- |
| 电源 | 220V～，50Hz |
| 噪声水平 | 45分贝 |
| 通信接口 | USB |
| 操作环境参数 |  |
| 操作环境温度 | 15～30℃ |
| 操作环境相对湿度 | ≤85% |
| 运输及储存温度 | -20～55℃ |
| 运输及储存相对湿度 | ≤85% |
| PCR系统性能 |  |
| ★样品容量 | 16孔*0.2ml |
| ★样品容积 | 25～120ul |
| 适用耗材 | 0.2ml单管、8*0.2ml排管 |
| 控温范围 | 4～99℃ |
| ★温度准确度 | ≤0.5℃ |
| 温度均一性 | ≤±0.5℃ |
| 荧光检测系统性能 |  |
| 光源 | 高亮度LED |
| 检测器 |  |
| 激发和检测传播介质 | 耐高温专业光纤 |
| 样本线性范围 | 10-1010拷贝 |
| 样本线性度 | R≥0.99 |
| ★激发光波长 | 第一通道：470nm±10nm 第二通道：525nm±10nm 第三通道：570nm±10nm |
| ★检测光波长 | 第一通道：520nm±10nm 第二通道：570nm±10nm 第三通道：620nm±10nm |

电子天平（配套）

1.量程：100g

2.精度： 0.1mg

3.LED显示

4.前置式水平调节泡－方便操作者对天平进行水平调节
3.多组合式风罩

4.具有动态温度补偿功能

5.多种称量单位－毫克、克、千克、盎司、磅、克拉

6.自动清零设置－环境的变化可能引起显示的漂移，自动清零设置可以保证即使环境有微小的变化，天平仍然保持从0克开始称量

4.全波长多功能酶标仪（可进口）

1、用途：适于酶活性实验，蛋白浓度测定、核酸浓度测定、ELISA、细胞增殖和凋亡、动力学检测、内毒素检测、细菌生长曲线测定

2、光源：闪烁式氙灯

★ 3、波长范围：200-1000nm，1nm步进

★ 4、带宽 < 2.6nm

5、准确性@450nm：1.0% + 0.003OD

6、精确性@450nm：SD < 0.003OD 或 CV < 1.0%

★ 7、整板测量速度：10s，384孔板

★ 8、波长扫描速度：10s，200-1000nm，1nm步进

9、孵育器温度范围：室温+2℃至45℃

10、振荡器：振荡模式，振荡速度，振荡时间可调

11、与自动化系统兼容，可扩展至高通量自动化检测系统，无需人工干预

12、配超微量板，可进行核酸和蛋白浓度测定，通量1-32个样本

13、标准配套软件：

1）仪器控制和高级分析功能二合一，实时显示运行结果，一键选择列表、板布局等多种直观数据显示方式

★ 2）中文、英文、西班牙语等8种语言选择设置，Windows 直观界面，图标按钮显示基于 SQL 数据库

3）智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复等

4）智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置

5）可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线

★ 6）具有强大的结果报告输出功能，xls/pdf/txt/xml格式，一键输出excel/PDF表格，支持报告email 发送。

二、配置清单

- 全波长酶标仪主机 1台

- 配套中英文在内8种语言版本软件 1套

- 电脑1台：不低于64位Win7 SP1、64位Win8.1或64位Win10 操作系统，四核，2GHz以上CPU，14G或以上剩余空间固态硬盘，内存8G，USB接口，光驱，显示器1280 x 1024分辨率

移液枪(2套)

1.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

3.卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损(RSI)

4.新增升缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性

5.新增5款不同量程的移液器，适配吸头，较精确性高

6.新增密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

7.规格要求;0.5-10ul，10-100ul，100-1000ul，0.5-5ml

8.质保三年。

5.全自动免疫分析仪（可进口）

| 序号 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 1 | 检测系统:全自动、随机任选式、带急诊功能的原装进口免疫分析仪 |
| 2 | 检测原理: 直接化学发光 |
| 3 | 检测速度:≥200测试/小时 |
| 4 | 样本类型:血清,血浆,尿液和全血等 |
| 5 | 样本管:多规格原试管,高72-102mm,直径9.6-16.1mm, 可使用样本杯,具有样本条码管理功能 |
| 6 | 样本进样方式：轨道进样方式，可连续进样。 |
| 7 | 具备急诊随机插入功能 |
| 8 | 样本量: 10-150ul,具有自动稀释功能 |
| 9 | 试剂仓：冷藏试剂仓(4℃-12℃)，试剂位≥25个，具有试剂二维条码管理功能 |
| 10 | 试剂规格:全液体型试剂 |
| 11 | 试剂上机稳定期：≥30天 |
| 12 | 探针检测功能：样本针和试剂针具备液面探测、凝块和气泡检出等功能 |
| 13 | 反应步骤：一步法和两步法 |
| 14 | 第一个出结果时间：15分钟 |
| 15 | 一次性反应杯：可随机倾倒入仪器.数量1,200，最大离机时间6小时 |
| 16★ | 其他耗材使用：不使用一次吸样头 |
| 17★ | 清洗功能：智能清洗，携带污染率<0.1PPM |
| 18 | 操作方便: 使用Windows XP操作平台，可用鼠标,键盘或触摸屏等方式进行操作 |
| 19 | RJ45通讯数据输入/输出，具备实验室信息接口(双向RS-232C通讯串口)可与中心网络连接,配调制解调器,用于远程诊断 |
| 20★ | 可开展药物浓度项目：环孢霉素、雷帕霉素、普乐可复；卡马西平、地高辛、庆大霉素、苯巴比妥、苯妥英、茶碱、丙戊酸、万古霉素、甲氨喋呤、普乐可复。 |

电热恒温水浴锅（配套）

1.温控、数字显示；

2.配置备用温控器，确保温度连续稳定；

3.独立超温保护；

4.水浴温度均匀行高；

5.清洗快速方便；

6.容积：＜20升

温度调节范围： 室温～180℃

温度调节精度： ±1.5℃以内（油±3℃，搅拌时）

温度控制： ON-OFF控制

温度设定·显示： 触摸键输入·数字显示、最小位1℃

安全功能： 独立过升防止器、保险丝、槽盖

加热方式： 加热器加热

标准配备独立过升防止器；

水油两用型，内壁有特氟隆涂层，便于水垢的清洗；

操作部外挂在槽体外，温度设定和确认简便易行；

可以和磁力搅拌器组合使用，槽内及反应容器内进行搅拌的同时精确控温；

数显的温度调节器，温度设定、确认简单，可实现高精度的控温。