1.口腔CT

1、高压发生器

1. 1、X射线发生器功率≥900W

1.2、高压模式：连续/脉冲

1.3、管电压范围：50KV～90kV；管电流范围：4mA～10mA；

★1.4、逆变频率：400KHZ

1.5、曝光模式：脉冲/连续曝光

2、X光球管

2.1、焦点：≤0.5×0.5mm；

★2.2、管电压：50KV～90kV

2.3、管电流： 4mA～10mA

2.4、靶角： 15°

3、CT/全景模位探测器

3.1、探测器类型：CMOS阵列探测器

3.2、探测器荧光材料：碘化铯

★3.2、图像最小体素：≤0.05mm

3.3、图像像素尺寸：≤100μm(CT/全景模式)，≤99μm(头颅侧位模式)

3.4、视野大小：垂直视野≥8.7cm，水平视野≥16cm

3.5、CT快速扫描最短时间：≤8S

★3.6、CBCT模式下具扫描视野具有无级可调功能

4、头影测量摄影探测器

4.1、探测器类型：CMOS阵列探测器

4.2、探测器荧光材料：碘化铯

★4.3、图像像素尺寸≤99μm(头颅侧位模式)

4.4、传输形式：有线传输

5、机架

5.1、立柱上下可移动范围：≥600mm

5.2、旋转臂可进行旋转运动，旋转范围偏差≤±1°

5.3、旋转轴平移范围85mm，偏差≤±5mm

5.4、具有CT /全景颌托、TMJ颌托头、太阳穴定位支架、头部支架

★5.5、颌托可升降，上下升降范围≥42mm

6、触控屏

- ★6.1触控屏安装方式：有线可移动式式触控屏 （非固定式）

6.2触控屏软件具有的功能如下：

- 升降控制按钮：用于控制支撑立柱升降

- 激光灯控制按钮：用于控制激光定位灯开关

- 采集模式信息：同步显示当前采集模式

- 电压信息：显示采集时候的预设电压值、调节电压值

- 电流信息：显示采集时候的预置电流值、调节电流值

7、工作站

7.1、内存：6GB；硬盘容量：500GB；显卡：高速图像处理板卡；光驱：DVD/CD-ROM驱动器；网卡：千兆以太网卡；屏幕尺寸：23寸；类型：液晶，彩色

★7.2、具有图像组织均衡以及自动增强处理功能

★7.3、后处理算法具有去除金属伪影功能

7.4、选取影像采集模式：CBCT采集模式、曲面体层采集模式、头影测量采集模式

★7.5、具有自动对焦功能

7.6、设置患者采集条件：包括4个类型可选择：儿童、老人、男士、女士

7.7、设置曝光参数：包括电流和电压数值选择，体素分辨率选择

7.8、可查看浏览导入的图像和采集的图像（包括CT、全景、侧位图像）、 对比度/明亮度调节、影像缩放、影像移动 、可编辑带箭头的文本、曲线、椭圆形、矩形、多边形和标注处理等

2.牙椅

1.工作条件：

（1）环境温度5℃—40℃，相对湿度 ≤80%

（2）供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min

（3）水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量>10L/min

（4）固定治疗机的地面应平整，安装后的治疗机机身偏斜度应不大于0.5°

3.治疗椅：

★（1）高档缝制纤维皮，靠背带有负角设计（-5℃），可用于病患休克时紧急治疗，铸铝弯板、金属靠背，更加安全可靠，靠背内无木质结构

（2）座椅升降范围最高：800 mm；最低：450 mm，座椅承重范围≤250 kg

（3）折叠式头枕，可360°调整，能适应于轮椅病人的治疗，头枕伸缩范围0-120mm，适用于不同年龄和不同身高的患者需求

（4）配置座椅左右扶手，右扶手可向外旋转180°，方便病患上下牙科椅

（5）坐垫长度1280 mm，坐垫最宽处520 mm；靠背长度：500mm，靠背最宽处：600mm

4.工作台：

★（1）配置不低于六个器械挂架孔位；微电脑控制系统，主控台配置9个记忆椅位，急救位，机椅联动漱口位，复位键，口腔灯开关，漱口水开关，冲盂水开关，水杯加热开关，座椅靠背运动按键

★（2）进口膜片铜阀开关，不锈手机钢螺旋套，耐用程度高

（3）四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮，工作台气刹固定，

（4）低压24V内嵌式观片灯,

★（5）落地式结构，工作台由独立的落地支柱支撑，与病人椅分离，互不影响，并且，配置整机治疗水路消毒、空气消毒杀菌系统

5.治疗箱

★（1）痰盂容水部分直径230mm，深度84mm；可90°旋转痰盂，方便患者吐痰；

（2）冲水咀高于痰盂缸最高面20mm，符合国家标准；供水：温水维持在30至40度，与人体温度相近

（3）可转动箱体，不小于60°旋转,方便维修和四手操作

（4）加热器：24伏低压恒温防干烧热水器

6.其他部分

★（1）LED节能口腔灯，耗电量<25W，节能环保，色温：4000-5000K，光强：8000-30000LUX，三轴旋转，为各个治疗方位提供最佳照明，有黄光和白光渐变式切换。

（2）助手盘挂架可90°旋转，弱吸吸力可高达58kPa（国际标准为27 kPa）

（3）医师椅具有设计专利，符合人体工程学设计的坐垫和靠背，座椅升降范围：450mm-600mm，靠背调整角度：15°

（4）脚踏回气声低于85分贝

★（5）至少包含三级水过滤系统，并带有进口过滤器，可过滤掉不小于40微米的杂质

二、产品配置：

治疗椅部分

- 电动牙科椅；

- 防水电源开关；

- 左右双扶手；

- 可调节至负角度靠背；

- 全套进口纤维皮垫；

- 铸铝弯板、金属靠背外板；

- 器械与座椅的机椅互锁系统；

- 多功能金属脚踏，金属提手；

- 配置先进技术直流静音电机；

- 配2把高速，1套低速套装手机

- 带内置洁牙机，内置光固化机，内窥镜

医生工作台

- 下挂式器械盘，配可消毒的光面器械盘软垫；

- 选用高档材料，不带电路板设计的一体式按键板，17个功能按键，包括9个记忆椅位和急救位

- 四孔手机管，选用抗拉撕硅胶外皮，高档材料水气内管，不锈钢螺旋套；

- 选用进口膜片铜阀开关；

- AC24V观片灯；

- 优质三用喷枪，选用抗拉撕硅胶外皮，高档材料水气内管；

- 高档口材料水、气管；

- 手机防回吸系统；

- 器械盘气刹固定；

- 内嵌式手机挂架；

治疗箱部分

  - 高档材料水、气管；

  - 全铜金属水气快接头；

  - 管路高档、线路防护网装设计

  - 选用高档膜片铜阀开关；

  - 选用高档电磁阀；

  - 可旋转侧箱，侧箱门板为磁铁设计；

  - 电路板为USB接口；

  - 纯净水瓶，并配置一键切换自来水和纯进水按钮, 配置整机治疗水路消毒,空气消毒；

  - 带过滤器自动恒温给水装置；

  - 可旋转、易清洁陶瓷痰盂

  - 痰盂冲水咀、供水咀水量独立调节；

  - 配置LED感应口腔灯；

助手工作台

  - 强吸、弱吸金属手柄一套；

  - 优质三用喷枪，选用抗拉撕硅胶外皮，高档材料水气内管；

  - 可旋转助手盘，带5个预置孔位；

  - 不带电路板设计的一体式按键板；

地箱部分

- 内置或者外置地箱；

- USB接口，防电磁干扰控制系统；

- 三级水过滤系统（铜网过滤+高档水过滤器+热水杯过滤器）

- 金属防电磁干扰封闭式，带快接接口电源盒；

- 高档材料水、气管；

- 白色柔软螺旋进口排污管；

- 全铜金属水气快接头；

- 管路、线路防护网装设计；

- 知名品牌减压阀；

医生椅

铸铝五星脚；新材料高品质轮子（非黑色旧材料）；具有专利的，符合人体工程学设计的坐垫和靠背；

- 3.牙科灭菌消毒锅

最大功率：1800W

容    积：23L

灭菌温度：121摄氏度，134摄氏度

特殊灭菌：灭活艾滋（HV）,乙肝（HBV）疯牛病毒及芽孢

干燥程序：强力真空干燥，器械剩余湿度<0.2%，可根据用户需要可调

☆门锁系统：双重门锁保护，机械锁配有气锁，在锅内压力未将至0时，机器无法打开

显    示：宽液晶屏，多种语言菜单

测    试：Bowie&Dick测试，Leak测试

安 全 性：安全阀，故障自检

☆灭菌纪录：用USB接口来记录灭菌过程，可选择配打印机

☆供水系统：敞开式双水箱可消毒清洗。净水箱容积：3.5L废水箱容积：5L

☆水质检测：可检测水质是否符合本设备的要求

清洗程序：可自动清洗内部管路和蒸汽发生器

☆证    书：压力容器许可证

灭菌温差：±0.5度

灭菌室配制：5层活动托盘架配3个托盘

内径尺寸：249mm*450mm

净    重：50KG

4.骨密度检测仪

1.全干式沿骨轴测量，检查流程简约智能一体化；

2.四晶片双发射和双接收模式，定量测量骨声速(SOS)；

3.桡骨+胫骨，双部位测量；

4.USB2.0/3.0数字通信及供电技术，低功耗、绿色节能环保；

5.品牌商务电脑工作站，Win10-64位系统，硬盘≥500G，彩色喷墨打印机；

6.手持式宽频聚焦探头（高档压电陶瓷材料，非国产陶瓷材料）：中心频率1.25MHz，最低发射工作频率0.80MHz，穿透力强，灵敏度高，婴儿胖人皆可出图；

*7.探头内置微型温度传感器，实时监测和温度补偿；探头有固定轻触开关和指示灯。

*8.双通道双插孔电路扩展设计；可选配升级婴儿探头或手指骨探头。

*9.声速SOS测量精度≤0.15%；；

10.声速SOS测量准确度≤0.5%；

*11.声速SOS测量重复性 CV≤0.1%；

12.自动分析报告结果（儿童+成人），多人群测量（0-100岁）内置中国人群参考数据库；

13.单点测量时间：<2秒；单次测量时间：<25秒；

14.计算参数：T值、Z值、声速（SOS）、成人百分比、儿童百分比、骨质量指数（BQI）、骨骼生理年龄（PAB）、预期发生骨质疏松年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）等；

15.完善的病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份、打印等，快速方便；

16.SQV聚乙树脂校准体模（带温度指示条）及温度校准软件，确保准确性和重复性；

*17.测量时探头具有四晶体（T0、R0、T1、R1）信号接收状态及强度显示和手法提示（方向，水平，轴向，进度），操作更加直观和便利，提高测量效率；

18.软件具有动画播放功能，测量儿童时利于帮助操作人员吸引注意力。

*19.设备具有嵌入式软件产品证书、知识产权管理体系认证证书及国家版权局颁发的软件著作权登记证书；

20.符合YY0774-2010国家行业标准，通过国家级权威检测机构检测证明；

*21.配备新型专用内嵌式工作台车;骨密度模块和台车非分体式。

超声骨密度配置清单

| 项目 | 序号 | 部件内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准 套件 | 1 | 超声骨密度USB组件(桡骨+胫骨) | 台 | 1 |
|  | 2 | 超声骨密度探头 | 只 | 1 |
|  | 3 | 系统分析软件（光盘，儿童+成人） | 套 | 1 |
|  | 4 | 品牌电脑 | 台 | 1 |
|  | 5 | l彩色液晶显示器 | 台 | 1 |
|  | 6 | 彩色喷墨打印机 | 台 | 1 |
|  | 7 | 键盘+鼠标 | 套 | 1 |
|  | 8 | SQV校准体模 | 个 | 1 |
|  | 9 | USB信号采集线 | 个 | 1 |
|  | 10 | 系统电源线 | 根 | 1 |
|  | 11 | GND接地线 | 根 | 1 |
|  | 12 | 电源接线板 | 只 | 1 |
|  | 13 | 手枕垫 | 只 | 1 |
|  | 14 | 定位标尺和定位划笔 | 套 | 1 |
|  | 15 | 用户手册 | 本 | 1 |
|  | 16 | 合格证和保修卡 | 套 | 1 |
|  | 17 | 专用工作台车 | 台 | 1 |

- 5.电子胃镜

基本配置

- 电子胃镜：1根

- 2、图像处理系统：1台

- 3、LED灯光源：1台

- 4、高清晰医用彩色监视器：1台

- 5、专用仪器台车：1套

- 一.设备名称、基本要求：

- 1.设备名称：高清电子胃镜系统

- 2.设备基本要求

2.1国产品牌 ；

2.2分体式设计；

- 主要配置和技术参数要求：

- 图像处理器

- 1、具备图像增强功能，电子强调黏膜形态或轮廓，增加内镜图像的锐度，轮廓增强级别有四档可选择；

- 2、色调调节：“R”调节：±40级、“B”调节：±40级；

- 3、亮度调节：“Y”调节：±40级；

- 4、可冻结并保存12幅图像，保存的图像可回放；

- 5、光模式：可以选择平均测光和峰值测光模式；

- 6、可扩展USB接口，可存储视频和图片；增加摄像和拍照功能，一键录入，方便快捷；

- 7、具有自动白平衡调节装置，根据人机工程学，设计为可以旋转的白平衡帽，提供专利号等证明资料；

- 8、具有血液强化功能，可突出显示血液中的血红素，强化显示血管及富含血液组织；

- 9、可兼容支气管镜、鼻咽喉镜、胃镜、肠镜等共享系统；

- 10、设备面板按钮为按键设计，不接受戴手套不易操控的触控按键；

冷光源

1、灯泡：80W LED灯

2、电压：220V    频率：50Hz

3、灯泡平均寿命：连续使用≥10000小时

4、色温：3000~7000K

5、灯像平面温度不超过150℃

6、气泵可调节：高档≥4/min，低档≥3/min

7、气泵压力：30kPa～80kPa之间

8、亮度调节：可调节亮度

液晶彩色监视器

15寸医用级高辨率液晶监视器

台车：专用仪器台车

电子胃镜

1、视场角≥140°

2、头端部外径≤9.6 mm

3、主软管外径≤9.6 mm

4、景深：3-100 mm

5、弯曲角度上≥210°下≥90°左右各≥100°

6、钳道孔径≥2.8mm

7、工作长度≥1050mm

8、全防水测漏设计装置

三、整套设备质量要求：

1、为确保整套设备的稳定性、兼容协同性，便于维修，所投产品的图像处理器、冷光源、电子支气管镜，为整机生产厂家原厂生产，同一品牌；

2、为了保证投标产品的先进性以及良好的操作性，要求制造商为国内知名的内镜生产企业；

3、要求制造商技术力量先进，具备研发制造电子支气管镜、电子胃镜、电子肠镜、电子鼻咽喉镜、电子可视喉镜、纤维支气管镜、纤维鼻咽喉镜等能力，提供证明材料；

- 6.中药熏蒸治疗床

- 1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz

- 2、额定输入功率：1500W

- ※3、治疗机温度：可在1～99℃范围设定，步进1℃，37～45℃为熏蒸温度，允差为±5℃。

- ※4、治疗时间：治疗总时间可在1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

- 5、最大加液量：5L，允差±10%。

- 6、床体尺寸：长2010mm，宽720mm，高1070mm，允差±5%。

- 7、控制台尺寸：长460mm，宽370mm，高860mm，允差±5%。

- 8、双重温控保护功能：治疗机超过工作温度设定值时，第一路保护装置应启动，停止加热。当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成患者皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置应立即启动，切断电源。

- ※9、具有双重温控保护功能。

- 10、熏蒸加热区为三区，加热方式为厚膜管状加热器，上水方式为自动。

- 11、中药药液雾化功能:单区雾化量大于40mL/h。

- 12、臭氧消毒功能：a.开启臭氧消毒功能,工作10min，臭氧浓度应不低于40mg/m³；b.正常工作时臭氧气体外泄露量应不大于0.16mg/m³。

- 13、超高温自动断电保护：治疗机在出汽口处水蒸汽温度达到保护温度50℃或60℃时，会启动第二路保护装置，使加热管断电。

- 14、防干烧功能：当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示音。

- 15、具有独立操作台。

- 16、此外还有自动漏电保护等功能。

- 17、亚克力材质全身式熏蒸罩；

- 18、蒸汽凝水回收床体内干爽；

- 19、亚克力床体，耐腐蚀，蒸汽部分采用食品级材料；

- 20、自动上水、自动水位控制，配备无水防干烧装置。

7.妇科超高频电波治疗仪

主要技术参数和特点：

1.理疗功能：连续输出

2.电源适应范围：AC：电压220V±10%   频率：50Hz±5%

3.输出功率：    理疗0-60W，治疗0-100W；

4.时间控制：    治疗时：0—99秒，以1秒步进；

理疗时：0—30分，以1分步进；

以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；

5.微波频率： 2450MHz±50 MHz；

6.整机功率： 580W；

7.辐射器驻波比： S≤3；

8.传输线驻波比： S≤1.5；

9.外壳泄露： ≤10mw/cm²；

10.无用辐射： ≤10mw/cm²；

11.具有误操作、过载、温控保护功能，确保安全；

12．开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式。

仪器标准配置：

主机：  1台；

包装箱：  1个；

探头线(理疗和治疗)：  2根；

理疗探头： 2个；

治疗探头： 7个；

脚踏开关： 1个；

电源线： 1根；

支架： 1个；

- 8.电子阴道镜

- 技术参数

- 摄像系统光照度：1.0×103Lx～1.5×104Lx

- 放大倍数：光学1～18倍放大，数字1～12倍放大

- 摄像系统图像像素：≥80万

- *系统图像分辨率≥600TVL

- 功能特点

- 全面支持Windows10操作系统

- 原装SONY一体成像模块，全光学放大

- 通过镜头按键控制及手柄遥控控制多种方式实现放大、缩小、计时显示、白光、绿光、白平衡调节、图像冻结、聚焦、光源亮度调节等功能。

- 具有遥控操作功能，方便快捷防抖动。

- ★摄像系统具有智能休眠功能，节能环保。

- 多种图像采集方式，支持视频二次静态采集。

- 多种图像保存格式。

- 可全屏显示。

- 具有醋酸反应及计时录像功能。

- 可对活检部位做标识。

- 临床检查中遇到的特殊病变可与仪器内保存的专家图片库进行对比分析。

- 具有LEEP手术报告、RCI评分报告，R-way、SWEDE、LEEP手术报告、报告格式可根据用户要求自定义报告格式可根据用户要求自定义。

- ★提供影像信息数字接口，可与PACS联网，HIS,体检，电子病历，信息化平台，组建阴道镜网络。提供CFDA检验报告

- 具有白光、光斑减影、暗光、绿色滤光四种工作模式。

- 模板编辑、快速写入报告。

- 具有病例统计、查询、调阅、备份等管理功能。

- 软件具备刻录功能，可将资料刻录到光盘。

- 系统手动/自动恢复功能。

- 配置要求

- 品牌电脑 主频≥2.8Ghz、内存≥4G DDR4、硬盘≥500G，转速≥7200转

- 彩色喷墨打印机

- LED双圈阴道镜镜头

- 摄像机

- 高保真采集脚踏开关

- 阴道镜分析系统软件

- 豪华台车

- 9.肺功能检测仪

一、产品标准及认证

1.产品注册名称：肺功能仪，肺功能测试仪，肺功能测定仪，肺功能检测仪等；

2.产品注册标准：符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准，产品主要性能指标经过国家权威检测机构检测；

★3.产品检测原理：采用双向筛网压差检测技术原理。

二、产品功能参数

1.检测显示参数包含：FVC(用力肺活量)：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50. FEF75、MMEF、VEXP、FET等呼气指标，PIF等吸气指标；SVC（慢肺活量）：VC、VT、IRV、ERV、IC等；每分钟最大通气量（MVV）：MVV、MVV%P、VT MVV、TIME MVV、BF MVV、MVV% 等；

2.可进行支气管舒张试验；

3.可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；建议加入中国人预计值；

4.便携式设计，方便床旁及基层医疗卫生机构使用，适用于在社区体检或现场流调等工作开展；

5.具备交叉感染防控的恰当措施，例如拆卸、清洗、消毒传感器，或使用一次性传感器或呼吸过滤器；

6.同时支持A4报告打印或仪器自带打印功能，方便基层医疗卫生机构开展筛查与流调等工作场景下可以及时打印报告。

三、产品质控功能

1.3升定标桶符合质量标准，仪器支持容量定标、三流速线性验证；

2.具备自动测量环境参数(温度、湿度、大气压)并进行BTPS自动修正功能；

3.系统软件可根据检测结果进行自动质控评级。

四、产品数据传输

★1.支持无线数据互联功能：

2.支持单台仪器离线工作及与PC端联机工作模式。

五、PC端软件功能

★1.检测模块：肺通气功能检查（FVC、SVC、MVV）支气管舒张试验等：实时显示流量容积（F—V）曲线、时间容积（V—T）曲线等；

2.质控管理模块：客量定标、线性验证，并形成质控报告；自动计算质控评级；依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的测量曲线；

3.肺功能检查对象信息收集及管理模块：可录入检查对象基本信息、症状、危险因素、呼吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症、及定期的慢阻肺高危人群及患者的随访管理等信息；

4.随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD—SQ等问卷配置；

5.报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺量计检查、支气管舒张试验；

6.工作台账模块：检测结果统计及报告导出；

7.数据通讯模块：支持对接医院HIS系统；支持多中心及分级诊疗工作模式等功能；

8.账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本开级、设备管理、预计值选择、数据同步等。

六、云端数据平台功能

1.项目管理功能：包括基础信息，汇总信息，随访内容设置，项目参与单位等；

2.质控管理功能：设备质控定标报告，检查报告质量管理；查看某个中心的质控报告，可在线批注、留言；

3.肺功能检查对象信息管理功能：包括调查对象姓名、性别、出生年月日、民族、身份证号、婚姻状况、职业、户籍地址、实际居住地址、联系电话、门诊号/住院号、症状、危险因素、呼吸病史、身体测量、禁忌症、慢阻肺高危人群及患者的随访管理等；

4.肺功能报告管理模块：肺功能报告汇总；肺功能质控等级；在线查看肺功能报告详情；在线解读批注；FVC检查质量、FEV1检查质量、肺通气功能障碍类型、肺通气功能障碍程度、舒张试验阴性/阳性、GOLD分级等分析图表展示；实时查看及动态展示本中心、本地区、本省肺功能检查情况；

5.数据导出功能：支持自定义时间范围数据导出；支持全部数据导出，包括检查对象基础信息、肺功能报告数据、随访数据等；

6.数据共享：检查对象的基本信息和肺功能检查、诊断等相关数据和信息可传输共享至居民电子健康档案和区域人口健康信息平台等；

7.安全性要求：保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集信息的安全性；

8.具备可定制扩展功能。

八、产品清单

1.符合标准的3升定标桶一个；

2.肺功能仪一台(包括肺功能仪、PC端软件和云端数据平台等)；

- 3.培训用耗材适量。

10.心电监护仪

- 基本要求：适用于对成人、小儿和新生儿的监护，含ST段测量及心律失常分析，需通过国家三类注册证明。

- ★监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo SPO2、2IBP、ETCO2、AG、ICG、C.O.、BIS等参数。

- 便携式一体化监护仪，固定式提手。

- ≥12.1英寸LED显示屏，标配触摸屏。

- ★支持手写中文输入。

- 心电：支持3/5/12导心电测量，具有智能导联脱落和多导同步分析功能。

- 具有RR间期分析功能，可统计病人监护时段RR间期的最大值、平均值、最小值以及标准差，供医生判断病人病情使用。

- ★具有≥26种心律失常和ST段分析功能。

- 心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 加±750mV的直流极化电压。

- 具有监护、诊断、手术、ST模式。

- 呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 具有心动干扰（CVA）识别功能。

- ★血氧：可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- ★可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。

- NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

- 具有NIBP分析功能，可查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值。

- 可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- IBP监护可实时监测PPV/SPV，IBP波形叠加显示。

- 呼末CO2测量范围0-190mmHg，awRR测量范围0-150rpm。

- 旁流CO2无需积水杯，无需清理，减少感染风险。

- 支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察界面、大字体界面、全屏7导界面、全屏12导界面等。

- 支持连接护士呼叫系统。

- 实时记录时间可设为：3秒，5秒，8秒、16秒、32秒、连续。

- 具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

- 五种计算功能：药物计算、血液动力学计算、通气计算、氧合计算、肾功能计算。

- 支持连接同品牌中央监护系统。

- 通过CE、FDA、CFDA认证。

- 11.输液泵

- 输液精度：±5%，经过校准的输液管，可以达到±3%；

- 模式：流速模式、点滴模式、时间模式

- 适配输液器类型：所有厂家的输液器

- 报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、空瓶、点滴信号错误、输液将近、超时报警、交流断开、电池欠压、电池电量耗尽、系统出错

- ★加热温度可以设置25—40°C

- 打开泵门，可以自动点亮照明灯，方便夜间操作

- 防水等级：IPX4

- 外置电源：外置连接12V车载接口

- 机器尺寸小于6,000cm3，机器净重不大于1.8KG；

- 双CPU设计，保证输液安全

- 可以存储800条以上输液历史记录，可以连接电脑拷贝出来，方便查询；

- 自动检测泵门是否合紧

- ★分离式气泡传感器，安装输液管方便，高灵敏度，可以检测最小25uL气泡

- ★具有联动结构的止液夹，并且具备自锁功能，防止输液管药液产生自流。

- ★横向开启泵门，方便操作

- ★输液方式：垂直式，方便临床通过重力导流，输液更流畅

- 12.血气分析仪

一、基本参数

- 产品名称	：血气生化分析仪

- 方 法 学：电化学法，交流阻抗法

- 配套试剂	：配套研发生产的血气生化测试卡，血气生化试剂包

5）上样本方式：注射器或毛细管插入生化测试卡

- 工作模式	：采取动脉血于注射器或毛细管内并插入测试卡，将试剂卡插入仪器内，样本自动流入卡内，并于仪器内进行测试，吸样量仅需80微升

- 测试速率	：约20个测试/小时

二、技术参数

- 检测通道：	1个检测通道

- 显示系统	：8寸全触摸彩屏

- 软件系统	：自带Linux操作系统下的测试控制管理软件，可使用虚拟键盘

- 结果数据管理：最多可存储结果数据50000条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理

- 扫描系统：	内置激光扫描器，可扫描测试卡铝塑袋上的一维条码

- 打印系统	：可外接USB扫描仪，打印机

- 通讯硬件接口：USB接口、串口DB9、以太网络接口

- 通讯支持	：支持LIS连接、电脑连接、外置扫描仪连接、外置打印机连接

*9）电源输入接口：3P电源端口，自带移动电池，断电至少支持50个测试

*10）尺   寸：约302×226×180mm （长×宽×高），小巧，便携

11）重   量	：约4.5kg

*12）辅助判断：自带酸碱平衡图

*13）操作培训：仪器自带操作动画

*14）液路：仪器本身无液路，不需液路维护

三、环境要求参数

- 操作温度	：10℃-31℃

- 操作相对环境湿度	：25%-80%

- 储存温度	：-20℃-60℃

- 储存相对环境湿度	：25%-93%

- 操作储存海拔：-500m-3000m

- 大 气 压：40KPa~106.6KPa

- 电    源：AC220V，频率50HZ

- 放置要求	：仪器应安装在牢固无振动的水泥或木质工作台上，具有良好的接地环境，避免阳光直射和机械颤动及强烈电磁场干扰，避免灰尘、挥发性气体的干扰，远离爆炸性气体或蒸汽以及腐蚀性物品。

四、匹配检测试剂项目参数

*1)试剂卡储存方式：试剂卡独立包装，常温储存六个月

*2）测试技术	：电化学和交流阻抗

- 3) 测试参数：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋，CL-,Ca++, Hct，Lac，Glu，一张测试卡出10项直测参数

4) 计算参数：cH+，HCO3-act，HCO3-std，BE(ecf)，BE(B)，BB(B)，ctCO2，sO2(est)，Ca++(7.4)，AnGap等, 直测和计算参数≥34项

- 5) 试剂内标：独特的内部标准作为试剂盒内部质控，对每个测试的变异因素进行校正

- 13.DR机（动态）

| 一 | 设备功能要求：满足全身各部位数字化摄影的要求，且产品具备数字化透视造影，视频实时存储和回放，实时点片等功能 |
| --- | --- |
| *二 | 设备整体性能要求：为保证设备整机的兼容匹配性及售后服务保障，制造商对DR拥有核心技术，要求投标产品配备的动态平板探测器、高频高压发生器、机械结构、工作站软件系统和整机是同一厂家研发生产，方便所有问题现场解决。 |
| 三 | 主要性能参数 |
| 3.1 | 动态数字探测器 |
| 3.2 | 探测器类型：动态平板探测器，仅需一个探测器即可实现拍片与透视功能（不接受平板探测器+影增组合式） |
| *3.3 | 透视及拍片视野范围：≥17x17英寸 |
| 3.4 | 摄影像素：≥900万 |
| *3.5 | 透视像素：≥230万 |
| 3.6 | 动态静态切换时间：不大于0.8S |
| 3.7 | 输出灰阶：≥16位 |
| 3.8 | 成像时间：≤5秒 |
| 3.9 | 静态极限空间分辨率：≥3.5LP/MM |
| 3.10 | 具有智慧剂量控制（IDC）功能及自动亮度跟踪功能 |
| 四 | - X射线管组件； |
| 4.1 | 焦点：小焦0.6X0.6mm、大焦1.2X1.2mm |
| 4.2 | 最高输出电压：150KV |
| *4.3 | 球管阳极热容量：≥350KHU |
| 4.4 | 阳极转速：≥2800转/min，最高转速：≥9600转/min |
| 五 | 机架系统 |
| 5.1 | 探测器中心距地距离最小距离：＜500mm； |
| *5.2 | SID可调，可达1000mm--1800mm |
| 5.3 | U臂的旋转范围：0～135° |
| *5.4 | 探测器旋转角度：-45°～45° |
| 六 | DR专用移动摄影床及拼接站台 |
| 6.1 | 摄影床床面尺寸：≥2000 mm(长)× 650 mm（宽）× 640 mm（高） |
| *6.2 | DR设备标配全身拼接站台，站台高度：≥2000mm |
| *6.3 | 站台配备旋转脚踏板，旋转角度：360° |
| 七 | 高频高压发生器 |
| 7.1 | 最大输出功率：≥50KW |
| 7.2 | 摄影最大管电压：≥150kV |
| 7.3 | 脉冲透视最大管电压：120kV |
| 7.4 | 摄影最大管电流:≥630mA |
| 7.5 | 摄影最大mAS值：≥630mAS |
| 7.6 | 透视最小管电流: ≤1mA |
| 八 | 软件后处理系统 |
| 8.1 | Intel I5处理器或以上，内存≥4GB；硬盘容量≥1T，刻 录 机：DVD-RW；1280 * 1024像素(32bit） |
| 8.2 | 具有透视视频录制、保存、实时回放、任意段截取保存并发送PACS功能，及时有效的保存数据 |
| 8.3 | 1：病人管理：手工登记，WORKLIST自动查询；图像采集：静态影像采集、动态影像采集、视频保存、回放，自动调窗，自动裁剪，自动发送；图像处理：图像校正，图像翻转，EAE图像处理增强，IEQ图像处理；图像观察：查看静态图像、查看动态影像、窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放、还原； 2：病历报告：病人信息自动加载、专家模板。 3：胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印； 4：DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站。 |
| *8.4 | 为保证软件品质要求制造商拥有动态DR软件工作站相关软件著作权 |
| *8.5 | 具备全身拼接功能 |
| *8.6 | 具备尘肺体检功能 |
| *8.6 | 具有iEAE智能高效率自动增强系统，包括：iGCR 智能感兴趣区灰度补偿功能，iTE智能组织均衡功能，iCED 智能增强降噪功能，iMR 智能金属识别功能，iDG 智能栅纹去除功能；保证影像效果的一致性、柔和性、空间层次感和纹理细腻度； |
| 8.7 | 为确保获取高品质的图像质量，自主研发工作站软件具备数字信号改进去噪功能及校正功能 |
| 8.8 | 视频抽帧打印功能：要求具备 |
| 九 | 滤线栅 |
| 9.1 | 栅密度：103L/inch 栅比10:1；焦距：100CM尺寸：18*18inch |

- 14.眼底照相机

★1、操作模式:全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照，自动调节腮托架，自动追踪眼位（上下左右），自动对焦（前后），自动测量.自动转换左右眼

★2、对焦模式：全自动/手动；自动切换左右眼、自动寻找瞳孔、自动校准瞳孔位置

3、拍照模式：自动/手动,

4、采集模式：免散瞳/散瞳彩照

5、曝光模式：自动/手动

★6、采集过程全程语音导航

★7、照相瞳孔直径：2.8 mm或以上

8、闪光强度：自适应无级可调

9、视场角；50°

10、操作者方位：对侧、旁侧

11、采集模块：内置专业高清摄像头

12、眼底像分辨率：2400万像素

13：患者屈光度校正范围：无补偿透镜：-30D～+30D

14、固视标：内固视标：采用液晶点阵，任意固视点标注，其中周边模式有9点固视

15、显示屏：10.1寸旋转电容触摸控制屏，外接20寸液晶扩展显示器（可分屏显示）

配置单

| 新视野全自动免散瞳眼底相机 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标准配置： |  |  |
| 1 | 全自动免散瞳眼底相机（主机） | 1台 |
| 2 | 眼底专业采集分析系统 | 1套 |
| 3 | 专业医用电动升降平台 | 1套 |
| 4 | 外接液晶显示屏及支架 | 1套 |
| 5 | 加墨式高容量彩色打印机 | 1台 |
| 6 | 无线键鼠 | 1套 |
| 7 | 主机专用防尘罩 | 1个 |
| 8 | 主机专用遮光罩 | 1个 |
| 9 | 电源线 | 1条 |
| 10 | 腮托纸 | 1包 |
| 11 | 清洁套装 | 1套 |
| 12 | 中文产品说明书 | 1套 |

- 15.牵引床

1、电源：220V±22V   50Hz±1Hz

2、额定输入功率：80VA

3、腰椎牵引力在0～990N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差应不大于：当牵引力不大于200N时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大于200N时，允许误差：±20%或±50N，取小值。

4、牵引总时间可在0～99min范围内设定，级差1min，允差±30s。

5、牵引时间可在0～9min内设定，级差1min，允差±30s。

6、间歇时间可在0～9min内设定，级差1min，允差±30s。

7、颈椎牵引力在0～300N范围内可调，级差10N，实际输出的牵引力与预置值的偏差应不大于：当牵引力不大于200N时，允许误差：±10%或±10N，取大值；当牵引力大于200N时，允许误差：±20%或±50N，取小值。

8、上下折动作范围：0°～+30°，连续可调，允差±2°。

9、上下折的零位误差应不大于±1°，上折位置应能保持稳定。

10、运动速度：左右旋转动作速度：165°/min，左右平摆动作速度：142°/min，允差±15%。

11、床面加热温度37℃，允差±3℃。

12、微电脑控制颈椎、腰椎牵引

13、内置牵引模式：牵引床腰椎牵引有8种牵引模式

14、输出指示：在整个治疗过程中，所选择的牵引模式可由操作者随时查看而不影响治疗过程，牵引力、牵引相时间、间歇相时间和总治疗时间在牵引床操作面板上连续显示。

15、治疗处方管理

a) 存储功能：20种治疗方案存储功能并读取。

b) 配备计算机后具有病历档案管理功能，储存功能，病历打印功能。

16、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）；

- 16.雾化机

2.1 工作条件

雾化器正常工作条件

a)环境温度：5℃～40℃；

b)相对湿度：30%～75%；

c)大气压力：86kPa～106kPa；

d)工作电源: AC220V、50Hz；

2.2 技术指标

2.2.1喷雾速率≥0.2 mL/min。

2.2.2残留液量≤1.0 mL。

2.2.3整机噪声：雾化器正常工作时的整机噪声应≤65dB（A） 。

2.2.4压缩泵压缩空气流量≥10L/min。

2.2.5外观尺寸：176×176×105（mm）。

2.2.6额定输入功率：≤200VA.

2.3 压力范围

2.3.1雾化器在正常工作条件下，雾化器所产生的压力范围应为70kPa～150 kPa。

2.3.2当雾化器发生管路堵塞等异常情况时，雾化器所产生的压力在150 kPa～400kPa范围内，不发生机内管体破裂的现象。

2.4 连续工作时间

雾化器在常温下，采用交流电源供电时，连续工作4小时以上，仪器应能正常工作。

2.5 等效体积粒径分布

雾化器在雾化时，等效体积粒径分布为2μm～20μm，雾粒中位粒径:6.5μm±25%。

2.6 外观及调节机构

2.6.1雾化器外观应整洁，色泽均匀，无伤痕、划痕、裂纹等缺陷，面板上的文字和标志应清晰可见。

2.6.2 雾化器塑料件应无气泡、起泡、开裂、变形以及灌注物溢出现象。

2.6.3 雾化器的控制和调节机构应安装牢固、可靠，紧固部位应无松动。

2.7 安全

应符合GB 9706.1-2007的规定。

2.8电磁兼容性

应符合YY 0505-2012 的规定。

- 17.制氧机

1.制氧机性能指标

1.1正常工作条件

1.1.1 环境温度：0℃～40℃ ；

1.1.2 相对湿度：≤80%；

1.1.3 大气压力：86～106kPa；

1.1.4 电源要求：AC220V、50Hz；

- 1.2 参数

- 1.2.1 运行噪音≤60dB

- 1.2.2出氧口压力：≤60kpa

- 1.2.3 额定输入功率≤400VA

- 1.2.4 氧流量：0.5-5L/min

- 1.2.5产品净重：17.8kg

- 1.2.6 外形尺寸：405*295*555mm

- 1.2.7 包装尺寸：465*375*665mm

## 1.2.8 开机预热时间：30min。

## 1.2.9 一次性雾化器：咬嘴型、小号   标识容量：2ml-8ml

## 最大雾化率：≥0.20ml/min      气体流量：≥16.0L/min

## 残液量：≤1.0ml

## 1.2.10 出口标称压力7kPa时的流量范围：0.5~5L/min

## 1.2.11  在最大推荐流量时，施加7kPa的背压，流量变化：0.5L/min

## 1.2.12 出口标称压力为零时的氧浓度（在初始开机30min内，达到规定的浓度水平）：氧流量0.5~5L/min时，氧浓度为90%-96%。

## 1.2.13 压缩机安全阀释放压力：250kPa±50kPa

## 1.2.14  海拔高度6000米以内可以正常使用。

## 1.2.15 工作制：连续运行

2.制氧机所制的产品气的理化指标

2.1.氧浓度：制氧机开机，流量调节至推荐最大流量，工作30min后氧浓度90%-96%。

2.2 水分含量

露点温度应≤-43℃。

2.3 二氧化碳含量

应≤0.01%（V/V）。

2.4 一氧化碳含量

应≤5×10-6（V/V）。

2.5气态酸和碱含量

应符合GB 8982—2009中表1的规定。

2.6臭氧及其他气态氧化物

应符合GB 8982—2009中表1的规定。

2.7气味

制氧机所制氧气应无气味。

2.8固体物质粒径

应≤10μm。

2.9固体物质含量

应≤0.5mg/m3。

2.10运行功能

制氧机开启后，所有部件运行正常，指示灯正常工作，并有氧气输出。

2.11氧产量及最大出口压力

2.11.1 氧产量

制氧机开机30分钟之内，其制氧流量达到推荐最大流量，制氧浓度≥90% 。

2.11.2最大出口压力

流量调至推荐最大流量下测得的最大出氧口压力应≤60kPa。

2.12湿化杯

表面应无色透明或半透明，无裂纹和明显气泡，并标有最高和最低液面指示线。

2.13氧浓度监控器及报警

2.13.1 断电报警：正常工作时突然断电，制氧机伴有连续的蜂鸣报警，指示灯红灯亮。

2.13.2氧浓度监控器：制氧机开机5分钟后氧浓度检测器进入实时监控，当成品中的氧浓度低于82%（体积分数）时，指示灯黄灯亮；当氧浓度低于53%（体积分数）时指示灯红灯亮并报警。

2.14功能设置

2.14.1制氧机的定时器的定时范围为：30min、60min、90min、120min、150min、180min、210min、240min。

2.14.2累计计时器：制氧机上配有用小时表示总运行时间的不可归零的既往时间指示器，时间指示器以小时为单位，范围为0-99999h。

2.15雾化装置

2.15.1最大雾化率

1L制氧机雾化杯的最大雾化率≥0.10ml/min；2L、3L及5L制氧机雾化杯的最大雾化率≥0.20ml/min。

2.15.2等效体积粒径分布

雾化杯产生的物粒等效体积粒径分布为（2-20）μm，中位粒径7μm，误差应不超过25%。

2.15.3气体流量

1L制氧机雾化装置流量应≥9.0L/min；2L、3L及5L制氧机雾化装置流量应≥16.0L/min。

2.15.4 残液量

雾化器残液量应≤1.0ml。

2.15.5 压力范围

2.15.5.1正常工作条件下，1L机雾化装置所产生的压力范围是（40-110）kPa；2L机雾化装置所产生的压力范围是（70-150）kPa；3L机雾化装置所产生的压力范围是（60-180）kPa；5L机雾化装置所产生的压力范围是（50-150）kPa；

2.15.5.2当雾化装置发生异常情况时，1L机所产生的最大压力范围是(110-200)kPa；2L机所产生的最大压力范围是(150-200)kPa；3L机所产生的最大压力范围是(180-300)kPa；5L机所产生的最大压力范围是(150-300)kPa。

2.16.6 连续工作时间

雾化功能装置可连续工作4小时以上。

- 18.心电图机（可联网）

设备名称：数字式心电图机

产地：国产

数量：1台

技术要求：

1.心电采集

1.1信号输入：12导联同步采集、6通道同步/实时打印

1.2输入电路：浮地输入，具有抗除颤电击防护功能

1.3耐极化电压：±550mV

1.4时间常数：≥3.2s

1.5★频率响应：0.05Hz～250Hz，高记录精度，更适合采集儿童心电波形

1.6噪声电平：≤15μv（峰峰值）

1.7增益类型：2.5，5，10，20，10/5，20/10 mm/mV，自动增益

1.8输入回路电流：≤0.1μA

1.9患者漏电流：≤10μA

1.10共模抑制比：>89dB

1.11采样率：8000Hz

1.12标准灵敏度：10 mm/mV±2%

1.13灵敏阈：≤20μv（峰峰值）

1.14定标电压：1 mV±5%

1.15A/D转换：24位

1.16输入阻抗：≥2.5MΩ（全频段）

1.17滤波功能：具有交流、肌电和基线漂移滤波功能

1.18★采集盒：独立外置导联盒，有效避免干扰，导联盒具有按键，可快速操作，更节省时间，导联线可单独拔插，维修、更换方便快捷

2.心电诊断及分析

2.1超长时间电影回放，支持300秒钟波形冻结、全息电影回放，方便异常心电波形扑捉

2.2★特有观察模式，特有手动/自动心率不齐检查，可自动检测并打印心率不齐波形

2.3★成人\儿童专用分析算法、明尼苏达码编码系统，分析更准确

2.4支持心率不齐检查、起搏检测、R-R分析、Cabrera等多种测量、分析方式

2.5心电波形测量参数：心率，PR间期，QRS时限，QT/QTC间期，P/QRS/T轴，RV5/SV1电压，RV5+SV1电压

2.6屏幕可在三、六、十二道波形切换显示，满足扑捉不同心电波形的诊断需求。

2.7★节律记录时间：采集30~300秒波形用于节律分析

2.8★支持HRV信息采集

3.心电记录

3.1记录方式：热点阵印字系统

3.2记录格式：3×4，3×4+1R，3×4+3R，6×2，6×2+1R，1×12+1R

3.3★记录模式：自动、手动、周期、自动触发

3.4记录速度：5 mm/s，6.25 mm/s，10 mm/s，12.5 mm/s，25 mm/s，50 mm/s，误差≤5%

3.5记录纸规格：110 mm×140 mm折叠纸

4.输入输出

4.1★支持HL7接口协议，方便联网共享

4.2多种数据存储方式，内部存储≥3000份病历，并支持大容量SD卡、U盘

4.3高性能手写触摸屏，标准pc键盘配合快捷功能键，支持外接扫描枪，轻轻一扫，完成条码等信息输入

4.4★灵活选择输出ECG、XML、JPEG、DICOM、PDF多种数据格式

5.资质认证

5.1通过CE认证，通过FDA（510k）审核，取得CMD医疗器械产品认证