萨罕镇卫生院手术设备、手术器械采购项目

项目编号：YJSLC(CGZB)-2023-010

竞

争

性

磋

商

文

件

采购单位 ：英吉沙县萨罕镇卫生院

联 系 人 ：努尔夏提

联系电话 ：13779711251

代理机构 ： 英吉沙立诚工程咨询有限公司

联 系 人 ： 刘茹

联系电话 ： 17397589666

2023年11月

# 目 录

第一章 招标公告 	1

第二章 供应商须知 	1

第三章 评标办法 	39

第四章 采购内容及技术参数要求 	49

第五章 合同条款及格式 	50

第六章 投标文件格式 	56

# 第一章 招标公告

英吉沙立诚工程咨询有限公司关于英吉沙县萨罕镇卫生院手术设备、手术器械采购项目竞争性磋商公告

项目概况 英吉沙县萨罕镇卫生院手术设备、手术器械采购项目的潜在供应商应登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取竞争性磋商文件（登录政府采购云平台→ 项目采购 → 获取竞争性磋商文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。获取采购文件，并于2023年12月05日16:00（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

- 项目编号：YJSLC(CGZB)-2023-010

项目名称：英吉沙县萨罕镇卫生院手术设备、手术器械采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：628098

最高限价（元）：628098

采购需求：

标项名称: 英吉沙县萨罕镇卫生院手术设备、手术器械采购项目

数量: 1

单位：批

简要规格描述：具体详见竞争性磋商文件

备注：具体详见竞争性磋商文件服务内容及要求

合同履行期限：以签订合同内容为准。

本项目（否）接受联合体投标

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无

## 3.本项目的特定资格要求：标项1

## 1、具有独立法人资格 ( 三证合一的营业执照 ) ；
2、法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标具备法人身份证及法人代表资格证明书)；

## 3、提供 2022 年度的财务审计报告（成立不足一年的企业提供有效银行资信证明）
4、提供依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据；
5、提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明；
6、根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125 号）的要求 ，凡拟参加本次招标项目的供应商 ，如在“信用中国” 网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询、网页打印)、中国政府采购网严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次招标活动 ；
7、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；
9、所投产品属于第二类医疗器械的 ，提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件） ；所投产品属于第三类医疗器械的 ，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；

10、投标保证金缴纳凭证。

## 三、获取磋商文件

时间：2023年11月22日至2023年11月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2023年12月05日 16:00（北京时间）

投标地点：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2023年12月05日 16:00（北京时间）

开标地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）不见面开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标，供应商需要使用CA加密设备，凡参加本项目必须可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。
   2.本项目实行网上投标，采用电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
   3.各供应商应在开标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
   4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网( http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/) 下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
   5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器 (建议使用谷歌浏览器) ，以便开标时解锁。
   6.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。投标保证金汇款凭证上用途栏应注明:招标项目名称+标项号+投标保证金。以保函形式缴纳的按要求提供投标担保函。否则，届时其投标将被拒绝。
  7.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：
https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标” —“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928 (如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播) ，钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

特别提示：

1、采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

2、超过200万元的货物和服务采购项目，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

3、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

4、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为3%~5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%~5%作为其价格分。

5、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为1%~2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%~2%作为其价格分。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：英吉沙县萨罕镇卫生院

地 址：新疆喀什地区英吉沙县

联系方式：13779711251

2.采购代理机构信息

名 称：英吉沙立诚工程咨询有限公司

地 址：新疆喀什地区英吉沙县工业园区诚祥路004号

联系方式：17397589666

3.项目联系方式

项目联系人：刘茹

电 话：17397589666

第二章 供应商须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 项目编号 采购内容 | 项目名称：萨罕镇卫生院手术设备、手术器械采购项目 项目编号：YJSLC(CGZB)-2023-010 采购内容：具体详见采购需求或磋商文件 |
| 2 | 采购人信息 | 采购单位：英吉沙县萨罕镇卫生院 联系人：努尔夏提 联系电话：13779711251 |
| 3 | 采购代理 机构 | 名 称：英吉沙立诚工程咨询有限公司 地 址：新疆喀什地区英吉沙县工业园区诚祥路004号 联系人：刘茹 联系电话：17397589666 |
| 4 | 最终交货地点 | 采购单位指定地点 |
| 5 | 付款方式 | # 设备安装验收正常运行15天后支付合同金额的90%，质保期满2年后正常运行无质量问题后支付10%款。 |
| 6 | 供货时间 | 自合同签订之日起15个日历日内完成供货及安装（严格按照采购单位的要求按时供货） |
| 7 | 资金来源 | 其他资金 |
| 8 | 招标方式 | 竞争性磋商招标(本项目采用网上电子招投标) |
| 9 | 投标人资格条 件及其他要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：无 3.本项目资格要求： ①具有独立法人资格 ( 三证合一的营业执照 )； ②委托代理人投标需提供授权委托书；(法定代表人投标需提供法定代表人资格证明) ； ③提供 2022 年度的财务审计报告（成立不足一年的企业提供有效银行资信证明） ； ④提供依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据； ⑤提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明； ⑥根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财 库﹝2016﹞125 号）的要求 ，凡拟参加本次招标项目的供应商 ，如在“信用中 国” 网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用 服务-查询、网页打印)、中国政府采购网严重违法失信行为记录名单的（尚在处 罚期内的） ，将拒绝其参加本次招标活动（现场查询核实） ； ⑦提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》 ； ⑧参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明； ⑨投标保证金缴纳凭证； ⑩所投产品属于第二类医疗器械的 ，提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经 营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件） ；所投产品属于第三类医疗器械的 ，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营 许可证明文件） 注 ：1、提供税务部门出具的近六个月内任意一个月的完税证明 ：①若供应商某月税收为零申报 ，须提供当月加盖税务局公章的无欠税证明或“ 国家税务总局电子税务局(12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main) ”的申报结果 查询截图。②完税证明中“税种”非养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险。请各供应商注意！ |
| 10 | 采购范围 | 详见第四章 采购内容及技术参数要求。 |
| 11 | 供应商信用查 询 | 1、查询渠道：信用中国（网址：http://www.creditchina.gov.cn）、 中国政府采购网(网址：http://www.ccgp.gov.cn）。 2、截止时点：开标后评标前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购组织机构在 规定查询时间内打印信用信息查询记录并归入项目档案。 4、使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名 单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人 民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝 其参与政府采购活动。联合体成员任意一方存在不良信用记录的， 视同联合体存在不良信用记录。 |
| 12 | 踏勘现场 | 不组织,投标人自行组织踏勘现场。 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |

| 14 | 联合体投标 | ☑不接受 □接受，联合体投标的须在投标文件中提供联合体协议书，联合 体所有成员不得超过 2 家，联合体的任何一方均不得再与其他投 标单位联合。 |
| --- | --- | --- |
| 15 | 招标代理费 | 中标服务费 ：根据发改价格【2015】299 号文件《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》协商确定 ，收费标准 ：100 万元以下 ，费率为 1.5% ；100-500 万元 ，费率为 1.1% ；500-1000 万元 ，费率为 0.8% ；1000-5000 万元 ，费率为 0.5% ；以上按差额定率累进法计算。中标单位在领取中标通知书前向代理机构一次性支付该费用。 帐户名 ：英吉沙立诚工程咨询有限公司 帐号：863010012010117543717 开户行 ：英吉沙县农村信用合作联社 支付形式 ：转账 支付时间 ：领取中标通知书前 |
| 16 | 最高投标限价 | 本次招标预算价：628098 元（投标报价超过采购预算价的按废标处理） |
| 17 | 投标有效期 | 投标有效期为 60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内， 凡符合本竞争性磋商文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 18 | 投标保证金 | 保证金形式 ：☑ 电汇 ☑ 转账 ☑ 银行保函 ☑ 电子保函（本项目允许的其他形式） 保证金数额 ：10000.00 元（壹万元整） 开户名称 ：英吉沙立诚工程咨询有限公司 开户银行 ：英吉沙县农村信用合作联社 帐 号：863010012010117543717 备注 ： 1、电汇或转账时请在汇款备注栏 ：项目名称或项目编号、标项号 (如有) ，并注明是投标保证金。 2、若采用电汇或转账形式 ，投标保证金须于投标截止前转入以上指定账户（资格审查以代理机构实际收到为准） ，不接受现金、支票及任何个人、分公司汇款 ，投标保证金付款凭证（或收据）复印件制作在投标文件中；若采用电子保函形式 ：按照政采云电子投标流程制作并上传电子保函；采用银行保函时 ，出具保函的银行级别 ： 应为国有商业银行或股份制银行的支行及其以上的银行 ，应将银行保函正本扫描件制作在投标文件中（采购人如需核实投标人须无条件提供银行保函正本原件）。 3、退投标保证金时 ，请各供应商提供银行开户许可证复印件、投标保证金收据原件、供应商出具的收到我公司（英吉沙立诚工程咨询有限公司）退还该项目名称投标保证金的收据原件（盖公章或财务章）。开标完成后 ，将以上资料交至英吉沙立诚工程咨询有限公司 ，财务联系电话 ：18909983439；（根据中华人民共和国财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招 标投标管理办法》第 38 条 ：投标保证金应当自中标通知书发出之日起 5 个工作日内 退还未中标人的投标保证金 ，采购人自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。 ） |
| 19 | 投标文件形式 | 电子投标文件包括“ 电子加密投标文件 ”和“备份投标文件 ”， 在投标文件编制完成后同时生成。 1、“电子加密投标文件 ”是指通过“政采云电子交易客户端 ”完 成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件 ”是指与“ 电子加密投标文件 ”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
| 20 | 投标文件份数 及要求 | 1、一份电子加密标书（“.jmbs ”格式），一份备份标书文件（“.bfbs ” 格式）。 2、每份电子投标文件应包括资格证明文件和商务及技术文件两部 分。 |
| 21 | 投标文件的上 传和递交 | 1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投 标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后 30 分钟内解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投 标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接 收回执。 |
|  |  | 2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上 传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式 提供备份投标文件 1 份（接收人邮箱：214429328@qq.com），“备份投标文件 ”由供应商自愿提供，招标文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。 a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩 并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件 ”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件 ”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前 1 日办理邮件提供事宜。 b.通过“政府采购云平台 ”成功上传递交的“电子加密投标文件 已按时解密的，“备份投标文件 ” 自动失效。投标截止时间前， 投标供应商仅提供了“备份投标文件 ”而未将“ 电子加密投标文 件 ”成功上传至“政府采购云平台 ”的，投标无效。 |
| 22 | 投标截止时间 及地点 | 投标截止时间：2023年12月05日 16:00（北京时间） 投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 23 | 开标时间及地 点 | 开标时间：：2023年12月05日 16:00（北京时间） 开标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn） |
| 24 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会由招标人依法组建； 评标专家确定方式：专家评委在开标前从政采云专家库中随机抽取。 |
| 25 | 是否授权评标 委员会确定成 交候选人 | 是，评标委员会推荐1名成交候选人。 |
| 26 | 成交候选人公 示媒介 | 新疆政府采购网公示期为一个工作日 |
| 27 | 履约担保 | 成交供应商在合同签订后 5 个工作日内向采购人交纳5%的履约保证金（具体以签订合同为准）（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户），如果中标供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。 |
| 28 | 中小微企业政 策文件 | （1）根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小 企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46 号）及（财库[2022]19 号），投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）中规定的中型、小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》。 （2）根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68 号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小型、微型企业。 （3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人 就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号），在政府采购 活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。投标人属于残 疾人福利性单位的，按照招标文件格式提供残疾人福利性单位声明函。 |
| 29 | 中小微企业政 策文件说明 | （1）本项目货物所属行业：医疗器械 （2）投标供应商在提供《中小企业声明函》时，必须将招标文件分项报价表或参数偏离表所列的采购标的物全部列入《中小企业声明函》，否则专门面向中小企业的项目做废标处理，落实10%价格评审优惠的不享受优惠政策。 |
| 30 | 评标办法 | 本项目采用综合评分法 |
| 备注 |  | 1、除法律、法规和规章规定外，竞争性磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效文件。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。 2、磋商响应文件中的报价为一次报价，各投标单位进行二次报价（磋商），投标报价评审以二次报价为准，最终成交价以二次报价为准。一次报价不得高于总投资，二次报价不得高于一次报价。 投标人使用相同 IP 地址的，一经发现，相关部门将进一步核实， 查实后按串通投标处理。 |

## 二、投标人须知

（一 ）总  则

1、项目概况

1.1 本次招标采购项目名称：见投标人须知前附表。 项目编号：见投标人须知前附表。 招标人：见投标人须知前附表。

供货期：见投标人须知前附表。

供货地点：见投标人须知前附表。

1.2 招标人及联系人: 见投标人须知前附表。  代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3 资金来源：见投标人须知前附表。

1.4 本项目预算：见投标人须知前附表。

1.5 本项目控制价：见投标人须知前附表。

2、招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2 技术要求：详见竞争性磋商文件第四章采购内容及技术要求。

3、标包划分：

3.1 本项目划分： 1  个标包。

4、招标方式：

4.1 本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5、计价方式：

5.1 本次招标项目合同采用  固定总价。

6、评标办法：

6.1 本次招标评标采用 符合竞争性磋商文件的综合评分法 （详见第三章评标办法）

7、投标人资格：

7.1 参与采购活动的投标人必须是满足《中华人民共和国政府采购法》规定条件的法人、

其他组织或者自然人：

7.2 由于政府采购项目的差异性，投标人在参与具体政府采购项目活动时，应仔细阅读

该项目的资质要求,具体见投标人须知前附表。

7.3 根据电子化政府采购的特点，各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府

采购网正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证

书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

7.4 投标人必须确保自己在信息库中注册的信息真实、准确，并保证投标文件中的有关

信息与库中的信息相一致。否则，投标人因此蒙受损失，招标人概不负责。

8、投标费用

8.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9、踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、 地点组织投标人踏勘项目现场。如需踏勘现场，投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采 购人或采购代理机构联系人。投标人自行踏勘现场的，可咨询本项目采购人或采购代理机

构联系人。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文

件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

10、投标预备会

10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招

标人澄清。

10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄

清内容为竞争性磋商文件的组成部分。

11、 联合投标

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体 形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。招标人 根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标

人规定的特定条件。

11.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应 的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议

后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并

承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承 担连带责任。

12、招标代理费

12.1 中标（成交）单位在领取本项目中标（成交）通知书时，按照《国家计委关于印 发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980 号）及《招标代理服务收费 有关问题》（发改办价格〔2003〕857 号文）中规定由中标（成交）单位向招标代理机构支

付本项目代理费。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

| 中标（成交）金额 （万元） | 货物招标 | 服务招标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 以下 | 1.50% | 1.50% |  |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% |  |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% |  |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% |  |

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标（成交）

金额为 2000 万元，计算招标代理服务收费额如下：

100 万元×1.50%=1.5（万元）；

（500-100）万元×1.10%=4.4（万元）

（1000-500）万元×0.80%=4.0（万元）

（2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元）

合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元)

13、投标人应注意的事项

13.1 投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本竞争性磋商 文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按竞争性磋商文件的要求编制投标文件，投标

文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格等要求必须完全响应或优于竞争性磋

商文件中的要求。

13.3 所有投标人的投标保证金都应在竞争性磋商文件规定的投标保证金缴纳截止日期

前缴纳。

13.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一 合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检

测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5本项目只接受成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库并完成CA数字证书 申领供应商参与投标。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败

等后果由供应商自行承担。

13.6  投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括

但不限于：

（1） 国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及 行业管理标准；

（2）本地区有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。 本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。

（二）竞争性磋商文件

14. 采购文件的编制依据

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和 《中华人民共和国合同法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制

本采购文件。

15. 磋商文件的组成

15.1 磋商文件包括内容：

| 第一章 | 磋商公告 |
| --- | --- |
| 第二章 | 投标须知 |
| 第三章 | 评标办法 |
| 第四章 | 采购内容及技术要求 |
| 第五章 | 合同条款及格式 |
| 第六章 | 投标文件格式文本 |

15.2 除 15.1 内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对招标人和投标人起约束

作用。

15.3 投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时 向招标人提出，以便补齐。如有疑问，投标人应在以书面形式一次性向采购人和采购代理 机构提出同一环节的质疑。

15.4 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（采购 文件公告期限届满之前收到采购文件的，以完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间 为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第 6 个工作日）起 7 个工作日内且

应当在采购响应截止时间之前，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节

的质疑。否则，被质疑人可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意 或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作 日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下 载专区下载。采购文件的澄清将在政采云平台“更正公告 ”栏目予以公告，但不指明澄清

问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

16. 磋商文件的修改、补充、解释

16.1 磋商文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对采购文件进行必要的修改 和补充，并以更正公告形式在政采云平台 “更正公告 ”栏目予以公告，请各位投标人注意 查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。采购文件的修改、补充等内容 作为采购文件的组成部分，具有约束作用。

16.2 采购代理机构可视采购具体情况对已发出的采购文件进行必要的澄清、修改或者 补充。澄清、修改或者补充的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少 3 日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分； 不足 3 日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

16.3 供应商在规定的时间内未对采购文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无 异议。

16.4 磋商文件的解释

本磋商文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

17. 磋商文件的发出

17.1 磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报相关部门备案后， 方可发出。

18. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机 构的要求、检测内容、成交样品封存等事项。（评标委员会无法判断样品是否合格且样品 需要提供给第三方权威检测机构检测的,在投标人提供招标人认可的第三方权威检测机构 检测报告后，评标委员会推荐的成交候选人方可生效，采购人或代理机构发布成交（成交）

结果公告。

采购文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、投标人在规定时间内无法提供第 三方权威检测机构检测报告的处理方式。（采购人根据项目需求按上述要求自行描述）

（三）响应文件的编制

19、投标的语言及度量衡单位

19.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，以及投标人与招标人就有关投标的所有 来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文

翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

19.2 除竞争性磋商文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

20、 响应文件的组成

资格证明文件和商务及技术文件两部分。

20.1 资格证明文件（包括但不限于）

资格证明文件是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件

应能满足招标的要求，否则作无效投标处理。

### （1）开标一览表；

### （2）具有独立法人资格 ( 三证合一的营业执照 )；

### （3）委托代理人投标需提供授权委托书(法定代表人投标需提供法定代表人资格证明）；

### （4）提供 2022 年度的财务审计报告（成立不足一年的企业提供有效银行资信证明）;

### （5）提供依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据；

（6）提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明；

（7）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；

### （8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

### （9）投标保证金缴纳依据（汇款凭证）或保函等票据；

（10）投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

20.2 商务及技术文件（包括但不限于）

1、投标书（附件 1）

2、投标分项报价表（附件 2）

3、货物说明一览表（附件 3）

4、技术规格偏离表（附件 4）

5、商务条款偏离表（附件 5）

6、投标人关联单位的说明

7、中小企业声明函(货物)

8、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

9、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

10、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

注：以上材料须逐页加盖单位公章。

20.3 投标文件的要求

（1）供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求详细 编制投标文件，所提交的全部资料必须真实有效，并且要保证字迹清晰易于辨认。投标文 件应对竞争性磋商文件实质性内容作出响应，否则按无效标处理。

（2）投标文件格式应按本竞争性磋商文件第六章格式要求编制，不得对竞争性磋商文 件格式进行增删更改，否则按无效标处理。

（3）对竞争性磋商文件格式可更改的例外情况：竞争性磋商文件第六章附件格式要求 中明确规定表格中行数不够用时可按相同格式增加行数，其他一切内容和格式不得更改。

（4）投标文件为电子投标文件，电子投标文件按“政采云供应商项目采购-电子招投 标操作指南 ”及本竞争性磋商文件要求制作、加密传输。

（5）投标文件未在投标截止时间前完成传输的，视为投标文件撤回；投标文件未按时 解密也未提供备份投标文件的，亦视为投标文件撤回。

21、竞争性磋商报价

21.1 投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

21.2 投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、

单价和总价。

21.3 本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价；以最终竞争

性磋商报价作为评审价。

21.4 投标人应按“采购内容及技术参数要求 ”所列货物进行单价报价，并最终按货物

总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。

21.5 投标报价的价格是货物交货地验收价格，其总价即为履行合同的固定总价。

21.6 技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为

含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

21.7 投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

21.8 投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处

理。

21.9 如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应

技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

21.10 总投标价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，

但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

21.11 总投标价中不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中 该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项

目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

21.12 投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价

时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

21.13 投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件 价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报 价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需

的专用工具和备品备件另行支付费用。

22、 投标有效期

22.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 天。

22.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担竞争性磋商文件和法

律规定的责任。

22.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投 标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许 修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证

金。

23、投标保证金

23.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按 投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式 ”规定的投标保证金格 式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的， 评标委员会将否决其投标。

23.2 自中标（成交）通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标（成交）投标人的投 标保证金， 自政府采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标（成交）人的投标保证金。

23.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标文件；

（2）中标（成交）通知书发出后三十天内，中标（成交）人无正当理由拒签合同协议 书或未按竞争性磋商文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

23.4 投标保证金按投标人须知前附表第 24 条规定执行。

（四）投标文件的制作、上传及递交要求

24、投标文件的制作要求

（1）供应商应按照投标文件组成内容及项目招标需求和新疆政府采购云平台要求制作投 标文件，不按竞争性磋商文件和新疆政府采购云平台要求制作投标文件的将视情况处理（拒

收等），由此产生的责任由供应商自行承担。

电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南 ”及本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。本文件《第六章 投标文件格式》 中有提供格式的，供应商应按照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的 还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供；本文件《第六章投标文件格式》未提供格式的，请供应商自行拟定格式，并加盖单位公章，否则视为未提供。

备份电子投标文件：通过“政采云 ”平台电子投标工具制作投标文件所产生的备份文件。

（2）供应商应对所提供的全部资料的真实性、有效性承担法律责任，电子投标文件中所

须加盖公章部分均采用 CA 签章。

（3）投标文件以及供应商与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按竞争性磋商文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

25、投标文件的上传

（1）电子加密投标文件（ “.jmbs ”格式）：

a. 供应商应在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传递交至新疆政府采购云平

台，否则投标无效；

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

（2）备份投标文件（ “.bfbs ”格式）：

a.供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX 单位备份投标文件 ”， 加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件 ”以投标截止时间前指定接收邮箱最终收到的文件为准，逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前 1 日办理邮件提供事宜（接收人邮箱：214429328@qq.com）

b.通过“新疆政府采购云平台 ”成功上传递交的“ 电子加密投标文件 ”已按时解密的， “备份投标文件 ” 自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件 ”而未将“ 电子加密投标文件 ”成功上传至“政府采购云平台 ”的，投标无效。

26、投标文件的递交要求

（1）供应商须按照竞争性磋商文件和政采云平台的要求编制并加密投标文件。在投标

文件递交截止时间以前完成投标文件的传输递交，截止时间后递交的投标文件，将被拒收。

（2）备份电子投标文件必须在投标截止时间前送达指定的投标地点。备份电子投标文件

在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和供应商的

权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

27、投标文件的补充、修改与撤回

供应商应当在投标截止时间前完成电子交易文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、 修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、 修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回。投标截止时间后 传输递交的投标文件，“政府采购云平台 ”将予以拒收。投标截止时间后，供应商不得修改（补充）或撤回其投标文件。

（五）开 标、评标和定标

28、 开标

28.1 开标邀请

（1）开标准备：本项目开标的准备工作由采购组织机构负责落实，开标过程由采购组

织机构负责记录；

（2）开标主持：本项目开标由采购人或者采购代理机构主持；

（3）开标邀请：本项目采用电子交易，采购组织机构将按照竞争性磋商文件规定的时

间通过“新疆政府采购云平台，网址：www.zcygov.cn ”组织开标、开启投标响应文件，所 有供应商均应当准时在线参加。

（4）供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作 人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。供应商未参加开标的视同认可开 标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未

在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

28.2 开标程序（先资格、商务技术后报价）

（1）开标时间到后，主持人宣布开标会议开始。

（2）投标文件解密（解密规定见《供应商须知前附表》）。

（3）投标文件解密异常情况处理（处理办法见《供应商须知前附表》）。

（4）公布投标文件解密情况（投标文件成功解密的供应商名单等信息）。

（5）开启标书信息（资格证明文件、商务技术文件）。标书信息开启后，首先由采购 人或采购代理机构或评审小组依法对投标供应商的资格证明文件进行审查， 审查结束公布 投标供应商的资格符合情况。资格审查未获通过的供应商，其商务技术文件及报价文件不

再进入评审。

（6）商务技术评审结束后，主持人公布商务技术评审无效投标供应商名单和商务技术 评审有效投标供应商名单及其商务技术得分情况。商务技术评审无效的供应商，其报价不

再进入评审。

（7）开启有效投标供应商的报价，公布开标一览表有关内容，并【开启签字时段】， 供应商对开标纪录进行在线签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标

结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（8）评审结束后，采购代理机构在系统上公布评审结果。

特别情况说明：

（1）本项目采用电子交易，如遇“新疆政府采购云平台 ”电子化开标或评审程序调整

的，按调整后程序执行。

（2）开标过程中需要相关当事人进行签字或盖章确认的材料将通过“政府采购云平台 ” 进行，若因“政府采购云平台 ”技术问题无法进行签字或盖章确认的，采购组织机构将通过电子邮件等形式予以确认，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在线，签字

或盖章确认的时间为 20 分钟。如未及时签字或盖章确认的，视为无异议。

28.3 投标供应商资格审查：

（1）开标（标书信息开启）后，采购人或采购代理机构或评审小组首先依法对投标供 应商的资格文件进行审查，审查各投标供应商的资格符合情况。采购人或采购代理机构或 评审小组对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交 的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标(成交)资格并追究投标供应商

的法律责任。

（2）投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合竞争性磋商文件规定的“投标供 应商资格要求 ”的，采购人或采购代理机构将对其作“资格审查不合格 ”处理（无效投标），

并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

（3）供应商信用记录查询与使用：见《供应商须知前附表》。

29、评审工作的组织

采购人或采购代理机构负责组织本项目的评审工作，并依据《政府采购货物和服务招

标投标管理办法（财政部第 87 号令）》第四十五条的相关规定履行职责。

30、评标委员会的组建

30.1 评标委员会由采购人或采购代理机构依法组建，成员由采购人代表1名和评审专家2人组成，成员人数为 3 人，其中评审专家不少于成员总数的三分之二。

30.2 评审专家从新疆政府采购云平台专家库中通过随机方式抽取产生。评标委员会成

员名单在采购结果公告前保密。

31、评标委员会的职责

31.1 审查、评价投标文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求。

31.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

31.3 对投标文件进行比较和评价。

31.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

31.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

32、评标原则

32.1 评标委员会将遵循公平、公正、科学的原则，对供应商提交的投标文件进行综合评

审，评标委员会按照竞争性磋商文件规定的评标细则进行评分。

32.2 客观公正对待所有供应商，对所有投标评价均采用相同的程序和标准。

32.3 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出 结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同

意评审报告。

32.4 财政部令第 87 号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使 用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商 参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标 (成交)人推荐资格；评审得分相同的， 由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争性磋 商文件规定的方式确定一个供应商获得中标(成交)人推荐资格，竞争性磋商文件未规定的

采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标(成交)候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核 心产品，并在竞争性磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规

定处理。

33、评委纪律

评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不 得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙

江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

34、评标程序

34.1 在评审专家中推选评标委员会组长，采购人代表不得担任评标委员会组长。

34.2 评标委员会组长召集成员认真阅读竞争性磋商文件以及相关补充、质疑、答复文件、 项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术 标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标

准等。

34.3 评审人员对符合资格的供应商的投标文件的有效性、符合性、完整性和响应程度进

行审查，确定是否对竞争性磋商文件作出实质性响应。

34.4 评审人员按竞争性磋商文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文

件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为35％ ，采购项目中含不同 采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因素，

有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最 低的供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公

式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价） ×35

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

34.5 评审人员对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文 字或计算错误等，及时向评标委员会组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必 要澄清、说明或者补正的，应当以在线询标形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补

正。澄清、说明或者补正的内容应作为政府采购项目档案归档留存。

34.6 评审人员需对采购方工作人员唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评 审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分 不一致以及存在评分畸高、畸低情形的，应由相关人员当场改正或作出书面说明；拒不改

正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

34.7 评标委员会根据评审汇总情况和竞争性磋商文件规定确定中标中标(成交)候选供

应商排序名单。

34.8 起草评审报告，所有评审人员须在评审报告上签字确认，对自己的评审意见承担法

律责任。

34.9 采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

34.10 修改评审结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果， 并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一 的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政

部门。

35、澄清、说明或补正的形式

35.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，评标委员会将通过“政府采购云平台 ”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间

内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为 20 分钟。

35.2 投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台 ”在线答复的方式提 交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，

不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

35.3 上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台 ”在线 进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在

线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

36、错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信息

不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

36.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报价

明细表不一致的，以报价表为准；

36.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

36.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

36.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

36.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

36.6 如有多报（指数量超出竞争性磋商文件需求）、重报（指同一货物重复报价），其

投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

36.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法 调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如供 应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并加

盖公章（电子印章）。

37、无效投标文件

有下列情形之一的，投标文件按无效标处理：

37.1 报名的投标人与参加投标的投标人发生实质性变更的且未提供有效证明的；

37.2 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

37.3 投标文件非投标人法定代表人签署的，未提供或提供无效的法定代表人授权书；

37.4 未按竞争性磋商文件规定装订；

37.5 投标文件内容未按竞争性磋商文件规定签字或盖章的；

37.6 投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足或内容不全

或内容字迹模糊辨认不清的等而导致评标活动无法正常进行；

37.7 投标人未按竞争性磋商文件变更通知更改投标文件的；

37.8 《开标一览表》和《投标分项报价表》内容不完整且不接受修正意见或字迹不能辨

认的或未提供；

37.9 标项投标报价超过竞争性磋商文件规定的预算金额或最高限价

37.10 因投标人原因编制错误造成经评标委员会修正后的报价达到或超过投标报价的

0.5%；

37.11 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量

或者不能诚信履约的，且在规定时间内不能合理说明原因并提供证明材料的；

37.12 未实质性响应竞争性磋商文件中条款要求的投标文件；

37.13 不符合招标范围、技术规格、技术标准的要求无法满足采购人使用要求；

37.14 投标文件附有采购人不能接受的条款；

37.15 投标文件中提供了赠品或者与本项目采购无关的其他商品、服务；

37.16 投标文件中承诺的投标有效期少于磋商文件中载明的投标有效期；

37.17 投标人串通投标，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法

权益；

37.18 违反国家及政府部门相关法律、法规、文件规定或经评标委员会认定的其他属于重

大偏离；

38、废标

38.1 符合竞争性磋商文件规定废标情形的；

38.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

38.3 供应商的报价均超过了采购预算（或最高限价），采购人不能支付的;

38.4 因重大变故，采购任务取消的。

39、突发情况处理

39.1 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交

易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后  继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、

公正性的，应当重新采购。

39.2 采购代理机构或评审小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传

播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

（1）短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组在消除不可抗力因素后

继续组织电子交易活动；

（2）长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或评审小组将中止电子交易活动。

中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

40、 定标

40.1 采购结果确认（确定中标(成交)供应商）

采购结果确认（确定中标(成交)供应商）：本项目由采购人根据评标委员会提交的《评 审报告》，通过“政府采购云平台 ”依法确认采购结果、确定中标(成交)供应商。具体流

程如下：

（1）采购代理机构将在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人。

（2）采购人将在收到评审报告之日起 5 个工作日内，在评审报告推荐的中标(成交)候选

供应商名单中按顺序确定中标(成交)供应商，并将确认意见以书面形式回复采购代理机构。

40.2 采购结果经采购人确认后 2 个工作日内，采购代理机构将在新疆政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）上公告采购结果，中标（成交）公告期限为 1个工作日。

41、 中标（成交）通知书

41.1 在中标（成交）通知书发出前，招标人将中标侯选人的情况在克孜勒苏柯尔克孜自 治州公共资源信息网、新疆政府采购网予以公示，公示期为一个工作日。待公示期结束后，

采购组织机构向中标(成交)人发出中标（成交）通知书。

41.2 中标（成交）通知书作为签订合同的重要依据，对采购人和中标（成交）供应商均 具有法律效力。采购人改变中标（成交）结果或者中标（成交）供应商放弃中标（成交） 项目的都应承担法律责任。成交供应商不得向他人转让中标（成交）项目，也不得将中标

（成交）项目肢解后分别向他人转让。

（六）合同的授予

42、履约保证金

42.1 中标（成交）供应商在签订合同后 5 个工作日内向采购人交纳中标（成交）价5%的履约保证金（具体以签订合同为准）（鼓励以银行、保险公司出具的履约保函形式提交；若以电汇、银行转账方式提交的，必须转到采购人的指定账户

42.2 签订合同后，如中标供应商不按合同约定履约的，履约保证金不予退还，履约保证

金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

42.3 如果中标（成交）供应商在建设期内没有涉及采购人的应付而未付金额或违约行为，

采购人在项目验收合格后或提前终止合同后全额无息退还履约保证金。

43、签订合同及公告

43.1 采购人在中标（成交）通知书发出之日起 30 日内与中标（成交）供应商签订合同。

43.2 中标（成交）供应商拖延、拒签合同的,取消中标资格。

43.3 竞争性磋商文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件等均作为签订

合同的依据。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和中标供应商的投标文件的内容作实质

性修改。

43.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的

政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

43.5 采购人应当自政府采购合同签订之日起 7 个工作日内，将政府采购合同副本报同级

人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

（七）纪律和监督

44、对招标人的纪律要求

44.1 招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国

家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

45、 对投标人的纪律要求

45.1 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成 员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任

何方式干扰、影响评标工作。

46、对评标委员会成员的纪律要求

46.1 评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的

评审和比较、中标(成交)候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

46.2 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用

第三章“评标办法 ”没有规定的评审因素和标准进行评标。

47、 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

47.1 与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对 投标文件的评审和比较、 中标(成交)候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活

动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

48、质疑和投诉

48.1.供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害 的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出 质疑。供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知

其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的竞争性磋商文件提出质疑的，为收到竞争性磋商文件之日或者竞争

性磋商文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

48.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：供  应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、  明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。

（具体格式详见附件）

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表

人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

48.3 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超 出已质疑事项的范围。采购人及采购代理机构按《政府采购质疑和投诉办法》进行处理供

应商质疑事项。

48.4 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机 构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提

起投诉。

48.5 供应商有下列情形之一的，采购代理机构将上报克州财政局，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上质疑均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，质疑人无法证明其

取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

附件：

政府采购投诉书（范本）、质疑函范本

政府采购投诉书（范本）

| 投诉人： | 法定代表人： |
| --- | --- |
| 地址： | 电话： |
| 委托代理人姓名： | 职务： |
| 住址： | 联系电话： |
| 被投诉人： | 法定代表人： |
| 地址： | 电话： |

我公司参加了     年    月     日被投诉人组织的（采购人）（项目名称）（项目编号）的采购活

动，我公司认为该项目的（采购文件/采购过程/中标（中标）结果）损害了我公司权益，对此，我公司

于     年    月     日向（采购人或者政府采购代理机构）提出了质疑，（其于    年  月   日作出书

面答复，因对其作出的答复不满意）/（被质疑人未在法定期内予以答复，按照政府采购有关规定），现

向贵机关提起投诉：

1.具体的投诉事项及事实依据；

2.质疑和质疑答复情况简要描述；

3.投诉请求。

附件：

1.质疑书和质疑答复书；

2.证据材料（需注明证据来源），证人的姓名、住址和联系方式等；

3.营业执照；

4.法定代表人身份证明函

5.法定代表人授权委托书（包含法定代表人和委托代理人的身份证复印件）；

6.政府采购监管部门认为应当提供的其它材料。

投诉供应商：（盖章）

法定代表人（或主要负责人） ：（签字或盖章）

年   月    日

本投诉书正本叁份，副本   份并附电子文档。

投诉相关说明

投诉人应当满足《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购供应商投诉处

理办法》的相关规定。

一、质疑前置及时间要求

《中华人民共和国政府采购法》第五十一条：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可 以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十二条：供应商认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自己的权益受到损 害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提 出质疑。

第五十三条：采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书 面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

第五十五条:质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理 机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监 督管理部门投诉。

《政府采购实施条例》第五十五条：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证 明材料。供应商投诉的事项不得超出质疑事项的范围。

二、书面方式

《政府采购供应商投诉处理办法》第八条：投诉人投诉

时，应当提交投诉书，并按照被投诉人以及与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副 本。

投诉书应当包括下列主要内容：

（一）   投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

（二）   具体的投诉事项及事实依据；

（三）   质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（四）   提起投诉的日期。

投诉书应当署名。投诉人为自然人，应当由本人签章；投诉人为法人或者其他组织的， 应当由法定代表人或者主要负责人签章并加盖公章。

《政府采购供应商投诉处理办法》第九条：投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代 理人办理投书事务时，除提交投诉书外，还应当向同级财政部门提交投诉人的授权委托书， 授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

《政府采购供应商投诉处理办法》第十条：投诉人提起投诉应当符合下列条件： （一）   投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（二）   提起投诉诉前已依法进行质疑；

| （三） | 投诉书内容符合本办法的规定； |
| --- | --- |
| （四） | 在投诉有效期内提起投诉； |
| （五） | 属于本级财政部门管辖； |
| （六） | 同一投诉事项未经财政部门投诉处理； |
| （七） | 国务院财政部门规定的其他条件。 |

三、虚假、恶意投诉法律责任

第七十三条：供应商捏造实施、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉 的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

《政府采购供应商投诉处理办法》第二十六条：投诉人有下列情形之一的，属于虚假、 恶意投诉，财政部门应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

（一）1 年内 3 次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

递交投诉书地址：英吉沙县政府采购办监管办公室

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：  邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(盖章)：                   公章：

日期：

# 第三章 评标办法

一 、 总  则

1、一般规定

1.1 本项目的招标按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购服务和服务招标 磋商管理办法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及政府采购的有关规定

进行。

1.2 评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。

1.3 招标代理机构组织招标、开标、评标工作，全过程接受政府采购有关部门的监督、

管理和指导。

1.4 评标按照竞争性磋商文件规定的内容进行，采取综合比较和分项打分相结合的评

标方法（综合评分法），避免纯技术或纯经济的倾向。

1.5 本办法的评标对象是指供应商按照竞争性磋商文件要求提供的有效响应文件，包

括供应商应磋商小组要求对原响应文件作出的正式书面澄清文件。

2、磋商组织机构的组成

2.1 磋商小组成员由招标人的代表和随机抽取的有关方面的专家 2 名组成，成员为 3 人，磋商小组的成员在评标过程中必须严格遵守政府采购的有关规定。专家从当地专家库

中随机抽取产生。

2.2 评标工作组由招标人及有关专家组成，由磋商小组确认，并接受其领导。

2.3 竞争性磋商小组应相对独立工作，负责评标、撰写技术、商务评标报告。采购代

理机构负责评标过程中资料的保管、发放、回收，整理、汇总评标资料。

3、磋商小组职责

3.1 审查竞争性磋商文件是否符合磋商文件要求，并作出评价；

3.2 要求供应商对竞争性磋商文件有关事项作出解释或者澄清；

3.3 推荐中标(成交)候选人名单；

3.4 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。 4、磋商小组义务

4.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

4.2 按照竞争性磋商文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人

责任；

4.3 对评标过程和结果，以及供应商的商业秘密保密；

4.4 参与评标报告的起草；

4.5 配合有关部门的投诉处理工作；

4.6 配合招标人、招标代理机构答复磋商供应商提出的质疑。 5、 评标程序

5.1 本次评标首先由磋商小组对供应商的响应文件进行初审，对未能通过初审的响应

文件作废标处理；

5.2 对通过初审的供应商的响应文件进行详细的比较和评价。如需要，进行必要的澄

清工作；

5.3 评标报告与推荐成交候选人

5.3 磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供

应商每项评分因素的得分。

综合评分法服务项目的价格分值占总分值的比重(即权值)为 35％ ，采购项目中含不 同采购对象的，以占项目资金比例最高的采购对象确定其项目属性。其价格不列为评分因

素，有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最 后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按

照下列公式计算：

投标报价得分=（基准价/投标报价） ×35

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供 应商符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》法第二十五条磋商小组应当根据 综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商。符合本办法第 二十一条第三款情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价

由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

二 、投标文件初审

6、资格性审查:

6.1 评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审 查 标 准 (适 用 于 资 格 后 审) | 1 | 具有独立法人资格 ( 三证合一的营业执照 )； |  |  |
|  | 2 | 委托代理人投标需提供授权委托书；(法定代表人投标需提供法定代 表人资格证明) ； |  |  |
|  | 3 | 提供 2022 年度的财务审计报告（成立不足一年的企业提供有效银 行资信证明） ； |  |  |
|  | 4 | 提供依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据； |  |  |
|  | 5 | 提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明； |  |  |
|  | 6 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求 ，凡拟参加本次招标项目的供应商 ，如在“信用中国” 网站被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体(信用中国首页-点击信用服务-查询、网页打印)、中国政府采购网严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的） ，将拒绝其参加本次招标活动（现场查询核实） ； |  |  |
|  | 7 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》 ； |  |  |
|  | 8 | 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违规记录的 书面声明； |  |  |
|  | 9 | 投标保证金缴纳凭证； |  |  |
|  | 10 | 所投产品属于第二类医疗器械的 ，提供有效的行政主管部门颁发的 医疗器械经营备案凭证（医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可 证或其他医疗器械生产经营许可证明文件） ；所投产品属于第三类 医疗器械的 ，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许 可证（医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件） |  |  |
|  |  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |

6.2 如评标专家在检验电子标书过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检 验电子标书中以上相关资料的，否决其投标。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标

处理。

7、符合性审查

7．1 评审细则

| 项目 | 评审内容 |  | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 审查标准 | 1 | 由政府立项核准、审批的采购项目, 报价高于设定的采购预 算价的； |  |  |
|  | 2 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合磋商文件规 定的格式。 |  |  |
|  | 3 | 只有一个方案投标。 |  |  |
|  | 4 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |  |  |
|  | 5 | 对磋商文件规定的招标内容全部作出响应。 |  |  |
|  | 6 | 满足磋商文件提出的技术和质量要求。 |  |  |
|  | 7 | 完成期限满足磋商文件要求。 |  |  |
|  | 8 | 售后服务满足磋商文件要求。 |  |  |
|  | 9 | 投标有效期满足磋商文件要求。 |  |  |
|  | 10 | 投标人详细地址、联系人、电话。 |  |  |
|  | 结论：是否通过评审（须填写通过或不通过） 注：如有一项不合格，作废标处理。 |  |  |  |

7.2 评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据， 但投标有不真实不正确的内容时除外。

7.3 如果投标文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，评委会将予以拒绝，投标 人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

7.4 投标人可在现场 20 分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据竞 争性磋商文件及有关规定对投标人的异议进行复议

7.5 只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

温馨提示：投标文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验电子标书过程中，如 果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验电子标书中以上相关资料的，按无效 投标处理。即使投标单位将原件携带至现场的，同样按无效投标处理。

三 、投标文件的澄清和补正

8、澄清、说明或补正的形式

8.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容，评标委员会将通过“政府采购云平台 ”在线询标的方式要求投标供应商在规定的时间

内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为 20 分钟。

8.2 投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过“政府采购云平台 ”在线答复的方式提 交，并加盖公章（电子印章），或者由法定代表人（负责人）或其授权的代表签字。投标

供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，

不接受投标供应商主动对投标文件的澄清、说明或者补正。

8.3 上述询标、澄清、说明和补正工作如因客观原因无法通过“政府采购云平台 ”在线 进行的，将采用电子邮件等形式进行，请供应商保证办理投标事宜人员电话畅通、网络在

线。如未及时进行澄清、说明或者补正的，视为放弃澄清、说明或者补正的权利。

9、错误修正的原则

电子交易平台客户端里开标一览表录入的投标报价或优惠率与扫描上传的报价文件信

息不一致的，以扫描上传的报价文件信息为准进行修正。

投标文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

9.1 投标函中表述的内容与报价表中不一致的，以报价表为准；报价表中的内容与报

价明细表不一致的，以报价表为准；

9.2 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

9.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单

价；

9.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

9.5 若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；

9.6 如有多报（指数量超出竞争性磋商文件需求）、重报（指同一货物重复报价），

其投标总价在评标过程中不予调整，如其中标，其合同价按其投标单价予以调整；

9.7 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方 法调整或修正投标文件的投标报价，供应商确认后，以调整或修正后的投标报价为准。如 供应商拒绝调整或修正的，其投标文件按无效标处理。修正应当采用电子询标的形式，并

加盖公章（电子印章）。

四、 比较与评价

10、评标方法和标准

10.1 评标委员会按磋商文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合

格的投标文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。

10.2 评标委员会根据商务和技术评估的结果，采用综合评分法，分别对投标文件的商 务、技术、价格等内容进行打分。其中，商务评估、技术评估、价格评估的评分权值（详

见附件 1）。

10.2.1 评委打分办法

（1）参加评分的评委应尽力体现客观、实事求是，避免学派偏见和个人偏好。

（2）衡量、对比的依据，应以磋商文件、投标文件、提供的正式试验数据、质询澄

清中的文字为准， 口头回答和收集的资料只作为参考。

（3）评分主要是为比较各投标人的价格、商务和技术综合排序。

（4）评委打分采取记名形式。

（5）各评委根据提供的技术打分表独立自主打分，任何人不得要求评委统一打分或

统一确定等次顺序。

（6）对打分表中的每项条款，各评委应根据投标文件、澄清材料、磋商文件要求，

按满足的程度给投标人打分。

（7）评分程序

a 就投标人的投标文件对照整理出商务、技术评标因素对比表、偏差表，并在经过校

核的基础上逐项打分。

b 各评委独立完成打分后，将评分表交给代理机构，由代理机构组织进行分数统计。

c 最终汇总表中各投标人得分应为评委打分的算术平均值。

- 评分标准和细则（综合评分法评分标准）

商务、技术评分标准

| 1 | 投标 报价 （35分） | 35分 | 完全满足招标文件技术要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分别按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 本项目为非专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）及（财库[2022]19号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格扣除10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。 (投标报价超过采购预算价的按废标处理) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术 部分 （40分） | 40分 | - 投标人的技术指标、参数完全符合招标文件技术指标、参数要求的得35分；正偏离每一项加1分，最多5分。 - 2、技术参数如未能有效响应，每条扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 商务 部分 （25分） | 供货安装方案 8分 | 供货、安装方案计划详细有针对性、供货进度保证措施合理且切实可行，产品安装保证措施完善，方案整体优的得8分； 方案计划详细、供货进度保证措施合理，方案整体较好得5分； 方案计划一般、供货进度保证措施一般得 3 分；未提供不得分。 |
|  |  | 售后 服务 10分 | 售后服务承诺全面、实施周期科学、售后服务方案合理的，需配备售后服务人员，响应时间为30分钟内，需提供证明材料或承诺书（含售后人员信息等），以上内容完整、优秀的得10分，一般的得5分，未提供得0分。 |
|  |  | 质保期3分 | 质保期完全满足招标文件要求的得2分，（产品质保期最低为2年）每增加1年加1分，最高3分。 |
|  |  | 企业 业绩 4分 | 近三年同类产品销售业绩证明资料：如合同或中标通知书（需加盖单位公章），每提供1份有效类似销售业绩得1分，满分4分。（证明材料中需明确显示设备名称、规格型号等，未提供证明资料或无法辨识的，视为无效业绩不计分）. |

注：计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计取。

11、备注

11.1 根据《政府采购服务和服务招投标管理办法》第 87 号令第六十条  评标委员会认 为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能 诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；

投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.2 供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消中标（成交）资格。

11.3 与竞争性磋商文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。

附：对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（基准价/投标报价） ×35

11.4 各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分， 加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评估分。评标委员会将按投标人得分顺 序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，

按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一名至前三名投标人将成为中标（成交）候选人。

11.5 最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

11.6 经评标委员会评议，认为投标报价过高、超出采购人预算的项目，可以不确立中

标（成交）人，做为废标处理。

12、无效投标条款

12.1 投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

(1) 未在开标截止时间前通过网上招标投标系统递交有效电子投标文件的，开标系统 不予接收。

（2）所有投标人应在规定时间里完成投标文件的解密工作【投标人使用其有效加密锁 （CA 锁）进行解密（因投标人原因未能提供有效 CA 锁对其投标文件进行解密的，其投标 文件按无效标处理），以网上招投标系统解密倒计时为准】，因系统原因未能成功解密的 投标文件，可导入备份投标文件。备份投标文件也无法导入的，则投标文件被否决。

12.2 投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

(1)法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；

委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(2)投标人为本项目提供招标代理服务的；

(3)投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(4)投标保证金未按规定要求缴纳的；

(5)评标专家无法查看并检验电子标书中相关资料的；

(6)投标人超出营业范围投标的；

(7)联合体投标未提交联合体协议的；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消投标资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的； （13）投标人使用相同的 MAC 地址进行报名的；

（14）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门 核准的；

（15）投标人使用相同 IP 地址报名的，一经发现，监管部门将进一步核实，查实后按 串通投标处理；

（16）竞争性磋商文件规定的其它无效投标情形。

12.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

(1) 投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并 经监督部门核准的；

(2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认; 经监督部门核 准的；

(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但竞争性磋商文件规定提 交备选方案的除外；

(3)投标文件没有对竞争性磋商文件的实质性要求和条件作出响应;

(4)投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；注：投标人的投标报价各项单 价均不得高于竞争性磋商文件给定的单价最高限价，否则，其投标文件将按无效投标处理。

(5)不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据竞争性磋商文件的 规定对竞争性磋商文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（6）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核 准的；

（7）未按照竞争性磋商文件的规定提交投标保证金的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（9）竞争性磋商文件规定的其它无效投标情形。

12.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

(1)投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段） 中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标 委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核 准的；

（8）竞争性磋商文件规定的其它无效投标情形。

采购内容及技术参数要求

1、电动手术床技术参数（1台）

- 1、产品通过ISO9001认证（提供证书复印件加盖厂家公章）

- 2、产品通过ISO13485认证（提供证书复印件加盖厂家公章）

- 3、产品通过ISO14001:2015认证（提供证书复印件加盖厂家公章）

- 4、产品通过ISO45001:2018认证（提供证书复印件加盖厂家公章）

- 5、产品通过ROHS环境认证（提供证书复印件加盖厂家公章）

- 7、产品通过EN ISO 14971：2012、EN ISO 15223-1：2012（提供证书复印件加盖厂家公章）

- 8、产品通过EN 1041：2008、EN 60601-1：2006/AC：2010（提供证书复印件加盖厂家公章）

- 9、产品通过EN 60601-1-2：2007/AC：2010、EN 60601-2-46：2016（提供证书复印件加盖厂家公章）

- 10、整台设备必须遵循人体工程学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，性能安全稳定，电动电机驱动系统：均采用优质品牌电机，使整机达到噪声低、安全可靠性高。

- 11、多功能综合手术床，四组电机工作，满足台面电动上下升降，电动前后倾斜，电动左右倾斜，电动背板上下折。

12、床身采用钢制喷塑，外罩采用优质304不锈钢，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、易清洁，充分满足手术后床台消毒。

13、T型不锈钢分体式底座装置造型优雅，提供优异的耐冲击性及稳固性，易于清洁与消毒。

14、手术床采用方框式床框连接装置，保证产品安全稳定。（提供省级和以上国家政府机构出具的证明文件）头板连接件使用抱箍式调节锁紧装置。（提供省级和以上国家政府机构出具的证明文件）

15、四段床身设计，分为头部段、背部段、臀部段、腿部段。

★16、关键升降立柱部分：手术床升降立柱≥3节（提供省级和以上国家政府机构出具的证明文件），承重具有二倍的安全系数，采用方形立柱升降，八只固定紧锁件，双方框架式活动关节，保证立柱承载稳定。

17、关键刹车部分：手术床底座部分采用T型结构设计，设有急刹开关，刹车位于头部中央正下方，小T型样式左右活动脚踏式先进的机械设计（提供省级和以上国家政府机构出具的证明文件），一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式，确保手术中床台稳固、安全。

18、腿托材质为全聚氨酯模具一次成型，耐用舒适度高。

19、该手术台性能优良，功能齐备，造型美观，操纵方便。床垫：采用记忆海绵床垫，有效缓解患者压力点，防止术后褥疮发生；床垫材质符合安全标准，表面抗菌、易清洁，符合手术室消毒要求。

20、通过电磁兼容检测（提供电磁兼容省级检测报告），采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

21、技术指标：

1）手术台长度1950±50mm

2）手术台台面宽度 500mm±50mm

3）电源电压	220V±10%  50Hz

4）功率500VA

5）手术台固定方式：机械定位

6）手术台功能调节范围：

①前后倾≥15°（电动）

②左右倾≥18°（电动）

③头板上折≥90°，下折≥90°（手动），头板长度≥260mm，宽度≥375mm；

④背板上折≥80°（电动），背板下折≥40°（电动）

⑤腿板下折≥90°，水平外展≥90°（手动）

⑥手术台国标最低及最高（730-930mm）±50mm（电动）

23、标准配置：

SUS#304全不锈钢床体  1台

腰托                      1对

优质国产动力系统          1套

有线遥控器                1个

托脚架                    2件

托手架                    2件

床垫                      1套

麻醉屏架                  1付

2、麻醉机技术参数（一台）

主机部分：

- ≥10寸彩色触控屏，内置一体化屏幕。

- 电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能。

- 后备锂电池，使用时间≥110分钟。（提供证明文件）

- 具有≥3个辅助网电源插座，为围术期设备提供电源支持。

- 主机机身正面具备1个模块插槽，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等数据。

气源部分

- 标配氧气、空气两气源，可进行非纯氧供气，供气压力0.28MPa-0.6 Mpa。

- 具备氧气与空气机械四管流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min。

- 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%。

- 快速充氧范围25-75 L/min。

麻醉呼吸机：

  - 气动电控呼吸机。

  - 适用范围：成人、小儿和婴幼儿。

  - 具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得。

  - 通气模式：标配VCV、PCV、手动；可选配SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV、PRVC、SIMV-PRVC、PSVPro。（提供证明文件）

  - 控制通气模式下：

  - ★VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml。（提供证明文件）

  - ★PCV模式下潮气量控制范围：5～1500ml。（提供证明文件）

  - 呼吸频率设定范围：4～100次/min。

  - ★吸呼比设定范围：4:1～1:10。（提供证明文件）

  - 吸气压力设定范围：5～70 cmH2O

  - PEEP设定范围：OFF，3～30 cmH2O

  - 压力限制设定范围：10～100cmH2O

  - 吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%

  - 同步和支持通气模式下：

  - 触发窗设定范围：5%～90%

  - 吸气触发设定范围：流量触发0.2～15L/min，压力触发-20～-1cmH2O。

  - 吸气时间设定范围：0.2～5s

  - 支持压力设定范围：3～60 cmH2O

  - 重点参数监测范围：

  - 分钟通气量监测范围：0～100L/min

  - 吸气和呼气潮气量监测范围：0～3000ml（提供证明文件）

  - ★顺应性监测范围：0～300mL/cmH2O（提供证明文件）

  - 气阻监测范围：0～600 cmH2O/(s/L)

  - 其他监测参数：气道压力、呼末正压、平均压、平台压、吸呼比、呼吸频率，可选配：二氧化碳监测、麻醉气体监测、麻醉深度监测、氧浓度监测等。

  - ★呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG脑电波形，能够5道波形同屏显示。（提供证明文件）

  - 具有体外循环模式。

呼吸回路：

  - 标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置。

  - 一体化呼吸回路固定在主机左侧，牢固不活动防止气体泄露，呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。

  - 安全上升式风箱，便于观察泄漏，适用于成人、小儿和婴幼儿，用于各类病人时无需更换风箱。

  - 一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒。

  - 可选配有外部气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等。

  - 可选配辅助供氧功能，可不开机提供快速吸氧。

  - 标配智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。

  - ★具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏。

  - 可选择氧气或空气作为机械通气驱动源。

  - 回路泄漏量≤65ml/min。（提供证明文件）

蒸发罐:

  - 标配进口高标准蒸发罐，具有温度、压力、流量补偿功能。

  - 具有安全运输模式T模式，转运更换无需排空麻醉药。

  - 主机标配单罐位，可选配双罐位，具备互锁功能。

报警性能：

具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。

3、电动吸引器技术参数（1台）

1. 采用大流量无油润滑真空泵，抽气速率高，无油雾污染，泵体无需日常维护和保养。

2. 大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。

3. 设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和泵内。

4. 采用透明无毒聚氯乙烯吸引软管，便于吸引时观察管内液体。

5. 配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染。

6. 手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用。

7. 整机工作平稳，噪声低，使用寿命长。

8.极限负压值：≥0.09MPa(680mmHg)

9.负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)

10.瞬时抽气速率：≥40L/min

11.噪音：≤60dB（A）

12.贮液瓶：2500ml×2只(玻璃)

4、高频电刀技术参数（1台）

- 技术要求：

- 具有单极切割、单极凝血和双极输出的功能，可满足切割和凝血的各类外科手术

- 电源：220V±10%，具备自然冷却方式，可保证电刀长时间工作

- 温度：存放在室温+10℃～+40℃

- 技术参数：

- 电气安全性能符合：IEC601-1标准，电磁容性IEC 601-1-2]IEC 601-2-2

电刀安全类型达到I类、CF型。（高频漏电流小于150mA，低频漏电流小于10uA）

- 单极切割最大功率≥200W。

- ★具有单极（纯切、混切1、混切2、柔凝、强凝、喷凝）、双极电凝（标准、精细）至少8种工作模式。

- 具备“组织即时反馈技术”，机器可随组织阻抗变化适时调节输出功率，保证功率恒出

- ★具备负极板接触质量安全监测系统接触质量监测声光报警，并检测接触电阻变化，变化范围大于40%时自动停止输出，彻底杜绝负极板部位烫伤。

- 具有安全开机自检代码提示功能，当发现系统错误时能显示需要检查部位的错误代码，指明需要检修的部位

- 功率输出采用CPU双闭环控制：一旦有功率输出偏离安全设定值，CPU控制回路将切断电刀输出，确保安全

- 两种双极凝血模式：精细用于微小出血点双极电凝；标准用于大出血点双极电凝。

- 具有开机调用最近使用的模式、功率等参数功能

- 双脚踏接口：手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的手术来说提供了便捷;

- 技术指标需提供国家检测机构的检测报告

5、手术室对接车技术参数（2台）

一、规格：长365*宽64/73*高64/97cm±5cm

二、材质及配置：

1.活动床床框采用≥30×40×1.5mm矩型钢管；

2.床面为两折两块组合，工程塑料一次性吹塑成型；

3.床头床尾各1个点滴架插座，孔径20mm，由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音；另配四个引流袋挂钩；

4.不锈钢双段式四爪点滴架，直径19mm，结实耐用；

5.两片式工程塑料护栏，阻尼簧收放自如。

6.对接车分为内车和外车防止交叉感染。

7.注塑成型ABS工程塑料底罩，更易清洁卫生。

8.对接车轨道采用高强度铝合金型材，在活动床对接运动中更稳定可靠；

9.内、外车可升降调节，在两车铝合金导轨处于同一水平下，可使活动床平稳滑动，配4寸导向轮装置，可单人操作。

10.内车、外车对接时，有自动锁定装置，防止活动床滑动时,因为内外车滑动导致病人跌落

11.在活动床滑移到内车或外车时有自动锁定装置，确保安全；

12.刹车系统：内、外对接车，采用6英寸中控脚轮，一脚式中央控制刹车，一脚刹车四轮定位，在转运或对接是更可靠平稳无晃动。

13.中间导向轮设计，转运灵活，降低医护人员工作强度。

★14.产品通过欧盟CE认证，床垫通过欧盟CE认证。（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查）

★15.企业获得国家级高新技术企业证书和市级高新技术企业证书。（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查）（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查）

三、功能位置调节：

1.背板0-75度，整体升降：0-30cm。

2.床体可承受载重250㎏；床体重量≥70KG

3.一脚式中控刹车系统；

标准配置：

| 序号 | 配件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 活动担架车 | 1 |
| 2 | 对接外车 | 1 |
| 3 | 对接内车 | 1 |
| 4 | 点滴架 | 1 |
| 5 | 点滴架插座 | 2 |
| 6 | 捆绑束缚带 | 1 |
| 7 | 护栏 | 2 |
| 8 | 氧气瓶存放底座 | 1 |
| 9 | 脚轮 | 8 |
| 10 | 海绵床垫 | 1 |
| 11 | 导向轮 | 1 |

6、壁挂式空气消毒机技术参数（3台）

- 适用房间体积：≤100m3

- 电源：交流220V±22V

- 电源频率：50HZ±1HZ

- 输入功率：≤32W

- 外形尺寸：93*16*36cm

- 操作方式：人机同在、循环消毒、程序控制。

- 外表面应平整光洁，无锋棱、毛刺、裂纹等缺陷。喷塑件光亮，色泽均匀，无脱落、流挂、划痕现象。塑料件光洁、无开裂、变形现象。文字标志应清晰准确，各控制键应灵敏可靠。

- 消毒器无线遥控器应能对开/关机、时间调节、风速调节进行控制，其无线遥控距离应不小于5M。

- 定时选择：遥控器定时键可设置1-24小时步进量，按用户需要选择消毒时间。

- 电源开关能清楚地识别通断，并用文字或数字表示。电源开关用“1”表示开，用“0”表示关。定时开关应有数字时间表示。

- 循环消毒风量：≥800m3/h

- 消毒器工作的噪声≤50db(A)

- ★等离子电场电子密度3.3*1017—2.6*1018 m-3，负离子量≥3*107个/m3。

- 在空气消毒效果试验中，对白色葡萄球菌（8032株）的杀灭率≥99.90%，或对自然菌的消亡率≥90%的消毒时间不超过2h者为合格。

- 消毒时空气中的臭氧量应≤0.1mg/m³。

- 类型：壁挂式，适用环境：动态环境及静态环境

- 等离子发生器寿命≥25000小时。

- 有程控定时功能，可以预先设置好消毒器的开、关机时间。

- 有过滤网清洗提醒功能。

- 有电机故障自动报警功能。

- 有触摸式手动开机功能。

- 当等离子体电场不工作时或集尘模块尘满，影响工作效率时，具有自动报警功能。

- 显示屏采用LED点阵背显功能，使亚克力面板和显示屏融为一体，应用多种图标变化，更能体现科技含量。

- 本机采用四挡风速：低、中、高、强劲。

- 外壳采用冷轧板喷塑而成，使用更安全放心。

- 26.本机采用冷触媒过滤网，能更有效的去除甲醛、氨气、苯类、TVOC、硫化氢等多种有害气体。

7、除颤监护仪技术参数（1台）

- 适用范围

除颤监护仪临床上主要用于医院或急救车上对病人进行：生命体征监护、手动同步与非同步除颤、AED除颤、CPR功能等。功能强大对于挽救急重病患的生命具有重要意义。

- 技术参数

- 主机屏幕：≥7英寸彩色TFT屏幕，分辨率800×480

- 主机重量（含电池）:≤5.8kg

- 具备体外同步/非同步除颤，同步放电延迟时间小于 60ms（自R波尖峰起）

- 采用双相指数截断（ BTE）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿,建议初始能量150J，保护心肌受损；除颤能量最大360J，提高除颤成功率和有效性

- 除颤能量选择范围：能量分21档（1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/

- 100/150/170/200/300/360J）以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J

- 具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间

- 除颤充电至200J＜5S，充电至360J＜8S

- 病人阻抗范围：体外手动除颤：25~200欧

- 体内手动除颤：15~200欧

- AED全自动分析心律，需要进行除颤时按电击按钮进行除颤

- AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

- 支持指导CPR辅助功能，符合2020 AHA/ERC指南

- ▲成人/儿童一体化电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能

- ▲手动除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕并显示具体阻抗数值

- 体外起搏模式：按需起搏、固定起搏

起搏频率 40ppm～170ppm，精度±1.5%

起搏电流0mA～200mA，±5%或±5mA

起搏波形：单相方波

15.标配3导联心电（ECG)、呼吸（Resp）监护功能及配件

16.ECG 扫描速度包括：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s

17.ECG 灵敏度：2.5 mm/mV（×0.25）、5 mm/mV（×0.5）、 10 mm/mV（×1）、20mm/mV（×2）、40mm/mV（×4）

18.心率测量

新生儿：15bpm～350bpm

小儿：15bpm～350bpm

成人：15bmp～300bpm

精度：±1％或±1bpm

- 19.呼吸测量

测量范围：0rpm～120rpm

精度：7rpm～120rpm之间为±2rpm或±2%

- 20.具备高分辨率热敏点阵打印记录仪，记录纸宽50mm,最大可同时输出3道波形

21.记录仪打印速度 12.5mm/s、25mm/s、50mm/s 可选

22.智能报警，通过声音、灯光、文字等多种方式进行报警

- 23.系统报警：监护、除颤、电池充电、打印机等；生理报警：心电；技术报警：所有参数

- 24.可充电锂电池，工作时间除颤≥100 次，或起搏≥2h，或监护≥3h；低电量报警，报警发生后可连续进行20min的生命体征监护

25.充电时间：关机状态时，充电至100%小于3h；开机状态时，充电至100%小于4.5h

26.支持中英文操作界面，AED中英文语音提示

- 27.▲防尘防水等级:IP54

- 28.▲符合欧盟救护车标准EN1789:2020，并提供国际认证证书

29.符合除颤国际专用安全标准 IEC60601-2-4:2018

- 30.▲通过RTCA/DO-160G航空测试认证，提供第三方符合性证明书

- 31.具备USB接口，WIFI功能,可远程监测并导出病人数据

- 32.▲具备黑夜触点功能，能在黑暗环境迅速开启并操作设备

- 32.工作环境：工作温度0-50℃，工作湿度10％-95％

- 储运温度-30-70℃，储运湿度10％-95％

8、监护仪技术参数（1台）

- 监护参数

- 一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。

- 可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试，需提供证明文件。

- 支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。

- 支持选配双通道有创血压（IBP），在机器上的一个参数接口可以进行双通道的IBP监测，减少附件线缆。

- 支持选配心排（C.O.）。

- 显示

- 12英寸彩色显示屏，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息（提供机器实物图片）。

- ★支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式（需提供机器界面图片）

- 数据

- 主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

- ★支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。（需提供机器界面图片）

- 支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。（需提供机器界面图片）

- 性能特点

- 主机重量＜3.5kg。

- 在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。（需提供证明文件）

- ★在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。（需提供图片和厂家证明文件）

- ★支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。（需提供机器界面图片）

- ★支持29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。（需提供机器界面图片）

- QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。（需提供机器界面图片）

- 无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 （需提供机器界面图片）

- ★无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。（需提供机器界面图片）

- 同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

- ★支持用户自行安装激光打印机驱动。（需提供机器界面图片）

- 具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。

- 屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

- 电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。

- 监护仪设计使用年限8年。（提供机器标贴照片作为证明资料）

9、心电图机技术参数（1台）

# 一、工作条件：

- 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%RH~80%RH的环境下正常工作

- 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

# 二、 ECG输入

- ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

- *导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

- 输入阻抗：≥100M Ω（10Hz）

- 频率响应：0.01Hz ~ 450Hz

- 定标电压：1mV±2%

- *耐极化电压：±880mV（±5%）

- 内部噪声：≤12.5µVp-p

- 时间常数：≥5 s

- *共模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）

- 输入电流：≤0.01μA

- 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

- 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

- *中文输入及中文操作提示和中文报告语言

# 三、波形处理：

- *A/D转换：24bit

- *采样率：40kHz，每导联

- *灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV ±5%

- 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

- 自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能

- 自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

# 四、存储器

- *设备内置存储器，存储病历800例

- 数据可通过SD卡、USB口导入导出

- 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

五、 显示器：

- *7英寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格

- 显示信息：同屏显示12导同步心电波形

- 显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等

# 六、记录器：

- 热敏式点阵打印机

- 走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s （±3%）

- 记录通道：3×4、3×4+1R、3×4+3R、6×2、6×2+1R、12×1

- 记录纸规格：支持折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm

- 打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

- 记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等

- *可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

- *具备在无网格纸上打印网格功能

# 七、功能

- *直接功能键和标准键盘，直观、易用，具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率

- *可选配心电向量

- 可准确判定接触不良的电极并予以指示

- 拥有自动测量功能和自动诊断功能

- 手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。

- R-R间期检测，并将R-R趋势测量报告连同心电波形一并给出

- *自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。

- 支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测延时打印报告

- 周期记录模式,记录时间间隔最长可设置为60分钟

- 长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录

- 具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

- 可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量

# 八、外部输入接口：

- USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口，SD卡接口

- *支持内置WIFI（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网

- *支持DAT、PDF、SCP（选配）、FDA-XML（选配）、DICOM（选配）格式，满足医院信息化需求

- 支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息

# 九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动

# 十、电源：交直流两用　自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz

*10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时

# 十一、产品认证：

*11.1通过CE认证、FDA注册及ETL认证

# 11.2公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证

# *11.3 通过AHA、MIT、CSE公开数据库测试的SEMIP心电自动分析系统

10、手术无影灯技术参数（1台）

性能要求：

- 产品通过ISO9001、ISO13485认证（提供证书复印件加盖厂家公章）

- 2、产品通过ISO14001:2015认证、ISO45001认证（提供证书复印件加盖厂家公章）

- 3、产品通过ROHS环境认证、欧盟CE认证。（提供证书复印件加盖厂家公章）

4、具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳，维修成本低的特点。（提供中国权威机构证明文件）

5、采用椭圆大臂，符合空气动力学设计的外形，有利于层流空气的流通，表面采用进口环保粉尘喷涂，表面抗菌抗病毒（提供检测报告）。

6、 灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM，可获得极佳的层流效果。

★7、无影灯各旋转轴位置，采用蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。（提供中国权威机构证明文件）

- 8、消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压134°消毒。

9、调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。（提供中国权威机构证明文件）

- 10、采用独特的进口LED灯泡（提供进出口报关单），一主三副结构，非透镜结构，有效的利用反光碗多光源反射原理，减少了光能损耗，提高无影率（提供实物图片证明文件）。

★11、每个LED灯泡都配有独立的散热片（提供实物图片证明文件），且配合灯盘中心处上下通透散热结构，使无影灯具备超低发热量和冷光特性，出色的冷光效果使医生头部和伤口区无明显温升（提供中国权威机构证明文件）。

- 12、通过电磁兼容检测（提供电磁兼容省级检测报告），采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

- 13、灯盘采用渐变式设计，交互式无缝压板工艺，聚光板灯盘四等分，可有效的提升无影效果。（提供实物图片证明文件）

- 14、可选配无线遥控控制系统。（提供实物图片证明文件）

技术规格：

1、照度（Lux）：母灯≤160,000 子灯≤130,000

2、色温可调（K）3500-4500

3、演色性指数（CRI）96

4、红色还原指数（Ra)96

5、调光范围10—100%

6、术者头部温升≤0.5℃

7、术野温升≤2℃

8、照明深度≥80cm

9、光斑直径100-300MM

- 灯泡类型LED

- 灯泡平均寿命≥60000h

- 12、LED灯杯直径≥60mm（提供实物尺寸图片证明文件）。

- 13、灯泡数量母灯48LEDS（主灯）+144LEDS（副灯），子灯24LEDS（主灯）+72LEDS（副灯）

14、高度调整≥118cm

15、LED灯杯散热片≥33mm

16、LED灯头散热盖母灯≥130mm子灯≥90mm

- 17、弧形拉手尺寸≥270mm

18、聚光板灯盘≤4等分

- 19、扇形调焦活动板半径母灯≥280mm子灯≥200mm

- 20、中轴护罩高度≥48mm（三点内嵌式固定）

21、照度和色温调节范围≥12档

22、电源输入100-240VAC,50/60Hz

23、功率母灯70W子灯50W

- 11、单臂机械吊塔技术参数（1台）

1、吊塔通过ISO9001、ISO13485认证（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查）

2、吊塔通过ISO14001:2015认证、ISO45001:2018认证、欧盟CE认证；（提供证书复印件加盖厂家公章）
3、提供国际标准产品标志证书，执行标准编号：EN81-1：11197-2004。（提供证书复印件加盖厂家公章）

- 4、吊塔在冲击作用下的机械性能及结构强度达到设计要求及其连接件承受冲击的能力，吊塔通过防撞检测（提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）

- 5、吊塔在地震实验环境下机械结构强度达到设计要求及在地震环境下的抗震能力，吊塔通过抗震≥7级检测（提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）

- 6、吊塔箱体通过IPX6等级防水检测（提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）

- 7、主体材料要求为高强度铝合金型材，不低于6063号（提供型材检测报告证明材料），加工级别达到T5标准。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露，进口粉末涂料表面处理（提供抗菌报告）；

- 8、吊塔水平横臂具有安全承载装置，吊塔具有中轴旋转装置（提供中国权威机构证明材料）。

- 9、吊塔内部采用气电分离式设计，保障使用安全：吊塔箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外（提供中国权威机构证明材料）。

- 10、通过静态力负荷测试 ，负载状态下，悬臂角度相对于水平位置的角度偏移量≤1.5°（提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）。

- 11、气体终端所有气体插座和接头由原厂生产，终端通过抗菌检测（提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章），气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修。

- 12、电源插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。

- 13、吊塔轴承采用滚针式，可转动次数不小于10万次。（提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）

- 14、吊塔最大承载重量≥680Kg（提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章，原件备查）。

- 15、吊塔吊塔具有四倍承重系数安全负载装置。（提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）。

- 16、吊臂（包括吊臂柱）旋转角度不小于340°，六点式阻尼刹车系统，阻力可调。（提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）。

- 17、托盘承载重量≥80kg；带抽屉的托盘承载重量≥50kg；抽屉承载重量≥20kg。（提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章）。

- 18、吊塔中轴长≥180mm，直径≥110mm；壁厚≥17mm；

19、三腔式吊塔横臂旋转角度≥340º，长≥800mm,宽≥190mm，高≥125mm,壁厚≥10mm；

- 20、吊塔箱体连接吊管长度可根据房间高度定制，直径≥100mm,壁厚≥4mm；

- 21、吊塔箱体旋转≥340º，高度≥900mm，梯形箱体无棱角设计，箱体左右两侧各带一根不锈钢输液泵支架，注射泵架上下固定装置，上段为四分段宝塔状，下段为螺旋式固定结构，配可旋转伸展式输液架1套。

- 22、箱体托盘：2个，吊塔托盘为八腔式铝合金一体压铸成型；托盘固定方式采用加强铝合金三角架支撑，可选配悬挂网篮等；

- 23、抽屉：1个，承载重量≥20Kgm；抽屉带自动吸合式设计；

- 24、每套配置气源：氧气2只、负压吸引2只、压缩空气1只；选配负压吸引装置，和氧气吸入器（和吊塔同品牌，提供医疗器械备案证书）

- 25、每套配置电源插座≥6个（兼容国、美、英标准）；

- 26、接地端子2个；网络接口1个；配置可以升级，可以按照用户要求灵活选配。

- 27、标准配置：

- 底座1套、护罩1个、横臂1套、吊管1套、箱体1套、托盘2个、抽屉1个、输液架1个、氧气2个、负压吸引2个、压缩空气1个、插座6个、接地端子 2个、网线接口1个

12、骨科手术器械包技术参数（1套）

| 序号 | 产品名称 | 尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 2 |
| 2 | 帕巾钳 | 140，尖头 | 4 |
| 3 | 手术刀柄 | 3# | 1 |
| 4 | 手术刀柄 | 4# | 1 |
| 5 | 组织剪 | 160，弯 | 1 |
| 6 | 组织剪 | 180，弯 | 1 |
| 7 | 医用镊 | 160，直 | 1 |
| 8 | 组织镊 | 160，1×2钩 | 1 |
| 9 | 医用镊 | 250，直 | 1 |
| 10 | 持针钳 | 180，直，细针 | 1 |
| 11 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 1 |
| 12 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 2 |
| 13 | 止血钳 | 140，弯，全齿 | 2 |
| 14 | 止血钳 | 220，弯，全齿 | 1 |
| 15 | 组织钳 | 180，直 | 2 |
| 16 | 创口钩 | 210×55，三爪，钝，扁柄 | 2 |
| 17 | 骨撬 | 240×3，髋关节 | 1 |
| 18 | 截骨刀 | 230×8， 弯，平刃，六角柄 | 1 |
| 19 | 截骨刀 | 230×12 ， 弯，平刃，六角柄 | 1 |
| 20 | 骨膜剥离器 | 220×12，弯，圆刃 | 1 |
| 21 | 骨膜剥离器 | 220×15，弯，圆刃 | 1 |
| 22 | 骨锤 | 220/270g | 1 |
| 23 | 骨刮匙 | 230×6，直，六方柄 | 1 |
| 24 | 骨刮匙 | 250×3，直，六方柄 | 1 |
| 25 | 咬骨钳 | 220×6，侧角头，双关节 | 1 |
| 26 | 咬骨剪 | 270，弯，双关节 | 1 |
| 27 | 骨克丝钳 | 210×Ф2，虎头 | 1 |
| 28 | 骨科复位钳 | 210，带尖 | 1 |
| 29 | 不锈钢服药杯 | 50ml | 2 |
| 30 | 不锈钢洗涤盆 | Ф220×95，加厚型 | 2 |
| 31 | 不锈钢腰子盘 | 205×130×25，浅型 | 2 |
| 32 | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 2 |

13、普外科手术器械包技术参数（1套）

| 序号 | 产品名称 | 尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 2 |
| 2 | 帕巾钳 | 140，尖头 | 2 |
| 3 | 手术刀柄 | 4# | 1 |
| 4 | 手术刀柄 | 7# | 1 |
| 5 | 组织剪 | 180，弯 | 1 |
| 6 | 组织剪 | 200，弯，综合 | 1 |
| 7 | 精细剪 | 220，弯 | 1 |
| 8 | 组织镊 | 160，1×2钩 | 1 |
| 9 | 医用镊 | 180，直 | 1 |
| 10 | 医用镊 | 250，直 | 1 |
| 11 | 显微镊 | 180×1.2，直型，1×2凹凸齿，圆柄 | 1 |
| 12 | 胸腔镊 | 250×2.5，直，无损伤 | 1 |
| 13 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 1 |
| 14 | 持针钳 | 160，直，粗针 | 1 |
| 15 | 持针钳 | 220，直，细针 | 1 |
| 16 | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 2 |
| 17 | 止血钳 | 140，弯，全齿 | 3 |
| 18 | 止血钳 | 180，弯，全齿 | 2 |
| 19 | 止血钳 | 220，弯，全齿 | 2 |
| 20 | 胸腔止血钳 | 250×2.7，圆弯R32×15 （中弯） | 2 |
| 21 | 止血钳 | 220，直，全齿，有钩 | 1 |
| 22 | 组织钳 | 180，直 | 3 |
| 23 | 肾蒂钳 | 250，头圆弯，30×22，1×2凹凸齿 | 2 |
| 24 | 胃钳 | 290 | 1 |
| 25 | 肠钳 | 250，直，斜齿 | 1 |
| 26 | 肠钳 | 250，弯，斜齿 | 1 |
| 27 | 取石钳 | 210×35×5，弯，穿鳃式，胆 | 1 |
| 28 | 取石钳 | 210×23×5，弯，穿鳃式，胆 | 1 |
| 29 | 胆道探条 | 300×3，双头 | 1 |
| 30 | 胆道探条 | 300×4，双头 | 1 |
| 31 | 胆道探条 | 300×5，双头 | 1 |
| 32 | 胆石匙 | 220×4×4，双头 | 1 |
| 33 | 甲状腺拉钩 | （117，120） 一副 | 1 |
| 34 | 腹壁拉钩 | 280，37×60/45×80，空心柄，双头 | 2 |
| 35 | 阑尾拉钩 | 260，29×48，20×41，双头 | 2 |
| 36 | 深部拉钩 | 200×24×100，S形 | 1 |
| 37 | 深部拉钩 | 250×36×110，S形 | 1 |
| 38 | 压肠板 | 300，直板 | 1 |
| 39 | 大腹钩 | 260 | 1 |
| 40 | 腹壁牵开器 | 260×190，Ⅱ型，钳式， 三翼，固定式 | 1 |
| 41 | 荷包成型器 | 7齿，42 | 1 |
| 42 | 不锈钢服药杯 | 50ml | 2 |
| 43 | 不锈钢洗涤盆 | Ф220×95，加厚型 | 2 |
| 44 | 不锈钢腰子盘 | 205×130×25，浅型 | 2 |
| 45 | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 2 |

14、呼吸机技术参数（1台）

一、基本特征

1.1 适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

1.2 采用≥10英寸彩色TFT电容触摸屏，全贴合屏幕，分辨率1280*800。

1.3 屏幕显示：≥4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

1.4 ★标配≥≥260分钟内置后备可充电电池（2块电池）。（提供检验报告证明文件）

1.5 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。

1.6 病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。

1.7 吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

1.8通气模式：有创通气和无创通气

二、呼吸模式及功能

2.1 标配模式： V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV通气模式。

2.2 可选配高级模式: 双水平气道正压通气DuoVent、自适应压力调节容量控制通气（PRVC、PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV、压力支持通气-自主/时控通气PSV-S/T、容量支持通气VS通气模式。

2.3 具有增氧、氧疗、吸痰、吸气保持、呼气保持、手动呼吸、叹息功能。

2.4 ★具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节呼气触发至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

2.5 具有高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加温加湿气体，使病人呼吸更加舒适。

2.6 ★具备动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。（提供证明文件）

三、设置参数

3.1 ★潮气量：20ml-2200ml（提供检验报告证明文件）

3.2 呼吸频率：1-100次/min

3.3 SIMV频率：1-60次/min

3.4 吸/呼比：4:1-1:10

3.5 最大峰值流速：≥210L/min

3.6 吸气压力：5-80cmH2O

3.7 压力支持：0-80cmH2O

3.8 压力触发灵敏度：-0.5- -10cmH2O

3.9 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

四、监测参数

4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。

4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测。

4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

4.6 具有吸入氧浓度的监测。

4.7具有72小时的趋势图、趋势表数据存储。

4.8 具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图3种呼吸环监测

五、其他功能

5.1 呼吸机提供锁屏功能。

5.2 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

5.3 ★可存储≥7000事件日志，包括报警日志和操作日志。（提供证明文件）

5.4 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能。

5.5 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

5.6 具有护士呼叫接口。

5.7配备重复性呼吸机管路和面罩2套

质保要求

1、本项目采购的货物质保期为2年。

2、供货方交付的货物的技术标准不低于国家标准。

验收保证的承诺

1、此次招标内容严格按照成交供应商的投标文件中的技术规格、数量及质量要求进行验 收；

2、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面共同清点、检查，做出质 量技术要求检查记录，双方签字确认；

3、供应商提供的货物未达到竞争性磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的， 由供应 商承担一切责任，并赔偿所造成的损失；

4、如产品发生质量问题后，须在30分钟内电话响应，在规定时间内不能解决问题的产品，乙方提供相同的产品给甲方使用，由此产生的费用均由乙方承担。如果需要更换产品的，要求更换的产品跟被更换的产品一致。

5、产品质量：在合同期内， 甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方负责。 产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方解决时，乙方应无偿解决（退换货）；

# 第五章 合同条款及格式

（本合同为合同样稿，最终稿由供需双方协商后确定）

合同协议书

合同名称             编号

买    方：                                    卖    方：

电    话：                                       电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经竞争性磋商招标，确定（卖方）为中标人。 按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）采购文件（2）投标文件（3） 中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为                元人民币。

# 4、付款方式： 设备安装验收正常运行15天后支付合同金额的90%，质保期满2年后正常运行无质量问题后支付10%款。

5、合同供货（服务）期限及地点和方式

6、验收要求及违约责任

7、违约责任及解决争议方法

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                          地    址：

邮政编码：                         邮政编码：

电    话：                           电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

二   合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性

法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和采购文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，

可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方

主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品， 完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装， 正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量 保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障

负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保 证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在

缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验

收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖

方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的， 应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应

当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服

务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行

支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和

资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全 面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标

的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，

该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款

中约定。

如设备按照国家规定或行业规定等，需要强制审验的，初步验收完成后三个月之内完，乙方应当进行设备的初次审验，审验合格，视为设备验收合格。（备注：设备初次审验及审验费用由乙方承担）

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合

约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标

的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的

异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据

结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税

法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取

补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的 5%，作为违约金，

违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当

承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期 正常使用的，应向买方偿付合同总价款 5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权

要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，

卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金， 同时承

担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，

部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造

成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提

出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责

任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切 损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保

护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降

低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修 补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。 同时，卖方

应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接 受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任 何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如

果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案

应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有

效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

(3)履约保证金（无息）将在卖方履行完合同义务，买方支付合同价款的五天内

退回。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对

方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管

理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

# 十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、

《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

第六章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

供 应 商 地 址 ：

联    系    人    ：

联  系   电  话  ：

日              期：         年         月         日

第一部分 资格证明文件

## （1）开标一览表；

## （2）具有独立法人资格 ( 三证合一的营业执照 )；

## （3）委托代理人投标需提供授权委托书(法定代表人投标需提供法定代表人资格证明）；

## （4）提供 2022 年度的财务审计报告（成立不足一年的企业提供有效银行资信证明）;

## （5）提供依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据；

## （6）提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明；

## （7）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；

## （8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

## （9）投标保证金缴纳依据（汇款凭证）或保函等票据；

## （10）投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

（1）开标一览表

招标项目名称：

招标项目编号：

单位：元（人民币）

| 投标项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供货期（天） |  |  |
| 投标有效期 |  | 60 天 |
| 投标报价 （人民币） | 小写 |  |
|  | 大写 |  |

填写说明：

1.开标时，本表中的内容与投标文件中的投标函、货物价格明细表及分项价格表的内容不一致的， 以本表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，

以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.投标总价为招标范围所列全部招标项目的报价总和，并应与投标报价明细表及分项价格表保持

一致。

3.投标报价不得填报选择性报价。

投标人名称：     （加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

授权代表签字或盖章：

签署日期：         年       月      日

## （2）有效的三证合一营业执照副本；

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

（3）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明书

致：（采购人）

同志，现任我单位            职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标文件附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件反面

法定代表人身份证复印件正面

投标人（盖单位章）：

法定代表人（签字或签章）：

年   月   日

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
　　本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件反面

授权委托人身份证复印件正面

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

投标人（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人：

年   月   日

- 提供 2022 年度的财务审计报告（成立不足一年的企业提供有效银行资信证明）;

- 提供依法缴纳近六个月任意一个月社会保险的凭据；

- 提供税务部门出具的近六个月任意一个月的完税证明；

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法违规记录的书面声明；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

(9)投标保证金缴纳依据（汇款凭证）或保函等票据

投标保证金缴纳凭证或保函

(10)投标人须知资料表要求的其他资格证明文件

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（附件 1）

2、投标分项报价表（附件 2）

3、货物说明一览表（附件 3）

4、技术规格偏离表（附件 4）

5、商务条款偏离表（附件 5）

6、投标人关联单位的说明（附件6）

7、中小企业声明函（附件7）

8、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

9、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

10、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

（附件1）

- 1、投标函

致：

为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                                     磋商文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价投标人的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)      作为投标人正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本响应文件的有效期为投标截止时间起60天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（四）我方如果中标，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。

（五）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按磋商文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（六）我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

### （八）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。

（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。

（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（九）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人：	        （公章）

法定代表人或委托人：	        （签章）

年	   月    日

（附件 2）

2 、投标分项报价表

项目名称:                      招标编号:                  包号:

报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性磋商文件。

3.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表 （报价表）内容为准。

（附件 3）

项目名称:

招标编号:

3、货物说明一览表

包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 供货期 | 供货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

（附件 4）

项目名称:

4、技术规格偏离表

包号:

招标编号:

| 序号 | 货物名称 | 竞争性磋 商文件条 款号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 如有正偏离需提供证 明材料，证明材料附 后(并注明页码) |  |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

（附件 5）

5、商务条款偏离表

项目名称:

招标编号:

包号:

| 序号 | 竞争性磋商文件 条款号 | 竞争性磋商文件的商 务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

（附件 6 ）

6、投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位

7、 中小企业声明函；

中小企业声明函(工程、货物)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部 由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中

小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人

员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业

人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企

业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

8、评分标准和细则中技术部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中技术部分要求的其他资格证明文件（主要包括：技术

部分技术指标、参数响应情况；）。

2. 复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

9、评分标准和细则中商务部分证明材料（格式自拟）

说明：1.应提供评分标准和细则中商务部分要求的其他资格证明文件（主要包括：类似

业绩；售后服务等）。

3. 复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字）

10、投标人认为有必要提供的其他证明材料（格式自拟）

说明：复印件上应加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字