地区康宁医院医疗设备一批采购  项目
竟 争 性 磋 商 文 件

项  目 名 称：地区康宁医院磁场刺激仪采购项目

项  目 编 号：2021-01-0358-1
采   购   人：阿克苏地区康宁医院 

招  标 代 理：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司 
二零二一年八月

采 购 文 件

项目名称：地区康宁医院医疗设备一批采购项目

采  购  人：阿克苏地区康宁医院

法定代表人：（签字或盖章）

联  系  人： 刘冉

电      话：0997-2195077 
招标代理机构：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司

法 定 代 表 人：（签字或盖章）

联   系   人：鲁冬梅

电        话：15770070829

联 系 地 址：阿克苏新城区民主路62号和谐家苑1号楼201-1商铺
二零二一年八月

目   录

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  竞争性磋商须知 
一、磋商须知前附表

二、总  则

1、适用范围

2、项目名称
3、合格的供应商应符合以下条件

4、竞争性磋商费用

5、代理服务费 
6、竞争性磋商

三、磋商文件说明
1、概述

2、磋商文件的构成

3、磋商文件的澄清或修改

四、响应文件的编写与递交

1、响应文件的组成

2、响应文件格式

3、竞争性磋商报价

4、响应文件的编写与密封

5、响应文件的递交

五、竞争性磋商程序和成交标准

1、磋商小组

2、磋商程序

3、终止竞争性磋商采购活动的条款

4、磋商评审的纪律与注意事项

5、成交

6、供应商需要注意的其它事项

六、授予合同

1、成交通知

2、签订合同

3、恶意行为的处理细则

第三部分  采购项目需求书

1、设计内容及要求
第四部分  合同主要条款

第五部分  响应文件格式

1.1 响应函及响应函附录格式

1.2 法定代表人身份证明格式

1.3 法定代表人授权委托书格式

1.4 供应商资料

1.5供应商资格声明及相关证明文件

1.6 反商业贿赂承诺书格式

1.7供应商认为需要提供的其他文件和资料

1.8 
项目管理总体目标
1.9 项目重点难点处理及合理化建议和承诺
1.10 供应商认为需要提供的其他文件和资料

附件: 报价表格式



[image: image1.png]


合同编号：KSMY-CG-2021-  号
采购招标代理合同

中华人民共和国建设部

                           制定

国家工商行政管理总局

项目招标代理协议书

甲 方（委托单位）： 阿克苏地区康宁医院                                       
乙 方（招标机构）：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司                          
委   托  时   间： 2021年 8月3日                          
委   托  事   项：  阿克苏地区康宁医院  （甲方）对  地区康宁医院

医疗设备一批采购项目  （项目名称）按照 竞争性磋商  式进行采购，

由 喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司 为本项目代理方。甲乙双方

经协商一致，达成如下协议：
一、总则
1. 双方根据国家法律规定建立委托代理关系，双方严格遵守和执行国家各项方针政策和有关法律、法规和条例规定。
2. 双方严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的规定实施本次招标。
3. 双方本着密切配合、分工协作、保证质量、按期完成的原则，共同做好本项目的招标工作。
二、委托范围
甲方委托乙方代理招标的具体内容为： 采购医疗设备一批。                                                                                   
项目投资额： 340000  元
三、招标代理服务费
招标代理服务费的支付，采用以下第 （2） 方式。
（1）由委托人支付。

（2）与招标人约定，由中标人支付。 按国家标准收取                   
采用第（2）种方式支付招标代理服务费的，招标文件必须写明，并包含在投标报价中。

招标代理服务费收费标准及金额：代理报酬依据按国家计委计价格【2002】1980号、发改办价格【2003】857号、发改价格【2011】534号、发改价格【2015】299号文取费，以中标价为基数计取。招标工作完成后向招标代理机构一次性付清。

例如：

收费标准：按：中标金额100万以下费率为中标金额的1．5%

中标金额100-500万费率为中标金额的1．1%

中标金额500-1000万费率为中标金额的0．8%

中标金额1000-5000万费率为中标金额的0．5%

注：中标服务费的收取按差额定率累进法计算，若中标金额为150万，则中标服务费＝（100×1.5%＋（150－100）×1.1% ）×0.7；
四、双方责任
 1. 甲方的责任
(1) 甲方法人代表委派一名负责人，作为甲方项目的负责人，全权代表甲方与乙方联席和处理招标过程中的有关事宜。在签署本协议时，甲方向乙方递交法人代表授权书。
(2) 甲方负责向有关部门办理项目审批手续。甲方负责向乙方提供委托招标项目的背景情况、项目批准文件（复印件）和项目招标所必须的技术资料，如委托设备招标时，必须有设备的详细清单、技术参数、安装调试及使用要求、合同特殊条款等资料，并与乙方一起就招标所需进行调研。
(3) 甲方负责向乙方提供招标项目所需资金落实情况的证明。
(4) 甲乙双方共同负责招标文件的编制工作。乙方对编制招标文件负总责，但在编制过程中甲乙双方必须紧密分工合作。对招标文件中的商务部分，以乙方为主，甲方协助；技术部分，以甲方为主，乙方协助。如甲方确无编制招标文件技术标书的条件，可由乙方编制，但甲方必须向乙方按时提供技术标书所需的完整的技术资料和要求。
甲方协助乙方进行有关招标文件的澄清、答疑和修改工作。
编制好的招标文件，必须经双方签字认可后方为有效，才可对外发售。
(5) 甲乙双方共同组织为项目招标必须进行的技术交流活动。
(6) 参加开标会。
(7) 协助乙方组建评标委员会。代表甲方推荐专家和评标委员会成员名单。对乙方筹组的评标委员会成员和拟聘的专家名单进行确认。
(8) 根据乙方提供的评标报告和中标候选人，确定中标人。
(9) 根据乙方发出的中标通知书，与中标人签订合同。
(10) 对评标内容保密，并监督招标全过程。
(11) 招标代理费由 中标方支付 。
2. 乙方的责任
（1）乙方负责组成专项工作组，承办此次招标。按照甲方的委托，精心组织本项目的招标工作，并向甲方通报招标计划和进度，保证招标计划的顺利实施。乙方负责指定一名项目经理，代表乙方联席和处理招标过程中的有关具体事宜，接受和签收甲方提供的招标所需背景情况、资料、目标、数据及具体要求等。与甲方一起就招标所需进行调研。
（2）甲乙双方共同负责招标文件的编制工作。在甲方的协助下，乙方对编制招标文件负总责。乙方负责对全部招标文件的综合编制、汇总、审核、印刷、装订、发售和解释工作。如果是国际招标，还须负责招标文件的英文翻译本，负责招标文件向有关审批部门的送审等工作。但在编制过程中甲乙双方必须紧密分工合作，对招标文件中的商务部分，以乙方为主，甲方协助；技术部分，以甲方为主，乙方协助。如甲方确无编制招标文件技术标书的条件，经甲方提出，可由乙方编制，但甲方必须向乙方法按时提供技术标书所需的完整的技术资料和有关技术使用要求等方面的材料。乙方汇总编制好的招标文件，需经甲方签字认可后方为有效，才能对外发售。
（3）乙方负责刊登招标公告或发送投标邀请书。
（4）乙方负责组建评标委员会，与甲方共同研究确定评标委员会的人员组成。对经双方确认的评标委员会成员和评标专家的邀请与聘任工作，由乙方负责。
（5）乙方根据实际需要，负责联席公证机关，对开标过程进行监督与公证。
（6）乙方负责与甲方协商拟定评标标准和评标办法（方案），供评标委员会选用。
（7）乙方负责与甲方协商确定开标程序，负责组织开标大会。
（8）乙方负责组织评标委员会进行评标，负责安排评标活动的有关事宜。乙方根据评标委员会提出的书面评标报告，向甲方推荐中标候选人，由甲方确定中标人；或依照甲方的要求，授权评标委员会直接确定中标人。乙方负责整理编写评标报告，经甲方同意签字盖章后，联名报送有关行政主管部门审查，以最终确定中标人。
（9）乙方负责向中标人发出《中标通知书》并通知中标方与甲方洽谈签订合同。
（10）乙方负责向未中标单位发出《未中标通知书》。
（11）乙方负责在政府采购网上发布中标结果公告。
（12）对评标内容保密。
五、有关经费问题
1.乙方承担招标过程中所发生的各项费用。
2.招标代理服务费由中标人支付。
3.招标文件收入归乙方所有。
4. 招标代理机构中选通知已发出或甲乙双方签订委托协议后，由于甲方原因停止招标的，甲方应给予乙方一定的费用补偿，具体金额为      / 。（不得低于乙方的前期投入成本）
5. 乙方发出招标文件后，由于有效投标人不构成竞争或其他原因而需要重新组织招标的，招标服务费应在原有基础上增补  /   ，具体金额由双方协商决定。
六、其他
1. 本协议书一式肆份，甲、乙双方各执贰份，由法定代表人或法人授权代表签字（盖章）后生效。
2. 未尽事宜，由双方协商解决。
3. 本协议执行期间，如遇国家颁布新的法律或规定与本协议相矛盾，以国家法律规定为准。
4.本协议对双方均具有法律效力。如执行中发生争议，双方可协商解决，也可以依法向人民法院提起
5、合同生效

本合同双方约定  签字盖章  后生效。

委托人(盖章)：                     受托人(盖章)：

法定代表人                         法定代表人
或授权委托人(签字或盖章〕：        或授权委托人(签字或盖章)：

邮政编码：                         邮政编号：843000
联系电话：                         联系电话：  
第一部分 竞争性磋商公告

项目概况
 地区康宁医院医疗设备一批采购项目 的潜在投标人应在政采云网上自主注册后报名获取招标文件，并于2021年9月3日16点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：2021-01-0358-1
项目名称：地区康宁医院医疗设备一批采购项目

采购方式：竞争性磋商 
预算金额：340000元
最高限价：340000元
采购需求：采购医疗设备一批（详见采购清单）。

合同履行期限：签订合同后15天内完成供货。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办[2007]51号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号。 

3.本项目的特定资格要求：

（1）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件；

（2）《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或二类医疗器械经营备案证原件；

（3）有效的三证合一的营业执照；

（4）供应商如在“信用中国”网及中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚;

（5）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段谈判，否则，相关谈判均无效；

三、获取采购文件
时间：2021年 8月 24 日至 2021 年 8月30 日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云报名成功后自行下载  
方式：政采云报名成功后自行下载
售价：0元
四、响应文件截止时间和地点
截止时间：2021 年9月 3日 16点30分（北京时间）

地点：阿克苏药品集散中心办公大楼一楼开标室（温宿县长兴街15号）

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
　1.采购人信息
名 称：阿克苏地区康宁医院    
地址：阿克苏地区阿克苏市幸福路6号
联系方式：0997-2195077 　 

2.采购代理机构信息
名  称：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司

地　址：阿克苏市新城区民主路62号和谐家苑1号楼201-1商铺 

联系方式：15770070829
3.项目联系方式
项目联系人：鲁冬梅     
电　话：15770070829　
第二部分  竞争性磋商须知
一、前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	采 购 人：阿克苏地区康宁医院
联系人：刘冉

联系电话：0997-2195077
地    址：阿克苏地区阿克苏市幸福路6号

	2
	采购代理机构
	名    称：喀什铭远建设工程项目管理咨询有限公司
地   址：阿克苏市新城区民主路62号和谐家苑1号楼201-1号商铺     
联 系 人：鲁冬梅

电    话：15770070829

	3
	采购项目名称
	地区康宁医院医疗设备一批采购项目

	4
	采购文件编号
	2021-01-0358-1

	5
	采购方式
	竞争性磋商

	6
	磋商文件的发售时间和地点
	发售地点：政府采购云平台　

发售时间：2021年8月24日至2021年8月30日，上午10：00-14：00，下午16：00-20：00（北京时间）。

（投标人必须在规定时间内领取采购文件）。

招标文件费：0元／份。

	7
	磋商保证金
	本项目免收投标保证金。

	8
	评审方法
	在满足采购方所需提供服务的基础上，功能需求完善，综合评标（不一定以最低价中标），汇总得分最高的中标。

	9
	供货期限
	签订合同后15天内完成供货。

	10
	质量要求
	合格

	11
	投标报价
	投标方应根据招标文件的要求写明本项目的收费报价金额、分项收费报价金额及测算依据。投标方只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。

	12
	联合体投标
	不允许联合体参加磋商。

	13
	供应商提出问题的截止时间
	若有疑问，请于磋商文件规定的磋商截止时间3日前将问题以书面形式提交招标代理人。

	14
	采购人说明澄清

的时间
	采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

磋商文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有投标供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

	15
	分包
	本项目不允许分包和转包。

	16
	构成磋商文件的

其他文件
	磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为磋商文件的有效组成部分。

	17
	响应文件接收截止时间及磋商时间
	接收文件截止时间2021年9月3日下午16:30（北京时间）

开标日期:2021年9月3日下午16：30 时(北京时间)

	19
	磋商有效期
	磋商截止之日起60日历天

	20
	备选方案
	不接受备选方案和多个报价

	21
	签字盖章
	竞标人必须按照磋商文件的规定和要求签字、盖章

	22
	响应文件份数
	投标书正本壹份、副本贰份（密封）

	23
	响应文件的装订
	正本和副本分别分开装订

	24
	响应文件封面的标注
	响应文件正本和副本的封面上均应标明：项目名称、项目编号、供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。

	25
	响应文件密封袋

的标注
	项目名称、编号、投标人名称、年月日。

	26
	递交响应文件地点
	阿克苏药品集散中心办公大楼一楼开标室（温宿县长兴街15号）

	27
	磋商时间和地点
	磋商时间：同竞标截止时间
磋商地点：同响应文件递交地点

	28
	采购最高预算价
	340000元整；在满足要求提供的设备参数及人员服务基础上，报价高于预算价，文件予以拒绝。

	29
	采购人其他要求
	参与本项目合格的供应商在收到本招标文件后应详细阅览，严格按照本招标文件第三部分采购需求内容结合企业自身条件做出详细的实施方案。

	30
	开标现场携带证件
	（1）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件；

（2）《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》或二类医疗器械经营备案证原件；

（3）有效的三证合一的营业执照；

（4）供应商如在“信用中国”网及中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚；

注：法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。

	31
	面向企业
	本项目只面向中小微企业。

	32
	中小微企业优惠
	采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目扣除比例为6%。


二、总  则

1、适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于本次采购项目。
1.2 本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其他相关法律、法规编制。

2、项目名称

地区康宁医院医疗设备一批采购项目
3、合格的供应商应符合以下条件

（1）本磋商文件“竞争性磋商公告”第五条规定的条件；
（2）在新疆政府采购云平台上报名并领取了磋商文件。

4、竞争性磋商费用

供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论采购结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

5、代理服务费 

由中标供应商支付（各投标供应商应在报价时考虑）

6、竞争性磋商

竞争性磋商是指采购人、政府采购代理机构通过组建竞争性磋商小组与符合条件的供应商就采购服务事宜进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和报价，采购人从磋商小组评审后提出的候选供应商名单中确定成交供应商的采购方式。
三、磋商文件说明

1、概述

1.1 本磋商文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目磋商的程序，是本次采购活动具有法律效力的文件。

1.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照磋商文件要求提交资料，或者响应文件没有对磋商文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、响应文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。
2、磋商文件的构成
磋商文件由磋商文件总目录所列内容组成（不限于）：

2.1 竞争性磋商公告；
2.2 竞争性磋商须知；

2.3 采购项目需求书；
2.4 合同主要条款；
2.5 附件。
3、磋商文件的澄清或修改
3.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2 磋商文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同招标公告发布网站），所有供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

3.3 磋商文件有多次澄清或修改时，以最后发出的澄清或修改公告为准。 

四、响应文件的编写与递交

1、响应文件的组成
1.1 供应商必须严格按下列内容和顺序自编目录并标注响应文件页码后装订成册，响应文件应包括以下部分（缺少任何一项证明文件，供应商将承担其响应文件无效的风险）：

1.1.1商务部分主要内容：

（1）响应函及响应函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介、项目负责人任命承诺书等）；

（5）供应商资格声明及证明文件；

（6）反商业贿赂承诺书；

（7）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

1.1.2技术部分主要内容：

（1）项目管理总体目标；

（2）项目重点难点处理及合理化建议和承诺；

（3）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

1.2 响应文件须用不褪色墨水书写或打印，将所有书面材料以 A4 幅面书写或打印并装订成册。
2、响应文件格式
供应商应按本章“1、响应文件的组成”中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五部分“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

3、竞争性磋商报价
本次磋商报价采用两轮报价。第一次报价为投标书书面报价；第二次报价在磋商时供应商可根据磋商情况给予让利优惠，也可以保持不变。在供应商二次报价后，根据财库【2014】214号文件规定，磋商小组可以酌情再与各供应商进行再次磋商。

4、响应文件的编写与密封

4.1 供应商应按本磋商文件所规定的格式、内容等编制响应文件，响应文件须在封面清楚标明“正本”或“副本”字样，“副本”可用“正本”的完整复印件装订，“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。每本磋商文件装订方式应为左侧装订，标书必须标明页码。

4.2 响应文件应由供应商法定代表人或经其正式授权的代理人在“磋商文件”要求签章的地方签字并加盖公章，并在每本响应文件封面标明正本（或副本）、项目名称及编号、供应商名称、时间（封面格式见“第五部分”）。
4.3 响应文件应按以下方法密封：供应商应将响应文件正本、所有副本分别密封在信封袋内，并在密封袋上标明项目名称及编号、供应商名称、时间。封口处均应贴密封条，并加盖公章。
不按照以上要求编写与密封的响应文件将可能被拒绝。

5、响应文件的递交
5.1 各供应商应在磋商当日并在本磋商文件“第一部分 竞争性磋商公告”规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件送达磋商地点。

5.2 递交截止时间后递交的响应文件，采购人将依法拒绝接收。

五、竞争性磋商程序和成交标准

1、磋商小组

1.1 采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的有关规定组建磋商小组，成员人数为3人（含）以上单数（其中业主代表1人），包括技术、经济等相关专业专家。
1.2 磋商小组将在磋商文件规定的时间和地点集中与单一供应商分别进行磋商。并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

参加磋商的供应商代表应签名报到证明其出席，如未按时签到，将被视为供应商自动放弃竞争性磋商权利。

1.3 磋商过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见，并在磋商工作结束后，不得将磋商情况进行泄露。
1.4 回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

2、磋商程序
磋商小组将依照以下程序进行磋商评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查：

2.1 资格性检查

磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定,对响应文件中的资格证明文件是否齐全、以及证件有效性进行审查,以确定供应商是否具合格供应商资格：
2.1.1 供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介、项目负责人任命承诺书等）；

2.1.2 供应商的营业执照副本、资质证书、开户许可证；
2.1.3 供应商的公司财务状况报告或经第三方审计的财务报表；

2.1.4参与磋商的供应商以他人的名义参加磋商、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加磋商的，该参与磋商的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。
2.2 符合性检查

依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：
2.2.1 投标报价是否预算内; 

2.2.2 响应文件内容是否齐全；
2.2.3 是否按照要求提交磋商保证金；

2.2.4 是否按照磋商文件的要求密封、签署、盖章；

2.2.5 响应文件是否有采购人不能接收的条件；

2.2.6其他法律、法规及本竞争性磋商文件规定的属响应无效的情形；

2.2.7投标人营业执照经营范围及资质要求是否满足招标需求；
2.3 磋商过程和评标准则
2.3.1 在磋商开始前，以递交响应文件顺序确定决定谈判顺序。
2.3.2 谈判将按照“四、3”条款规定的轮次进行。

2.3.３谈判过程将按照如下步骤进行：
第一轮次：评审及应答阶段。

第一，磋商小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，开发、集成人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，及伴随服务等方面）进行评审。

第二，磋商小组对技术服务与培训计划是否满足用户方要求进行评审。

第三，磋商小组根据评审、评议情况，要求谈判供应商就商务、技术、培训、服务等偏离情况做出进一步解释和承诺。

第四，重复上述过程，直至磋商双方均认为准确、完全表达了自身的谈判意向。经此过程后，对于仍不能满足用户需求的供应商将被淘汰，未被淘汰的被认定为候选供应商。

第二轮次：评定成交阶段

在第一轮次的基础上，候选供应商进行二次报价（提供书面报价，并由法定授权人签字或候选供应商盖章），磋商小组按功能需求完善，综合评标，评委打分汇总总分最高的投标企业中标，注：本次招标并不一定以最低价中标。

评标:商务标 30分、技术部分70分

评分标准如下：

	序号
	考核项目
	分数
	评分标准

	商务标（权重30%）

	1
	报价
	30分
	报价得分=(评标基准价/报价)×30%×100

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分（保留小数点后两位）

	技术标（权重70%）

	2
	实施方案
	20分
	投标企业的服务实施方案切实可行，方案可以很好满足采购单位需求得20分；服务实施方案切实可行，基本满足采购单位需求得15分；服务实施方案基本可行，方案较简单得10分，服务实施方案基本不可行，不能满足采购单位需求得5分以下，酌情给分。

	3
	服务承诺
	10分
	服务承诺非常满意的10分；服务承诺较好的8分；服务承诺一般5分；服务承诺较差的或者没有服务承诺的不得分。

	4
	项目人员配置方案
	10分
	根据各投标人针对本项目的人员配置方案，方案内容完整详尽，得10分；方案内容无缺漏得5分；方案内容不符合本项目情形的不得分。

	5
	培训方案
	5分
	提供操作培训和维护培训及其他形式培训，培训方案完整合理，优的得5分；良的得3分；一般的得1分，差得不得分。

	6
	售后服务方案
	10分
	是否有优质的售后服务方案。好的得10分，一般的得5分，较差的得0分。

	7
	货物质量性能
	15分
	货物质量、性能满足招标文件要求，产品性价比高，技术应答无偏离得15分；基本满足，性价比一般，技术应答无偏离得8分；性价比差、技术有有偏离得0分；


备注：计分最高的为第一中标候选人。

3、终止竞争性磋商采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购中心将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.3 在采购过程中符合要求的供应商不足3家的。

4、磋商评审的纪律与注意事项

4.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

4.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

4.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.4 磋商双方可以就谈判项目所涉价格、服务等进行实质性谈判，但磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的资料、价格和其他信息。

4.5 磋商结果由磋商小组成员在磋商记录上签字。

5、成交

磋商小组按照评审报告提出的排序第一的供应商直接确定成交供应商。

磋商小组将把排名第一的成交候选人定为成交人。排名第一的成交候选人若放弃成交因不可抗力提出不能履行合同或者在规定的期限内未按照谈判文件规定提交履约保证金的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。在履约过程中不能满足采购单位实际需求，服务不达标、提供产品低劣，以次充好或服务不到位，一经发现采购单位可按评标排名顺序选择第二中标候选人提供服务。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照上述规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6、供应商需要注意的其它事项

6.1 供应商必须由法定代表人或其代理人参加竞争性磋商，法定代表人委托代理人参加竞争性磋商必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受磋商小组的询问，并予以解答问题。

6.2 供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

6.3 在磋商会直至宣布结果之前，供应商不得向磋商评审专家询问磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其竞争性磋商无效并追究法律责任。

6.4 本磋商文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。
六、授予合同

1、成交通知

1.1确定成交供应商后，采购代理机构向供应商发出成交通知书，并将成交结果依法公告。

1.2 成交通知书将作为签订合同的依据。如果成交供应商没有按磋商文件的规定执行，成交供应商的成交资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

2、签订合同

2.1 磋商文件、成交供应商的响应文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。
2.2 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起5日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。
2.3 磋商文件所附《合同主要条款》是采购人与成交供应商签订合同的基本条款，成交供应商应认真阅读，在没有实质性违反磋商文件及响应文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，成交供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加竞争性磋商前慎重考虑相关商业风险。

2.4 合同签订后不允许将合同转与其他单位。
2.5 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

2.6 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，或重新组织采购。
3、恶意行为的处理细则

3.1 若供应商的响应文件中合格供应商应符合条件缺少任何一项，供应商将承担竞争性磋商无效的风险。

3.2 经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，采购人将再视情节轻重和影响程度做出：在政府采购相关网站予以曝光、向有关部门通报。
3.3供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在五个工作日内，按照相关的规定以书面形式向采购人提出质疑，但质疑供应商行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方负责承担相关的调查论证费用。

第三部分  项目采购需求

一、除颤起搏监护仪技术规格要求:

采购数量：一台
★重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。
★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
支持中文操作界面。
屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。
★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。
除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

★支持至少三种尺寸体内除颤的电极板，适用于不同病人类型。
体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。
开机时间≤2s，符合临床使用。
除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
★除颤后心电基线的恢复时间≤2.5s。
从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
★支持病人的接触状态和阻抗值实时显示。
支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。
心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。
通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。
可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。
★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册。
无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。
具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。
设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。
具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。
工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。
维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h。
床旁监护仪技术规格要求：

采购数量：两台

1：整机要求：
★1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。
1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。 
★1.3、≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥10通道波形显示。
★1.4、显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围，提供彩页证明材料。

1.5、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。
★1.6、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型[image: image2.png]


。
★1.7、监护仪设计的使用年限≥8年。
1.8、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。
1.9、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。
1.10、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。
1.12、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。
2：监测参数：
2.1.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。
2.1.2★标配EtCO2监测模块，支持旁流技术模块，模块即插即用。
2.1.3CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯。
2.1.4CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期。
★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页或者其他有效证明材料。
2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。
2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。
2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。
2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。
★2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时的动态血压统计结果。
★2.13、无创血压成人的测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。
2.14、提供辅助静脉穿刺功能。
2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。
2.16、支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。
2.17、支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

3：系统功能：
3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
3.2、支持肾功能计算功能。
3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。
3.5、支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
3.6、支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。
3.7、支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
3.8、支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。
3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。
★3.12、配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。
★3.13、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。
★3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。
支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。
维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h。
麻醉机技术规格要求：

采购数量：一台

1、货物名称：多功能麻醉工作站

2、数量 ： 台   

3、技术规格：

3.1 工作条件及基本配件

操作环境，温度：10°C-40°C，湿度：15%- 95%

电源：220-240V, 50Hz/60Hz

后备电池使用时间：90分钟 

具有RS-232接口、HL7、3个辅助电源接口等接口

机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉
适合内窥镜手术模式：具备顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。
非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全

3.2 气源

标配氧气、空气双气源，可选氧气、笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源

快速充氧范围25 - 75 l/min。

3.3 流量计

双管机械流量计

具备机械的氧笑联动装置，不受停电影响，保证氧气浓度不低于25%。

3.4挥发罐

标配单麻醉罐位，可选双麻醉罐位

★标配一个高品质的麻醉罐，麻醉罐和主机同品牌，具备温度、空气压力和流量补偿功能

首次加药量(干药芯)≥350ml，再次加药量≥300ml

3.5 呼吸回路

回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接

回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染

二氧化碳吸收罐，容积≥1450ml

内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

流量传感器监测频率为1000次/秒

★无需冷凝器，低回路系统容积，在包括2L手动皮囊情况下，机控模式回路容积不大于2700ml。为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障

具有回路整体加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

可选配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

具备智能回路识别报警系统，当二氧化碳吸收器未锁定时，机器能智能识别，并报警提示(二氧化碳吸收器未锁定)。

3.6 呼吸机 

3.6.1 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

3.6.2 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，压力控制模式、手动通气、电子PEEP。可选配SIMV-VC、SIMV-PC，带窒息后备保护通气的PS
潮气量范围：
容量控制：20ml-1500ml
压力控制：5ml-1500ml

吸气压力设置范围： 5-60 cmH2O

呼吸频率：4-100 次/分钟

吸呼比：4:1-1:8

压力限制范围：10-100 cmH2O

电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4-30 cmH2O

吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间

上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准的流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。

3.7 数字和波形监测

具备三级声光报警功能，有红黄报警灯显示

★10.4英寸彩色触摸控制屏，可同屏显示3通道波形和选配至少一个环图

★选配内置的插件槽，可直接热插拔插件

插件可在监护仪和麻醉机之间通用

可升级插件：CO2

同屏幕可显示3通道任意波形（压力时间波形，流速时间波形/容量时间波形，可选呼末CO2波形）和一个环图 (P-V, F-V, P-F)
潮气量监测范围：0-1500ml
分钟通气量监测范围：0-100L/min。
4.产品认证
4.1认证入选《优秀国产医疗设备产品遴选目录》。
4.2维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h。
四部分  合同主要条款

（此合同为格式范本，最终合同以双方协商为准）

XXXXXXXXXX项目合同

甲方：XXXXXX                

乙方：_____________________ 

签约地点：_____________________________

签约日期：_____________________________

第五部分  响应文件格式

封面格式
响  应  文  件
项目编号：                         

项目名称：                         

供 应 商：                         

法定代表人或其委托代理人签字：       

日期：   年    月    日

1.1响应函及响应函附录格式
响 应 函

XXXXXX  ：

根据贵（公司）单位对 XXXXXXXXXX 的磋商邀请（项目编号：XXXXXX），我公司经研究，决定参与本次竞争性磋商，并提交本项目响应文件正本壹份和副本贰份。

据此函，我公司承诺如下：

1. 我公司将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我公司已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。 

3. 我公司同意提供按照贵单位可能要求的与其竞争性磋商有关的一切数据或资料。

4. 我公司愿意遵守磋商文件中对供应商的所有规定。

5. 一旦我公司成交，我公司愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任。

6. 我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵单位提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为，将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。我公司同意提供按贵单位可能要求的与其竞争性磋商有关的一切数据或资料。
7. 我单位承诺磋商有效期为磋商截止之日起60日历天 。

8. 本次竞争性磋商有关的一切正式往来通讯请寄：
地址：                           邮编：

电话：                           传真：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

响应函附录（一）

	项目名称
	XXXXXXXXXX

	供应商名称
	

	项目负责人
	
	身份证号
	

	磋商报价

（第一次）
	（大写）                             

（小写）                           

	供货期
	      年   月   日完成

	质量要求
	合格

	磋商有效期
	60日历天

	备注
	


说明：此响应函后须附报价计取内容及依据

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日
响应函附录（二）

磋商文件响应偏差表
	序号
	条款号
	原条款内容
	建议修改后条款内容
	备注说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	


编制要求：

1、供应商应按顺序将建议的非实质修改的内容填入磋商文件响应偏差表中；
2、供应商对磋商文件的不接受或修改将影响其投标的相对竞争能力；
3、除本偏差表中所列出的偏差外，视为供应商完全响应磋商文件的其他内容。
供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日
1.2法定代表人身份证明格式
法定代表人身份证明

供应商名称：                                 

地址：                                      

姓名：           性别：        年龄：        职务：        

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。
  附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年  月  日

1.3 法定代表人授权委托书格式
法定代表人授权委托书
XXXXXX：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                     （被授权人姓名、职务）为我方 “ XXXXXXXXXX ”（采购项目编号：XXXXXX）竞争性磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：被授权人身份证复印件

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日    期：   年  月  日

说明：
1、如法定代表人参加竞争性磋商的，响应文件中不需提供授权委托书，但必须提供法定代表人身份证明；

2、如委托代理人参加竞争性磋商的，响应文件中必须提供法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书。

1.4 磋商保证金交纳

/

1.5 供应商资料

（1）供应商单位基本情况表

	供应商名称
	

	地    址
	

	法定代表人
	
	职务
	
	联系方式
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	近三年内有经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单
位
概
况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	              平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产
情况
	净资产         万元
	固定资产原值 ：     万元
固定资产净值：      万元

	
	
	负 债          万元
	

	
	
	主营收入
（万元）
	收入总额
（万元）
	利润总额
（万元）
	净利润
（万元）

	财务状况
（近三年）
	 2018年
	
	
	
	

	
	 2019年
	
	
	
	

	
	 2020年
	
	
	
	


说明：1、在按要求填写此表格后，各供应商可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

2、若供应商注册成立不足三年，应同时附供应商主要股东基本情况表。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日
（2）企业情况简介

（格式自拟）

（3）项目负责人任命承诺书

XXXXXX：

在XXXXXXXXXX（XXXXXX号）的建设中，我公司对项目负责人任命做出如下承诺：

如果我公司成交，拟派          同志（身份证号码              ）为本项目负责人，并保证每月法定工作日在现场办公，对本项目进行项目管理，不经采购人允许，保证不更换项目负责人。否则采购人有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由我公司负责。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

1.6供应商资格声明及相关证明文件
供应商资格声明文件
XXXXXX：

贵单位组织的编号为  XXXXXX号 竞争性磋商活动，我公司自愿参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

（1）营业执照副本；

（2）税务登记证副本；

（3）组织机构代码证副本；

（4）企业基本户开户许可证；

（5）近三年财务状况报告或经第三方审计的财务报表（完整）；

（6）其他自有资金相关证明文件（若有）；

（7）开户行存、贷款余额证明及资信评级文件（若有）；

（8）金融机构贷款意向证明文件（若有）；

（9）磋商文件所要求的及我单位认为有必要提供的其他证明文件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

说明：1、本声明书后须附上述各项证明文件。

2、若供应商注册成立不足三年，应同时附供应商主要股东近三年财务状况报告或经第三方审计的财务报表。

1.7 反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次磋商活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与磋商的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

1.8 供应商认为需要提供的其他文件和资料

1.9 项目管理总体目标

1.10项目重点难点处理及合理化建议和承诺
1.11供应商认为需要提供的其他文件和资料

1.12
附件: 报价表格式

报价表（最后报价）

报价公司：

总报价：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：   年  月  日

说明：本表是经磋商后供应商的最后报价表，供应商不需要在响应性文件中附此表，而是自行准备加盖单位公章的空白报价表若干份，以便在磋商小组规定的时间现场填写。

附 1 
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
         企业名称（盖章）： 
日 期： 

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
正本或副本








