附表   空气自动站建设项目采购明细表

	序号
	设备名称
	规格、参数
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	1
	PM10颗粒物分析仪
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	台
	
	国产品牌

	2
	PM2.5颗粒物析仪
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	台
	
	国产品牌

	3
	CO分析仪
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	台
	
	国产品牌

	4
	SO2分析仪
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	台
	
	国产品牌

	5
	NOx分析仪
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	台
	
	国产品牌

	6
	O3分析仪
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	台
	
	国产品牌

	7
	多元气体动态校准仪
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	台
	
	国产品牌

	8
	零气发生器
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	台
	
	国产品牌

	9
	能见度仪
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	套
	
	国产品牌

	10
	城市摄影系统
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	套
	
	国产品牌

	11
	气象五参数仪
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	套
	
	国产品牌

	12
	数据采集、传输及网络质控平台
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	套
	
	与自治区、国家数据平台

无缝对接

	13
	配套设备（采样系统、标气、减压阀、机柜、1.5P空调）
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	套
	
	国产品牌

	14
	UPS不间断电源
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	套
	
	持续供电4小时

	15
	监测站房
	详见：“2、设备技术参数”
	1
	套
	
	含三级防雷、电力网络拉设、、步梯、防护栏等

	16
	两年运维服务
	详见：“2设备技术参数”
	1
	项
	
	数据有效率不低于90%

	
	
	
	
	


2、 设备技术参数
2.1总体要求
1、仪器技术性能指标均应符合国家相关标准规定，并通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测，检测证书在有效期内（查询链接 http∶//www.cnemc.cn/gzdt/yqjc/jcdt/）。仪器供应商须按相关规定要求提供出厂检验报告、关键技术参数清单、出厂初始设置值、仪器硬件配置清单。
2、监测仪的安装调试、试运行、验收等工作，应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）和《环境空气气态污染物（SO2、NO2、02、C0）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193—2013）等相关监测规范实施。
3、仪器更新验收完毕，应通过新疆环境监测总站开展仪器的后评估，评估结果为合格。
4、仪器数据必须能够向新疆环境监测总站实时同步传输数据，须提供现有的数据传输平台设备厂家的溯源性授权文件原件。
5、出于对国家空气质量数据的保密要求，本次采购设备优先选择具有自主知识产权的国产品牌设备。
6、产品制造商或投标人须在阿克苏市设有售后维修点和提供备机服务，有专业维修人员，发生故障4小时内能够抵达现场进行故障排除工作及满足所有采购仪器运行5年所需的备品备件库。

7、颗粒物监测使用动态加热的β射线法仪器。

8、气态污染物监测使用点式分析法仪器。

9、动态校准仪应具备臭氧光度计。

10、PM2.5采样系统使用高精度旋风式切割机。
11、本项目为交钥匙工程，中标人负责保证设备正常运行的全部内容并保证顺利移交。

2.2技术参数要求
1、PM10颗粒物监测仪
（1） 设备用途：用于空气中PM10 浓度的监测 
（2） 配置要求：含切割头、采样滤膜等
（3） 技术参数：  
3.1 分析方法：基于β射线方法,用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM10）；
3.2 测量范围：（0～1000）μg/m3或（0～10000）μg/m3（可选）；
3.3 最小显示单位：0.1μg/m3；
3.4 切割器性能：Da50=（10±0.5）µm；
σg=1.5±0.1；
3.5 时钟误差：正常条件下±20s；
断电条件下±2min；
3.6 温度测量示值误差：±2℃；
3.7 大气压测量示值误差：≤1kPa；
3.8 流量测试：每一次测试时间点流量变化±10%设定流量；
24h 平均流量变化±5%设定流量；
3.9 校准膜重现性：±2%（标称值）；
3.10 环境条件影响测试：供电电压变化±10%，监测仪标准膜测量值的变化±5%（标称值）；
3.11 平行性：≤10%；
3.12 参比方法比对测试：斜率：1±0.15；
截距：（0±10）μg/m3；
相关系数≥0.95；
3.13 有效数据率：连续运行至少90天，有效数据率不低于85%；
3.14 安全性：需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求；
3.15 仪器具有触控彩屏、中文菜单界面。
2、PM2.5颗粒物监测仪
（1）设备用途：用于空气中PM2.5 浓度的监测 
（2）配置要求：含切割头、采样滤膜等
（3）技术参数：  
3.1 分析方法：β射线加动态加热系统方法，用于连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5）；
3.2 测量范围：（0～1000）μg/m3或（0～10000）μg/m3（可选）；
3.3 最小显示单位：0.1μg/m3；
3.4 切割器性能：Da50=（2.5±0.2）µm；
σg=1.2±0.1；
3.5 时钟误差：正常条件下±20s；
断电条件下±2min；
3.6 温度测量示值误差：±2℃；
3.7 大气压测量示值误差：≤1kPa；
3.8 流量测试：平均流量偏差±5%设定流量；
流量相对标准偏差≤2%；
平均流量示值误差≤2%；
3.9 校准膜重现性：±2%（标称值）；
3.10 环境条件影响测试：监测仪分别在不同的气压、温度和供电电压等6种环境条件下进行测试，应符合流量测试指标；
3.11 平行性：≤15%；
3.12 参比方法比对测试：斜率：1±0.15；
截距：（0±10）μg/m3；
相关系数≥0.93；
3.13 气溶胶传输效率：≥97%；
3.14 有效数据率：连续运行至少90天，有效数据率不低于85%；
3.15 安全性：需符合我国环境保护部门对含放射源设备使用的相关管理要求；
3.16 仪器具有触控彩屏、中文菜单界面。
3、一氧化碳分析仪（CO）
（1） 设备用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测 
（2） 配置要求：含过滤滤膜等
（3） 技术参数： 
3.1 分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法）；
3.2 测量范围：（0～50）ppm； 
3.3 ★零点噪声：＜0.1ppm ；
3.4 ★最低检测限：0.1ppm；
3.5 量程噪声：≤1 ppm；
3.6 示值误差：±2%F.S.；
3.7 量程精密度：20%量程精密度：≤0.5 ppm；
80%量程精密度：≤0.5 ppm；
3.8 24h 零点漂移：±1 ppm；
3.9 24h 量程漂移：24h 20%量程漂移：±1 ppm；
24h 80%量程漂移：±1ppm；
3.10 ★响应时间：≤60秒；
3.11 电压稳定性：±1%F.S.；
3.12 流量稳定性：±10%；
3.13 环境温度变化的影响：≤0.3ppm/℃；
3.14 干扰成分的影响：±5% F.S.（2.5%H2O），±5% F.S.（1000ppm CO2）；
3.15 采样口和校准口浓度偏差：±1%；
3.16 无人值守工作时间:长期零点漂移：±2ppm/7d；
长期量程漂移：±2ppm/7d；
平均故障间隔天数：≥7d；
3.17 线性：±1％ F.S.；
3.18 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；
3.19 数字输出信号：RS232/485 数字接口；数字接口至少两个（用于本地数采仪）；
3.20 数据存储功能：支持参数存储，可存储超过120天的5分钟均值数据；
3.21 校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态；
3.22 ★仪器具有触控彩屏、中文菜单界面。
4、二氧化硫分析仪（SO2）
（1） 设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测 
（2） 配置要求：含过滤滤膜等
（3）技术参数： 
3.1 分析方法：紫外荧光法
3.2 测量范围：（0～500）ppb；
3.3 ★零点噪声：0.15ppb；
3.4 ★最低检测限：0.2ppb；
3.5 ★量程噪声：≤0.4ppb；
3.6 示值误差：±2%F.S.；
3.7 量程精密度：20%量程精密度：≤5 ppb；
80%量程精密度：≤10 ppb；
3.8 24h 零点漂移：±5 ppb；
3.9 ★24h 量程漂移：24h 20%量程漂移：±1.2 ppb；
24h 80%量程漂移：±1.8 ppb；
3.10 ★响应时间：≤72秒；
3.11 电压稳定性：±1% F.S.；
3.12 流量稳定性：±10%；
3.13 环境温度变化的影响：≤1ppb/℃；
3.14 干扰成分的影响：±4% F.S.（2% H2O），±4% F.S.（0.1ppm 甲苯）；
3.15 采样口和校准口浓度偏差：±1%；
3.16 无人值守工作时间：长期零点漂移：±10 ppb/7d；
长期量程漂移：±20 ppb/7d；
平均故障间隔天数：≥7d。
3.17 线性：±1%满量程；
3.18 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；
3.19 电源要求：220±10%VAC，50Hz；
3.20 数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（用于本地数采仪）；
3.21 数据存储功能：支持参数存储，可存储超过120天的5分钟均值数据；
3.22 校准：能够具有自动校零、校跨（紫外荧光法），显示仪器的操作状态；
3.23 仪器具有触控彩屏、中文菜单界面。
5、氮氧化物分析仪（NOX）
（1） 设备用途：用于空气中氮氧化物浓度的监测 
（2） 配置要求：含过滤滤膜等
（3）技术参数：
3.1 分析方法：化学发光法
3.2 测量范围：（0～500）ppb；
3.3 ★零点噪声：0.25ppb；
3.4 ★最低检测限：0.5ppb；
3.5 ★量程噪声：≤1ppb；
3.6 示值误差：±2%满量程；
3.7 量程精密度：20%量程精密度：≤5 ppb；
80%量程精密度：≤10 ppb；
3.8 24h 零点漂移：±5 ppb；
3.9 24h 量程漂移：24h 20%量程漂移：±5 ppb；
24h 80%量程漂移：±10 ppb；
3.10 ★响应时间：≤35秒 ；
3.11电压稳定性±1%F.S.；
3.12 流量稳定性：±10%；
3.13 环境温度变化的影响：≤3ppb/℃；
3.14 干扰成分的影响：±4% F.S.（2.5% H2O），±4% F.S.（1ppm NH3），±4% F.S.（200ppb O3），±4%F.S.（500ppb SO2）；
3.15 采样口和校准口浓度偏差：±1%。
3.16 无人值守工作时间：长期零点漂移：±10 ppb/7d；
长期量程漂移：±20 ppb/7d；
平均故障间隔天数：≥7d。
3.17 转化效率：≥98%
3.18 线性： ±1％ F.S.
3.19 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能
3.20 数字输出信号：RS232/485 数字接口；数字接口至少2个（用于本地数采仪）
3.21 数据存储功能：支持参数存储，可存储超过120天的5分钟均值数据
3.22 校准：能够具有自动校零、校跨（化学发光法），显示仪器的操作状态
3.23 仪器具有触控彩屏、中文菜单界面
6、臭氧分析仪（O3）
（1） 设备用途：用于空气中臭氧浓度的监测 
（2） 配置要求：含过滤滤膜等
（3） 技术参数：  
3.1 分析方法：紫外光度法 
3.2 测量范围：（0～500）ppb；
3.3 ★零点噪声：0.25ppb；
3.4 ★最低检出限：0.5ppb；
3.5 ★量程噪声：≤1ppb；
3.6 示值误差：±4%F.S.；
3.7 量程精密度：20%量程精密度：≤5 ppb；
80%量程精密度：≤10 ppb；
3.8 24h 零点漂移：±5 ppb；
3.9 24h 量程漂移：24h 20%量程漂移：±5 ppb；
24h 80%量程漂移：±10 ppb；
3.10 ★响应时间：≤60秒 ；
3.11 电压稳定性：±1%F.S.；
3.12 流量稳定性：±10%；
3.13 环境温度变化的影响：≤1ppb/℃；
3.14 干扰成分的影响：±4% F.S.（2% H2O），±4% F.S.（1ppm 甲苯），±4% F.S.（0.2ppm SO2），±6%F.S.（0.5ppm NO/NO2）；
3.15 采样口和校准口浓度偏差：±1%；
3.16 无人值守工作时间：长期零点漂移：±10 ppb/7d；
长期量程漂移：±20 ppb/7d；
平均故障间隔天数：≥7d；
3.17 线性：±1%F.S.；
3.18 诊断功能：仪器有自诊断及报警功能；
3.19 数字输出信号：RS232/485 数字接口；数字接口至少 2 个（分别用于本地数采仪）；
3.20 校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态；
3.21 所有接头材质为TEFLON；
3.22 仪器具有触控彩屏、中文菜单界面；
7、多元气体动态校准仪
（1） 设备用途：用于环境空气污染物分析仪的校准 
（2） 配置要求：
2.1 生成精确的SO2 ，NO，NO2 ，CO，O3 等校准气体； 
2.2 大屏幕触控操作的彩色图像显示屏，操作方便，显示形象；
2.3 质量流量控制器(MFC)软件线性化；
 四路校准气体端口(可配置单种或多种气体混合)；
2.5 臭氧发生器和臭氧光度计，允许作为初级或传递标准使用；
2.6 能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统 。
 技术参数：  
3.1 流量测量精度：±1％满量程
3.2 流量控制重复性：±0.2％满量程
3.3 流量测量的线性度 ：±0.5％满量程
3.4 臭氧发生准确度：±1%，臭氧发生器输出范围在5升/分钟时：0.025-1ppm
8、零气发生器
（1）设备用途：
配套动态校准仪，作为稀释的零气源
（2）配置要求：
零气通过空气压力调节器控制，保证输出压力稳定，并可通过CPU进行自动控制，内置双缸压缩机，具有来电自动启动功能，具备压力箱释放；
技术参数：
3.1 SO2≤0.1ppb；NO≤0.1ppb；NO2≤0.1ppb；H2S≤0.1ppb；NH3≤0.1ppb；CO≤20ppb；O3≤0.1ppb；CH4＜5ppb,非甲烷总烃＜0.25ppb；输出压力范围：(0.06-0.42)MPa 
3.2 输出流量：> 20L/min（(0.20±0.02)MPa）
3.2 其它：配置高温炉。
3.3 结露点：＜-30℃
9、能见度仪
（1）设备用途：用于监测大气能见度指标。
（2）基本配置要求
2.1用途：大气能见度观测，天气现象观测；
2.2监测方法：红外前向散射原理；
2.3基本功能：自动连续观测，模拟输出及RS232或RS422数字输出，提供诊断信息；
2.4主机、附件等标配。
（3）主要技术指标
3.1 监测范围：10m-50km；
3.2 精度： ≤10% ；
3.3 散射角度：45°；
3.4 光源：红外LED，波长880nm；
3.5 数据输出间隔：10-300秒（可调）；
3.6 降水量测量：分辩：雨、毛毛雨和雪；强度：小(-)、中、大(+)；定量输出降水量mm/min；降水量检出限：雨：0.015 mm/h 雪：0.0015mm/h；
3.7 正常运行使用窗口加热除露水功能，免维护；
3.8 运行环境：温度-40℃～60℃，湿度0～100%，防护等级IP65；
3.9 寿命：大于10年；
3.10具备测量值模拟和数字输出功能，开放数据通讯协议。
10、气象五参数
（1） 设备用途：用于气象五参数的测定 
（2）配置要求：
2.1原理方法：超声波、电容、压阻法
2.2气象塔座：配置专用气象塔和气象杆，其垂直高度应3米、5米、8米可选（根据监测平台离地面高度）
2.3具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性，不漏电漏雨
2.4安装相应的气象传感器后，能承受12级以上的风力
（3） 技术参数：  
3.1温度：（-50～+85）度   ±0.2度
3.2湿度：0-100%RH        ±3%RH
3.3气压：0-1100百帕，   ±0.3百帕
3.4风向：0-360度，      ±3度
3.5风速：0-60m/s，      ±0.3m/s

11、数据采集、传输及网络质控平台
 （1）设备用途：
1.1与国家环境空气自动站联网与数据管理平台相匹配的的硬件和必要驱动软件
1.2能够按照相关协议规定接收和存储子站上传的监测数据。
1.3能够对缺失监测数据进行自动回补。
1.4系统的有效数据捕获率优于 95%。
1.5具备对站房环境、仪器运行状况、数据采集状态、数据传输网络状态 进行自动故障诊断和报警的能力。
1.6能够对数据审核操作进行详细记录，包括审核人、审核时间、审核的监测项目、审核所采取的操作等。
1.7具备对监测数据进行自动审与人工审核能力，自动审核能够基于《国 家空气监测网监测数据标识体系》对异常数据进行筛选剔除，能够对离群数据 和 PM10、PM2.5 倒挂数据进行筛选剔除。
1.8能够对监测数据进行图形化分析。
1.9能够根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)自动生 成相关日、周、月、季和年报，并具备电子签名功能。
1.10集成城市室外能见度摄影实时抓拍、室内监控视频实时播放功能，具 备城市摄影历史照片查看、历史视频回放下载功能集成能力。
1.11能够对子站进行远程质控指令（包括精度检查、零点检查、进度校准、 零点校准、多点校准）下达并接收质控结果，对质控结果进行汇总，形成网络 化质控评价。
1.12具备灵活的系统权限管理，能够根据不同的业务需求个性化定制多个 系统角色和权限功能，保证系统的操作安全。
1.13具备详细的系统操作日志，保证数据中心的数据安全机密。
1.14执行规范：系统统计与报表符合《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》、（HJ 633-2012)、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）、《环 境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)相关规范。
1.15数据采集内容：数据采集项目包括：CO、NO/NO2/NOx、O3、SO2、气象 参数（风速、风向、气温、湿度、气压）、仪器状态信息（采样流量、机箱温 度、反应室压力等）、仪器报警信息以及站房的温湿度。
1.16数据采集周期：数据采集功能可按照一定的采样周期（采样周期可配 置）向各个分析仪器采集实时数据，并按照相关技术规范自动计算出 1 分钟值、5 分钟值、小时值、日均值等统计数据
1.17网络化远程质控：支持接收由所属区县空气质量监测联网与数据管理中心业务平台（以下简称中心业务平台）下达的质控任务计划，在到达启动时 间时自动执行质控任务；质控结束后产生质控报表，并可按需上传到各级中心业务平台；质控结果可在各级中心业务平台相关界面进行查询。
1.18质控与计划编排：可通过质控管理界面，编排制定质控任务；支持零 点、精度、跨度自动检查，零点、跨度自动校准；支持周期性质控计划任务， 可定时自动执行质控任务；可对质控任务执行过程中产生的数据信息进行保 存。
1.19仪器状态监控：系统具备定时自动查询当前监测仪器的状态信息（采样流量、机箱温度、反应室压力等）的功能，可定时采集，存储，按需上传到 各级中心业务平台。系统能根据预设的策略进行自动诊断，若出现异常情况会 及时在系统界面反映；诊断结果可上传至中心服务器。
1.20网络传输内容：按照《国家空气监测网子站监测数据报送传输协议》 传输数据。传输内容包括：分析仪器的监测数据、仪器状态信息、质控报表、 巡检报表等。
1.21网络传输对象：具备“一点多发”功能：可设置多个服务器地址并依次传输。
1.22网络传输续传：具备“断点续传”功能：数据完整性保障机制，在网络恢复时自动回补缺失的数据。
1.23与平台无缝对接：空气质量自动监测站监控软件必须兼容区县在用的中心业务平台，并实现子站系统与区县平台的信息交换、数据审核上报与日常 业务的无缝对接。
1.24通讯接口支持：支持多种通讯接口：串口（RS232、RS485）、网口（TCP、 UDP）、模拟口。
1.25统计功能：具备常规统计，如日均值，最小、最大值等；分析功能， 如历史数据查询，可查实时数据、1 分钟数据、5 分钟数据、小时数据、日均 数据；历史 API、AQI 查询；报表统计，如 AQI 实时报表，AQI 日报表；数据 时间序列分析，根据曲线图可清晰知道数据的走向
1.26巡检报表：可自定义站房巡检报表，填写后生成的报表文件可自动上 传至中心服务器。
1.27系统安全：具备系统备份、还原功能，提高系统及数据安全性和完整 性。可手动备份系统，当系统意外崩溃时，可使用还原功能使系统恢复正常， 大大减少解决异常情况的响应时间，保证了数据的有效率和安全性。
1.28开放式接入：本系统采用插件式编程技术，可快速（正常情况下 24 小时内）接入新设备（该仪器须符合行业通讯相关规范）。
1.29完善的调试工具：具备串口调试工具、驱动调试工具，可对系统的仪 器接入进行快速诊断。
1.30在线更新：系统具备自动在线更新功能，在检测到系统有更新时，提 醒用户进行更新，使系统可顺利更新到最新版本，提高用户体验。同时，支持 手动检查更新。
1.31在线帮助：提供专业的在线帮助服务，帮助用户快速掌握本系统的使 用。
1.32运行稳定：安装部署调度后，系统可 7*24 小时稳定运行。
（2）技术参数：
2.1 CPU：主频 2.4GHz 以上
2.2 内存：2G 以上
2.3 硬盘：250G/7200R 以上
2.4 标准配置 8个RS232 通信口或以上
2.5 机箱：19寸4U工业机箱(带 PS-7271B 工业电源)
2.6 操作系统：预装 windows 2008 server 专业版以上
2.7 键盘及显示器：通用型 104 键键盘，液晶显示器1024*768像素以上RJ45 口两个或以上
2.8 接口扩展模块：视站点仪器设备配置与集成情况选择如下接口模块（RS232 接口模块、AD 转换模块 4017+、ADAM 4520）
2.9 RS232九针直联线及交叉线各8根模拟信号连接线30米 
（3）联网要求
能够实现与现有国家环境监测平台无缝对接。须提供现有的数据传输平台设备厂家的溯源性授权文件。
12、配套采样系统、机架、UPS不间断电源及阀门标气等辅助设施
（1）设备用途：
本次提供的S02，N02，CO，03，PM10，PM2.5分析仪等设备所必要配备的采样系统、机架、稳压电源等辅助设施
（2）配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统
（3）采样系统技术参数：
3.1采样头及其顶部设有防雨伞状帽和纱网，防止雨水、粗大颗粒物及昆虫进入采样管内，并安装在站房房顶合适的位置；
3.2采样系统具有加热功能，无结露、电压安全，耗电量低；
3.3采样总管为多支路防水采样管路，材料应选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；
3.4总管内径在1.5-15cm之间，采样总管内的气流保持层流状态，气流稳定，层流小，有效采样段压降小，气体在总管内的滞留时间小于20秒；
3.5采样总管设有多个接头，支管数量满足所有气态项目的需要；
3.6采样管长度满足各子站采样高度设置要求，能够保证高于站房房顶1.2米（保证采样不受周边障碍物影响）并符合现有或拟新建的站房条件；
3.7采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接，与房体外联接的法兰为耐腐蚀和坚固不锈钢材质；
3.8采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护，且不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接；
3.9气态采样管中心有反吹功能，防止水汽与水滴深入。气态采样系统室内具有引流管路，防止凝水对样气的影响；
3.10采样杆接地良好；
3.11采样总管下端安装抽气泵（选用优质轴流风机），用于抽取大气样品，并将过剩气体和经过大气监测分析仪器的气体排放至站房外。
（4）机架技术参数：
4.1立式机柜，散热性良好，可容纳本次采购的S02，N02，CO，03，PM10，PM2.5分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器必要时也需要包括相应的其他配套设备；
4.2机柜采用航空级导轨抽拉装载仪器，方便拆卸仪器与清洗仪器内部管路，机柜后侧有纵向导轨汇总各仪器的电缆线路；
4.3机柜有接地孔线，所有的连接管线、接头等均采用防腐材质，不与被测污染物发生化学反应。
（5）阀门、标气:
5.1减压阀：双级式减压结构，无死气体，气密性可靠，材质为不锈钢，对标准气体无污染,无吸附，长时间开启不会被标准气腐蚀导致漏气和控制失效。
5.2标气：子站配备8升 SO2、NO、CO 标准气各 1 瓶：CO 浓度为 3000ppm、SO2 浓度为 50ppm 、NO 浓度为 50ppm。
13、环境摄影系统
（1）设备用途：定时拍照，记录雾霾产生的视觉感受。
（2）配置要求：
城市环境能见度摄影与站房安防监控系统分为室外环境能见度定时拍照系统和室内安保实时摄像监控系统两部分。
（3）室外环境能见度拍照系统技术参数：
3.1采用数字图像拍照，相片分辨率不低于1000万象素；
3.2具备多种图像处理技术，无论顺光、逆光、白天、黑夜都可拍到清晰反映实际环境能见度状况的相片；
3.3系统在温度-20℃～50℃，湿度 0～100%的条件下可正常运作，适用于大温差的室外操作以及室外恶劣的监控环境；
3.4系统时间分辨率可调，至少能够达到每半小时（整点时间）定时拍照 1 次，每天 48 次的水平；
3.5采用高清晰工业标准定制摄像头，能长时间稳定工作；
3.6镜头可固定或旋转安装，能够拍摄一个或多个方位，图像拍摄视野开阔，具有代表性，能真实反映城市环境能见度状况；
3.7防护罩具有防雾、防结霜等功能，保证拍摄效果不受恶劣气象条件影响。
（4）数据采集传输
4.1拍摄的相片可被采集并存储于数据采集终端，存储量大于 1 年，并可自由扩展，可循环覆盖；
4.2数字图片数据可通过 3G 无线或有线宽带网络实时传输到城市站；
4.3支持一点多发功能，在条件具备时可联网到省级站。
（5）室内安保实时摄像监控系统技术参数
5.1采用 130w 红外摄像头，有超大焦距缩放功能，支持夜拍；
5.2镜头可多方位旋转拍摄，影像分辨率大于130万象素；
5.3镜头可旋转的方位需至少覆盖自动监测室的关键部分；
5.4摄影数据可实时传输到计算机储存，储存期至少一个月；
5.5实时摄像数据可远程传输到县、城市站，在网络条件具备时可被省级站调用。
（6）系统集成技术参数
6.1系统集成软件需为中文用户界面；
6.2系统与环境空气质量自动监测站数据采集与自动质控管理系统共同安装部署在同一台工控机上，两系统独立运行，互不影响；
6.3系统可与自治区环境监测总站环境空气质量监测数据采集与网络化质控平台（简称业务平台）无缝对接，在各级业务平台端实现对照片、视频的展示和管理；
6.4集成的环境能见度定时拍照和安保实时摄像监控系统图像，可一起上传到辖区城市站；
6.5系统管理平台：需支持远程控制和远程管理操作，可在远程端一小时为单位采集、存储数字图像数据，并提供查调用、查询、搜索数据等功能；
6.6监控管理功能：可灵活选择监控画面,实现图像抓拍、录像和录像回放、报警和报警联动功能；
6.7图像处理功能：采用双码流技术，支持 H.264/MJPEG 视频压缩算法与 QOS 网络传输技术，支持实时输出分辨率为 960p 和 720p 的视频；
6．8网络图像传输：网络资源占用低，能够在低带宽条件下流畅传输流畅图像，支持多种网络协议，IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x，FTP，SMTP， UPnP，SNMP，DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTP，TCP/IP，DHCP，PPPoE；
6.9远程控制与管理：方便使用、操作管理简单。既可以选择在移动端安装客户端软件，也可以直接通过 WEB 方式进行远程监控和远程管理，界面图形化；
6.10站房无需对公 IP 和域名，即可实现手机移动端远程云监控；
6.11移动云端监控技术：通过云端技术，在 2G、3G、WIFI 等不同网络流速状态下，手机客户端都可流畅地查看图片以及 H.264 同画质的超低码流 CIF（352X288）格式视频、调节室内摄像头的角度、焦距等，实现手机移动端远程云监控功能；云端具备智能分析功能，有访问才产生流量；
6.12网络化：在条件具备时，支持通过计算机网络、宽带、卫星等网络通讯技术；
6.13信息安全：保证监控系统和录像资料不被越权使用和破坏；
6.14系统连接支持 RS232/RS485、USB、以太网口等接口；
6.15环境能见度拍照信息发布；
6.16建立网站相关链接内容，将各站点不低于一小时一次的时间分辨率环境能见度摄影图像，实时通过互联网对公众发布更新拍照图像，自治区环境监测总站能够通过互联网络进行历史查询。

14、UPS不间断电源
1、UPS主机
输入电压：120~275
输入频率：50HZ或60HZ±5，
输出电压：220VAC±1%，
输出频率：50HZ±0.5%(电池模式)
电压误差：±2%暂态反应：±4%(100%负载)
波形失真：线性负载下THD<3%
过载容量：120%~125%持续60S；150%全载持续500ms
波峰比：3:01
蓄电池类型：封闭免维护铅酸蓄电池
充电特性：采用智能化电池管理系统，以多模式充电提高电池的可靠性和使用寿命
直流电压：192VDC
充电器：1~10A可调
效率：≥92%：
转换时间：市电故障时零毫秒，旁路转换时0ms
保护功能：电池低压保护、过载保护、过温保护、输出短路保护、输出低压保护
电磁辐射：10~100KHZ在40db，100KHZ~100MHZ在70db
市电失电报警：1次4秒 保持90秒
电池低电压警报：1秒/1次 (市电失电下电池放完则自动那个关机，恢复市电自动开机)
过载报警：连续鸣叫 (保持60秒跳旁路，减载自动恢复)
故障报警：连续鸣叫
LED显示：市电输入/旁路/逆变器/电池低/过载/故障
LCD显示：UPS状态：输入/输出/电池电压、输入/输出频率、负载量
接口：RS232接口+智能插槽接口
环境要求温度：0~40℃
环境要求使用高度：海拔<1000米
湿度：20~90%不凝结
噪声：<58db 在1米远，
处观尺寸(mm)：515x240x460
重量(KG)：18.5KG
2 、UPS电源
环境温度：蓄电池在环境温度-15℃～+45℃条件下使用。
结构：蓄电池的正、负极端子有明显标志、环氧树脂双重密封防漏液结构。铅端子设计,便于连接，提高电器连接性能。极性、端子、外形尺寸符合厂家产品图样。蓄电池内部结构符合厂家设计和工艺要求。
外观：蓄电池外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰；采用阻燃材料ABS塑料高强度外壳。
阻燃性能：采用ABS塑料高阻燃材料强度外壳；蓄电池壳、盖符合GB/T2408-2008中第8.4.1HB级（水平级）和第9.4 V-0(垂直级)的要求。
气密性：蓄电池能承受50Kpa的正压或负压不破裂，不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
大电流放电：蓄电池以30I10（A）放电3min，极柱、内部汇流排不应熔断，其外观不会出现异常。
容量保存率（25℃）：蓄电池静置1个月后其容量保存率不低于96%；静置3个月后其容量保存率不低于91%；静置6个月后其容量保存率不低于82%；静置12个月后其容量保存率不低于64%；
密封反应效率：蓄电池密封反效率不低于95%。
防酸雾性能：蓄电池在正常浮充工作过程中无酸雾逸出。
安全阀要求：安全阀具有自动开启和关闭功能，其开阀压力应是1～49Kpa，闭阀压力应是1～49Kpa。
耐过充电能力：蓄电池按规定要求试验后，其外观无明显变形及渗液。
蓄电池充电的管理：蓄电池在使用前一般应进行补充充电，蓄电池最大充电电流不大于2.5I10(A),最大补充充电电压不大于14.40V。
蓄电池均衡充电电压为14.20～14.40V。（25℃）
蓄电池浮充电电压为13.60～13.80V。（25℃
蓄电池端电压的均衡性蓄电池开路电压最高与最低的差值不大于40mV。
蓄电池进入浮充状态24小时后，各蓄电池间的端电压差不大于480mV。
电池间连接电压降：蓄电池间连接的电压降ΔV≤10mV。
防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆
封口剂性能：蓄电池在环境环境温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。
15、监测站房建设（含电力、网络拉设、三级防雷、防护栏等）
15.1设计原则
站房总体安全可靠性
站房整体结构可靠。站房内部布局要注意避免产生尖锐突出物。
站房结构安全可靠性
各类设备、设施、物品在站房设计时均要考虑连接可靠性与安放稳定性，避免在使用过程中出现松动松旷、变形移位等现象，保证仪器与设备安全。
站房的安装使用方便性
合理设计站房的外形总体尺寸，充分考虑安装的实用性。
站房环境适应性
按照使用要求设计满足当地环境的站房，满足操作，适应周边环境。
站房结构的密封防水性
充分考虑站房的防腐密封性，防水、防雨、防尘。所有地板穿线、穿管、骨架设备安装位置均要做涂胶密封处理，保证地板的密封防尘性。
使用方便性
站房与各系统的设计要满足灵活、方便、快捷、安全的使用要求，保证站房到达现场后能尽快进入工作状态。
抗震性
站房与各系统要充分考虑减震、降噪、隔音以及人机工程的要求，从结构上、材料上、工艺上确保各设备安全正常工作，并保证内部人员良好舒适的工作环境。抗震性能要通过多种减震方式灵活运用，根据不同的设备抗震要求，选择合适的手段。
15.2总体设计依据
该监测站房适合于地面的安装，具备整体吊装的要求。主要由站房、机柜、相应的监测及检测设备、工作台等组成。该监测站房的电源由外接市电供给。监测站房方案设计的主要依据如下：
HJ/T193-2005   《环境空气质量自动监测技术规范》
GJB 1210-91    《接地、搭接和屏蔽的实施》
15.3技术方案的要求及规格
1、外部尺寸：3000mm×6000mm×2650mm。
2、站房选型
采用集装箱式可吊装站房，安装灵活，结构可靠。
站房整体设计
站房整体采用槽钢框架结构，安装方便、快速、美观。
站房门选用钢制标准防盗门，与站房外墙颜色色调一致，安全美观、密封、保温性能优良，不锈钢防锈安全锁，整体下压式门把手。采用结构防水，彻底防漏雨、避免了密封胶防漏的弊病。
站房结构
1、采用整体框架钢结构形式，边框、立柱、龙骨等结构通过焊接方式连接。底撬采用20#槽钢作底主梁，底托板为1.5mm厚冷板；底边框采用20#槽钢，顶边框采用12#槽钢，立柱采用5mm厚钢板制作角柱；底边框中间用100矩形管，间隔600mm作横支撑，顶框及侧围用10#槽钢作横支撑；底、顶、侧围内墙龙骨采用30×30矩形钢管制作。

2、外墙板及外顶板均采用1.5mm厚钢板折成集装箱瓦楞焊接而成；保温层采用高密度岩棉填充保温（密度不小于50kg/m3，A级阻燃），厚度为150mm，所有空隙内均塞有保温材料。

 站房地板
站房底部密封防潮采用六层结构，最底两层分别为钢方管支架和镀锌钢板，中间两层分别为防水油毡和优质细木板，上面两层为防潮气垫膜和优质复合木地板，美观实用、防尘防潮。整个钢制底架部分喷涂防锈及相应油漆。
  站房门
根据需要站房前端开设了大门，用于设备的维修和工作人员的进出；在缓冲间和仪器房中间安装密封门，保障仪器间的温度、环境更加稳定。
  屋顶护栏
屋顶安装护栏，采用不锈钢圆管进行安装，并于顶部进行连接固定，高度120cm，两层结构，美观大方，充分考虑工作人员的安全与方便。
15.4工艺制造及安装
（一）主要性能指标
1、活动板房所有部件制作工艺、尺寸均应符合技术要求规范。
2、承载力：底板≥200kg/m²；顶板≥1OOkg/m²。
3、使用年限：≮15年（不包含易损件）。
4、抗风：12级（风速37.7m/s²）。
5、抗震：8度。
6、淋雨：展开状态，关闭所有门窗孔口，淋雨强度2mm/min，持续1h无渗漏。
7、保温：顶部和底部传热系数≤0.5W／m²K，侧板传热系数≤0.6W/m²K。基本模块能适用-25℃的低温地区。
8、阻燃：防火等级达到A级。
9、环保：所有使用材料符合国标环保性能。拆装过程无固体废弃物，不对原驻地环境造成影响。
10、运输性：吊装、搬运、装卸方便，模块采用整体式结构形式，满足整体运输要求。
（二）质量要求
1、焊接牢固可靠、无夹渣、假焊、裂纹等缺陷。
2、房体外表平滑整齐，内部美观大方。
3、房顶不得有渗漏现象。
4、门窗要求开关灵活，门锁可靠。
5、所有材料符合环保要求，严禁使用有害人体健康的任何材料。内装修符合国家、行业相关标准。
6安装工艺严格按图纸要求进行。
15.5电源电气系统要求
站房内部安装配电箱；
配电箱内配置3×10A三相电度表1个、40A空气漏电保护总开关1个；分三组单相220V/20A，各相分别设20A空气开关一个。具体为稳压插座一相（仪器用）、非稳压插座一相（采样泵和临行用电）、空调和照明一相；室内空调插座1个（220V/16A），其余安全电源插座6个，其中3个稳压3个非稳压（220V/10A带地线插孔）；室内插座线缆为4mm2的铜芯线，照明线缆为2.5 mm2的铜芯线，所有布线均用PVC线槽明敷；明为40W日光灯2盏；排风部分，安装排风扇1组，保证室内空气流通良好。
15.6消防系统
鉴于站房内部空间，选用站房用悬挂贮压式自动消防系统。 当保护区发生火灾时，热敏线迅速传导火灾信号，启动灭火装置，自动喷放灭火剂灭火，防护区发生火灾，环境温度上升至灭火装置设定的公称动作温度时，无论热敏线是否动作，灭火装置自动启动喷放灭火剂灭火，灭火装置与报警控制器联用时，组成站房内自动灭火系统。
15.7空调
配备2台1.5匹著名品牌空调、一备一用，具有来电自启动功能，在当地有售后服务。
15.8防雷接地要求
子站防雷设施包含室外防雷、机柜防雷、电源箱防雷，防雷设施需提供有资质的第三方出具的检测合格报告。
1、子站站房及其设备要做好接地与防雷措施，其接地电阻应小于 4Ω，并出具防雷报告。
2、电话线、电源、网络要有防雷设施。
3、防雷接地应符合 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。 站房应有防雷和防电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照YD 5098 的相关要求。
15.9标识牌
站房建设完成后增加站房标识牌，标识牌尺寸为600×400×20mm，不锈钢材质， 标识牌挂在离站房地面1.8米，与门框边沿距离0.5米的墙体上，标识牌字样如下图：
[image: image1.png]ERFIEZSE 30 &EN M
XX (B XXufh
U5 BB AT XXXXXXXXX
PEREEN R ZE: XX XX XX & E: XX XX XX





15.10办公桌椅
      站房配备一套桌椅，桌子尺寸不小于60*120*76cm，以便满足日常站房维护办公使用。
15.11、踏步步梯
为保证日常维护的安全性和便利性，站房配备钢制踏步步梯，宽度75厘米。
15.12、站房防护栏
站房外围需设置围栏，悬挂警示牌，防止人为破坏、干扰。
15.13、温湿度计、规章制度牌等
    站房需配备具有检定证书的温湿度计、断电提醒装置、规章制度牌等。
16、运维服务
提供两年免费运维服务，保证数据有效率大于90%。


