昌吉回族自治州产品质量检验所一批设备采购项目

编号：W-XJXSZB2023-15-CG

竞争性磋商文件

采购人：昌吉回族自治州产品质量检验所

联系人：张先生

联系电话：0994-2344856

采购代理机构：新疆信实工程招标咨询服务有限公司

法人代表（盖章）：

联系人：翟玉娜、张华涛

联系电话：0994-2521833

目录

第一章 磋商公告	2

一、项目基本情况	2

二、申请人的资格要求：	2

三、获取采购文件	3

四、响应文件提交	3

五、开启	3

六、公告期限	3

七、其他补充事宜	4

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	4

第二章 供应商须知	6

一、供应商须知前附表	6

二、总  则	10

第三章 评审办法	20

一、综合评分	20

二、综合评分细则表	20

三、推荐成交供应商	24

四、确定成交供应商	24

第四章 采购需求	25

第五章 合同部分	37

第六章 响应文件格式	41

- 第一章 磋商公告

新疆信实工程招标咨询服务有限公司关于昌吉回族自治州产品质量检验所一批设备采购项目竞争性磋商公告

项目概况

昌吉回族自治州产品质量检验所一批设备采购项目 采购项目的潜在供应商应在新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2023年06月12日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：W-XJXSZB2023-15-CG

项目名称：昌吉回族自治州产品质量检验所一批设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：100万元

最高限价：100万元

采购需求：昌吉回族自治州产品质量检验所一批设备采购（详见磋商文件）

合同履行期限：合同签订后20日内完成供货、安装、调试

质保期：2年

本项目（不）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按照《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定、企业划型标准执行工信部联企业（2011）300号文、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号），落实促进中小企业发展政策,本项目专门面向中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1投标供应商须在中华人民共和国合法注册并具有独立法人资格，且营业执照经年检有效。

3.2根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标供应商，如在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

三、获取采购文件

时间：2023年05月31日至2023年06月07日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：新疆政府采购网政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：投标单位登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价：0元/份

四、响应文件提交

截止时间：2023年06月12日11点00分（北京时间）

地点：供应商应将电子响应文件上传到“政采云（https://www.zcygov.cn/）”平台

五、开启

时间：2023年06月12日11点00分（北京时间）

地点：政采云平台https://www.zcygov.cn/不见面开标

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目实行电子招投标，投标单位须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作响应文件，若投标单位参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。

2、各投标单位应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的投标单位，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由投标单位自行承担。

3、投标单位可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

4、投标单位在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。

5、投标投标单位应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6、本公告在新疆政府采购网发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：昌吉回族自治州产品质量检验所

地    址：健康西路与西外环交汇处

联系方式：　0994-2344856

2.采购代理机构信息

名    称：新疆信实工程招标咨询服务有限公司

地　　址：昌吉市建国西路和谐国际广场A座1406室

联系方式：　0994-2521833

3.项目联系方式

项目联系人：翟玉娜、张华涛

电　　 话：0994-2521833

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 单位名称：昌吉回族自治州产品质量检验所 联系人：张先生 联系电话：0994-2344856 |
| 2 | 采购代理机构 | 单位名称：新疆信实工程招标咨询服务有限公司 联 系 人：翟玉娜、张华涛 电 话：0994-2521833 地 址：新疆昌吉市建国西路和谐广场A座1406室 |
| 3 | 项目名称 | 昌吉回族自治州产品质量检验所一批设备采购项目 |
| 4 | 招标编号 | W-XJXSZB2023-15-CG |
| 5 | 资金来源、预算金额及采购最高限价 | 本项目资金来源为：财政资金 |
|  |  | 预算金额：100万元 最高限价：100万元（投标总报价不得高于此价格，否则响应文件做无效投标处理） |
| 6 | 招标范围 | 磋商文件范围内的全部内容 |
| 7 | 付款方式 | 合同签订预付50%货款，剩余尾款等验收合格后一次性付清 |
| 8 | 采购内容 | 昌吉回族自治州产品质量检验所一批设备采购（详见磋商文件） |
| 9 | 合同履约期限 | 合同签订后20日内完成供货、安装、调试 |
| 10 | 质保期 | 2年 |
| 11 | 质量标准 | 合格 |
| 12 | 政府采购政策 | 按照《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定、企业划型标准执行工信部联企业（2011）300号文、财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号），落实促进中小企业发展政策,本项目专门面向中小企业。 |
| 13 | 供应商资格要求 | 1投标供应商须在中华人民共和国合法注册并具有独立法人资格，且营业执照经年检有效。 2根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的投标供应商，如在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动。 3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。 |
| 14 | 磋商保证金 | 1.磋商保证金数额：￥10000元（大写：壹万元整） 2.磋商保证金递交截止时间：响应文件递交截止时间前。 3.磋商保证金缴纳形式：以银行转账、保函、电汇、支票、银行汇票等非现金形式提交。银行保函或者保险公司、担保公司保函应当从其基本账户开具。 4.磋商保证金递交的开户银行及账号如下： 账户：新疆信实工程招标咨询服务有限公司昌吉分公司 开户账号：3004800909000023370 开户行行号：102885080092 开户行：工行昌吉建国路支行 - 注：保证金须知 - （1）磋商保证金由投标供应商基本账户一次性汇入，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，磋商保证金必须在提交响应文件截止时间前缴纳，投标供应商应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥磋商保证金交纳手续（携带打款公司开户许可证、打款截图联系招标代理公司（发送至1446799003@qq.com）换取磋商保证金收据），并以此收据作为磋商保证金交讫凭据。超过时限交纳磋商保证金或未按规定缴纳保证金的视为投标无效。 - 关于磋商保证金的退还：未成交单位：自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自动退回至原打款账户；成交单位：合同签订后提交至招标代理公司后退还。 - 政采云电子保函须知 - （1）本项目推荐使用政采云电子保函形式缴纳磋商保证金，在线完成保函的申请、审核、开票、出函等环节； - （2）如采用政采云电子保函形式，可按照以下形式进行在线申请，电子保函申请链接（https://jinrong.zcygov.cn/finance/letter/product/detail?id=30&source=41），如遇问题可拨打客服电话：4009039583； - （3）将保函制作到电子响应文件即可。 - （4）银行电子保函、保险电子保函等形式缴纳的磋商保证金按协议执行，无需办理退款手续。 |
| 15 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 16 | 磋商文件发售费 | 磋商文件每份0元 |
| 17 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 18 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 19 | 磋商时间及地点 | 时间：2023年06月12日11点00分（北京时间） 地点：“政采云https://www.zcygov.cn/）”平台。 开标30分钟内投标单位可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。解密时间：30分钟，若投标单位在规定时间内未按时解密的，视为响应文件撤回。 |
| 20 | 递交响应文件的地点及方式 | 投标供应商应于2023年06月12日11点00分(之前将电子响应文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件。投标单位在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 21 | 《磋商响应文件的签字盖章》 | 电子响应文件逐页盖单位公章和法定代表人章（应尽量盖在每页空白地方或字少的地方），供应商均应使用 CA 数字证书加盖供应商的单位电子印章和法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 |
| 22 | 纸质磋商响应文件的份数 | 项目开标结束后，成交单位需提供纸质版响应文件：正本壹份，副本贰份，电子版光盘贰份（未加密的全套PDF版响应文件，内容与纸质版及加密上传的响应文件一致，光盘上标注项目名称、投标单位名称）。 递交地址：新疆信实工程招标咨询服务有限公司（昌吉市建国西路和谐国际广场A座1406室）。 |
| 23 | 磋商小组的组成 | 评审专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从新疆政府采购网专家库中随机抽取。 |
| 24 | 供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间 | 响应文件递交截止时间5日前，由供应商的委托代理人提交书面材料（盖公章）至采购代理机构，采购人将以磋商文件补充形式及时予以解答，并以书面（或公告）形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了磋商文件的供应商。 |
| 25 | 投标有效期 | 从开标之日起60日历天 |
| 26 | 履约保证金 | 签订合同时约定 |
| 27 | 代理服务费 | 根据成本加合理利润原则，经与采购人协商，招标文件特别约定，招标代理服务费以中标金额为计算基数，采用差额定率累进法计算，由成交单位支付。 注: ①按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格。②招标代理服务收费按差额定率累进法计算。 例如：某工程招标项目中标金额为 6000 万元，计算招标服务费如下： 100 万元×1.0%=1 万元 (500－100)万元×0.7%=2.8 万元 (1000－500)万元×0.55%=2.75 万元 (5000－1000)万元×0.35%=14 万元 (6000－5000)万元 ×0.2%=2 万元 合计收费=1＋2.8+2.75+14+2=22.55万元。 |
| 28 | 公告发布媒体 | 在“新疆政府采购网”网上发布 |
| 29 | 询问 | 对磋商文件、磋商过程、成交结果的询问向采购人或采购代理机构提出，并由采购人按相关规定作出答复或采购代理机构在委托授权范围内作出答复。 询问可以采取书面形式，也可以采取口头方式。 联系人：李会 联系电话：15292649399。 注：采购人或采购代理机构只对供应商依法提出的询问作出答复。 |
| 30 | 本项目所属行业 | 零售业 |
| 31 | 磋商轮数和最后报价的其他要求 | 1、磋商轮数:两轮 2、最后一轮磋商结束后，所有仍在参加磋商的供应商按照磋商小组的要求做最后报价（含修正的响应文件，如有），最后报价由供应商在政采云递交。 |

二、总  则

（一）、说明

1.1  适用范围

本磋商文件仅适用于本磋商文件中所叙述的采购项目。

1.2  项目概况

见第四章采购需求

1.3  合格的供应商

1.3.1 供应商的资格要求见磋商须知前附表1；

1.3.2一个供应商只能提交一个响应文件。但如果不同供应商之间的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，均作无效报价处理。

1.3.3供应商存在下列情形之一的，将被认定为围标串标串通报价行为并作无效报价处理：

（1）不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

（2）由同一人或分别由几个有利害关系的人携带两个以上（含两个）供应商的企业资料参与资格审查、领取磋商资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加磋商答疑会、交纳或退还磋商保证金、开标的；

（3）有关法律、法规或规章规定的其他围标串标行为。

1.4 参与磋商的费用

无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与磋商采购活动有关的全部费用。

1.5提供相同品牌产品处理

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，商务部分得分最高的获得中标人推荐资格，商务部分得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

（二）、磋商文件

2.1  磋商文件的组成

（1）磋商公告；

（2）磋商须知；

（3）采购需求；

（4）评分办法；

（5）合同条款及格式；

（6）磋商响应文件格式。

2.2 磋商文件的澄清或者修改

2.2.1供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要澄清，应于收到磋商文件后5日内以书面形式（包括书面文字、传真、电子邮件等）向采购人或采购代理机构（以下统称采购机构）提出，采购机构将以书面形式予以解答，解答内容将送达所有参与磋商采购活动的供应商。

2.2.2提交首次响应文件截止之日前，采购机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件的截止日期。

（三）、响应文件

3.1 一般要求

3.1.1 供应商应按本文件第六章“响应文件格式”的要求编制响应文件。

3.1.2计量单位应使用我国法定计量单位。

3.2 响应文件的组成

响应文件应按本磋商文件第六章《响应文件格式》进行编制（但不局限于此内容）；

3.3 报价要求

3.3.1供应商应根据所提供的清单的要求编制单价、合价和总价，且只允许有一个报价。

3.3.2报价应是本磋商文件所确定的全部工作内容的价格体现。

3.3.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应采购要求而被拒绝。

3.3.4采购项目预算见磋商须知前附表，供应商的报价不得超过最高限价。否则，按无效报价处理。

3.4 证明供应商资格的文件

供应商应提交满足本章第1.3款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

3.5磋商保证金

3.5.1供应商应按磋商须知前附表的规定提交磋商保证金，并作为响应文件的一部分。供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，以一方名义交纳磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

3.5.2 未按磋商文件规定提交磋商保证金的响应文件，将被视为非实质响应而被拒绝。

3.5.3 未成交供应商的磋商保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金在采购合同签定后五个工作日内退还。

3.5.4发生以下情况磋商保证金将不予退还：

（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）磋商文件规定的其他情形。

3.6  响应文件有效期

3.6.1响应文件有效期见磋商须知前附表，响应文件有效期不足的将被视为无效响应，并予以拒绝。

3.6.2特殊情况下，采购代理机构可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其磋商保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长磋商保证金的有效期。有关退还和没收磋商保证金的规定在响应文件有效期的延长期内继续有效。

3.7 响应文件的签署及规定

3.7.1供应商应提供响应文件份数见磋商须知前附表。

3.7.2 供应商在响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

（四）、响应文件的编写、递交

4.1、本项目实行电子招投标，供应商在投标截止时间前自行在“政采云（https://www.zcygov.cn/）”平台上传电子响应文件。

4.2、供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件。

4.3、响应文件应按“磋商响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，磋商报价函在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

4.4、磋商响应文件的份数：电子响应文件：供应商应将电子响应文件上传到“政采云（https://www.zcygov.cn/）”平台。电子版响应文件逐页盖单位公章和法定代表人章（应尽量盖在每页空白地方或字少的地方），供应商均应使用 CA 数字证书加盖供应商的单位电子印章和法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

项目开标结束后，成交单位需提供纸质版响应文件：正本壹份，副本贰份，电子版光盘贰份（未加密的全套PDF版响应文件，内容与纸质版及加密上传的响应文件一致，光盘上标注项目名称、投标单位名称）。电子响应文件和纸质响应文件不一致时，以电子响应文件为准。（纸质版磋商响应文件正本、副本用A4纸规格双面打印，装订成册。响应文件要求编制目录和页码，并不得采用活页装订。）

备注：

1）供应商在投标截止时间前自行在“政采云（https://www.zcygov.cn/）”平台上传电子响应文件。

2）本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

3）各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4）供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。

5）本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA锁在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过

https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

6）供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

4.5磋商响应文件密封和标记

供应商应通过电子响应文件制作工具严格按磋商文件要求制作响应文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的响应文件（加密和解密须用同一把数字证书）。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的响应文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的响应文件为有效响应文件。

4.6磋商截止日期

4.6.1、供应商应当在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前网上投标。

4.6.2、投标截止时间以政采云平台中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的响应文件视为逾期送达，将被拒绝。

（五）、磋商和评审

5.1磋商小组

磋商由组建的磋商小组负责。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数应当为三人及以上单数，而且专家人数不少于磋商小组人数的三分之二。

5.2磋商程序

5.2.1、供应商登陆政府采购云平台（登录网址：

https://login.zcygov.cn/user-login/#/login?utm=sites_group_front.2ef5001f.0.0.93bd8a30ed1511eaaf14d191e973a4b4），账号登陆或插入CA锁登录，登录后选择当天所投项目并进行签到，等候开标；

5.2.2、在磋商文件规定的投标截止时间停止接受响应文件，确认供应商数量是否符合开标要求；

5.2.3、宣读磋商注意事项、磋商原则；

5.2.4、开标时间已到，采购代理机构公布提交响应文件的供应商名单；

5.2.5、供应商进行响应文件解密，供应商须在30分钟之内解密，解密成功的供应商由待解密变为已解密，证明解密成功；

5.2.6、响应文件全部解密完成后，开启标书信息；

5.2.7、供应商法定代表人或者委托代理人、监督人等有关人员在开标唱标记录表上签名确认；

5.2.8、磋商小组审阅磋商响应文件；

5.2.9、磋商小组对磋商响应文件进行评估，并分别与各供应商进行磋商并做记录，在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商，磋商结束后，磋商小组应当要求通过资格和符合性审查的所有参加磋商采购供应商在规定时间内进行最后报价。

5.2.10、综合评审；

5.2.11、磋商小组根据磋商情况确定成交单位。

5.3、磋商响应文件的有效性审查

响应文件有下列情形之一的，作为无效标处理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）响应文件中未附磋商保证金交纳凭证；

（3）响应文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）磋商文件中规定的其他视为投标无效的情形。

5.4、磋商方式

5.4.1、磋商小组对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商；

5.4.2、磋商小组所有成员集中与单一采购供应商单位分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商文件有实质性变动磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商；

5.4.3、磋商结束后，磋商小组应当要求通过资格和符合性审查的所有参加磋商采购供应商在规定时间内进行最后报价。

5.5、确定成交供应商

磋商结束后，磋商小组应当要求通过资格和符合性审查的所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价，磋商小组按照综合评分法原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

5.6、磋商注意事项

5.6.1、磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人；

5.6.2、在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商结果的私下接触，否则取消参与磋商的资格；

5.6.3、对供应商的商业秘密，磋商小组成员予以保密，不得泄露给其它供应商。

5.6.4最低报价不能做为成交的依据

5.7、磋商原则

5.7.1、通过磋商，激发各报价单位展开竞争，使报价最符合用户预期要求；

5.7.2、应遵循公开、公平、公正、择优的原则，采取综合评分法得分由高到低顺序确定成交候选人的办法。

5.8、评审方法

5.8.1、磋商小组在对响应文件的资格、符合性进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容；

5.8.2、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明；

5.8.3、磋商文件不能详细列明采购标的服务要求，需经磋商由供应商提供最终方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价；最后报价是供应商响应文件的有效组成部分

5.9、磋商的特殊情形

5.9.1递交响应文件的供应商不足三家的，不开标唱标，除采购任务取消外，如磋商文件没有不合理条款，发布项目延期公告，延长三个工作日，延长期满后，仍不足三家的，继续进入磋商程序。

5.9.2对磋商文件作出实质性响应的供应商不足三家，但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条规定的属于本办法第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

（六）、成交结果及合同授予

6.1成交结果

磋商结束后，成交结果信息将在新疆政府采购网务平台公布。同时向成交供应商发出成交通知书，该通知书将是合同的组成部分。

6.2签订合同

6.2.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订书面合同。

6.2.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因拒绝与采购人签订合同，或不能履行合同的。采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

6.2.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

（七）、质疑与投诉

7.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

7.2供应商若认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害，应在以下规定时间内以书面形式向采购机构提出：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，应当自收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日起七个工作日内；

（2）对磋商过程提出质疑的，应当在各磋商程序环节结束之日起七个工作日内；

（3）对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出；

（4）磋商文件或法律法规规定的其他时间内。

7.3 供应商提出质疑的，应当有明确的请求和必要的证明材料，并提供质疑书原件。采购单位向质疑供应商签收回执。

7.4 质疑书应当由质疑供应商法定代表人或授权代表人签字并加盖公章，质疑书由授权代表人签字的应附法定代表人授权书。（质疑函详见后附）

7.5 采购机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知与质疑处理结果有关的供应商。

7.6 供应商对采购机构的答复不满意，或采购机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向相关行政监督部门提出投诉，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

7.7按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）投标单位应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                        邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

第三章 评审办法

一、综合评分

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

3.符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）中第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。有特殊情况需要在上述规定范围外设定价格分权重的，应当经本级人民政府财政部门审核同意。

二、综合评分细则表

- 1.评标办法：综合评分法。满分为100分。按报价分30分，商务技术70分计，评分最高者为拟成交单位。

资格评审表

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是（√） | 否（×） |
| 初步评审 | 资格审查 | 营业执照 | 供应商具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  | 法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 | 供应商提供法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |
|  |  | 磋商担保（磋商保证金或保函）交纳情况 | 供应商磋商担保（磋商保证金或保函） |  |  |
|  |  | 供应商信誉情况 | 未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）。 |  |  |
|  |  | 声明函 | 投标供应商需提供具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函 |  |  |
|  |  | 无重大违法记录声明函 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函 |  |  |
|  | 符合性检查 | 供应商名称 | 供应商名称与营业执照一致 |  |  |
|  |  | 响应文件密封、签署、盖章 | 响应文件按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章 |  |  |
|  |  | 投标报价 | 投标报价按照招标文件格式填写，投标报价唯一 |  |  |
|  |  | 磋商有效期 | 符合竞争性磋商文件要求 |  |  |
|  |  | 响应文件完整性 | 供应商响应文件的响应性、完整性符合竞争性磋商文件要求 |  |  |
| 注：以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。 |  |  |  |  |  |

2、具体评分分值如下：

1）  价格评审（30分）

供应商的价格分统一按照下列公式计算：

| 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 项目报价（30分） | 将所有满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，供应商的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100 计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。 本项目专门中小微企业，故对小型和微型企业不给予扣除价格。 |

- 商务标、技术标具体评分分值如下（70分）：

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 类似业绩 | 10 | 提供近3年（2020年5月-至今）的投标人相关类似有效业绩，每提供1项得5分，最高得10分。 (证明材料：中标（成交）通知书或合同复印件加盖公章) |
| 项目实施方案 | 7 | 根据投标人所提供的项目实施方案，综合评审： 1、对整体项目需求十分理解、包含管理措施、具体实施流程、进度安排、安装调试计划完整、可实施性强，有充足的备品备件库、有应急保障能力得6-7分； 2、对整体项目需求基本理解、供货时间较合理、安装调试计划尚可、可实施性一般得4-5分； 3、对整体项目需求理解不清楚、供货时间不够清晰、安装调试计划粗糙，没有针对性、无应急保障能力及备品备件库存得0-3分； 4、未提供的不得分 |
| 培训方案 | 4 | 根据投标人针对本项目的技术培训方案，进行综合评比打分，方案内容包括：①培训内容②培训方式③培训计划④培训团队人员配置等，专门针对本项目、符合本项目实际需求的得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；培训内容错误、非专门针对本项目、不能满足本项目实际需求等情况，每有一处扣1分，扣完为止。 |
| 售后服务 | 8 | 售后服务方案制定完善，包括但不限于售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等，后续保障措施可行性强，遇到问题时能迅速响应，并能及时解决，得7-8分。 售后服务方案制定较为完善，主要包括售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等，后续保障措施可行性较强，遇到问题时响应较为迅速，得5-6分。 售后服务方案一般，未能重点突出售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等关键方面，后续保证措施可行性一般，遇到问题时响应速度一般，得3-4分。 售后服务方案制定较简单，对售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等方面的叙述过于简略，后续保障措施可行性较差，遇到问题时响应速度较慢，得0-2分。 未制定售后服务方案，或售后服务方案制定不完整，后续保障措施可行度差，不能解决问题或未提供的，得0分。 |
| 环保节能产品 | 1 | 根据投标人每有一项产品为政府采购节能产品（不包括强制节能产品）或环境标志产品并应用到所投产品中得0.5分，最多得1分（提供《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件并加盖公章，否则不予考虑），未提供证明材料得0分。 |
| 技术参数 | 40 | 根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度: 1.投标人应对详细技术参数逐条响应，投标人完全响应技术参数，无偏离，得40分；2、若有普通参数不满足，每出现一条负偏离扣1分，扣完为止。 2.主要参数（技术参数中标记★的参数）每负偏离一项扣5分；最低分为0分。 |

三、推荐成交供应商

1.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列（注：为扶持不发达地区和少数民族地区，得分且投标报价相同的，评标委员会优先推荐企业注册地在不发达地区和少数民族地区的供应商）。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

2.评分计算方法解释

（1）供应商的评审得分是指所有磋商小组成员对其评分的算术平均值。

（2）计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

四、确定成交供应商

1.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

2.采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- 采购需求

项目编号：W-XJXSZB2023-15-CG

项目名称：昌吉回族自治州产品质量检验所一批设备采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：100万元

最高限价：100万元

采购需求：昌吉回族自治州产品质量检验所一批设备采购（详见磋商文件）

合同履行期限：合同签订后20日内完成供货、安装、调试

质保期：2年

本项目（不）接受联合体。

| 序号 | 设备名称 | 技术指标及配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 条形孔筛 | 符合标准：GB/T14685-2022新标准、GB/T14684-2022新标准 内径：300mm 高度：50mm 规格： ①筛孔长度*宽度14.5*50mm孔间距6.0mm ②筛孔长度*宽度11.4*50mm孔间距5.0mm ③筛孔长度*宽度8.8*40mm 孔间距4.0mm ④筛孔长度*宽度6.4*40mm 孔间距3.0mm ⑤筛孔长度*宽度3.6*30mm 孔间距2.5mm ⑥筛孔长度*宽度3.2*20mm， 孔横向间距1.5mm，孔纵向间距1.5mm ⑦筛孔长度*宽度1.6*15mm ，孔横向间距1.5mm，孔纵向间距1.5mm ⑧筛孔长度*宽度0.8*15mm ，孔横向间距1.5mm，孔纵向间距1.5mm 需配备法定计量机构检定证书 | 1 |
| 2 | 石粉含量测定仪 | 技术参数 最大转速：600转/min±60转 最小转速：400转/min±40转 叶轮直径：75mm±10mm 需配备法定计量机构检定证书 | 1 |
| 3 | 烘箱 | 应用于烘干、烘烤、灭菌、养护 技术指标 使用温度范围：RT+10-300℃ 温度分辨率：1℃ 温度波动度：±1℃ 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 容量：≥225L 隔板承重：≥115Kg 隔板：≥2个 需配备法定计量机构鉴定证书。 | 1 |
| 4 | 数显游标卡尺 | 量程0-150mm，精度0.01mm，需配备法定计量机构检定证书。 | 1 |
| 5 | 数显游标卡尺 | 量程0-300mm，精度0.01mm，需配备法定计量机构检定证书。 | 1 |
| 6 | 比重计 | 量程1800kg/m³-2200kg/m³，需配备法定计量机构检定证书。 | 1 |
| 7 | 全谱直读光谱仪 | ★符合GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放点原子发射光谱法（常规法）》标准要求，能检验钢材中的碳、硫、锰、磷、硅元素的含量。 提供铁基材料工作曲线，其中包含碳钢。 提供标样块，能做全局校准。 提供磨样机一台。 需配备法定计量机构检定证书，提供线下安装调试及培训。 | 1 |
| 8 | 高强螺栓轴力智能检测仪 | 符合GBT/1231-2006《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》要求，需配备6种规格的传感器分别实测试件中大六角头高强螺（M16、M20、M22、M24、M27、M30）的轴力。 - 性能指标 - 螺检规格：M16~M30 - 轴力示值误差：±2% - 轴力重复性：±2% - 长期稳定性：±2% - 相对分辨率：1KN 需配备法定计量机构检定证书，提供线下安装调试及培训。 | 1 |
| 9 | 高强螺检轴力扭矩复合检测仪 | 符合GBT/1231-2006《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》要求 主要技术指标 1、轴力测量范围 50~500（KN） 2、扭矩测量范围100~1000（Nm）；200~2000（Nm）； 3、分辨率轴力 ±0.1（KN）；扭矩±1（Nm） 4、示值误差 轴力±1%（KN）；扭矩±1%（Nm） 5、轴力和扭矩的峰值保持； 需配备法定计量机构检定证书，提供视频指导安装调试及培训。 | 1 |
| 10 | 高精度数显扭矩板手 | 符合GBT/1231-2006《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》要求 主要技术指标 最大扭矩 2000N.m 扭矩扳手示值误差 ±1% 扭矩扳手重复性 ±1% 扭矩扳手示值分辨率 1N.m 扭矩扳手长期稳定性 ±1% 扭矩扳手施力方向 顺时针 需配备法定计量机构检定证书，提供视频指导安装调试及培训。 | 1 |
| 11 | 三相四线电参数测量仪 | 类型; 测量范围; 单位; 误差; 分辨率. ★电压; 1~600; V; 0.5%×量程; 0.01V. 电流; 0.001~10; A; 0.5%×量程; 0.0001A. 有功功率; 0.001~5000; W; 0.5%×读数（PF=1）; 0.1W. 无功功率; 0.001~5000; VAR; 0.5%×读数（PF=0）; 0.1VAR. 视在功率; 0.001~5000; VA; 0.5%×读数; 0.1VA. 频率; 45~65; HZ; 0.1%×读数; 0.01HZ. 相位; 0~360; °; ±2°; 0.1°. 需配备法定计量机构检定证书，提供视频指导安装调试及培训。 | 1 |
| 12 | 钳形电流表 | 最大显示：6000 安规等级：CAT II 600V CAT III 300V 交流电流（A）：60A/600A 直流电流（A）：60A/600A 电压频率：10Hz~60kHz 直流电压：600mV/6V/60V/600V 电阻：600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ 需配备法定计量机构检定证书。 | 1 |
| 13 | 高精度数字 温度测温计 | 1.主要特性： 数学统计测量：除基本测量值外，还同时测得相对值、大值、小值、平均值、峰峰值、标准偏差和采样数。 六位数字显示，分辨力可设：高分辨力为0.001℃（热电阻）高精度达到0.02级或0.01℃（K/E/J/T/N热电偶）。K（-200.00~+1372.00）精度0.3级。 对热电阻和热电偶有四种显示单位，可任意切换：Ω或mV、℃、F、K。 配备用户校准功能。 带储存功能，需配备法定计量机构检定证书。 | 1 |
| 14 | 超声波测厚仪 | 需能够测量钢板厚度 ★测量分辨率:0.001mm 需配备法定计量机构检定证书。 | 1 |
| 15 | 夏比投影仪 | 该投影仪是为准确冲击试样的V型或U型缺口加工质量而设计开发的专用光学仪器。 放大倍率：50X 试样台调节：前后左右上下360度旋转 | 1 |
| 16 | 触屏数显布洛维硬度计 | ★具备布氏,洛氏,维氏三种试验方法，能够测量金属材料的洛氏硬度。 试验力（试验力允差：±1.0%）; 洛式标尺; HRA， HRB， HRC， HRD，HRE， HRF，HRG，HRH，HRK 60Kg (588N)，100Kg (980.7N),，150Kg(1471N). 布氏标尺; HBW2.5/31.25， HBW2.5/62.5，HBW5/62.5， HBW2.5/187.5 30kgf（294.2N）、31.25kgf（306.5N）、62.5kgf（612.9N）、100kgf（980.7N）、187.5kgf（1839N）. 维氏标尺; HV30， HV100 30Kg(294.2N)，100Kg (980.7N). 符合检测标准; GB/T230.2（洛氏)，GB/T231.2(布氏) ，GB/T4340.2 (维氏) JJG112 (洛氏)，JJG150(布氏). 需配备法定计量机构检定证书，提供线下安装调试及培训。 | 1 |
| 17 | 电热鼓风干燥箱 | 控温范围：室温+5～300℃ 分辨率：0.1℃ 均匀度：±2% 定时范围：0～9999min/h 预约范围：0～999min 容积：≥129L 载物搁架：≥2块 搁架承重：≥15Kg 需配备法定计量机构检定证书。 | 1 |
| 18 | 箱式电阻炉 | 性能 使用温度范围：1200℃ 温度分辨率：1℃ 升温时间：90分钟 定时：0~999分钟（带定时功能） 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 安全装置：超温报警，超温保护器 需配备法定计量机构检定证书。 | 1 |
| 19 | 维卡软化温度测定仪 | 控温范围：室温～300℃； 最大温度误差：±0.5℃ ； 升温速度：50℃/h、120℃/h，或者50-120℃/h之间任意设定； 温度测量点：1个 试验架数：3个 形变测量量具：高精度数显千分表 变形测量范围：-0.1～10mm； 最大变形误差：±0.005mm； ★变形分辨力：0.001mm； 试样支承跨距：64mm、100mm； 具有软件上限温度保护功能和硬件上限温度保护功能 试样架自动升降,试样架自身热膨胀系数<0.005/100℃ 具有试样架自动升降系统； 需配备法定计量机构检定证书、提供线下安装调试及培训。 | 1 |
| 20 | 电子台称 | 最大称量：5100g 测量范围：0－5100g 精度：0.1g 功能键设备：去皮、校准 显示方式：LED显示 需配备法定计量机构检定证书。 | 1 |
| 21 | 氙灯老化试验箱 | 适用于GB/T16422.2-2022标准。采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验.来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能.主要用于地膜、橡胶、塑胶等. 技术指标 温度范围：10℃～70℃ 湿度范围：30%～95%R.H 黑板温度：63℃、100℃（偏差±3℃） 温度波动度：≤±0.5℃ 温度均匀度：≤±2.0℃ 湿度波动度：+2%～-3% R.H 降雨时间：1～9999分钟，连续降雨可调 降雨周期：1～240分钟，间隔（断）降雨可调 喷水嘴孔径：Ф0.8mm（回水带超精细过滤器防止喷嘴堵塞） 淋雨水压： 0.12～0.15kpa 喷水周期（喷水时间/不喷水时间）：18min/102min或12min/48min(喷水时间/不喷水时间)喷水压力0.12～0.15Mpa 光照周期连续可调时间0～999小时 ★光谱波长:295nm～800nm辐照度范围200W～1200W/㎡可调 需配备法定计量机构检定证书、提供线下安装调试及培训。 | 1 |
| 22 | 管材耐液压试验机所需夹具 | 货物名称; 型号; 硅胶密封胶圈; 外形尺寸. A型夹具; Φ125; 55; Φ250*100. Φ140; 65; Φ260*100. Φ160; 75; Φ280*110. Φ180; 85; Φ300*118. Φ200; 95; Φ320*120. Φ225; 105; Φ350*148. Φ250; 110; Φ380*148. Φ280; 115; Φ410*150. Φ315; 120; Φ420*340. Φ355; 160; Φ462*450. Φ400; 210; Φ520*350. Φ450; 265; Φ600*480. Φ500; 300; Φ630*450. Φ560; 355; Φ720*450. Φ630; 420; Φ800*450. | 1 |
| 23 | 实验室天平减震装置 | 0.9米单天平台 | 4 |
| 24 | 天平 | 最大称量：200g/30g ★最小度数：0.1mg/0.01mg 备注：天平需十万分之一（0.01mg)、万分之一(0.1mg)，双量称。 需配备法定计量机构检定证书。 | 1 |
| 25 | 油品扦样器 | 采样筒容积550±10ml，内径70mm，壁厚≥3mm | 1 |
| 26 | 液化气瓶储存柜 | 液化气瓶储存柜 1200*600*450mm需配备报警器 需提供货物安装。 | 1 |
| 27 | 危险化学品储存柜（易制毒） | 储存柜（易制毒） 1650*1090*460mm 45加仑尺寸：1650*1090*460mm（高*宽*深），加风机，需三块层板，四块pp托盘。 需提供货物安装。 | 1 |
| 28 | 危险化学品储存柜（易制爆） | 危险化学品储存柜（易制爆） 1650*1090*460mm 1650*1090*460mm（高*宽*深），加风机，需三块层板 需提供货物安装。 | 1 |
| 29 | 气瓶柜 | 气瓶柜 1200*900*450mm 需配备报警器1200*900*450 需提供货物安装。 | 2 |
| 30 | 立式读数显微镜 | 测微鼓最小读数值：0.01mm 测量范围：0-6mm 仪器放大倍数：20X（JC-10） 目镜放大倍数：20X （JC-10） 物镜放大倍数：1X 分划板格值：1mm 分划板刻度范围：8mm 需配备法定计量机构检定证书。 | 1 |
| 31 | 硫测定仪 | 执行标准：GB/T 35582-2017 技术指标： 检测方法：硫-紫外荧光法 样品种类：液体 测量范围：0.1-20000mg/L 检测下限：0.1mg/L 样品盘：120位 溶剂瓶位：2个 废液瓶位：1个 进样量：0.1μ1-250μ1 控温范围：室温-1300℃ 控温精度：±2℃ ★背压测量，当气流量不正常，高于或低于设定范围时，仪器报警，不能进样，以防止造成系统污染。 需配备法定计量机构检定证书，提供线下安装调试及培训。 | 1 |
| 合计 |  |  | 35 |

第五章 合同部分

甲  方：

乙  方：

（以下简称甲方）委托        于    年 月   日组织的                                   采购中，经专家综合评定，确定               （以下简称乙方）为中标方，成交金额为人民币大写：                       。

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》等相关规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方就所供货物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

# 一、项目内容

# 1、货物名称、型号、数量及价格

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 总价金额（元） | 产地及品牌 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）： ；（小写）￥ 元 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：含运输费、税费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同价款及付款方式

1、本合同总金额：(大写)              ，小写￥         元，包含增值税。

2、甲方与乙方签订合同后，甲方付给乙方合同总价      的预付款，计人民币大写：                 ，小写：￥          元。

3、乙方将所供货物全部运至甲方指定地点，安装调试完毕后，经甲方验收合格，甲方支付给乙方合同总金额       的货款，计人民币大写：                       ，小写：￥     元。

4、合同总金额   %作为质保金，计人民币大写：                      ，小写：￥           元。本合同产品使用满    年，无任何质量及技术问题，甲方一次性付清。

5、乙方银行账户信息：

开户行：

账户名称：

银行账号：

开户行号：

四、交货日期

乙方应于本合同签约完成后20日内将产品运至甲方指定地点，部分货物因特殊原因（其它不可抗力等原因）未能及时运送的，等货物运送、安装、调试完成后再支付其相应货款。上述产品送达后，乙方应完成安装和调试工作，配合甲方做好验收工作。

# 五、交货地点

1、乙方接到甲方通知后将产品送达至以下指定地点：               。

# 六、货物质量保证

1、乙方保证提供的           货物为全新的产品。

2、乙方所提供的            货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足     的技术要求。

# 七、质量保证期

1、合同清单中货物质保期为      年，质保期自货到安装调试完毕，经甲方书面验收合格后起计算。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生任何质量问题，乙方应及时到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照甲方要求的时间到场，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的全部合理费用由乙方承担，同时甲方有权要求乙方承担违约责任。

# 八、技术资料

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书或者按照合同目的和甲方需求所应提供的其他技术资料。

# 九、甲、乙双方的权利及义务

1、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付甲方指定的地点。并负责安装调试。

2、若甲方在收到货物后，发现货物有质量问题，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后10天内给予更换。在质量保证期内，产品质量出现问题，乙方在 4  小时内响应，负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运输、安装、调试、保险等全部费用。逾期，甲方将自行维修，所有维修费用（包括人工费、采购配件费、运输费、安装费、调试费等一切费用）由乙方承担。

3、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

4、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，交货期限可后延，乙方同意顺延交货日期。

5、乙方需对甲方工作人员进行免费培训：对使用及维护人员进行必要的培训，包括异常情况处理及日常的维护操作，现场使用、维护人员能够独立完成各项操作为止。

# 十一、不可抗力

# 1.签约任何一方由于受诸如战争、火灾、洪水、台风、地震、等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

# 2.受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

# 十二、违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的2‰计算，最高限额为本合同总价的5 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的2‰计算，最高限额为本合同总价的5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效后，甲乙双方均不能终止合同，若一方终止合同，应按实际损失向对方支付赔偿金，并向对方支付合同总金额10%的违约金；

# 十三、争议解决

甲、乙双方发生争议时，应先协商解决。协商不能达成一致，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

# 十四、合同的生效与文本

1、本合同一式    份，甲方执    份，乙方执     份，均具有同等法律效力。

2、本合同自双方法定代表人或授权代表签字（盖章）并加盖单位公章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

甲方：	                          乙方:

公章：		                      公章:

法人或授权代表签字：	            法人或授权代表签字：

电话：                           电话:

传真：                           传真:

联系人：                         联系人:

开户银行:                        开户银行:

帐  号：                         帐  号：

第六章 响应文件格式

项目名称：

项目编号：

响应文件

投   标   人：              （盖供应商单位公章）

法定代表人或其授权委托人：   （签字或盖章）

日期：__________年_____月_____日

目录

1、投标函

2、知识产权承诺函

3、开标一览表

4、分项报价一览表

5、质量承诺书

6、磋商担保

7、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

8、供应商诚信承诺函

9、法人身份证明书及授权书

10、供应商基本情况

11、财务状况

12、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

13、供应商近三年类似项目业绩

14、商务偏离表

15、技术偏离表

16、技术方案（格式自拟）

17、供应商认为需要提供的其他文件和资料

评分索引表

| 序号 | 评标项目 | 索引页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

1、投 标 函

__________________（采购人）：

我方全面研究了 “         （项目名称、招标编号）”项目磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ），投标有效期      日历天。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证项目服务期限（供货期）为：      ，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照磋商文件的要求，交纳人民币        万元（大写：            ）的磋商保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还磋商保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应磋商文件的响应文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的响应文件满足磋商文件供应商须知前附表要求。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人：（盖章）

授权代表（签字）：

通讯地址：

联系电话：                             日    期：

2、知识产权承诺函

采购项目名称：

采购项目编号：

（采购人名称）：

针对以下内容，我方承诺：

我方保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。

除非磋商文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

我方如在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）,同时将在响应文件中声明并提供相关知识产权证明文件。

我方如采用所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，采购人不再因我方采用所不拥有的知识产权而另行支付任何费用。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十三条的规定，公告内容应当包括主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。我方已将响应文件中涉及商业秘密和知识产权的内容进行了标注和说明。若未进行标注和说明的，视为全部内容均可公布，采购人和采购代理机构对此不承担任何责任。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人（签字）：

投标日期：

3、开标一览表

招标项目名称：

投标单位名称：

| 投标内容 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 供货期限 |  |
| 质保期 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

注：本表格式不得更改，供应商只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

4、分项报价一览表

项目名称：

单位名称：

单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品牌、产地 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应根据所供产品的具体情况，选择所供产品需要进行的分项名称或费用（分项费用名称包括：产品价格，标准附件费、附属产品费、专用工具费、技术服务费、安装调试费、检验检测或费、培训费、运输费用、装卸费、保险费、税金等一切费用）。

2、供应商未进行分项报价或分项报价未能准确全部反映产品价格构成或有所隐含，有可能致使在合同履行过程中引起纠纷（非正常的追加或索赔等）或不能诚信履约的，可作无效投标处理。

3、评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

4、此表中的价格若与开标一览表中所报的价格不一致的，以开标一览表中的价格为准。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

5、质量承诺书

采购人：

1、根据已收到的                   项目的磋商文件，我单位经考察现场和研究贵方的磋商文件后，将接受该磋商文件中各条款内容并且以投标一览表中所报投标价格承包本招标范围内的所有项目。

2、如果我方中标，非业主原因，我方保证在指定时间按时完成所承接的服务项目。

3、如果我方中标，非业主原因，我方保证将按磋商文件要求完成本项目。

4、如果我方中标，我方将按磋商文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除磋商保证金外，我方还将以中标价     %作为赔偿金，同时贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、贵方的磋商文件、成交通知书、我方的响应文件将构成约束双方的合同一部分。

6、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

其它承诺优惠条件：（投标企业自行拟定）

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

- 磋商担保

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

采购项目名称：

采购项目编号：

（采购人）：

我单位作为本项目的投标人，我单位声明：

我单位参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具有良好的商业信誉。

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位承诺对上述事项的真实性负责；如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任。

注：

1．投标人应针对上述内容根据自身实际情况据实进行承诺。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

8、供应商诚信承诺函

（公司名称）自愿参与贵中心组织的项目采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺:如果在本次招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

(一)提供虚假材料谋取中标的;

(二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

(三)与招标采购单位、其他投标人恶意串通的;

(四)向招标采购单位或提供其他不正当利益的;

(五)在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议的;

(六)开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件缴纳投标保证金后不投标导致废标的;

(七)中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的;

(八)将中标项目转让给他人或非法分包他人的;

(九)无正当理由，拒绝履行合同义务的;

(十)无正当理由放弃中标(成交)项目的;

(十一)擅自或与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同的;

(十二)与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的;

(十三)无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格(高于市场平均价)的;

(十四)开标后对招标文件的相关内容再进行质疑的;

(十五)恶意投诉的行为:投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的;

(十六)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的;

(十七)财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

- 9、法人身份证明书及授权书

9.1法定代表人身份证明书（供应商为法人）

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

系                 的法定代表人。为服务              （招标项目名称），签署上述响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：                  （公章）

日   期：        年     月    日

附法人身份证扫描件

9.2法定代表人授权书

__________________（采购人）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              （项目名称、招标编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法人及被授权人身份证正反面

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称：         （盖章）

日    期：

10、供应商基本情况表

| 供应商全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 供应商地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 职工人数 |  |
| 基本情况简介： |  |  |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

后附：供应商的营业执照、相关资格证明文件、网站查询截图等加盖供应商单位公章。

11、财务状况

①2022年度经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表、报表附注和出具报告机构、人员的证照）复印件

②供应商内部出具的2022年度财务报表复印件（至少包含资产负债表）

③银行出具的资信证明复印件

注：a.以上①②③提供任意一项即可；b.供应商成立时间至递交响应文件截止时间为止不足一年的，提供任意时间段的资产负债表复印件或银行出具的资信证明复印件即可；

12、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函

（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或相关加盖公章的承诺函）

13、供应商近三年类似项目业绩

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 合同内容 | 合同总金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：后附相关证明材料（成交通知书或合同复印件）

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

14、商 务 偏 离 表

| 采购文件内容 | 响应文件内容 | 偏差内容 |
| --- | --- | --- |

注：凡磋商文件中商务条款（包括服务期、付款、合同条款以及其它所有商务内容）与招标文件有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差）。未在本表中列明的偏差视同响应招标文件规定。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

- 15、技术偏离表

| - 序号 | - 产品名称 | - 招标参数 | - 投标参数 | - 偏离情况 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1、投标人应对应招标文件第四章 采购清单及参数需求要求的内容给予逐条响应。

- 2、投标不能简单复制招标文件的技术参数条款作为投标文件规格的应答。应按投标产品填写真实技术参数值。

- 3、表格形式可做适当调整但不得增减实质内容。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

16、技术方案（格式自拟）

技术标评审表的内容（包含但不限于）

- 17、供应商认为需要提供的其他文件和资料

附：

中小企业声明函 (货物)

本公司 (联合体) 郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》(财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号) 的规定，本公司 	(联合体) 参加 (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 	(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为 (企业名称)，从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于 (采购文件中明确的所属行业) 行业；制造商为 (企业名称)，从业人员    人，营业收入 为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型 企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称 (盖章)：

日 期：

监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。

（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期: