疏附县自治区级园区空气质量自动监测站建设项目
招  标  文  件

项目名称：疏附县自治区级园区空气质量自动监测站建设项目
招 标 人：喀什地区生态环境局疏附县分局
联 系 人：樊涛

联系电话：18034811087

代理机构（盖章）：新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司 
法定代表人（盖章）： 

联系人：豆天虎
电话：18199508228
新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司 编制

二〇二二年二月
目   录
第一章 招标公告................................................................................................1

第二章 投标人须知............................................................................................6

1、总体说明........................................................................................................9

2、招标文件........................................................................................................12
3、投标文件........................................................................................................13
4、投标总则........................................................................................................15

5、开标、评标、定标与签约............................................................................17

6、招标服务费....................................................................................................20
第三章  采购人需求..........................................................................................21
一、项目概况......................................................................................................22
二、基本要求......................................................................................................22
三、采购清单及技术参数要求..........................................................................23
四、交货时间......................................................................................................59
五、设备（货物）一般要求..............................................................................59
六、保修期及售后服务要求..............................................................................59
七、采购人配合条件..........................................................................................59
八、付款方式......................................................................................................59
第四章  采购合同（样本）..............................................................................61
1、合同设备（货物）........................................................................................62
2、合同总价........................................................................................................62
3、合同组成........................................................................................................62
4、技术要求........................................................................................................62
5、合同设备（货物）包装、交货、安装、调试及验收................................62
6、质量保证及售后服务....................................................................................63
7、培训................................................................................................................64
8、付款方式........................................................................................................65
9、技术服务........................................................................................................65
10、不可抗力......................................................................................................65
11、索赔..............................................................................................................65
12、违约与处罚..................................................................................................66
13、合同终止......................................................................................................66

14、法律诉讼......................................................................................................66

15、其它..............................................................................................................66

第五章  投标文件格式......................................................................................68

格式1 投标书.....................................................................................................43

格式2 投标人基本情况表.................................................................................44
格式3 投标一览表.............................................................................................45

格式4 总体方案说明.........................................................................................46

格式5 详细报价清单.........................................................................................47

格式6 设备（货物）配置清单（格式自定）.................................................48

格式7 设备（货物）的详细参数及简要说明书（格式自定）.....................48

格式8 技术规格差异表
....................................................................................49
格式9 合同条款响应一览表.............................................................................50

格式10 法定代表人证明书...............................................................................51

格式11 法定代表人授权委托书.......................................................................52

格式12 拟派本项目负责人及主要人员情况表...............................................53

格式13 2018年1月1日至今年销售类似产品情况一览表                                  .......................................................54

格式14投标设备（货物）技术支持与服务方案
..........................................55

格式15 投标设备（货物）售后服务...............................................................56

格式16 交纳服务费承诺书...............................................................................56   

格式17 投标人资格声明函...............................................................................57

格式18 资格文件...............................................................................................58

附  件：评标文件..............................................................................................85
一. 说明...............................................................................................................86

1. 概述
................................................................................................................86
2. 定义
................................................................................................................86
3. 评标委员会组成.............................................................................................86
二. 评标须知.......................................................................................................86
1. 关于评标方案.................................................................................................87

2. 关于评标纪律.................................................................................................87

3. 关于评标责任.................................................................................................87

4. 关于回避.........................................................................................................87
5. 关于保密.........................................................................................................87
三. 评标原则.......................................................................................................88
四. 评标方法及流程...........................................................................................88

1. 评标方法.........................................................................................................88
2. 评标流程.........................................................................................................88
3. 投标文件的澄清.............................................................................................89

五. 废标处理.......................................................................................................89

六. 评分标准.......................................................................................................89

七. 定标和授标...................................................................................................91
第一章  项目公告
疏附县自治区级工业园区空气质量自动监测站建设项目
公开招标公告
	项目概况：
疏附县自治区级工业园区空气质量自动监测站建设项目的潜在供应商应在新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司（ 喀什市东城区汇城锦丽苑小区5号楼一单元10层1101室）获取采购文件，并于 2022 年 3月 7日 16 点 00 分(北京时间)前提交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：XJYCYLKS-2022GK-001

项目名称：疏附县自治区级工业园区空气质量自动监测站建设项目
采购方式：公开招标


预算金额：400万元

资金来源：2021年重点生态功能区转移支付资金
采购需求：疏附县自治区级工业园区空气质量自动监测站建设项目（具体参数详见招标文件）

本项目不接受联合体不允许分包。

二、申请人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具有有效的“三证合一”的营业执照；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供会计师事务所出具的2021年度财务审计报告原件（或复印件加盖公章）或银行出具的资信证明原件；并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

3、法定代表人身份证复印件或法定代表人/负责人委托书和委托代理人身份证原件，被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明（近三个月社保缴费凭证和个人明细表）；

4、提供税务机关出具的投标人在开标前3个月内任意1个月的有电子专用章的社会保险缴费证明以及依法纳税税收凭证原件或有电子专用章的完税证明；

5、凡拟参加本次招标项目的投标人在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” 行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次政府采购活动，提供以上网站页面截图并加盖单位公章；

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标； 

7、本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2022 年 2 月15日至  2022 年  2月22日，每天上午10：00 至14：00，下午 15：30至  19：30  （北京时间，法定节假日除外）

地点：喀什市东城区汇城锦丽苑小区5号楼一单元10层1101室
方式：现场获取

售价：0元

获取采购文件时须提交的文件资料：

1、营业执照副本复印件加盖投标企业公章；

2、法定代表人身份证复印件或法定代表人委托书和委托代理人身份证原件，被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明（近三个月社保缴费凭证和个人明细表）；

3、凡拟参加本次招标项目的投标人在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” 行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次政府采购活动，提供以上网站页面截图并加盖单位公章；

4、提供税务机关出具的投标人在开标前3个月内任意1个月的有电子专用章的社会保险缴费证明以及依法纳税税收凭证原件或有电子专用章的完税证明；

5、会计师事务所出具的2021年度财务审计报告原件（或复印件加盖公章）或银行出具的资信证明原件。

注：（以上证件须带原件查验、网页打印件须自招标公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中打印，并同时提供盖公章的A4纸复印件1套，复印件为单面复印，按先后顺序装订，不接受公证件。） 

四、投标文件提交

截止时间：2022年 3月 7日  16  点 00 分(北京时间)

(从招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。)

地点：喀什市地质队格林豪泰酒店16楼会议室

投标保证金：

柒万元整（￥70000元）

六、开标时间、地点

时间：2022年 3月 7日  16  点 00 分(北京时间)

地点：喀什市地质队格林豪泰酒店16楼会议室
七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他补充事宜：无

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名
称：喀什地区生态环境局疏附县分局

项目联系人：樊涛 
联系方式： 18034811087

2.采购代理机构信息

名
称：新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司
地
址：喀什市东城区汇城锦丽苑小区5号楼一单元10层1101室
联 系 人：豆天虎

联系方式：18199508228

3.采购监督部门：疏附县财政局采购办

联系人：许冰杰 

监督电话：0998-3256562

4.采购监督部门：县纪委派驻组

监督电话： 0998-3256653

采购监督部门地址：疏附县人民政府

第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	采购项目名称
	疏附县自治区级工业园区空气质量自动监测站建设项目


	采购人
	喀什地区生态环境局疏附县分局

	采购代理机构
	新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司

	招标文件编号
	XJYCYLKS-2022GK-001

	资金来源
	2021年重点生态功能区转移支付资金
	资金到位情况
	已到位

	采购内容
	疏附县自治区级工业园区空气质量自动监测站建设项目（详见技术参数）

	投标供应

商资格要求


	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具有有效的“三证合一”的营业执照；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供会计师事务所出具的2021年度财务审计报告原件（或复印件加盖公章）或银行出具的资信证明原件；并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

3、法定代表人身份证复印件或法定代表人委托书和委托代理人身份证原件，被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明（近三个月社保缴费凭证和个人明细表）；

4、提供税务机关出具的投标人在开标前3个月内任意1个月的有电子专用章的社会保险缴费证明以及依法纳税税收凭证原件或有电子专用章的完税证明；

5、凡拟参加本次招标项目的投标人在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” 行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次政府采购活动，提供以上网站页面截图并加盖单位公章；

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标； 

7、本项目不接受联合体投标。

	供货地点
	采购人指定定点

	供货日期
	合同签订后20天完成交货、安装、调试

	投标保证金

形式及相关须知
	要求，投标保证金的形式：投标人应以自己的名义在2022年3月4日下午17时前（北京时间），从其基本账户提交至下述指定专用账户（并必须注明项目名称及标段、用途，且须与所投工程名称、标段相一致），金额以到帐为准：

收款单位：新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司

账号：65001613200052510997

行号：105881000296

开户行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐扬子江路支行

投标保证金的金额：柒万元整（￥70000元）

说明：投标人持基本账户开户许可证.银行汇票或电汇单到新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司换投标保证金收据

	现场勘查
	/

	产品质量
	合格
	质保期
	质保期为3年

	投标文件份数
	全部投标文件应一式5份，电子投标文件一份（U盘）、投标一览表一份单独密封。其中正本 1份（内装纸质投标文件，投标一览表及投标文件电子文档各 1份）。副本 4份(四份一起封装）。正本副本双面打印分别封装。

	投标文件递交地点
	喀什市地质队格林豪泰酒店16楼会议室

	投标文件截止时间
	2022年3月7日16:00（北京时间）

	开标时间
	2022年3月7日16:00（北京时间）

	投标人必备资质

（开标查验）
	受托人本人携带以下证件原件参加审核：

1、具有有效的“三证合一”的营业执照原件（正本或副本）；

2、法定代表人身份证复印件或法定代表人委托书和委托代理人身份证原件，被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明（近三个月社保缴费凭证和个人明细表））；

3、提供税务机关出具的投标人在开标前3个月内任意1个月的有电子专用章的社会保险缴费证明以及依法纳税税收凭证原件或有电子专用章的完税证明。 

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供会计师事务所出具的2021年度财务审计报告原件（或复印件加盖公章）或银行出具的资信证明原件；并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力。

5、投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件（网页打印件须自招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印）并加盖公章。

6、由新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司出具的投标保证金收据原件。

	采购预算价
	4000000元（大写：肆佰万元整）

	答疑
	若有代理公司将在投标截止前10日通知各投标人

若没有则不召开答疑会

	招标文件的澄清、修改及补正
	投标截止前15日书面e-mill通知所有投标人，其内容将作为投标文件的组成部分，时间不足15日将顺延。

	投标人提出问题的时间
	1、对不构成响应招标文件实质性内容的，应在投标截止前15日。

2、构成响应招标文件实质性内容的，应在投标截止前15日。


 总体说明
资金来源：2021年重点生态功能区转移支付资金采购预算：4000000元（大写：肆佰万元整））。

适用范围
依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规制定本须知。
采购人、招标代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。
关于投标项目

伊犁州新源县教育考试标准化设备采购项目。投标人必须对项目标段内容进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。
关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。
定义

采购人：是指：喀什地区生态环境局疏附县分局
招标代理机构：是指新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司 。
投标人：是指向招标代理机构提交投标文件的供应商(投标人一经报名应积极参加招标项目若不参加请于开标前三天向招标代理公司提交加盖单位公章弃标函若不提供该企业将被列入黑名单）。
中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。
货物、设备（货物）：是指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的设备（货物）、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。
实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。
重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。
交货期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。
日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。
招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。
应遵循的原则
遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
坚持价格合理、质量优先、服务优质原则。
利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。
投标文件递交地点、开标地点：喀什市地质队格林豪泰酒店16楼会议室
合同的签订：中标通知书发出之日起次日。
除非另有说明，本招标文件中所示的时间均指北京时间。以上工作时间计划如有变更，以招标代理机构另行书面通知为准。
合格的货物和服务
投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。
投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。
采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。
投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权而产生法律纠纷；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。
保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

质疑与受理
投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向招标代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。
质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。招标代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。
招标代理机构在收到投标人的有效书面质疑后三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或采购人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。
不得参与同一采购项目竞争的投标人
不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同 竞争的投标人：
彼此存在投资与被投资关系的；
彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。
通知
对与本项目有关的通知，招标代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，邮箱及电话号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的电话及邮箱号码有误、电话及邮箱线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，招标代理机构不承担责任。

招标文件的解释权
本招标文件的解释权归“新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司或招标人 ”所有。

招标文件
招标文件的组成

（1）公告
（2）投标人须知
（3）采购人需求
（4）政府采购合同（样本）
（5）投标文件格式
（6）附件：评标文件
（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；
招标文件的澄清

投标人如对招标文件有任何疑问，均应以书面形式在投标截止前5日（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向招标代理机构提出澄清要求，招标代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，招标代理机构认为有必要（对响应招标文件有影响时）可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。
招标文件的补充和修改

对招标文件进行必要的补充或修改，代理公司将于开标前15天以书面或邮件的形式通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，应顺延投标截至时间。
对于投标人澄清要求的回复，或者招标文件的修改补充文件，招标机构均将以书面或邮件形式通知所有投标人。投标人在收到澄清或补充文件后应于24小时内，以书面或邮件形式予以确认，如澄清或补充文件发出后24小时内未收到投标人书面确认，则视为投标人已确认。
招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。
为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

投标文件
投标文件的编写

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。
投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。
投标人须对本项目的全部货物及服务进行整体投标，不能对某一部分内容进行选择投标。任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。
本项目不接受备选投标方案或备选的投标货物型号/规格，投标文件的报价只允许有一个报价，招标代理机构不接受有任何选择的报价。
本项目投标报价应包含但不限于以下全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、安装材料及零配件价）及其它的所有费用，包含所投产品的购置税、制作费、检验费、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、安装调试费，商检费用、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。
投标人应以人民币报价。投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标人不得再向采购人收取任何费用。
开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
投标人须用人民币报价。当单价与数量的乘积与合价不一致时，以标出的单价与数量的乘积为准，单价小数点有明显错误除外。
投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效标处理。
投标文件的组成

投标文件应包括以下部分（按以下顺序装订）：
投标书
投标人基本情况表
投标一览表
总体方案说明
详细报价清单
设备（货物）的配置清单
设备（货物）的详细技术参数及简要说明书
技术规格差异表
合同条款响应表
法定代表人证明书
法定代表人授权委托书
拟派本项目负责人及主要人员情况表
近三年完成同类项目业绩一览表
投标设备（货物）技术支持与服务方案
售后服务
交纳服务费承诺书
投标人资格文件声明函
资格文件
投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。
投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。
投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。
投标文件的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知招标代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。
投标总则
投标细则

全部投标文件应一式5份，双面打印。电子投标文件一份（U盘）所有投标文件应用A4规格纸双面打印，并胶装完好。其中正本 1份（内装纸质投标文件，投标一览表（单独密封一份，并且在标书中装订一份）及投标文件电子文档各 1份，电子文件要求U盘，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本 4份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字。所有不完整的投标将被拒绝。投标人的全部投标文件正本均不退回，中标人的所有投标文件均不退回。投标人在投标过程中产生的一切费用，无论投标结果如何，均由投标人承担。
投标人应对投标设备（货物）提供完整的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明。
资格文件视为投标文件不可分割的一部份。
所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，并交予招标代理机构专责人员，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。
所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标单位公章。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：
	正本/副本/唱标信封
收件人名称：新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司 
招标编号：
项目名称：XX项目

投标人名称：
投标人地址：
联系人：
联系电话：
于“     年   月   日   时  分”之前不准启封（即投标截止时间）


招标代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。
招标代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。
投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天（日历天）。在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期。
开标、评标、定标与签约
开标

开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。
开标由招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。
投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如投标人代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。
开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由采购人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价、工期和投标文件的其他主要内容。
在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有经检查合格的投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，招标代理机构将重新招标。
招标代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。
唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。
评标

评标委员会
依法组建评标委员会。评标委员会由5人组成，评标委员均从专家库中随机抽取产生。
评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件，即通过符合性审查的投标文件进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。
评标原则
评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。
确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务接受最低报价的投标。
评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。
评标过程的保密性
开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向评标委员会及采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。
投标文件的澄清
除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。
为有利评标，在开标后，可随时请投标人就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章或由投标人的合法授权代表正式签署的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。
评标程序及方法（详见评标文件）
评标分两个阶段进行：投标文件符合性审查和投标文件详细评审。各评委首先对各投标文件进行符合性审查，投标人只有完全通过符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。
（一）符合性审查
评标委员会将根据招标文件的规定，对各投标文件进行符合性审查。
（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未提交投标保证金或金额不足的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：
1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：
没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；
投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；
明显不符合技术规格、技术标准的要求；
投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；
投标附有招标人不能接受的条件；
投标报价超过最高限价；
不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和经济的评审。
（二）详细评审
（1）对通过符合性审查投标文件，按招标文件的要求进行技术、商务和经济的评审。
（2）评审方法采用综合评分法。技术部分、商务部分、经济部分权重详见评标文件。评标委员会根据投标人综合得分高低排定名次并推荐候选中标单位。
相关注意事项
（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作由评标委员会独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。
（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散给与评标无关的人员。
（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。
定标

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认。确认后由采购人、招标代理机构与预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。第一中标候选人未能通过资格后审或放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定综合得分排名次高的第二中标候选人为中标人。
最终澄清完成后，由招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，并同时将中标结果以网上公告的方式通知所有未中标的投标人。
签约

中标人应当在《中标通知书》发出之日起次日与招标人签订合同。
招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
招标服务费
中标人须向招标代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行。本项目类型为货物类：
以《中标通知书》确定的中标总金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；
币种与《中标通知书》的币种相同。
中标人中标后，必须按规定向招标代理机构直接缴交采购服务费。
第三章  采购人需求
疏附县自治区级园区空气质量自动监测站建设项目采购需求

一、监测设备需求

按照国家新的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）技术规范以及技术方案要求，建设两套环境空气质量自动监测站，空气质量自动监测站是空气质量新标准六参数（二氧化硫、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、PM10、PM2.5）及气象五参数、能见度、城市摄影系统等指标监测项。
核心设备为：PM2.5分析仪、PM10分析仪、CO分析仪、SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、动态气体校准仪、零气发生器

二、设备技术要求

1、仪器技术性能指标均应符合国家相关标准规定，并通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测，检测证书在有效期内（查询链接 http∶//www.cnemc.cn/gzdt/yqjc/jcdt/）。仪器投标企业须按相关规定要求提供出厂检验报告、关键技术参数清单、出厂初始设置值、仪器硬件配置清单。

2、监测仪的安装调试、试运行、验收等工作，应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统安装和验收技术规范》（HJ655-2013）和《环境空气气态污染物（SO2、NO2、02、C0）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193—2013）等相关监测规范实施。

3、新建站点仪器数据必须能够向自治区环境监测总站实时同步传输数据，提供联网证明资料。

4、新建站点仪器应通过自治区环境监测总站开展仪器的后评估，评估结果为合格。

5、调试和验收工作结束后，应将验收材料（纸质和电子版两种形式）报送项目方。 验收材料应包括：仪器监测项目、品牌、型号、数量等基本情况；仪器试运行结果及原始数据，颗粒物手工比对调试报告（包括手工比对调试结果、原始数据、计算过程及相关材料）；流量计、气压计、温度计、湿度计检定情况；验收期间仪器关键参数设置情况。验收材料中，对于试运行过程中出现的数据缺失，应注明原因；颗粒物手工比对的无效数据应同时上报并说明原因。

6、提供2018至今投标企业在疆内同项目业绩，提供合同扫描件，合同内容必须包含本次采购的PM2.5分析仪、PM10分析仪、CO分析仪、SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、动态气体校准仪、零气发生器核心监测设备。

三、交货期

合同签订后20天完成交货、安装、调试，进入试运行阶段；试运行2个月后进入项目验收阶段，1个月内通过自治区生态环境监测总站比对验收，并与自治区生态环境厅空气自动站数据平台联网。
四、付款方式

本项目为交钥匙建设项目，项目验收合格后支付总价的80%，余款作为运维服务费，第一年运维期满支付总货款8%，第二年运维期满支付总货款7%，第三年运维期满支付总货款5%；考核总分低于80分的，不予支付该站点当年运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当年全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当年运维费=(实际考核总分/95)×单站点当年全额运维费。

五、质保期

设备质保期3年。

六、履约保证金

项目履约保证金按照项目中标金额的5%，项目建成后无息退还中标单位。
七、其他

疏附县自治区级工业园区空气质量自动监测站建设项目重要设备参数指标
	序号
	货物名称
	技术要求
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	★SO2分析仪
	1.分析原理：紫外荧光法

*2. 量程：0-10, 20, 50, 100, 500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能
*3.零点噪音：<0.25ppb RMS (60秒平均时间)
*4.最低检测限：1.0ppb RMS (60秒平均时间)
*5.零点漂移（24h）：<1.0ppb
*6.跨度漂移（24h）：±1%满量程
*7.响应时间：110秒 (60秒平均时间)
*8.精度：1％读数或为1ppb
*9.线性：±1％满量程
*10.采样流量：0.5升/分钟
11.工作温度：20℃~30℃
12.供电电源：220±10%VAC，50Hz
13.输出： 6 路0~100 mV、1、5、10V电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器，断电指示
14.输入：16 路数字输入
15.具有来电自动启动功能；
16.校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断。
	2
	台
	
	
	

	2
	★Nox分析仪
	*(1)设备用途:用于空气中NO.NO2.NOX浓度的监测

(2)配置要求:含过滤膜等

(3)技术参数:

1.分析原理：化学发光法

*2.量程：0-10, 20, 50, 100, 200ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能

*3.零点噪音：0.20ppb RMS(60秒平均时间)

*4.最低检测限：0.40ppb(60秒平均时间)

*5.零点漂移（24h）：<0.40ppb

*6.跨度漂移（24h）：±1％满量程

*7.响应时间：<80秒 (60秒平均时间)

*8.精度：±0.4ppb(500ppb量程)

*9.线性：±1％满量程

*10.采样流量：0.6-0.8升/分钟

11.工作温度：15℃-35℃

12.供电电源：220±10%VAC，50Hz

13.输出： 6 路0~100 mV、1、5、10V电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器断电指示；

14.输入：16 路数字输入

15.具有来电自动启动功能；

16.校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断；
	2
	台
	
	
	

	3
	★CO 分析仪
	(1)设备用途:用于空气中一氧化碳浓度的监测

(2)配置要求:含过滤膜等
(3)技术参数:
1.分析原理：红外吸收相关法（气体滤光相关法）
*2.量程：0～20ppm或更多可选量程，具有量程自动切换功能
*3.零点噪音：<0.02 ppm RMS(30秒平均时间)
*4.最低检测限：0.04ppm
*5.零点漂移（24h）：<0.1ppm
*6.跨度漂移（24h）：±1％满量程
*7.响应时间：<60秒 (30秒平均时间)
*8.精度：±0.1ppm
*9.线性：±1％满量程
*10.采样流量：1升/分钟
11.工作温度：20℃-30℃
12.供电电源：220±10%VAC，50Hz
13.输出： 6 路0~100 mV、1、5、10V电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器断电指示
14.输入：16 路数字输入
15.具有来电自动启动功能；
16.校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断；
	2
	台
	
	
	

	4
	★O3 分析仪
	(1)设备用途:用于空气中臭氧浓度的监测

(2)配置要求:含过滤膜等

(3)技术参数:

1.分析原理：紫外光度法或紫外光度法（双光池检测）

*2.量程：0～500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能。

*3.零点噪音：0.25ppb RMS(60秒平均时间)

*4.最低检测限：0.5ppb

*5.零点漂移：<1ppb/24小时

*6.跨度漂移：<1％满量程/月

*7.响应时间：< 20秒(10秒平均时间)

*8.精度：1.0ppb

*9.线性：±1％满量程

*10.采样流量：1-3升/分钟

11.工作温度：20℃-30℃

12.供电电源：220±10%VAC，50Hz

13.输出： 6 路0~100 mV、1、5、10V电压输出，RS232/RS485，TCP/IP，10个状态继电器断电指示

14.输入：16 路数字输入；

15.具有来电自动启动功能；

16.校准：能够自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断；
	2
	台
	
	
	

	5
	★PM10自动监测仪
	* (1)设备用途:用于空气中PM10浓度的监测

(2)配置要求:含切割头、采样滤膜等

(3)技术参数:

1.分析方法：β射线加动态加热系统方法，必须给出动态加热相关技术原理和测算方法。

2.放射源：Beta：C-14，<3.7MBq（<100μCi）;光学：IRLED，6mW，880nm

*3.监测量程：（0～0.1、0.2、1、2、5、10）mg/m3。

*4.最低检测限： ≤0.5μg/ m3 (1小时平均值)；

≤0.2μg/ m3 (24小时平均值)

*5.分辨率:：0.1μg/ m3

*6.精度(24小时平均值)：±2μg/m3<80μg/ m3,±5μg/m3>80μg/ m3

*7.准确度:±5%(使NIST可溯源标准膜片)

*8.流量：1m3/h(16.67L/min)

*9.采样流量精度：±2%测量值

*10.采样流量准确度：<5%测量值

11.长期平均：60到3600秒和24小时

12.数据输出速率：≤2秒

13.工作温度：样气温度范围-30℃-50℃，主机工作温度范围4℃-50℃

*14.输出：电压、RS232/RS485，TCP/IP,10个继电器输出和电源断电指示；

*15.输入：16位数字输入；

16.电源要求：仪器：100-240V, 50/60Hz  泵: 220、240VAC,50/60HZ；

具有来电自动启动功能;

*17.符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造；
	2
	台
	
	
	

	6
	★PM2.5自动监测仪
	* (1)设备用途:用于空气中PM10浓度的监测
(2)配置要求:含切割头、采样滤膜等
(3)技术参数:
1.分析方法：β射线加动态加热系统方法，必须给出动态加热相关技术原理和测算方法。
*2.放射源：Beta：C-14，<3.7MBq（<100μCi）;光学：IRLED，6mW，880nm
*3.监测量程：（0～0.1、0.2、1、2、5、10）mg/m3。
*4.最低检测限： ≤0.5μg/ m3 (1小时平均值)；≤0.2μg/ m3 (24小时平均值)
*5.分辨率:：0.1μg/ m3
*6.精度(24小时平均值)：±2μg/m3<80μg/ m3,±5μg/m3>80μg/ m3
*7.准确度:±5%(使NIST可溯源标准膜片)
*8.流量：1m3/h(16.67L/min)
*9.采样流量精度：±2%测量值
*10.采样流量准确度：<5%测量值
*11.长期平均：60到3600秒和24小时
*12.数据输出速率：≤2秒
13.工作温度：样气温度范围-30℃-50℃，主机工作温度范围4℃-50℃
*14.输出：电压、RS232/RS485，TCP/IP,10个继电器输出和电源断电指示；
*15.输入：16位数字输入；
16.电源要求：仪器：100-240V, 50/60Hz  泵: 220、240VAC,50/60HZ；
具有来电自动启动功能;
*17.符合行业标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与站房外联接的法兰必须为耐腐蚀和坚固不锈钢制造；
	2
	台
	
	
	

	7
	动态校准仪
	* (1)设备用途:用于环境空气污染物分析仪的校准
(2)配置要求:能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统
(3)技术参数:
*1.流量测量准确度：±2％读数或1％满量程，取较小值（量程的20%到100%）
*2.流量控制重复性：±1%满量程
*3.质量流量计线性：±2%满量程
*4.稀释气流量范围：0-10SLPM；
*5.钢瓶气流量范围：0-100SCCM；
*6.零气需求：10SLPM@30PSI;20 SLPM@30PSI
7.校准气输入口：3个或以上
8.稀释气输入口：1个
9.臭氧发生器：最大输出：1ppm@6SLPM；最小输出：10ppb@6SLPM
10.工作温度：0℃-40℃
11.供电电源：220-240 VAC@50/60Hz
12.数字控制输出：10个继电器和8路24VDC电磁阀驱动
13.数字控制输入：16通道
	2
	套
	
	
	

	8
	零气发生器
	(1)设备用途:用于环境空气污染物分析仪的校准

(2)配置要求:能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统
(3)技术参数:
*1.流量：0-10升/分钟
*2.压力：10-30PSi
3.露点：0℃
*4.零气的纯度：SO2≤0.1ppb；NO≤0.1ppb；NO2≤0.1ppb；H2S≤0.1ppb；NH3≤0.1ppb；CO≤0.02 ppm；O3≤0.4ppb；HC≤0.005 ppm；
	2
	台
	
	
	

	9
	气象5 参数仪
	* (1)设备用途:用于气象五参数（风向、风速、温度、湿度、大气压力）的测定
(2)配置要求:能够支持接入子站相关数据采集系统
(3)技术参数:
1.风向：
1.1 原理：超声波
*1.2 量程：0-360度
*1.3 准确度：±3度
2.风速：
2.1 原理：超声波
*2.2 量程：0-60m/s
*2.3 准确度：±0.3m/s 或3％
3.温度：
3.1  温度测量原理：负温度系数
3.2  温度量程：-50~60℃
3.3 温度准确度：±0.2℃
4.湿度：
4.1 湿度测量原理：电容式
*4.2 湿度量程：0~100％
*4.3湿度准确度：0-100% ： ±3％
5.大气压力：
5.1 原理：电容式
*5.2 量程：300-1100百帕
*5.3 准确度：±1.0百帕
	2
	套
	
	
	

	10
	能见度分析仪
	（1）设备用途：用于监测大气能见度指标。

（2）基本配置要求
*2.1用途：大气能见度观测，天气现象观测；
2.2监测方法：红外前向散射原理；
2.3基本功能：自动连续观测，模拟输出及RS232或RS422数字输出，提供诊断信息；
2.4主机、附件等标配。
（3）主要技术指标
*3.1 监测范围：10m-50km；
*3.2 精度： ≤10% ；
*3.3 散射角度：45°；
*3.4 光源：红外LED，波长880nm；
3.5 数据输出间隔：10-300秒（可调）；
3.6 降水量测量：分辩：雨、毛毛雨和雪；强度：小(-)、中、大(+)；定量输出降水量mm/min；降水量检出限：雨：0.015 mm/h 雪：0.0015mm/h；
3.7 正常运行使用窗口加热除露水功能，免维护；
3.8 运行环境：温度-40℃～60℃，湿度0～100%，防护等级IP65；
3.9 寿命：大于10年；
3.10具备测量值模拟和数字输出功能，开放数据通讯协议。
	2
	套
	
	
	

	11
	城市摄影系统
	*（1）、设备用途：主要用于室外环境能见度定时拍照和室内安保实时摄像监控
（2）、配置要求：数字摄影分为室外环境能见度定时拍照系统和室内安保实时摄像监控系统两部分。
（3）、技术要求
3.1室外环境能见度拍照:
（1）数字图像拍照
（2）固定或旋转镜头，能够拍摄一个或多个方位，反映有代表性的视野开阔的城市环境能见度状况
*（3）应选用工业相机，相片分辨率大于1400万象素
*（4）时间分辨率可调，至少能够达到每半小时（整点时间）定时拍照1次，每天48次的水平，同时可支持非等时间间隔拍照（例如：12:00；2:00; 4：00；6：00；8:00；9:00；10:00；11:00）
（5）多种图像处理技术，无论顺光、逆光、白天、黑夜都可拍到清晰反映实际环境状况的图片
（6）子站工控机要求：独立显卡1G以上显存，CPU双核2.0以上，内存8G，网口至少为相机留一个或交换机留出两个网口。
3.2数据采集传输：
（1）采集的图像可实时存储于数据采集终端，存储量大于1年，并可自由扩展，可循环覆盖，并能同步实现拍摄的图片远程传输
（2）数字图片数据通过3G无线或有线宽带实时传输到城市站
（3）支持一点多发功能，整个平台能够实现在网络通讯许可的条件下被省级站和总站调用，可通过上联接口与省级站和总站对接，并可通过市级站的业务管理与数据发布功能，将相片等业务数据实时发布，或将此类业务数据发送到其他关联系统中
（4）温度范围：-20℃～50℃，湿度范围：0～100%，适用于室外较恶劣的监控环境，能够适宜大范围温度的室外操作
（5）防护罩具有防雾、防结霜等功能
3.3室内安保实时摄像监控：
（1）能够拍摄多个方位，摄影分辨率大于130万象素
（2）室内镜头需至少覆盖自动监测室等关键部分
（3）摄影数据实时传输到计算机储存，储存期至少2周
（4）实时摄像远程传输到城市站，支持在网络条件具备时被省级站和总站调用
（5）安保实时摄像监控系统管理主机要求：应选用硬盘录像机，用于安保视频管理实时对监测站进行监控，不能与其他系统混用
	2
	套
	
	
	

	12
	计算机、数据采集软件（含联网）
	*（1）、设备用途：与省（市）站整体开发的数据传输与网络化质控平台相匹配的子站端、城市站的硬件和必要驱动软件
（2）、配置要求：
子站端：每子站各配置1套工控机、显示器及接口扩展模块等
（3）、技术参数：
1.CPU:3.0G CPU双核四线程
2.内存：2G及以上；
3.存储器：硬盘≥500G；
4.显示器：外接不低于19寸显示器或者KVM；
5.机箱：19寸4U工业机箱；
6.接口：10个串口，4个USB2.0，2个USB3.0，2个1000M以太网卡；
7.外设：外置56K调制解调器，外置鼠标/键盘（系统维护时使用，平时收起）；
8.操作系统：预装windows  XP专业版及以上
9.模拟输入方式：0-1V，0-5V，0-10V或4-20mA；
10.模拟输入：16通道双端电压输入（可扩展到32通道），250V过压保护；
11.输入阻抗：大于100M；
12.支持新设备的即插即用，自动识别设备接入模式并提示用户对设备进行配置与登记；
13.能够识别并区分设备在各种状态下的数据，如正常数据、校准数据等；
14.可以通过数据采集模块相关界面，以简易、统一的方式浏览并控制多种主流厂商的15.空气质量监测设备。支持的操作至少包括：仪器校准、状态设置、仪器重启或复位等；
16.支持对设备实时数据、历史数据的读取、浏览、查询和数据导出操作；
17.数据查询功能，能够查询小时均值、日均值、月均、值和年均值，配有形象的图形显示，便于用户了解各参数随时间的变化趋势；
18.支持策略配置（任务定制）操作，无需人工参与即可实现多种功能的自动进行；
19.支持移动终端通过3G网络对设备进行远程操作，包括：实时数据采集、设备状态浏览、仪器远程校准等。
	2
	套
	
	
	

	13
	配套采样系统、机架、减压阀、稳压电源
	13.1、采样系统技术参数：

*（1）、设备用途：本次采购的SO2、NOx、CO、O3等设备所必要配备的采样单元
（2）、配置要求：协调监测设备形成完整的良好工作
（3）、技术参数：
1.加热采样总管：
1.1 加热功能：在52℃环境空气温度98%湿度下范围不会在管壁上结露，耗电少，安全电压；
*1.2 限流孔技术：气流稳定层流，压力降小于5Pa,系统气密性好，抽真空80Pa,5min变化<5%；
1.3 分体结构：安装便捷；
1.4 免清洗：工作状态时加热保持干燥，非工作状态时保持密封；
1.5 工作电压：36V
1.6 功率：40-80w
2.外置电磁阀组：
2.1用途：切换分析仪进样或校准。
2.2材质：不锈钢
2.3工作电压：DC24V
3.系统气路管线：
3.1材质：特氟纶
3.2规格：外径1/4英寸
4.阀门技术参数：
4.1 不锈钢双级减压阀：气密性可靠，材质为不锈钢，对标准气体无污染，无吸附。
标准物质（标准气）：
4.2 用途：用于空气监测仪校准的标准气
4.3 储存形式：标准物质钢瓶
4.4 钢瓶规格：8升
4.5 标准物质：二氧化硫、一氧化碳、一氧化氮
13.2 机架技术参数：
*（1）、设备用途：本次采购的SO2、NOx、CO、O3等设备所必要配备的机架
（2）、配置要求：协调监测设备形成完整的良好工作；
（3）、技术参数：
1. 19英寸标准立式机柜，数量可容纳本次采购的SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10 分析仪、零气发生器、校准仪、数采仪等仪器，必要时包括相应的其他配套设备。
13.3 稳压电源技术参数：
*（1）、设备用途：稳压电源能够满足SO2、NOx、CO、O3、零气发生器、多种气体校准仪、数采仪等设备需求，确保上述仪器设备长期稳定运行，不受感应电影响跳变电压，稳供仪器正常使用，稳压电源接地
（2）、配置要求：协调监测设备形成完整的工作良好的系统
（3）、技术参数：
1.规格容量：≥5kVA；
2.输入电压范围：160-250V（单相），277-433V（三相）；
3.输出电压：220V（单相），380V（三相）；
4.稳压精度：±3%；
5.频率：50-60Hz；
6.欠压保护值：单相：输出低于180V时(电源输出回路自动切断)，三相：输出低于320V时(电源输出回路自动切断)；
7.过压保护值：单相：输出电压超过242V时(电源输出回路自动切断)，三相：输出电压超1.12.3.过412V时(电源输出回路自动切断)；
8.过流保护值：大于额定输入电流的1.6倍时(220V输入时)；
9.最大保护冲击电流：5倍额定电流约一秒钟；
10.瞬态电压变化响应时间：优于两个电源周期(实达30mS)；
11.瞬态高功率单脉冲抑制：单相输入3000V，75uS单脉冲时，输出残余电<30V；
12.工作环境温度：-10°C-+40°C；
13.耗散功率：<1.5%；
14.本机延时(10S)钟输出。
13.4 UPS技术参数：
(1)设备用途：用于给环境监测设备提供不间断的电力供应。
(2)配置要求：配置1套UPS不间断电源
(3)技术参数：
1.UPS电源应为双变换高频在线式。额定功率5KW以上，电源容量不低于3KVA，UPS主机具有零活的电池配置模式，能适应8节、16节、18节、20节电池不同配置，方便以后电池维护和增减。
2.UPS主机具有经济运行模式（ECO）功能，满足高效节能特性。
3.UPS主机需具备内置的静态旁路，以满足当UPS发生故障后，能自动转换由UPS内部的旁路供电。供电时间不低于3小时。
	2
	套
	
	
	

	14
	站房
	一、必须满足站房设计要求原则

1）、设计原则要求。

2）、满足站房的安装使用方便性。

3）、站房结构的密封防水性。

4）、使用方便性

二、必须满足总体设计依据

三、必须满足技术方案的要求及规格

四、必须满足其他要求（工艺制造及安装、电源电气系统要求、消防系统、空调、防雷接地要求等）

监测站房方案设计的主要依据如下：

HJ/T193-2005  《环境空气质量自动监测技术规范》

GJB 1210-91  《接地、搭接和屏蔽的实施》

技术方案的要求及规格：

外部尺寸：3000mm×6000mm×2650mm。

1）、采用整体框架钢结构形式，边框、立柱、龙骨等结构通过焊接方式连接。底撬采用20#槽钢作底主梁，底托板为1.5mm厚冷板；底边框采用20#槽钢，顶边框采用12#槽钢，立柱采用5mm厚钢板制作角柱；底边框中间用100矩形管，间隔600mm作横支撑，顶框及侧围用10#槽钢作横支撑；底、顶、侧围内墙龙骨采用30×30矩形钢管制作。板房顶部设置吊耳，满足板房托底式吊装要求，安全系数大于2倍。

2）、外墙板及外顶板均采用1.5mm厚钢板折成集装箱瓦楞焊接而

成；保温层采用高密度岩棉填充保温（密度不小于50kg/m

3）、A级阻燃），厚度为150mm，所有空隙内均塞有保温材料。

4）、采用断桥隔热铝合金推拉窗，宽高尺寸为800mm×9OOmm采用双层中空玻璃（6+10+6）确保保温性能，可根据环境附带纱窗和窗帘。

5）、钢构件采用电镀锌加油漆进行防腐处理，镀层厚度不小于1Oum，油漆干膜厚度不小于50um，经表面处理结构防腐可达15年，油漆颜色用深海蓝色。板房外墙喷涂防锈底漆和装饰性面漆，油漆干膜厚度不um，涂漆施工应符合《SY5308石油钻采机械产品用涂漆通用技术条件》的规定。边框颜色为天蓝色、房体为白色、底盘为黑色。

6）、采用知名品牌电器；电线预埋，去除墙面冗余增加室内整体美，规格指标满足用电设备需求，且所能承受的负荷不能低于配置的全部电器功率之和的1.5倍；墙壁常规插座采用10A护套线，空调插座采用16A护套线，所有插座需满足用电需求；各功能单元按要求配置节能日光灯、五孔插座、空调插座、大功率电器插座、开关等；部分电器如需要防水必须满足防水要求，并采用防水型电器设备。

7）、房内设室内箱，外部安装内置漏电保护器，设独立接地线，小型高分断路器等器件，须考虑防水。

8）、墙壁采用加厚石塑扣板防火板装饰，，地板采用花纹钢板，表面喷涂环氧树脂漆防腐。

9）、顶部，采用30*30mm方管焊接龙骨，顶部装修采用扣板。

10）、地板采用5mm厚花纹钢板，表面涂刷防滑耐磨防腐涂料。

4、工艺制造及安装

（一）主要性能指标

1）、活动板房所有部件制作工艺、尺寸均应符合技术要求规范。

2）、承载力：底板≥200kg/m²；顶板≥1OOkg/m²。

3）、使用年限：≮15年（不包含易损件）。

4）、抗风：12级（风速37.7m/s²）。

5）、抗震：8度。

6）、淋雨：展开状态，关闭所有门窗孔口，淋雨强度2mm/min，持续1h无渗漏。

7）、保温：顶部和底部传热系数≤0.5W／m²K，侧板传热系数≤0.6W/m²K。基本模块能适用-25℃的低温地区。

8）、阻燃：防火等级达到A级。

9）、环保：所有使用材料符合国标环保性能。拆装过程无固体废弃物，不对原驻地环境造成影响。

10）、运输性：吊装、搬运、装卸方便，模块采用整体式结构形式，满足整体运输要求。

（二）质量要求

1）、焊接牢固可靠、无夹渣、假焊、裂纹等缺陷。

2）、房体外表平滑整齐，内部美观大方。

3）、房顶不得有渗漏现象。

4）、门窗要求开关灵活，门锁可靠。

5）、所有材料符合环保要求，严禁使用有害人体健康的任何材料。内装修符合国家、行业相关标准。

6）、安装工艺严格按图纸要求进行。

5、电源电气系统要求

站房内部安装配电箱；

配电箱内配置3×10A三相电度表1个、40A空气漏电保护总开关1个；

分三组单相220V/20A，各相分别设20A空气开关一个。具体为稳压插座一相（仪器用）、非稳压插座一相（采样泵和临行用电）、空调和照明一相；室内空调插座1个（220V/16A），其余安全电源插座6个，其中3个稳压3个非稳压（220V/10A带地线插孔）；室内插座线缆为4mm2的铜芯线，照明线缆为2.5 mm2的铜芯线，所有布线均用PVC线槽明敷；明为40W日光灯2盏；排风部分，安装排风扇1组，保证室内空气流通良好。

6、消防系统

鉴于站房内部空间，选用站房用悬挂贮压式自动消防系统。 当保护区发生火灾时，热敏线迅速传导火灾信号，启动灭火装置，自动喷放灭火剂灭火，防护区发生火灾，环境温度上升至灭火装置设定的公称动作温度时，无论热敏线是否动作，灭火装置自动启动喷放灭火剂灭火，灭火装置与报警控制器联用时，组成站房内自动灭火系统。

7、空调

要求≥2匹,来电自启动,著名品牌空调、在当地有售后服务。

8、防雷接地要求

1）、子站站房及其设备要做好接地与防雷措施，其接地电阻应小于 4Ω，并出具防雷报告。

2）、电话线、电源、网络要有防雷设施。

3）、防雷接地应符合 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。 站房应有防雷和防电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照YD 5098 的相关要求。
	2
	座
	
	
	

	15
	运维服务
	必须满足运维服务要求原则

1）满足运维服务范围。
2）必须达到空气自动监测标准站情况。
3）必须满足运维技术指标。
4）必须满足监督考核要求。
	3
	年
	
	
	


注意：表中14项涉及专业技术工作环境要求， 15项主要满足专业技术服务要求，故要求投标商或企业所投必须响应实质要求，否则承担由此引起的一切法律责任。

站房设计要求及原则

1、设计原则要求

站房总体安全可靠性

站房整体结构可靠。站房内部布局要注意避免产生尖锐突出物。

站房结构安全可靠性

各类设备、设施、物品在站房设计时均要考虑连接可靠性与安放稳定性，避免在使用过程中出现松动松旷、变形移位等现象，保证仪器与设备安全。

站房的安装使用方便性

合理设计站房的外形总体尺寸，充分考虑安装的实用性。

站房环境适应性

按照使用要求设计满足当地环境的站房，满足操作，适应周边环境。

站房结构的密封防水性

充分考虑站房的防腐密封性，防水、防雨、防尘。所有地板穿线、穿管、骨架设备安装位置均要做涂胶密封处理，保证地板的密封防尘性。

使用方便性

站房与各系统的设计要满足灵活、方便、快捷、安全的使用要求，保证站房到达现场后能尽快进入工作状态。

抗震性

站房与各系统要充分考虑减震、降噪、隔音以及人机工程的要求，从结构上、材料上、工艺上确保各设备安全正常工作，并保证内部人员良好舒适的工作环境。抗震性能要通过多种减震方式灵活运用，根据不同的设备抗震要求，选择合适的手段。

2、总体设计依据

该监测站房适合于地面的安装，具备整体吊装的要求。主要由站房、机柜、相应的监测及检测设备、工作台等组成。该监测站房的电源由外接市电供给。监测站房方案设计的主要依据如下：

HJ/T193-2005   《环境空气质量自动监测技术规范》

GJB 1210-91    《接地、搭接和屏蔽的实施》

3、技术方案的要求及规格

外部尺寸：3000mm×6000mm×2650mm。

1）、采用整体框架钢结构形式，边框、立柱、龙骨等结构通过焊接方式连接。底撬采用20#槽钢作底主梁，底托板为1.5mm厚冷板；底边框采用20#槽钢，顶边框采用12#槽钢，立柱采用5mm厚钢板制作角柱；底边框中间用100矩形管，间隔600mm作横支撑，顶框及侧围用10#槽钢作横支撑；底、顶、侧围内墙龙骨采用30×30矩形钢管制作。板房顶部设置吊耳，满足板房托底式吊装要求，安全系数大于2倍。

2）、外墙板及外顶板均采用1.5mm厚钢板折成集装箱瓦楞焊接而成；保温层采用高密度岩棉填充保温（密度不小于50kg/m）

3）、A级阻燃，厚度为150mm，所有空隙内均塞有保温材料。

4）、采用断桥隔热铝合金推拉窗，宽高尺寸为800mm×9OOmm采用双层中空玻璃（6+10+6）确保保温性能，可根据环境附带纱窗和窗帘。

5）、钢构件采用电镀锌加油漆进行防腐处理，镀层厚度不小于1Oum，油漆干膜厚度不小于50um，经表面处理结构防腐可达15年，油漆颜色用深海蓝色。板房外墙喷涂防锈底漆和装饰性面漆，油漆干膜厚度不小于100um，涂漆施工应符合《SY5308石油钻采机械产品用涂漆通用技术条件》的规定。边框颜色为天蓝色、房体为白色、底盘为黑色。

6）、采用知名品牌电器；电线预埋，去除墙面冗余增加室内整体美，规格指标满足用电设备需求，且所能承受的负荷不能低于配置的全部电器功率之和的1.5倍；墙壁常规插座采用10A护套线，空调插座采用16A护套线，所有插座需满足用电需求；各功能单元按要求配置节能日光灯、五孔插座、空调插座、大功率电器插座、开关等；部分电器如需要防水必须满足防水要求，并采用防水型电器设备。

7）、房内设室内箱，外部安装内置漏电保护器，设独立接地线，小型高分断路器等器件，须考虑防水。

8）、墙壁采用加厚石塑扣板防火板装饰，，地板采用花纹钢板，表面喷涂环氧树脂漆防腐。

9）、顶部，采用30*30mm方管焊接龙骨，顶部装修采用扣板。

10）、地板采用5mm厚花纹钢板，表面涂刷防滑耐磨防腐涂料。

4、工艺制造及安装

（一）主要性能指标

1）、活动板房所有部件制作工艺、尺寸均应符合技术要求规范。

2）、承载力：底板≥200kg/m²；顶板≥1OOkg/m²。

3）、使用年限：≮15年（不包含易损件）。

4）、抗风：12级（风速37.7m/s²）。

5）、抗震：8度。

6）、淋雨：展开状态，关闭所有门窗孔口，淋雨强度2mm/min，持续1h无渗漏。

7）、保温：顶部和底部传热系数≤0.5W／m²K，侧板传热系数≤0.6W/m²K。基本模块能适用-25℃的低温地区。

8）、阻燃：防火等级达到A级。

9）、环保：所有使用材料符合国标环保性能。拆装过程无固体废弃物，不对原驻地环境造成影响。

10）、运输性：吊装、搬运、装卸方便，模块采用整体式结构形式，满足整体运输要求。

（二）质量要求

1）、焊接牢固可靠、无夹渣、假焊、裂纹等缺陷。

2）、房体外表平滑整齐，内部美观大方。

3）、房顶不得有渗漏现象。

4）、门窗要求开关灵活，门锁可靠。

5）、所有材料符合环保要求，严禁使用有害人体健康的任何材料。内装修符合国家、行业相关标准。

6）、安装工艺严格按图纸要求进行。

5、电源电气系统要求

站房内部安装配电箱；

配电箱内配置3×10A三相电度表1个、40A空气漏电保护总开关1个；

分三组单相220V/20A，各相分别设20A空气开关一个。具体为稳压插座一相（仪器用）、非稳压插座一相（采样泵和临行用电）、空调和照明一相；室内空调插座1个（220V/16A），其余安全电源插座6个，其中3个稳压3个非稳压（220V/10A带地线插孔）；室内插座线缆为4mm2的铜芯线，照明线缆为2.5 mm2的铜芯线，所有布线均用PVC线槽明敷；明为40W日光灯2盏；排风部分，安装排风扇1组，保证室内空气流通良好。

6、消防系统

鉴于站房内部空间，选用站房用悬挂贮压式自动消防系统。 当保护区发生火灾时，热敏线迅速传导火灾信号，启动灭火装置，自动喷放灭火剂灭火，防护区发生火灾，环境温度上升至灭火装置设定的公称动作温度时，无论热敏线是否动作，灭火装置自动启动喷放灭火剂灭火，灭火装置与报警控制器联用时，组成站房内自动灭火系统。

7、空调

要求≥2匹,来电自启动,著名品牌空调、在当地有售后服务。

8、防雷接地要求

1）、子站站房及其设备要做好接地与防雷措施，其接地电阻应小于 4Ω，并出具防雷报告。

2）、电话线、电源、网络要有防雷设施。

3）、防雷接地应符合 GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。 站房应有防雷和防电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照YD 5098 的相关要求。
运维服务实质性要求

*1.服务范围

包括：各子站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修、检定等工作，以及站房租赁与维护、电力供应、网络通讯保障，必须接受喀什地区生态环境局的质控检查和考核，确保子站各项监测仪器正常稳定运行并与省、市环保部门联网正常。涉及站点迁移的，监测仪器、辅助设备的拆卸、安装、调试等具体工作由运维单位负责。

2.空气自动监测标准站情况

（一）监测设备和辅助设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、气象仪器和辅助设备设施三部分。其中，监测仪器包括SO2、NO2(NOX、NO)、CO、O3、PM10、PM2.5指标分析仪、零气发生器、动态校准仪。气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器，辅助设备设施包括采样系统、数据采集与传输软硬件、钢瓶气、UPS、制冷系统、供电系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等。

（二）监测项目

各站点均监测SO2、NO2(NOX、NO)、CO、O3、PM10、PM2.5指标，以及气象仪五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压等）。

（三）监测频次及数据传输

监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，采用一点多发方式，通过有线网络向中心平台实时上传监测数据，上传数据包括各监测设备的实时监测分钟值、小时值等。

3.运维技术指标

（一）机构、人员、车辆、设备配备要求

1、运维单位应在当地设立运维技术支持机构。（提供证明资料）

2、运维单位应保证配备的专业技术人员一名负责日常维护。

3、运维单位投入本项目的全部运维人员须保证取得省级及以上环保部门颁发的空气自动监测领域上岗证。

4、运维单位须至少配备必要的质量控制设备。（列表清单）

5、运维单位应以技术支持机构为单位配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

（二）运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

1.空气自动监测标准站的日常运行维护；

2.空气自动监测标准站的日常质量管理；

3.空气自动监测标准站的日常安全管理；

4.空气自动监测标准站监测数据的日常审核、上报；

5.空气自动监测标准站的设备维护保养及维修；

6.其他空气自动监测标准站相关辅助设施的维护、保养、维修。

7.空气自动监测标准站数据采集及传输系统的维护及维修，保障空气自动监测标准站通讯正常。

8.当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测；

9.当仪器损坏报废不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告采购人，采购人组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

10.空气自动监测标准站站房的场地租赁费、防雷检测费、站房大型维修费、电力设施维修由采购单位负责，其余的运行过程中发生的所有费用由运维单位承担，并包含在本项目投标报价中。

11.当点位需要新增、撤销、变更时，涉及站点迁移的，运维公司负责监测仪器、辅助设备的拆卸、安装、调试具体工作。

12.项目建成投入正常运行半年内，运维单位需完成所有空气自动监测标准站气态污染物监测设备的第一次量值溯源工作。

（三）运行维护工作要求

运维单位必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气自动监测标准站的运行质量应达到以下指标：

1.所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.数据捕获率达到95%（以小时值计）以上；

3.数据质控合格率达到90%（以小时值计）以上；

4.运维任务完成率100%；

5.异常情况处理率100%。

（四）监督考核要求

采购人组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，采购人可以扣减相应的运维费，并有权根据合同相应条款终止运维合同。

（一）监督管理

1、运维单位应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换或其它工商业活动等。

2、运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、弄虚作假等违规行为的，采购人有权进行处罚。

3、投标人承诺如维护点位发生变更（如点位调整，更换等），维护地点也相应进行调整，维护内容不变。

4、运维期间，运维单位应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

5、运维单位在考核中出现15%站点未达到数据有效性要求的，给予警告，扣除运营合同总金额的5%；连续2次考核出现15%站点未达到，或者单次考核25%以上站点未达到数据有效性要求的，扣除运营合同总金额的10%。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除运营合同总金额的5%；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除运营合同总金额的10%；连续4个月未达到到数据有效性要求的，终止运维合同。因乙方违反相关规定或运维服务未能满足甲方要求，甲方终止合同后，将在甲方官方网站向社会公开合同终止相关信息。

（二）考核办法

对运维单位绩效每季考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)以及运行维护的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1、数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

设备数据捕获率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

2、两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(70分)

监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

（2）运行维护部分(30分)

运行维护部分每月由业主组织检查核实，核查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等，共计30分。

（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

3、运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费=(实际考核总分/95)×单站点当期全额运维费。
第四章  采购合同（样本）
注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充。
采购合同（样本）
甲方：采购人                        合同编号：
乙方：（中标人）                           签约地点：
根据《中华人民共和国合同法》及       年   月   日   XX    项目 的招标结果和招标文件（招标编号：  XXX   ）的要求，经双方协商一致，签订本合同。
1、合同设备（货物）


乙方负责向甲方供应下表中所列设备（货物）及负责安装调试。

	设备（货物）名称
	规格型号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	随机配件
	交货地点
	交货 时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2、合同总价

总价为人民币（大写）：　　              ，即RMB￥          元，该合同总金额是设计、设备（货物）制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备（货物）的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备（货物），必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备（货物）的厂试测验报告。所有设备（货物）及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5、合同货物、设备（货物）的包装、交货、安装、调试及验收
5.1 合同设备（货物）的包装

货物、设备（货物）的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备（货物）的交货

5.2.1 乙方交货时间：                        。
5.2.2 乙方交货地点：甲方指定地点。

5.3 合同设备（货物）的安装调试

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备（货物）、设施有良好保护措施。

5.4  设备（货物）的验收

5.4.1 合同设备（货物）安装调试完成并移交所有资料文档后XX个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行，验收标准按照国家有关标准。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备（货物）有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。

5.4.3 如果合同设备（货物）运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备（货物）安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。
5.4.4 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5.4.5 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

5.5  如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

5.6  乙方保证合同项下提供的设备（货物）不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务
6.1原厂家授权书：投标方如是代理商，必须  提供生产厂家的项目销售授权书；必须提供生产厂家的售后服务保障书。
6.2投标人需对技术参数中实训室文化、装修部分进行现场勘查，并提供不少于3个实训室装修效果图。（如有）
6.3投标人须提供的针对实验项目详尽的培训方案。（如有）
6.4投标应提供的针对此项目详尽的售后服务方案。售后服务方案详细、具体，满足用户要求，故障处理时限短，提供配件损坏或遗失后的相关服务，服务售后服务体系完善

6.5乙方保证合同货物、设备（货物）是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。所有设备（货物）要求原厂商现场验货、安装和测试，并提供验收证明。每台货物包装上装订名牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。乙方应提供货物的随箱清单、用户手册、保修卡（或保修文件）、随机资料及配件、随机工具等；乙方不能完整交付上述资料的，视为未按合同约定付货。

6.6 合同设备（货物）免费保修期按生产厂家的标准执行，质保三年（用户单位验收合格之日起计算︉。


免费保修期内非甲方的人为原因出现产品质量及安装问题，由乙方负责维修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方ယ知后派员到现场维修。


下列情况乙方不负责免费维修：

（1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备（货物）故障损坏；

2）擅自改装设备（货物）；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。


6.7 货物交付使用后以书面形式承诺售后服务，质保期内免费维护：

设备（货物）维修响应时间：①工作时间（10：00-20：00，节假日除外）内为①工作时间（10：00-20：00，节假日除外）1小时内故障响应，2小时内到达现场提供服务，4小时内处理完毕；②非工作时间（工作时间以外的时间）内为2小时内故障响应，4小时内到达现场提供服务，24小时内处理完毕。。

6.8所有保修服务方式均为乙方到现场保修，即乙方派员到甲方设备（货物）使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
6.9因设备（货物）的质量问题而发生争议，由新疆维吾尔自治区或当地质检部门进行质量鉴定。设备（货物）符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备（货物）不符合质量标准的，鉴定费用由乙方房担。

付款方式：

本项目为交钥匙建设项目，项目验收合格后支付总价的80%，余款作为运维服务费，第一年运维期满支付总货款8%，第二年运维期满支付总货款7%，第三年运维期满支付总货款5%；考核总分低于80分的，不予支付该站点当年运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当年全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当年运维费=(实际考核总分/95)×单站点当年全额运维费。

培训

  1.组织甲方人员操作培训
9、技术服务
9.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

9.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

10、不可抗力
10.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

10.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

11、索赔
11.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

11.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

11.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

12、违约与处罚
12.1 甲方应依合同规定时间内向当地财政部门申请办理政府集中支付手续，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

12.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

12.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

12.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

12.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

13、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

14、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

15、其它
15.1本合同正本六份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份，财政局一份，招标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

15.2 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                 乙方：

签约代表：                             签约代表：

地址：                                 地址：

电话：　　　                           电话：

传真：　　　                           传真：

签约日期：    年  月  日               签约日期：    年  月  日

签约地点：

第五章  投标文件格式
格式1 投标书

致：新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司 
根据XXX项目（招标编号：号）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限U盘，不留密码，无病毒，投标一览表一份单独密封），副本4份。签字代表在此声明并同意：

我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

我们同意提供招标代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司 （招标代理机构）。

所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）      
授权代表（签名）：

职      务：

投标人名称：   投标人印章：  电话：        传真：              邮编：

格式2 投标人基本情况表
1、公司名称：                                      电话号码：                

2、地    址：                        



  传    真：                
3、职工总人数：              人

4、具有专业技术职称的人员占职工总人数   %，其中高级职称：   人，中级职称：    人。

5、注册资金：                 

6、经济性质：                
7、近期资产负债表（截止     年     月     日）

固定资产:                          

流动资产:                          
长期负债:                          

流动负债:                          

净值:                              
8、投标人财务状况

	序号
	年份
	总资产
	营业收入
	净利润
	资产负债率

	1
	
	
	
	
	


9、公司开户银行名称及帐号：                       地     址：

10、投标人获得资质一览表

	序号
	证书名称
	发证单位
	证书有限期

	
	
	
	

	
	
	
	


11、营业执照注册号：

12、其它投标人认为有必要附上的其他（含图片）资料：

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

格式3 投标一览表
项目名称：XXX项目
招标编号：
	投标人名称
	投标总价（元）
	交货期（天）
	备注

	
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中；
2、投标总价为投标人最终报价，包含一切税费及相关费用（货物的运输、安装调试、检测验收、培训、质保期保障等费用）。与详细报价表中相应包的投标总价一致；

3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

格式4 总体方案说明

主要内容为本项目综合说明（含但不限于项目实施方案、进度计划、设备（货物）人员投入等）、项目质量总体目标及质量保证措施、验收标准及方式、技术规范性文件说明等。

格式5 详细报价清单

项目名称：                                       
招标编号：                                       
	品目名称
	

	生产厂商
	

	品牌型号
	

	产地
	

	主要配置规格
	
	
	
	
	

	数量
	
	
	
	
	

	单价（元）
	
	
	
	
	

	设备（货物）总价（元）
	
	
	
	
	

	综合费用（元）
	

	投标总价（大写）
	

	附       项

	类型
	名称
	单价
	备注

	常用易损件及配件
	
	
	

	常用耗材
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
注：本格式仅供参考，投标人可根据实际情况自定。

格式6 设备（货物）配置清单（格式自定）

注：投标人必须提供详细的配置清单。

格式7 设备（货物）的详细参数及简要说明书（格式自定）

注：投标人必须提供设备（货物）详细技术参数及图片资料。

格式8 技术规格差异表

项目名称：                            
招标编号：                            
	序号
	名称
	原技术规范主要条款描述
	投标人技术规范描述
	偏离情况

说明

（＋/-/=）
	备注

	1
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

    2、投标人根据系统方案添加的设备（货物）、材料等也请列出。

3、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备（货物）的详细技术参数情况。

4、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

5、特别提示：投标制作投标文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己投标设备（货物）配置和参数，并注明符合还是正负偏离。

格式9 合同条款响应一览表

说明：1、投标人必须对应招标文件的第四章合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。
	序号
	合同条款条目
	完全

响应
	有偏离
	偏离简述

	1
	合同设备（货物）
	
	
	

	2
	合同总价
	
	
	

	3
	合同组成
	
	
	

	4
	技术要求
	
	
	

	5
	合同设备（货物）的包装、交货、安装、调试、验收
	
	
	

	6
	质量保证及售后服务
	
	
	

	7
	培训
	
	
	

	8
	付款方式
	
	
	

	9
	技术服务
	
	
	

	10
	不可抗力
	
	
	

	11
	索赔
	
	
	

	12
	违约与处罚
	
	
	

	13
	合同终止
	
	
	

	14
	法律诉讼
	
	
	

	15
	其它
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
格式10 法定代表人证明书

          同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：            签发日期：              单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

	法定代表人

居民身份证复印件正面


	法定代表人

居民身份证复印件反面


格式11 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为“XXX”的XXX项目的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人签字：
                  投标代表人（被授权人）签字：

职务：
         职务：

	法定代表人

居民身份证复印件正面


	法定代表人

居民身份证复印件反面


	被授权人（授权代表）

居民身份证复印件正面


	被授权人（授权代表）

居民身份证复印件反面


注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。

格式12 拟派本项目负责人及主要人员情况表
	拟派项目负责人资料情况

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	电话
	

	参加工作时间
	
	从事同类项目负责人年限
	

	具有认证资质
	

	已完成的部分同类项目情况

	项目

单位
	项目名称
	主要工作内容
	项目金额
	完成日期
	成果质量

等级评定

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…

	拟参与本项目主要人员情况

	姓名
	性别
	年龄
	职称
	专业
	学历
	经验年限
	拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

…
	


（此表可延长）

注： 1、上表列出的人员，须附其资质证书的复印件（身份证、学位证、职称证、其他相关认证等）；

2、须出具上述人员在本公司服务的外部证明，如：（如加盖社会保险基金管理中心印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等）复印件。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
格式13  2018年1月1日至今年销售类似产品情况一览表
项目名称：                                     
招标编号：                                     
	序号
	业主名称
	规格型号
	合同总价
	完成时间
	业主联系人及电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日
注：请附上相关合同（政府采购项目应附中标通知书）等复印件，否则该项业绩视为无效。
格式14投标设备（货物）技术支持与服务方案
主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1、投标设备（货物）的质量标准、检测标准、测试手段、保质保用期。

2、对投标设备（货物）的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。
3、生产企业的技术支持

4、售后服务/维修点名称、电话，负责人员及地址（附维修点证明材料）

5、详细说明维护期维护方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

6、投标设备（货物）主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

7、供应商认为对投标报价有利的其他资料。

格式15 投标设备（货物）售后服务及培训方案
格式16交纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司 
如果我方在贵公司组织的XXX项目（招标编号：XX）招标项目中获中标，我方保证在收到《中标通知书》后五个工作日内，按照《招标代理服务管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向中标人收取招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的款项中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司 的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日
格式17投标人资格声明函
投标人资格声明函

新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司 ：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布XXXX项目（招标编号：XX）的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

格式18 资格文件

投标人必须按下列要求提交资格文件：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，具有有效的“三证合一”的营业执照；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；须提供会计师事务所出具的2020年度财务审计报告原件（或复印件加盖公章）或银行出具的资信证明原件；并在人员、设备、资金等方面具有相应的供货能力；

3、法定代表人身份证复印件或法定代表人委托书和委托代理人身份证原件，被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具的投标单位的缴纳社保证明（近三个月社保缴费凭证和个人明细表）；

4、提供税务机关出具的投标人在开标前3个月内任意1个月的有电子专用章的社会保险缴费证明以及依法纳税税收凭证原件或有电子专用章的完税证明；

5、凡拟参加本次招标项目的投标人在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” 行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次政府采购活动，提供以上网站页面截图并加盖单位公章；

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标； 

7、本项目不接受联合体投标。

8、其他投标人认为有必要的资质文件。
注：投标人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。
招标编号：XJYCYLKS-2022GK-001

评

标

文

件

喀什地区生态环境局疏附县分局
新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司 编制

二〇二二年二月
说明

概述

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。结合本项目的技术和商务需求，由新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司 制定本评标文件，并经评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

定义

“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目的采购人是喀什地区生态环境局疏附县分局。

“业主/用户”系指本采购项目的最终使用单位，本项目的业主/用户是新源县教育局。

“招标代理机构”系指新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司 。

“投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的合格供应商。

“中标人”系指经评标委员会评审推荐、采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

“实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

“重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由5人组成，均从政府采购专家库中随机抽取产生。评标委员会下设评标工作小组，主要由招标代理机构工作人员组成，负责整理投标文件、统计评分等工作。

评标须知

关于评标方案

评标委员会的每位成员（简称评委，下同）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

关于评标纪律

评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

评委之间不得相互串通进行评分；

评委不得试图影响其他评委的评价意见；

评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，并统一交由工作人员保管。

关于评标责任

评委应在其书面评审意见上签字确认；

评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

是投标项目的上级单位人员；

是某投标人的项目主管部门或是某投标人的行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

评标原则

评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。评标委员会将按照规定只对通过符合性检查的投标文件进行评价和比较。

评标方法及流程

评标方法

本次招标的评标方法采用综合评分方法。

评标流程

评标分两个阶段进行：投标文件符合性审查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

（1）投标文件符合性审查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性审查。符合性审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清与说明。澄清与说明应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

在评审中发现关键指标/参数/货物/功能等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其投标资格。

投标人只有完全通过符合性审查，才能进入下一阶段的详细评审，否则视为无效投标。（详见符合性审查表）

（2）投标文件详细评审

当通过符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审，并对其技术、商务和经济分别评分。将技术得分、商务得分和经济得分相加得出总分，并按总分高低排出名次（出现并列得分时，价格低者排名在前）。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标候选单位一名。

当通过符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清和说明。

投标人的澄清和说明应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

废标处理

下列情况出现将视为招标失败，即废标：

符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

特别说明：①采购货物类项目，符合采购人需求的品牌至少应当达到三家以上，同一品牌的产品可由多家代理商参加竞争，但只作为一家供应商计算；采购工程、服务类项目，符合资格条件的供应商至少应达到三家以上。②因有效投标不足三家投标人，使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，并按规定书面说明原因。

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。

评分标准

	报价得分（40分）

	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	报价
	40
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（价格权值为40分）

	商务部分评分（21分）

	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	财务状况
	3
	投标人提供由会计师事务所出具的2021年度会计审计报告的得3分。

【注意：提供会计师事务所出具的会计审计报告复印件加盖投标人公章，无提供不得分】。

	2
	产品售后及运维服务方案
	9
	1).投标人制定的产品售后及运维服务方案（满足运维实质性要求，质量保证期限及范围、售后服务响应时间、售后服务人员及服务承诺、备机方案、备品备件配置合理）得1-3分；

2).售后服务机构设置，具有本地服务（提供机构办公场所照片，含人员、车辆照片等，须提供证明材料），售后服务响应时间以及质量保证期限和范围的承若书满足且优于招标文件要求的得1-3分；

3).售后服务人员具有相关的专业上岗资质证书，提供的应急处理方案科学合理，反应及时迅速得1-3分。

以上评审专家根据投标文件横向比较赋分。

	3
	满足运维服务实质性要求情况
	6
	1）满足运维服务范围要求，可得1分。

2）必须达到空气自动监测标准站情况要求，可得2分。

3）必须满足运维技术指标要求（含机构、人员、车辆、设备配备等），可得1分。

4）必须满足监督考核要求（含监督考核及办法），可得2分。注：以上要求详见后附运维服务实质性要求。

	4
	投标文件的编制及制作质量

	3
	投标文件编制：1）投标文件（含封面）编制完整，格式规范、内容齐全（根据采购项目的具体情况设备参数要求、服操作等针对性强）、字迹清晰、投标文件组成符合招标文件要求的；是否存在字迹模糊不清、脏乱差，导致无法确认或关键技术方案、关键供货期、关键设备的质量保证措施、投标价格编制等情况酌情评分，其他根据投标文件编制的完整性，格式规范程度、内容是否齐全、得0-3分；以上评审专家根据投标文件横向比较赋分。

	技术部分评分（39分）

	序号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	技术参数
	20
	完全满足招标文件项目要求的技术规格得15分。核心产品重点参数每一项指标正偏离响应加0.5分。本项目最高可得20分。核心产品重点参数不接受负偏离，其他参数或功能负偏离每项扣3分，分数扣完为止。

（注：指标评比依据环保部出具的检测报告为主，检测报告未列出的依据厂家官方公开的彩页或说明书为主，接受现场网查，作假者不得分）

	2
	项目认知程度及实施方案
	5
	根据投标人对项目的理解，1）具有针对本项目具体合理的可行全面的及运维服务实施方案、2）人员安排实施方案、3）检验提交或验收方案等，4)工期和质量满足采购方的要求；5)方案可行性强，内容全面合理，得4-5分；方案可行性较强，内容较全面合理得3-4分；方案可行性一般，内容一般全面合理得1-2分；方案可行性较差，内容不全面、合理性差或未提供方案不得分。

以上评审专家根据投标文件横向比较赋分。

	3
	项目实施人员情况
	4
	（1）项目经理：投标企业拟投入本项目的项目经理具备高级及以上技术职称，有5年及以上环境空气自动监测站运维经验，且承诺项目经理服务期内专职投入本项目，提供承诺书及相关证明文件，得2分；

（2）投标企业拟投入本项目的技术队伍人员需（不含项目经理）取得省级及省级以上相关部门颁发的空气自动监测培训合格证或上岗证，每一个持证人员得0.5分，最高的2分，（必须提供合格证或上岗证复印件）没有不得分。

【注意：需提供投标企业人员证书及社保局出具的个人社保缴纳明细，资料提供不齐全不得分】。

	4
	综合能力
	5
	1）.所投产品制造商具有有效期内ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS），每提供一份得0.5分，最高得2分；

2）.所投核心产品提供环保部检测报告，且报告在有效期内，提供全部得2分，提供不完整不得分；

3）.所投核心产品提供有效期内环境保护产品认证证书，得1分。未提供不得分。

	5
	同类型项目产品业绩
	2
	投标企业提供空气自动监测站同类型项目业绩（2018年1月1日至今），每份业绩0.4分，最高得2分（提供合同和中标通知书，现场提供原件备查，否则不得分）

	5
	同类型项目运维服务业绩
	3
	投标企业提供空气自动监测站运维项目业绩（2018年1月1日至今），每份业绩0.5分，最高得3分（提供合同和中标通知书，现场提供原件备查，否则不得分）


注：表中打★号为核心产品，其中打*号为重点参数或重要功能。重点参数或重要功能不接受负偏离，其他参数可以有限接受负偏离。
定标和授标

评标委人会推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者未通过资格后审的，采购人可以确定第二中标候选人为中标人。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认，确认后由采购人、招标代理机构与第一中标候选人进行最终澄清及对第一中标候选人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现第一中标候选人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，招标代理机构根据采购人确认结果发出中标通知书。中标人应按招标文件规定向采购人提交相应文件，并在规定时间内与采购人签订合同。

在签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二中标候选人确定为中标人。
                                        

