目    录

第一章 招标公告………………………………………………………2

第二章 投标须知前附表及投标须知…………………………………5

第三章 合同条款………………………………………………………28

第四章 采购需求………………………………………………………31

第五章 投标文件格式…………………………………………………37

# 第一章  招标公告

乌鲁木齐县卫生健康委员会16排螺旋CT系统采购招标项目的潜在投标人应在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼新疆品创项目管理咨询有限公司业务一部获取招标文件，并于2022年01月19日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2021PC121

项目名称：乌鲁木齐县卫生健康委员会16排螺旋CT系统采购

采购方式：公开招标

预算金额（元）：4000000.00

最高限价（元）：4000000.00

采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 最高限价（元） | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乌鲁木齐县卫生健康委员会16排螺旋CT系统采购 | 1套 | 4000000.00 | 探测器排数：≥16排； 球管阳极热容量：≥3.5MHU； 具体详见招标文件《采购需求》 |

合同履行期限：从合同签订之日起至质保服务期结束。

本项目（ 不 ）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

2.1供应商须具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；供应商所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；货物制造商须具备医疗器械生产许可证。

3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

4.供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的；

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

获取时间：2021年12月30日至2022年01月06日，每天上午10:00至13:00，下午15:30至19:00（工作日报名，周末及节假日除外）

获取地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 业务一部

获取方式：线下获取

获取招标文件时应当提供的资料：法定代表人授权委托书原件及被授权人的身份证原件、供应商营业执照或其他组织资格证书（复印件加盖供应商公章）、医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（复印件加盖供应商公章）。

售价（元）：200元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年01月19日11：00时（北京时间）

投标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室

开标时间： 2022年01月19日11：00时（北京时间）

开标地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 第1会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目公告期限为5个工作日，供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自收到招标文件之日（发售截止日之后收到招标文件的，以发售截止日为准）或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：乌鲁木齐县卫生健康委员会

地址：乌鲁木齐县水西沟镇南滩路45号

联系人：钟主任

联系方式：0991-7883252

2.采购代理机构信息

名 称：新疆品创项目管理咨询有限公司

地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 业务一部

联系方式：0991-5221788

3.项目联系方式

项目联系人：齐娟、周娟、郭克栋、张轩、向磊、甘甜

电话： 0991-5221788  邮箱：472238220@qq.com

# 第二章  投标须知前附表表及投标须知

一、投标须知前附表表

| 项号 | 内 容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| １ | 项目名称 | 乌鲁木齐县卫生健康委员会16排螺旋CT系统采购 |
|  | 项目编号 | 2021PC121 |
|  | 采购人 | 乌鲁木齐县卫生健康委员会 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 资金来源 | 财政资金 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 采购内容 | 16排螺旋CT系统1套，具体要求详见第四章《采购需求》。 |
| 2 | 预算及最高限价 | 预算4000000.00元，最高限价4000000.00元。 供应商投标报价超过最高限价的按无效投标处理。 |
| 3 | 质量标准 | 合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收） |
| 4 | 供应商资格 | 4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 4.2本项目特定资格要求：供应商须具有医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；供应商所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；货物制造商须具备医疗器械生产许可证。 4.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（注：招标代理机构在开标时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，投标无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。） 4.4供应商不得存在下列情形之一： （l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。 （2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的； （3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4.5本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 投标文件份数 | 纸质版投标文件正本1份，副本4份，正本和副本应分别装入信袋内；《开标一览表》1份（单独密封）；电子版投标文件（U盘形式提供，电子版投标文件应为正本投标文件的扫描件）1个（单独密封）；密封要求见本表第12项要求； 供应商未按上述要求提供投标文件，将导致投标被否决。 |
| 6 | 投标文件递交截止时间 | 2022年01月19日11：00时（北京时间） |
| 7 | 投标有效期限 | 投标截止后90天（日历日） |
| 8 | 投标文件递交地点 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼第1会议室 |
| 9 | 开标时间、开标地点 | 2022年01月19日11：00时（北京时间） 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼第1会议室 |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 11 | 投标保证金 | 金额：48000.00元（肆万捌仟元） 供应商应于2022年01月19日11:00时（北京时间）前，将投标保证金由供应商账户缴纳至采购代理机构指定账户。投标保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付等方式提交。 账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行 账号：107685372797 行号：104881005046 注：1、如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还； 2、投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，其投标将被否决，供应商应充分考虑资金在途时间； 3、供应商缴纳投标保证金时，须备注“一部2021PC121”。 |
| 12 | 投标文件密封标识及要求 | 纸质版投标文件封面/纸质版投标文件密封袋封面/电子版投标文件密封袋封面/《开标一览表》密封袋封面均应按照以下内容标识并加盖投标供应商公章。“正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。投标文件正本与副本须分开密封装订（并须在外封套及封皮注明“正本”、“副本”字样）： - 采购代理机构：新疆品创项目管理咨询有限公司 - 项目名称： (3)项目编号： ⑷供应商名称、地址、授权代表姓名、联系电话： ⑸注明“开标时间前不准启封” 、“正本”、“副本”、“电子投标文件”、“开标一览表”字样。 供应商未按上述要求提供投标文件的，将导致投标无效。 |
| 13 | 对招标文件的质疑 | 供应商如需对招标文件内容质疑，须按以下要求提出： ①接受对招标文件提出质疑的截止时间：2022年01月17日16:00时（逾期不予受理），供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。 ②质疑函应以书面形式（按照财政部94号令要求）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。 ③联系部门：新疆品创项目管理咨询有限公司 业务一部 ④联系电话：0991-5221788 ⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 |
| 14 | 履约保证金 | 无。 |
| 15 | 交货期 （实质性条款） | 合同签订生效后合同签订后10天内全部货物到买方指定地点并安装调试完毕。 |
|  | 交货地点 （实质性条款） | 乌鲁木齐县南旅基地县人民医院院内。 |
| 16 | 付款方式 （实质性条款） | 合同签订生效后支付合同价格的30%，全部货到甲方指定地点并安装调试完毕，正常运行至全套设备系统最终验收合格后，乙方开具正式发票给甲方，甲方收到发票后支付合同价格的67%，剩余3%待货物质保期满，且乙方如约履行维保义务后无息付清。 |
| 17 | 保修期（实质性条款） | 整机保修1年（自全套设备验收合格之日起计算）。 |
| 18 | 政府采购政策 | 18.1本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 18.2根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，本次采购标的所属行业为工业制造业，符合以下条件的中小微型企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》。 （1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 （2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 （3）根据上述文件规定，对满足以上（1）（2）两项条件并按照规定格式提供《中小企业声明函》的小微企业的投标总报价给予 6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。 （4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 （5）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。 （6）符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 18.3节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度： 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。 （1）本次采购产品属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效。 （2）属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
| 19 | 其他说明 | 19.1使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。 19.2非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。 |
| 20 | 公证费 | 公证费：500元，由中标单位支付。 公证单位：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐西域公证处 联系人：张燕 联系电话：18199162089 |
| 21 | 招标代理服务费 | 交纳时间：中标单位在《中标通知书》核发前交纳。 交纳金额：《中标通知书》载明的中标总金额×1.2%。 账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司 开户行名称：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行 账号：107685372797 行号：104881005046 |
| 22 | 在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。 |  |

二、投标须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1 本项目概况详见投标须知前附表表（以下简称“前附表”）第1项所述。

1.2本招标项目已经批准，已具备招标条件，现对该项目组织进行公开招标。

1.3本招标项目供应商的资格审查采取资格后审方式。本次招标不接受联合体投标、不接受备选方案。

1.4 资格后审包括下列的内容

1.4.1 供应商应满足“前附表”第4项规定的资格要求 ；

1.4.2招标文件有要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖供应商公章要求的，供应商须按招标文件要求签署；

1.4.3交货期符合招标文件要求；

1.4.4交货地点符合招标文件规定；

1.4.5投标内容、数量、质量、服务等满足招标文件要求；

1.4.6符合招标文件中规定的其他实质性要求；

1.4.7无法律、法规和规章禁止的其他情况。

2. 招标范围

2.1本招标项目招标范围已通过“前附表”第1项采购内容所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。

3. 适用法律及约束力

3.1 本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。供应商一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。

3.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。

4. 招标项目实施要求

4.1质量标准已通过“前附表”第3项所述。

4.2 供应商与采购人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求编制现场服务计划。

5. 交货期及交货地点

5.1 交货期已通过“前附表”第15项所述，是指完成本项目采购内容及配套服务工作、验收合格并移交采购人的时间；交货地点已通过“前附表”第15项所述。

6. 资金来源

6.1采购单位的资金通过“前附表”第 1 项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。

7. 供应商资格要求

供应商资格要求须满足“前附表”第4项要求。

8. 投标费用

供应商应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

9. 授权委托

9.1 供应商代表为法定代表人的，须持有法定代表人资格证明书和法定代表人身份证；供应商代表不是供应商的法定代表人的，须持有法定代表人授权委托书和授权代表人的本人身份证。

10. 联合体投标

10.1投标须知前附表中接受联合体投标的，供应商可以联合体形式投标，否则联合体投标视为无效投标；接受联合体投标的，除应符合本章第7款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

11.信用信息查询

11.1查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

11.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。

11.3招标代理机构在开标时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，投标无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。

11.4两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（二）招标文件

12. 招标文件的组成

12.1 招标文件包括下列内容

第一章 招标公告

第二章投标须知前附表及投标须知

第三章 合同条款

第四章 采购需求

第五章 投标文件格式

12.2招标的最小单位是标项。招标文件未分标项的，供应商须对全部招标内容投标，不得部分投标；招标文件分标项的，供应商应当以标项为单位编制并提交投标文件。

12.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

12.4 招标文件由本文件及由采购人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。

12.5 招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标项目中均称招标文件补充。

12.6 招标文件补充作为招标文件的组成部分，对供应商起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。

12.7 供应商应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其注意可能引起“否决投标”、“拒绝”、“投标无效”、“评审不予通过”等的条款，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

13. 招标文件的获取

13.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日，具体期限见招标公告。

13.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 须经采购代理机构报名审核通过后获取。

14. 招标文件的澄清或修改

14.1供应商若对招标文件有任何疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。本项目接受对招标文件质疑的截止时间见“前附表”第13项，供应商须在截止时间前一次性提出对招标文件质疑内容。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

14.1.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

14.1.2质疑项目的名称、编号；

14.1.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

14.1.4事实依据；

14.1.5必要的法律依据；

14.1.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

14.2采购人可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以发布公告或书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

14.3投标文件递交截止时间前，供应商须随时关注本项目招标公告发布网站上本项目的最新的变更公告、更正公告、澄清公告等相关信息，并对上述查看行为自行承担责任；供应商对索取书面修改或者澄清文件或者查阅电子修改或者澄清文件的行为自行承担责任，在投标截止时间后递交的投标文件视为无效投标文件。

15. 投标报价

15.1 本招标项目使用的货币为 人民币 ，实施时亦以 人民币 支付。

15.2 投标报价为本招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。任何有选择的报价将不予接受（除非采购人另有约定），否则，在评标时将视为投标无效。

15.3所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物、服务等的费用和所需缴纳的所有税、费等。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

15.4供应商应按本文件给定的格式填报《开标一览表》及《分项报价明细表》，《开标一览表》中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

15.5供应商对投标报价若有说明应在《开标一览表》显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑。报价优惠应对应《开标一览表》及《分项报价明细表》提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费培训等其他形式的优惠，将不被允许并不予接受。

15.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，如招标文件未提供相关格式的，应由投标人自行设计编写。

15.7供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商必须自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在合同执行过程中，采购人将不再另行支付与本项目相关的任何费用。

15.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

修正后的报价遵照如下规定处理：供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

16.投标保证金

16.1投标保证金是为了保护采购人和招标机构免遭因供应商的违规、违约行为而引起的风险，采购人/代理机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收供应商的投标保证金。中标人如未能按招标文件要求与采购人签署项目合同并提交履约保证金，视为供应商违约，则采购人有权没收中标人投标保证金。

16.2 供应商应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。招标文件《前附表》规定交纳投标保证金的，供应商应按招标文件《前附表》规定的要求提交保证金，投标保证金有效期应与招标文件规定的投标有效期一致。供应商未按照招标文件《前附表》要求提交投标保证金的，投标无效。

16.3招标文件接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

16.4 未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出5个工作日内退还。因违反规定被没收的投标保证金不予退回。

16.5 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还。

16.6 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

16.6.1 供应商在规定的投标有效期内撤回其投标；

16.6.2 中标人无正当理由拒绝按规定与采购人签订合同或未能在规定期限内签署合同的或未按招标文件要求提交履约保证金的。

16.7 供应商办理投标保证金退款申请手续须提供以下资料：

16.7.1 供应商清晰的单位名称、开户银行名称、银行账号、银行行号。

16.7.2 中标方办理投标保证金退款申请时，中标方还须提供与采购人签订的已加盖中标方公章的合同全本复印件或扫描件一份（代理机构存档备查）。

特殊说明：中标人须自项目验收合格后5个工作日内，将经采购人签章确认的《验收书》复印件1份加盖中标人公章提交至采购代理机构。

17. 招标答疑会和现场踏勘

17.1本项目不组织招标答疑会。

17.2 采购人不组织供应商进行现场踏勘，供应商应自行在投标截止时间前对项目服务现场和周围环境进行勘察，以获取须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用及风险由供应商自己承担。

18. 投标有效期

18.1 投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。投标有效期不足的，投标无效。

18.2 在特殊情况下，采购人在原定的投标有效期内，可以根据需要以发布公告或书面形式向供应商提出延长投标有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改或撤回其投标文件。

（三） 投标文件的编制

19. 投标文件编制要求

19.1供应商提交的投标文件及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。

20. 投标文件编制的依据

20.1 采购人提供的采购需求及有关资料；

20.2 本招标文件及招标文件的修改或者澄清；

20.3 相关的法律、法规和规定。

21. 投标文件的组成：资格响应文件、商务响应文件、技术响应文件、报价响应文件。

21.1资格响应文件组成：

（1）供应商营业执照或其他组织资格证书，复印件加盖公章；

（2）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明（法定代表人授权委托书原件放入正本，其他为复印件）；

（3）供应商2021年任意连续三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料，复印件加盖公章；

（4）供应商经审计的2020年度的财务报告（投标单位成立不满一年的不需提供）；复印件加盖公章

（5）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件放入正本）；

（6）供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（复印件加盖公章）；

（7）投标保证金缴纳凭证（网上或网下支付凭证复印或打印件）。

21.2商务响应文件组成：

（1）投标承诺书；

（2）供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；供应商所投产品制造商的医疗器械生产许可证；

（3）售后服务承诺书；

（4）商务条款偏离表（须包括对本文件《投标须知前附表》提出的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”五项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效）；

（5）所投产品（且为所投型号）近三年（2019年1月1日至今）销售业绩，提供有效业绩证明资料中标通知书和合同（复印件加盖公章），证明资料应清晰反映货物名称、品牌型号、合同金额、签订日期、合同签字盖章页信息。

（6）供应商认为有必要提供的其他资料。

21.3技术响应文件组成：

（1）技术服务条款偏离表（供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照第四章《采购需求》所有条款逐条列明是否响应及响应内容）；

（2）供应商所投产品应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告（反映主要参数内容的部分，复印件）、设备出厂原始数据（即datasheet技术白皮书）、对外公开发行的印刷版彩页三项内容作为技术支持资料；

（3）供应商认为有必要提供的其他技术资料。

21.4报价响应文件组成：

（1）开标一览表；（封装要求见本文件第五章 投标文件格式 相关要求）；

（2）分项报价明细表

（3）报价需要的其他资料。

22. 投标文件的编制及格式

22.1供应商提供的投标文件应按照本须知第20条规定的内容编制，其中，第21.1（1）—（7）、第21.2（1）—（4）、第21.3（1）—（2）、第21.4（1）—（2）为必备项，供应商在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

22.2供应商提供的投标文件应当使用招标文件所提供投标文件格式（表格可按照同样格式扩展），并保证所提供的资料的真实性。未提供格式的，供应商可自行编制。

22.3投标文件严禁涂改或行间插字和增删，除非这些修改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误，必要的修改处必须有供应商法人代表或其授权代表人签字并加盖供应商公章，否则，投标无效。

22.4供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

23. 投标文件的份数和签署

23.1 供应商应当按照本须知前附表第5项规定的份数提交投标文件。

23.2 投标文件均须印刷体打印。

23.3 投标文件签署要求均应符合招标文件相关要求。

23.4投标文件未按照上述规定编制，初步评审将不予以通过。

（四） 投标文件的递交

24. 投标文件的封装与标记

24.1供应商可将投标文件的资格、商务、技术、报价部分分开装订，也可装订成一册，但分为四个部分。

24.2 除特别说明外，全套响应文件的书面部分均须使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

24.3供应商应当按照本须知前附表第12项密封要求提交投标文件。

25. 投标文件的提交

供应商应当按照本投标须知前附表所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。未按招标文件规定时间、地点送达或未按招标文件要求封装、标识、提交的投标文件将被拒绝接收。

26. 投标文件提交的截止时间

26.1 投标文件提交的截止时间详见投标须知前附表规定。

26.2 采购人可按本招标文件第14条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标书的截止时间。在上述情况下，采购人与供应商在原投标截止时间前的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

26.3 截至投标文件递交截止时间，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人将依法重新组织招标。评标过程中有效供应商少于3个的，应终止评标，由采购人依法重新组织招标。

27. 迟交的投标文件

供应商在本投标须知前附表规定的投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝并退回供应商。

28. 投标文件的补充、修改与撤回

28.1 供应商在投标须知前附表规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件。

28.2 供应商对投标文件的补充、修改或撤回，应按本招标文件第 24 条的规定编制、密封、标识和提交，并在内层和外层封套上清楚标明“补充”、“修改”或“撤回”字样。

28.3 在投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

（五） 开标

29. 开标

29.1 招标会将于前附表规定的时间和地点召开，邀请供应商代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。供应商委派开标代表参加开标会议的，与会的供应商代表应在投标文件递交登记表上签字确认其投标文件已递交。开标前不得开启投标文件。

29.2 开标程序

29.2.1供应商不足3个的，不得开标。

29.2.2 开标由采购人或采购代理机构主持；

29.2.3 宣读开标纪律，介绍采购人、监督人（或公证人员）；

29.2.4 由监督人（或公证人员）随机抽取的供应商授权代表检查所有递交的投标文件的送达时间、密封情况；

29.2.5由采购代理机构工作人员按投标文件送达时间正顺序当众拆启投标文件，宣读《开标一览表》中供应商的名称及货物名称、数量、价格等招标文件规定的需要宣布的内容；如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，供应商代表应当当场提出。

29.2.6唱标结束后由采购人代表对供应商提交的“资格响应文件”进行审查，资格审查不合格的，投标无效；

29.2.7 按本文件第 28 条已提交了可接受的撤回通知的投标文件及无效投标文件将不予开封。

29.2.8 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

29.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，可按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

29.4 采购人或采购代理机构应对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

30. 资格审查

30.1开标结束后，采购人按照本须知第21.1条资格响应文件要求的（1）-（7）项内容对各供应商进行资格审查，同时由招标代理机构按照《投标须知前附表》第4.3项要求对所有供应商进行信用记录查询，并将查询结果书面记录资料提交采购人。供应商资格审查不合格的，其投标无效。

30.2合格供应商不足三家的，不进行评标。

（六） 评标

31. 评标委员会与评标

31.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在评标结果公告前应当保密。

31.2 本项目评标委员会由5人组成，其中：专家库中随机抽取专家4人,采购人代表1人。

31.3 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

31.4 评标委员会组长由评标委员会成员推举产生，并与评标委员会其他成员有同等的权利和义务。采购人代表不得担任评标委员会组长。

31.5 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

31.6 评标委员会根据招标文件确定的评比标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

31.7在评标过程中，评标委员会发现有证据表明供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该供应商的投标作无效标处理。并在评标报告中说明。

32. 投标文件的澄清

32.1 为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，供应商对评审中评标委员会书面提出的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，供应商以采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

32.2 供应商未按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

33. 投标文件的评审、比较

33.1 投标文件符合性审查

33.1.1评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格审查的供应商的投标文件进入详细评审。

33.2 投标文件的详细评审

33.2.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审综合得分（即商务部分、技术部分、报价部分合计分值）最高的供应商为中标候选人的评标方法。采用综合评分法的，评标委员会将按供应商综合得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名供应商将成为中标候选人。

33.2.2评审中，评标委员会可以对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，在规定的时限内要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

33.2.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

33.2.4使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由评标委员会按照报价最低的供应商，推荐其作为中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

33.2.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人和采购代理机构沟通并作书面记录。采购人和采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

33.2.6评标报告由评标委员会全体成员签字。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33.2.7评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

33.2.8 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法，对供应商的投标文件进行评审和比较，供应商最终得分等于商务部分、技术部分、报价部分得分之和。评标委员会确定供应商最终得分向采购人提出书面报告，并推荐合格的中标候选人。

34. 评标的办法和标准

34.1 本招标项目评标办法为综合评分法

34.2 审查

34.2.1 资格审查

34.2.2 投标文件符合性审查

34.2.3 投标文件详细评审

（1）投标报价评审

（2）投标文件商务部分、技术部分评审

34.3 评标的具体评审办法和标准

34.3.1资格审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 表 | 1 | 供应商营业执照或其他组织资格证书，复印件加盖公章 |  |  |  |  |
|  | 2 | 法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，授权委托书原件放入正本 |  |  |  |  |
|  | 3 | 供应商2021年任意连续三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料，复印件加盖公章 |  |  |  |  |
|  | 4 | 供应商经审计的2020年度的财务报告（投标单位成立不满一年的不需提供），复印件加盖公章 |  |  |  |  |
|  | 5 | 供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，原件放入正本 |  |  |  |  |
|  | 6 | 供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件），复印件加盖公章 |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标保证金缴纳凭证（打印件） |  |  |  |  |
|  | 8 | 信用查询记录未出现《投标须知前附表》第4.3项所述违法或失信情形。 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 采购人代表签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的供应商，投标无效。 |  |  |  |  |  |  |

34.3.2符合性审查

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 供应商1 | 供应商2 | 供应商3 | 供应商N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 ︹ 符 合 性 审 查 表 ︺ | 1 | 投标文件组成完整，主要内容按招标文件规定的内容、格式、份数、填写装订 |  |  |  |  |
|  | 2 | 投标总报价未超过本项目最高限价的 |  |  |  |  |
|  | 3 | 供应商未出现对同一货物做出两个以上报价且未明确效力的 |  |  |  |  |
|  | 4 | 投标文件载明的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”符合招标文件要求 |  |  |  |  |
|  | 5 | 投标保证金的缴纳主体与供应商一致且按照招标文件要求的金额、方式提供 |  |  |  |  |
|  | 6 | 投标文件按照招标文件第二章第21项要求的资格、商务、技术、报价部分提供必备项内容； 对第四章《采购需求》未标注*号的条款是否出现5条及以上负偏离； |  |  |  |  |
|  | 7 | 投标承诺书按招标文件规定格式、内容完整提供，且按招标文件要求签字、盖章 |  |  |  |  |
|  | 8 | 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书按招标文件规定格式完整提供，并按招标文件要求签字、盖章 |  |  |  |  |
|  | 9 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |
|  | 10 | 符合法律、法规和招标文件中规定的实质性要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 评标委员会成员签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。初步评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。 |  |  |  |  |  |  |

34.3.2详细评审

符合性评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。详细评审分为投标文件商务、技术部分评审和投标报价评审。其中，报价部分30分，商务部分10分，技术部分60分，合计满分100分。

34.3.3具体评审内容及标准

报价评审

| 评审因素 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100（小数点保留两位） |

商务评审

| 评审因素 | 评审内容 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（10分） | 售后服务评分 | 7 | 1）售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障处理措施、培训计划等）： 方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得3分； 方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得1.5分； 没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。 2）提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和履约保障措施）： 方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得2分； 方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得1分； 没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。 3）疆内设有售后服务网点，得1分，提供有效证明文件（如租房合同或与本地公司合作协议，复印件加盖公章，否则不计分）； 4）疆内具备售后服务维修工程师，得1分，提供有效证明文件（如工程师简介、社保证明，复印件加盖公章，否则，不计分。）。 |
|  | 业绩评分 | 2 | 所投产品（且为所投型号）自2019年1月1日至今在中国市场销售业绩，提供一项业绩得0.5分，按证明文件个数计，最多得2分。提供中标通知书和合同，复印件加盖公章，做为业绩证明资料。 证明资料应清晰反映货物名称及型号、合同金额、合同签订时间、合同签字盖章页信息，未按要求提供证明资料的不计分。 |
|  | 政府采购节能环保政策优惠功能评分 | 1 | 供应商所投开标一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每项加0.5分，最高1分。 |
| 技术部分（60分） | 技术参数响应 | 60 | 供应商须在《技术服务条款偏离表》中对第四章《采购需求》所有条款逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况： 1）全部满足第四章《采购需求》所有条款的，得60分； 2）对第四章《采购需求》标注*号的条款每出现一条负偏离，扣4分，扣至0分为止； 3）对第四章《采购需求》未做标注的条款每出现一条负偏离，扣2分，累计达到或超过5条负偏离的，将导致投标无效。 |

35. 定标原则

35.1 评标委员会依据投标须知前附表规定的评标方法和标准，按照供应商综合得分排序确定出前三名作为中标候选人推荐给采购人。

35.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36. 评标过程的保密

36.1凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他任何情况，评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得对任何单位和个人透露。

36.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人或者评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

36.3 中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或者其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（七） 授予合同

37. 确定中标人

37.1 中标的标准

37.1.1投标文件满足招标文件全部实质性要求；

37.1.2 具有良好的履行合同的能力和条件；

37.1.3 能够最大限度满足招标文件的各项要求；

37.2 采购人将确定资格合格的中标候选人为中标人。

38. 授予合同的准则

38.1 采购人将把合同授予经确认的中标人。

39. 中标通知

39.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人排序确定排名第一的中标候选人为中标人后，将对中标结果公示1工作日，同时向中标人发出中标通知书。

39.2 供应商对中标或者成交结果有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商；作出答复前，将暂停采购活动。

39.3 中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

40. 合同的签订

40.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

40.2 招标文件要求中标人提交履约保证金或者其他形式履约担保的，中标人应当提交；拒绝提交的，视为放弃中标项目，且投标保证金将被没收。

40.3 招标文件和中标人的投标文件均是该书面合同的附件。

40.4 中标人因不可抗力或自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推，或采购人重新组织招标。

40.5 政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人应当在网上发布合同公告。

41.质疑与投诉

41.1、供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。本项目对招标文件内容提出质疑截止时间见前附表第13项规定。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

41.2、质疑函内容

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖投标单位公章。

41.3、采购人在收到供应商的书面质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

41.4、提出质疑的供应商对答复不满意的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府招标监督管理部门投诉。政府招标监督管理部门应当在收到投诉三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项相关的当事人。

42. 履约担保（本项目不适用）

42.1 中标人须在与采购人签署合同前按招标文件有关要求提交履约担保。中标人应按照下列规定的方式和金额向采购人提交履约担保。

42.1.1 履约担保采用下列  /  方式

（1）、履约保证金担保方式： /

1） 银行汇票；2） 支票；3）银行转账；4）担保公司担保；5）采购人与供应商协商确定的其他担保方式。

42.1.2 履约保证金：见投标须知前附表第14条。

42.2 如中标人不能按照投标须知第40条的规定执行，采购人将视为中标人放弃中标项目；已经订立合同的，采购人有充分理由解除合同，给采购人造成损失的，放弃中标项目的中标人应当赔偿。

43.招标代理服务费

43.1 中标人应按本招标文件的规定，在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付中标服务费。采购代理机构也可直接从中标人的投标保证金内扣除。

43.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额（即中标通知书中载明的中标金额）。

43.3具体比例详见《前附表》。

44. 其他

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（87号令）规定编制的，解释权属新疆品创项目管理咨询有限公司。

第三章  合同条款

政 府 釆 购 合 同

合同号:

甲方（采购方）：

乙方（供应商）：

（甲方）                所需            （项目名称）                    采购项目  经以        (项目编号）采购文件在国内以  公开招标    方式进行采购。经评标委员会确定乙方为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1） 投标人提交的投标函和报价表

（2） 澄清函及有关文件

（3） 中标通知书

（4） 招标文件

（5） 投标文件

第一条：合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物:

|  | 序 号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 品牌及 产地 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计金额（小写）合计金额（大写） |  | ¥： 元 人民币大写： |  |  |  |  |  |  |  |

第二条：合同价格

- 货物总价为人民币（大写）：

- 总价中包括货物金额、安装费、包装费、软件接口费、运输费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

第三条：付款方式

1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，釆购合同书，乙方开具的发票，甲方岀具的验收结算书等。

2、合同签订生效后支付合同价格的30%，全部货到甲方指定地点并安装调试完毕，正常运行至全套设备系统最终验收合格后，乙方开具正式发票给甲方，甲方收到发票后支付合同价格的67%，剩余3%待货物质保期满，且乙方如约履行维保义务后无息付清。。

第四条：交货、包装与验收

1、供货及安装期限：合同签订生效后合同签订后10天内全部货物到买方指定地点并安装调试完毕。

2、供货及安装地点：乌鲁木齐县南旅基地县人民医院院内。

3、货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输 或邮寄途中发生毁损或丢失，由乙方负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人 身伤害或货物受损的，由乙方负责承担。

4、货物到达后，甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后，安装后由甲方验货。 并对货物进行清点验收，共同签字确认。如验收不合格，乙方应退货，预缴押金 的要全额退还，一切损失由乙方承担。

第五条：本合同的有效组文件:

- 投标文件。

- 中标通知书。

- 甲方出具的验货结算书。

- 乙方所提供的其他承诺。

第六条：质量保证和售后服务：

- 乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

- 保修期：整机保修1年（自全套设备验收合格之日起计算）。

第七条：违约责任：

1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，甲方有权不予支付乙方货款，

并有权解除合同，乙方并应向甲方偿付相当于不能交货部分货款金额的5%,具 体金额由釆购人最终确定。

2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲 方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违 约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方 产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期 货款的违约金。

6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

7、双方必须严格执行《中华人民共和国民法典》的有关违约责任规定。

第八条：不可抗力

1、本合同生效后发生不可抗力的，发生不可抗力的一方应立即通知对方和乌鲁木齐县卫生健康委员会,并在不可抗力发生之日起五天内提供不可抗力的详情及有关证明文件送交对方和乌鲁木齐县卫生健康委员会。

2、发生不可抗力事件时，双方应协商以寻找一个合理的解决方法，并尽一切努力减轻不可抗力产生的后果。如不可抗力影响双方合同正常执行的，双方应友好 协商解决本合同是否继续履行或终止。

3、一方因不可抗力不能按本合同约定履行的，可以减轻或免除一方的违约责任，一方不能证明不能按本合同约定履行是因不可抗力的，应当承担本合同约定的违约和赔偿责任。

第九条：合同的解除和变更

当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求 变更的一方应及时书面通知对方乌鲁木齐县卫生健康委员会，对方在接到通知15日内书面给予答复，逾期未答复则视为已同意。双方达成协议的，按新协议执行，并报乌鲁木齐县卫生健康委员会备案。

第十条：争议解决方式

甲乙双方在合同执行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商解决不了的，甲乙双方均有权向乌鲁木齐县卫生健康委员会投诉或向合同签署所在地人民法院提起诉讼。

第十一条：合同生效及其他

1、本合同经甲乙双方盖章和代表签字日期，即为本合同生效日期。如双方盖章

签字日期不一致时，以最后盖章签字方的盖章签字日期为合同的生效日期。

2、本合同一式陆份，甲伍份，乙方一份，政府釆购办、招标代理公司各一套

3、本合同的未尽事项，必要时由甲乙双方另订补充协议，经甲乙双方盖章和双方授权代表签字后与本合同具有同等法律效力，补充协议必须交乌鲁木齐县卫生健康委员会备案。

甲方:                                              乙方：

法定代表人：                                       法定代表人：

授权委托人：

电话：                                             电话：

地址：                                             地址：

开户银行：                                         开户银行：

开户行账号：                                       开户行账号：

签订日期：   年   月   日                      签订日期：  年   月  日

第四章  采购需求

16排螺旋CT招标技术参数要求

（一）整体技术性能要求

1.设备名称：16排32层螺旋CT

2.设备数量：一套

3.设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究

*4.整体要求：为确保产品性能稳定、图像质量可靠，要求为一线品牌CT，具备可隔室操作、稳定性高、图像高清、辐射剂量低等特点，能够完全胜任常规临床CT检查及疫情防控等所需的CT影像诊断，且为最新机型和最新的硬件、软件版本。必须提供产品真实原版英文技术白皮书用于查证（datasheet）。

（二）详细技术规格

2.1.扫描架系统

2.1.1.	扫描架孔径：≥650mm

2.1.2.	数字倾角：≥±30°

2.1.3.	驱动方式：钢带驱动

2.1.4.	滑环类型：低压滑环

2.1.5.	冷却方式：风冷

2.1.6.	探测器类型：高速稀土陶瓷

2.1.7.	探测器排数：≥16排

2.1.8.	探测器数目（每排）：≥720个/每排

2.1.9.	最薄采集层厚：≤0.8mm

*2.1.10.亚毫米采集覆盖范围≥12.8mm

2.1.11.焦点到探测器距离：≤900mm

2.1.12.焦点到ISO等中心距离：≤511mm

2.1.13.探测器数据采样率：≥1320views/圈

2.2.扫描床系统

2.2.1.配备可升降床，不接受固定高度床

2.2.2.	床水平可扫描范围：≥1200mm

2.2.3.	床水平移动最大速度：≥100mm/s

2.2.4.	病人床承重量：≥200kg

2.2.5.床垂直升降高度范围：430mm–960mm

2.2.6.	床水平移动精度：≤±0.25mm

2.2.7.	病人床附件：标准配套

*2.2.8.特殊情况时为避免医患交叉感染风险，支持完全的隔室操作，即医护人员无需进入检查间按归零键也可在操作间执行后续扫描，不接受改装设备

2.3.X线球管及高压发生器

*2.3.1.球管阳极热容量：≥3.5MHU

2.3.2.	球管最大电流：≥230mA

*2.3.3.具备5种可选电压：70,80,100,120,140KV

*2.3.4.球管最小电压≤70KV

2.3.5.球管最大电压：≥140KV

*2.3.6.球管双焦点：小焦点：≤0.4×0.7mm，大焦点：≥0.6×1.3mm

2.3.7.发生器功率：≥等效功率37KW

*2.3.8.CT主机、球管和探测器等重要部件均为同一品牌自主研发生产，提供检测报告附页等证明资料

2.4.扫描参数和图像质量

2.4.1.每圈扫描层数：≥32层/圈

*2.4.2.最短扫描时间：≤0.75s/360°

2.4.3.	扫描采集视野：≥450mm

2.4.4.	螺距连续可调：0.5-1.5，连接可调

2.4.5.最快覆盖速度：≥100mm/s

2.4.6.最大连续螺旋扫描：≥100秒

2.4.7.空间分辨率：≥16.5 LP/cm@0%MTF

2.4.8.密度分辨率：≤3mm@0.3%

2.4.9.噪声：≤0.35%

2.4.10.CT值范围：-1024到+3071

2.4.11.标准图像重建矩阵：≥512×512

2.4.12.高分辨率图像重建矩阵（非显示矩阵）：768×768

*2.4.13.超高分辨率图像重建矩阵（非显示矩阵）： 1024×1024

2.5.计算机系统

2.5.1.CPU型号：投标人说明

2.5.2.主频：≥2.8GHz

2.5.3.内存：≥8.0GB

2.5.4.硬盘容量：≥1TB

2.5.5.图像显示矩阵：≥1024×1024

2.5.6.图像重建速度：≥10幅/秒

2.5.7.存储系统：CD-RW

2.5.8.外设存储系统：DVD刻录；容量≥4.7GB

2.5.9.图像存储量：≥760,000幅(512矩阵不压缩图像)

2.5.10.显示器：≥19″，液晶显示器，1280×1024

2.5.11.图像格式和传输存储：标准DICOM 3.0

2.5.12.DICOM Modality Worklist 患者列表软件

2.5.13.自动语言提示功能

2.5.14.操作台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/

2.5.15.自动照相功能

2.5.16.逻辑智能化操作界面

2.6.临床应用软件

2.6.1.多平面重建MPR

2.6.2.任意曲面重建CVMPR

2.6.3.最大密度投影MIP

2.6.4.最小密度投影MinP

2.6.5.CT血管成像CTA

2.6.6.容积处理软件VR

2.6.7.自动窗宽窗位成像

2.6.8.CT电影CINE

2.6.9.虚拟内镜CTE

2.6.10.动态扫描CT时间密度曲线

2.6.11.容积伪影去除

2.6.12.MAR去金属伪影软件

2.6.13.造影剂注射试验软件

2.6.14.实时自动造影剂跟踪

2.6.15.自动mA选择功能

2.6.16.动态mA调制功能

2.6.17.婴幼儿扫描专用软件包

2.6.18.全中文操作界面

*2.6.19.肺结节分析评估软件

2.7.低剂量平台

2.7.1.在扫描、成像和整个工作流中进行实时剂量追踪，降低扫描剂量、减低噪声和去除伪影。

2.7.2.提供自适应迭代滤波技术

2.7.3.提供智能剂量调控，扫描环节降低剂量，按照患者不同部位、不同的投射角度自动调整最低扫描剂量，保证最佳的图像质量。

2.7.4.在整个成像过程中实时剂量追踪。

*2.7.5.提供最新最先进的微辐射影像重建技术，ASiR-V或Admire或iDose4或AIDR 3D平台

2.7.6.提供投影空间和图像空间的双空间微辐射重建技术

2.7.7.提供多模型影像重建技术

2.7.8.微辐射迭代重建能降低剂量≥80%

2.7.9.微辐射迭代重建50%剂量≥35%影像质量提升

2.7.10.微辐射迭代重建100%剂量≥68%影像质量提升

2.7.11.具备3D多频校正技术预防图像NPS(噪声功率谱)偏移

2.7.12.具备无蜡像状伪影成像技术

2.7.13.具备低光子无伪影成像技术

2.8.高级后处理工作站

*2.8.1.采用以CT主机原厂高级后处理工作站打造的可支持远程诊断的云端高级后处理工作站，支持灵活定制与功能模块选配

*2.8.2.提供1个独立使用账号，支持接通网络条件下该账号单设备多点调用

*2.8.3.可支持标准DICOM数据格式的多台设备接入，兼容多品牌设备

2.8.4.硬件要求

2.8.4.1.Intel i5 CPU处理器（或同等性能CPU处理器）

2.8.4.2.内存：≥32GB

2.8.4.3.硬盘容量：≥256G 固态硬盘+2T机械硬盘

2.8.4.4.显示器规格：≥24" 彩色液晶显示器(分辨率：1920×1080)

2.8.4.5.具备DVD刻录数据存储系统

2.8.4.6.具备无线网卡及双千兆有线网卡

2.8.4.7.提供完整的DICOM 3.0协议，包括传输/接收、查询/检索，打印、存档，可与DICOM 3.0兼容的扫描机、工作站和打印机联网。

2.8.5.常规临床应用功能

2.8.5.1.多平面重建

2.8.5.2.最大和最小密度投影

2.8.5.3.容积仿真内窥镜

2.8.5.4.容积三维重建

2.8.6.高级后处理功能

2.8.6.1.零键点击功能（Zero-Click）

2.8.6.2.CT肺癌筛查精密评估软件包（LNA）

2.8.6.3.CT 高级血管分析软件包（AVA）

2.8.6.4.CT全息心脏分析软件包（CCA）

2.8.7.影像报告功能：可浏览图像并书写诊断报告，支持报告模板管理、定制。

2.8.8.使用条件：必须接入互联网使用上述功能

2.8.9.服务说明：标准套餐包括上述硬件及一个账号的3年免费使用期，到期后可自行选择是否续费采用，不采用不产生额外费用，硬件不收回

2.9.随机附件

2.9.1.头托、头垫、水模：标准配套

2.9.2.主计算机用不间断电源：30分钟

2.9.3.主控台工作桌

2.10.售后服务和要求

2.10.1.整机保修：1年

2.10.2.提供完整的使用手册：安装时院方验收

2.10.3.提供培训计划：现场临床培训一次

2.11.其他配套设备及服务

2.11.1.配置高性能激光胶片打印机一台：负责连接、调试到位

2.11.2.配置高性能病人监护仪：20台，负责安装、培训到位

2.11.3.中标方负责医院发热门诊CT机房改造：要求达到安装条件及防护验收标准

第五章  投标文件格式

附件一 供应商营业执照或其他组织资格证书（复印件加盖公章）

附件二  法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

法定代表人资格证明书

（代理机构名称）：

兹有同志为公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：性别：年龄：职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：

法定代表人身份证复印件

（人像面）

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

特此证明。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托   （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。

代理人：   性别：  年龄：

部  门：   职务：  电话号码：

代理期限：

代理人身份证复印件

（人像面）

代理人身份证复印件

（国徽面）

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附件三  供应商2021年任意连续三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料

此处请附：

①供应商2021年任意连续三个月公司缴纳税收的凭据或证明材料复印件加盖公章；

②供应商2021年任意连续三个月公司缴纳社会保险的凭据或证明材料复印件加盖公章。

附件四  供应商经审计的2020年度的财务报告复印件（投标单位成立不满一年的不需提供）

附件五  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录声明书

致：（采购人）

我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年月日

注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]

附件六  供应商医疗器械经营许可证（或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）（复印件加盖公章）

附件七  投标保证金缴纳凭证

此处请附： ①投标保证金打款凭证

②供应商缴纳保证金的账户信息（作退保证金使用）

开户行名称：

银行账号：

银行行号：

附件八

投标承诺书

（采购人名称）

我方收到并研究了贵方（项目名称、项目编号）项目的招标文件，愿意按照招标文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1、我方提交投标文件，正本1份，副本4份，单独密封的《开标一览表》1份，同时提交电子版投标文件一份（U盘形式）；我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定及采购文件的规定，自觉履行自己的全部责任。

2、我方同意在投标有效期内遵守本投标文件，在此期限期满前的任何时间，本投标文件一直对我方具有约束力。

3、如果我方投标文件被接受，我方将按照招标文件的规定，保证按招标要求和投标文件中的承诺按期、按质、按量交付使用方。

4、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订委托合同并按招标要求提供履约担保。如果我方违约，除投标保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它中标人。

5、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订政府采购合同。如果我方违约，借故拒签合同或拖延签订的，则采购人有权废除授标，没收投标保证金，给采购人造成的损失超过投保证金数额的，我方对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任，采购人可另行选择中标单位。

6、一旦我方中标，我方愿意按招标要求承担招标代理服务费。

7、贵方的中标通知书和本投标文件将成为构成约束双方合同的组成部分。

8、如果我方未中标，贵方没有义务对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

9、我方的投标文件自提交投标文件截止之日起有效期为天。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日
附件九

1、供应商所投产品的医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（复印件加盖公章）；

2、供应商所投产品制造商的医疗器械生产许可证（复印件加盖公章）。

附件十  售后服务承诺书

承诺书格式由供应商自行确定，包括但不限于以下内容：

1、详细的售后服务方案、维保服务计划；

2、保修期内和保修期后，如设备出现故障，派工程技术人员到达现场解决问题的响应时间；

3、培训方案；

4、售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）及本地化服务情况一览表）；

5、提供技术/维修工程师的人员名单及其职称;

6、其他供应商认为必要的承诺内容包括但不限于以下内容：

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：  年  月  日

附件十一

商务条款偏离表

项目名称：                                                  项目编号:

| 序号 | 条款序号 | 招标条款 | 投标条款 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：年 月 日

重要说明：供应商在上表中说明的内容，至少应包括对本文件《投标须知前附表》提出的“交货期”、“交货地点”、“质保期”、“付款方式”、“投标有效期”五项实质性商务内容逐条响应，否则，投标无效。

附件十二

所投产品（且为所投型号）近三年（2019年1月1日至今）销售业绩

| 序号 | 产品名称及规格型号 | 数量规模 | 合同价格 | 业主名称/联系人/电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | …… |  |  |  |

备注：提供中标通知书和合同，复印件加盖公章，做为业绩证明资料。证明资料应清晰反映货物名称及型号、合同金额、合同签订时间、合同签字盖章页信息，未按要求提供证明资料的不计分。

供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期：   年  月   日

附件十三  供应商认为有必要提供的其他资料

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称）   ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称）  ，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商（盖公章）：

日期：  年  月  日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

附件十四  技术服务条款偏离表

技术服务条款偏离表

项目名称：                                                      项目编号：

| 序 号 | 条款 | 招标规格 | 投标规格 | 是否偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … ….. |  |  |  |  |  |

说明：供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照第四章《采购需求》所有条款逐条列出是否响应及响应内容。

供应商（盖公章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年 月 日

附件十五  技术支持资料

供应商所投产品应提供具有检测资质的检验检测部门出具的检验检测报告、设备出厂原始数据（即datasheet技术白皮书）、对外公开发行的印刷版彩页。

附件十六

开标一览表

供应商名称：                                                       单位：元

项目名称：                                                                    项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 制造商名称 | 设备价（元） | 安装调试费（元） | 运杂费(元) | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16排螺旋CT系统 | 1套 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | （小写金额） （大写金额） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章：

日期： 年  月  日

附件十七  分项报价明细表

| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 产品名称 | 规格型号 | 原产地和制造商名称 | 价格 |  |  |
|  |  |  |  | 单价 | 数量 | 小计 |
| 1 | 16排螺旋CT |  |  |  |  |  |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 货物费用小计 |  |  |  |  |  |
|  | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
|  | 技术支持费 |  |  |  |  |  |
|  | 培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 运输与保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

授权代理人（签字或签章）：

日期： 年  月  日