阿克苏地区疾控中心实验室检测设备购置项目

招标文件

项目编号：分2021-01-566-02

采 购 人：新疆维吾尔自治区阿克苏地区疾病预防控制中心

招标机构：新疆华玫睿项目管理有限公司

二0二一年十二月

招标文件

项 目 名 称:阿克苏地区疾控中心实验室检测设备购置项目

采  购  人（公章）：新疆维吾尔自治区阿克苏地区疾病预防控制中心

法定代表人（签字或盖章）：

联  系  人： 张红艳

电      话：0997-2556906

采购代理机构（公章）：新疆华玫睿项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

联  系  人：张恩慈

电      话：15292348006

联 系 地 址：阿克苏市南城街道南郊路6号多浪水泥厂家属院办公楼二楼201室

2021年12月

目 录

第一章 招标公告		1

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法	25

第四章  合同条款	30

第五章 采购需求及技术参数	36

第六章 投标文件格式	57

第七章 代理合同	76

第一章 招标公告

项目概况

阿克苏地区疾控中心实验室检测设备购置项目的潜在投标人应在政采云平台获取（下载）采购文件，并于2022年1月21日16点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：分2021-01-566-02

项目名称：阿克苏地区疾控中心实验室检测设备购置项目

预算金额：6890000.00元

最高限价：一包：1485000.00元，二包：5405000.00元

采购需求：

标项一

标项名称:阿克苏地区疾控中心实验室检测设备购置项目（一包）

数量:1

预算金额（元）:1485000.00元

单位：套

简要规格描述：脉冲场凝胶电泳等，详见采购文件及清单。

标项二

标项名称:阿克苏地区疾控中心实验室检测设备购置项目（二包）

数量:30台

预算金额（元）:5405000.00元

单位：批

简要规格描述：高通量基因测序仪等设备，详见采购文件及清单。

合同履行期限：按照甲乙双方签订的合同日期执行。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办[2007]51号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；

（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品；

3、本项目的特定资格要求：

标项一 ：

（1）具有有效经年检的三证合一的营业执照原件；

（2）具有近一年（2020年）的财务审计报告或成立不满足一年的提供财务报表；

（3）提供近六个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法人及委托人的社保明细）；

（4）法定代表人到场需提供法定代表人身份证明及身份证原件，授权委托人到场的需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书及被委托人身份证原件；

（5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的﹙供应商网上自行打印后加盖公章﹚；

标项二：

（1）具有有效经年检的三证合一的营业执照原件；

（2）具有近一年（2020年）的财务审计报告或成立不满足一年的提供财务报表；

（3）具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》，具有有效的二类医疗器械经营备案证；

（4）提供近六个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法人及委托人的社保明细）；

（5）法定代表人到场需提供法定代表人身份证明及身份证原件，授权委托人到场的需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书及被委托人身份证原件；

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的﹙供应商网上自行打印后加盖公章﹚；

三、获取招标文件

时间：2021年12月31日至 2022年1月7日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：政采云平台

方式：政采云平台注册报名成功后下载

售价： 0 元/份

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年1月21日16点00分（北京时间）

地  点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本招标公告在新疆政府采购网发布。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：新疆维吾尔自治区阿克苏地区疾病预防控制中心

地    址：阿克苏市建设路24号

项目联系方式：0997-2556906

2、采购代理机构信息

名    称：新疆华玫睿项目管理有限公司

地　　址：阿克苏市南城街道南郊路6号多浪水泥厂家属院办公楼201室

项目联系方式：15292348006

3、项目联系方式

项目联系人：张恩慈

电　　  话：15292348006

# 第二章  投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：阿克苏地区疾控中心实验室检测设备购置项目（一包） 阿克苏地区疾控中心实验室检测设备购置项目（二包） 项目编号（一包）：分2021-01-566-02-1 项目编号（二包）：分2021-01-566-02-2 （一包）服务期：合同签订之日起90日历天完成安装、调试、培训。 （二包）供货期：合同签订之日起30日历天完成供货、安装、调试、培训。 |
| 2 | 招标人：新疆新疆维吾尔自治区阿克苏地区疾病预防控制中心 地址：阿克苏市建设路24号 联系人：张红艳 电话：0997-2556906 |
| 3 | 招标代理机构：新疆华玫睿项目管理有限公司 地 址：阿克苏市南城街道南郊路6号多浪水泥厂家属院办公楼201室 联系人：张恩慈 联系电话：15292348006 |
| 4 | 招标内容：（一包）：脉冲场凝胶电泳等，详见采购文件及清单。 （二包）：高通量基因测序仪等设备，详见采购文件及清单。 |
| 5 | 最高限价：（一包）：1485000.00元 （二包）：5405000.00元，投标报价高于各包最高限价的视为无效标。 |
| 6 | 投标人资格、能力、信誉及其它要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： （1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办[2007]51号）； （4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号； （5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品 3、本项目的特定资格要求： 一包： （1）具有有效经年检的三证合一的营业执照原件； （2）具有近一年（2020年）的财务审计报告或成立不满足一年的提供财务报表； （3）提供近六个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法人及委托人的社保明细）； （4）法定代表人到场需提供法定代表人身份证明及身份证原件，授权委托人到场的需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书及被委托人身份证原件； （5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的﹙供应商网上自行打印后加盖公章﹚； 4.本项目不接受联合体参加。 二包： （1）具有有效经年检的三证合一的营业执照原件； （2）具有近一年（2020年）的财务审计报告或成立不满足一年的提供财务报表； （3）具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》，具有有效的二类医疗器械经营备案证； （4）提供近六个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法人及委托人的社保明细）； （5）法定代表人到场需提供法定代表人身份证明及身份证原件，授权委托人到场的需提供附有法定代表人身份证明的授权委托书及被委托人身份证原件； （6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的﹙供应商网上自行打印后加盖公章﹚； 4.本项目不接受联合体参加。 注：投标人提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实。 |
| 7 | 资格审查方式：资格后审 |
| 8 | 投标语言：中文 |
| 9 | 投标有效期：90日历天；（从投标截止之日算起） |
| 10 | 采购方式：公开招标 |
| 11 | 评标办法：综合评分法 |
| 12 | 评标委员会的组建： 评标委员会构成：评标委员会由5人及以上单数评审专家组成。 评标专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取 监督单位：阿克苏地区政府采购管理办公室 |
| 13 | 是否授权评标委员会确定中标投标人： 是 ☑否，推荐的成交候选人数：3 人 |
| 14 | 考察现场、标前答疑会：招标采购单位认为有必要，另行通知。 |
| 15 | 投标投标人对招标文件提出质疑的时间：投标人下载招标文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 16 | 构成招标文件的其他文件： 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 17 | 报名要求：见公告内容。 |
| 18 | 踏勘现场：本项目不组织。 |
| 19 | 分包（转让）：不允许。 |
| 20 | 联合投标：本项目不接受联合体投标。 |
| 21 | 是否退还投标文件：否 |
| 22 | 投标保证金递交说明： - 金额：（一包）：25000.00元 大写：贰万伍仟元整 - （二包）：100000.00元 大写：壹拾万元整 - 交纳账户信息如下： 开 户 名：新疆华玫睿项目管理有限公司 开户银行：中国银行股份有限公司阿克苏地区分行 帐 号：1070 84469929 3.投标保证金的交纳单位必须与投标人名称一致，投标保证金缴存方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照采购文件要求提交投标保证金的投标无效； 4.在投标截止时间前从投标人所在地企业基本帐户以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金帐户； 5.联合体投标的，投标保证金由牵头人交纳。 6.投标人在缴纳投标保证金时需备注投标项目名称及项目编号。 7.发生以下情况的，招标方将不予退还其投标保证金，并取消其以后参与招标方所组织的政府采购活动的资格： ①投标截至时间后开标前投标投标人撤回投标的； ②中标后无正当理由不与招标人签订合同的； ③将中标项目转让给他人，或者在竞标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的； ④拒绝或不完全履行合同义务的； ⑤提供虚假材料谋取中标的。 |
| 23 | 投标保证金的退付： 1.未中标的投标人投标保证金在成交公告期满（公告期为1个工作日）后5个工作日内全额无息退还； 2.中标的投标人投标保证金签订合同后携带合同原件到新疆华玫睿项目管理有限公司阿克苏分公司财务处全额无息退还。 |
| 24 | 《投标文件》递交份数、时间及地点： （1）份数：正本1份,副本3份，电子版3份（光盘PDF格式存储2份，U盘Word版格式存储1份，分别密封），所有文件递交不退。 特别提示：光盘PDF格式电子版《投标文件》必须为纸质版《投标文件》正本内容的扫描件，否则按无效投标处理。 （2）投标文件递交截止时间：2022年1月21日16点00分（北京时间） （3）递交地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼 |
| 25 | 开标时间及地点： 开标时间：2022年1月21日16点00分（北京时间） 开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼 |
| 26 | - 履约保证金：无 |
| 27 | 投标人代表出席开标会需带证件： 本次招投标活动邀请各投标人的法定代表人或委托代理人参加，到场的投标人代表需携带以下文件： 一包： 1.具有有效经年检的三证合一的营业执照； 2.法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》《法定代表人身份证明》； 3.具有近一年（2020年）的财务审计报告或成立不满足一年的提供财务报表； 4.提供近六个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法人及委托人的社保明细）； 5.信用中国网站及中国政府采购网查询结果报告﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚； 6.提供投标保证金收据原件； 二包： 1.具有有效经年检的三证合一的营业执照； 2.法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》《法定代表人身份证明》； 3.具有近一年（2020年）的财务审计报告或成立不满足一年的提供财务报表； 4.提供具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》，提供有效的二类医疗器械经营备案证； 5.提供近六个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法人及委托人的社保明细）； 6.信用中国网站及中国政府采购网查询结果报告﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚； 7.提供投标保证金收据原件； （1）开标时，投标人必须提交上述证明材料原件及复印件1份，未提交或提交不全的视为验资不合格； （2）招标文件中所要求的相关证明资料，应当在递交投标文件截止时间前一同带入开标场地，逾期拒绝接收。 （3）★以上证明材料的公证件 不予 认可。 |
| 28 | 中标结果公告：成交结果公告在新疆政府采购网予以公告，公告期不少于1个工作日。 |
| 29 | 相关费用：1.场地服务费：投标人在提交投标文件时，需按规定缴纳场地服务费。 2.代理服务费：中标投标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）向采购代理机构交纳成交服务费 3.中标投标人在开标完成后向公证机关交纳公证费。 |
| 30 | 投标文件的密封及装订要求： 1、采用死页胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 2、投标文件正副本装于一个档案袋中，电子版光盘、U盘单独密封在一起，投标文件的封套上应写明项目名称、项目编号、投标人名称、地址、联系人及联系电话。投标文件外封套须加盖投标单位公章以及法定代表人签字或盖章，并应确保密封完好。 |

一、总则

- 适用法律、法规

  - 本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标项目的特点和需要编制的。

- 资金

  - 本项目实施资金来源为财政资金，计划用于支付本次采购后所签订的合同项下的款项。

- 释义

  - “招标人、买方、甲方”指新疆维吾尔自治区阿克苏地区疾病预防控制中心；

  - 招标代理机构：指为本次招标项目提供招投标服务组织工作的机构，即新疆华玫睿项目管理有限公司；

  - 投标人：指按照招标文件要求投标并向招标人或招标代理机构提交投标文件的法人或者其它组织；

  - 法人：包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；

  - 其他组织：包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；

  - 自然人：指《中华人民共和国民法通则》或《民法总则》规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国公民。

  - 中标人、卖方：指依法确定成交资格并授予合同的投标人；

  - 货物：系指投标人按招标文件要求，向招标人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

  - 服务：系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

  - 偏离：是指投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

  - 实质性条款：除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”、“未响应”、“废标”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款，对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效投标（但技术规格参数涉及到评分的情形除外）。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

  - 日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

- ★投标人资格条件

详见投标人须知前附表；

  - 符合招标文件中规定的其他特定资格要求；

  - 投标人参加投标不得存在下列情形之一：

（1）与招标人或招标代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加同一政府采购项目同（包段）的投标；

（3）自然人与参与本项目投标的法人或其他组织存在隶属关系或者其他利害关系。

  - 投标人领取了招标文件并非意味着完全满足了合格投标人的条件，一切均以评标委员会审核的结果为准。

  - 不接受联合体投标。

- 授权委托

  - 投标人代表不是投标人的法定代表人或其他组织负责人，应持有授权委托书，并附法定代表人或负责人身份证明。

  - 自然人参与本项目投标时不得再委托其他自然人进行投标，且持自然人身份证明投标。

  - 法定代表人或其他组织负责人出席开标仪式或者直接办理投标相关事宜者无须提供授权委托书，但须提供法定代表人或其他组织负责人身份证明。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

- 招标文件组成

  - 招标文件共分六章，其内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款

第五章 采购需求及技术参数

第六章 投标文件格式

  - 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清、修改

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标代理机构。招标代理机构联系方式见“投标须知前附表”。招标代理机构对其招标公告自发布之日起七个工作日内收到的对招标文件的澄清要求，如认为有必要，将以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领取招标文件的投标人(答复中不包括问题的来源)，否则将视为所有投标人已详细阅读招标文件并能够响应招标文件实质性要求。

  - 投标截止期前十五（15）天，无论出于何种原因，招标代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，招标文件的修改书将构成招标文件的一部分。

  - 招标文件的修改将以书面形式通知所有领取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以传真形式向招标代理机构予以确认；在规定时间内未收到回复确认的，将视为默认接受。

  - 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可自行决定是否延长投标截止日期和推迟开标时间。

  - 投标人投标文件内出现组价、开标阶段报价或投标文件内前后报价出现不一致，使得评审工作无法继续者，评标委员会可以要求该投标人做出书面澄清，投标人拒不履行评标委员会澄清要求的将视为无效投标；投标文件其他应予修正范围和标准以《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十九条执行。

三、投标文件的组成及编制

- 投标文件的组成

  - 投标文件由内容如下组成：

# 报价文件部分：

- 投标函

- 投标报价一览表

- 报价明细表

- 商务文件部分：

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 投标人基本情况

- 近三年已完成或在执行类似项目一览表

- 商务条款偏离表

# 技术文件部分：

- 技术参数、规格偏离表

- 供货组织情况及实施方案

- 售后服务承诺书

- 其它证明材料

- 声明函

- 编制原则

  - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。★招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、 “没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标将有可能被视为无效投标。

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被视为无效投标。

  - 投标文件的编制及相关参数、证明材料、认证或报告等投标文件组成部分均应为简体中文版或中英文双语版否则在评审时将不予认可。

- ★投标文件编制要求

  - 投标文件应按照“投标文件格式”的要求以A4版面统一编制，如需采用A3版面编制的需进行折叠以保证统一以A4版面递交投标文件纸质版。

  - 对于有特定格式要求的，不允许改动其内容，否则，其投标无效。

  - 投标文件的制作，应使用简体中文（包括投标人对其投标文件进行支持的第三方证明文件，如审计报告、产品说明书、检验报告、评估报告等，均须采用简体中文进行编制或提交）。

  - 投标文件应该用计算机打印，并加注页码，用不可拆卸的无线胶装方式整册装订牢固，任何使用塑料夹条、订书针装订或打孔装订的均按无效投标文件处理。

  - 任何行间插字、涂改和增删，须由投标人法定代表人（或其他组织负责人，或自然人直接签字）或其授权委托书在旁边签字、盖章后方为有效；否则其内容将不被认可，涉及资格认定的未进行签字盖章的行间插字、涂改和增删均不予认可，并一同视为无效投标。

  - 投标文件商务文件部分与技术文件部分原则上应采用一本进行装订提交；如因文本过厚无法一本装订的，投标人必须在投标文件封面连续注明“上册”、“下册”或“上册”、“中册”、“下册”。

  - 《投标文件》应根据《招标文件》的要求编制，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏或与《招标文件》要求不否的将被视为无效投标。

  - 投标人应按包（标）段，分别制作投标文件并提交，对于未按照招标文件要求制作的投标文件，代理机构有权拒收。

- ★投标报价

  - 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

  - 投标人应按投标报价一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评审时将其视为无效投标。

  - 投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评审时将其视为无效投标。

  - 投标报价范围及说明：

报价：包括完成采购内容中全部服务等全过程的全部费用。

  - 采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购政策。

  - 财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；

  - 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

  - 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办[2007]51号）；

  - 《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；

  - 《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品 ；

  - 对中小微企业执行（财库〔2020〕46号）文件的规定，对其价格给予一定比例扣除，其评标价为按规定比例扣除后的价格，扣除比例为其投标报价按6%扣除后的价格作为其评标价。

  - 对满足财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，其评标价为按规定比例扣除后的价格，扣除比例为其投标报价按6%扣除后的价格作为其评标价。

  - 对满足《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2015）68号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或者省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。

  - 不符合下列要求的除外：

（1）不符合招标文件规定格式要求提供声明函及证明材料的。

（2）不符合（财库〔2020〕46号）文件的规定企业的产品价格不予扣除。

（3）不符合招标文件规定格式要求并未提供“残疾人福利性单位声明函”声明函及证明材料的。

（4）不符合财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的不予扣除。

（5）不符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2015）68号）的规定的不予扣除。

（6）不符合《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发[2007]51号规定的不予扣除。

（7）不符合《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品的不予扣除。

- 备选方案

  - 备选方案是指在本招标文件已明确的货物（设备）或服务的基本要求，如货物（设备）或服务的用途、用意、服务基本需求等；但投标人应标的货物（设备）或服务分部分项内容优于招标文件基本要求的，不在备选方案之列。

  - 本采购项目不接受备选方案投标。

- ★投标人的资格证明文件

投标人应提交满足资格条件要求的证明文件，该证明文件作为投标文件的一部分。

- ★投标保证金

  - 投标保证金金额及缴纳方式详见“投标须知前附表”。

  - 投标人须将汇转凭证复印件装订在投标文件内，证明其具有投标资格。

  - 未中标投标人的保证金应当在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与招标人签订合同的；

（4）投标人与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

- ★投标有效期

  - 投标有效期为90天，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证招标人有足够的时间完成评审、定标以及签订合同。投标有效期从规定的投标文件递交截止之日起计算。投标有效期不足的，在评审时将其视为无效投标。

  - 特殊情况需延长投标有效期的，招标代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，招标代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

- ★投标文件份数和签署、盖章

  - 投标人应按照投标须知前附表要求规定的数量提交投标文件正副本，每份投标文件须按照实际内容清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件中要求由投标法定代表人（或其他组负责人，或自然人）或被授权人签字的内容必须签字、盖章。

  - 本招标文件中凡涉及加盖投标人公章的指法人企业公章或其他组织公章（不得使用合同专用章、财务专用章、公司部门章、授权（投标）专用章或与投标人主体名称违背的其他印章等代替，否则，投标文件按无效投标处理）;自然人参与本项目投标时相关签名或盖章以自然人投标主体身份证明信息对应姓名进行签字加盖自然人印章为准。

  - 未按招标文件要求签署盖章的投标文件视为无效投标。

四、投标文件的密封标记和递交

- ★投标文件的密封

  - 投标文件正副本装于一个档案袋中，电子版光盘、U盘单独密封在一起，投标文件的封套上应写明项目名称、项目编号、投标人名称、地址、联系人及联系电话。投标文件外封套须加盖投标单位公章以及法定代表人签字或盖章，并应确保密封完好。

  - 密封包装套外部应按照下列要求：

项目名称：

项目编号：

投标人名称：   （投标人全称）    （盖章）

地  址：

联 系 人：

联系电话：

在2022年 月 日 时00分00秒之前不得开启

样式：

  - 投标人应详细阅读上述投标文件的密封要求，未按本要求18.1、18.2条要求密封、标记或未在投标截止时间前提交的投标文件招标人将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十三条规定，不予接收或受理，并视为无效投标。

- 投标文件的递交

  - 投标文件由投标人法定代表人或其授权委托人递交并按招标代理机构要求签字确认，投标人应将投标文件按“投标文件的密封”中的规定进行密封和标记后，按投标须知前附表中注明的投标文件递交地点和投标截止时间前送达。投标人在递交投标文件时应遵照工作人员的安排有秩序地进行。

  - 超过“投标须知前附表”规定的“投标文件递交截止时间”的投标文件将不予接收。

五、开标、评标、定标

- 开标

（1）代理机构按招标文件规定的时间、地点组织公开开标；开标大会由代理机构主持，招标人参会人员、投标人代表及有关工作人员参加，并检查其授权委托书或法人身份证明，以证明其出席；

（2）开标后，由采购代理机构委托的公证机构检查投标文件的密封情况，经投标人确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，以公开唱价的形式进行公布，宣布投标人名称、投标价格和招标文件中规定的需要宣布的其他内容，代理机构指定专人负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后并存档备案。

（3）开标时，投标文件中出现下列情况，修正原则为：

A、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

B、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价一览表的总价为准，并修改单价；

C、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

D、投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

E、多处内容交叉不符的，以评标委员会评审结果为准；

F、文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的报价和内容，投标人同意后，调整后的报价和内容对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价和内容，则其投标无效。

（5）公开开标后，直到向中标的投标人授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及被授标意见等内容，评标委员会成员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

- 评标委员会

为确保评标工作公开、公平、公正，依法成立评标委员会。评标委员会由5人以上单数评审专家组成，专家名单由公证机构从政府采购评审专家库中随机抽取，评标委员会成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A、要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

C、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或说明；

D、按招标文件规定的评审方法和标准，对投标文件进行比较和评价；对投标人的客观评分项的评分应当一致；

E、要依法独立评审，按照招标文件的要求和评标标准进行评标，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；

F、对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G、对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H、向招标人、代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

I、配合招标人、代理机构答复投标人提出的质疑；

J、配合处理投诉工作；

招标文件及法律法律规定的其他评标委员会须履行的义务。

- 评审

  - 评标委员会按照 “评标办法”规定的评审标准对投标文件进行评审。

- 无效投标的情形

  - 投标人法定代表人（或其他组织负责人，或自然人）或授权代理人未参加开标会议的；

  - 投标人未按招标文件要求提供法人（（或其他组织负责人，或自然人））身份证复印件，被授权人身份证复印件和法人授权委托书等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效；

  - 《投标文件》未按照《招标文件》规定要求签署、盖章或提交的投标文件份数不全的；

  - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权委托人的印章或签字的；

  - 《投标文件》不符合《招标文件》规定格式的；

  - 投标总报价超出项目采购预算的。

  - 应交未交投标保证金或不能提供有效缴纳凭证的；

  - 不具备招标文件中规定资格要求或资格证明文件不全或是虚假的；

  - 投标有效期不符合《招标文件》要求的；

  - 不能按评标委员会要求提供相应证件原件或提供的原件与投标文件复印件不一致，且存在伪造行为的；

  - 投标人的投标报价是可变动价格的，或包含了价格调整要求的，或投标报价中提供两个（含两个）以上的报价且未声明哪个有效的（招标文件规定提交备选投标方案的除外）；

  - 评审专家中有2/3认定投标人投标价格有恶意报价行为的；

  - 《投标文件》含有招标人不能接受的条件或声明的；

  - 在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

  - 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

  - 经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

  - 违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

  - 招标文件中已明确无效投标的其他条款。

- 定标

定标及确定中标人的原则：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人即中标人。得分相同的，选择最高报价的投标人为排名第一的中标候选人即中标人。

六、质疑

- 投标人质疑

  - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或招标代理机构提出询问。招标人或招标代理机构收到质疑函后7个工作日内作出答复。本次招标投标人如对招标文件或招投标过程进行质疑，投标人须一次性提出针对同一采购程序环节的所有质疑内容，多次质疑将不予受理。

  - 投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向招标人或招标代理机构提出：

（1）关于招标文件的质疑，应在在获取采购文件之日起7个工作日内提出。

（2）关于招标过程的质疑，应在招标程序环节结束之日起七个工作日内提出。

（3）关于中标结果的质疑，应在中标结果信息发布后七个工作日内提出。

  - 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。招标人或招标代理机构应当向质疑投标人签收回执。

  - 质疑书应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

  - 质疑书应当由投标人法定代表人（或其他组织负责人，或自然人）或其授权委托人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权委托人签字的应附投标人授权委托书（自然人除外）。

  - 招标人或招标代理机构将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

  - 投标人对招标人或招标代理机构的答复不满意，或招标人或招标代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

七、签订合同

- 招标代理服务费

  - 招标代理服务费收取标准：投标须知前附表；

  - 费用缴纳可采用电汇、转支（公户）的方式支付，在领取《中标通知书》前一次性支付给招标代理机构。

  - 不支付招标代理服务费的中标人，招标代理机构不予发放《中标通知书》，造成其未按《中华人民共和国政府采购法》第四十六条规定期限签订采购合同的，将不予退还其投标保证金。

- 中标通知书

  - 招标代理机构将电话通知中标人缴纳招标代理服务费。

  - 未按规定缴纳招标代理服务费的中标人，则视为自动放弃成交资格。

  - 在规定的投标有效期内，招标代理机构将以书面形式向中标人发出《中标通知书》。

  - 中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

  - 中标通知书是中标人签订合同的依据，是合同必不可少的一个组成部分。

  - 中标人未按照招标文件要求与招标人签订采购采购合同或放弃中标资格的，按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定执行。

- 签订合同

  - 招标人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 招标人不得向中标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

  - 除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，招标人改变成交结果，或者中标人拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

  - 中标人拒绝签订政府采购合同的，招标人可以按照《政府采购非招标招标人式管理办法》第三十六条第二款、第四十九条第二款规定的原则确定其他投标人作为中标人并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 招标人或者招标代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

- 分包履行合同

  - 如招标文件同意分包，经招标人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。

  - 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

- 政府采购合同履行中合同标的的追加

  - 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 废标条款

  - 出现下列情形之一的，招标人或者招标代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的公开招标采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的。

有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购；也可比照财政部《货物和服务招标投标管理办法》第43条规定，经政府采购管理部门同意，所有评委（监委）签字认可，书面通知投标人当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。

- 履约保证金

  - 在接到中标通知书30个日历天内，中标的投标人应按合同规定向招标人提交履约保证金。

  - 如果中标人的履约保证金是以银行保函的形式提供，则该银行保函应由在中国注册的银行开具。

  - 如果中标人不与招标人签订合同并提交履约保证金，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人则有权没收该投标人的投标保证金，并视为其放弃中标资格；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。

- 采购任务取消

  - 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，招标人或者招标代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 其他

  - 本招标文件如与网上发布的招标公告、更正公告等有差异的部分，以网上发布的为准。

  - 投标人成功投标并不意味着其满足投标人资格，具体评判标准以本文件和评标委员会评审为依据。

# 第三章  评标办法

评标办法（综合评分法）正文部分

（一）评标方式

1、通过初步审查的投标人为合格的投标人。

2、本次评标采用综合评分法。根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》所规定的标准和补充规定等法律法规和有关实施办法。评标委员会将对各投标单位的投标文件，能否最大限度的满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。

3、综合评分法采取百分制的量化评审；由评标委员会成员依据评审标准独立打分。

（二）评标计算规则

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）★价格权重★100

基准价=响应招标文件的最低投标报价

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

附表一

## 初步评审标准（一包）

| 项目 | 评审内容 |  | 评审 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 形式评审 | 1 | 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的； |  |  |
|  | 2 | 《投标文件》是否符合《招标文件》规定的格式； |  |  |
|  | 3 | 投标文件附有招标人不能接受条件的； |  |  |
|  | 4 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |  |
| 资 格 评 审 | 1 | 是否具有有效经年检的三证合一的营业执照； |  |  |
|  | 2 | 是否具有近一年（2020年）的财务审计报告或成立不满足一年的提供财务报表 |  |  |
|  | 3 | 是否提供近六个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法人及委托人的社保明细） |  |  |
|  | 4 | 是否提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及受托人身份证原件； |  |  |
|  | 5 | 是否提供“信用中国”网站和中国政府采购网的查询结果； |  |  |
| 响应性评审 | 1 | 投标范围符合招标文件规定； |  |  |
|  | 2 | 供货期符合招标文件规定； |  |  |
|  | 3 | 投标总价超出招标文件规定的最高限价； |  |  |
|  | 4 | 投标保证金缴纳符合招标文件规定 |  |  |
|  | 5 | 投标有效期符合招标文件规定； |  |  |
|  | 6 | 《投标文件》技术参数不满足招标文件要求或严重负偏离的； |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 |  |  |  |

## 初步评审标准（二包）

| 项目 | 评审内容 |  | 评审 意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 形式评审 | 1 | 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的； |  |  |
|  | 2 | 《投标文件》是否符合《招标文件》规定的格式； |  |  |
|  | 3 | 投标文件附有招标人不能接受条件的； |  |  |
|  | 4 | 不满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |  |
| 资 格 评 审 | 1 | 是否具有有效经年检的三证合一的营业执照； |  |  |
|  | 2 | 是否具有近一年（2020年）的财务审计报告或成立不满足一年的提供财务报表 |  |  |
|  | 3 | 是否具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》，具有有效的二类医疗器械经营备案证； |  |  |
|  | 4 | 是否提供近六个月完税证明和盖有社保局公章的社保缴纳证明（社保缴纳证明中含法人及委托人的社保明细） |  |  |
|  | 5 | 是否提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及受托人身份证原件； |  |  |
|  | 6 | 是否提供“信用中国”网站和中国政府采购网的查询结果； |  |  |
| 响应性评审 | 1 | 投标范围符合招标文件规定； |  |  |
|  | 2 | 供货期符合招标文件规定； |  |  |
|  | 3 | 投标总价超出招标文件规定的最高限价； |  |  |
|  | 4 | 投标保证金缴纳符合招标文件规定 |  |  |
|  | 5 | 投标有效期符合招标文件规定； |  |  |
|  | 6 | 《投标文件》技术参数不满足招标文件要求或严重负偏离的； |  |  |
|  | 结论：是否通过评审 |  |  |  |

附表二

详细评分标准表（一包）

| 序号 | 类别 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 报价的合理性 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）★价格权重★100 注：基准价=响应招标文件的最低投标报价 | 30 |
| 2 | 商务 20分 | 企业实力 | 1.投标人提供：1）质量管理体系认证证书；2）信息安全管理体系认证证书；3）信息技术服务管理体系认证证书；4）职业健康安全管理体系认证证书；5）环境管理体系认证证书； 每提供一项得1分，最高得5分。以上证书必须在有效期且年检合格，证书须在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://www.cnca.gov.cn)查询到的证书信息，提供官网查询截图，否则不得分。 | 5 |
|  |  |  | 2.投标人具有有效的CMMI软件成熟度认证证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，每提供一个得1分，满分得2分。（提供上述证书复印件加盖公章，未提供不得分）。 | 2 |
|  |  |  | 3.投标人具有信息安全应急处理服务资质、信息安全信息系统安全运维服务资质、信息安全软件安全开发服务资质，每提供一项得 1 分，最高得 3分。 | 3 |
|  |  |  | 4.投标人具有：1）实验室信息管理系统类软件著作权；2）客户资源管理系统类软件著作权；3）实验室检验项目库类软件著作权；4）报表编辑系统类软件著作权；5）实验室电子原始记录类软件著作权。投标人原始取得全部权利，每提供一个证书得1分，最高得5分，须提供复印件并加盖公章，否则不得分： | 5 |
| 3 |  | 业绩 | 投标人所投产品品牌近三年以来，具有类似业绩，提供一项服务合同得1分，最高得2分；没有不得分（投标文件中须提供合同的扫描件应能辨识买卖双方公章、签订时间、金额、并加盖投标人公章，否则，不得分。） | 2 |
| 4 |  | 投标文件制作 | 投标文件制作规范，投标附件资料齐全、详实、充分，文件按要求有页码装胶；目录对应页码正确、编码清晰，排版整齐 居中、资料复印胶装整齐及索引直观准确字迹清晰、优秀得3分；良好得2分；一般得1分。（最高3分）。 | 3 |
| 6 | 技术50分 | 技术参数 | 投标人对招标文件中参数要求、技术指标的响应程度，即投标文件包括并满足了招标文件所要求的各项技术指标得满分30分，其中带“★”的关键技术参数每有一项负偏离的扣2分，一般参数每有一项负偏离的扣0.5分，直至扣完。（需提供产品说明书、检验报告等相关的支持资料或证明文件） | 30 |
| 7 |  | 技术组织实施方案 | 根据投标人技术组织实施方案（包括保证交付期的工作计划组织措施、检测验收措施等）进行对比评价分三档，从方案完整性、可操作性、时效性方面综合考量。（满分5分）一档：方案优（方案完整性好、可操作性强、时效性佳）得5分；二档：方案良好（无缺项，但从完整性、可操作性、时效性方面考量尚有不足者为良好方案）得3分：；三档：方案一般（有缺项者为一般方案）得1分。 | 5 |
| 8 |  | 人员配备 | - 投标人项目经理具有信息系统项目管理师证书得2分； - 项目成员具有软件设计师证书、数据库认证(OCP或DBA)工程师证书，网络通信安全管理员证书，提供1个得1分，最高3分。 以上需提供证书复印件并加盖投标人单位公章，并提供社保证明，无证明材料不得分。 | 5 |
| 9 |  | 培训方案 | 投标人提供详细的培训方案，且培训方案完整，培训计划合理、内容充实，保证使用单位工作人员能熟练操作、正常维护的，得 5 分；培训方案基本完整、可实施性和专业性稍差但尚能满足项目需求的，得 3 分；培训方案不完整 、或内容不够充实、专业性和科学性较差不能满足项目需求的得 1 分。（满分 5 分） | 5 |
| 10 |  | 售后服务 | 1.投标人有明确售后服务体系，在本地设有技术支持机构并提供相关证明材料的得2分，在疆内设有技术服务机构并提供相关证明材料的得1分。（需提供房产租赁合同或房产证等证明材料，无此项得0分）。 | 2 |
|  |  |  | 2.售后服务的内容、响应时间、服务范围、应急处理方案等因素打分，优3分；良好2分；一般1分。 | 3 |

详细评分标准表（二包）

| 序号 | 类别 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 30分 | 报价的合理性 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权重*100 注：基准价=响应招标文件的最低投标报价 | 30 |
| 2 | 商务 20分 | 质量保证 | 1.投标人提供：质量管理体系认证证书；职业健康安全管理体系认证证书；环境管理体系认证证书；每提供一项得1分，最高得3分。以上证书必须在有效期且年检合格，证书须在全国认证认可信息公共服务平台官网（http://www.cnca.gov.cn)查询到的证书信息，提供官网查询截图，否则不得分。 | 3 |
|  |  |  | 2.提供所投产品质量可靠，运行安全稳定，提供同类产品安全运行1年及以上的用户使用证明材料（投标文件中须提供客户满意度调查表扫描件），提供一项得1分，最高得3分。 | 3 |
|  |  |  | 3.投标人得产品免费质保期在招标文件规定的基础上，增加一年得1分，（最高3分）。 | 3 |
| 3 |  | 业绩 | 投标人所投产品品牌近三年以来，具有类似业绩，提供一项供货合同得1分，最高得5分；没有不得分（投标文件中须提供合同的扫描件应能辨识买卖双方公章、签订时间、金额、并加盖投标人公章，否则，不得分。） | 5 |
| 4 |  | 所供货物组部件、备品、备件清单 | 投标人提供了详细的所供货物组部件、备品、备件清单，且内容详细，备件清单明确，得3分；投标人提供的货物组部件、备品、备件清单内容不详细，备件清单不明确，得1分；无所供货物组部件、备品、备件清单的，得0分 | 3 |
| 5 |  | 投标文件制作 | 投标文件制作规范，投标附件资料齐全、详实、充分，文件按要求有页码装胶；目录对应页码正确、编码清晰，排版整齐 居中、资料复印胶装整齐及索引直观准确字迹清晰、优秀得3分；良好得2分；一般得1分。（最高3分）。 | 3 |
| 6 | 技术50分 | 技术参数 | 投标人对招标文件中货物参数要求、技术指标的响应程度，即投标文件包括并满足了招标文件所要求的各项技术指标得满分30分，其中带“★”的关键技术参数每有一项负偏离的扣2分，一般参数每有一项负偏离的扣0.5分，直至扣完。（需提供产品说明书、检验报告等相关的支持资料或证明文件） | 30 |
| 7 |  | 供货与安装 | 根据投标人的供货、安装方案进行对比评价分三档，从方案完整性、可操作性、时效性方面综合考量。（满分5分）一档：方案优（方案完整性好、可操作性强、时效性佳）得5分；二档：方案良好（无缺项，但从完整性、可操作性、时效性方面考量尚有不足者为良好方案）得3分：；三档：方案一般（有缺项者为一般方案）得1分。 | 5 |
| 8 |  | 人员配备 | 投标人具有专业技术人员负责设备的安装、调试及技术服务，提供技术人员证书，每提供一名得1分，最高得5分。（需提供证明材料，无证明材料不得分。） | 5 |
| 9 |  | 培训方案 | 投标人提供详细的培训方案，且培训方案完整，培训计划合理、内容充实，保证使用单位工作人员能熟练操作、正常维护的，得 5 分；培训方案基本完整、可实施性和专业性稍差但尚能满足项目需求的，得 3 分；培训方案不完整 、或内容不够充实、专业性和科学性较差不能满足项目需求的得 1 分。（满分 5 分） | 5 |
| 10 |  | 售后服务 | 1.投标人有明确售后服务体系，在本地设有技术支持机构并提供相关证明材料的得2分，在疆内设有技术服务机构并提供相关证明材料的得1分。（需提供房产租赁合同或房产证等证明材料，无此项得0分）。 | 2 |
|  |  |  | 2.售后服务的内容、响应时间、服务范围、应急处理方案以及质保期根据约束后的维修费用及升级、更换配件的价格及折扣让利等承诺等因素打分，优3分；良好2分；一般1分。 | 3 |

# 第四章  合同条款

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同款”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后招标人应付给乙方的款项。

1.3“人员”系指作为雇员由乙方所雇佣并被分配执行服务或其任何部分的人员。

1.4“货物”系指由乙方根据合同所实施的工作。

1.6“招标人”系指与成交人签署服务合同的单位（含最终用户），即买方。

1.7“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人，即卖方。

1.8“天”系指日历天数。

2.供货内容

2.1乙方所有任务执行在不违反且不低于《招标文件》中要求的前提下，按照投标文件要求，完成招标人的供货任务，满足中标货物指标、数量要求。

2.2要求乙方提供本合同所要求完成的任务，并达到相应的水平。

2.3乙方按照招标人要求的时间按时完成项目各项内容并提供相应的服务，达到相应水平。

3.供货数量、服务地点、时间及人员

3.1供货数量

| 序号 | 采购内容及品名 | 规格、型号 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.2供货地点和时间

3.2.1乙方为招标人提供的供货时间为    年  月  日到    年  月  日。

供货地点：招标人指定地点。

3.3指派服务人员：                        （人员配置要求必须满足项目服务要求）。

3.4乙方指定服务人员姓名        联系电话：

4.权利和义务

4.1招标人的权利和义务

4.1.1招标人有权指派专门人员或者单位对乙方的工作进行全程监督管理。

4.1.2招标人有权得到符合合同要求的所有货物及配套服务。

4.1.3招标人应按合同约定向乙方支付项目合同下款项。如乙方货物或服务未达到合同要求，招标人有权拒付未达要求部分的款项。

4.1.4招标人有权要求乙方提供与相关服务内容有关的相关信息

4.1.5乙方完成所有协议约定内容后，招标人根据项目实施情况出具的客观公证的书面用户验收意见。

4.2乙方的权利和义务

4.2.1合作过程中乙方应指派专门的业务负责人负责合作事项的全程沟通及协调工作。

4.2.2乙方应遵守招标人关于合作事项的各项管理规定，及时报告工作进度，在规定时间内完成相应的交货任务。

4.2.3招标人在工作质量、工作进度、工作内容等方面提出意见及建议，乙方应及时响应并有效改进。

4.2.4未经招标人批准，乙方不得将在本合同服务内容的任何部分分配或分包给其他任何人或公司。任何未经招标人批准的转包行为均视为违约。

5.合同总价及支付方式

5.1本合同总价为￥　　　　元（大写：人民币　　　　　　）。

5.2具体付款方式如下：甲乙双方商定

6.违约责任

6.1.1乙方交付的货物不符合《招标文件》、《投标文件》或本合同规定的，招标人有权拒收，并且乙方须按招标人支付合同总价的2%的违约金。

6.1.2乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价2%的数额向招标人支付违约金；逾期半个月以上的，招标人有权终止合同，由此造成的招标人经济损失由乙方承担。

6.1.3招标人无正当理由拒收货物或服务时，到期拒付货物或服务款项的，招标人向乙方赔付本合同总价2%的违约金。招标人如逾期付款，则每日按本合同总价的2%向乙方偿付违约金。

6.2因乙方行为违反法律规定产生引起的民事和刑事责任由乙方承担。

6.3因乙方行为侵害第三方权益的，责任和相关损失由乙方承担。

6.4乙方违反保密规定，全部责任由乙方承担，并需赔偿招标人由此引起的损失。

其他违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

7.知识产权

7.1本合同实施过程中和实施结果产生所有成果的知识产权属于招标人独有，即招标人拥有独有的完全使用权和所有权。

7.2乙方应保证在为招标人提供任何产品、服务时，不侵犯任何第三方权益。如果任何第三方提出与乙方提供的任何产品、服务有关的侵权指控，乙方须与第三方交涉并独自承担因此发生的一切法律责任和费用。

8.保密条款

8.1自合同签订之日起，乙方有责任对招标人提供的各种文件（服务内容、资料、报告）、工作业务信息、中间过程数据、结果数据进行保密，未经招标人书面批准不得提供给任何第三方。如有违反包括故意泄露、管理不善、过失等原因造成的泄露，均视为乙方未执行好保密措施，乙方应承担相应的法律责任。此保密义务不因合同的终止而免除。

8.2乙方应采取有效措施对招标人提供的资料和数据实施合乎规定（该类规定包括但不限于相关的保密法律、法规、规定、通知等）的保密处理措施，并对此负责。

8.3乙方有义务遵守和配合执行招标人的保密管理规定与保密措施，并在项目实施完成后，归还招标人提供的全部资料。

9.服务质量考核条款

9.1招标人依据《招标文件》、《投标文件》、合同和相关的项目验收要求对乙方提供的货物进行考核验收。如果乙方没有满足项目服务质量承诺的要求，乙方除应采取补救措施外，招标人有权要求乙方给予一定的赔偿。

9.2乙方定期向招标人提交书面服务工作总结报告，至少每周一次工作进度简报，直至项目供货及服务完成。

9.3本合同的质量保证期（简称质保期）为    （自全部货物安装调试完成且验收合格之日起计算），保质期内因货物质量及安装原因无法正常使用者由乙方负责包修、包换、包退。

质保期内，如因非人为因素发现产品质量问题供货商应无条件退换。质保期相应顺延。如停用时间累积超过5天，则质保期重新计算。

乙方承担货物安装完成后因安装不当造成的一切人员伤害、赔偿责任。

五、项目验收：

10.不可抗力

10.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应由双方协商确定后达成书面协议。

10.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后5天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

10.3不可抗力使合同的某些内容需要变更时，双方应通过协商在5天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能继续履行的，合同终止。乙方提交已经完成的成果，并退还未完成部分的合同款项。

11.合同争议的解决

11.1因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，提请招标人所在地的仲裁委员会仲裁。

11.2仲裁裁决应为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

11.3仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构和法院另有裁决外，应由败诉方负担。

11.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

12.违约解除合同

12.1乙方未能在合同规定的期间或招标人同意延长的期间内提供全部或部分服务,或在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的，招标人可向乙方发出书面通知，并部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响招标人在合同签订、履行过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害招标人的利益的行为。

12.2在招标人部分或全部解除合同之后，招标人在全部或部分购买与未交付的服务类似的服务时，乙方应承担招标人购买类似服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

13.破产终止合同

13.1如果乙方破产或无清偿能力，招标人可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响招标人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

14.合同修改

14.1招标人和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

15.通知联络

15.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并回复对方。

15.2招标人和乙方需各自选派人员作为联络人，负责双方之间的日常联络工作。任何一方如需更换联络人，应以书面形式通知对方。

15.3招标人同意由招标人的联络人接受乙方提供的合同项下的产品和服务，乙方同意由乙方的联络人承担本合同所规定的相关义务。

16.甲乙双方需要约定和明确的其他事项：

。

17.合同生效及其他

17.1本合同经甲乙双方及代理机构签字盖章后生效。

17.2本合同中所带的附件，具备合同本身同样的法律效力。

17.3本合同一式六份，其中，招标人叁份，乙方贰份，代理机构壹份。均具有同等法律效力。

| 招标人（公章）： 地址： 电 话: 传 真： 邮 编: 法定代表人或委托代理人： 签字日期: 年 月 日 开户行： 账号： | 乙方（公章）： 地址： 电话: 邮编: 法定代表人或委托代理人： 签字日期: 年 月 日 开户行： 账号： |
| --- | --- |

注：本合同格式仅作为参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

# 第五章 采购需求及技术参数

（一包）：清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉冲场凝胶电泳 | 套 | 1 |
| 2 | 生物信息数据管理与分析一体化平台 |  |  |
| 3 | 凝胶成像系统 |  |  |

全自动脉冲场凝胶电泳成像数据分析一体化平台（进口仪器）

1、工作条件

1.1  电源 ：220V

1.2  温度：0-40℃

1.3  相对湿度：0-95%

2、用途：用于细菌分子分型和生物学指纹图谱聚类分析

3、 主要技术参数

3.1 主控单元

★3.1.1  独特的自动演算功能：结合 11 个主要变量的确定,优化最理想的实验条件；

★3.1.2  支持的脉冲场技术：CHEF, PACE, FIGE，AFIGE；

★3.1.3  分离片段大小：100bp-10Mb；

★3.1.4  非线性转化梯度：扩展分离50kb-700kb线性片段；

3.1.5   电源输出：最高的电压 350V，电压梯度0和0.6-9V/cm,  0.1 V/cm 增量, 连续可调；

3.1.6   最大电流：0.5 amperes；

3.1.7   延迟起动时间：≥72 小时；

3.1.8   电极调节能力：动态调节 (反馈调整) ±0.5%；

★3.1.9  程序储存器：储存20个复杂实验程序，每个程序包含8个程序模块或99个简单程序；

3.1.10  转换范围：50 msec -18 hr；

★3.1.11  转换角度：0-360°，0.5°增量；

3.1.12  多状态矢量变量 ：≥15 向量/脉冲周期, 可以定义每个角度, 电压, 和持续周期；

3.1.13  转换坡度：线性的, 凹入的, 或是凸起的应用双曲线函数；

3.1.14  脉冲中断设置：可以通过电压, 频率, 角度, 和持续时间设定；

3.1.15  最高电泳时间：999小时/每个模块；

3.2 电泳槽

3.2.1   材料：聚碳酸酯，电泳槽盖上配有安全锁，防止触电；

★3.2.2  电极：24根铂金电极，0.5 mm 直径，呈六边形排列；

3.2.3   电极更换：每根电极可单独更换；

3.2.4   可运行多种规格的凝胶（宽x长）：14 cmx13 cm, 21cm x14cm, 14cm x 21cm；

3.2.5   温度检测：内置温度探头监测缓冲液温度变化；

3.3  冷却装置

3.3.1 输入功率：75W；

3.3.2 温度范围: 5℃-25℃；

3.4 循环泵

3.4.1 流速：泵速可调，典型流速 1 L/min。

4、成像单元

4.1. 适合样本：胶片、杂交膜； EB、SYBR系列、Radiant Red等染色的核酸凝胶；考染、银染、SYPRO Ruby或Oriole染色的蛋白质凝胶，以及免染胶成像等。

★4.2. 物理分辨率：6.3M像素；

4.3. 动态范围：>3.5个数量级（非插值）

★4.4. 触屏操作： 9.7英寸触摸屏，显示分辨率1,024 x 768像素 ；

4.5. 暗箱：荧光密封暗箱，抽屉式样品图像采集腔与样品腔分开，避免交叉污染；

4.6.滤光片：标配发射滤光片：535～645 nm，平场校准及镜头曲面度校准滤光片；

4.7.平场校正：平场校正板、平场校准校准滤光片结合软件校准，保证背景均一，各部位误差<5％。

4.8.装机预校正各个聚焦面，实现免调节全自动聚焦，任何缩放设置都有预校准的自动对焦，程序控制，无需调节光圈、焦距、放大缩小等；

4.9.灵敏度：0.1ngEB染色的DNA

4.10.信噪比：>=56dB；

★4.11. 曝光：全自动曝光，最短0.001s，0.001s步进，自动调节；显示过饱和像素保证精确定量；

4.12.最大成像面积大小：不低于21x14cm；

★4.13．系统自动识别特定应用的样品托盘，并调整成像参数及对应软件设置。

★4.14. 免染成像功能：蛋白免染胶1分钟自动成像，无需复杂的染色、固定和脱色步骤，需提供软件演示相关证明材料。可提供同品牌免让成像验证试剂盒。

4.15.软件应具有以下方面的功能：

(1)全自动控制包括图像采集、优化；自动泳道、条带识别、自动分子量、定量分析；

(2)软件可编程，可自由安装于多台电脑，同时分析；

(3)3D图像观察及输出，12种预设染料颜色标记显示及输出， 多幅图像合并显示及分析功能；

(4)图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg；数据输出方式：剪贴板输出、数据库输出、Excel表格式输出、PDF输出；

(5)配有软件操作指南flash， 中文版、英文版软件自由切换，软件可免费升级；

5、软件处理系统

5.1、Bionumerics（中文版）与国家中央服务软件（国家食品安全风险评估中心TraNetChina）相匹配，是国家、省级和地级食源性疾病监测分析与研究溯源的专用软件。它可以将基层疾控机构采集的致病微生物基因图谱数据进行数据管理、数据分析和数据网络共享可以对接新疆自治区疾病预防控制中心的分子分型溯源网络平台。

5.2、指纹模块（Fingerprint Types）：处理电泳数据（包括凝胶电泳和毛细管电泳）、色谱数据、光谱数据等。

5.3、特征字符聚类模块（Character Types）：处理特征字符数据包括抗生素敏感性实验数据、脂肪酸数据、微阵列芯片数据、酶活测试（API®, Biolog®, Vitek®）和代谢活性数据等。

5.4、树状分析和网络推理模块（Tree and Network Inference）：能对关系数据库中的多种实验数据进行聚类分析。

5.5、耐药分析插件（Antibiotics susceptibility plugin）：可以收集、上报导入耐药分析结果。

5.6、数据库共享工具（Database Sharing Tools）：实现用户、数据库和实验室之间的数据备份交换与共享。

★5.7、TraNetChina数据上报和审核插件：接入国家食源性疾病分子溯源网络（TraNetChina），各市级疾控中心或其他技术机构可与新疆自治区疾控中心的网络平台对接进行数据上报和比对分析；新疆自治区疾控中心管理员可以审核和管理全省数据，并可以将全省信息上报国家食品安全风险评估中心。

★ 5.8、TraNetChinaCRS插件：无缝连接国家食源性疾病检测报告系统，获取国家食源性疾病监测报告系统中相关病例及标本信息。

5.9、附加要求：

5.9.1、安装调试：在用户所在地免费安装、调试 ；

5.9.2售后服务：提供2年的免费维护，在接到用户通知后24小时内响应

5.9.3终生升级最新版本，与新疆自治区疾控中心软件版本保持一致。

6、配置要求

6.1主控单元1台；

6.2电泳槽1台；

6.3冷却装置1台；

6.4循环泵1台；

6.514cmX13cm灌胶架1台；

6.61.5mm 15孔梳子1把；

6.7一次性样品块模具1包；

6.8脉冲场级琼脂糖5g;

6.9染色体级琼脂5g；

6.1010孔可重复使用样品制备模块5个；

6.11一次性样品块模具5包;

6.121.5 mm 15孔梳子1把；

6.131.5mm 10孔梳子1把；

6.14梳架1个；

6.1521cmx14 cm大型组合式灌胶架 1个；

6.16滤帽10个

6.17凝胶成像系统1套

6.18生物信息数据管理与分析一体软件（包含加密狗一个、说明书贰套）

7、售后服务与培训

7.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

★7.2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。制造厂家在新疆有工程师（需提供证明文件）。

7.3提供两年免费质保服务。

（备注：带★项为重要要求。投标人在投标时应答的指标，在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，招标人有权退货，并按合同条款进行处罚。为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供制造商家针对本项目的销售授权和售后服务承诺书复印件，原件备查）

（二包）：清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量基因测序仪（量子拉伸缩仪） | 套 | 1 |
| 2 | 生物信息学数字处理终端 | 台 | 1 |
| 3 | 全自动微孔板药敏分析系统 | 套 | 1 |
| 4 | 顶空自动进样器 | 台 | 1 |
| 5 | 冷冻型高通量组织研磨器 | 台 | 2 |
| 6 | 全自动菌落计数器 | 台 | 2 |
| 7 | 水平电泳系统 | 台 | 3 |
| 8 | 生物安全柜台 | 台 | 6 |
| 9 | 干雾过氧化氢空间消毒器 | 套 | 2 |
| 10 | 染色机 | 台 | 1 |
| 12 | 小型旋盖仪 | 台 | 6 |
| 13 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 3 |
| 14 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 |

高通量基因测序仪

1、设备用途：

1.1该系统将用于未知物种全基因组测序、已知物种再测序、全基因组小RNA分析、微生物宏基因组分析、染色质免疫互沉淀（ChIP）研究、甲基化研究、转录组分析等；

1.2 可用于不明原因感染、不明原因疫情的快速应对；

1.3 可用于卫生应急、食物中毒、突发和新发疫情的快速应对，快速检测致病源；

1.4 可用于流感疫情的检测、鉴定和分型；

1.5 可用于对病原微生物的进化变异研究、毒力基因研究、耐药基因研究；

2、技术规格

2.1高数据通量：每次反应可生成75亿(7.5G)碱基数据；

2.2每次运行至少可生成可读2500万个片段标签序列；

★2.3可以在6小时内完成样品制备、测序和数据分析，用于快速鉴定；

2.4数据读长：自读长≥2×150（300）个碱基；

★2.5数据读取模式：自动化双端读取及自动化单端读取序列两种读取模式

2.6样品用量：DNA样本低至1ng；

2.7样品制备可在2小时内完成

2.8可精确读取≥12个的连续单个重复碱基（如AAAAAAAAAAAAAAA）

★2.9不同样品并行性：提供稳定成熟的380 个样品的index （条码）混合接头；2.10可同时进行96个样品的1536重PCR产物的测序

2.11 测序结果给出严格的Q30的数据

2.12扩增可以自动化进行；无需手工操作

2.13扩增、测序和数据分析服务器在同一台仪器上完成；

2.14提供简单优化的自动生物信息学支持软件：如新物种拼接，小RNA分析，扩增子分析

2.15 数据准确率高：Q30为 80%

2.16 检测突变频率0.1%；

2.17 测序自动化：具备最高的自动化，无需配备扩增设备、无需模板制备设备、无需加载设备、无需任何装载设备，在测序主机中可直接开展样本文库克隆扩增和测序，样本文库克隆扩增不需要繁琐的emulsion PCR（即油包水PCR法），避免了额外的系统外操作步骤造成的实验错误；

2.18测序仪内置电脑数据处理系统：硬盘容量900Gb，内存16G；

2.19新冠全基因组序列检测性能：采用一步法 PCR技术，扩增子数目小于150个；

2.20新冠建库测序技术原理：采用多重PCR技术获得新冠病毒的基因组全长，获得产物直接用于二代和三代基因组测序，分析新冠病毒全长；

2.21新冠全基因组扩增速度：新冠全基因组全长片段PCR扩增需在4小时内完成；

3、仪器控制、数据采集、处理和应用

3.1数据采集模式：边合成边采集每一个碱基反应信号；

3.2操作软件：实现对测序仪器的自动工作流程进行操作设置，可自动控制仪器完成簇生成扩增和边合成边测序的化学反应;

3.3 分析软件：提供同品牌整合在测序仪内的App版本优化的生物信息学解读软件；

3.4 新冠病毒全基因组分析软件模块

3.4.1 可对主流的二代测序平台和三代测序平台产生的测序结果进行数据分析。

3.4.2 新冠病毒全基因组序列分析，突变位点鉴定等功能（如D614G突变）；

3.4.3图形化操作界面，无需命令行输入，从下机数据到结果报告仅需一键式操作，无需专业生物信息学知识；

3.4.4下机数据自动生成病毒基因组溯源进化树；

3.4.5 用户可以自主添加序列信息，从而生成新的进化树；

3.4.6 自动完成新冠病毒全基因组序列拼接。

3.4.7 数据结果自动生成新冠病毒中国地区特异性亚型注释，无需进行二次分析；

★3.4.8具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书；

★3.4.9软件制造企业必须通过ISO9001认证，带CNAS标识，在国家认证认可委员会可查询；

3.5 流感病毒基因组分析模块

3.5.1图形化操作界面，无需命令行输入；

3.5.2从下机数据到结果报告仅需一键式操作，无需专业生物信息学知识；

3.5.3自主知识产权的变异扩增防错技术；

3.5.4可视化的报告输出；

3.5.5软件内嵌服务器，软硬件完美搭配，计算能力高效；

3.5.6实现96个样本的批量处理，完美对接新一代测序平台；

3.5.7直接识别关键位点的变异；

3.5.8动态展示reads比对和覆盖情况；

3.5.9结合从头组装和比对参考序列两种算法，结果更可靠；

3.6 未知病原体高通量测序分析软件模块

3.6.1可兼容二代测序和三代测序的下机数据；

3.6.2从下机数据到结果报告仅需一键式操作，无需专业生物信息学知识；

3.6.3自主知识产权的变异扩增防错技术；

3.6.4可自动计算覆盖度和深度，有效去除假阳性；

3.6.5 分析2GB大小的测序数据≤1h内完成分析；

3.6.6可同时检测≥8000种病毒，≥9000种支原体和细菌，≥1000种真菌和寄生虫；

3.6.7提供结果数据的reads数目做图统计功能，相对reads做图统计功能，物种树分析功能

3.6.8软件内嵌服务器，软硬件完美搭配，计算能力高效；

3.6.9内含≥300种常见病原注释信息，并且用户可自定义加入病原，有利于常见病原的识别

3.6.10提供结果报告图片和病原拼接序列结果的导出功能，用于未知病原体鉴定；

★3.6.8具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书；

★3.6.9软件制造企业必须通过ISO9001认证，带CNAS标识，在国家认证认可委员会可查询；

3.7 细菌全基因组病原鉴定、抗性基因和毒力基因分析软件模块

3.7.1可兼容二代测序和三代测序的下机数据；

3.7.2从下机数据到结果报告仅需一键式操作，无需专业生物信息学知识；

3.7.3自主知识产权的变异扩增防错技术；

3.7.4可自动计算覆盖度和深度，有效去除假阳性；

3.7.5分析2GB大小的测序数据≤2h内完成分析；

3.7.6提供成熟的毒力基因和耐药基因建库试剂盒，投标文件中许提供产品说明或者彩页等证明文件；

3.7.7提供系统资源占用统计功能，结果数据的reads数目做图统计功能，相对reads做图

3.7.8统计功能，拼接结果统计功能，样本物种谱鉴定功能，抗性基因分布统计功能，抗性基因差异及多态性统计功能，毒力基因分布统计功能等等；

3.7.9软件内嵌服务器，软硬件完美搭配，计算能力高效；

3.7.10提供结果报告图片和病原拼接结果的导出功能；

★3.7.8具有国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书；

★3.7.9软件制造企业必须通过ISO9001认证，带CNAS标识，在国家认证认可委员会可查询；

3.8测序下机数据基因型及SNP分析模块：能够同时接受原始测序二代和三代测序数据、完整（complete级）或不完整（contig级）沙门氏菌基因组作为输入：其中二代测序数据包含常见二代测序仪下机数据（如illumina和bgi-seq），三代测序数据包含常见三代测序仪下机数据（如nanopore和pacbio）

4.数据分析服务器：处理器≥Intel E5-2690 V4 1.7 GHZ；内存≥64GB,2400MTs；硬盘≥12TB  7.2K RPM SATA 6Gb/S；配置有线鼠和键盘，16X DVD-ROM SATA光驱；显示器≥27英寸；

5.仪器配置要求

5.1满足招标参数的基因测序仪主机：1台；

5.2满足招标参数的测序仪内置软件：1台；

5.3满足招标参数的新冠病毒序列分析模块：1套；

5.4满足招标参数的流感病毒生物信息分析模块：1套；

5.5满足招标参数的未知病原分析模块： 1套；

5.6  满足招标参数的细菌全基因组病原鉴定、抗性基因和毒力基因分析软件模块：1套；

5.7  单独配备本地化HIV耐药基因软件；1套

5.8  单独配备测序下机数据基因型及SNP分析模块；1套

5.9  满足招标参数的数据分析服务器：1套；

5.10  核酸定量分析仪（含定量试剂1套）：1台；

5.11  96孔板振荡器：1台；

5.12  金属浴：1台

5.13  16孔板磁力架：1台

5.14  96孔板离心机：1台；

5.15  新冠病毒样本测序试剂：50样本；（含逆转录、建库、测序全套试剂）

5.16  流感病毒样本测序试剂：50样本；（含逆转录、建库、测序全套试剂）

5.17 文库构建用纯化磁珠：5ml×5套；

6．技术服务

6.1投标人应提供全套、完整的技术资料，包括仪器说明书、操作手册、维护保养说明等；

6.2 仪器安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，设备安装调试需在5日内完成。安装前，提供安装条件、用水、用电条件说明；

6.3 培训要求：安装验收后，厂家在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。包括仪器原理、使用方法和维护方法等，需要提供培训证书；

7质量保证 保修期：主机及相关配套设备保修期2年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供免费保修。

生物信息学数字处理终端

1、主要用途：

1.1 生物信息学数字处理终端是一款生物信息学综合分析工具，其界面友好直观，操作简便，无需命令行编程经验，易于掌握。

1.2 可实现传统分子生物学分析工具的功能，如从头组装、引物设计、序列比对、SNP分型、系统发育树分析、聚类分析等。

1.3 可对主流的二代测序平台及三代测序平台产生的测序结果进行数据分析，如重测序分析、转录组学分析、表观基因组学分析、微生物16S/宏基因组和从头拼接等。

1.4 可拓展或自定义标准化的工作流程（Workflow）。

2、技术指标：

2.1 操作系统：支持windows、Mac或linux 三种操作系统之一。

2.2可视化操作窗口，无需命令行编程经验，不需要编写linux命令。

2.3 数据识别：支持不同测序平台的数据的导入和分析，包括一代测序数据Sanger平台；几乎所有二代测序平台数据，如 SOLID、Life Ion Torrent、Complete Genomics、Roche454、Illumina Genome Analyzer；三代测序数据，如PacBio平台。

2.4 提供下载Hg19或Hg38及其他生物的参考序列及注释信息的接口。

2.5可以进行DNA-seq、RNA-seq、Chip-Seq、Bisulfite、miRNA、Microarray、16S/宏基因组序列拼接组装、SNP检测、多样本分析、数字基因表达、小RNA分析、标签表达谱、表观基因组学分析、EST文库构建、系统发育分析、聚类分析等数据分析以及服务器整合和定制化服务。

2.6 可实现传统分子生物学分析工具的功能，如从头组装、引物设计、序列比对、SNP分型、系统发育树分析、聚类分析等。

2.7 可以创建Genome Browser Track，可视化查看分析结果。

2.8 可以监控、暂停和终止分析过程、记录分析日志。

2.9 可兼容微生物Microbial Genomics Module插件，实现宏基因组、微生物组靶标序列和全基因组的多样性、功能及分型研究。

2.10 软件及插件可实现每季度进行更新。

3、运行环境：

3.1 软件系统：Mac OS X 10.10, 10.11 或者更高版本、Windows7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012/2016、Linux: RedHat6.7或更高版本，SuSE11或更高版本。

3.2 处理器：建议Intel 或AMD的中央处理器，64位计算机或操作系统。

3.2 其他硬件：建议内存不低于2GB（小的数据集要求2-4GB；大的数据集要求16-32GB）；推荐1024×768分辨率 、显卡能够支持OpenGL 2.0。

4、基本配置：

4. 生物信息学数字处理终端年费5年

5、技术服务和培训

5.1 提供基础技术资料，如User Manual，培训资料。

5.2 提供技术支持服务，免费技术指导，操作培训。

5.3 软件及选配插件每季度更新（需购买年费版，1年起）。

6、售后服务与培训

6.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

★6.2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。

6.3提供两年免费质保服务。

（备注：带★项为重要要求。投标人在投标时应答的指标，在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，招标人有权退货，并按合同条款进行处罚。为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供制造商家针对本项目的销售授权和售后服务承诺书复印件，原件备查）

全自动微孔板药敏分析系统

一、技术参数

1、仪器可实现96孔板药敏实验结果的图像采集，自动判读药敏实验结果并在图像上对临界值和判读状态进行标记，无需人工记录药敏结果，输入标本信息可自动生成实验报告，并可根据样本信息对报告进行查阅；

2、计算机端人机交互，具有人工复核功能；具有开机自检复位功能。

3、自动采集彩色图像，可保存原图及带判读状态标记图片；

4、具有数据存储、查询功能；能自动生成、打印检验报告单。

5、完成1个96孔板判读时间≤2min；

6、对质控菌株药物定性测定的准确率≥90%；

7、对质控菌株药物定性测定的重复性≥90%；

8、采用12联空气泵高精度加样，实现100μl的加样精度±3 %，重复性CV≤2%。

9、能快速对96孔板加样，1个96孔加样时间≤90s，2个48孔加样时间≤120s。

10、加样范围比较广，在20μl-200μl任意选择。

11、加样过程有进度和倒计时显示，可以提前确定加样整个过程所需时间。

12、整体体积小，重量轻，方便携带，界面操作简单方便，可放置安全柜内运行操作，整体设计符合人机界面。

13、开机后有自检复位检测功能，具有Tip头缺失提醒功能。

14、传动过程出现故障自动报警和停止运行，并在界面上提示相应的错误，避免误操作将样本损坏。

15、设备自带防止滴液功能，防止加样过程的污染和提高加样精度的保证。

二、配置

1、判读仪1台

2、加样仪1台

3、道磨菌仪2台

三、售后服务与培训

1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

★2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。

3提供两年免费质保服务。

（备注：带★项为重要要求。投标人在投标时应答的指标，在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，招标人有权退货，并按合同条款进行处罚。为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供制造商家针对本项目的销售授权和售后服务承诺书复印件，原件备查）

顶空自动进样器

1、仪器工作环境

1.1电源电压要求：100-240V，50Hz～60HZ

1.2温度：15-35 ºC

1.3工作适度：相对湿度最大80%

2、系统性能指标

★2.1峰面积重复性：<0.8%RSD

3、样品瓶容量

★3.1 样品瓶位数：240位，序列运行时可取下样品托盘，方便加载额外样品

3.2 孵化箱位数：12位

★3.3 自动重叠位数：12位，支持不连续的样品瓶位

4、样品流路

阀-定量环技术

★4.2 无传输线，样品出口直接与毛细管色谱柱连接

★4.3定量环可选规格：25 μL、50 μL、100 μL、500 μL、1mL 和3 mL

4.4 样品流路材料：不锈钢，采用高化学惰性材料和 SulfiNert™ 涂层

5、综合性能指标

★5.1孵化箱温度：关闭或室温 +5 至 300 ℃，增量设置为 1 ℃，读取精度为0.1 ℃

★5.2  定量环/样品流路温度：关闭或室温 +5 至 225 ℃，或 150 至 300 ℃（可选配 HT 阀），增量设置为 1 ℃，读取精度为0.1 ℃

5.3 样品瓶振摇：内置快速旋转振摇（QSS）功能：关闭、慢速、中速、快速

5.4 压力平衡时间：0.00 至 5.00 min

5.5 定量环平衡时间：0.00 至 5.00 min

5.6 进样时间：0.00 至 999.99 min

★ 5.7 重叠进样：无需在顶空仪器方法中设置GC循环时间/Cycle Time，顶空进样器能直接读取GC运行时间

5.8 样品瓶加压模式：恒定压力，加压时间，升压

★5.9 吹扫模式：每次进样后及待机模式下，五种吹扫水平可选（时间可选）

★5.10 独立的Web服务器界面，可进行检漏，校准，仪器配置，实时日志记录，样品实时运行状态显示。

★5.11 可通过GC面板交互界面直接控制顶空进样器，实时设置顶空参数，实时显示运行状态。

★5.12 自动保护功能：样品分析完毕后自动冷却不少于5分钟后才放回样品托盘。

5.13 可升级条形码读取器，兼容1D和2D条形码，包括UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、Code-128、EAN-128/GS10128、39 码、交错式2of5码、ISBT 128、二维码

5.14 可升级加热/冷却托盘：4 至 70 ℃，在顶空方法中可直接设置托盘温度

5.15 进样模式：标准模式，

多次顶空萃取（MHE），每个样品瓶高达100次萃取

多次顶空进样（MHI），每个样品瓶高达100次萃取

5.16 载气：兼容氢气、氦气、氮气、氩气

5.17 辅助气：兼容氦气、氮气、氩气

5.18 压力范围：最大进样口压力：550kPa，最大样品瓶压力：500kPa

5.19 压力设置单位：bar, psi, kPa

5.20 载气节省模式：可通过调节样品瓶之间和序列之间的进样针吹扫水平，减少气体消耗

6、售后服务与培训

6.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

★6.2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。制造厂家在新疆有工程师（需提供证明文件）。

6.3提供两年免费质保服务。

（备注：带★项为重要要求。投标人在投标时应答的指标，在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，招标人有权退货，并按合同条款进行处罚。为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供制造商家针对本项目的销售授权和售后服务承诺书复印件，原件备查）

冷冻型高通量组织研磨器

冷冻型高通量组织研磨器可以干磨、湿磨、混合以及均质化处理。对于提取大通量样品中的核酸，能大大提高研磨效率和质量。高通量组织研磨器在研磨过程中，采用的是封闭式一次性离心管，有效的避免了样品交叉污染。对同一组织样品设定相同的研磨程序，则可获得相同的研磨效率，提高了样品间的重复性。由于采用研磨球进行研磨，使得样品的研磨相较于传统研磨方式更为均匀、充分。采用高通量组织研磨器，还可以作为匀浆器，利用不锈钢球或者高密度玻璃珠或者氧化锆珠子迅速分散样品，研磨、匀浆过程中样本温度不会上升，而且速度可调节。

招标技术参数：

一、产品用途及特点：

1.适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎；

2.适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌  肉、骨骼等样品的研磨破碎；

3.适用于真菌、细菌等样品的研磨破碎；

4.适用于食品、药品成分分析检测的研磨破碎；

5.适用于易挥发样品包括煤炭、油页岩、蜡制品等样品的研磨破碎；

6.适用于塑料、聚合物包括PE、PS、纺织品、树脂等样品的研磨破碎。

★7、编控一体屏，设计人性，状态实时监控；采用高分子材料电子门锁，可靠、耐用；

★8、进口传动机构，运行稳定、经久耐用。

二、招标主要技术参数：

★1.时间设定：1(秒)-9999(秒)

★2.频率设定：10—70Hz，即振荡300—2100次/min

3. 额定功率：375W

4.夹具行程：34mm(垂直)

★5 温度设置 : -50℃-0℃

★6.电磁锁控制开门

样品容量： 随机标配：铝合金适配器 5ml 12孔，2ml 48孔。可选配：铝合金适配器2ml 24孔

电源需求：220V单相交流，<2.5A

★9. 主机标配：主机一台，5ml 12孔，2ml 24孔适配器各1个，3mm与6mm不锈钢球各500颗，电源线1根。

三、招标提供的技术资料

★1.仪器制造商需要提供ISO9001认证证书、同系列产品第三方检测报告，国家高新技术企业资格证书。

★2.需提供技术人员联系方式，如有质量问题，24小时之内上门服务。

四、售后服务与培训

1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

★2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。

3提供两年免费质保服务。

全自动菌落计数器

一、原理及应用领域

自动菌落计数仪广泛应用于食品饮料、乳制品行业、医院、化妆品、制药工业中的微生物实验室检测，适用于对微生物的菌落计数和结果保存记录和溯源，能够完成所有的菌落读数类型，用户操作界面简洁、易用，是现代微生物检测实验室先进和高效的菌落计数器。

二、产品特点：

4K真彩色高分辨率摄像装置及超低畸变光学镜头，在硬件上保证了实验数据结果的准确可靠。

开放式平台，抗外界光线干扰设计，直接放平皿计数、操作更方便、快捷。

上下360°LED双光源设计, 无级调光和无级补光功能，随时调整光的颜色和明暗，以适应不同颜色培养基， 达到更好的计数效果。

参数高度集成，只需拖拉鼠标或滚动滚轮即可调整参数，可以在图像窗口实时查看当前参数对最终识别效果，简洁、易用，实验人员可以快速上手、掌握实验菌落计数操作。

无需安装驱动、无需软件安装，软件直接拷贝使用，兼容性强，适应不同版本的windows操作系统，无需担心不同系统的软件兼容性问题。

可读取平板计数、螺旋接种、涂布法、倾注法、网格滤膜等菌落数。

三级权限管理，根据登陆的权限开放对应的功能，充分、有效保障软件的管理和应用安全(选配)。

审计追踪功能，设计日志模块和历史记录模块，可以随时了解仪器使用及更改情况，掌握仪器使用的动态情况。

数据溯源功能，可按需求保存检测统计结果，保存的统计数据将自动处理并储存对应的培养皿菌落图像，为监督检测提供有效的法律依据。

抗笔迹干扰功能，不需要额外操作不统计区域，有效避免了笔迹对识别造成的影响。

粘连菌落自动分割：菌落智能识别技术能够自动分割粘连的菌落。

格栅膜菌落计数：可识别网格滤膜上的菌落。

可通过设置颜色适应、菌落比、菌落直径设置，提高计数精确度。

具有区分8种不同样色菌落，最大限度提高准确性；

人工修正：可人工添加、删除菌落，对设备的统计结果进行修正。

可直接划出去除区域，方便划定平皿的删除区域。

菌落智能识别技术，只需拖拉鼠标或滚动滚轮即可调整参数，1秒内完成常规平皿计数（≤300CFU）

培养皿直径：≤150mm

像素：829 万

检测方式：全自动或手动

菌落分辨率：0.1mm

数据接口：USB

语言：中文/英语

材质：ABS工程塑料

电源：220V,50Hz

重量：3 kg

三、配置清单：

主机1台

电源及数据线各1条

光盘、说明书、保修卡各1份

电脑打印机1套

四、售后服务与培训

1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

★2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。

3提供两年免费质保服务。

电泳系统

一、技术参数：

并联输出：4组

★输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V)  4-600mA (1mA)    1-300W(1W)

微电脑智能控制，操作界面更加方便、快捷

工作状态中，可以实时微调

★大屏幕LCD，同时显示电压、电流、功率和定时时间

★具有存储记忆功能（10组3步程序）

参数可以连续设定

可单步或分步工作

★具有来电恢复功能

精致轻巧的外观和造型

具有安全保护及报警功能

★具有小电流维持功能

★制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶

透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察

凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察

高柔韧性导线，开盖断电，确保安全

聚碳酸酯注塑成型，无渗漏

桥式设计，节省缓冲液

耐高温，不变形

限位功能，操作准确

可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修

凝胶板规格（L×W）：大胶 120×120mm； 宽胶60 × 120mm； 长胶 120×60mm；小胶 60 × 60mm

★试样格：2/3 齿（2.0mm 厚），6/13 齿， 8/18 齿（1.5mm 厚），11/25 齿（1.0mm 厚）可用排枪加样

重量1kg

缓冲液总容量：650ml

二、配置：

电泳仪电源1套

电泳仪1套

三、售后服务与培训

1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

★2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。制造厂家在新疆有工程师（需提供证明文件）。

3提供两年免费质保服务。

生物安全柜

一、技术参数

1★★产品认证：CFDA III类医疗器械注册证；EN12469认证；

2外形尺寸：长、宽、高＜1950mm×810mm×1400mm

3工作区尺寸：长、宽、高＞1800mm×570mm×650mm

4气流模式：达到30%外排，70%循环要求

5下降、流入气流速：下降气流平均流速>0.35m/s；进气流平均流速>0.50m/s

6★风速实时显示：使用温度补偿型风速传感器，实时数字式监控和显示下降气流和流入气流速度

7★过滤效果：世界知名超高效微皱褶无间隔过滤器，针对0.12μm颗粒系过滤效率大于99.999%

8★洁净等级：ISO14644.1标准Class 3

9★风机系统：ECM风机系统，具有阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速

10★控制器系统：实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在液晶显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；有一般用户，管理员和工程师三种使用权限；当气流有波动时提供声光报警。

11柜体：5度角倾斜式人体工程学设计

12操作台面：一体成型不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。

13操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁

14操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜，不会引起操作者的视觉疲劳

15★柜体涂层：柜体外部IsocideTM含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生

16照度：>1100Lux，荧光灯位于非污染区域

17噪音：噪音小于65dBA

18★搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸

19、电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧；

20、支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动。也可选配高度可调的支架以使工作台处于不同操作高度

21、必备配件、附件和专用工具；

22、技术文件：供货方提供操作使用、安装、维护维修手册；

23、技术服务和培训：供货方免费现场仪器安装、调试和培训。

24、人员防护：采用YY0569的方法去检测，碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105

25. 产品保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤5CFU

26. 交叉污染保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤2CFU

二、售后服务与培训

1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

★2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。制造厂家在新疆有工程师（需提供证明文件）。

3提供两年免费质保服务。

过氧化氢消毒器技术参数

一、名称：过氧化氢消毒器

二、工作条件:

2.1 工作环境温度：10-40℃，湿度：20-80％

2.2单相交流电源220V±10％、50Hz±1, 最大电流<10A。

三、基本要求：

★3.1气体涡流雾化技术，无需压缩机和压力管路。

★3.2可使用消毒剂浓度≤10%，对枯草杆菌芽孢(ATCC9372)的杀灭对数值>5,提供CMA认证第三方机构的检测报告。

★3.3 消毒剂喷雾速率5-35mL/min任意可调，可适应不同温湿度条件下的应用场景。

3.4配套消毒剂不含银离子等添加物，能够完全降解，无残留。

3.5消毒剂有效期不少于2年，对人和动物无毒害，分别提供省级或以上疾控中心对经口毒性和吸入毒性的测试报告。

3.6设备和配套消毒剂的备案信息均在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查询，提供查询截图证明。

★3.7设备可用于硬质物体表面消毒，以全国消毒产品网上备案信息服务平台查询信息为准。

四、 软硬件参数：

★4.1 采用彩色触摸屏操作和参数设定，触摸屏不小于7英寸，全中文操作界面。

★4.2 软件具有三级权限管理，有效区分各级别人员的操作，保证灭菌过程的可追溯性。

4.3 自动记录每次消毒的参数，记录数据包括但不限于时间、操作者、房间容积、消毒剂量等，可随时查询。

★4.4 可存储不少于10个房间的消毒参数，一键启动,无需每次设定。

4.5 可无线遥控，遥控距离不小于10米。

4.6 可以延时启动，延迟时间任意可调，保障使用安全。

4.7 软件可根据设定房间大小和消毒剂使用量自动计算喷雾时间，并在主屏显示。

4.8喷嘴具有6风道，出口风速大于80m/s，有利于大空间扩散。

4.9 外置式消毒液罐，容量≥1升。

4.10 体积小，重量轻，便携性好。

五、 配置

消毒器主机1台

电源线1根

遥控器1个

装箱文件1套

消毒液6升

六、售后服务与培训

6.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

★6.2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。制造厂家在新疆有工程师（需提供证明文件）。

6.3提供两年免费质保服务。

染色机技术参数

1、染色模式：采用注液离心浸染方式，染液喷嘴口径大，不堵孔，染色效果媲美手工法

2、★染色功能：适用于抗酸染色（萋尼氏法/冷染法/荧光法）和革兰氏染色，双通道染液管路，只需切换染色程序无需更换染液即可满足不同方法的染色需求

3、★操作界面：触摸屏操作界面简洁易用，染色进度条实时显示，染片量分为三种模式可选：全选、数量及位置，根据制作标本厚度不同分为三种染色模式:薄片、标准片和厚片

4、★染色舱：玻片架分为上下两层，采用铁氟龙镀层，确保了玻片架不被染液侵蚀而且不粘染液易于清洗。特殊的喷嘴位置分布，保证了染色标本与标本之间无染色时间差异；每种试剂有单独输送管路，泵和喷嘴，避免交叉污染；染色完成时，染片已经过离心干燥，可直接用于镜检

5、参数调节：通过调节染液注入时间，染色等待时间调节染色程序

6、染液用量:每片仅用1-2mL染液，有效节约染色用量，产生更少的废液

7、染色速度：抗酸染色（萋尼氏法/荧光法）约90片/小时，抗酸染色（冷染法）约60片/小时，革兰氏染色约200片/小时

8、★日常维护：染色机带有自动清洗功能，无需人工清洗，清洗液为95%酒精，具有清洗管路和杀菌作用，客户可根据个人需要选择开启或者关闭

9、安全性能：只有盖子闭合时才能进行操作，仪器运行时自动开启电子锁，保证操作人员的安全

10、★报警系统：液量报警系统和故障报警系统巧妙地结合在一起，根据故障报警提示使用单位及时与代理商或厂家联系，更快捷地解决问题，方便客户的后续使用

11、电源要求：220±22V，50Hz±1Hz

12、售后服务与培训

12.1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

★12.2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。制造厂家在新疆有工程师（需提供证明文件）。

12.3提供两年免费质保服务。

小型旋盖仪

功能：小型旋盖仪可用于新冠病毒检测中拭子采样管的开关盖操作，适配市面上大部分规格的拭子采样管。

一、工作条件

1.1电源要求：220V±10%，50Hz；

1.2环境要求：室内温度10～30℃，相对湿度10～80%；

二、详细技术参数：

2.1可用于新冠病毒检测中拭子采样管的开关盖操作，适配市面上大部分规格拭子采样管；

2.2人体工学倾角设计，实验人员单手持管，单手操作即可快速定位完成开关盖；

★2.3高效性：开关盖指令由传感器全自动触发启动，可单手操作开关盖，开或关盖过程平均2秒/样本，96个样本开关盖取样全程仅需12分钟；

★2.4智能化：红外传感器实时判断采样管位置；

2.5兼容：夹紧装置可选，除适配新冠病毒保存管外还可适配15mL、50mL离心管开关盖;

★2.6简便性：具有计数显示功能、计数清零按钮、模块复位按钮，让操作更加方便快捷；

★2.7便携性：体积规格为长154mm×宽204mm×高400mm，体积小巧，可任意挪动，不占实验室空间；

2.8安全性：可放置在生物安全柜内运行，有效防控污染。

三、详细配置

3.1、主机1台

3.2、使用说明书1套

四、售后服务与培训

1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

★2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。

3提供两年免费质保服务。

紫外可见分光光度计

一、技术参数：

显示屏：7英寸高分辨率1024×768触摸屏

单色器：全息闪耀光栅C-T单色器，比例双光束

光栅：1200线/mm

光电池：进口硅光二极管

接口：USB&蓝牙

WIFI模块：支持,标配

无线打印：支持，无线蓝牙打印机选配

联PC软件：支持，选配

物联模块软件：标配，支持

比色皿架：标配手动1cm

光度范围：	0--200%T,-0.3-3A

波长模式：自动

波长精度：±0.3nm

波长重复性：±0.1nm

光谱带宽：2nm

波长范围：190-1100

杂散光：0.05T%

光度准确度：±0.5%T,±0.004Abs（0 ~ 0.5A）;±0.008Abs（0.5 ~ 1A）

光度重复性：±0.5%T,±0.004Abs（0 ~ 0.5A）;±0.008Abs（0.5 ~ 1A）

光度稳定性：±0.15%T,±0.002Abs（0 ~ 0.5A）;±0.004Abs（0.5 ~ 1A）

灯切换方式：自动，340nm（可随意设置）

稳定性：0.001A(500nm，3min）

噪音：0.15T%

二、售后服务与培训

1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

★2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。制造厂家在新疆有工程师（需提供证明文件）。

3提供两年免费质保服务。

全自动化学发光免疫分析仪

一、技术参数

1、	检测速度★	240T/h

2、	样本传输★	转盘式（无限制添加）

3、流水线拓展★	可拓展第四代柔性轨道流水线，最多支持拓展20台仪器

4、自动配液系统★	可连接自动配制洗液系统，配液速度≥60L/H

支持1-6台全自动化学发光免疫分析仪同时连接

5、智能医疗信息管理系统★	可连接智能医疗信息管理系统：

6、支持数据管理：数据海量管理、精准分析，数据异常提示，可视化管理，提升效率；

7、支持仪器管理：仪器实时监控，信息远程同步，异常智能报警，图形多元显示；

8、配置方式★	支持台式/柜式配置

9	加样针及交叉污染	钢针加样，具备凝块和液面探测功能，交叉污染 ≦10-6

10	防撞功能	试剂和样本针具备立体防撞功能

11	清洗模块★	清洗针堵针报警，主动排废液

12	样本位	60，可随时添加。具备随机、急诊、批处理模式

13	试剂位	18组，具备冷藏功能

14	反应杯孵育位	90个

15	孵育温控精度	37℃±0.5℃

16	首报告时间	10分钟

17	样本量	10-100 μl

18	标本类型	血清、血浆

19	整体携带污染率	污染≦10-6

20	试剂在机有效期	30天

21	外观尺寸重量	1208 mm×684 mm×708 mm（长×宽×高），150kg

22	新冠病毒(2019-nCoV)

室间质评★：新冠病毒（2019-nCoV) IgG抗体检测试剂获得2020年度国家临检中心室间质评合格证书：

磁微粒化学发光法★

反应原理：间接法

1、灵敏度高、稳定性高、重复性好、易于操作、全自动化程度高；

2、取样简单，样本为静脉血液样本，简便、快速、安全；

3、无实验室限制，可实现高通量大范围筛查；

精密性：批内CV≤8%，批间CV≤10%

最低检出限：

新冠病毒（2019-nCoV) IgM抗体检测试剂盒L1-L5检为阳性，L6-L10检为阴性；

新冠病毒（2019-nCoV) IgG抗体检测试剂盒L1-L6检出阳性，L7-L10检出阴性；

定标品：试剂盒配套定标品或阴性、阳性对照品，无需单独购买

预期用途：用于体外定性检测人血清样本中新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体，新型冠状病毒肺炎确诊依据之一保存条件及效期：2-8℃，有效期6个月以上（含6个月）

23	传染病系列12项★	乙肝五项全定量（溯源至WHO一级参考品）、Pre-S1、第三代抗-HCV（双抗原夹心法，同时检查IgG和IgM 抗体）、甲肝、戊肝、第四代HIV-Ag/Ab（同时检测P24抗原、I型、II型及O族抗体，缩短窗口期至两周）、梅毒

24	肿瘤标志物检测★	18个检测项目，项目齐全，可进行多项肿瘤联检。具备CA72-4，CYFRA21-1，SCC，CA242，CA50，PGⅠ，PGⅡ等特色项目，可开展HE4/CA125联检，根据ROMA指数评价卵巢癌风险。

25	检测项目★	传染病、肿瘤标志物、肝纤维化、心肌标志物、甲状腺功能、性激素、糖尿病、感染等八大系列项目。

26	质量体系认证★	通过ISO 13485认证。

二、售后服务与培训

1供应商应在合同规定时间内完成仪器的安装调试，并达到标书和技术文件（仪器说明书等）要求的性能，如果现场安装测试指标未通过，购买方有权要求退货并要求赔偿损失。

★2供应商免费提供用户现场安装、调试及培训。安装工程师在用户现场安装调试完毕后，进行现场讲解培训，人员不限。免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。保证用户掌握基本操作，可以正确操作使用仪器。制造厂家在新疆有工程师（需提供证明文件）。

3提供两年免费质保服务。

（备注：带★项为重要要求。投标人在投标时应答的指标，在仪器验收时如不符合验收标准，将视为违约，招标人有权退货，并按合同条款进行处罚。为了保证产品和售后服务质量，该设备必须提供制造商家针对本项目的销售授权和售后服务承诺书复印件，原件备查）

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）             项目

# 投  标  文  件

# 投标人：                              （盖单位章）

# 法定代表人或其委托代理人：                （签字）

# 年        月        日

## 目录

# 1.投标函

# 2.投标报价一览表

# 3.报价明细表

# 4.法定代表人身份证明

# 5.法定代表人授权委托书

# 6.投标人基本情况

# 7.近三年已完成或在执行类似项目一览表

# 8.商务条款偏离表

# 9.技术参数、规格偏离表

# 10.供货组织情况及实施方案

# 11.售后服务方案及承诺书

# 12.其它证明材料

# 13.声明函

# （报价文件）

# 1. 投标函

致：            (招标人)：

根据贵方为          （项目名称、项目编号）的要求，签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人       （投标人名称、地址）提交下述文件正本      份、副本    份（电子版投标文件光盘   份，U盘   份）并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

在此，签字代表承诺如下：

1、我方在详细阅读招标文件各项要求，根据对应采购内容及采购要求规定愿以投标总价：￥           (人民币大写：           )完成本项目全部货物、运输、安装、培训及相关服务。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历天。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、若我方取得中标资格，愿以本项目招标文件规定，向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

6、我方同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：         电话：              传真：

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：          年      月     日

2.投标报价一览表

（一包按照此表填写）

| 项目名称 | 投标报价（元） | 服务期(日历天) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |

投标人名称（盖公章）：                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：        _

日期：          年      月     日

说明：

1、请严格按此“投标报价一览表”格式填写，投标人报价时应详细阅读招标文件报价要求并自行考虑市场风险以及价格合理性。

2、合价之和即为投标总报价，合价依据为分项价格表计算得出。

3、投标报价一览表中投标总报价应与投标函一致。

2.投标报价一览表

（二包按照此表填写）

| 项目名称 | 投标报价（元） | 供货期(日历天) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |

投标人名称（盖公章）：                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：        _

日期：          年      月     日

说明：

1、请严格按此“投标报价一览表”格式填写，投标人报价时应详细阅读招标文件报价要求并自行考虑市场风险以及价格合理性。

2、合价之和即为投标总报价，合价依据为分项价格表计算得出。

3、投标报价一览表中投标总报价应与投标函一致。

3.报价明细表

（一包按照此表填写）

| 序号 | 产品名称 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2.投标人据实填写投标货物的品牌、规格、型号等，否则视为不响应。

投标人名称（盖公章）：                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：        _

日期：          年      月     日

3.报价明细表

（二包按照此表填写）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格型号 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 （产地） | 可附图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

投标人名称（盖公章）：                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：        _

日期：          年      月     日

（供应商资格证明文件）

4.法定代表人身份证明

投标人名称：

投标人类型：

地    址：

营业期限：

成立时间：

姓名：                        性别：

年龄：                        职务：

系            （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件正面

附法人身份证复印件反面

投标人名称(公章)：

投标人法人或授权代表签字：

日   期：     年   月   日

# 5.法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （投标人名称）的            （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加          （招标人）的                 项目的投标活动。代理人签署的投标文件和参加整个招标投标活动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：             年龄：

单  位：              部门：             职务：

代理人无转委权。特此委托。

附委托人身份证复印件正面

附委托人身份证复印件反面

投标人名称(公章)：

投标人法人签字：

法定代表人身份证号：

委托人签字：

委托人身份证号：

日      期：     年   月   日

注：若公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

# 6、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 （或负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 员工总人数 |  |
| 类型 |  | 其中 | 基本账户开户银行 |  |
| 注册资本 |  |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  |
| 营业期限 |  |  | 基本账户银行账号 |  |
| 登记机关 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |

注：本表后应附企业法人营业执照等资格审查所需相关材料的复印件。（投标人可根据本表自行编制）

# 7.投标保证金缴纳凭证

投标人提供投标保证金缴纳凭证附件（格式自拟）

（商务技术文件）

# 8.近三年已完成或在执行类似项目一览表

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 项 目 内 容（类似项目） | 合同金额（万元） | 已结算金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被视为无效投标。

- 对于已完项目，投标人应提供收到的中标通知书或双方签订的合同。

3.此表后附中标通知书或供货合同复印件，原件现场备查。

# 9、商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 正偏离/负偏离/不偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、应与文件要求逐条对应填写。

2、本表如填写不完，可以续页。

3、商务条款包含：供货期、投标有效期、响应文件份数、投标保证金、付款方式、质保期、售后服务等。

4、投标人应据实填写，不可直接复制粘贴招标文件要求，否则视为不响应。

5、商务条款偏离表若有一项出现负偏离的，视为不响应招标文件实质性要求。

投标人名称（盖公章）：                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：        _

日期：          年      月     日

10、技术参数、规格偏离表

| 序号 | 文件要求技术参数、规格 | 投标技术参数、规格 | 正偏离/负偏离不偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、应与文件要求逐条对应填写，投标人应据实填写技术参数及规格，不可直接复制粘贴招标文件要求，否则视为不响应。

# 2、本表如填写不完，可以续页。

投标人名称（盖公章）：                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：        _

日期：          年      月     日

# 11.技术组织实施方案（一包提供）

（格式自拟）

# 11.供货组织情况及实施方案（二包提供）

（格式自拟）

# 12.售后服务方案及承诺书

（格式自拟）

# 13.其它证明材料

投标人根据评标办法认为对其参与评审有利的其它证明材料（格式自拟）。

# 14.声明函

## （非中小微企业不提供）

# （一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：       _

年   月   日

# 中小企业声明函(服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：       _

年   月   日

# （二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：       _

年   月   日

说明：填写本声明函时应详细阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号），投标人不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

# （三）监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，本单位为符合条件的监狱单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖章）                            _

法定代表人或其授权委托人(签字)：       _

年   月   日

说明：填写本声明函时应详细阅读《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号），投标人不满足此要求则无须提供，一旦提供将视为满足其要求，如有虚假，将依法承担相应责任。

第七章 代理合同