招标文件   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆招标有限公司                                                                                 

招  标  文  件

项目编号：0634-2140XZ1Z0761
项目名称：飞利浦大型医疗设备维保项目
委托单位：新疆医科大学第一附属医院
采购代理：新疆招标有限公司
	


新疆招标有限公司编制

  目     录

5第二部分  投标人须知


7投标人须知附表


9A  说　明


9B  招标文件


10C  投标文件的编写


13D  投标文件的递交


14E  评标程序


18F  授予合同


19G  招标失败条件


20第三部分  服务需求一览表及技术要求


20第一包：GE大型医疗设备维保，预算金额：630万元/年


30第二包：西门子大型医疗设备维保，预算金额：538万元/年


39第三包：飞利浦大型医疗设备维保，预算金额：200万元/年


46第四部分  合同一般条款


47第五部分  合同特殊条款


49第六部分  范本格式





第一部分 投标邀请

项目编号：0634-2140XZ1Z0761
1、新疆招标有限公司受新疆医科大学第一附属医院的委托，对该院飞利浦大型医疗设备维保项目下的货物及其相关服务组织公开招标。兹邀请合格投标人以密封标书的形式前来投标。

2、招标内容：

飞利浦大型医疗设备维保（维保设备明细如下），预算金额：200万元/年，服务期3年
	序号
	名称
	品牌型号
	购置年限

	1
	CT
	飞利浦/ Brilliant big bore
	2012年9月14日

	2
	CT
	飞利浦/ Ingenuity Core 128 CT
	2017年8月7日

	3
	1.5T MRI
	飞利浦/ Achieva
	2012年9月6日

	4
	DSA
	飞利浦/ FD 20
	2019年12月13日


3、获取招标文件的时间期限、方式：

投标人可从2021年12月8日至2021年12月15日10：00时~19：00时（北京时间）前往“中招联合招标采购平台”（www.365trade.com.cn）网上自行获取招标文件。
4、公告期限：自公告发布之日起5个工作日。

5、投标截止时间及开标时间：2021年12月29日11：00时（北京时间）
6、开标地点：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学）苏园5号楼116 
7、投标人资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

采购人名称：新疆医科大学第一附属医院
地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市鲤鱼山南路137号

招标代理机构名称：新疆招标有限公司

详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号自治区经信委13楼（招标一部）

联 系 人：姚健

电话：0991-4535634 

传真：0991-4524058

监督电话：0991-2359479
帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数及纳税人税号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

第二部分  投标人须知

目    录

A. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的投标人
4.投标人资格有要求
5.投标费用

B. 招标文件

6.招标文件构成

7.招标文件澄清

8.招标文件的修改

C. 投标文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.投标文件的构成

12.投标文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.投标人资格的证明文件

16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.投标文件的书写要求

19.投标保证金

D. 投标文件的递交

20.投标文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.投标文件的修改和撤销

E. 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.投标文件的澄清

26.对投标文件的评标

27.评标过程的保密性

F. 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.中标通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

G. 招标失败条件

投标人须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：飞利浦大型医疗设备维保项目
项目编号：0634-2140XZ1Z0761

	2
	采购人： 新疆医科大学第一附属医院

	3
	招标机构：新疆招标有限公司
地址：乌鲁木齐市友好南路179号

电话：0991-4535634

传真：0991-4524058

	4
	投标保证金：年度预算金额的2%

	5
	投标语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	投标人资格标准：（实质性条款）

（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 

	7
	投标保证金金额：预算金额的2%
投标保证金形式：电汇等形式

投标保证金有效期：90天

帐户名称：新疆招标有限公司

人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位数及纳税人税号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

	8
	投标有效期：90天

	9
	投标文件：一套正本，七套副本

	10
	投标文件以密封形式递交至：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学）苏园5号楼116
投标截止时间：2021年12月29日11：00时（北京时间）

	11
	开标日期：2021年12月29日11：00时（北京时间）

开标地点：同投标文件递交地点

	授　予　合　同

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：中标服务费由中标方向新疆招标有限公司支付，支付标准如下：第一包：100838元、第二包：92939元、第三包：43884元


A  说　明

1. 适用范围

1.1  本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “招标机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “采购人”系指：新疆医科大学第一附属医院；

2.3 “投标人”系指向招标机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人
3.1 有能力提供招标文件中所要求的服务的、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格

（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5．投标费用
5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹范本格式。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标机构提出询问，招标机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起7个工作日内或者购标书截止时间后的7个工作日内，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后在7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。
8.  招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

C  投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

9.2 投标文件正副本不允许活页装订。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1） 投标书、开标一览表、投标分项报价表；

（2） 资格证明文件；

（3） 所投设备的相关技术/证明资料；

（4） 投标保证金；

（5） 招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。

11.2 投标人应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1 招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2 招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3 国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3 算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价

15．投标人的证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
注：（1）除有特别情况外，原则上上述所有文件（营业执照、近两年内年度财务审计报告（成立不满一年新公司需只提供成立日期至开标日期的财务报表、小微企业只需提供近两年内任意三个月财务报表）、近两年内任意一季度纳税证明（成立不满一年新公司需只提供成立日期至开标日期的纳税证明）和近两年内任意三个月社保证明（提供人员明细）（成立不满一年新公司需只提供成立日期至开标日期的社保证明（提供人员明细））、供应商信用中国或中国政府采购网企业信用查询记录、法定代表人授权委托书）加盖企业公章，并随身携带，以备查验；同时，将其复印件加盖投标企业公章附在投标文件里。
（2）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1 投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，招标机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式8份。正本1份，副本7份。

19．投标保证金

19.1投标人按照  预算金额的2%的标准，于投标截止时间前向招标机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受电汇作为投标保证金，其有效期90天。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标投标人的投标保证金在合同签订后5个工作日内退还。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2 按本须知第33条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

D  投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 投标文件袋上应写明：

（1） 招标机构：新疆招标有限公司

（2） 项目名称：             
（3） 项目编号：             
（4） 包号/设备名称：         

（5） 注明“开标时才能启封”

（6） 投标单位名称：            
20.3为方便开标唱标，投标人须将正本的投标书、开标一览表和投标保证金单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于2021年12月29日11：00时（北京时间）。

投标文件以密封形式递交至：乌鲁木齐市新医路393号（原新疆医科大学）苏园5号楼116
21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的法人或法人授权人签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标机构将没收其投标保证金。

E  评标程序

23．开标

23.1 本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.2宣布投标文件开启顺序。
23.3 开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.4 评标原则在开标会议上宣布。

23.5 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

23.7 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

         与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.8对评标委员会成员要求评标纪律

23.8.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.8.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向采购人征询确定中标人意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

23.1评审前，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审核。

24.2 对通过资格审查的投标人，评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.2.1符合性检查表：
	序号
	审核内容

	1
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标文件的格式
	响应文件按照招标文件格式完整提供

	4
	投标文件签署
	响应文件的签章符合招标文件规定

	5
	投标报价
	投标报价未超过项目预算

	6
	合同条款
	对招标文件规定的合同条款作出响应

	7
	投标文件制作
	投标文件逐页标记页码

	8
	投标有效期
	满足招标文件规定

	9
	其他
	投标文件未附有采购人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

	10
	响应实质性条款
	对招标文件实质性条款作出响应

	注：投标文件有不符合上述情形之一的，作废标处理。出现重大偏差的标记“×”，没有出现重大偏差的标记“√” 。


24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无资格履行合同，其投标将被拒绝。

24.4 评标委员会确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。   

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时法人或法人授权人应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。
26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占20分，技术因素、商务因素占80分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。

详细评分标准如下：

	项目
	评分因素
	评分细则
	细项

分值

	价格

20分
	价格得分
	1、满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分（20分）

2、其他合格投标人的投标报价得分按如下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20
(参照国家关于促进中小型企业发展暂行办法，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；后附中小企业声明函)
	20

	商务部分

25分
	企业实力
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，O OHSAS45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO13485证书，每提供一个0.5分，最高不超过2分。

提供本单位辐射安全许可证得2分。
	4

	
	本地化服务
	为保证响应及时性，投标人在项目所在地设立办事处，并提供场地及人员证明文件（场地租赁文件，人员社保文件等），按配备人数多少分别得3分，2分，1分
	3

	
	类似业绩
	投标人2018年以来同类设备的设备维保项目业绩，提供一个得1分，最高得6分。（提供合同协议书或中标通知书复印件并加盖公章）
	6

	
	质控措施
	根据投标人对维保设备所提供的质控措施及相关证明文件进行评审：

优：质控措施完全满足要求、准确性高、文件提供完整得5分

中：质控措施部分满足要求、具备一定准确性、文件部分提供得3分

差：质控措施无法满足要求、准确性差、缺少相关证明文件不得分
	5

	
	服务处罚措施
	投标人服务有相应的处罚措施：

处罚措施合理、可行性高得3分；

处罚措施部分合理、可行性一般得 1 分；

处罚措施不合理、可行性差得 0 分。 
	3

	
	付款方式
	根据各投标人提出的付款方案，在满足招标文件的基础上，按对医院最为有利的方案进行评分，优4分，良2分，符合不得分。
	4

	技术部分55分
	维保方案
	投标人根据本项目特点制定日常维护内容、保养计划及保养内容、日常操作规程、巡检及管理制度、应急措施、培训方案、设备升级等进行综合评分。满分8分，投标人方案不详细或不明确或缺项的每项扣2分。
	8

	
	人员资质
	投标人拟投入服务人员具备所保设备的有效维修培训资质。每提供一人得1分，总分11分。
备注：以上服务人员需提供近一年社保证明、培训证书及相关证明材料。
	11

	
	备件库情况
	投标人在国内应设有备件库,提供仓库房屋权属证明或者租赁合同，并提供仓库所在地址的医疗器械经营许可证，全部满足得4分，部分满足得2分，未提供不得分。

投标人提供主要零备件清单及进口备件报关单得2分，未提供不得分。

在紧急停机情况下，上述备件库内货物72小时内能送达项目所在地的，进口备件在7-10天能送达项目所在地的得4分；备件库内货物送达时间大于72小时小于96小时的，进口备件送到时间大于10天小于15天的得2分，其他不得分。 
	10

	
	维修管理
	投标人具备维修管理、故障分析、运行监测、环境监测等软件系统，并提供相关软件著作权证书，每提供一份得1.5分，最高得6分。
	6

	
	对招标文件的响应程度
	投标产品技术规格符合招标文件要求，能完全满足使用要求得20分。如参数及技术规格低于招标文件要求即为负偏离，★条款负偏离一项减3分，非★负偏离一项减1分，减完为止。▲条款为实质性内容，不满足视为非实质性响应。
	20


说明：评委对各投标人二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》的，则其评标价格=投标人报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+投标人报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。
27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与采购人签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1 中标人须在领取《中标通知书》的同时，向招标机构缴纳招标代理服务费；

32.2招标代理服务费收取标准：中标人须向新疆招标有限公司招标代理服务费，支付标准见投标人须知表（不含税）
32.3 支付方式：现金、银行汇票、转帐支票或电汇均可。

G  招标失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.招标文件截止时间后，实际参与的投标人不足法定家数的；

37.投标报价均超过采购预算的；
38.对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定家数的。

第三部分  服务需求一览表及技术要求
飞利浦大型医疗设备维保，预算金额：200万元/年

	序号
	名称
	品牌型号
	购置年限

	1
	CT
	飞利浦/ Brilliant big bore
	2012年9月14日

	2
	CT
	飞利浦/ Ingenuity Core 128 CT
	2017年8月7日

	3
	1.5T MRI
	飞利浦/ Achieva
	2012年9月6日

	4
	DSA
	飞利浦/ FD 20
	2019年12月13日


1.飞利浦CT- Brilliant big bore维保服务要求

(1) 基本服务要求：

1. 适用机型：飞利浦CT- Brilliant big bore 
2. 合同期限：每年签订1次，共计3年。
3. 须按自然年度出具纸质版维保总结报告，内容至少包括保养详情、维修详情、开机率、故障频次、设备运行建议及措施、下一年度设备评估等，交医学工程科留存。
4. 服务期内每次维保服务后出具维保工单，须使用科室签字确认后交医学工程科留存。
5. 服务期间，提供全年7×24小时的电话技术服务支持（提供电话号码），专业工程师电话响应时间＜2小时，专业工程师到场时间<24小时
6. 人工服务要求：服务期内无人工费，差旅费，人工服务不限次数。
7. ★投标人具备所保设备的有效维修培训资质。
8. ★应具备查看运行日志，错误日志的能力，如需要维修密码，维修钥匙的，须具备解决能力。
9. 服务期内，对维保设备按照维护手册进行维护、保养，每年维保次数≥4次，并出具单次维保报告，由使用科室签字确认后交医学工程科留存。
10. 更换的备件必须为与原型号一致的备件，安装完毕后达到设备运行标准，任何配件不接受进行线路板级维修，应直接进行更换。（进口备件需提供备件报关证明及备件原厂证明文件）
11. 为保证服务质量和服务能力，须提供投标单位对同型号设备的维保服务合同。
12. 备件响应时间：需要更换零备件，零备件到达医院的时间最长不超过96小时，特殊情况双方协商解决。
13. 投标单位应具有此类设备专业维修工具，并提供工具清单及工具图片。
14. 合同期内保证每年开机率≥95%，若低于95%的每一个百分点，维修合同期限将顺延7个日历日，计算公式为：开机率=实际开机天数÷应工作天数×100%，应工作时间为365天，实际开机天数为：应工作天数—停机天数。
15. ▲中标人须承担2021年3月至今产生的人工及配件费用。（提供承诺函并加盖投标人及法人公章，格式自拟）
(2) 维保服务要求：

1. 服务期间更换所有设备的故障配件，包括包含高压油箱、探测器、服务器、工作站等重要部件（其中不含球管及所有第三方生产的设备，如高压注射器，稳压电源，UPS，激光相机，外配打印机，录像机，视频外设等）
2. 须提供以下备件的报价：（如有其余备件清单，可自行添加至表格末尾，自行报价）
	序号
	备件名称
	单价（万元）
	备注

	1
	球管及球管散热组件
	
	

	2
	探测器
	
	

	3
	高压油箱
	
	

	4
	探测器控制板
	
	

	5
	准直器控制板
	
	

	6
	机架温度控制系统
	
	

	7
	扫描床液压系统
	
	

	8
	扫描床板
	
	

	9
	扫描床板控制板
	
	


2.飞利浦CT- Ingenuity Core 128 CT维保服务要求

(1) 基本服务要求：

1. 适用机型：飞利浦CT- Ingenuity Core 128 CT 
2. 合同期限：每年签订1次，共计3年。
3. 须按自然年度出具纸质版维保总结报告，内容至少包括保养详情、维修详情、开机率、故障频次、设备运行建议及措施、下一年度设备评估等，交医学工程科留存。
4. 服务期内每次维保服务后出具维保工单，须使用科室签字确认后交医学工程科留存。
5. 服务期间，提供全年7×24小时的电话技术服务支持（提供电话号码），专业工程师电话响应时间＜2小时，专业工程师到场时间<24小时
6. 人工服务要求：服务期内无人工费，差旅费，人工服务不限次数。
7. ★投标人具备所保设备的有效维修培训资质。
8. ★应具备查看运行日志，错误日志的能力，如需要维修密码，维修钥匙的，须具备解决能力。
9. 服务期内，对维保设备按照维护手册进行维护、保养，每年维保次数≥4次，并出具单次维保报告，由使用科室签字确认后交医学工程科留存。
10. 更换的备件必须为与原型号一致的备件，安装完毕后达到设备运行标准，任何配件不接受进行线路板级维修，应直接进行更换。（进口备件需提供备件报关证明及备件原厂证明文件）
11. 为保证服务质量和服务能力，须提供投标单位对同型号设备的维保服务合同。
12. 备件响应时间：需要更换零备件，零备件到达医院的时间最长不超过96小时，特殊情况双方协商解决。
13. 投标单位应具有此类设备专业维修工具，并提供工具清单及工具图片。
14. 合同期内保证每年开机率≥95%，若低于95%的每一个百分点，维修合同期限将顺延7个日历日，计算公式为：开机率=实际开机天数÷应工作天数×100%，应工作时间为365天，实际开机天数为：应工作天数—停机天数。
15. ▲中标人须承担2021年4月至今产生的人工及配件费用，配件包含但不限于更换R2D控制板，机架运动控制板，BRAKE ASSY FOR AC板。（提供承诺函并加盖投标人及法人公章，格式自拟）
(2) 维保服务要求：

1. 服务期间更换所有设备的故障配件，包括包含高压油箱、探测器、服务器、工作站等重要部件（其中不含球管及所有第三方生产的设备，如高压注射器，稳压电源，UPS，激光相机，外配打印机，录像机，视频外设等）
2. 须提供以下备件的报价：（如有其余备件清单，可自行添加至表格末尾，自行报价）
	序号
	备件名称
	单价（万元）
	备注

	1
	球管及球管散热组件
	
	

	2
	探测器
	
	

	3
	高压油箱
	
	

	4
	探测器控制板
	
	

	5
	准直器控制板
	
	

	6
	机架温度控制系统
	
	

	7
	扫描床液压系统
	
	

	8
	扫描床板
	
	

	9
	扫描床板控制板
	
	


3.飞利浦1.5T核磁Achieva维保服务要求

(1) 基本服务要求：

1. 适用机型：飞利浦1.5T核磁Achieva

2. 合同期限：每年签订1次，共计3年。
3. 须按自然年度出具纸质版维保总结报告，内容至少包括保养详情、维修详情、开机率、故障频次、设备运行建议及措施、下一年度设备评估等，交医学工程科留存。

4. 服务期内每次维保服务后出具维保工单，须使用科室签字确认后交医学工程科留存。
5. 服务期间，提供全年7×24小时的电话技术服务支持（提供电话号码），专业工程师电话响应时间＜2小时，专业工程师到场时间<24小时
6. 人工服务要求：服务期内无人工费，差旅费，人工服务不限次数。
7. ★投标人具备所保设备的有效维修培训资质。
8. ★应具备查看运行日志，错误日志的能力，如需要维修密码，维修钥匙的，须具备解决能力。
9. 服务期内，对维保设备按照维护手册进行维护、保养，每年维保次数≥4次，并出具单次维保报告，由使用科室签字确认后交医学工程科留存。
10. 更换的备件必须为与原型号一致的备件，安装完毕后达到设备运行标准，任何配件不接受进行线路板级维修，应直接进行更换。（进口备件需提供备件报关证明及备件原厂证明文件）
11. 为保证服务质量和服务能力，须提供投标单位对同型号设备的维保服务合同。
12. 备件响应时间：需要更换零备件，零备件到达医院的时间最长不超过96小时，特殊情况双方协商解决。
13. 投标单位应具有此类设备专业维修工具，并提供工具清单及工具图片。
14. 合同期内保证每年开机率≥95%，若低于95%的每一个百分点，维修合同期限将顺延7个日历日，计算公式为：开机率=实际开机天数÷应工作天数×100%，应工作时间为365天，实际开机天数为：应工作天数—停机天数。
15. ▲中标人须承担2021年5月至今产生的人工及配件费用，配件包含但不限于更换水冷机风机，线圈插头，PLC扩展版；压缩机及辅材；SSD硬盘。（提供承诺函并加盖投标人及法人公章，格式自拟）
(2) 维保服务要求：

1. 服务期间更换所有设备的故障配件，包括冷头、水冷机、计算机、服务器等重要部件（其中不含所有第三方生产的设备，如高压注射器，稳压电源，UPS，激光相机，外配打印机，录像机，视频外设等）
2. 具备智能远程系统监测全系统状态，能通过智能远程系统，检查和报告液氦水平、磁体腔压力、磁体温度等重要磁体实时运行参数，并对异常情况自动报警。

3. 服务期间保障液氦安全水平。
4. 须提供以下备件的报价：（如有其余备件清单，可自行添加至表格末尾，自行报价）
	序号
	备件名称
	单价（万元）
	备注

	1
	球管及球管散热组件
	
	

	2
	探测器
	
	

	3
	高压油箱
	
	

	4
	探测器控制板
	
	

	5
	准直器控制板
	
	

	6
	机架温度控制系统
	
	

	7
	扫描床液压系统
	
	

	8
	扫描床板
	
	

	9
	扫描床板控制板
	
	

	10
	水冷机
	
	


4.飞利浦血管机FD20维保服务要求

(1) 基本服务要求：

1. 适用机型：飞利浦血管机FD20

2. 合同期限：每年签订1次，共计3年。
3. 须按自然年度出具纸质版维保总结报告，内容至少包括保养详情、维修详情、开机率、故障频次、设备运行建议及措施、下一年度设备评估等，交医学工程科留存。

4. 服务期内每次维保服务后出具维保工单，须使用科室签字确认后交医学工程科留存。

5. 服务期间，提供全年7×24小时的电话技术服务支持（提供电话号码），专业工程师电话响应时间＜2小时，专业工程师到场时间<24小时

6. 人工服务要求：服务期内无人工费，差旅费，人工服务不限次数。

7. ★投标人具备所保设备的有效维修培训资质。
8. ★应具备查看运行日志，错误日志的能力，如需要维修密码，维修钥匙的，须具备解决能力。

9. 服务期内，对维保设备按照维护手册进行维护、保养，每年维保次数≥4次，并出具单次维保报告，由使用科室签字确认后交医学工程科留存。

10. 更换的备件必须为与原型号一致的备件，安装完毕后达到设备运行标准，任何配件不接受进行线路板级维修，应直接进行更换。（进口备件需提供备件报关证明及备件原厂证明文件）

11. 为保证服务质量和服务能力，须提供投标单位对同型号设备的维保服务合同。

12. 备件响应时间：需要更换零备件，零备件到达医院的时间最长不超过96小时，特殊情况双方协商解决。

13. 投标单位应具有此类设备专业维修工具，并提供工具清单及工具图片。

14. 合同期内保证每年开机率≥95%，若低于95%的每一个百分点，维修合同期限将顺延7个日历日，计算公式为：开机率=实际开机天数÷应工作天数×100%，应工作时间为365天，实际开机天数为：应工作天数—停机天数。 

(2) 维保服务要求：

1. 服务期间更换所有设备的故障配件，包括高压油箱、服务器、工作站等重要部件（其中不含球管、探测器及所有第三方生产的设备，如高压注射器，稳压电源，UPS，激光相机，外配打印机，录像机，视频外设等）
2. 须提供以下备件的报价：（如有其余备件清单，可自行添加至表格末尾，自行报价）

	序号
	备件名称
	单价（万元）
	备注

	1
	高压油箱
	
	

	2
	平板探测器
	
	

	3
	球管及散热组件
	
	

	4
	中央控制器
	
	

	5
	水冷机
	
	

	6
	机架旋转部分控制板
	
	

	7
	机架旋转马达
	
	

	8
	病床控制板
	
	

	9
	预处理计算机
	
	

	10
	后处理计算机
	
	

	11
	控制盒
	
	

	12
	滤线栅
	
	

	13
	束光器
	
	

	14
	铜铝过
	
	

	15
	C臂控制模块
	
	


第四部分  合同一般条款
（略，参照医院现行合同）
第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1. 质量要求、技术标准及服务方对质量负责的条件期限。

1.1 卖方应严格按照维保设备制造国家标准和行业标准进行维保。配件出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对维保设备质量负责，如出现故障，卖方应在接到采购人通知之日起1日内派人抵达维保设备使用现场处理，并承担相应的经济责任。

2.运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担

2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。

2.2服务地点：新疆医科大学第一附属医院
3. 安装及验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范完成制造和安装的全新产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2 到货后由卖方免费负责安装，由采购人、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件的各项技术指标，并满足国际或国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

4. 结算方式

4.1本合同使用的货币种类为：人民币。

4.3货款的支付

4.3.1付款方式：合同签订后，每半年维修周期后支付合同金额50%维保费用。

4.3.2签订方式：本合同按年签订，每年签订一次，共三年。履约过程中，采购人将严格按照投标公司所响应条件进行考核，如有未达标的，采购人将有权利解除服务合同，并要求投标人承担相应经济损失。
5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。

6. 服务期限：3年
7.注：履约过程中，采购人将严格按照投标人所响应条件及招标文件要求进行考核，如有未达标的，采购人将有权利解除服务合同，并要求投标人承担相应经济损失
注：合同特殊条款若与第三部分要求之间有抵触，以第三部分条款为准。
第六部分  范本格式
1、 投 标 书

致： 新疆招标有限公司       

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本六份。

（1） 开标一览表

（2） 投标分项报价表

（3） 服务需求偏离表

（4） 商务条款偏离表

（5） 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

（6） 资格证明文件

（7） 投标保证金，形式（支票、汇票或电汇），金额为（注明币种）。

（8） 其它所提供资料（按实际提供材料编写此项及以下内容）
（9） ···
据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　　

　法人或法人授权人签字：　　　　　　　　　　
　投标人名称：　      　　　　　　　　
　公      章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　 　年　  月  　日

　2、开标一览表

投标人名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	序号
	名称
	投标报价

（万）
	投标

保证金
	服务期
	备注

	
	
	
	
	
	


法人或法人授权人签字：                          
注：1、此表与投标书正本和投标保证金、开户许可证一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

分项报价表

投标人名称：

项目名称及编号、包号、维保设备名称：                  

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	制造商
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其它相关费用
	
	
	
	
	
	

	
	合计金额（与投标总价一致）
	
	-


注：此表按第三部分内容填写每个设备的年度维保费用，必须包含明细，每个设备填写一张。
投标人名称（公章）：

法人或法人授权人签字：

3、服务需求偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号/维保设备名称：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求内容
	投标响应内容
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法人或法人授权人签字：　　　　　　　　　　　　　　　
▲说明：
1.对应招标文件第三部分逐项填写，“投标响应”一栏应如实反映响应内容，不得缺漏项；
2.每个设备填写一张，不得复制招标文件内容，不得虚假应标，不得缺漏项，否则将视为未实质性响应招标文件要求。

4、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　

法人或法人授权人签字：                                   
5、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
公        章：                         
注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

6、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　制造商或贸易公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　
　邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

　盖章：

7、近三年在国内和新疆地区的销售业绩表

8、资格证明文件

1、内容见“投标人须知”第15条。 

2、其它一切有利于产品和投标人的证明材料。

3、其他：根据第三部分内容及打分表要求填写（格式自拟）
9、投标单位(投标人)反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                       项目（编号：                    ）的招标活动中，保证做到：

1、 公平竞争参加本次招标活动,保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的.

2、 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

3、 如果我公司中标，将严格按投标承诺履行合同，保证装机设备与投标设备是一致的. 如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。
4、 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚。

投标单位：　　　　　　　                      
法定代表人或法人授权代表：　    　　　（签字）
10、项目人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	技术
职称
	相应资格证明
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                      （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：          （签名）
                                     日  期：    年  月  日
11、维保计划、技术方案、实施方案
（招标文件中未提供的格式及表格，投标人自拟）
12、其他招标文件要求或投标人认为应提供的内容
（格式自拟）

附表：退保证金的函

招标一部（收）：

公司名称：                                            

开户行名称：                                          

账号（基本账户）：                                     

税      号：                                          

联系人姓名：                                          

联系电话：                                            

谈判项目名称：                                        

谈判项目编号：                                        

谈判响应保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）

谈判响应保证金的金额：                                          

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

备注：中标结果公示期满后，请将以上退款信息加盖公章连同开户许可证、企业开票信息以及保证金转账汇款凭证装订后开标时交至新疆招标有限公司工作人员，或开标后交至我公司（地址：乌鲁木齐友好南路179号13楼招标一部罗振远，时间：工作日10:00-22:00）。我公司收到退款信息后，在3～5个工作日内，将保证金余额电汇至投标单位的基本账户。

50

