	序号
	货物名称
	技术参数

	1
	酶标仪
	*1．测量范围：  0.000 OD～4.500 OD；

* 2．分辨率：0.001 OD

*3．重复性： ＜±0.15%。

4．线性：在0.000-3.500 OD时，小于0.5%。

5．准确性：在1.000 OD时，相对误差为±0.5%。

6．测量时间：单波长测量时间为2s/96孔，双波长测量时间为5s/96孔。

7．波长范围：400nm-750nm。

8．滤光片

8.1波长偏差：±2nm； 

8.2半波带宽范围： ≤8nm。

8.3配置：405nm、450nm、492nm、620nm；

9．端口配置：RS232和USB；

10．功能

10.1可测定96孔（8×12）或48孔（4×12）微孔板；

10.2振荡频率为高、中、低三档可调，振荡时间1s -300s可调。

11．电源：

11.1交流输入：100V～240V，49Hz～61Hz。

11.2直流输出：24V±1V，不大于1.25A。

12.过流保护和短路保护：在电流大于等于3.2A或短路时，启动保护，额定输入功率：55W.。

*13.采用双LED激光式混合冷光源。

*14. 20.操作软件：  AUTOsoft 2.0

*15.主要配置：酶标仪主机 1台 、品牌计算机1台、打印机1台酶标仪控制及分析管理系统软件 1套

	2
	洗板机
	1.残液量：≤1μl/孔

2.注液精度：CV≤2%

*3.注液准确度：＜3%（在注液量300μl/孔时）

*4.注液均匀度：≤1.5%

*5.内置工作泵：泵置放于洗板机内部，设备整体性好。

6.洗液过滤系统，可保证有效的防堵塞。

7.功能

7.1 定性功能

7.1.1交叉吸液功能：吸液针可在微孔左右各吸液一次；

7.1.2防溢流功能：在此模式下，通过注液的同时吸液实现防溢流功能；

7.1.3自动记忆参数：可自动记忆主程序100个；

7.1.4废液报警功能：当废液到报警器预定位置，仪器会发出报警声音；

7.1.5废液排放功能：选配

7.1.6磁洗板功能：选配

*7.1.7各列单独控制功能：可通过按键单独控制各列的注液功能；

*7.1.8免补孔功能：当清洗数量不足一排时，液体通过载板架上的吸液管被吸走。

7.2 可量化功能

*7.2.1注液量：0-12500μL，调整步距为50μL；

7.2.2 浸泡时间0-999s可调，调整步距为1s；

7.2.3振荡时间最长0-990s可调，调整步距为1s； 

7.2.4吸液时间0.1-9.9s可调，调整步距为0.1s；

7.2.5清洗次数：1-250次，调整步距为1；

7.2.6 通道数：4个，2个洗液通道、1个蒸馏水通道、1个废液通道；

7.2.7蒸馏水瓶、洗液瓶、废液瓶容量均为4000ml 允差±5%（2000ml选配）。

8.电源

8.1 交流输入： 220V±22V，50Hz±1Hz

8.2 额定输入功率：300VA

9.配置：洗板机、蒸馏水瓶、洗液瓶、缓冲瓶、废液瓶

	3
	气相色谱仪（核心产品）
	1、仪器工作环境

1.1电源电压要求：220V+10%，50Hz～60HZ

1.2温度：5-40 ºC

1.3工作适度：相对湿度20-80%

2. 系统性能指标

2.1保留时间重现性：<0.0008min

*2.2 峰面积重现性：<0.5% RSD（该参数提供官方资料证明或加盖生产厂家公章）

3. 柱温箱

3.1 操作温度范围：室温以上5℃到450℃

3.2 温度控制精度：0.1℃

*3.3 程序升温：32阶／33平台（该参数提供工作站截图证明或加盖生产厂家公章）

*3.4最高升温速率：125℃／min

3.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C）

3.6温度稳定性：0.01℃/1℃5

4. 电子压力控制器

4.1压力范围：0～1000kPa

*4.2 全程压力控制精度： 0.001psi

*4.3最大分流比：12500:1（该参数提供软件截图证明）

*5分流/不分流进样口，进样口采用模块设计，可根据方法需要即插即用。(该参数提供实物照片证明加或盖生产厂家公章)

5.1温度范围: 50ºC-400ºC或更宽，以1ºC步进调节

5.2 分流比：11100：1 

5.3 总流速：0-1110ml/min，步长1ml/min

5.4具有隔垫吹扫功能

*5.5 模块化设计，可两分钟快速更换（该参数提供照片及更换示意图加盖生产厂家公章）

6 液体自动进样器

6.1样品最大容量：≥100个；

6.2 进样体积：0.01μL到10μL，步长0.01μL

6.3 进样精度：RSD<0.3%

*6.4 电子捕获检测器（ECD）：检测器模块式设计，即插即用用户2分钟内可任意更换所需方法的检测器(该参数提供实物照片证明)

6.4.1 最高操作温度：400℃

*6.4.2 最低检测限：<4.5fg/s林丹

6.4.3 线性范围：>104

*6.4.4 数据采集频率： 300Hz

*6.5 火焰光度检测器（FPD）检测器模块式设计，即插即用用户2分钟内可任意更换所需方法的检测器(该参数提供实物照片证明)

6.5.1 最高操作温度：基座：450 ℃；检测池：200℃；步进0.1 ℃

6.5.2最低检测限：100 fg P/s和5 pg S/s（甲基对硫磷）

6.5.3动态线性范围：104 (P)；>103 (S)

6.5.4选择性：P/C=106:1；S/C =106:1

6.5.5 可使用双波长版本

*6.5.6 数据采集频率： 300Hz

*6.6 火焰离子检测器（FID）检测器模块式设计，即插即用用户2分钟内可任意更换所需方法的检测器(该参数提供实物照片证明)

6.6.1最高操作温度：450 ºC

*6.6.2最低检测限：＜1.4 pgC/s

6.6.3线性范围：107

6.6.4数据采集频率： 600Hz

7工作站系统

7.1 Microsoft Windows 7/10操作环境，中文色谱工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，符合GLP认证及21 CFR Part11、自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。

7.2  工作站计算机：配置不低于22寸液晶显示器、500G硬盘，Inter I5处理器、4G内存、DVD-RW光驱、千兆网卡、HP M400双面激光打印机

8配置要求

8.1气相色谱主机一台

8.2整机配备电子气路控制

8.3含分流/不分流毛细管柱进样口 2个

8.4.1 ECD电子捕获检测器 1套

8.4.2 FPD火焰光度检测器 1套 

8.4.3  FID检测器  1套

8.5  105位双塔液体自动进样器 1套

8.6  中文色谱软件 1套

8.8 消耗品

8.8.1进样口隔垫50个

8.8.2 石墨垫10个

8.8.3弱极性30mX0.32mmX0.25μ一根

8.8.4 TG-17农残柱30mX0.32mmX0.25μ 一根

8.8.5 样品瓶（2ml含盖、垫）100个

8.8.6 自动进样针10ul ，2支

8.8.7 “O”型圈5支

8.8.8衬管分流5支 不分流衬管5支

8.9 设备安装、维护所需的必要工具一套

8.10 品牌电脑配置1套；品牌激光打印机 1台。

8.11 氢气、空气发生器、氮气钢瓶及减压阀 1套

	4
	实验室清洗消毒机
	1.仪器结构

1.1设备高度≤90cm，清洗舱有效容积≥180L，上下喷臂之间高度不小于50厘米，可放置双层篮架。

1.2外壳材质及框架材料采用304不锈钢，防潮耐腐蚀，清洗仓内腔采用镜面抛光96L不锈钢，内腔采用冲压成型工艺，无焊接点、耐腐蚀，方便内腔清洁。

1.3机器采用顶部中心供水结构，为清洗篮架供水，使得水压更均匀一致，避免了水平供水的喷水压力不一致性和非中心分水的不均匀性，清洗栏架须有泄水装置，保证在每一次循环结束均能将清洗栏架管路内部水排净。

1.4圆角和底面斜坡优化的流体学节水设计，可以减少污水的残留，循环效率90%以上，以更少的水完成完美的清洗效果。

1.5*单次耗水量≤8升，以节省纯水及清洗剂的消耗，降低使用成本。

1.6内置2个清洗剂泵，自动按需引入清洗剂；清洗剂桶为外置，可按程序设置自动配比加入碱性清洗剂或酸性中和剂或消毒剂等。 

1.7二路进水，自来水、软化水分别进水；自来水进水管为专用带电磁阀的接头，可以在进水口切断进水，保证实验室安全。

1.8排水泵流量20L/分钟，采用高排水方式，在管路中设有单相阀，防止浊气污染或污水逆流。

1.9电源插头采用5芯电缆防水可插拔航空插头，符合实验室管理规范。

2. 控制系统

2.1控制系统采用成熟的PLC控制系统，适应高温高湿度的工作环境；具有RS232、USB接口，可与电脑联机进行程序的编辑及故障诊断，能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态，并在清洗完成后凤鸣提醒、面板提醒完成；机器可自动打印清洗参数，并自动存储清洗数据以备核查 。

2.2内置5个标准程序及5个用户自定义程序，每个清洗程序为满足极高的清洗要求可提供9个清洗阶段；

2.3水加热功率大于25000W,可以进行更高效的清洗，提高实验室工作效率。

2.4每路进水均有流量计精确计量加入水量，防止因水量的变化导致的清洗剂浓度的不稳定，影响最终的清洗效果。

3. 循环系统

3.1 喷臂采用菱形流体学设计，保证各出水口压力均衡，保证各点尤其是边角的清洗效果。

3.2*循环泵为变频控制双出口循环泵，水循环量400L/min，可以对上下喷臂分别供水，保证水量水压分配的合理性。

3.3 循环泵采用压力传感器实时监控水量及压力的变化，出现异常可立即停机、报警、排水，自动进入异常处理程序，可有效的保证循环泵的安全运行。

3.4三层不锈钢滤水网防止杂质进入，过滤缝隙小于1.5mm，具有反冲洗自清洁功能，有效保证清洗用水的质量，同时也防止杂质进入循环泵。

3.5具有方便可取放碎物收集杯，可以将大颗粒碎物进行收集，并方便取放、易于清理。每个程序后及时清理，保证碎物不参与冲洗的循环中，保障玻璃器皿和管路的安全。

4 安全保护系统

4.1　四联动电子安全门锁，不仅防止清洗、干燥过程中门体意外开启，在带紧急断电后，如不符合安全条件的程序下，也不能任意开门，防止热气污水的危害。并消除了在清洗过程中的干扰以保证清洗过程能正常完成。

4.2双水温检测器、加热管断路保护器；干燥空气双重温度保护，具有过温断电保护功能；

4.3具有循环泵缺水压力自动保护系统，可以在缺水情况下瞬间关闭水泵，保证安全；

4.4漏水监测等保护功能；配有排水过滤和循环水过滤系统，

4.5配有进水水位开关，防止水溢出、配有加热管防干烧压力开关以及加热管限温器，双重保护加热管。防止干烧损坏加热管、配有漏水开关，在发生漏水的情况下切断电源保证机器和人身的安全。

5 仪器配置

5.1 清洗机主机1台；

5.2 下层细口瓶清洗栏架 1套；可清洗各类器皿40套以上。

5.3 比色管清洗栏架1套；

5.4 液相小瓶清洗栏架1套；

5.5清洗剂：强碱性清洗剂5升，用于较难清洗的油污类污染物。酸性中和剂5升，用于碱性清洗之后的中和，去除金属氧化物、水垢 。

5.6 纯水增压泵 1套

5.7 纯水储水桶 1套

6、工作条件
6.1环境温度：5-40℃
6.2供电电源：220V/3500W
6.3供水条件：自来水，初步预洗直接采用自来水清洗，最后一步终端清洗采用纯水。

6.4安装方式：独立安装式，整机一体化设计，可以独立安装。

	5
	顶空自动进样器性能及技术（核心产品）
	1.
仪器工作环境

1.1
电源电压要求：100-240V，50Hz～60HZ

1.2
温度：15-35 ºC

1.3
工作适度：相对湿度最大80%

2. 系统性能指标

*2.1峰面积重复性：<0.8%RSD

3. 样品瓶容量

*3.1 样品瓶位数：240位，序列运行时可取下样品托盘，方便加载额外样品

3.2 孵化箱位数：12位

*3.3 自动重叠位数：12位，支持不连续的样品瓶位

4. 样品流路

4.1
阀-定量环技术

*4.2 无传输线，样品出口直接与毛细管色谱柱连接

*4.3定量环可选规格：25 μL、50 μL、100 μL、500 μL、1mL 和3 mL

4.4 样品流路材料：不锈钢，采用高化学惰性材料和 SulfiNert™ 涂层

 5. 综合性能指标

  *5.1孵化箱温度：关闭或室温 +5 至 300 ℃，增量设置为 1 ℃，读取精度为0.1 ℃

  * 5.2  定量环/样品流路温度：关闭或室温 +5 至 225 ℃，或 150 至 300 ℃（可选配 HT 阀），增量设置为 1 ℃，读取精度为0.1 ℃

  5.3 样品瓶振摇：内置快速旋转振摇（QSS）功能：关闭、慢速、中速、快速

  5.4 压力平衡时间：0.00 至 5.00 min

  5.5 定量环平衡时间：0.00 至 5.00 min

  5.6 进样时间：0.00 至 999.99 min

 * 5.7 重叠进样：无需在顶空仪器方法中设置GC循环时间/Cycle Time，顶空进样器能直接读取GC运行时间

  5.8 样品瓶加压模式：恒定压力，加压时间，升压

 *5.9 吹扫模式：每次进样后及待机模式下，五种吹扫水平可选（时间可选）

 *5.10 独立的Web服务器界面，可进行检漏，校准，仪器配置，实时日志记录，样品实时运行状态显示。

 *5.11 可通过GC面板交互界面直接控制顶空进样器，实时设置顶空参数，显示运行状态。

  *5.12 自动保护功能：样品分析完毕后自动冷却不少于5分钟后才放回样品托盘。

  5.13 可升级条形码读取器，兼容1D和2D条形码，包括UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、Code-128、EAN-128/GS10128、39 码、交错式2of5码、ISBT 128、二维码

  5.14 可升级加热/冷却托盘：4 至 70 ℃，在顶空方法中可直接设置托盘温度

  5.15 进样模式：标准模式，多次顶空萃取（MHE），每个样品瓶高达100次萃取，多次顶空进样（MHI），每个样品瓶高达100次萃取

  5.16 载气：兼容氢气、氦气、氮气、氩气

  5.17 辅助气：兼容氦气、氮气、氩气

  5.18 压力范围：最大进样口压力：550kPa，最大样品瓶压力：500kPa

  5.19 压力设置单位：bar, psi, kPa

  5.20 载气节省模式：

通过调节样品瓶之间和序列之间的进样针吹扫水平，减少气体消耗

	6
	智能试剂柜
	*1.摄像系统可实现无人值守，24小时全天候视频监控，360度无死角，硬盘容量：2TB ，标准存储30天，最大支持500万像素高清网络视频的预览、存储与回放，支持HDMI与VGA同源输出， HDMI接口支持4K超高清显示输出， VGA接口支持高清1080p显示输出.

2.单支管理模块时具有条码扫描识别功能，无需人工输入，扫码即入库，自动记录。

*3.具有指静脉识别开锁，超速识别功能，浅指纹或带有塑胶手套也能轻松识别（远优于指纹识别）。

4.根据客户需求可定制接入LIMS实验室信息管理系统及其各种相关管理软件系统，并可进行云端存储和应用。

5.根据试剂使用情况科提前设置最低和最高库存量，低于或超出设置范围即在软件界面进行预警，低于最低值时提醒进行储备，高于最高值时不能入库操作。

*6.具有试剂出、入库自动记录，标识位置， 更新储量，计算库存，统计、筛选数据，打印、导出各式样报表。数据海量存储，永久保存，具有日交接功能。具有库存查询、出入库查询功能，可设置系统管理员，增加或停用人员。

*7.柜体采用优质钢板架构，经防腐喷涂处理，柜体内部防腐蚀PP材料全模具化生产制造工艺，通过内外相结合的方式，有效的防止了试剂在发生泄漏后对柜体的腐蚀，并延长了试剂柜的使用寿命。

*8.柜体采用钣金钢结构，防止意外事故的冲击和碎片可能产生的二次伤害，有效的提高实验室人员的安全保障。

*9.符合《公安部第154号令》对于易制毒、易制爆危险化学品的管理双人双锁要求。对于常规试剂也可方便的实现单人单锁控制。

*10.有12.1英寸电容式触摸屏，分辨率：1024*768，灰阶响应时间：5ms，屏幕点距：0.264mm，人性化触摸操作软件界面。

11.排风型试剂主柜参数：

11.1外形尺寸：长*宽*高1000*600*1930mm.

11.2容量：528L

11.3显示屏：12.1寸电容触摸屏

*11.4识别系统：指静脉、刷卡、密码

11.5内部层板: 含5个层板（4大1小）

11.6层板及侧板：防腐PP材质

11.7层板承重：≥85kg/m²；

11.8温度检测精度：±0.3℃ 

11.9湿度检测精度：±2%RH(25℃)

11.10功率：≤100W

排风型附柜参数：

12.1容量：438L

12.2内部层板: 含4个层板

12.3层板及侧板材质：防腐pp材质

12.4层板承重：≥85kg/m²；

12.5温度检测精度：±0.3℃；

12.6湿度检测精度：±2%RH(25℃)；

12.7功率≤100W

*13.1智能管理试剂主柜1套（包含摄像系统1套，单支管理系统一套，层板4大一小，带有触摸屏键盘，指静脉扫描仪，条纹码扫描仪，手动密码锁，热敏打印机一台）     

14.2 智能管理试剂辅柜   3套。

15.工作条件

15.1 环境温度：0-30℃

15.2 供电电源：220V

15.3 安装方式：独立安装式，整机一体化设计，可以独立安装。

	7
	双光束紫外可见分光光度计（核心产品）
	1.工作条件：电源电压220V（±10%），50HZ，环境温度≤35℃，相对湿度≤85%

2.技术要求

*2.1波长范围：185nm～900nm；（该参数需提供厂家证明材料）

2.2波长准确度：±0.1nm(氘灯656.1nm)

2.3波长重复性：≤0.05nm(氘灯656.1nm)

2.4光谱带宽: 0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm六档可选

*2.5杂散光：≤0.0001%T(NAl,220nm)；≤0.0001%T(NANO2,360nm)（该参数需提供证明材料）

*2.6光度范围：-6.0A～6.0A

*2.7光源：内置氘灯、钨灯、汞灯，自动系统切换（该参数需提供厂家证明材料）

2.8 光学系统：混合C-T双单器

2.9 检测器：高效光电倍增管

2.10 通讯接口：RS232，USB

2.11 控制软件：PC机，WINDOWSXP,WIN7，WIN10

2.12 *样品室：最大光程100nm；参比光束与样品光束中心距100nm；样品池光斑高度0-12mm连续可调（该参数需提供厂家证明材料）

2.13 重量：仪器净重：62kg；总重量：103kg

2.14 尺寸：仪器尺寸：913mm×645mm×298mm；包装尺寸:1220mm×924mm×682mm

*2.15 仪器采用模块化设计，提供开放式光学平台及电器接口，方便科研人员根据工作需要进行二次开发。（该参数需提供厂家证明材料）

2.16 内置三种光源—方便用户进行波长校准，除了提供高性能氘灯、长寿命钨灯两种工作光源外，还内置了波长校准光源，方便用户在需要时进行波长校准，保证测量数据的准确可靠。

2.17 高效空气阻隔光学系统—充分保障仪器使用寿命

仪器光学系统采用全密封结构设计，实现了与外界环境的高效隔离，防止光学器件因灰尘和腐蚀性气体侵入所导致的性能下降，充分保障仪器使用寿命。

*2.18可增配和主机同一品牌三维坐标式紫外自动进样器，代替手动操作，辅助主机实现自动化测试，实现软件反控。自动进样器设3个独立的样品区，提供2种不同的样品盘支架，可任意组合使用，最大可支持54个样品连续，样品盘可以任意更换；操作软件简单实用，方便灵活自定义检测方法并保存。

*2.19配重金属检测专用耗材及方法包（镉等），实现对重金属特异性选择，富集及检测

3.仪器主要配置

3.1、双光束紫外可见分光光度计（含第二样品室）：  1套 ；

3.2、紫外控制软件  1套 （标配）；

3.3、双光束长样品池附件（可放置0.5-10CM比色皿）   1套；

3.4、石英比色皿（10mm）  2只；

3.5、专用工具   1套；

3.6、品牌电脑   1套；

3.7、品牌打印机  1套；


1.使用5寸工业级彩色触摸屏，操作更简单、便捷。

2.支持中英文输入；性能可靠；操作简单。

3.采用差压式孔板流量计，计压、计温、大气压参与计算；工况体积和273K标况体积自动计算，采样数据更精准。

4.具有“立即采样”、“定时采样”、“间隔采样”、“定量采样”多种采样模式；历史用户信息可一键调取；采样更智能、更省心。

5.配有USB接口，采样数据可优盘导出。

6.内置大容量锂电池，可连续工作3小时以上；也可外插交流电工作。

7.具有停电自动记忆功能，采样过程中停电，能自动保存采样相关数据，来电后继续采样。

8.采样流量：28.30 L/min；分辨率：0.01 L/min；准确度：优于2.5%；

9.流量设定范围：（5.00-40.00）L/min；

10.计时准确度：优于0.1%；

11.大气压测量范围：（50-115）Kpa;分辨率：0.01Kpa;准确度：优于2%.

12.温度测量范围：（-55-99.9）℃；分辨率：0.1℃；准确度：0.3℃。

13.负载能力：在28.3 L/min时，能克服35Kpa阻力。

	14.锂电池容量：DC12.6V/10AH。

15.捕获率：≥98％

16.捕获粒子范围： 第一级  ＞7.0um          孔径1.18mm

17.捕获粒子范围： 第二级  4.7-7.0um         孔径0.91mm

18.捕获粒子范围： 第三级  3.3-4.7um         孔径0.71mm

19.捕获粒子范围： 第四级  2.1-3.3um         孔径0.53mm

20.捕获粒子范围： 第五级  1.1-2.1um         孔径0.34mm

21.捕获粒子范围： 第六级  0.65-1.1um        孔径0.25mm

	9
	1%天平
	1．指标参数：

1.1量程：220g

1.2可读性：0.1mg

1.3重复性：≤±0.1mg

1.4线性：≤±0.2mg

1.5称盘直径：90mm

2．仪器特性：

*2.1超级单体传感器（Monolithic），保证称重结果的稳定性和可重复性，温度依赖性最低。

*2.2彩色触摸屏，光滑的玻璃面板，耐腐蚀，且无卫生死角，容易清洁；

2.3开机水平调节提示；

2.4天平内置图形及文本操作指南，方便实验人员快速操作；

*2.5由时间和温度触发的全自动校准和调整功能isoCAL

*2.6自动记录校准数据并存储在天平内存中，便于审计核查；

2.7标配miniUSB接口，无需任何软件可将天平数据直接传输到电脑中的Microsoft Windows® 程序，保存为Micro Office常用格式文件； 

2.8预装应用程序APP，犹如使用智能手机一样容易操作，如混合、组分、统计和转换、称重、密度、百分比、检重、峰值保持、计数和不稳定状态等；

2.9输出符合GLP/GMP标准，且天平自带打印操作指南；

2.10具备下部称量吊钩；

2.11具备防盗装置；

*2.12可配称量辅助原件，用于特殊样品称量；

	10
	PH/离子选择电极测定仪
	1. 适用于实验室液体样品pH值的测量

2． 工作环境：温度范围：-5℃ ~ 105℃，电源：外接AC

3. 技术参数

3.1测量范围    pH：0 to 14.00； mV ：±1500.0

3.2分辨率      pH： 0.01； mV：0.1

3.3测量精度    pH： ± 0.01；mV： ±0.4

3.4温度分辨率  0.1°C

3.5温度精度    ±0.2°C

*3.6 全自动温度补偿

*3.7最多3点校准存储，自动识别3组16种缓冲溶液

3.8同步显示pH、温度和缓冲液

*3.9一键式校准

3.10稳定符号提示读数已达稳定

*3.11标配三合一复合电极

	11
	氨测定仪
	1.要求采用高精度传感器
2.要求内置微型采样泵，泵的吸力大小有十个档位可调
3.内置不少于3000条历史数据并可通过数据列表或曲线图显示
4.可选配SD卡进行数据存储
5.最高支持32G容量的历史数据存储
6.具有连续、分段存储功能，存储间隔时间可调
7.要求配备专业的可视化数据分析上位软件
8.彩色液晶显示技术，要求可显示气体名称、单位、浓度值、最大值、时间等参数
9.支持中英文操作界面，切换简单方便
10.气体浓度单位PPM、mg/m3可快速切换显示
11.电  池为7.4V锂离子充电电池
12.测量精度：＜±3%(F.S)
13.显  示：彩色液晶显示
14.操作语言：中文、英文 
15.工作温度：-40℃～70℃ 
16.工作湿度： 0～95%RH 
17.报警方式：声、光、振动 
18.工作时间：100小时（关泵） 
19.检测气体为氨气(NH3)

20.量  程：0-100PPM

21.精  度：＜±3%(F.S) 

22.最小读数：1PPM 

23.响应时间：≤50秒

	12
	水样采样箱
	1.内尺寸不小于50*35*28CM

2.包装尺寸不小于65*45*40CM

3.材质为进口食品级工程塑料，PU保温盖

4.要求带拉杆，带拖轮，方便移动

5.内置固定式冰盒1个和冰袋10个

6.带数显温度计

	13
	余氯测定仪
	1.适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池等地的生活或工业用水的余氯浓度检测，以便控制水的余氯达到规定的水质标准。 　　　　　　　　　　　

2.测量范围：0-5mg/L                               

3.电源电压：220V   

4.分辨率：0.01mg/L   

5.重复性：1%   

6.线性误差：&plusmn;（5％FS+1个字）

7、余氯计   一台

8、电源线   一只

9、比色皿   二个

10、A/B组试剂   各2包

11.H溶液   2瓶

12、说明书，合格证，保修卡各   一份

	14
	直饮水机


	1.水质要求：市政自来水

2.用途(用水范围）：商业用水

2.水压范围（Mpa）：0.1~0.4Mpa

4.滤芯级数：4级

5.安装方式：中央式

6.温度范围（℃）：5~38℃

7.额定净水量：2000L

8.出水温度：常温水

9.流量：0.5L

10.过滤原理：反渗透


