[image: image1.jpg]«lii

et INESEERERAE

Xinjiang Xuanye Project Management Consulting Co. , Ltd.



[image: image2.jpg]«lii

et INESEERERAE

Xinjiang Xuanye Project Management Consulting Co. , Ltd.





墨玉县疾控中心整体能力提升建设项目       -医疗设备购置招标文件

项目编码：MYXY（GK）2021-020
采购人名称：  墨玉县疾病预防控制中心     
联   系   人：         卡主任            
联 系  电 话：         15026003014     
代理机构名称： 新疆宣烨项目管理咨询有限公司   

联   系   人：            杨经理                   

联 系 电 话 ：          18699860816            

日期：2021 年12月

目   录

一、招标公告
3
二、投标人须知前附表
5
11

三、采购需求

四、投标人须知
36
（一）总    则
36
(二) 招标文件
37
（三）投标文件的编制
37
（四）投标文件的递交
41
（五）开标与评标
42
（六）授予合同
44
五、评标办法
46
六、合同条款
53
七、投标文件格式
56


墨玉县疾控中心整体能力提升建设项目-医疗设备购置    招标公告

项目概况

墨玉县疾控中心整体能力提升建设项目-医疗设备购置的潜在供应商应在政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2021年12月27日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：MYXY（GK）2021- 020
项目名称：墨玉县疾控中心整体能力提升建设项目-医疗设备购置        采购方式：公开招标
采购需求：

	标项序号
	标项名称
	数量
	预算金额（万元）
	单位
	简要规格描述
	备注

	1
	墨玉县疾控中心整体能力提升建设项目-医疗设备购置
	1
	513.9
	批
	墨玉县疾控中心整体能力提升建设项目-医疗设备购置采购、运输、安装及相关服务（具体参数详见招标文件） 
	


合同履行期限：合同签订后25日历日供货并安装完毕。

本项目不接受联合体。

申请人的资格要求：

1、投标商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：

2、具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》；

3、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件），被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）原件。

4、提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品医疗器械备案凭证原件；
5、参加采购活动前三年内，在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” “中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动。以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）。

6、税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明；
7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供企业近一年（2020年度）的财务审计报告原件，2021年新成立公司提供近6个月有效的银行资信证明；

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；
三、获取采购文件

时间：2021年12月3日至2021年12月26日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：政采云平台
方式：在符合该采购公告供应商资格要求条件的前提下，供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件

四、响应文件提交

截止时间：2021年12月27日11点00分（北京时间）

地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）
五、开启

时间：2021年12月27日11点00分（北京时间）

地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名    称：墨玉县疾病预防控制中心
地    址：墨玉县 

联系方式：15026003014
　　　 

采购代理机构信息
名    称：新疆宣烨项目管理咨询有限公司
联系方式：1869986081

二、投标人须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	招标单位
	采购人：墨玉县疾病预防控制中心
联系人：卡主任

电  话：15009003014

	2
	招标代理机构
	名    称：新疆宣烨项目管理咨询有限公司　
项目联系人：杨经理           
联系方式：18699860816     　

	3
	标项名称
	墨玉县疾控中心整体能力提升建设项目-医疗设备购置

	
	标项编号
	MYXY（GK）2021-020

	4
	采购内容
	墨玉县疾控中心整体能力提升建设项目-医疗设备购置采购、运输、安装及相关服务（具体参数详见谈判文件第五章）

	5
	供货期限及质量
	供货期限：合同签订后25日历日供货并安装完毕
质量：合格及以上

	6
	质保期
	产品质保期为3年，在质保期内乙方将免费更换所有故障的零部件，并定期访问用户，了解设备使用情况。

	7
	最高限价
	513.9万元（大写：伍佰壹拾叁万玖仟元整），超出最高限价视为无效报价。

	8
	投标人参加本次投标必须携带以下资格证明文件原件：
	1、投标商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：

2、具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》；

3、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件），被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）原件。

4、提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品医疗器械备案凭证原件；

5、参加采购活动前三年内，在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” “中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动。以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）。

6、税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明；

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供企业近一年（2020年度）的财务审计报告原件，2021年新成立公司提供近6个月有效的银行资信证明；

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10.投标保证金收据原件及银行转账回执单。（墨玉县公共资源平台交易中心开具的投标保证金收据）

以上证件均须单独提供原件，未携带或携带不全者投标将被拒绝。

	9
	投标有效期
	投标截止时间之日起90天

	10
	评审办法
	综合评分法

	11
	是否联合体投标
	不接受

	12
	偏离
	/

	13
	投标文件份数及投标报价表
	纸质版：正本1份、副本4份

电子版：提供U盘一份，必须与纸质版投标文件内容一致；
电子版要求：（单独密封、正本盖鲜章的PDF扫描件一份）；
3. 投标报价表（单独密封）

	14
	开标时间及投标文件递交截止时间
	 2021年12月27日11：00（北京时间）

	15
	投标文件递交及开标地点
	地址：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）。

	16
	投标文件密封
	投标人必须按招标文件规定制作投标文件，正副本可以密封在同一密封袋中，密封袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章）；
2、投标人必须分开制作“投标报价表”密封提交密封袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章），否则视为无效报价，并在信封上标明“投标报价表”的字样，不单独提交投标报价表，其投标被拒绝。

3、投标人需制作U盘密封提交并加盖公章及法人私章（鲜章），否则视为无效投标，密封袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章），并在信封上标明“电子文件”的字样，不单独提交U盘，其投标被拒绝。
4、投标文件袋、电子文件和《投标报价表》密封袋上应写明：
招标单位：                             
项目名称：                             
项目编号：                              
投标人名称：                            
联系人：                                

联系电话：                              

法定代表人：                            
注明：    年  月  日  时前“不能启封”字样等。

	17
	投标文件份数
	投标文件纸质版：正本壹份，副本肆份（合并密封）；

2、电子文档（U盘）1份（单独密封）：电子版必须与纸质版投标文件内容一致（单独密封、正本盖鲜章的PDF扫描件一份）；

3、“开标一览表”一份（单独密封）；

投标文件递交后，一律不退。

	18
	投标文件装订
	响应文件使用A4纸双面打印胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则按废标处理。

	19
	投标保证金
	付款币种：人民币
付款方式：对公转帐

	
	
	（1）投标保证金金额 小写：100000元（壹拾万元整）
（2）递交截止时间： 2021年12月26日19：30（北京时间）
（3）交纳方式：投标人必须以投标单位名义交纳投标保证金，由投标单位基本户存入下述指定专用账户，金额以到账为准，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳投标保证金时，需在进帐凭证上明确资金用途、投标项目名称或标项编号；投标人须考虑投标保证金到帐的时间，未按以上规定转入投标保证金的按废标处理。应于投标截止日之前存入以上账户（必须以公司名义交纳投标保证金且到墨玉县政府采购中心换取交费收据）；

	
	
	投标保证金缴纳账号：
账户名称：墨玉县公共资源交易平台中心

开户行:墨玉县农村信用合作联社

账  号：879010012010178915451 

行  号：402896300016  

	20
	交货地点
	采购单位指定地点

	21
	履约保证金
	不超过中标价的10%，投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交履约保证金；如滞留质保金则无需缴纳履约保证金（以签订合同时双方约定为准）。

说明：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条规定：履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按谈判文件 规定的工期及要求供货，则扣除履约保证金。

	22
	招标代理费
	中标服务费：根据【2011】534号文件的标准计算，收取招标代理服务费，按差额定率累进法计算；招标工作结束后由中标单位支付（即中标人在领取中标通知书时支付）。

	23
	项目分包
	如投标商对多个包进行投标，可以中标  /  包，不可兼中兼得。

	24
	特别提示：
	所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在投标截止10日前以书面形式提出，否则不予受理。
投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于标底时，经评标委员会认可后，视为无效报价（即作否决投标处理）。

	25
	响应国家政策
	一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）

价格扣除

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库[2011]181

号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 6%的价格扣除，

用扣除后的价格参与评审。

2、参加政府采购活动的中小微企业应当提供《中小企业声明

函》、《残疾人福利性单位声明函》原件。

	26
	响应国家政策
	1、若所列产品属于政府强制采购的节能产品，须提供政府最新

一期的节能清单。

2、节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于

国家公布的节能清单中产品；

3、环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采

购国家公布的环保产品清单中的产品。



	27
	核心产品
	 除颤仪、呼吸机

	备注
	1、招标文件中部分加“*”“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、着重点、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

	
	2、除法律、法规和规章规定外，投标文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定为实质性要求条款，对其中任何一条的偏离，在评标时将视为无效投标。

	
	3、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。

	
	4、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。

	
	招标文件费0.00元。


三、采购需求
项目概况：
1、项目名称：墨玉县疾控中心整体能力提升建设项目-医疗设备购置

2、采购单位：墨玉县疾病预防控制中心

3、采购内容：墨玉县疾控中心整体能力提升建设项目-医疗设备购置采购、运输、安装及相关服务（具体参数详见招标文件第五章）

4、供货期限：合同签订后25日历日供货并安装完毕
5、资金来源：北京援疆资金
6、供应商资质要求：

1、投标商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：

2、具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》；

3、法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件），被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）原件。

4、提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品医疗器械备案凭证原件；

5、参加采购活动前三年内，在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” “中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动。以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）。

6、税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明；

7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供企业近一年（2020年度）的财务审计报告原件，2021年新成立公司提供近6个月有效的银行资信证明；

8、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

9、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

10、投标保证金收据原件及银行转账回执单。（墨玉县公共资源平台交易中心开具的投标保证金收据）
二、质量要求：

供应商需提供满足国家、地区、行业标准的产品

三、质保期限：

质保期为3年，质保期内供应商对所供货物实行包修、包换、包维修保养，并提供全方位的技术支持和相关培训，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

四、其他要求：
（1）付款方式：无预付款，设备到场支付30%，安装完成后支付30%，设备调试完成并达到使用要求支付20%，验收审计完成后支付17%，剩余3%作为质保金，质保期满一年后一次性无息退还。

（2）交货地点：采购单位指定地点
资格性审查表（原件）

	供应商名称
	具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》原件
	法定代表人投标的需提供法定代表人身份证明及身份证原件；授权委托人需提供法人授权委托书原件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证原件
	提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品医疗器械备案凭证原件；
	凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，将拒绝其参加本次政府采购活动
	投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的近六个月社保缴纳凭证及个人明细表原件
	税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明原件
	提供2020年度经审计的财务审计报告、22021年新成立公司提供近6个月有效的银行资信证明
	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》原件；
	参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书原件
	投标保证金收据原件及银行转账回执单
	结论：

是否合格
	


货物技术参数及要求

	技术参数

	序号
	仪器设备名称
	数量
	单位
	需求参数
	备注

	1
	微生物过滤检测系统 （c）
	1
	套
	1、适用滤膜直径：47mm/50mm；

2、有效过滤直径：40mm；

3、过滤头数量：1-3个；

4、检测方法：薄膜过滤法；

5、抽滤方式：隔膜泵负压抽滤，无需抽气瓶；

6、抽液速率：100ml/15s(带膜)；

7、过滤头灭菌方式：湿热灭菌、火焰枪快速灭菌；
	

	2
	电泳系统（b）


	1
	套
	1.并联输出：4组

2.*输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V);4-600mA (1mA); 1-300W(1W)

3.外形尺寸（W×D×H）：246×360×80mm;重量：3.2 Kg

4.特点：微电脑智能控制，操作界面更加方便、快捷;工作状态中，可以实时微调

5.*大屏幕LCD，同时显示电压、电流、功率和定时时间

6.*具有存储记忆功能（10组3步程序）

7.参数可以连续设定

6.可单步或分步工作

7.*具有来电恢复功能

8.精致轻巧的外观和造型

9.具有安全保护及报警功能

10.*具有小电流维持功能

11.用途：适宜于普通蛋白、核酸电泳，并适宜一机多槽
	

	3
	酶标仪（b）


	2
	台
	技术指标：

1.操作方式:触摸屏操作。

2.测量范围：0-4.000Abs。

3.滤 光 片：标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片。

4 .波长精度:±1nm。

5.振板功能:具备，速度和时间可调。

6. 精 确 度：±1%或±0.005A。

7.检测速度:单波长﹤5秒/96孔。

8.项目设置：在同一块板上可同时设置10个以上不同的项目。

9.对照设置:可在任意位置设置4对以上的阴阳性对照。

10.存储:可存储100组以上程序，不少于100块标准板的测试结果。

11.质控:可做westguard多规则质控和即刻法质控。

12.打印:内置打印机，可打印中文报告。

13.接口:RS232双向通讯口，2个USB接口，SD卡接口，以太网接口。
	

	4
	自动洗板机


	2
	台
	1.显示屏幕:4英寸以上液晶显示屏

2.可洗板条：适用于平底、U和V型底酶标板或条。

3.冲 洗 头：8或12针冲洗头，分配针和抽吸针独立。

4.残液量：﹤1ul/孔。 5.注液精度：≤1%

6. 清洗液量:10-3000ul/孔，1ul递增。

7.清洗次数：0-99次可调。

8.清洗条数：1-12排可调。

9.浸泡时间：0-24小时可调。

10.振板时间:0-24小时可调。

11.洗液通道：≥3个

12.存储:100组以上程序。

13.孵育:可选配酶标板孵育功能。
	

	5
	多头移液器（套）
	5
	台
	1.高品质步进电机，高准确性高精密度，省时高效；

2.多功能：移液功能&混匀功能&分液功能

3.符合人体工程学设计，轻便省力，降低重复性劳损（RSI）；

4.符合手动移液器操作习惯，操作简单，双旋钮实现多功能简易操控；

5.吸排液速度可调；

6.移液器下半支可支持高温高压灭菌；

7.自动校准，仅需配备带USB接口天平，连上电脑后用户即可自行校准。免去送往第三方校准烦恼。

8.可充电锂电池，配有充电支架，双充电模式，确保不间断使用；

9.推出器弧面设计，枪头由外到内依次瞬时推出， 最大限度减小推力；
	

	6
	空气微生物采样器
	2
	台
	1.  采样头为阳极氧化铝，适用于大部分消毒方式

2采样流量：测量范围(5.00~40.00) L/min，分辨率，0.01 L/min，精确度，优于±2.5%

3.流量计前压力：测量范围（-30.00~0.00）kPa，分辨率，0.01 kPa，精确度，±2.5%FS

4.环境大气压：测量范围(50.00~115.00) kPa，分辨率，0.01 kPa，精确度，±0.50kPa

5.温度测量范围：测量范围（-50~99.9）℃，分辨率0.1℃，精确度，±1 ℃

6. 电池使用时间：5小时以上，配备备用电源（电池）一块，易替换或连接使用
	

	7
	水中微生物膜过滤装置
	1
	台
	1. 过滤支架可整体湿热灭菌，不锈钢材质，清洁方便；

2. 滤杯无菌包装，使用方便；

3. 三个泵头可同时操作，也可独立控制，工作效率高；

4. 独特的取膜结构，取膜方便快捷；

5. 泵头可用火焰快速灭菌，方便连续实验操作；

技术参数technical parameter

型号：3滤头(nai-stv3)、6滤头(nai-stv6)

材料：l304不锈钢

适用滤膜：0.45μm*50mm或0.22μm*50mm

外接真空泵：

抽气速率：≥50l/min

流量：≥50l/min

真空度：0.8mpa
	

	8
	生物显微镜
	4
	台
	一、显微系统：

1、*光学系统：NIS60无限远光学系统；

2、观察镜筒：铰链式三目观察镜筒，可接驳成像系统，30°倾斜，瞳距50-78mm，可调整眼点高低位置，上下调节范围0-34mm，分光比100：0，0：100；

3、目镜：超大视野目镜WF10X（视场数Ф22mm），高眼点，屈光度可调；

4、*物镜：无限远平场半复消色差物镜系列、共5颗、参数必须满足以下要求：

4X物镜：无限远平场消色差物镜，NA≥0.1，W.D.≥30mm盖玻片0.17；

10X物镜：无限远平场消色差物镜，NA≥0.25，W.D.≥10.2mm盖玻片0.17；

20X物镜：无限远平场消色差物镜，NA≥0.4，W.D.≥4.8mm盖玻片0.17；

40X物镜：无限远平场消色差物镜，NA≥0.65，W.D.≥1.5mm盖玻片0.17；

100X物镜：油镜，无限远平场消色差物镜，NA≥1.25，W.D.≥0.2mm盖玻片0.17；

5、物镜转换器：内向式五孔转换器；*物镜转换器含镜头转换编码记忆功能，自动识别镜头倍率；切换不同物镜镜头时，照明系统自动智能切换到最佳亮度；

6、照明系统：3W LED，预置中心、亮度连续可调，可升降式阿贝聚光镜NA1.25，明场、暗场通用，集光镜中内置可变光阑；

7、调焦系统：粗微调同轴，粗调带锁紧装置（防止撞镜头），可设置松紧，微调格值2μm，；

8、载物台：双层同步带传动机械载物台，尺寸≥230*150mm，行程≥75*50mm；

9、CCD接口：标准C型接口0.5X，齐焦可调；

10、*观察方式：明场、暗场观察，可扩展相衬、偏光、荧光观察；

11、*机架底座前端有液晶显示屏，可显示显微镜的使用状态，包括倍率、光照强度、待机状态等

二、成像系统：

1、芯片类型：SONY CMOS SENSOR

2、芯片尺寸：
1/1.2"
3、颜色类型：彩色

4、*像元尺寸： 2.9*2.9(μm)
5、像元合并模式：1*1、2*2、

6、帧率@分辨率：45fps@3072*2048   3840  2160

7、曝光时间：  0.2-15s

8、色温：2000-15000K

9、图片格式：TIFF/JPG/PNG/DICOM

10、数据接口：USB3.0

11、*工作流逻辑设计：从操作者使用角度出发，考虑最佳的操作步骤，通过模块化设计，重新定义了图像高效拍摄-处理-测量-报告输出的完整相机工作流。集合Ultra-Fine最新的图像处理算法，大大节省操作时间，有效提高操作者工作效率。

12、语言：八种语言任意切换。

13、测量：静态图像的两点间距、平行线距、角度、弧度、圆半径、任意多边形的面积、周长等19种测量方式。测量矢量图形设置：虚线、实线、箭头线、粗细、色彩、字体、字号矢量图形二次编辑、移动等。

14、自动设置：曝光、色阶、白平衡，手动设置:曝光、增益、伽马、平场校正。

15、图像采集:单帧捕获、视频录像、延时录像、帧拍摄、帧拍摄成录像。

16、*实时图像拼接：动态的捕捉定量位移后的图像后自动后台无缝拼接，完美展现超大视野全景显微图像。

17、*实时景深融合：对不同焦平面的光学显微图像(同一视场)的图像进行融合,可以实现在高倍显微镜下对大落差样品表面的整体观察,解决光学景深小的问题。
	

	9
	生物解剖镜子


	1
	台
	1. 3800万像素1/2.3寸CMOS 图像传感器；

2.  HDMI&USB2.0双输出；

3. TF卡拍照存储，JPG格式，照片尺寸4608x3456，1080P 4K视频录制

4. 冻结/解冻功能；

5. 缩放功能；

6. 遥控操作，拍照不抖动图像更清晰；

7.3800万像素1/2.3寸CMOS 图像传感器；


	

	10
	倒置显微镜


	1
	台
	观察方法
荧光（蓝/绿激发）
√

荧光（紫外激发）
√

相衬
√

观察方法
明场
√

照明器
荧光照明器
汞灯
√

光导照明
√

物镜转换器
手动
标准型
内置 4孔位

载物台
机械的
平板载物台
√

聚光镜
手动
超长工作距离聚光镜
NA 0.3/ W.D. 72 mm (内置)

镜筒
宽视场（FN22）
三目镜筒
√

*观察方法:明场、相衬、荧光等多种观察方式

光学系统：无限远平场消色差光学系统

一体式铰链式三目观察镜筒, 30°倾斜,瞳距 48-75mm

目镜：大视野目镜10X，Ф22视场，高眼点，-5～+5视度可调

*物镜：平场消色差物镜

无限远平场长距物镜4X   NA=0.1  WD=18

无限远平场相差物镜10X  NA=0.25   WD=10

无限远平场相差物镜20X  NA=0.4  WD=5.1

无限远平场长距物镜40X  NA=0.6   WD=2.6

转换器：五孔物镜转换器

*载物台：台面大小：160（宽）×250（长）mm。载物台插入圆板。接长托板:70×180mm。

机械移动尺：移动范围：120（宽.）×78（长）mm

相衬滑板：10×-20×、40×预调心型相衬滑板

聚光镜：超长工作距离聚光镜，数值孔径0.3，工作距离72mm。

焦距调节：同轴粗微调焦机构,通过转换器的上下移动进行调焦.

粗调行程每圈37.7mm,微调行程每圈0.2mm

*垂直照明装置：100WHBO超高压球型汞灯；B、G、U双激发光波滤色组件:

B激发光波滤色组件：激发BP460-490  截止BA520  分色DM500

G激发光波滤色组件：激发BP510-550  截止BA590  分色DM570

U激发光波滤色组件：激发BP330-385  截止BA420  分色DM400

*荧光电源：220V/110V交流输入(可切换)，数字显示带计时器

透射照明系统：6V30W卤素灯，光强连续可调
	

	11
	荧光显微镜


	1
	台
	技术规格

光学系统：无限远光学系统

观察头：铰链式三目观察头，30°倾斜，视度可调，瞳距48-75mm

目 镜　：大视场目镜WF10×20mm

物 镜：无限远平场消色差物镜：4×，10×，40×（弹），100×（弹，油）

转换器：四孔转换机构

平 台：　双层移动平台，平台尺寸：140×140mm，移动范围：75×50mm

聚光镜：NA 1.25阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片托架，齿轮齿条调节机构

调焦系统：　粗、微动同轴调焦，微动格值0.002mm，粗调行程每圈37.7mm，调焦范围22mm

*专用显微镜背部搬运把手位。

荧光垂直照明装置：B、G双激发光波滤色组件:

B激发光波滤色组件：激发BP460-490  截止BA520  分色DM500

G激发光波滤色组件：激发BP510-550  截止BA590  分色DM570

*垂直照明装置：100WHBO超高压球型汞灯；B、G、U双激发光波滤色组件:

*荧光电源：220V/110V交流输入(可切换)，数字显示带计时器


	

	12
	暗视野显微镜


	1
	台
	目镜筒：双目铰链式观察筒,30°倾斜,可360°旋转。

放大倍数：40倍-1600倍

物镜转换器：四孔转换器

机械筒长：160mm

目镜：WF10X/Ф18mm,WF16X/Ф11mm

物镜：4X/0.10,10X/0.25,40X(S)/0.65,100X(S)oil/1.25

瞳距：55mm-75mm

载物台：140×140mm

移动范围：55×30mm

聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片

电光源：卤素灯6V/20W,亮度可调

调焦机构：粗微动同轴调焦机构

微调格值：0.002mm
	

	13
	低温高速离心机
	1
	台
	终生免维护、高扭矩、无碳刷变频式马达

3. *可调速控制系统：10种加速，10种减速选项可供选择

4. 采用马达驱动式安全门锁。

5. 转子不平衡检测系统：转子检测到重量不平衡时，机器将自动停止运行

6. 变频微控制器能自动检测速度并对速度进行微调和控制.

7. 过速和过热保护系统：当速度和温度超出安全限后，离心机停止运行并报警

8. *大LCD屏，能清晰地显示运行状况，包括转子型号、离心力、速度、温度和时间等；

9. 离心机腔室的侧面板和底板采用一次性冲压成型技术，由一块钢板构成。

10. *外表面喷涂抗菌涂层，在24小时内消除柜体表面99.9%的滋生细菌。

11. 运转模式：瞬时离心、持续离心和定时离心可供选择

12.快速预冷功能：温度从室温降到4℃，耗时不超过10min

13.最大离心力：20878*g

14.*最大转速：16000rpm

15*最大容量：6*10ml

16.可选转头数量：10个

17.转速范围：200-16000rpm

18.工作板转头，可离心各种微孔板、深孔板、PCR板、细胞培养板等

19.*温度控制范围：-20℃—40℃

20.*程序存储容量：99个
	

	14
	普通离心机
	4
	台
	全钢结构多层防爆设计，运行性能安全超稳。

自检，告警保护功能，轻合门盖，即可关闭腔门，超速、不平衡保护，安全可靠，方便快捷。

3、采用微机处理器精准控制，数字显示转速、时间等参数，按键编程，切换显示运行参数及RCF值。

4、采用大力矩无碳刷直流电机，操作简便；免维护，无粉尘，升降速快。

5、配有多种转头，并可根据试验要求设计各种适配器，一机多用。

6、三级减振，离心效果达到最佳。

7、适用于任何实验室，占地面积小，大大节省有限的实验室空间，开盖高度低。也适合于带有架子的实验室台面。

8、*仪器最高转速4000转/分；最高离心力2390*g；最大容量：6×50ml。

7、转速精度：±20r/min；定时范围：1min~99min，最后一分钟时间倒计秒。
	

	15
	高压灭菌器
	4
	台
	序号
设备参数

1
立式手轮灭菌器

1.1
容积：50L

1.2
材质：06Cr19Ni10不锈钢

1.3
设计压力：0～0.28Mpa

1.4
设计温度：150℃

1.6
主体保温：10mm玻璃棉

1.7
腔壁加热：覆盖式金属加热板

2
密封门

2.1
门板：拉伸门板，材料厚度≥2.5mm

2.2
材质：06Cr19Ni10不锈钢

2.3
开关门方式：手动平移式密封门

2.4
安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开。

2.5
门密封方式：自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成

2.6
门罩：采用玻璃钢高效隔热材料模具成型

3
管路系统

3.1
控制阀门：进口直动式电磁阀3个，手动球阀1个

3.2
蒸汽产生方式：主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源

3.3
注水排水方式：自动注水、自动排水

3.4
储水装置：配有内置收集水箱，少量蒸汽排出，汽水内循环使用，环境清洁干燥

3.5
压力表：量程：0～0.4MPa  精度等级：1.6级

4
控制系统

4.1
控制方式：实时采集锅内蒸汽的温度

4.2
界面显示：四位数码显示屏，显示精度0.1℃；指示灯闪烁显示当前工作阶段；

一键启动，方便快捷；

4.3
流程控制：注水、升温、灭菌、排水排汽、干燥全过程自动控制；采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气

4.4
报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警

4.5
安全保护：带超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置、漏电保护装置

5
程序系统

5.1
程序名称：裸露器械、器械包、敷料、橡胶、液体类、固体自定义，液体自定义7种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌，灭菌-保温

5.2
适用范围：非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌

6
整体参数

6.1
装载装置：灭菌消毒桶1个

6.2
设备电源：单相：AC220V，50Hz

6.3
设备功率：50L-4.4KW

6.4
通过卫生安全评价：提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告
	

	16
	干烤灭菌器
	5
	台
	技术参数

温度范围：RT+10°C~300°C

温度波动度：±1℃

温度均匀度：≤最高工作温度±2.5%

箱内循环方式：强制对流，背部加热

报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

内部尺寸W×D×H（cm）：35×35×35

内部容积（L）：42

搁板：2

功率（W）：1600

电源：1Ø 220V 50Hz
	

	17
	高精度恒温恒湿箱
	1
	台
	技术参数

温湿度控制方式
微电脑PID控制

控温范围
0～60℃

温度波动
±0.5℃

温度均匀性（37℃时）
±1.0℃

湿度范围
50～95％RH

湿度波动
±3～±5%RH

加湿方式
内置加湿系统

加热/制冷
不锈钢电加热器/密闭无氟压缩系统

定时范围(h)
0～999:59
1-5999min

电源电压
AC220V/50HZ

隔板
标配2块，数量可增加
	

	18
	恒温培养箱
	9
	台
	技术参数

温度范围：室温+5°C~85°C

温度均匀度：≤±2°C

温度波动度：≤±2°C

加温方式：后部加热方式

箱内循环方式：强制对流

报警类型：超温报警、温度探头损坏报警

温度控制器：触摸屏显示，P.I.D控制器，内部尺寸W×D×H（cm）：36×37.9×42

内部容积（L）：57

搁板：2

功率（W）：300

电源：1Ø 220V 50Hz符合
	

	19
	霉菌培养箱
	1
	台
	对流方式

强制对流方式

湿度波动度

±3～±5%RH

湿度范围

50～95％RH（微电脑 PID 控制）

控温范围

0～60℃（微电脑 PID 控制）

温度分辨率

0.1℃

温度波动性

±0.5℃

温度均匀度（37℃时）

±1
℃

加湿方式

内置加湿系统（标配）

定时范围

1-5999min

过热保护

程序控温保护、串有过热保护器

灭菌方式

紫外灭菌灯（可定时设置）

制冷剂

R134a  (  无氟环保制冷剂）

电源

220V±10%；50Hz

显示屏

彩色液晶触摸屏

隔板

标配2块

观察窗

复门带观察窗

U 盘数据储存（标配）

远程控制 PC 接口（标配）
	

	20
	co2培养箱
	1
	台
	1.加热方式：水套式

2.控温范围：室温+5℃－60℃

3.温度分辨率：0.1℃

4.温度波动度：37℃时≤±0.2℃

5.温度均匀度：37℃时≤±0.3℃

6.CO2控制范围：0-20%

7.CO2控制方式：红外传感器

8.CO2恢复时间：≤浓度值×1.2min

9.加湿方式：自然蒸发
	

	21
	厌氧培养箱
	1
	台
	技术参数

培养室温度范围：RT+3℃~60℃

温度均匀度：≤±1℃

温度波动度：≤±0.3℃

厌氧等级：操作室含氧量≤1%

取样室形成厌氧状态时间：≤5分钟

取样室形成厌氧（微需氧）方式：

真空+气体置换式（99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）

真空+气体置换式（99.99%氮气或氧气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）

取样室形成厌氧操作方式：手动按键切换

操作室形成厌氧状态时间：≤1小时

操作室形成厌氧（微需氧）方式：

真空+气体置换式（99.99%氮气或氢气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）

真空+气体置换式（99.99%氮气或氧气5%二氧化碳10%氮气85%组成的混合气）

操作室厌氧环境维持时间：在停止补充微量混合气体的情况下＞12小时

操作室形成厌氧操作方式：手动按键切换

温度控制器：LCD液晶屏显示，P.I.D.温度控制器

搁板：2

功率 (W)：600

电源：1Ø 220V 50Hz

备注：外部高度（H）含 16.5cm 配件
	

	22
	恒温水浴箱
	3
	台
	技术参数:

孔数

   4

加热功率    1000W

温控范围    室温~100℃

温升速度
   至100℃≤70min

控温精度     ≤±0.5℃
	

	23
	恒温摇床培养箱
	1
	台
	技术参数：

振荡方式                  回旋式

温度分辨率
0.1℃

控温范围
RT+5～60℃

温度波动度/偏差          ±1℃/±2℃

转速范围/偏差       30-300rpm/±1rpm

振幅
26mm

显示方式
触摸屏

紫外灭菌
选配

照明灯
选配

定时范围                 0～999时59分

标准配置
12x250ml

电源
AC220±22V/50±1HZ

安装功率
800W
	

	24
	低温冰箱（-20）
	4
	台
	技术参数
类型（搁架/抽屉）/材质搁架/不锈钢

层数                          3

制冷方式（风冷/直冷）
直冷

除霜方式（自动/手动）
手动

制冷剂/g
R290/90g

噪音级别
53dB(A)

温度
环温
10~32℃

温度范围
-10℃~-25℃

温控器
电子温控
	

	25
	低温冰箱（-85）
	1
	台
	技术参数类型（搁架/抽屉）/材质
搁架/不锈钢

层数
3

制冷方式
直冷

除霜方式 
自动

制冷剂/g
R290/225g  R170/70g

噪音级别
55dB(A)

温度环温10~32℃

温度范围
-40℃~-86℃

控制

蒸发器类型
内藏盘管式

蒸发器材料
铜管

冷凝器类型
铜管铝翅片

冷凝器材料
铜管

传感器类型
PTC

温控器
电子温控

显示方式（LCD/LED)
液晶屏
	

	26
	液氮管
	2
	个
	≥20MM
	

	27
	超低容量喷雾器
	1
	台
	产品特点

1无需外接电源,一键启动,行走灵活方便

2.多孔喷头雾化、备用替换喷头

3.无需漏斗的大口径加水口

4.无污染、、零排放、无废气、低噪音

5.加厚桶型，安全背带

技术参数

工作动力：蓄电池

工作压力：0.2-0.45Mpa

工作电压：12V

电池容量：12v8AH

工作时间: 6小时

容量：20L
	

	28
	均质器
	1
	台
	控制方式+参数储存：微电脑控制+8段组合编程

显示方式：大屏幕液晶显示

拍机时间：0.1-99分59秒或连续运转

拍机速度：3-12次/秒

加热功能：无

温控范围：无

消毒功能：无

有效容积：3-400ML

无菌袋尺寸：17x30CM

拍击箱体：不锈钢

拍击间距：0-50mm可调

启动模式：柔和启动

暂停功能：有

电源/功率：V220/200W

防夹功能：带自动停止防夹功能

其他：可装卸视窗+钢化玻璃安全门
	

	29
	微量振荡器
	2
	台
	电压 [VAC]
100-240

频率 [Hz]
50/60

功率 [W]
40

运行方式
圆周

周转直径[mm]
3mm

最大载重量（带夹具）[kg]
0.5

电机
直流无刷电机

电机输入功率[W]
18

电机输出功率[W]
10

转速显示
刻度

速度范围 [rpm]
单孔板: 0-1500rpm

双孔板: 0-1000rpm

允许环境温度 [°C]
5-40

允许环境湿度
80%

DIN EN60529 保护方式
IP21
	

	30
	样品粉碎机
	1
	台
	粉碎室直径（mm）&phi;135

一次投入量（克）
 200

电机转数（rpm）
 24000

粉碎效果（目）
 60～200

额定功率（kw）
 0.8

外形尺寸（宽*深* 高mm）200*220*330

外包装尺寸（宽*深*高mm）250*250*400

电源（50/60Hz）额定电流AC220V/3.6A
	

	31
	1/万电子天平
	1
	台
	1.可读性（mg）：0.1mg；

2.称重范围(g)：220g；

3.称盘尺寸(mm)：ф90mm；

4.重复性（≤±mg）：0.1mg；

5.线性(≤±mg)：0.2mg

6.校准：外部校准

7.平均响应时间：2.5s

10.操作条件-温度：+10 – +30 °C

11.部校准砝码：200 g | E2

12.前置式水平仪。

13.防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰。 

14.五面玻璃防风罩，视野清晰。 

15.超级双杠杆单体传感器。 

16. 40MHz高速微处理器MC1。 

18.内置RS232接口，符合GLP标准。
	

	32
	1/千电子天平
	3
	台
	1.可读性（mg）：1mg；

2.称重范围(g)：220g；

3.称盘尺寸(mm)：ф115mm；

4.重复性（≤±mg）：1mg；

5.线性(≤±mg)：2mg

6.校准：外部校准

7.平均响应时间：1s

10.操作条件-温度：+10 – +30 °C

11.部校准砝码：200 g | E2

12.前置式水平仪。

13.防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰。 

14.五面玻璃防风罩，视野清晰。 

15.超级双杠杆单体传感器。 

16. 40MHz高速微处理器MC1 

18.内置RS232接口，符合GLP标准。

19.下部吊钩，满足大体积称量。

20.具有自动校准系统。

21.具有密度直读功能，直接显示测得的密度。 

22.左右除皮键，满足不同使用习惯。 

23.四级防震。 

24.计算因子功能。

25.超载保护功能，有效保护天平。

26. 全自动故障诊断，及时进行修理。

27. 拥有动态温度补偿。

28. 应用程序：计数、动物称重、百分比称量、净重求和、单位转换、合计、计算（乘、除）
	

	33
	可见分光光度计
	2
	台
	波长驱动
自动波长

波长范围
200~1000nm

波长准确度
±2nm

波长重复性
0.5nm

光谱带宽
4nm

透射比准确度
±0.5%T

透射比重复性
0.2%T

透射比范围
0.0-200%T

光度范围      -3-3A ，0~200%T，0~9999C

杂散光
0.2%T@220nm、360nm

稳定性
±0.002A/小时

显示系统
128*64位点阵液晶显示

通讯方式
USB接口

打印机
选配

分析软件
支持

噪声水平
0.001A/2min@500nm

基线平直度
0.002A/h
	

	34
	旋光测定仪
	1
	台
	测量范围：±45°

光源/LED发光二极管+干涉滤光片 波长：589.44nm

测量模式：旋光度

 zx读数：0.002°

准确度：±（0.01°+测量值×0.05%)

重复性(max偏差)：≤0.01 °

可测样品min透过率：10%
	

	35
	折光仪
	1
	台
	技术参数：

1.测量范围：nD: 1.3000-1.7000（nD）Brix: 0.0-100.0%

2.分辨率： nD: 0.0001（nD）    Brix: 0.1%

3.精确度： nD: ±0.0001（nD）  Brix:±0.1%

4.温度控制方式：流通池

5.温度测量范围： 0 - 95℃

6.温度测量分辨率： 0.1℃

7.输出方式：RS232

9.特点：500组数据，内置7中行业测量标准方法

10.棱镜：硬质玻璃

11.电源：100-240V，50/60Hz
	

	36
	气相色谱仪
	1
	台
	仪器工作条件：

2.1.电源：220V ± 22V，50Hz

2.2.温度：15℃-35℃

2.3.相对湿度：5%-95%

3、注样器

3.1.*可同时配置三个（两种类型）注样器，可实现三路注样器独立控温，控温精度在0.1℃。

配备全自动电子压力控制系统EPC，具备室温补偿和自动大气压补偿功能。

3.2.分流/不分流注样器

3.2.1.电子或手动控制压力/流量

3.2.2.室温以上10℃~400℃

3.2.3.*分流比：0~9999.9

3.2.4.气体流量设定范围：0－200mL/min（N2）

3.2.5.气体流量设定范围：0－1000mL/min（H2）

4.1.*加热区域：可实现柱恒温箱、三路注样器、三路检测器和两路辅助共计九路加热区的单独控温

4.2.加热区均设计有两种过温保护，其中一种为软件过温保护，另一种为硬件过温保护。

4.3.两路辅助控温，三检测器三注样器独立控温

5、柱温箱

5.1.*大容量柱箱，安装有毛细色谱柱和填充色谱柱

5.2.温度范围：室温以上5℃~450℃

5.3.*双路后开门装置：调整了前后开门机构，完成了柱箱后开门机构设计，可开启90度。风道口利用其实现开启和闭合，使风道排风时更顺畅，提高降温速度。

5.4.*程序升温：999阶

5.5.*最大升温速率50℃/min

5.6.室温每变化1℃柱温变化＜0.01℃

6、检测器

6.1.*可同时配置三个（五种类型FID、FPD、ECD、TCD、AFS）检测器，可实现三路检测器独立控温，控温精度在0.1℃，后期可拓展（HID、TSD、SCD检测器）。6.2.*配备全自动电子压力控制系统EPC，具备室温补偿和自动大气压补偿功能。

6.3.检测器采集数据频率可选择高（100Hz）中（50Hz）低（20Hz）三挡

6.4.氢火焰离子化检测器(FID)

6.4.1.可安装EPC模块

6.4.2.最高设定温度：450℃

6.4.3.检测限：≤1.5×10-12g/s(n - C16)

6.4.4.噪声：≤10μV（1.0×10-14A）

6.4.5.漂移：≤100μV（1.0×10-13A）

6.4.6.线性范围：107

6.5.电子捕获检测器(ECD)

6.5.1.最高设定温度：450℃

6.5.2.检测限：≤1.0×10-14g/mL(γ- 666)

6.5.3.噪声：≤20μV

6.5.4.漂移：≤50μV

6.5.5.线性范围：103

6.5.6.放射源：15mC 63Ni

7、电子压力控制（EPC模块）

7.1.压力控制精度高，符合色谱类应用检测

7.2.可切换压力/流量控制

7.3.可根据载气类型自动调整

7.4.安装EPC模块后自动识别EPC的类型

7.5.根据当前状况自动整定EPC模块

7.6.*模块化的EPC类型（注样器EPC、检测器EPC、辅助EPC）

7.7.*压力精度控制：0.01psi

7.8.压力设定范围：0－100psi


	

	37
	高效液相色谱仪
	1
	台
	高压恒流泵

1.
流量设定范围：0.0001～10.0000mL/min；

2.
设置步长：0.0001mL/min；

3.
压力范围：0～42MPa；

4.
压力脉动：0.07MPa（10MPa，C18，甲醇1mL/min）；

5.
流量设定值误差：±0.2%；

6.
流量稳定性：RSD≤0.06%；

7.
梯度误差：≤1%；

8.
柱塞清洗：标配主动在线柱塞清洗模块；

9.
漏液探测：标配漏液探测模块；

自动进样器

1.
工作站无缝连接；

2.
重复性：满环进样<0.3RSD,部分进样<0.5% RSD,无损进样<1 %RSD （进样体积>5uL）；

3.
线性相关系数：>0.999；

4.
交叉污染：<0.005%（萘）；

5.
样品位数：120位 (2*60，2mL)；

6.
注射器规格：标配：500uL；

7.
定量环规格：标配：100uL；

8.
进样阀切换时间：<60ms；

9.
位置控制精度：<0.2mm；

10.
进样针清洗：不限次数内外针清洗并吹干，可在样本间或每一针之间清洗；

柱温箱

1.
与工作站无缝连接；

2.
温度设定范围：4℃-80℃（0.1度步进）；

3.
控温范围：室温-10℃～80℃；

4.
温度稳定性：±0.05℃；

5.
温度设定分辨路：0.1℃；

6.
预热：内置1路预热模块。
	

	38
	固相微萃取系统
	1
	套
	电源
220-240 VAC 50/60Hz  8A

微波频率
2450MHz

整机安装功率
1800W

微波最大输出功率：1000 W，微波非脉冲连续自动变频控制

转盘设计
同时装MP-100密封消解罐8个

压力测量控制系统
压电晶体压力传感，控压范围：0-10MPa (1500psi)，精度&plusmn;0.01MPa

温度测量控制系统
高精度铂电阻温度传感，测温范围：0-300℃, 精度&plusmn;1℃

样品反应罐外罐
宇航复合纤维材料防爆

样品反应罐内罐
进口TFM材料

炉腔排风系统：大功率耐腐蚀轴流式风机，冷却时间低至15min

工作环境温度
0-40 &deg;C

工作环境湿度
15-80%RH
	

	39
	顶空进样装置
	1
	台
	1. 样品加热温度控制范围：

室温—240℃ 以增量1℃任设；

2. 阀进样系统温度控制范围：

室温—220℃ 以增量1℃任设；

3 样品传送管线温度控制范围：

室温—220℃ 以增量1℃任设 ；

4. 温度控制精度： < ±0.1℃ ；

5．顶空瓶工位： 12个工位；

6. 顶空瓶规格： 标准  10ｍl、20ｍl .

7. 重复性： RSD <1.5% （和GC性能有关）；

8. 进样加压范围： 0～0.4Mpa（连续可调）；

9.反吹清洗流量： 0～20ｍl/min （连续可调）
	

	40
	吹扫捕集装置
	1
	台
	1. 除水阱温度控制范围：

室温—240℃   以增量1℃任设  加热功率约400W；

2. 阀进样系统温度控制范围：

室温—220℃   以增量1℃任设   加热功率约60W；

3. 样品传送管线温度控制范围：

室温—220℃   以增量1℃任设   加热功率约40W；

（为了操作安全，传送管线温度控制采用低压供电）

4. 捕集管脱附温度控制范围：

室温～400℃   以增量1℃任设；

（升温速率〉2000℃/min）

5.冷阱温度：制冷温度可达零下30度，采用电子制冷装置；

6. 样品温度控制范围：

室温—240℃   以增量1℃任设  加热功率约200W；

7. 温度控制精度：< ±0.5℃ ；

8. 温度控制梯度：< ±1℃；

9. 样品瓶工位：30位；

10. 样品瓶规格：40ml ；

11. 吹扫流量：0～100ml/min （连续可调）；

12.反吹流量：0～200ml/min （连续可调）；

13. 配备备用电源（电池）一块，易替换或连接使用
	

	41
	薄层色谱系统
	1
	套
	招标参数

1.扫描方式：线性扫描，双波长扫描，多通道扫描

2.光源：254-365nm紫外光源、400-750可见光源。

3.分辨率可达10um

4.重现性:&ge;99%

5.检测方式：反射法、荧光法。

6、算法：归一法，内标法，外标法，符合药典要求。
	

	42
	PH/离子选择电极测定
	2
	台
	仪器级别：0.01级

测量范围：pH：(-2.00~18.00) pH mV：（0~±1999）mV(自动极性显示)

最小显示单位：0.01 pH，l mV，0.1℃

温度补偿范围：（0.0~60.0）℃。温度测量范围（0.0~100.0）℃

电子单元基本误差：pH：±0.01 pH mV：±0.1％FS

仪器的基本误差：±0.02 pH±l个字

电子单元输入电流：不大于2×10-12A

电子单元输入阻抗：不小于1×1012Ω

温度补偿器误差：±0.01 pH

电子单元重复性误差：pH：0.01 pH±l个字

mV：1mV±l个字

仪器重复性误差：不大于0.01 pH±l个字

电子单元稳定性：±0.01pH±l个字／3h

外形尺寸1×b×h，mm：240×180×70
	

	43
	甲醛测定仪
	1
	台
	检测气体： 甲醛（CH2O） 电化学传感器

测量范围： 0-10,50,100PPM

分辨率： 0.01PPM(0-100PPM)

温湿度： 选配件，温度检测范围：-40~120℃，湿度检测范围：0-100%RH

检测方式： 泵吸式，内置强力抽气泵，流速：100-1000mL/min可调，可在微负压环境下工作

检测精度： ≤±3% 线性误差： ≤±1%

响应时间： S20秒（T90） 零点漂移： ≤±1%（F.S/年)

恢复时间： S20秒 重复性： ≤±1%

检测模式： 实时检测、定时检测可设置

存储模式： 实时存储、定时存储可设置；可存储数据100000组，可在屏幕上查看历史数据

防爆标志： Exdll CT4（本安型） 壳体材料： ABS+PC

防护等级： IP65 工作温度： -30~60℃

工作电源： 4000mA可充电聚合物电池 工作湿度： ≤95%RH，无冷凝，配备备用电源（电池）一块，易替换或连接使用

工作压力：- 30Kpa~200Kpa
	

	44
	一氧化碳测定仪
	2
	台
	检测气体： 一氧化碳(CO) 进口电化学/红外传感器

测量范围： 0-100,1000,2000,10000PPM

分辨率： 0.01PPM(0-100PPM),0.1PPM(0-1000PPM)，1PPM(1000PPM以上)

温湿度： 可选配件，温度检测范围：-40～120℃，湿度检测范围：0-100%RH

检测方式： 泵吸式，内置强力抽气泵，流速：100-1000mL/min可调，可在微负压环境下工作

检测精度： ≤±3% 线性误差：≤士1%

响应时间：≤20秒（T90） 零点漂移：≤±1%（F.S/年)

恢复时间： ≤20秒 重复性： ≤士1%

检测模式： 实时检测、定时检测可设置

存储模式： 实时存储、定时存储可设置；可存储数据100000组，可在屏幕上查看历史数据

防爆标志： ExdIICT4（本安型） 壳体材料： ABS+PC

防护等级： IP65

工作温度： -30～60℃

工作电源： 4000mA可充电聚合物电池，配备备用电源（电池）一块，易替换或连接使用

工作湿度： ≤95%RH，无冷凝

工作压力： -30Kpa～200Kpa
	

	45
	二氧化碳测定仪
	2
	台
	测量:对象CO2

测量精度：  定制

分辨率：定制

电压：5v

尺寸高：190×宽57×厚45mm

重量：＜0.3Kg

电源：≥2000mAh电池，配备备用电源（电池）一块，易替换或连接使用

类型：便携式
	

	46
	空气采样装置
	4
	台
	1、流量范围：0-3.0L/min、0.1-1.5L/min

2、抽气负压：>23500Pa【即160mm（Hg）】

3、*流量准确度：±5%

4、*稳  定  性：≤5％

5、*定时精度：≤±0.1％

6、工作噪音：<55dB

7、环境温度：－5～40℃

8、相对温度：<95%

9、工作电压：交直流两用，AC220V±10V 50Hz、DC12V充电电池

10、充电电流：500mA

11、连续、断续工作时间：4～24小时，配备备用电源（电池）一块，易替换或连接使用
	

	47
	臭氧测定仪
	1
	台
	测量范围
0.1-100ppm

测量精度
±10%（示值）

分辨率
0.001ppm

吸收池长度
150mm

测量时间
12s

开机热机时间
≤10分钟

温控温度
40℃~90℃

环境温度
10~40℃

环境湿度
10~90%RH

气体流量
1L/min

气体通道口径
Φ4 mm

打印时间间隔
12s

测量方式
半自动

配备备用电源（电池）一块，易替换或连接使用
	

	48
	高速大容量旋转蒸发仪
	1
	台
	旋转瓶
20L，法兰口φ125mm

收集瓶（L）
10

主机调速
数显直流无级调速

主机转速（rpm）
20～130

旋转电机（W）
250

冷凝管         立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管

加热锅
不锈钢水浴

温度控制
数显控温，常温～99℃

可达真空度
399.9Pa（3mmHg以下）

蒸发能力（L/h）
水5，乙醇 11

升降功能
电动升降

升降行程（mm）
0～190mm

电源（V/Hz）
3～，380V，50Hz

整机功率（kW）
6.3

外形尺寸(mm)
1165L×600W×1775H


	

	49
	环境级x、γ计量率仪
	1
	台
	测量范围   0.01μSv/h~200μSv/h

测量精度0.02μSv/h

报警阈值0.75μSv/h

报警响应时间10.5s

环境温度-20℃~+45℃℃

相对湿度0~95%RH(+35℃)

功耗7.5W
	

	50
	个人剂量报警器
	1
	台
	补偿型GM计数管，低能响应得到提高；

2、高灵敏度，；

3、探测射线：χ、γ射线；

4、测量范围：0.01usv/h — 99.99msv/h；

5、通过液晶显示辐射指示条和报警频度双重提示来表示个人所处环境辐射的强弱，辐射强度对应报警频度如表3-1；

6、能量响应：＜±20%（50KeV—1.3MeV）；

7、声光闪烁报警和背光报警可以互相切换；

配备备用电源（电池）一块，易替换或连接使用
	

	51
	紫外线强度分析仪
	1
	台
	波长范围λ1，峰值波长λp
（230～275）nm，λP＝254nm

波长范围λ2，峰值波长λp
（275～330）nm，λP＝297nm

辐照度测量范围      (0.1～199.9×103) μW/cm2

紫外带外区杂光       UV254<0.1%，UV297<0.05%

相对示值误差
±8％（相对于NIM标准）

角度响应特性
±5% （α≤10°）

线性误差
±1%

换档误差
±1%

短期不稳定性
±1%（开机30min后）

疲劳特性
衰减量<2%

零值误差
满量程的±1%

响应时间
<1秒

使用环境
温度(0~40)℃；湿度＜85％RH

电源
6F22型9V积层电池（非充电电池）
，配备备用电源（电池）一块，易替换或连接使用

整机功耗
＜0.1VA

配备两只探头
	

	52
	声级计
	2
	台
	仪器等级：符合JJG188检规IEC61672标准2级的要求。

声校准：HS6020（94dB，1000Hz）声级校准器

测量范围：40～130dB（A）

级程分档设置：

L（低）：40dB～100dB，＞100dB过载指示

H（高）：70dB～130dB，＜70dB欠量程指示，＞130dB过载指示

频率特性：A计权

时间计权与保持设置

①x0001    快特性F，指数时间常数125ms

②x0001HOLD（ 保持）：保持最大瞬时声级

显示器：三位半液晶显示器

分辨率：0.1dB

传声器：1/2英寸（￠12.7mm）HS14423型测试电容传声器

电源：DC7V-9V，使用一节9V叠层电池，配备备用电源（电池）一块，易替换或连接使用

工作环境：温度：-10～50℃

湿度：25～90%RH

大气压：65～108kPa
	

	53
	听力计
	1
	台
	产品技术参数：

★多种操作：  单机操作、电脑操作，触摸键给声，安全耐用，有效降低本底噪声

通道: 
两个独立的信号通道

★测试频率：   气导125～8000Hz，骨导250～6000Hz，共 11 个频点

测试强度范围：
-10dB～120dB

测试：          纯音、啭音、脉冲音测试

强度步进：
5dB/1dB 步进

掩蔽准确度：
-3dB～+5dB

输出接口：       气导耳机、骨导耳机、自由声场

电脑接口：
可接 PC 的 USB 接口

麦克风：   内置麦克风和喇叭，便于与受试者沟通回话（0～20dB强度可调）

显示屏：        LCD显示屏，双行精确数值显示

保护功能：      尽可能保护受试者听力不受损害

操作环境：      温度 10℃ ～ 40℃，相对湿度≤ 90% ，气压 86KPa～106KPa

预热时间：
小于10分钟

电源;DC15v, 配备备用电源（电池）一块，易替换或连接使用

标配：    主机、气导耳机、骨导耳机、应答器、电源适配器、回话麦克风、USB连接线、软件。


	

	54
	肺功能测定仪
	1
	台
	一、显示：

*1、LCD液晶屏。

*2、全触控操作，中文操作界面，显示清晰，具备操作步骤提示。

二、传感器：

1、采用双向压差式技术，精度高，稳定性和重复性好，防震动，易于清洗消毒。与肺结核、HIV等相关传染病人交叉使用，需满足相关消毒要求，反复使用。
2、可检测吸入和呼出气量和流速。

*3、气体容量检测精度：±2%或±0.050L，取其大者。

*4、气体流量检测精度：±5%或±0.3L/s，取其大者。

三、电脑及打印机：

品牌电脑；显示器；高速激光打印机；专用医用手推车。配备备用电源（电池）一块，易替换或连接使用

四、软件功能：

1、完整的肺功能检测项目：用力肺活量测试曲线(FVC-T)；流速容量曲线(F-V)：肺活量曲线(VC)；最大通气量测试曲线(MVV-T)；用药前后及气道反应性试验。

2、用力肺活量 FVC检测：用力肺活量(FVC)1秒钟用力肺活量(FVC.1)2秒钟用力肺活量(FVC.2)3秒钟用力肺活量(FVC.3)1 秒率(FEV.1%) 2秒率(FEV.2%)3秒率(FEV.3%)

最大呼气中段流速(MMF)由1 秒量推算出的最大通气量(MVV1)体表面积(BSA1)MVV1与体表面积之比(MVV1/BSA)峰值流量(PEF)呼气至75%肺活量时对应流速值(V75)呼气至50% 肺活量时对应流速值(V50)呼气至25%肺活量时对应流速值(V25) V50 与 V25 之比值(V50/V25)V25与身高之比（V25/Ⅱ）

3、肺活量(VC)检测：实测肺活量(VC)潮气量(TV)补吸气量(IRV)补呼气量(ERV)深吸气量(IC)静息通气量(MV)呼吸频率(RR)

4、最大通气量(MVV)检测：实测最大通气量(MVV)体表面积(BSA)实测最大通气量与体表面积之比（MVV/BSA)

以上检测项目可单独或组合进行测试，并实现自动诊断、报告预览、存储、查询与打印等功能。

五、存储及通讯：

*、检测主机标配大容量SD卡存储芯片，存储不少于3万人次的测量数据与曲线，并可重复使用。

*2、检测主机经USB接口可实现与计算机工作站的双向数据通讯，并通过专用管理信息系统进行档案的数据、曲线、诊断结果查询和打印。
	

	55
	电子支气管器
	1
	台
	与肺结核、HIV等相关传染病人交叉使用，需满足相关消毒要求，反复使用。

1.单晶片成像系统

2.光源系统

1)内置全密闭防水设计高功率LED光源

2)双路光源

3)光照度≥700LUX，

3.主机显示器

*1)：显示器与机身手柄可分离拆卸

★2)：TFT显示屏尺《3.0″，像素≥1920（RGB）*480，同时配备，15寸外接屏。支持大小屏幕镜像功能，方便临床教学。（安卓操作系统，支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）
★3)：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在主机上直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式,方便科研、教学。

★4)：采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀。

*5)：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

6):内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2300mAH。

7):主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，方便临床使用及携带。

8):显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作

4：软管手柄〈带吸引通道〉技术参数

*1)：采用数字电子成像技术，视角≥90°，成像能力不低于30万像素。

★2):景深3-100mm

★3〕镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒。

★4〕：前端蛇骨弯曲角度：双向≥290°向上≥160°，向下≥130°

5〕:成像距离范围不小于3~100mm

6〕：软管具备防跌落、可任意弯曲性能，可浸泡消毒。

7〕：与主机之间的连接方式采用一键插拔。

8〕:手柄:手柄材质:  手柄重里:≤250g

9〕具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡（不可插拔，减少固件损伤，内存可扩展至32G），可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时

10〕软管旋转功能：具备软管插入部可旋转，左右旋转角度各120°

11〕:内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux.

:镜体全长：900mm.

:带工作站
	

	56
	全自动尿沉渣分析仪
	1
	台
	检测原理：利用机器视觉技术，以显微镜自动形态学方法对尿中有形成分进行实景图自动识别与分类计数

检测项目：红细胞、白细胞、上皮细胞、管型、结晶、细菌、真菌、精子、粘液丝等各种尿液有形成分；红细胞形态学分析检测（红细胞位相）。

检测速度：30样本/小时。

样本量：最小尿量2ml，最小吸入量1ml

样本处理：样本无需离心，直接上机检测

计数池：高精度单通道技术池

进样方式：全自动轨道式进样，10个样本同时上机

准确度：95%以上

重复性测试：CV＜10%

携带污染率：＜0.05%

报告方式：xx个/ul国际通用定量单位，干化学分析和有形成分定量分析联合中文图文报告

数据接口：双向数据接口，可连接干化学尿机，打印机和医院计算机管理系统。

电源要求：AC  220V AV±10%  50Hz

标准配置：电脑，标配显示器、鼠标、键盘，打印机
	

	57
	全自动尿液分析仪
	1
	台
	技术参数

测试项目:尿胆原（UBG）、胆红素（BIL)、 酮体（KET) 、潜血（BLD)、蛋白质（PRO)、亚硝酸盐（NIT) 、白细胞（LEU) 、葡萄糖（GLU）、比重（SG) 、酸碱度（pH) 、维生素C（VC) 、微白蛋白（MAL)、钙离子（CAL）、肌酐（CRE）

测试波长：单色光波长   525nm、610nm、660nm

测试原理：超高亮度冷光源、多波长反射测定

测试速度:240条/小时（15秒/条）

样本架容量：5个试管架（容量50份样本）

样本量：试管内样本液面不低于试管架标识刻度线

吸入样本量：<1.0ML

显示屏：液晶触摸屏，中文引导菜单，操作提示信息和测试结果，测试结果用半定量符号和SI国际单位表示

*适用试纸：宝威11项/14项专用试纸

数据存储：20000条

数据通讯：外部输出串行RS-232接口、并行打印接口，可与计算机连接

语言：中文、英文等

电源：AC220V，50Hz

功率：300VA

熔断丝规格：250V 2A

使用环境：温度15℃ ~35℃，最佳温度20℃~25℃，相对湿度≤75%

外形尺寸：660mm×625mm×581mm(长×宽×高）

重量：65Kg

打印机：内置热敏打印机，可外接打印机（串口）


	

	58
	全自动血气分析仪
	1
	台
	1、测量项目：血气电解质等9个参数,pH、PCO2、PO2、Na+、K+、CL-、Ca2+、Hct、BP。

2、计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、A-aDO2、TCa、nCa 、Rl，THb(c)，测量项目和计算项目≥25项

3、内置不间断电源，断电后满足不低于1小时以上的工作时间

4、同时支持注射器和毛细管测量

5、样本量：全血小于等于120uL，毛细管最低采血量小于等于50uL

6、样品恒温 37±0.2℃

7、内置酸碱平衡自动智能分析系统

8、样品、试剂预热功能

9、操作界面：10.4寸TFT全中文彩色液晶触摸屏

10、USB数据导出功能

11、采样针内、外壁自动清洗

12、进样器的选择：自动识别注射器和毛细管，不需适配器

13、LED背光流路视窗观察窗口

14、电极更换闩锁设计

15、在线液流温度电极监测

16、可使用条码扫描仪

17、须配套原厂具有注册证的血气质控品

18、带自动质控功能（可选）

19、有人体红外探测功能

20、支持外接鼠标、键盘功能

21、定标方式：全自动液体定标，无需钢瓶气体定标

22、电极测量方式：采用免维护微电极技术，血气项目采用块状电极，电解质项目采用固态离子选择性电极

23、进样方式：全自动进样，能自动检测并排除小气泡和微血凝块

24、试剂使用周期：多种规格试剂包可供选择，试剂包常温下保存期1年，开包后效期长达30天

25、定标间隔：可根据实验室要求，自行调整定标间隔时间，最长间隔时间达4小时

26、分析时间20个样本/小时

27、可根据需要外接打印机

28、数据管理：RS232接口、软件管理系统、具备联网功能

29、内存：主机可自动储存大于5000份历史样本完整信息，存储容量可扩展

30、环境温度：+15℃～+30℃，相对湿度：≤85%

31、电源：宽电源设计100V-240V～，50Hz/60Hz±1Hz


	

	59
	全自动血凝分析仪
	1
	台
	★1  测试方法：光学散射法(无需磁珠)

2  测试速度：118项测试/小时

3  检测通道：≥6个,包含凝固法、免疫比浊法、发色底物法三种检测通道

★4  检测项目：PT、APTT、TT、FIB、PLG、α2-AP、PC、Heparin、D-Dimer、FDP、各项凝血因子等。

5  样品携带污染率：≤≤2.1%

6  线性：r≥0.99

7  样本位：≥27个，均可作为急诊位

8  试剂位： ≥23个，均具备冷藏功能

9  样本量：4—120 μl

10  试剂量：4—200 μl                           

11  混匀方式：旋涡式振荡混匀,以保证反应充分和结果准确性

12  反应杯：可同时装载＞70个反应杯

13  试剂预热：具备

14  孵育温度： 37±0.1 ℃

15  反应位温度：37±0.1 ℃

16  打印：内置或外接打印机

17  操作方式：触摸屏操作，一体机，不需要外接电脑控制，节约实验室空间

18  耗水量：≤0.5 L/小时

19  纤维蛋白原（FIB）测定：PT演算法和clauss法

20  定标方法：“折线回归”、“线性回归”、“双对数直线回归”、“双对数折线回归”。

21  试剂量监测：对测试过程中试剂用量的实时监测，当试剂用余量较少时，系统将报警。

22  质控判别规则：质控控制限和多规则质控

23  电源：a.c100V-240V,50Hz/60Hz

24  外形尺寸：650mm x 550mm x 480mm
	

	60
	心肺复苏仪
	1
	台
	★1.1工作模式：气动、气控

1.2心脏按压频率： ≥100次/分钟

1.3按压深度：0.0cm～8.0cm，连续可调

1.4按压/释放比率：1︰1（50%︰50%）

1.5具备通气功能，按压与通气比①连续不间断按压

②5：1或30：2（手控）

1.6设定通气潮气量调节范围：0～1200ml

1.7心脏按摩头为悬臂式刚性固定（非绑带式固定），心脏按摩头材质为模拟人体肌肉并可做水平旋转移动，水平旋转移动角度≥１８０度
★1.8可根据患者胸部厚度的25%以厘米为单位指示患者安全有效按压深度（步进值为0.5cm）

1.9主机及主机操作控制部位在患者上方，使用中不易造成主机污染，仪器使用完毕后易于清洗消毒。

1.10气道阻力过大自动报警及泄压功能：＞55cmH2O

1.11具有工作压力正常指示标志，进气压力≥0.35ＭPa

1.12具有输入氧气压力过大保护自动泄压功能，压力释放阀开启条件≥ 0.7ＭPa

1.13 仪器工作时无需专用耗材。
	

	61
	移动式除颤仪
	1
	台
	1.1物理规格/性能
1.1.1整机重量（含电池）≤2.6kg

1.1.2设备具备便携把手，具备高便携性
1.1.3抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击
1.1.4防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别IP55 

1.1.5工作温度范围至少满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟 

1.1.6工作湿度范围至少满足 5% ～ 95% 非冷凝。

1.1.7工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa）
1.2. 除颤性能
1.2.1采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿
▲1.2.2输出能量：成人最大能量可支持360J
▲1.2.3开始AED分析到200J放电准备就绪时间＜5s

▲1.2.4从开机到200J放电准备就绪用时＜7s

1.3.除颤电极片
1.3.1类型：提供与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误，粘贴无效时有语音提示。备用状态时电极片不可裸露，取用AED过程中不得散落。
1.3.2有效期：≧5年。
1.3.3在待机状态，电极片与主机预先连接，节省了开机后插入电极片步骤，提高抢救效率
1.3.4电极片上具有电极片粘贴方式示意图
1.3.5主机上有电极片粘贴位置动画提示
1.3.6具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示
1.3.7可自动识别成人、小儿电极片，并根据电极片类型自动选择对应的除颤能量
1.3.8提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。
1.4. 电池
1.4.1 在室温温度环境下，电池待机寿命不少于5年
1.4.2在适合条件下，至少可支持350次200J除颤治疗或200次360J除颤治疗
1.4.3可检测电池低电量并给出报警提示，低电量报警后至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电（适合条件下）
1.5. 屏幕/操作

▲1.5.1提供7英寸显示屏，支持动画指导用户执行急救操作 

▲1.5.2 彩色显示屏，分辨率不小于800×480 像素
▲1.5.3设备能够根据环境光强度自动调节屏幕显示亮度，适应野外强光环境下使用
▲1.5.4设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量，适应急救现场嘈杂环境下使用
▲1.5.5提供中英文双语支持，包括界面显示和语音提示，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求

▲1.5.6支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式

▲1.5.7 CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式

▲1.5.8在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示

1.6.数据传输和存储
1.6.1存储容量：设备的内部存储容量不小于1GB，可存储不少于1000份自检报告

1.6.2具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音
1.6.3数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等
1.6.4支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据
1.7设备维护与自检
1.7.1设备具有用户自检和设备自检功能。
1.7.2 支持每日、每周、每月、每季度的设备自检

1.7.3提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态
1.7.4支持设备使用时实时自检和开机自检，检测主控模块、治疗模块、电源模块的状态
1.8配置及相关要求：
1.8.1配置清单：自动体外除颤器、一次性免维护不可充电电池、一次性电极片、用户手册、快速操作指南。

	

	62
	除颤仪  
	1
	台
	重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。
★彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。
屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。
具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。
除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。
体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。
开机时间≤2s，符合临床使用。
★除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
★除颤后心电基线恢复时间≤2.6s。
从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
★支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈
心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。
通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。
可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。
★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。
无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。
具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光和文字3种方式进行报警。
配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
关机状态下设备支持每天定时自动运行自检，支持定期自动大能量自检。
具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。
具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。
	

	63
	呼吸机
	1
	
	基本要求：设备肺结核、HIV等相关传染病人交叉使用，需满足相关消毒要求，反复使用。
1.适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，机型新颖，中文操作界面。

★2.≥15英寸彩色TFT触摸控制屏幕。。

3.屏幕显示：多道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

4.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

5.≥90分钟内置后备可充电电池（1块电池），≥180分钟内置后备可充电电池（2块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。配备单独应急电源电池供紧急时连续使用4小时以上。

6.气动电控呼吸机

7.配备用空气气源，可在断气断电状态下继续工作

8.具备实时气源压力电子显示。

9.具备有创通气模式、无创通气模式。

10.病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

11.具备截屏U盘导出功能（可缓存10张以上截屏文件）。

12.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。

★13.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能14.高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。

15.具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化

16.呼吸模式及功能

17.标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式。

18.高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力调节容量控制-同步间歇指令模式、容量支持通气、自适应分钟通气量通气

其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

19.配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

20.具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

★22.标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~50L/min）和氧浓度、高流速

配脱机功能，

24.具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能。

25.设置参数

潮气量：20ml—4000ml

呼吸频率：1-100/min

吸气流速：6-180L/min

SIMV频率：1-60/min

吸/呼比：4:1—1:10

最大峰值流速：180L/min

吸气压力：1--100 cmH2O

压力支持：0—100cmH2O

PEEP：0~50 cmH2O

压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

氧浓度：21—100vol.%

叹息功能：有

26.监测参数

气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测

潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量

呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间

吸入氧浓度的监测

具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。

肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险

实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险

可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，2000条报警和操作日志记录。
	

	64
	心电图（12导联）
	4
	
	1. 起搏器采样率不低于16,000Hz；

2. 可充电模式，连续使用2小时以上，配备单独应急电源电池

*3  无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态；

*4  电压分辨率不低于1uV；

5   模数转换不低于24位；

*6  Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群；

7   开机出波形时间不超过7秒；

*8  内置存储容量不低于800份；

*9  电池单次充电至少可供打印400份报告；

10  屏幕可预览完整的心电图报告；

*11 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断；

*12 输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护；

13  可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸；

14  可支持条形码扫描枪接收患者；

15  U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告；

16  支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告；

17  波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动；

18  记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm；

19  心电放大器：直流耦合
	


注：关键核心产品须提供全套产品检测报告及医疗器械注册证。


项目要求：

1、所招设备的质量要求

（1）提供所投设备的技术支持文件，必须为所投设备制造商官方公开发行的技术资料，内容应完整明确(包括详细的技术参数描述、产品彩页、配置情况说明等)。

（2）投标商在制作投标文件时，根据自己所投货物实际指标来撰写响应于招标文件要求的指标。

2、设备性能要求

(1）凡技术参数指标中未指向任何品牌、型号，若有指向某品牌的指标描述均为参考指标。

(2）满足技术性能指标的供应商可根据相应设备选择设备品牌型号。

(3）技术参数中存在“正偏离”需设备真实图及相关证明材料。未提供的不得作为正偏离。

3、产品质量保证

1）乙方保证提供的合同内全部产品为全新的、未经使用的产品。

2）乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3）乙方保证提供的合同内全部产品货物按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4）乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。
4、售后服务

（1）卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。维修响应7x24小时响应，在质保期内出现故障中标单位在接到故障报修电话后，2小时内必须赶到现场解决故障，如当日无法修复，安装备品备件供甲方使用（具体服务可参考各设备技术参数的相关要求）
（2）为保证项目的正常运行，须提供本地化售后服务，并附上地点、联系方式。
（3）如有未尽事宜或收到设备参数不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

4、其他要求

（1）针对本项目供应商在项目实施地点所提供的易损零部件备品方便突发事件更换使用（具体详见备品备件设备分项报价表）。
（2）所采购设备三年内配件免费维修、更换；

（3）为保证质量须提供所投设备的检验检测报告；

（4）投标商须提供所有所投设备生产厂家授权书；
（5）提供近3年内相关设备类似业绩证明材料中标通知书及合同；
（6）需制定适合本项目的安装调试方案、培训方案、售后服务方案等。

5、备品、备件

中标单位应提供保证所采购设备正常工作三年的备品、备件，并免费维修更换。

四、投标人须知

（一）总    则
1．招标项目名称：墨玉县疾控中心整体能力提升建设项目-医疗设备购置

2．采购内容：墨玉县疾控中心整体能力提升建设项目-医疗设备购置采购、运输、安装及相关服务（具体参数详见招标文件第五章）
3．投标人合格条件：
（1）投标商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件：

（2）具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》；

（3）法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件），被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）。

（4）提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品医疗器械备案凭证；
（5）参加采购活动前三年内，在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” “中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动。以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）。

（6）税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明；

（7）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供企业近一年（2020年度）的财务审计报告原件，2021年新成立公司提供近6个月有效的银行资信证明；

（8）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（9）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（10）投标保证金收据及银行转账回执单
响应性文件应附满足上述条件的有关证明文件。

4．投标费用

投标人应承担其投标准备与递交响应性文件所涉及的一切费用。不论是否中标，采购人对上述费用不负任何责任。

 (二) 招标文件

5．招标文件的组成：

5.1招标公告

5.2投标人须知前附表。

5.3采购需求

5.4投标人须知。

5.5评标办法

5.6合同主要条款。

5.7投标文件（格式）。

6．招标文件的澄清或修改

6.1投标人有权要求招标人对招标文件中有关问题进行澄清。

6.2投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间3日前，以书面形式通知招标人。

6.3 招标人可以在投标截止时间15日前对已发出的招标文件进行必要澄清或修改，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改内容为招标文件的组成部分。

7．投标截止、开标时间延长

7.1招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

7.2招标人至少在投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）投标文件的编制

8．投标使用的文字

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人双方就有关投标事宜的所有来往函电均应使用中文书写(专有名词须加注中文解释)，并采用通用的图形符号。 

9．投标文件的构成

投标文件的组成和顺序:投标文件由经济报价部分、商务部分、技术部分三部分组成，合成一本标书。开标一览表需按采购文件提供的格式填写，统一规范，不得自行增减内容，并单独提供且与投标文件中提供的一致，并按采购文件要求单独发送。

9.1 投标文件应包括以下内容：

1.经济报价部分：

1.1投标函；

1.2开标一览表；

1.3报价明细表；

1.4提供备品备件一览表。

2商务部分：

2.1投标方的资格声明（格式见附件）；

2.2 投标单位简介，并附投标人资质证件等；

2.3出具法人营业执照函（格式见附件）；

2.4.1法定代表人证明书（格式见附件）；

2.4.2法定代表人授权委托书及投标人被授权人身份证（法定代表人参加则提供法人身份证明及身份证）（格式见附件），

2.5具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》

2.6凡拟参加本次招标项目的投标人，在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” “中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动。

2.7税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明；

2.8参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

2.9产品保证供货有效证明；
2.10投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的近六个月社保缴纳凭证及个人明细表；

2.11近3年的业绩表及相关证明（如有，提供中标通知书及合同）（格式见附件）；

2.12售后服务承诺书及售后服务计划（格式见附件）；

2.13商务偏离表（格式见附件）；   

2.14质量保证书（格式见附件）；  

2.15供应商反商业贿赂承诺书（格式见附件）；

2.16投标人企业信誉证明文件；

2.17通过国家或国际认证资格证书（如有，提供复印件）；

2.18具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供企业近一年（2020年度）的财务审计报告原件，2021年新成立公司提供近6个月有效的银行资信证明；
2.19投标保证金收据及银行转账回执单；

2.20.1中小企业声明函；
2.20.2残疾人福利性单位声明函；

2.20.3《供应商企业（单位）类型声明函》；

2.20.4《制造商供应商企业（单位）类型声明函》；

2.21投标人认为有必要提供的声明及文件资料。

3 技术部分：

3.1 投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表；

3.2 对本次投标的详细说明、供货方案(投标人视需要自行编写)；

3.3 投标货物的技术参数、配置、功能、图表等；

3.4 投标货物和服务的质量保障（证）措施及技术支持等；

3.5 提供主要原材料的产地及厂家信息；

3.6 技术参数、功能偏离表（格式见附件）；

3.7 其他资料（提供其他有利于投标的证明资料）；

注：投标文件按统一格式、顺序编写。

9.2 投标人必须对其投标文件的真实性与准确性负责，投标人一旦中标，其投标文件将作为合同的组成部分。

9.3 投标人应按照招标文件规定的格式、要求编制投标文件，否则，其投标文件在评标时有可能被认为是未对招标文件做出实质性响应而终止其作进一步评审。

10．投标报价

10.1投标报价包括设备、税金、包装、运费、装卸、搬运（包括吊装）、保险、安装调试、维修备件、专用工具、技术资料及政府管理部门收取的检验费用、质保期内维修费用和相关技术服务费用等在内的一切费用。

10.2若总价与分项单价不一致，以分项单价为准；大写与小写不一致，以大写为准。

10.3同一项目不允许出现两个或两个以上报价，招标人不接受任何有选择性的报价。                                                                              

10.4投标报价中的计价一律采用人民币。

11．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

11.1投标人应提交招标文件要求提供的证明货物、辅助服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

11.2投标人应注意：招标文件在技术要求中指出的工艺、材料、设备，参照的标准仅作为说明并没有限制性；投标人可以在投标中选用替代标准，但替代标准要优于或相当于招标文件中技术规格要求的标准。

12．投标保证金

12.1 投标人投标时，必须按“投标人须知前附表”中规定时间、数额缴纳投标保证金；未在规定时间内缴纳保证金或保证金数额不足的，招标人有权拒绝其投标；招标人的利益因投标人的行为受到损害时，可根据本“投标文件的编制12.4”规定的条件从投标人投标保证金中获得补偿。

12.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的，招标人将视其为对招标文件未做出实质性响应而予以拒绝。

12.3投标人须在公示期结束5个工作日内（公示期结束1个工作日内提供资料）办理退投标保证金手续，办理退投标保证金手续时须提供以下资料：

（1）货物类收款收据一张（加盖公司鲜财务章）。

（2）退款申请（加盖公司鲜公章）

(3)转账回单。

(4)法人授权委托书。

(5)采购中心负责人签字、财务负责人签字。

12.4 下列任何情况发生时，投标人将不得要求招标人退还其投标保证金：

⑴ 投标人在投标函格式中规定的有效期内撤回其投标。

⑵ 中标人在规定期限内无正当理由不与采购人签订合同。

13．投标有效期

13.1 投标有效期在“投标人须知前附表”中有明确规定。投标人承诺的投标有效期短于此规定时间的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 在特殊情况下，招标人可于原投标有效期满之前，以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人可以拒绝招标人要求而不失去其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人，既不能要求也不允许修改其投标文件。本“投标文件的编制12”有关投标保证金的规定，在延长期内继续有效。

14．投标文件份数和签署

14.1 投标人应准备“投标人须知前附表”规定份数的投标文件。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，由投标人的法定代表人或其授权代表正确签署。正本与副本必须一致。若正本与副本不一致，以正本为准。

14.2 投标文件大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
14.3投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字和盖章。

（四）投标文件的递交

15．投标文件的密封和标记

15.1投标人必须按招标文件规定制作投标文件，正副本可以密封在同一密封袋中，密封袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章）；

15.2投标人必须分开制作“投标报价表”密封提交并加盖公章及法人私章（鲜章），否则视为无效报价，密封袋封口处加盖单位公章及法人私章（鲜章），并在信封上标明“投标报价表”的字样，不单独提交投标报价表，其投标被拒绝。

15.3投标人需制作U盘密封提交并加盖公章，否则视为无效投标，密封袋封口处加盖公章及法人私章（鲜章），并在信封上标明“电子文件”的字样，不单独提交U盘，其投标被拒绝。

15.4投标文件袋、电子文件和《投标报价表》密封袋上应写明：

招标单位：  

项目名称：
项目编号：

投标人名称：

联系人：

联系电话：

注明：    年  月  日  时前“不能启封”字样等。

16．投标人迟交的投标文件将原封退回。

17．投标文件的补充、修改和撤回

投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封、标记、发送，并作为投标文件的组成部分。

（五）开标与评标

18．开标

18.1 招标人将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织公开

开标，投标人须委派授权代表参加。

18.2 开标时，应当有监督人及投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。未宣读的投标价格、招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

18.3开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

所有投标人应派法人或授权代表参加开标会，并携带：
（1）具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》；

（2）法定代表人投标需携带法定代表人证明书（原件）及法定代表人身份证（原件），委托代理人投标需携带法定代表人授权委托书（原件）及委托代理人身份证（原件），被委托人必须是投标单位法人或正式员工，需提供社保部门出具最少近六个月的缴纳社保证明（社保缴费凭证及个人明细表）原件。

（3）提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品医疗器械备案凭证原件；

（4）参加采购活动前三年内，在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” “中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动。以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）； 

（5）税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明；

（6）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，并提供企业近一年（2020年度）的财务审计报告原件，2021年新成立公司提供近6个月有效的银行资信证明；

（7）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；

（8）参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

（9）投标保证金收据原件及银行转账回执单（墨玉县公共资源平台交易中心开具的投标保证金收据）；

上述证件均为原件，未携带或携带不全者投标将被拒绝，开标时交现场监督人员查验。投标人需在指定的登记册上签名报到，投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会的，其投标无效，满足要求的投标人为有效投标人，否则，其投标无效。敬请投标人注意！
18.4投标人法定代表人或其授权代理人未参加开标会议的视为认可开标结果。

18.5 响应性文件有下列情况之一者将视为无效。
（1）响应性文件未按规定标志、密封。

（2）谈判截止时间以后送达的响应性文件。

19．评标原则

19.1 评标本着公正、公平和科学合理的原则，评标工作由招标人组织实施。

19.2 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

19.3评标办法详见第五部分《评标办法》。
（六）授予合同

20．合同的授予

20.1 采购人应当按评委会推荐中标供应商排序，确定排序第一的中

标候选供应商为中标人。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

21．中标通知书

21.1在投标有效期截止前，招标人将向中标供应商发出中标通知书、中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力，并同时书面通知所有未中标供应商。

22．合同签订及履约

22.1中标人与采购人签订合同时，须向采购人提供招标文件要求的

重要资质证明材料原件；采购人在验证中标人资质证明材料后，方可与该中标人签订合同。

22.2中标人应按中标通知书指定的时间与采购人签订合同。

22.3中标人有下列情形之一的，投标保证金不予退还，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

⑴中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

⑵将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未作说明，且未经采

购人同意，将中标项目分包他人的；

⑶拒绝履行合同义务的。

五、评标办法

（一）总  则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法及实施条例》，制定本项目招标的评标办法。

1.2 评标活动遵循公平、公正、科学合理的原则。

1.3 招标人应当采取必要措施，保证评标活动在严格保密的情况下进行。

1.4评标采用综合评分法、对投标人的资信与业绩、服务方案、服务承诺等能否最大限度地满足招标文件规定的各项要求和标准进行评审和比较，选择中标人。

（二）评标委员会与评标

2.1 评标委员会由评标专家和招标人的代表组成，其中评标专家由招标人在专家库中随机抽取。评标委员会负责评标活动，向招标人推荐中标候选人。

2.2 评标委员会由5人组成，其中招标人代表1 人，随机抽取专家4人；
评标专家确定方式： 随机抽取

2.3 各评标委员会成员应分别独立评标打分。

（三）评标过程的保密

3.1 开标直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

3.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人或评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

（四）投标文件的澄清

4.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
（五）评标准备

5.1 评标委员会成员在评标前要熟悉招标文件，掌握评标程序和评审办法。

（六）投标文件的初步评审

6.1评标时，评标委员会将首先评定投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.2 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件。

6.3 有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，采购人依法重新招标。

（七）评标细则    
	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	是否通过

	1
	供应商应符合的基本资格条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须的货物和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	

	2
	具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》；
	

	3
	法定代表人投标的需提供法定代表人身份证明及身份证复印件；授权委托人需提供法人授权委托书复印件、法人身份证复印件及被授权委托人身份证复印件
	

	4
	提供《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》及所投产品医疗器械备案凭证；
	

	5
	在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” “中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动。以上网站页面截图并加盖单位公章（网页打印件须自公告发布之日起至投标截止时间从上述网站中查询并打印）；
	

	6
	投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的近六个月社保缴纳凭证及个人明细表复印件
	

	7
	税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明
	

	8
	提供2020年度经审计的财务审计报告、2021年新成立公司提供近6个月有效的银行资信证明
	

	9
	提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》
	

	10
	参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书
	

	11
	缴纳投标保证金收据及银行转账回执单
	

	
	结论
	


初步评审-资格性审查表
说明：（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过资格审查的供应商不进入评标；通过资格审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

初步评审—符合性审查表

	评审内容
	评审意见

	序号
	
	是否合格

	1
	各供应商投标报价未高于预算金额
	

	2
	评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理
	

	3
	供应商按招标文件规定提交投标文件份数
	

	4
	投标文件按照招标文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖供应商公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）
	

	5
	按招标文件规定的格式填写、制作标书，内容全、关键字迹清晰、数量等齐全的，所有原件的复印件清晰可辩；
	

	6
	不同供应商的投标文件没有错漏一致的情况
	

	7
	供应商附有详细地址、联系人、电话标明的。
	

	8
	投标文件按招标文件要求打印胶装且没有散页、活页、未胶装的。
	

	9
	符合招标文件中规定的实质性要求
	

	10
	投标文件附有招标人不能接受的其他条件；
	

	结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×”
	


说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

未通过符合性审查的供应商不进入评标；通过符合性审查的供应商少于不足三家的，不得评标。

综合评分表

	内容
	分值
	评分标准

	投标报价得分

（30分）
	30分
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100；有效投标报价为通过资格性和符合性审查的供应商报价。

	企业

实力

（15分）
	10分
	类似业绩 每有一个得1分.需提供中标通知书（及）合同协议书复印件，没有不得分，该项满分4分。所投核心产品型号生产厂商在疆内三级医院业绩每有一个得2分，需提供装机名单证明材料，该项满分6分。

	
	5分
	核心产品制造商在自治区至少有3名及以上的工程师身份证、在职相关证明（相关驻场证明文件），满足要求的3分，每增加1人得1分，加分最多不超过2分，不满足要求的不得分。

	交货期、质量及售后服务

（13分）
	4分
	交货期优于招标文件要求得2分，满足得1分；提供保证措施，不提供不得分；

安排科学合理，可实施性强得2分，一般得1分，差得0分。

	
	2分
	投标货物的质量保证体系及保证措施：质量保证体系及保证措施完善：2分；质量保证体系及保证措施较完善：1分；质量保证体系及保证措施较差：不得分。 

	
	7分
	1.投标文件中有详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺，优得2分，一般得1分，差得0分；

2.设有售后服务网点并提供相关证明材料，得1分；不提供不得分；

核心产品厂家在新疆设定分公司或办事处机构得4分，如无法提供不得分。

	技术规格

（40分）


	40分                             
	根据投标人所投产品的规格、技术参数描述、功能必须满足招标文件的要求，技术参数规格中标带“★”号的为关键参数，关键参数描述清晰且提交完整资料及检测报告的得20分；优于招标文件中关键参数要求并提供证明文件的，酌情加分，关键参数一项正偏离得4分，最高20分，如不满足关键参数且无法提供证明文件，每项扣4分，其它参数如达不到技术规格中的要求每项负偏离扣1分，扣完为止。

	标书制作

（2分）
	2分
	投标文件按照招标文件要求的格式、内容及顺序填写（包括目录、页码、签字、总体编排等项目），整洁美观得2分，否则酌情扣分。


六、合同条款
合同编号：

签定日期：    年  月  日

甲方（需方）：    

乙方（供方）：  
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》，在平等互利、协商一致的基础上，制定下列购销合同条款：

	产品名称
	规格型号
	品牌
	产地
	单价
	单位
	数量
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（大写）
	
	


甲方向乙方购买以下货物。 

二、设备的交付期：乙方在合同生效的       天内向甲方交付上述设备，逾期将按照第十一条的规定执行。

三、设备运输、安装和验收 

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、装卸费和保险费等费用。 

3.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在5个工作日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后安排技术人员在3天内安装调试完成。

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，对采购之设备进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。 

四、付款方式：电汇（  ）、支票（  ）、现金（  ）、汇票（  ），选项划“√”表示。

五、付款期限：

1、付款方式：合同签订后，乙方甲方指定时间内送货至指定地点，完成安

装、调试完毕后，甲方支付合同总价的50%，甲方对设备进行验收合格的，支付验收合格部分设备货款总价的47%；甲方留合同总价的3%作为质保金，质保期壹年，自甲方出具书面的验收合格通知单之日起算。

2、本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账要求的正式的普通电子发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

六、合同履行地：为甲方所在地，乙方代办运输，发往甲方指定地点。

发货地点： 

七、伴随服务 

7.1乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同设备一起发运至甲方。

7.2乙方还应免费提供下列服务：

7.2.1设备的现场安装和调试； 

7.2.2提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料； 

7.2.3乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导，在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。 

八、质量保证及售后服务

8.1乙方保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后5个工作日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

8.2乙方应提供设备保修期     个月，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保设备开机率为95%以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。

8.3报修响应时间8小时，到场时间24小时（不可抗拒力量下除外）。

8.4保修期满后，年度定期预防性维护保养次数，不少于    次。

8.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。 

九、包装及随机备品：乙方保证所供设备按原厂包装，随机备品按所附标准配备。

十、安装费用及验收标准：设备验收按设备生产厂家标准进行。要求安装的设备，安装费用由乙方承担。

安装完毕，验收合格后甲方方可使用，并填写验收单。如不合格，甲方不准使用。

十一、违约责任：1、除不可抗力外，如乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05  %计算；逾期交货超过【    】天的，甲方有权单方解除合同，解除合同通知自送达乙方之日起生效，乙方应另行承担合同总额【 20 】%的违约金。

2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.005  %计算，最高限额为本合同总价的0.005  %。 

    3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品、服务不符合合同约定或逾期供货超过【    】天的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条第1款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方另行承担合同总额【20】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金。

   4、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

5、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

7、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

8、如乙方违约，还应赔偿甲方为主张权利而支出的合理费用，包括为主张权益所支付的律师费、诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、公证费、评估费、交通费等全部费用。

十二、产品所有权：自需方付清全部货款后，本合同所及产品所有权转为需方所有。

十三、合同争议的解决：本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、法律适用：本合同未尽事宜，按《中华人民共和国合同法》和中国有关法律法规执行。

十五、本合同一式两份，具有同等效力，自双方签字盖章之日起生效，双方各执壹份。

十六、其他事宜：甲乙双方协商解决。以下无内容

甲方：（盖章）                              乙方：（盖章）

  法定代表人（或委托代理人）：               法定代表人（或委托代理人）：

  地址：                                      地址： 

  电话：                                      电话：

  邮编：                                      邮编： 

  联系人：                                    联系人：

  开户行：                                    开户行： 

七、投标文件格式
（封  面）

投  标  文  件
项目名称:                                                                 

项目编号：                             
投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

联系电话：                                         

年        月        日

经济报价部分
1、投   标   书
招标人：：
  我们收到你们的     （项目名称）     （项目编号：  号）采购文件，经认真研究，我们决定参加本次采购活动。
1、按照采购文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输和相关服务。人民币元（用阿拉伯数字书写），大写：          。明细见投标报价表。
2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项义务和要求，按期、按质、按量完成交货。
3、我们同意按采购文件的规定，本投标有效期为开标后         天。
4、我们愿意提供招标人在采购文件中要求的所有资料。
5、我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。
6、我们愿按合同法履行自己的全部责任。
7、我们愿意遵守国家有关规定和采购文件中规定的收费标准，承付中标服务费。
8、该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
9、我们同意按采购文件规定，交纳 元的投标保证金。
10、其它说明。
11、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：
投标单位： （单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
地址：
电话：
传真：
邮政编码：
联系人：
年  月  日
2、开标一览表

项目名称：
项目编号：                                包号：
	项目名称
	投标报价（元）
	供货期限
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	

	总计（人民币小写）：
	￥：

	总计（人民币大写）：
	


投标单位：（单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期： 年  月  日
3、报价明细表
项目名称：
项目编号：                                 包号：
	序号
	货物名称
	品牌、规格型号、产地
	生产厂家
	单位
	单价
	数量
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	
	
	
	
	
	
	


注：本表具体内容参照本采购文件“材料要求、规格及需求表”所列全部内容，此表可由投标供应商根据内容自行延长。
投标单位：（单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期：  年  月  日
4、备品备件设备分项报价表

项目名称：
	序号
	备品备件及专用工具名称
	品牌
	规格型号
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	合计价格
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	


项目编号：                                   包号：
投标单位：（单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期：  年  月  日
注：各投标供应商可参照上述格式自制。
第二部分 

 
商务部分
1、投标方的资格声明
招标人： 

    关于贵方年月日发出的     （项目名称）  （项目编号：  号）项目采购文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实和准确无误的。
本投标方对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。
投标单位名称： （单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
地址：
传真：
电话：
2、投标单位简介
投标人自行编制
后附：投标单位相关证件
3、出具法人营业执照函
招标人：                         

    现附上由                          （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

投标单位名称：                                 （公章）
法定代表人（签字并盖章）：                

    日期：    年   月   日

后附：投标单位三合一营业执照复印件
4-1、法定代表人身份证明（法定代表人投标提供）
单位名称：                                                  

地址：                                                       

姓名：             性别：     年龄：      职务：             

系               的法定代表人。参加贵中心组织的                    项目（项目编号：                      ）招标活动。
日期：   年  月  日

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]
投标单位名称： （单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期：    年   月   日
注：投标企业必须按此格式签署，否则将以不响应招标文件处理；

4-2、法定代表人授权委托书（委托代理人投标提供）
招标人：                       

本人      姓名        系        （投标人全称）        的法定代表人授权我公司  （投标人代表姓名）  为投标人代表，代表本公司参加贵中心组织的                  项目（项目编号：                      ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效，有效期    天。

投标人代表：               性别：        身份证号：                           
通讯地址：                        邮政编码:            电话：                 
[image: image3.jpg]«lii

et INESEERERAE

Xinjiang Xuanye Project Management Consulting Co. , Ltd.



[image: image4.jpg]«lii

et INESEERERAE

Xinjiang Xuanye Project Management Consulting Co. , Ltd.




[image: image5.jpg]«lii

et INESEERERAE

Xinjiang Xuanye Project Management Consulting Co. , Ltd.



[image: image6.jpg]«lii

et INESEERERAE

Xinjiang Xuanye Project Management Consulting Co. , Ltd.




投标人（加盖公章）：                             
                            法定代表人（签字并盖章）：                             
                            投标人代表（签字）：                             
日        期：      年    月     日

注：投标企业必须按此格式签署，否则将以不响应招标文件处理；法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

5、具有企业法人营业执照（三证合一）、《银行开户许可证》或《基本存款账户信息》

6、凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”被列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单（尚在处罚期内的）；在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）；在“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）” “中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）”行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息，将拒绝其参本次采购活动。

7、税务部门出具的2021年近六个月的税收完税证明

8、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书

9、产品保证供货有效证明（产品质量保证书）
10、投标企业及其被授权委托人在项目进行期内提供本单位缴纳的近六个月社保缴纳凭证及个人明细表
11、近3年的销售业绩表及相关证明

项目名称 ：                        
	地点
	项目名称
	项目内容
	合同金额
	项目单位联系人及电话
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附:提供相关证明（中标通知书及合同），如未提供视为无效业绩。
投标单位：                        （单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期：   年  月  日
12、售后服务承诺书
投标供应商：
投标产品：
本公司如有幸中标，愿郑重承诺如下：
1、在接到采购单位需要技术服务的通知后，保证在    小时内到达贵单位； 
2、如发生不及时到位、延误工作，本公司承担因此造成损失及不良影响的全部费用（费用额由贵单位确定）；
3、如果发生产品质量问题，保证做到立即更换为合格产品，承担因此而引起一切后果，包括对贵单位的补偿责任。愿意接受国家管理部门的处罚；
4、所有配件及服务    年内免费。如与技术参数中约定有冲突之处，以技术参数中要求为准。
以上承诺真实有效，本公司将严格履行，若做不到以上承诺，甘愿承担一切责任和经济赔偿。
  投标单位：                        （单位公章）
  法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期：   年   月   日
注：投标人必须按此要求承诺，如未承诺，则视为不响应采购文件要求。
12-1、售后服务计划
主要内容包括：
1、具有履行合同设备（产品）的生产、供货组织、运输、安装调试、验收、移交前维护、移交及技术支持、售后服务等能力；
2、技术人员情况（需附最少2名人员基本信息、劳动合同、近半年的社保缴纳证明）；
3、应急时间安排；
4、服务收费标准（质保期满后的收费标准）；
5、培训计划；
6、其它服务承诺；
7、须在项目所在地（和田境内）有完善的售后服务体系，能提供本次采购设备的备件紧急服务和本地化技术服务（提供相关证明文件且售后服务机构要有与本次招标相关的经营范围；
8、售后服务体系和服务网络、产品销售有无故障运行记录证明。
投标单位：                        （单位公章）
    法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期：   年   月   日
13、商务条款偏离表
项目名称：
项目编号：                                   包号：
	序号
	采购文件条目号
	采购文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


说明：
1、本项目商务条款至少包括：供货期、采购内容、投标保证金响应、投标文件有效期、履约保证金等，否则视为不响应招标。
　投标单位：                        （单位公章）
  法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
日期：   年   月   日
14、质量保证书
要求：
1、未发生产品质量事故和用户使用的事故;
2、保证产品在使用功能、技术性能上不发生质量问题等。
投标单位：                        （单位公章）
法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
 日期：   年   月   日
15、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书
我公司承诺在公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
投标单位：                        （单位公章）
  法定代表人或授权代表人（签字并盖章）：
项目经办人签字：
     日期：   年   月   日
投标人企业信誉证明文件；
17、通过国家或国际认证资格证书（如有）；
18、提供2020年度经审计的财务审计报告、2021年新成立公司提供近6个月有效的银行资信证明；
19、投标保证金收据及银行转账回执单复印件；
20-1  中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人名称）  的  （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（项目名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）   ，制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为         
万元，资产总额为      
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）  ；

 （ 标 的 名 称 ）  ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）   行业；制造商为（企业名称），从业人员 
人，营业收入为 
万元，资产总额为 
万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：___________ 

日　期：____________                     

注：须附从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

　

20-2    残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

                 日  期：_________________________________

20-3  供应商企业（单位）类型声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同报价协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖单位章）：______________ 

    日　期：____________

20-4  制造商企业（单位）类型声明函
本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和供应商共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：                 

供应商名称（盖单位章）：___________    

日　期：____________ 
第三部分  技术部分
1、投标货物和服务数量、规格、品牌、交货期说明表；（根据采购文件要求自拟）

2、制定适合本项目的安装调试方案、培训方案、售后服务方案、供货方案等(投标人视需要自行编写)
3、投标货物的技术参数、配置、功能、图表等；（根据采购文件要求自拟）

4 、投标货物和服务的质量保障（证）措施及技术支持等；（根据采购文件要求自拟）

5、提供主要货物的产地及厂家信息（根据采购文件要求自拟）

6、技术参数、功能偏离表
项目名称：
招标编号：                                          包号：
	序号
	采购文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：与采购文件要求逐条对应填写。
采购文件规格条目号指招标文件中第二章材料要求、规格及需求表所对应项