阿瓦提县人民医院采购关节镜项目

竞争性谈判文件

项目编号：AWT-ZFCG-ZQC-(2021)-JZXTP-2326

采购单位：阿瓦提县人民医院

招标代理：新疆中前川项目管理有限公司

日    期：二零二壹年十二月

竞争性谈判文件

项目名称：阿瓦提县人民医院采购关节镜项目

采购 人（公章）：阿瓦提县人民医院

法定代表人（签章)：

联  系  人：吴红霞

联系电话：18799933066

联系地址：阿瓦提县拥军路30号

招标代理机构：新疆中前川项目管理有限公司

法定代表人（签章)：

联  系  人：陈兰

联 系 电 话：13031270081

联 系 地 址：阿克苏市金石圆和苑1单元1702室

目 录

第一部分 招标公告	1

第二部分 报价人须知	3

第三部分 合同范本	21

第四部分采购需求	23

第五部分 报价文件格式	30

- 招标公告

阿瓦提县人民医院采购关节镜项目竞争性谈判公告

项目概况

阿瓦提县人民医院采购关节镜项目的潜在投标人应在新疆政府采购网获取招标文件，并于2021年12月13日 11:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：AWT-ZFCG-ZQC-(2021)-JZXTP-2326

项目名称：阿瓦提县人民医院采购关节镜项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：1650000

采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详细数量规格参数见采购文件

备注：

合同履约期限：15日历天

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）； （2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； （3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 （4）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、生态环境部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

3.本项目的特定资格要求：

（1）法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证；(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)；

（2）提供有效的营业执照、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证）；

（3）近两年任意一年的财务审计报告（新成立不满十二个月可提供近三个月的银行资信证明）；

（4）依法缴纳近三个月的社会保险缴纳凭据；

（5）税务部门出具的近三个月的完税证明；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，未被“国家企业信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）列入失信被执行人，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单或被财政部门禁止参加政府采购活动时间及地域范围内（查询时间为公告日期之后）；

（7）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

三、获取招标文件

时间：2021年12月8日至2021年12月10日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网

方式：报名成功后自行下载

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年12月13日 11:00（北京时间）

投标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（地址：温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室

开标时间：2021年12月13日 11:00（北京时间）

开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（地址：温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、本公告在新疆政府采购网、阿瓦提县人民政府网上发布。

2、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：阿瓦提县人民医院

地 址：阿瓦提县拥军路30号

联系方式：18799933066

2.采购代理机构信息

名 称：新疆中前川项目管理有限公司

地 址：阿克苏市金石圆和苑1单元1702室

联系方式：13031270081

3.项目联系方式

项目联系人：陈兰

电 话：13031270081

第二部分 投标人须知

| # 序号 | # 项 目 | # 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 项目名称 | # 阿瓦提县人民医院采购关节镜项目 |
| # 2 | # 项目编号 | # AWT-ZFCG-ZQC-(2021)-JZXTP-2326 |
| # 3 | # 项目地点 | # 阿瓦提县人民医院 |
| # 4 | # 采购内容 | # 采购关节镜 |
| # 5 | # 预算金额 | # 1650000元，大写：壹佰陆拾伍万元整 |
| # 6 | # 采购人 | # 阿瓦提县人民医院 |
| # 7 | # 供货期 | # 15日历天 |
| # 8 | # 质量标准 | # 合格 |
| # 9 | # 投标保证金 | # 投标保证金：本项目不作要求 |
| # 10 | # 投标人资质条件、能力和信誉 | # 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； # ①具有独立承担民事责任的能力； # ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； # ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； # ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； # ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； # ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 # 落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）； （2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； （3）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 （4）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。 |
| # 10 | # 投标人资质条件、能力和信誉 | 本项目的特定资格要求： # （1）法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证；(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)； # （2）提供有效的营业执照、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械经营许可证》（二类医疗器械需提供医疗器械备案凭证）； # （3）近两年任意一年的财务审计报告（新成立不满十二个月可提供近三个月的银行资信证明）； # （4）依法缴纳近三个月的社会保险缴纳凭据； # （5）税务部门出具的近三个月的完税证明； # （6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，未被“国家企业信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn/index.html）列入失信被执行人，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单或被财政部门禁止参加政府采购活动时间及地域范围内（查询时间为公告日期之后）； # （7）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。 |
| # 11 | # 投标人资格 # （开标时查验内容） | 投标人现场需提供的证明材料，单独提交以下证明材料： （1）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件； （2）有效经年检的三证合一营业执照； （3）如在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家企业信息系统（http://www.gsxt.gov.cn）查询截图（企业自行在网站下载打印，携带加盖鲜章的复印件（打印时间须在公告发出之日后）； （4）医疗器械生产（经营）许可证且具有第二类医疗器械经营备案凭证； （5）近三个月完税证明及近三个月社保缴纳证明； （6）近两年任意一年的财务审计报告（新成立不满十二个月可提供近三个月的银行资信证明）； # 备注： # （1）开标时，投标人必须提交上述证明材料，未提交或提交不全的视为验资不合格； # （2）招标文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交投标文件截止时间前一同带入开标场地，逾期拒绝接收； # （3）以上证明材料的公证件不予认可。 |
| # 12 | # 投标响应文件份数 | # 份数:正本1份，副本3份。 # 投标文件电子版份数：1份， 电子版上应清晰标记出项目名称及投标人名称。 # 投标企业递交投标文件，标注项目名称（即本项目制作正本1份，副本3份，电子版为书面投标文件正本加盖公章的扫描件，PDF 格式 1份）。 |
| # 13 | # 投标文件提交截止时间 | 2021年12月13日上午11：00（北京时间），逾期代表自动放弃。 |
| # 14 | # 投标文件提交地点 | 阿克苏药品集散中心办公大楼（地址：温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室 |
| # 15 | # 开标时间 | # 2021年12月13日上午11：00（北京时间） |
| # 16 | # 开标地点 | 阿克苏药品集散中心办公大楼（地址：温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室 |
| # 17 | # 履约保证金 | # 由双方协商确定 |
| # 18 | # 评标办法及标准 | # 竞争性谈判 |

一、总则

1. 适用范围

本谈判文件适用于本次谈判活动的全过程。

- 定义

2.1遵守<<中华人民共和国政府采购法>>及相关法律要求,具有能力提供招标货物及服务，符合投标条件的供应商均为合格投标方。“货物”指本谈判文件中所述所有货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）有关规定，本谈判文件涉及的所有采购内容除特别标注为“进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.2“服务”指本谈判文件所述报价人应该履行的承诺和义务。

2.3“潜在报价人”指符合本谈判文件各项规定的合格供应商。

2.4“报价人”指符合本谈判文件规定并参加谈判的供应商。

2.5“采购人”指投标人须知前附表相关内容。

- 合格报价人的条件

3.1报价人必须满足谈判文件规定的资格要求的各项条件。

3.2报价人必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的中国法律、法规和规定。

3.3报价人必须向集采机构购买谈判文件并登记备案。

3.4报价人所投报产品如有国家强制性标准规定的必须满足国家强制性标准规定的要求

3.5报价人必须满足谈判文件中其它资格要求。

## 4.其它

## 4.1无论谈判中的做法和结果如何，报价人均应自行承担所有与参加谈判活动有关的全部费用。

## 4.2无论谈判结果如何，采购人或集采机构均无向报价人解释其成交/未成交原因的义务。

## 4.3无论成交与否,已购买谈判文件的报价人对谈判文件负保密责任。

## 4.4无论结果如何，成交报价人的应谈文件不予退还，未成交的报价人的应谈文件须留一份正本和三份副本及一份电子版（PDF 电子版上应清晰标记出项目名称及投标人名称）存档，其余退还。

## 二、谈判文件

5. 谈判文件的内容

谈判文件由下列五部分内容组成：

第一部分 谈判公告；

第二部分 报价人须知；

第三部分 合同范本；

第四部分 工程量清单

第五部分 报价文件格式；

6. 谈判文件的澄清和修改

6.1报价人澄清要求的提交：任何已登记备案并领取了谈判文件的潜在报价人，均可要求对谈判文件进行澄清，按报价邀请书中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真，下同）送达招标代理机构。

6.2采购人对澄清要求的处理：采购人对其认为需要给予澄清、修改及/或进行其它答复的，将以补充文件的方式进行，并且采用书面及政府网站补充公告的形式。补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3采购人主动进行的澄清、修改：采购人无论出于何种原因，均可主动对谈判文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。补充文件应当在提交报价文件截止之日前2日发出，需要为此调整报价文件提交截止时间的，应当重新发出通知或在补充文件中一并明确。

6.4采购人澄清、修改及其它答复的效力：无论是否根据报价人的澄清、修改或进行其它答复的要求，采购人一旦对谈判文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购人有关的补充文件，应当作为谈判文件的组成部分，对所有报价人均具有约束力。

6.5采购人将视情况确定是否有必要召开标前会。如果召开标前会，采购人将向所有已登记备案并领取了谈判文件的潜在报价人发出通知。

6.6采购人在组织开标现场对投标情况可做进一步的澄清和说明，并经全场投标人代表签字确认。

## 三、报价文件

7.报价文件的语言和计量单位

7.1报价人提交的报价文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及报价人与采购人就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2报价文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖报价人公章。必要时谈判小组可以要求报价人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与报价人名称或其它实际情况不符的，报价人应当提供相关证明文件。

8. 报价文件的组成及相关要求

8.1报价文件分为商务部分和技术部分。报价文件所有内容须装订为一册。

商务部分指报价人提交的证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件。

技术部分指报价人提交的能够证明报价人提供的货物及服务符合谈判文件规定的文件。

本次谈判，报价人应按本谈判文件要求提交商务、技术部分内容和需要报价人自行编写的其他文件。（具体填写要求及格式详见谈判文件第五部分）。

8.2 报价文件要求内容及编排顺序

*报  价  函

*法定代表人身份证明书

*法人授权委托书

*开标一览表

*报价明细报表

*技术规范偏离表

*质量保证和服务承诺

*项目实施的具体计划及保障措施

*综合说明

8.3报价文件规格幅面（A4），按照谈判文件所规定的内容顺序，统一编目、编页码装订（报价文件中复印件及彩色宣传资料等均须与报价文件正文一起逐页编排页码）。装订须采用胶订形式，不得采用活页装订，须编排页码。

为方便评审，报价文件中的各项表格必须按照谈判文件第五部分格式要求制作。

8.4 保证金（本项目不作要求）

（1）投标保证金为投标文件的组成部分之一。

（2）开标前投标人应向招标代理机构提交投标人须知前附表规定的投标保证金，

（3）投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。

（4）投标保证金可以是银行转账或电汇、投标保函。

（5）投标保证金按下列要求交至招标代理机构帐户：

单位名称：新疆中前川项目管理有限公司阿克苏分公司

地    址：阿克苏市金石圆和苑1单元1702室

开户银行：中国建设银行股份有限公司阿克苏南大街支行

账    号：65050169604000000600

（6）未按规定提交投标保证金的供应商，将被视为无效投标。

（7）发生以下情况投标保证金将被没收：

①开标后投标人在投标有效期内撤回投标；

②如果中标单位未能做到：在收到中标通知书后未按规定时间与招标人签订合同的。

8.5 报价

（1）所有报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由报价人自行承担。

（2）报价人报多包的，应对每包分别报价并分别填报报价一览表。

9. 报价内容填写说明

9.1报价人应详细阅读谈判文件的全部内容。报价文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应。

9.2报价人照搬照抄谈判文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的、投标人低于市场价竞争的，谈判小组有权决定是否通知报价人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该报价人在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，谈判小组有权拒绝该报价。

9.3报价文件应严格按照谈判文件第五部分的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.4报价一览表为在第一轮公开报价仪式上报价的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

9.5报价人必须保证报价文件所提供的全部资料真实可靠，并接受谈判小组对其中任何资料进一步审查的要求。

10. 报价文件的有效期

本项目报价文件的有效期为30个日历天。有效期短于该规定期限的报价将被拒绝。

11. 报价文件的签署及其他规定

11.1组成报价文件的各项文件均应遵守本条。

11.2报价人在报价文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

11.3报价人应按照谈判文件要求，在每一份报价文件的正本和副本封面下方和其他要求的位置填写报价人全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或报价人代表的全名或加盖本人签名章。

11.4报价人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的报价行为，特别要求报价人应本着诚信精神，在本次报价文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次谈判文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，报价人亦应当自制偏离表并装订于本次报价文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数)，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若报价人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。

11.5报价人应按本谈判文件所要求的报价文件的份数提交报价文件。

（1）报价人应保证报价文件副本与正本内容严格一致；

（2）报价文件的正本必须注明“正本”字样，并由报价人的法定代表人或报价人代表签字。

由报价人代表签字的，报价人代表须将书面形式的《法人授权委托书》（按照谈判文件格式填写）原件附在报价文件中，否则按无效报价处理。

11.6报价文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有报价人公章及法定代表人或其授权的报价人代表签字。

11.7因报价文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由报价人承担。

## 四、报价文件的递交

12. 报价文件的密封及标记

12.1报价文件应按以下方法装袋密封：

投标人应将投标文件正本和所有副本分别用内包封密封，再一同密封在一个外层包封中，并在内层包封上标明项目名称及项目编号、投标人名称、地址及“正本”或“副本”字样。封口处应有法定代表人或报价人代表的签字及报价人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、报价人全称、地址，并注明“谈判时启封”字样。

12.2如果报价人未按上述要求对报价文件密封及加写标记，采购机构对报价文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的报价文件，采购人有权予以拒绝，并退回报价人。

- 报价截止时间

报价文件须按照谈判文件规定的时间、地点送达。在报价截止时间以后送达的报价文件，采购人拒绝接收。

14. 报价文件的补充、修改和撤回

14.1报价人可以在报价截止时间前，对所递交的报价文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购人，补充、修改和撤标要求须经采购人签字确认，否则无效。

14.2报价人撤回报价的要求应由报价人法定代表人或报价人代表签署，补充、修改报价文件的书面材料，应当按照谈判文件要求签署、盖章，作为报价文件的组成部分，密封送达采购机构，同时应在封套上标明“修改报价文件(并注明项目编号)”和“谈判时启封”字样。

14.3在报价截止时间之后，报价人不得撤回报价。

## 五.谈判程序和谈判细则

15.组建谈判小组

招标代理机构根据有关法律法规和本谈判文件的规定，结合本采购项目的特点组建谈判小组，对报价文件进行评估和比较。谈判小组由三人以上单数组成。

16.第一轮报价

16.1资格性审查

谈判小组依据法律、法规和谈判文件规定，对谈判响应文件中的资格证明等进行审查，以确定谈判供应商是否具备谈判资格。

16.2符合性检查

谈判小组对通过资格性检查的谈判供应商进行符合性检查。依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行初步审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

16.3比较与评价

谈判小组在谈判期间，就有关问题向谈判供应商进行谈判，各谈判供应商在当场答复的同时，须对谈判中所涉及的澄清、修改、承诺等补充资料在规定的时间内以书面文件形式密封提交至谈判小组，其书面文件必须由谈判供应商的法定代表人或其授权代理人签字（或签章），作为谈判响应文件的补充。如该谈判供应商成为中标供应商，则该谈判供应商的谈判响应文件（含所有补充资料）将作为合同的组成部分。

16.4谈判小组成员按上述规定的谈判内容和标准，对资格性检查和符合性检查合格的谈判响应文件和谈判情况，进行综合比较。谈判小组有权决定对初评中最差的竞谈商取消参加竞争性谈判资格的权利。

17.第二轮报价

17.1技术商务及其他部分谈判结束后，所有进入第二轮的谈判供应商须按谈判小组要求依次进入评标室，在规定时间内将最终报价以书面形式提交至谈判小组。最终报价不能高于第一次报价（即递交谈判响应文件时的报价）。

第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。以此类推。

18. 确定成交候选人

18.1本次谈判比照最低评审价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商的评标方法。

18.2谈判报价相同的，按技术商务分优劣顺序排列。

19. 谈判过程保密

19.1谈判开始之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他与评审无关的人员透露。

19.2在谈判期间，报价人企图影响采购人或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

20. 关于报价人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝报价处理的情形，即便未被及时发现而使该报价人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人均有权决定取消该报价人的此前评议结果，或决定对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

## 六、签订合同

21. 中标通知

21.1中标人确定后,采购人将在刊登本次谈判公告的报纸上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未成交的报价人是否知道成交结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

21.2采购人对未中标的报价人不作未中标原因的解释。

21.3中标通知书是合同的组成部分。

22. 签订合同

22.1中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

22.2中标人应按照谈判文件、报价文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补充文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

22.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额。

22.4中标人一旦成交，未经采购人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购人有权决定按照中标人成交后毁标、终止或解除合同等依约处理。

22.5违反22.2条、22.3条、22.4条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 七、保密和披露

23. 保密

报价人自领取谈判文件之日起，须承诺承担对本采购项目的保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三人外传。

24. 披露

24.1采购人有权将报价人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

24.2 在采购人认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人无须事先征求报价人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、报价人/中标人的名称及地址、报价文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及报价人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

## 八、询问和质疑

25. 报价人有权就招标事宜提出询问和质疑。

25.1 谈判程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

25.2 报价人对谈判文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在谈判前通过澄清或修改程序提出。

25.3 报价人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

25.4 报价人认为其报价未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。

25.5 质疑应当以书面形式向采购人提出，经法定代表人签字并加盖公章。

25.6 质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

25.7 质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

25.8 有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。

（8）报价人对谈判文件条款或技术参数有异议，未在谈判前通过澄清或修改程序提出，并且报价人已经参与报价，而于开标后对谈判文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

25.9 采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑报价人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.10 供应商进行虚假和恶意质疑的，将会列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

25.11 质疑报价人对采购人或招标代理机构的答复不满意以及采购人或招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

## 九、违约处罚

26. 发生下列情况之一，可能被列入不良记录名单，报价人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在报价有效期内，报价人撤回其报价；

（2）在评审期间，报价人企图影响采购人、招标代理机构或谈判小组的任何活动，将导致报价被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

（3）中标人未按本谈判文件规定签约；

（4）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（5）报价人未按谈判文件规定和合同约定履行义务的。

## 十、代理服务费

27.中标供应商应在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付招标代理服务费。

账户名称：新疆中前川项目管理有限公司阿克苏分公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司阿克苏南大街支行

账 号：65050169604000000600

- 第三部分     合同范本（仅供参考）

政 府 采 购 买 卖 合  同

（货物类、服务类）

出卖人：                          签订地点：

买受人：                          签订时间：

- 采购项目、数量、单价及金额

| 序号 | 建设内容 | 规模 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

- 质量标准:

第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：

第五条 采购项目的附（配）件、工具数量及供应办法：

第六条 合理损耗标准及计算方法：

第七条 采购项目所有权自             时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，采购项目属于           所有。

第八条 提供采购项目的方式、地点、时间：

第九条 运输方式及到达地和费用负担：

第十条 检验标准、方法、地点及期限：

第十一条 采购项目的安装调试：

第十二条 结算方式、时间及地点：

第十三条 担保方式（可另立担保合同）：

第十四条 本合同解除的条件：

第十五条 违约责任：

第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列

种方式解决。

（一）提交               仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十七条 本合同自                  起生效。

第十八条 其他约定事项：

| 出卖人 出卖人（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 户名： 开户银行： 账号： | 买受人 买受人（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： |
| --- | --- |

- 采购需求

- 采购清单

| - 序号 | - 采购项目名称 | - 规格参数 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合计（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 关节镜 | - 另付 | - 套 | - 1 |  |  |  |
| - 2 | - 合计（元） | - 小写： |  | - 大写： |  |  |  |

- 关节镜技术参数

一、技术要求：

*1、满足膝、肩、髋、小关节等关节镜手术需要。

二、参数要求：

1、内窥镜及工作套管：

1.1内窥镜

1）内窥镜2支，4.0mm，30°高清，具有HD标识

2）视角＞109°，长度155-164mm

1.2工作套管

1.2.1、膝关节工作套管,与内窥镜配套使用：

1）、大流量诊断套管＞5.8mm，双阀门，进出水双通道，与4.0mm关节镜配套。

2）、钝穿刺锥，与诊断套管配套。

3）、螺纹套管，与动力刀头配套使用。

1.2.2肩关节工作套管,与内窥镜配套使用：

1）、套管1个，≥5.5mm。

2）、中空闭孔器，与≥5.5mm套管配套。

3）、套管1个，≥8.0mm。

4）、中空闭孔器，与≥8.0mm套管配套。

1.2.3、小关节工作套管,与内窥镜配套使用：

1）、套管1个，＜5.0mm，与4.0mm关节镜配套。

2）、闭孔器，与＜5.0mm套管配套。

3）、内窥镜适配器，与套管配套使用。

*2、手术器械

2.1基础手术器械，无销钉设计，手术时无销钉脱落风险

1)卵圆直篮钳、2)卵圆上翘篮钳、3)卵圆左弯篮钳、4)卵圆右弯篮钳、5）游离体抓钳、6）探钩

2.2、软骨修复器械

包括1）20°小软骨锥、2）40°小软骨锥、3）20°大软骨锥、4）40°大软骨锥

2.3、半月板缝合器械

包括1）45°半月板锉、2）90°半月板锉、3）半月板外-内缝合套件、4）半月板内-外缝合系统（套管、折弯器、顶针）

3、动力系统

3.1、动力主机

1）能同时独立使用两个手柄，可同时连接刨削手柄与骨钻，

2）彩色液晶屏，可通过不同颜色区分运行状态，

3）具有正反转转数设置功能，可以设置为 1 转或 2 转

*4）具有窗锁功能，可通过主机面板、脚踏、刨削手柄控制刨刀开口大小

*5）可通过动力脚踏控制灌注系统相连接，同时工作。

3.2、脚踏控制板

- 防水设计,

- 具备无级变速，感应式踏板，

3）五键式控制按钮, 具有左转、 右转、往复转按键，

4）脚踏具有窗锁键功能，可精确控制刀头开口位置，进出关节腔对组织无损伤。

*5）具有灌注控制键，可控制水流量，保证关节腔压力。

3.3、刨削手柄

1）手柄设计符合人体美工学和力学标准，提供更佳持握舒适度，

2）刨削手柄带吸引功能

3）吸引控制调节功能

4）工作范围在100至10000RPM

*5）扭力≥32oz-in

6）手柄多种选择，脚控手柄与手控手柄，

7）刨削手柄自动识别插入的刀头。

3.4、动力刀头

1）刀头种类≥120种

2）刀头具备直型刀头，带角度刀头，加长刀头等种类，

3）配备刀头可满足膝关节，肩关节，髋关节，小关节等关节不同手术需求。

4）刀头可用于滑膜、半月板、成型打磨、等多种用途。

4、等离子手术系统

4.1、主机

1）具有消融、切割、打孔、熨烫、皱缩、剥离、凝（止）血的功能

2）具有消融和热凝等工作模式

3）*工作频率小于200-500 KHz普通电刀频率

4）消融功能，*Coblation专利技术，确保将手术中对周遍组织的热损伤降至最  低程度

5）热凝功能，可进行高效止血。

6）具有关节镜保护功能，电路系统具有持续监测能量功能，可以在电流尖峰出现时自动停止输出，比如当刀头接近或接触到金属时。

7）*内置TOPAZ定时器，具有肌腱打孔功能

8）*温度实时显示功能，关节腔液体温度一直在控制器LCD屏幕上显示。

4.2、脚踏

1）电缆长度≥4.5m

2）配有消融（黄色）和凝固(蓝色)踏板，以及输出功率调节踏板（黑色）。

4.3、刀头

1）手控功能刀头可选

2）多点工作电极技术

3）膝关节刀头具有消融、止血、软骨修复、松解、挛缩等功能

4）肩关节刀头具有消融、止血、软骨修复、松解等功能

5）*髋关节刀头，具有消融、止血、软骨修复、松解等功能

6）*小关节刀头，具有消融、止血、软骨修复、松解等功能

7）*肌腱刀头，具有肌腱打孔功能

5、光源系统：

1）光源主机，冷氙灯光源，＞250瓦，灯泡寿命＞500小时，有灯泡寿命数字显示，有待机功能功能

2）双风扇设计，更佳的散热效果

3）光缆，长度＞3米

4）摄像实现术中实时亮度控制

6、摄像系统

*1）摄像系统，数字化，高清，水平分辨率≥1920，垂直分辨率≥1080，16：9原始采集点阵，支持1080i/1080P/720P各种制式监视器

2）多种客户定制模式，全面支持关节镜、椎间盘镜、腹腔镜等多种腔镜显示

3）HD-SDI、HD-DVI、YPrPb、IEEE-1394/DV、YC、Composite 等多种输出制式，支持各种格式监视器和远程存储

4）从采集到存储全线HD

*5）带USB接口，可实时捕捉、存储影像和视频

*6）高清摄像头， 像素≥600万像素，三个1/2英寸高灵敏晶片，带自定义控制按钮

7）高清耦合器，高清变焦耦合器

7、影像管理系统

1）高清影像及PACS管理系统，分辨率≥1920×1080

2）高清画质，独立操作系统，带刻录功能

8、高清监视器及台车

1）高清监视器，≥26寸，液晶平板，分辨率≥1920×1080

2）台车，腔镜专用

三、设备要求：

1、数量1套

*2、整机配套为原装原厂进口产品，监视器台车除外。

3、同型号产品新疆地区医院用户不少5家。

4、请投标商根据所投产品厂家发放的技术资料提供技术说明（如彩页说明等）。

*5、提供原厂质保，每年厂家巡检不少于2次，可随时提供备用机，包括镜头、摄像主机、光源、动力、射频、监视器等。

*6、标注“*”的参数为关键参数，未标注的为一般参数，参数允许偏离

配置清单：

| 序号 | 品名规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 内窥镜及工作套管 |  |  |
|  | 内窥镜 |  |  |
| 1 | 高清关节镜，4mm X 30' 可高温高压消毒 | 支 | 1 |
|  | 关节镜 | 支 | 1 |
|  | 膝关节工作套管 |  |  |
| 1 | 套管，可旋转，双阀，6.0mm | 个 | 1 |
| 2 | 穿刺锥，钝头 | 个 | 1 |
| 3 | 套管，螺纹，能与动力刀头配套使用 | 个 | 1 |
|  | 肩关节工作套管 |  |  |
| 1 | 套管5.5mm | 个 | 1 |
| 2 | 闭孔器，中空5.5mm | 个 | 1 |
| 3 | 套管8.5mm | 个 | 1 |
| 4 | 闭孔器，中空8.5mm | 个 | 1 |
|  | 小关节工作套管 |  |  |
| 1 | 套管4.5mm | 个 | 1 |
| 2 | 闭孔器4.5mm | 个 | 1 |
| 3 | 适配器，配套内窥镜 | 个 | 1 |
|  | 基础手术器械 |  |  |
| 1 | 篮钳，卵圆直 | 把 | 2 |
|  | 篮钳，卵圆上翘 | 把 | 2 |
|  | 篮钳，卵圆左弯 | 把 | 2 |
|  | 篮钳，卵圆右弯 | 把 | 2 |
|  | 抓钳，游离体 | 把 | 2 |
|  | 探钩 | 把 | 2 |
|  | 软骨修复器械 |  |  |
| 1 | 软骨锥，20°小 | 个 | 2 |
| 2 | 软骨锥40°小 | 个 | 2 |
| 3 | 软骨锥20°大 | 个 | 2 |
| 4 | 软骨锥40°大 | 个 | 2 |
|  | 把手 | 个 | 2 |
|  | 半月板缝合器械 |  |  |
| 1 | 半月板锉45° | 把 | 2 |
| 2 | 半月板锉90° | 把 | 2 |
| 3 | 半月板外-内缝合套件 | 套 | 2 |
| 4 | 半月板内-外缝合系统 | 套 | 2 |
|  | （套管、折弯器、顶针） |  |  |
|  | 动力系统 |  |  |
| 1 | 动力主机 | 台 | 1 |
| 2 | 动力脚踏 | 个 | 1 |
| 3 | 动力手柄 | 个 | 1 |
| 4 | 刨刀及磨头 | 个 | 5 |
|  | 等离子射频手术系统 |  |  |
| 1 | 等离子射频主机Quantum 2 | 台 | 1 |
| 2 | 等离子脚踏 | 个 | 1 |
| 3 | 膝关节刀头 | 把 | 1 |
|  | 肩关节刀头 | 把 | 1 |
|  | 髋关节刀头 | 把 | 1 |
|  | 小关节刀头 | 把 | 1 |
|  | 肌腱刀头 | 把 | 1 |
|  | 氙光源 |  |  |
| 1 | 氙光源主机 | 台 | 1 |
|  | 300瓦（与STOZE,OLYMPUS等兼容） |  |  |
| 2 | 面板接头 | 个 | 1 |
| 3 | 光缆 5mmx3.6m | 个 | 1 |
| 4 | 镜端接头 | 个 | 1 |
|  | 数字高清摄像系统 |  |  |
| 1 | 数字高清摄像主机 | 台 | 1 |
|  | （分辨率1920X1080） |  |  |
| 2 | 数字高清摄像头 | 个 | 1 |
| 3 | 数字高清变焦耦合器 | 个 | 1 |
|  | 高清监视器及台车 |  |  |
| 1 | 高清监视器 | 台 | 1 |
| 2 | 台车 | 台 | 1 |

项目要求：

1.本项目采购设备安装后即能够正常使用，附件配置齐全。

2.此项目总金额包含所有运费，安装费、税费等。

3.每套设备提供3年免费质保。

- 第五部分  报价文件格式

- 一、报价人提交文件须知

- 报价人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致报价文件被误读或查找不到，后果由报价人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 谈判小组将应用报价人提交的资料并根据自己的判断，决定报价人履行合同的合格性及能力。

- 报价人提交的材料将被妥善保存，但不退还。

- 全部文件应按报价人须知中规定的语言和份数提交。

- 投标人自拟目录，目录中所示页码应为实际内容页码一致。

二、报  价  函  （格式）

XXX（招标人名称）：

(报价人全称)授权          (报价人代表姓名)            (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)谈判的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目谈判文件中规定的谈判日起的有效期内（见前附表）遵守本报价文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、提供谈判须知规定的全部报价文件，包括报价文件正本、副本、报价一览表等。

4、按谈判文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方承诺：完全理解最终报价超过采购预算金额时，报价将被拒绝。

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、承诺完全满足和响应谈判文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在报价文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

8、保证遵守谈判文件的规定。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部谈判文件，包括谈判文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目谈判文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受谈判文件中《合同范本》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

投标单位代表姓名：

联系电话：              （办公）           （移动）

投标单位(公章)：

投标单位代表(签字或签章)：

日　期：

注：除可填报项目外，对本报价函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

三、法定代表人身份证明书 （格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性  别：

年    龄：              职  务：

系       （报价单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 正面 | 法定代表人身份证复印件粘贴处 反面 |
| --- | --- |

投标单位(公章)：

投标单位代表(签字或签章)：

日　期：

四、法人授权委托书原件  （格式）

XXX（招标人名称）：

本授权书声明：注册于          （投标住址）的             （投标名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                  项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月  日签字生效，特此声明。

（附法人及委托人身份证正反面复印件）

投标单位名称（盖章）：

法定代表人姓名：

法定代表人身份证号：

委托人姓名：

委托人身份证号：

注：除可填报项目外，对本报价函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

五、开标一览表（格式）

货币：人民币/元

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 | 小写： 大写： |
| 供货期 | 日历天 |
| 质量标准 |  |
| 备注： |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、本项目总报价为货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务开支、风险费、税金、利润等各种应有费用的总和。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年      月     日

六、报价明细报表

货币：人民币/元

项目编号：

项目名称：

1.采购清单

| - 序号 | - 采购项目名称 | - 规格参数 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合计（元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - ... |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | - 合计（元） | - 小写： |  | - 大写： |  |  |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示。

2. 报价明细表总计价格必须与《工程量清单》格式一致。

3. 如果不提供详细的报价明细表将被视为没有实质性响应询价文件。

4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：          年      月     日

七、技术规范偏离表（格式）

| 序号 | 名称 | 谈判文件要求的规格、配置、技术参数及性能说明 | 报价文件的规格、配置、技术参数及性能说明 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）如无偏离请注明“无”字。

（2）如投标在偏离表中无注明，应谈文件与招标文件不一致或差异，以招标文件为准。

投标单位(公章)：

投标单位代表(签字或签章)：

日　期：

八、质量保证和服务承诺

（具体内容自拟）

投标单位(公章)：

投标单位代表(签字或签章)：

日　期：

九、项目实施的具体计划及保障措施

（内容自拟）

投标单位(公章)：

投标单位代表(签字或签章)：

日　期：

十、综合说明

1、资质证明文件：

（1）企业法人营业执照副本复印件

（2）企业组织机构代码证副本复印件

（3）法定代表人身份证明(身份证复印件)

（4）法人代表授权书(原件)

（5）依法缴纳近三个月的社会保险缴纳凭据及税务部门出具的近三个月的完税证明

（6）信用中国网站、中国政府采购网、国家企业信息系统查询结果截图

（7）医疗器械生产（经营）许可证、第二类医疗器械经营备案凭证

（8）近两年任意一年的财务审计报告（新成立不满十二个月可提供近三个月的银行资信证明）；

2、报价人认为需要提供的其他技术材料

注：应谈人根据上述内容（不限于上述内容）要求自行编制