新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司


塔城地区纤维检验所实验室检验检测设备采购项目
招标文件

	项 目 名 称
	：
	塔城地区纤维检验所实验室检验检测设备采购项目

	项 目 编 号
	：
	RHZC2021-148GK

	招 标 人
	：
	塔城地区纤维检验所

	代 理 机构
	：
	新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司

	联系人
	：
	张钰捷

	联系电话
	：
	0991-4670020

	联系地址
	：
	乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海16楼


第一章  投标邀请（招标公告）

新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司受塔城地区纤维检验所的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，对《塔城地区纤维检验所实验室检验检测设备采购项目》进行公开招标，现欢迎合格的投标人前来投标。
项目名称：塔城地区纤维检验所实验室检验检测设备采购项目
二、项目编号：RHZC2021-148GK     
三、招标内容：实验室检验检测设备采购（其中纤维长度分布及丝束断裂强伸测试仪、便携式全自动纤维细度仪、条干仪、火焰-石墨炉原子吸收光谱仪设备允许进口包含供货、运输、安装、质保、为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件）。 
四、预算金额：9950024.00元
五、投标人资格要求：
1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力的供应商；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部产品及服务能力的制造商或代理商,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、所投产品为进口产品的需提供进口产品授权书；
5、本项目不接受联合体投标。
六、获取招标文件的时间、地点及方式：
获取招标文件的时间：请于2021年11月12日至2021年11月19日（北京时间上午10：30-13:30下午15:30-18:30节假日除外）
获取招标文件的地点：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海16楼
招标文件售价：500元/份（招标文件一经售出概不退还）
获取招标文件时携带本人身份证原件及复印件、供应商法定代表人授权委托书原件、供应商营业执照复印件。

备注：以上复印件均须加盖公章。

七、投标文件递交截止时间及开标时间：2021年12月2日11 :00时（北京时间）
八、开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海16楼会议室
九、招标单位：塔城地区纤维检验所

    地    址：乌苏市南城区常州路

 联 系 人：李金伟    电话：0992-7261193
十、 代理机构：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司
    地   址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海16楼
联 系 人：张钰捷        电话：0991-4670020
十一、招标项目需要落实的政府采购政策：
《政府采购促进中小企业发展管理办法》；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》；《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》；节能环保等。
十二、其它补充事宜：
   公告期限：5个工作日
十三、财政监督电话：0901-6249351
第二章  投标人须知前附表

    本表是关于要采购货物的具体资料，是对第三章投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

	项号
	项 目
	内   容

	1
	项目名称及编号
	项目名称：塔城地区纤维检验所实验室检验检测设备采购项目
项目编号：RHZC2021-148GK

	2
	招标人
	塔城地区纤维检验所

	3
	资金来源
	专项资金

	4
	预算金额
	9950024.00元

	5
	招标范围
	实验室检验检测设备采购（其中纤维长度分布及丝束断裂强伸测试仪、便携式全自动纤维细度仪、条干仪、火焰-石墨炉原子吸收光谱仪设备允许进口包含供货、运输、安装、质保、为交钥匙项目，具体采购需求详见招标文件）。

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	质量保证期
	从货物验收合格之日起1年

	8
	付款方式
	以和甲方签订合同约定的方式为准

	9
	交货及完成期
	合同签订后于90个工作日内全部安装、调试、试运行完毕

	10
	交货地点
	招标人指定地点。

	11
	投标人资格证明

文件
	1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力的供应商；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、在中华人民共和国境内注册，有能力提供本项目全部产品及服务能力的制造商或代理商,未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、所投产品为进口产品的需提供进口产品授权书；

5、本项目不接受联合体投标。

上述资格审查材料，是响应文件的组成部分，投标人无需提供原件，需将复印件放入响应文件中，若响应文件中未按规定提供，投标人有可能承担评审时资格审查不通过的风险。

开标时现场须单独提交(法定代表人或其委托代理人本人有效期内的身份证明原件，委托代理人还应提交《法定代表人授权委托书》原件)。

	12
	投标有效期
	自投标截止之日起90个日历日

	13
	评标方法
	综合评分法

	14
	资格审查
	资格后审

	15
	评标委员会
	评标委员会构成：5人及5人以上单数

	16
	开标时间及投标文件递交截止时间
	2021年12月2日11:00时（北京时间）

	17
	投标文件递交

及开标地点
	乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海16楼

	18
	投标保证金
	保证金：199000元

账户名：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司
开户行：招商银行乌鲁木齐新华北路支行
帐  号：991903678110901
行  号：308881029026
投标保证金缴纳形式：转账或电汇等非现金形式

投标保证金咨询电话：0991-4656096

注：汇款单上需备注项目名称、标段号（若有）。投标保证金于截止日之前确认到账，若投标人未按照上述规定缴纳保证金,投标文件将被拒绝评审。

	19
	投标文件份数
	提交投标文件

（1）资格证明文件正本1份、副本4份；正、副本分别密封。

（2）商务技术文件（包括报价部分、商务部分、技术部分）正本1份、副本4份；正、副本分别密封。

2、提交报价一览表1份，除投标文件中须提供外，单独密封1份原件，且内容须与投标文件正本中一致。未提交单独密封的投标一览表，其投标将被拒绝或作无效投标处理。

3、提交投标文件电子文档2份(光盘或U盘)，（单独密封）。投标文件电子文档应为PDF格式文件，并应是投标文件正本（加盖公章）所有内容的清晰扫描件。电子文档内容和投标文件正本应保持完全一致，不能有缺漏。

投标文件包括：资格证明文件和商务技术文件。正、副本不得采用活页装订，否则视为无效处理，投标文件一律不退。

	20
	最高限价
	本次采购设置最高限价，最高限价为 9950024.00元。各投标人的投标报价超出此范围将作废标处理。

	21
	代理机构
	单位名称：新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司
单位地址：乌鲁木齐市水磨沟区红光山路2888号绿地中心蓝海16楼

联 系 人：张钰捷
电  话：0991-4670020

	22
	核心产品
	为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。投标人提供相同品牌相同规格类型产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌同规格类型投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供核心产品品牌和规格类型相同的，按上款规定执行

本项目核心产品为：纤维长度分布及丝束断裂强伸测试仪

	23
	环境标志、节能产品的约定
	列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	24
	政府采购政策功能
	促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予6%的扣除。供应商和制造商应出具招标文件中要求的《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予6%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或声明函。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

	25
	招标代理服务费
	参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）。

	26
	备注
	所投产品必须为全新原装产品，中标供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准。
验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。


第三章  投标人须知

一  说  明

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人为塔城地区纤维检验所。
1.2采购代理机构：是指在中国政府采购网或其省级分网站网上登记的代理机构。本次招标的采购代理机构为新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司。

1.3投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，法律法规另有规定的除外。
1.3.2符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”规定的内容；

1.3.3投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。

1.3.4如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：
1.3.4.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。
1.3.4.2以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
1.3.4.3联合体各方应签订联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务，联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
1.3.4.4联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.3.5信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询截止时点：投标截止时间当天；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
1.3.6本项目是否接受进口服务：详见投标人须知前附表。
2.资金来源

2.1招标公告或投标邀请中所述的采购人必须获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的款项。
2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将作为无效投标被否决。

3.投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二  招标文件

4.招标文件构成

4.1要求提供的货物的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。招标文件共七章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 采购需求

第五章 评标方法和标准

第六章 合同条款

第七章 投标文件格式

4.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等， 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

5. 招标文件的澄清或者修改
5.1在投标截止时间前，采购人可主动地或者在解答潜在投标人提出的问题时，对招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15 日的将顺延提交投标文件的截止时间。

5.3对招标文件必要的澄清或者修改将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

三  投标文件的编制

6. 投标范围及投标文件中语言和计量单位的使用

6.1投标人可对招标文件其中一包或几包货物进行投标，除非在投标人须知前附表中另有规定。投标人对所投分包招标文件中“采购需求”所列的所有货物进行投标，如仅响应一包中的部分货物，其投标将作为无效投标被否决。

6.2投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构有关投标的所有来往文件、函电均应以简体中文书写。投标人可以提交其它语言的资料， 但有关段落必须翻译成简体中文，在有差异时以简体中文为准。

6.3投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

7. 投标文件构成

7.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：资格证明文件和商务技术文件
 资格证明文件（详见投标人须知前附表第11项，格式详见附件九资格证明文）
第二部分  商务及技术文件
1、投标函

2、报价一览表

3、法定代表人身份证明书

4、投标保证金

5、投标报价明细表

6、商务条款偏离表

7、采购需求偏离表

8、投标人基本情况表

9、业绩案例一览表

10、拟派项目负责人情况表

11、本项目主要人员配备表

12、小微企业、监狱企业、残疾人福利单位的声明函

13、投标人服务承诺及方案

14、投标人自行提交的其他文件

7.2上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。
证明货物服务的合格性和符合招标文件规定的文件

8.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

8.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

8.2.1货物和服务主要技术指标、品质、性能和服务内容及承诺的详细说明。

8.2.2货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。
8.2.3对照招标文件技术规格和服务要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

8.3投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。
8.4本条所指证明文件不得为对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

9.投标报价

9.1投标报价须包含所有人工、运输、包装、保险、税费等及其他发生的与本项目相关需计入投标成本的费用。

9.2从中华人民共和国境外提供的货物：投标报价应为“DDP 最终用户项目现场价”，本项目为交钥匙工程，投标报价应包括货物运至最终用户项目现场并完成安装调试的全部费用，包括但不限于：货物（含设备、配件、辅助材料、备品备件、专用工具）供应费、运输费、装车费、卸车费、关税增值税（包括办理海关手续的责任和风险，以及交纳手续费）、清关、港杂、检验检疫费、保险费；安装费、调试费、产品检验检测费（移交前报检等所有费用）、操作人员培训费、售后及保修服务费等伴随服务费用；以及投标人履行本合同义务发生的其他一切费用。

9.3为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人应合理报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

10.投标保证金和招标服务费

10.1投标人应按照“投标人须知前附表”规定的金额、时间、形式缴纳投标保证金，并作为其投标的一部分。

10.2下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）中标人不按有关规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按有关规定提交履约保证金的；

（4）中标人擅自放弃中标的。

10.3中标人的投标保证金，在与采购人签订书面合同后5个工作日内无息退还中标人。未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。
10.4中标人应按照“投标人须知前附表”中的规定在领取中标通知书时交付招标服务费。

10.5中标人在办理退还投标保证金的时，必须提供采购合同的复印件。

10.6我公司工作日（上午10:30-13:30，下午16:00-18:30北京时间）退还投标保证金，退还时，请于我公司财务部联系，联系电话：0991-4656096，我公司不退还现金。

11.投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件“投标人须知前附表”中载明的投标有效期，投标有效期不满足要求的投标将被作为无效投标处理。

11.2采购人可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

12. 投标文件的份数及签署、盖章规定

12.1投标人应按照“第二章 投标人须知前附表”规定的份数提交报价一览表，资格证明文件，商务技术文件正本、副本，电子版文档，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”。若正本与副本或电子版不符，以正本为准。

12.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，并按要求由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的内容上签字。投标文件应当装订成册，编制页码。投标文件的副本可采用正本的复印件。

12.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或经其正式授权的代表签字后才有效。

12.4投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
12.5本招标文件中所要求加盖的投标人公章是指与投标人名称全称相一致的 “行政公章”，不得加盖其它“合同专用章、投标专用章、财务专用章”等非行政公章；“签字”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处亲笔写上本人姓名；“法定代表人或授权代表盖章”是指投标人法定代表人或授权代表在招标文件规定处加盖个人名章、手签章、印鉴等。

四  投标文件的递交

13.投标文件的密封和标记

13.1投标时，投标人应将报价一览表，资格证明文件正本、副本，商务技术文件正本、副本，电子版文档分别密封提交。投标人单独密封提交的“报价一览表”应为原件，同时，投标文件正本中也应附有此表原件。

13.2投标文件封皮正面标明“正本”或“副本”字样。

13.3所有封装封面上均应：

（2）注明招标公告或投标邀请中指明的项目名称、项目编号、投标人名称和“在（投标人须知前附表中规定投标截止时间）之前不得启封”的字样。

（3）在密封封口处加盖投标人公章，也可由法定代表人或其授权代表签字。

13.4如果投标文件未按上述要求密封，采购人、采购代理机构应当拒收。

14.投标截止时间

14.1投标人应在招标公告或投标邀请中规定的截止日期和时间前，将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请中规定的地址。
14.2采购人有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

14.3逾期送达的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
15.投标文件的修改和撒回

15.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。

15.2投标人补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后， 作为投标文件的组成部分。

15.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何补充或修改。

15.4从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

五  开标与评标

16.开标

16.1采购代理机构将按招标公告或投标邀请的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请预先确定的地点组织公开开标。开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人、采购人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

16.2招标人或招标代理机构查验投标人有效身份证明。 现场须单独提交(法定代表人或其委托代理人本人身份证明原件及复印件，委托代理人还应提交《法定代表人授权委托书》原件)。
16.3开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

16.4公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查, 
16.5采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
17.评标委员会

17.1按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》及本项目采购人本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会负责评标工作。

17.2评标委员会负责具体评标事务，成员人数为5 人及5人以上单数，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

17.3评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

17.4评标委员会成员因缺席、回避、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评审专家职责的，采购人或者采购代理机构有权向相关监督管理部门通报。
18. 投标人资格审查和投标文件符合性审查
18.1投标人资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格；投标文件符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

18.2投标人未通过资格审查的不得进入投标文件符合性审查；投标人未通过符合性审查的，不得进入投标文件的综合比较与评价。

18.3如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌相同规格类型产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定 一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
18.4如本项目使用综合评分法，提供相同品牌相同规格类型产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌同规格类型投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标 委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作 为中标候选人。

18.5如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的， 按第25.2条规定处理。

18.5投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第五章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

18.6投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
18.7资格审查和符合性审查标准详见第五章评标方法和标准。

19. 投标文件的澄清和修正

19.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计 算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄 清、说明或者补正。

19.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

19.3投标文件报价出现前后不一致的，将按照下列规定修正：

（一）投标文件中报价一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。


同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第 19.2 条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，将被视为无效投标被拒绝。 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
20. 投标偏离与非实质性响应

20.1对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。
20.2在详细评标之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。
20.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.投标无效

21.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价出现超过招标文件中最高限价规定的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

21.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

 (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.3其他投标无效情形：
（1）不符合招标文件关于进口产品规定的；
（2）任何选择性报价（或多个方案）的投标；
（3）任何包含价格调整要求的投标；
（4）投标有效期不满足要求的投标；
（5）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人不能证明其报价合理性的；
（6）投标文件报价出现前后不一致，投标人不确认修正后的报价的；
（7）未按照招标文件要求提交“投标人声明函”的；
（8）服务期限（或交货期）不满足招标文件要求的；
（9）未按照招标文件要求单独递交报价一览表原件的。
22. 投标文件的综合比较与评价

22.1根据项目实际情况本项目的评标方法为综合评分法，评审标准详见第五章。
22.2评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和评审标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

22.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）、《财 政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政 策的通知》（财库〔2017〕141  号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》《残疾人福利性单位声明 函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具 的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第五章评标方法和标准。

23. 废标情况

23.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三 家。
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。
（4）因重大变故，采购任务取消的。

24. 评标过程及保密原则
24.1评标将在严格保密的情况下进行。

24.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六  确定中标
25. 中标候选人的确定原则及标准

25.1评标委员会将根据招标文件的评标方法和评审标准，推荐中标候选人及评标排序，确定满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评审得分相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。
25.2单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的 不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，由采购人 或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不得作为中标候选人。 非单一产品采购项目，采购需求中应载明核心产品，多家投标人提供的 产品中有一种核心产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品，按照第一 款规定执行。 如按前两款规定计算投标人数量后不足三家的，属于对招标文件作实质 响应的供应商不足三家。

26. 确定中标人

26.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
26.2最低投标价不是中标唯一条件。

27.保留权利

27.1因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他中标候选人签订合同的权利。

28. 中标通知书

28.1在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构将在财政部门指定的政 府采购信息发布媒体上公告中标结果，同时采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

28.2投标人可通过相关发布媒体查询中标结果。

28.3中标通知书是合同的组成部分。

29. 签订合同

29.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和投标文件 的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和投标文件作实质性修改。
29.2招标文件及其补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订 合同的依据。
29.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
29.4政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规有关规定。
230. 履约保证金

30.1中标人应当按照招标文件“第二章投标人须知前附表”中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金。
30.2如果中标人没有按照招标文件规定提交履约保证金，采购人有权取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下，采购人可另选下一个中标候选人，或重新招标。
31. 投标人质疑

31.1投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

第四章  采购需求
	序号
	设备名称
	技术指标及配置
	数量
	备注

	1
	纤维长度分布及丝束断裂强伸测试仪
	一、用途及特点：

-一次测试，可获测试数值：（ML）平均长度；（UHM）上半部平均长；（UQM）上半四分之一部平均长度；
(SL 50% / 25% / 2.5% )跨距长度；（SFC%）短纤维含量； (SFI%)短纤维系数；（UI%）均匀度指数；
（UR%）长度整齐度比； (BW) 棉束重量等。

-同时具备对纤维长度和强度测试的两种功能。即在对完全相同样品进行检测，先测量其长度分布继而检测其强度。测试完成后，夹具之间的样品尺寸会被自动保留，此功能可以准确测量出样品的强度绝对值。FIBROTEST的操作不需要校准棉花样品，因此不会受到校准棉花影响。虽然如此这系统仍可与透过校正棉校验过的HVI有相同的测试结果。

-取用标准梳型样品架来准备棉样品束。

-采光学系统与激光光束及在线照相扫描系统，采垂直方向移动扫描。

-强力及伸长测量系统配有自动操作的气动夹具，拉伸夹具位于马达动力转换箱中。

-夹具可自动调整到测试样品的尺寸。

-通过USB接口连接，计算机系统可对操作过程进行控制及测量资料的统计分析

-软件兼容于WINDOWS操作系统。

-设定所有测试参数，操作者只要选择测试代码即可操作。

-可适应于任何网络类型。

-针对原棉、毛条、粗纱等一系列的产品均已通过USDA美国农业部的认证，可以符合测试的要求标准。

-适合测试的原料材质有棉花、毛条、粗纱、羊绒、羊毛、麻、丝、人造短纤维（涤纶、腈纶、聚酰胺纤维）、天然纤维（醋酸纤维、粘胶纤维）。

-适合应用于各种检测机构，可以对各种纤维进行检测，提高测试效率与应用价值。

二、技术指标:

毛束长度测试：

-测试速度：20 - 300 mm/min

-测试长度：3.8-60mm

针对长纤维测试升级选项功能

-长度测试最大纤维长度：195mm

-长度和强伸测试最大纤维长度：150mm

-毛束宽度：70mm

-激光耗能：5mW

-激光波长：635nm

-激光安全级别：Class II

毛束强度测试：

-强力范围：1~500N

-强力精度：根据ISO7500/1, EN 10 00202在额定范围20%时, +/-1%

-伸度测量系统：分辨率0.4um

-测试长度：1/8英吋 (3.175 mm)

-毛束宽度：70mm

-夹紧压力：2..6 bar (500..1500 N)

-夹面：材质Vulkollan, 宽75 mm , 长3 mm

主机：

-尺寸及重量：≤高410 mm*宽700 mm*深550 mm，重量约55 kg

-主要电源：230 V，50 (60) Hz，电流约3 A

-空压需求：6 bar，耗气量20 l/min

-外观烤漆：RAL 9006

-噪音：40 db (A)

毛束准备装置：

-尺寸及重量：≤高170 mm*宽680 mm*深350 mm，重量约9 kg

-空压需求：6 bar，耗气量1 l/min

配置清单：

1、主机

2、主机2年份备品

选项功能：

1、针对长纤维测试升级功能

2、样品架
	1套
	进口

	2
	便携式全自动纤维细度仪
	基本技术规格说明

l测试标准：
DIN53816, ASTM76, DZ101, ISO5079

l测试方法：
将样品挂于纤度机座架上，测试纤度后由机械手臂将样品纤维

由纤度机座直接转到强伸度机座自动分析计算出强伸度值。

l纤度测试范围：
1-200dtex。

l纤度测长范围:     
测试长度:20mm, 上下夹持长度各5mm, 镊子及夹子砝码5mm, 共35mm

l伸度测长范围：
3-100mm (3mm必须选购超短纤专用”SO FFE"夹具)

l强力测试范围：
标配：0 - 20 cN     选项：0 - 100 cN；range 0 - 10 N；range 0 – 100 N

l测试移动速度：
0.1-400mm/min

l取丝夹头式样：
采用气动式双微压阀控制系统，提高测试压力稳定性。

l资料传输方式：
USB

l分  辨  率：
0.0001mm

l尺寸：
≤高510×宽600×深600mm

l重量：约
95公斤

l电压：
单相220AV, 50/60HZ, 1A

特    点

l
传统短纤纤度及强伸度分析，由纤度仪移转到强伸度仪过程是用人工以镊子移转, 样品容易受到外在影

响而受损影响到测试结果

l
测试纤度后由机械臂自动移转样品测试强伸度，避免因人工移转所产生之误差。

l
选项功能，扩充性更强：

1、“自然丝束测试装置”，提供丝束测试可行性。

2、湿法测试装置，配套软硬件，测试更方便。

3、“SO FFE"夹具设计，可测试3mm 以上短纤维。

4、 NDR分析软件针对POY特性作分析。

5、弹性回复率软件，做弹性纤维之弹性回复率(作业标准 DIN 53835)。

l
特别设计纤维载台，可轻易地将纤维置入挂架中，在测试完纤度样品移转到强伸度后即可将下一个样品

挂入纤度机座中准备下一个测试。

l
一般测试一个样品(强力，强度，伸度，纤度)约15秒,一小时可分析240个样品，提速3倍。

l
测试后之资料，可自动储存在硬式磁盘驱动器内，亦可联机计算机自动分析、统计，另外可由列表机将

数据及图表打印出来。

l
不需特殊界面与一般国产计算机兼容，使用及维护成本均低。

l
内建程序自动校验软件做自我校验，原制造厂通过ISO9001 认证。

l
人性化的WIN作业软件，使得操作简易有效率。

配置：
1.主机
1

2.2年份备品
1

3-1.胶质夹面（4PCS/SET）
1

3-2.硬胶夹面（4PCS/SET）
1

4.中文操作系统
1

5.20.00.长度标准校正块
1

6.黑绒板
1

7.仪器控制系统（含工控系统、显示器、打印机、不间断电源）1
	1套
	进口

	3
	条干仪
	技术指标：

CS传感器的技术指标：

不匀率值 U 由不匀率来确定质量不匀率

变异系数 CVm 通过变异系数测定质量不均匀度；CVm (L) 切割长度为1，3，10，50或100米时的质量不匀率变异系数

偏移率 DR % 切割长度1.5米，界限5%的偏移率DR值

最大质量偏差– m(min) = 最大的质量减小量；– m(max) = 最大的质量增加量；可选的切割长度：1，3，10，50和100米

不匀率指数 理想和实际测量的短纤材料条干不匀率之间的关系

常发性纱疵 - 选择灵敏度范围下的细节、粗节和棉结的数量：

– 细节：-30%；-40%；-50%；-60%

– 粗节：+35%；+50%；+70%；+100%

– 棉结：+140%；200%；+280%；+400%

– 用作标准的常发性纱疵是指（环锭纺纱： -50%细节，+50%粗节，+200棉结；自由端纺纱：-50%细节，+50%粗节，+280棉结）敏感级设定：-40%细节，+35%粗节，+140棉结

相对支数 以选定的某个测试长度为基准，评估一次测试中各个子样之间的支数变异百分率

OH传感器的技术指标

毛羽值 H 测量纱线的毛羽值

毛羽值的标准偏差 sh 毛羽值的的标准偏差

标准差 sh (L) 切割长度1，3，10，50 或100米的毛羽值标准偏差

最大毛羽值偏差– H(min) = 最大的毛羽值减小量；– H(max) = 最大的毛羽值增加量；– 可选的切割长度：1，3，10，50和100米

HL 传感器的技术指标

1, 2, 3, 4, 6, 8 和10 毫米

归一化为100米纱线长度上，每一个长度区域的纤维分别计数

S3u 规格化为100米纱线长度上，长度为3毫米以及更长的纤维的总和(累计值)

1+2u 归一化为100米纱线长度上，长度为1毫米和2毫米的纤维的总和(累计值)

OM传感器的技术参数

直径 Ø 测试长度上纱线的直径

变异系数 CV2D 切割长度为8毫米和0.3毫米的横截面变异系数；CV FS 切割长度为8毫米和0.3毫米的横截面变异系数的关系

形状 纱体圆整度的测定

密度 纱线密度的计算

OI传感器的技术参数

杂质和灰尘颗粒– 杂质和灰尘颗粒数量的确定

– 杂质和灰尘的分类是根据ITMF（国际纺织制造商联合会）的定义（小于500μm 为灰尘，大于500μm 为杂质）

统计技术指标

– 测试结果栏中所有测试结果及相应的统计值：

– 平均值

– 标准偏差 S

– 变异系数CV

– 95%置信区间

– USP™（公报水平数）

– 最小值

– 最大值

公报– 将测试数据与公报比较测试值

– 各种测试原料对应存储在数据库中的公报的章节

– 基于 公报设置界限值

输出的图形报告：传感器 CS(1),OH(2), HL(3),OM(4) 和 OI (5)

不匀率曲线图

– X-轴 和Y轴 可选灵敏度范围(1，2，4)

– 切割长度：标准， 1，3，10，50 和100米(1，2，4)

– 单个不匀率曲线的缩放功能(1，2，4)

– 在不匀率曲线图中标识常发性纱疵的位置(1)

– 可显示单个和多重不匀率曲线和系列不匀率曲线(1，2，4)

波谱图

– 220个频道(1，2，4)

– 能显示单个和多重 波谱图(1，2，4)

长度变异曲线 

LVC 能显示单个和多重长度变异曲线LVC (1, 2, 4)

频次分布图

– 以百分比的形式显示参数的变异(1，2，4)

– 能显示单个和多重频次分布图(1，2，3，4，5)

输出的图形报告： 花式纱功能

不匀率曲线图

– 保留竹节的质量不匀率曲线图

– 标记质量减少的质量不匀率曲线图

– 显示单个和多重不匀率曲线

散点图

散点图的序列和频率

3D 

柱状图显示了竹节的分布和频率

序列图显示了竹节的长度和竹节间距

柱状图显示了竹节的长度，竹节间距和质量增量的分布

分级矩阵显示了在分级中，竹节的长度和质量增量的数字分级

波谱图– 220个频道

– 能显示移除竹节后的单个和多重 波谱图

数据保护

备份

– 每隔15分钟，数据会自动保存到对应的内部硬盘上

– 数据可以导出到外部的USB或其他支持的网络设备上

数据输入，结果输出，语言，单位

对话框和报告的语言

可选英语，德语，法语，意大利语，西班牙语，葡萄牙语，土耳其语，俄语，中文和日语。(其他语言根据需求而定)

单位

– 支数：ktex, tex, dtex, den, Nm, Nec, New,

– 速度：米/分钟，码/分钟

测试时间   取决于不同的测试模式，可调6秒到20分钟

系统安全

保护功能

– 系统受保护，免于病毒，网络和其他安全威胁的侵害

– 内置远程支持功能

– 带有大量事件记录的诊断工具

– 系统自动恢复

报告

报告类型

– 仪表板

– 报警总览

– 报警细节

– 从纤维到纱线的报告

– 梳棉/精梳效率

– 质量对比

– 异常

– 纱线预判

报告的显示和输出

– 可以根据需要打印报告

界限值

– 定义的界限值，自动应用。默认设定是开启，也可以关掉。

– 客户自定义界限值，或者根据系统中自带的公报，标准差和绝对值来定义界限值。

统计

统计值

测试结果栏中所有测试结果及相应的统计值：

– 平均值

– 标准偏差 S

– 变异系数CV

– 95%置信区间

– USP™（公报水平数）

– 最小值

– 最大值

输出的图形报告

趋势图– 显示所选参数的长期趋势

蛛网图– 显示产品所选参数基于公报值的对比

仪表板

– 显示6个关键指标

– 运行的产品

– 激活警报

– 实验室效率

– 梳棉效率

– 产量（Kg）

– 回丝%

– 超出界限的值用红色突出显示

– 箭头表示每个值的当前趋势

– 产品所选参数基于公报值对比的蛛网图

异常的仪表板

– 根据状态显示报警的汇总

– 激活

– 公认的

– 完成

– 每周报警汇总

– 每个产品的报警汇总

实验室效率图

– 以条形图显示每个相连仪器的利用率

纱线预判

– 以图形的形式，用1—5级分级体系来表示纱–线的等级

– 织物外观

– 抗起毛起球性能

– 织造性能

数据保护

设备备份

– 每隔15分钟，数据会自动保存到对应的内部硬盘上

– 数据可以导出到外部的USB或其他支持的网络设备上

数据输入，结果输出，语言，单位

对话框和报告的语言

可选英语，德语，法语，意大利语，西班牙语，葡萄牙语，土耳其语，俄语，中文和日语。(其他语言根据需求而定)

单位

– 支数：ktex, tex, dtex, den, Nm, Nec, New, Nel

– 纤维单位：micron, micronaire, dtex, den, tex, mtex

– 捻度：T/m, T/”

系统安全

保护功能

– 系统受保护，免于病毒，网络和其他安全威胁的侵害

– 内置远程支持功能

– 带有大量事件记录的诊断工具

– 系统自动恢复
	1台
	进口

	4
	羽绒蓬松度测试仪
	设备用途：适用于羽绒羽毛及制品填充料的蓬松度的检测

符合标准：GB/T14272  FZ/T80001

IDFB－FP  GB/T10288  JISL 1903   BSEN12130等

技术要求：1、自动吹绒；

自带吸绒功能；

彩色触摸屏，中文菜单式操作；

测试结果快捷打印输出。

参数指标：

1、测量精度：0.1mm

2、测量高度：600mm，符合新的国家标准

3、测量速度：(0～9999)mm/min可设定

4、量筒内径：288mm（GB/T14272）、选配290mm（JISL 1903）、240mm（FZ/T80001）

5、测量压盘：94.25g 直径284mm

68.4g 直径240mm（选配FZ/T80001）

120g 直径285mm（选配JISL1903）

6、送风速度：(2～40)L/S可调节

7、压板上升下降速度：(1～9999)mm/min可设定

8、压绒板下降速度：(1～9999)mm/min可设定

9、吹绒时间0:00～59:59  分、秒 可设定

10、压绒时间：0:00～59:59  分、秒 可设定

11、电源输入：AC220V±10%   50Hz   1500W

12、外形尺寸：≤580(L)×450(W)×1350(H)mm

13、重量：约50kg

仪器配置：

主              机
1
台

电      源      线
1
条

试验桶
1
个

压重片
1
个

前处理箱
1
个

倒料筒
1
个

搅拌棒
1
个

砝码
1
套

品牌电脑及黑白打印机  1套
	1套
	国产

	5
	汽蒸收缩仪
	设备用途：用于各种织物在不受力的情况下，受蒸汽作用后尺寸变化的测试。

符合标准：FZ/T20021  ISO3005等

参数指标：

★1、蒸汽发生器：容水22L，蒸发量约70g/min

2、蒸汽内筒尺寸：Φ104mm ，长度360mm

3、蒸汽工作压力：101325Pa（1个大气压）

4、钉布器标记间隔：250mm

5、汽蒸时间：0.01s～99h99min任意设定

6、电源：AC220V±10%  50Hz  3kW

7、外形：≤(420×500×365)mm  (365×540×790)mm

8、重量：约75kg

仪器配置：

主              机
1
台

蒸      汽      机
1
台

订     布       器
1
台

试   样   托   网
4
个

试      样      架
1
个

取   样   手   柄
1
只
	1套
	国产

	6
	织物缩水率打印尺
	设备用途：用于各种纺织品缩水率试验时的标记、打印及缩水比例的测定。

符合标准：GB/T8628

参数指标：

1、打印长度：500mm （200mm、250mm、300mm可选）

2、测量误差：±0.1mm

3、外形尺寸：≤(650×160×55)mm

4、重量：约0.75kg
	1套
	国产

	7
	警示服装逆反射性能测试仪
	设备用途：用于模拟职业用高可视性警示材料在干状态和淋雨湿状态下反光性能的评定，测定试样表面的逆反射系数，适用于各类岗位穿着的可视性警示服，确保人员的安全警示。

符合标准：GB 20653（绝对测量法）  等

技术要求：1、意法半导体STM32处理器；

进口射灯光源；

进口光电转化照度传感器；

无线通讯方式，上位机进行操控；

干态、湿态两种状态检测；

入射角和观测角自动精确调整；

即插式试样夹，方便快捷。

参数指标：

1、试样尺寸：150mm×150mm

2、入射角β：0°～40°，精度：1°

3、观测角α：12′～1°30′，精度：6′

4、照度计：0.01Lux～83000Klux，孔径张角δ＜12′

5、光探测器距试样表面：15m

6、暗室长度：＞15m（选配）

7、淋雨喷嘴口径：1.19mm

8、喷嘴距离试样：1000mm

9、淋雨速度：284mm/h；

10、水柱接触试样时在垂直方向与试样表面角度：（5-15）° （可调）

11、使用电源：AC220V±10%   50Hz

12、光源箱尺寸：≤625mm×535mm×1680mm（L×W×H）

13、试样箱尺寸：≤700mm×700mm×2000mm（L×W×H）

14、光源箱重量：约80Kg

15、试样箱重量：约70Kg

仪器配置：

实验大棚
1
套

光源端设备
1
套

试样端设备
1
套

测试软件
1
份

数据线
1
条
设置网络端口用

无线路由器
1
台

网线
1
条
台式电脑用

测距仪
1
个

照度计
1
个

淋雨收集盒
1
套

电源线
2
条

激光水平对准仪
1
台

进水管
1
条

排水管
1
条

试样架
2
个

电脑及黑白打印机 1套
	1套
	国产

	8
	织物钻绒性能测试仪
	设备用途：用于各种织物阻止钻绒或羽毛从接缝间钻漏性能的测试。

符合标准：GB/T12705.2  GB/T14272-2021附录D小箱体 FTMS191A（选配橡胶球）

参数指标：

1、回转箱体内尺寸: 450mm×450mm×450mm

2、回转箱转速: (20～60)r／min（可正反转及点动）

3、旋转次数设定:(1～9999)次

4、硅橡胶异形球:数量：16只

邵尔硬度:(55±5)A

质量:(23.75±0.5)g

尺寸：

上圆 (Φ31±2)mm×下圆(Φ37±2)mm×高(22±2)mm

5、电源:AC220V±10％   50Hz   600W

6、外型尺寸:≤850×650×800mm(L×W×H)

7、重量:约 60kg

仪器配置：

主              机
1
台

电      源      线
1
根

橡      胶      塞
16
只
23.75g

保      险      管
2
个
5A
	1套
	国产

	9
	织物钻绒性能测试仪
	设备用途：用摩擦法测试织物阻止羽毛、羽绒、绒线从其表面钻出的性能

符合标准：GB/T12705.2  BS EN 12132-1等

参数指标：

1、摩擦箱内部空间尺寸：≤424mm×227mm×190mm

2、两夹持器间距离：(44±1)mm(40～70mm可调)

3、样品尺寸：420mm×140mm

4、夹板尺寸：180mm×120mm

5、转速：（135±2）r/min

6、次数设定：(1～99999)次

7、测试条件：温度(20～40)℃

相对湿度≤85％RH

8、电源：AC220V±10%   50Hz  150W

9、外形尺寸：≤440mm×480mm×340mm

10、重量：约20kg

仪器配置：

产  品  合  格  证
1
本

产  品  说  明  书
1
份

主              机
1
台

电      源     线
1
根

保      险      管
2
个
5A

产品质量跟踪信息反馈单
2
张
	1套
	国产

	10
	钉锤式勾丝试验仪
	设备用途：用于针织物及其他易勾丝织物的抗钩丝性能测试。

符合标准：GB/T11047  ASTM D3939   JISL1058

参数指标：

1、工位数：4个工位

2、转筒转速：(60±2)r/min

3、计数范围：0～99999

4、转筒直径：Φ82mm；宽210mm

5、钉锤质量：(160±10)g

6、钉锤植针数: 11根

7、针钉外露长度：10mm；尖端半径R0.13mm

8、毛毡厚度：(3～3.2)mm；宽度165mm

9、导杆工作宽度：125mm；  直径Φ10mm

10、钉锤与导杆间距离：45mm

11、电    源：AC220V±10%   50Hz  200W

12、外形尺寸：≤(660×400×600)mm

13、重    量：约60kg

仪器配置：

主              机
1
台

电      源      线
1
根

钉              锤
4
只

橡      胶      环
8
只

保      险      管
2
个
3A
	1套
	国产

	11
	乱翻式起球测试仪
	设备用途：用于织物在滚筒内自由翻滚摩擦条件下的起毛起球性能测试。

符合标准：GB/T4802.4（标准起草单位）

ISO12945.3、ASTM D3512、ASTM D1375、DIN 53867、ISO 12945-3、JIS L1076 等

参数指标：

1、箱体数量： 4只

2、滚筒规格：Φ146mm×152mm

3、软木衬规格：（452×146×1.5）mm

4、叶轮规格：Φ12.7mm×120.6mm

5、塑料叶片规格：10mm×65mm

5、转速：(1-2400)r/min

6、测试压力：(14-21)kPa

7、电    源：AC220V±10%  50Hz  750W

8、外    形：≤(480×400×680)mm

9、重    量：约40kg

仪器配置：

主   机
1
台

电源 线
1
根

气 管
1
条
Φ8mm

气 泵
1
台

灰棉 条
4
包

软木衬垫
4
片

评级 样照
1
套

白 胶 浆
1
瓶
	1套
	国产

	12
	织物防紫外线测试仪器
	设备用途：用于测试纺织品紫外线透过率(UVA、UVB)和紫外线防护系数(UPF)。

符合标准：GB/T 18830   AATCC 183   AS/NZS 4399   BS 7914  EN 13758等。

技术要求：

1、进口氘灯，内置积分球式分光光度计，波长自动扫描；

2、紫外光电传感器，可测荧光试样；

3、上位机控制、自动数据处理，多种形式输出测试结果。

4、内置GB/T18830及AATCC183测试标准，自动测试，无需人工设定。

★5、软件著作不损害第三方权益，须获得国家相关著作权证书，提供相关材料证明

参数指标：

测量范围：透过率：(0～100)%±0.01％

2、波长范围：(280～400)nm（波长自动扫描）

3、波长重复性：0.25nm

4、数据间隔：≤5nm可调

5、狭缝宽度：≤5nm

6、样品光束直径：10mm

7、试样尺寸：≥Φ45mm

8、电    源：AC220V±10%  50Hz 100W

9、外形尺寸：≤(285×500×500)mm

10、重   量：约20kg

仪器配置：

主              机
1
台

电      源     线
1
根

串  口  连  接  线
1
根

保     险     管
2
个
3A

测   试   软   件
1
份

品牌电脑及黑白打印机1   套
	1套
	国产

	13
	色牢度评级检测系统
	设备用途：用于纺织、印染、服装、印刷、造纸、油漆等行业的色牢度评定及颜色的异谱同色程度的评定。

符合标准：FZ/T01047   AATCC  BS等

参数指标：

1、采用数字颜色测量系统，非接触式数字图像技术评级。

2、对变色和沾色试验的解惑按GB/ISO/AATCC标准进行数字评级

3、自定义多纤维贴衬

4、数字评估日晒色牢度试验中的的蓝色羊毛布

5、同时对多个沾、变色样品自动评级

6、实验报告可存储数据和影像

7、新型符合人眼视觉特征的沾色牢度公式

8、新型符合人眼视觉特征的变色牢度公式

9、新型快捷简便的数字图像检测技术

10、模拟比市面上绝大多数专业灯箱更高品质（高显色指数CRI和低同色异谱指数MI）的任意色温日光。

★11、照明场景模拟——复现任一测量或导入的光谱功率分布SPD，且方便不同工厂间的光传递

★12、模拟各类标准照明体（可模拟D50、D65、D75、A等80种光源）或客户任一指定光源用于物体色工业色彩视觉评价和色彩质量管控，包括纺织、涂料、塑料、印刷、图像等行业。

13、高品质LED 标准D65光源——光品质参数是衡量光源好坏的极为重要的指标

14、电源  AC220V±10% 50Hz300W

15、外形尺寸≤70×59×66cm

16、重量约20 kg

配套品牌电脑及黑白打印机 1套
	1套
	国产

	14
	火焰-石墨炉原子吸收光谱仪
	光学系统

1.1窄光束设计，无透镜全反射的光学系统完全密封，光学部件采用石英涂层；

采用旋转光束合成器（RBC），能够实现最大限度的光通量

全铸铝光学底座，特殊的防震设计，保证仪器的坚固可靠和极佳的稳定性；

采用单色器，杂散光少，拓宽了线性范围，并可降低检出限；

波长范围：185～900nm，计算机控制：自动选择波长；

波长扫描速度：2000nm/min；

*1.7 自动狭缝切换，0.2、0.5、1.0nm及高低档；

*1.8 独特固定4灯座，灯不移动，采用步进马达驱动反射镜快速切换元素灯，具有元素灯自动预热和关闭功能，延长灯寿命；

1.9 测试过程中无需对灯进行优化，灯电流有计算机控制。

二、火焰部分：

*多元素快速顺序扫描，采用单元素灯可以一次进样完成≥4个元素的测定。

雾化及安全系统：

2.1燃烧头为Incoloy合金制造，基座附Teflon防腐蚀屏蔽膜，耐腐蚀，不发脆；

*2.2雾化系统由氟塑料制成，能够耐强酸和有机溶剂；

2.3燃烧头防堵效果好，能适合高盐样品分析；

2.4双头扰流器和外部可调节撞击球的设计，确保了分析测定结果的准确性和优异的重复性。

2.5安全联锁监控：燃烧头类型、位置、液阱位置、压力释放塞、火焰屏蔽罩、火焰工作情况、电源、氧化气体压力,多个防紫外辐射和废气排放系统给予操作人员完全的保护。

检测器及背景校正

3.1宽范围光电倍增管，可获最大的信噪比；

3.2高强度氘灯背景校正，可校正到2.5Abs的背景，响应时间为2ms，准确校正实际背景；带有自动衰减的调节功能；氘灯无需打开仪器盖即可调节、更换；

5ppm铜吸光度值大于0.9Abs，精密度RSD小于0.5%。

*3.4 具有快速分析速度的能力：一次进样可以进行多元素顺序测定，2分钟内能准确分析样品中10个不同被测元素含量；

*3.5 具有内标校正功能：确保测定结果更准确。

三、石墨炉部分：

石墨炉系统：

4.1稳定温度区域控制技术：40-3000(C可进行程序升温，最大升温速度为2000 ℃/s；

*4.2独立的两路内外气保护设计，延长石墨管寿命，铜的典型操作次数可达5000次；

4.3石墨炉采用动态温度反馈系统（CTZ），控温精确使得石墨炉的精密度高、记忆效应低；

4.4
特征质量：Cd 0.2pg；检出限：Cd：0.01ug/L；

4.5仪器内联锁装置：主电源功率；

4.6外部内联锁装置：石墨炉内、外气气压监控，冷却水压力和温度，石墨管状态。

石墨自动进样器:

5.1  自动进样器，能克服自动进样器易产生气泡的问题；

5.2  放置50个2ml样品瓶和5个25ml样品瓶；130位可选；

5.3  样品进样体积：1-70ul；

5.4  可由同一个母液自动配置多达10个浓度的溶液或标准曲线；

5.5  可自动添加3种基体改进剂，预进样/后进样或与样品一起进样。具有自动减少超标样品进样体积功能；

5.6  为了增加灵敏度可多次进样99次，对于快速分析，可进行“热进样”，进样速度和温度在40～200 ℃范围内编程；

*5.7样品进样重现性：5-70ul进样量RSD <1%；

5.8  自动进样器能适用于如下溶剂：水、乙醇、甲醇、丙酮等多种溶剂。

四、控制软件：

*6.1全中文软件，提供中文在线帮助系统、维护视频和中文操作手册；

6.2 石墨炉自动优化参数程序，使石墨炉方法开发更加简易；

*6.3石墨炉摄像系统，实时监测石墨管中的情况，及时采用适当的石墨炉条件。

*6.4火焰在线内标校正技术可以校正由于物理干扰、样品制备误差和长期使用的仪器漂移等所造成的偏差，提高结果的准确度和精密度；

五、工作条件：

操作环境温度：10℃-35℃；

操作环境湿度：8%-80%。

电源：220VAC+/-10% ，50 或60Hz+/-1Hz。

六、仪器配置

1、火焰石墨炉主机     1台

2、国产 空心阴极灯    8只

3、电脑     1台

4、打印机   1台

5、循环水冷却器     1台

6、空气压缩机       1台

7、进口石墨管       10只
	1套
	进口

	15
	儿童产品综合力测试仪
	设备用途：用于儿童服装标准、欧洲玩具安全标准、美国玩具安全标准、国家玩具安全技术规范标准等标准中规定的拉力、压力（定压、定时间）和扭力（定压、定时间）的测试。
符合标准：
GB31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》
GB6675-2003《国家玩具技术规范》
GB/T32599《国家标准主要起草单位》
EN71-1、BS7909、ASTM F963、16CFR1500.51、GB/T22704等。
技术要求：
仪器拉、压、扭一体化，微机控制，电子传感器，高精滚珠丝杆，交流伺服电机驱动，数据自动处理存储，能够进行测试过程分析，更高精度，自动化完成测试。
参数指标：
1、拉力，压力（定负荷，定速度，定伸长）
量程：(0.1～500)N   分度：0.01N
速度：(1～500)mm/min；数字设定
动程：大于300mm
2、扭力（定力，定负荷时间保持，定角度）
量程：(0～1)N.m   分度：0.002N.m
速度：(0.1～60) rpm；数字设定
动程：±300°
3、电源：AC220V±10%   50Hz  800W
4、外形尺寸：≤(430×540×1040)mm (主机L×W×H)
5、重量：约60kg
仪器配置：
名  称  及  规  格
数量
单位
备   注
主              机
1
台
500N拉伸传感器
1
个
扭力传感器
1
个
1N.m
上夹持器
4
个
总共10个，
其中上下夹持器有一个通用
（详见说明书）
下夹持器
2
个
下夹持器面
2
个
通用夹持器
2
个
串  口  连  接  线
1
根
测   试   软   件
1
份
 专  用  扳  手
1
副
 开 口 扳 手
1
个
17-19
 拉 伸 转 接 头
1
个

	1台
	国产

	16
	锐利边缘测试仪
	设备用途： 用于儿童服装标准、欧洲玩具安全标准、美国玩具安全标准、国家玩具安全技术规范标准等标准中规定的锐利边缘的测试。
符合标准： GB31701、GB/T31702、GB6675、GB/T22704、EN71-1、BS7909、ASTM F963、16CFR1500.51等。
技术要求：
1、微机控制，步进电机驱动，速度精确均匀；
2、彩色触摸屏显示，菜单式操作，简单便捷；
3、条件启动设置，无需手动按钮；
4、可便携的台设计，适合不同使用场合。
参数指标：
1、压力6.0N（可微调）
2、芯轴直径：9.53mm
3、转速：切线速度23mm/s（可设定）
4、可测圈速：1.0圈（0.1～99.0圈可设定）
5、电源：AC220V±10%   50Hz   50W
6、外形尺寸：≤(435×225×198)mm (主机L×W×H)
7、重  量：约8kg
仪器配置：
名  称  及  规  格
数量
单位
备   注
主              机
1
台
测      试      带
1
卷

	1台
	国产

	17
	锐利尖端测试仪
	设备用途：用于儿童服装标准、欧洲玩具安全标准、美国玩具安全标准、国家玩具安全技术规范标准等标准中规定的锐利尖端的测试。
符合标准： GB31701、GB/T31702、GB6675、GB/T22704、EN71-1、BS7909、ASTM F963、16CFR1500.51等。
技术要求：
1、自带校验功能
2、可便携的台设计，适合不同使用场合。
参数指标：
1、临界压力：4.5N
2、触及距离：0.5mm
3、电源：R03干电池12V
4、外形尺寸：≤(241×250×289)mm (含支架) φ40×142（不含支架）
5、重  量：约1.6kg（支架1 kg）
仪器配置：
名  称  及  规  格
数量
单位
备   注
支              架
1
个
尖端测试仪
1
个
12V电池
1
个
Φ10mm×28mm

	1台
	国产

	18
	排风试剂柜
	1800mm*900mm*500mm

包安装通风管道
	3台
	国产

	19
	棉结和短绒率测试仪
	棉结和短绒率测试仪是一种快速自动测量原棉或棉条的棉结数量及短绒含量的仪器，同时能给出棉结分类及有效长度，主要适用于纺织企业、棉检部门、棉花贸易机构、棉花育种部门及科研院所等需要测定棉花棉结及短绒率指标的单位。

主要特点：

棉结测试取样量大（5g或10g），测试结果更具代表性

短绒率测试自动整理为一端平齐式样，达到对短绒率的真正有效测量

具有完全知识产权的纤维分梳机构

制作的棉带薄厚均匀，提高了短绒率测试的一致性和准确性

全中文菜单，诊断功能全面，使用方便

具有跨距长度和任意短绒标准选择功能

7、具有联网功能
主要技术规格和参数

整机指标   电源   AC 220V±10%   AC 380V±10%   5KW

           气源   压力0.6m pa   耗电量 < 5㎡/h

           使用环境  20±5℃，60±15%RH

           测试速度 < 5 min(一个试样)

棉结测试仪  总棉结数 每克棉结数  籽屑棉结数  棉结类型及分布

            各参数的统计值（平均值 最大 最小  SD  CV%）

短绒测试仪   重量短绒率SF(w)       根数短绒率SFC(n)  有效长度  LEFF 

     跨距长度3%L   50%L  长度的重量分布和根数分布图 

     各参数的统计值（平均值 最大 最小 SD  CV%）

范围及精度  棉结测试范围 50---3000um

            测量精度   50 um

            长度测试范围  48mm

长度误差  ±0.5mm

            短绒率误差  ±2%

系统组成

     棉结测试仪,短绒率测试仪,电子天平，打印机，显示器，工业控制计算机及附件
	1台
	国产

	20
	婴幼儿背带动态负荷试验机
	设备用途：用于对婴幼儿学步带及背带进行动态负重测试以评估背带或者背包固定件脱离，接缝分离等情况。
符合标准：GB/T 35448-2017 婴幼儿学步带
          GB/T 35270-2017 婴幼儿背带(袋)
技术要求：
★1、双测试区，可以单独测试学步带或背带，也可以同时进行测试
2、用等比例人体模型，真实模拟试样的实际运用状态
3、32位处理器；24位高速模数转换芯片；交流伺服电机；高精度直线轴承
4、对射光栅自动检测附件脱落
5、多重安全防护装置
参数指标：
1、婴幼儿模型重量： 模型一：15kg    模型二：9kg
2、成人模型躯干尺寸：520mm（宽）×270mm（厚）×720mm（高）
3、学步带测试金属支架高度2015mm
4、A振幅（背带）： 120mm±5mm   振动频率：2Hz±0.2Hz
5、B振幅（学步带）：100mm±2mm    振动频率速度：(120±5)次/分钟
6、振动次数：0～99999可任意设定
7、学步带动态测试试样跌落自动停机
8、学步带测试附件脱落收集装置
9、触摸屏自动记录并显示实验状态及振动次数，有记录数据和记忆的功能
10、电源及功率： AC220V±10%  50Hz  1.5kW
11、仪器外形尺寸：约1000mm（L）×1100mm（W）×2140mm（H）
12、重量：约200kg
仪器配置：
名  称  及  规  格
数量
单位
备   注
主机
1
台
含成人模型
电源线
1
条
婴幼儿模特
2
个
15kg，9kg
防护帘
1
个
安全绳
1
根
带扣
安全扣
3
个

	1台
	国产

	21
	婴幼儿背带腿部开口试验机
	设备用途：测试婴幼儿腿部通过背带或背包腿部开口情况。
符合标准： GB/T 35270-2017 婴幼儿背带(袋)
参数指标：
1、腿部开口固定装置一套； 
2、测试球：(2.27±0.02)kg，直径φ(120mm±2)mm；
3、计时器：1s～99小时59分59秒；
4、外形尺寸：≤(600mm×340mm×642)mm（L×W×H）；
5、重量：约21kg
仪器配置：
名  称  及  规  格
数量
单位
备   注
主机
1
台
试样夹
2
个
测试球
1
个

	1台
	国产

	22
	纺织品热阻和湿阻测试仪
	设备用途：用于各类纺织制品及制作这些制品的纺织织物、薄膜、涂层、泡沫、皮革以及复合材料在稳态条件下热阻和湿阻的测定。
符合标准：GB/T11048  ISO11092:2014  ASTMD1518  ASTMF1868(A-E)  JISL1096 NFPA1971等
技术要求：
★1、仪器整体性能须符合国家标准GB/T11048-2018，提供相关证明材料
2、采用进口高精度温度传感器，提高仪器的测试精度和稳定性
3、高精度恒温恒湿箱和仪器一体化设计，结构紧凑，整体性强，保证仪器可靠运行
4、采用微机控制和数据处理器，专业分析软件可直接测定并计算试样的热阻，湿阻，透湿率，透湿指数，保温率，热导率，克罗值等各项性能
5、配手提电脑，实验报告形式打印输出测试结果
6、实时快速动态采集温湿度数据，多点独立标定，有效保证测试结果的真实性
★7、试验台表面采用材料高仿真人体皮肤出汗效应，提供相关材料证明
8、进口电机及升降系统，可数字设定高度，快速配合不同厚度试样的测试
★9、配备自动供水系统高精度水位补给，误差小于1毫米，提供相关证明材料
10、整机经过特殊人性化试验，试验方便简洁，可操作性强
参数指标：
★1、热阻（Rct）量程：(0.002-2.000)m2.K/W  分辨率0.0001m2.K/W 
★2、湿阻（Ret）量程：(1.0-1000)m2. Pa/W  分辨率m2.Pa/W
3、试验台温度范围：(20～50)℃可调；±0.1℃
4、温度测量精度：±0.1℃分辨率：0.01℃
5、湿度测量精度：±3% 分辨率：0.1%
6、试样厚度范围：(0～70)mm
7、风道内气流速度：（1±0.05）m/s   0.1m/s～2 m/s(可调)
8、热护环外尺寸：512mm×512mm

9、热护环宽度：127mm

10、试验板尺寸：250mm×250mm
11、试样尺寸：515mm×515mm
12、气候室尺寸：≤830mm× 780mm×630mm
13、电源：AC380V±10%  50Hz  3.5kW
14、外形尺寸：≤主机(1100×1220×1820)mm，电脑台≤(690×690×800)mm
15、重  量：约280kg 

仪器配置：
名  称  及  规  格
数量
单位
软 件 操 作 简 介
1
份
主              机
1
台
电              脑
1
套
打      印      机
1
台
测   试   软   件
1
份
串 口 连 接 线
1
根
USB转RS232隔离串口线
1
根
纯水箱
1
只
水平泡
1
个
标准测试块
1
个
海绵标样
3
个
进口标样
4
片
功能膜
200
张
密封条
1
条
密封条压片
1
个
硅胶软管
1
条
Ф6mm气管
1
条
排水管
1
条
水位计塞头
1
个
热传递媒
2
桶

	1套
	国产

	23
	医用口罩合成血液穿透试验仪
	设备用途：
用于医用口罩在不同试样压力下对于合成血液穿透的抵抗能力，也可用于测定其它涂层材料的耐血穿透性能。
符合标准：
GB/T19083、YY 0469、YY/T0691、ISO 22609、ASTM F1862-07等
技术要求：
1、采用水泵加压法代替传统的水柱法，更方便快捷和节省空间
2、压力数字自由设定人体血压范围，自动稳压，操作方便（6kp-24kp（±0.2kp））
3、内置万向节金属头模可以按照一定方向比例旋转，更好的装样以及满足更多角度标准要求
4、血液回收装置，减少血液喷溅后二次污染
5、喷射控制系统软件自动控制，喷射设定好时间和流量的合成血液
 参数指标：
1、针管至金属头模中心距离：30.5cm
2、针管内径：0.84mm
3、压力设定压范围：6kp-24kp（±0.2kp）
4、电源：AC 220V±10%   50Hz 
5、仪器外形：≤645mm×680mm×730mm（L×W×H）
6、仪器重量：约50Kg

仪器配置：
名  称  及  规  格
数量
单位
备   注
主              机
1
台
电      源     线
1
根
测试喷头
2
个
一个装在主机上
气管
1
条
Φ8mm
保险管
2
个
3A
废液盘
1
个
定靶板
1
个

	1台
	国产

	24
	恒温恒湿箱
	设备用途：用于各类纺织、非纺产品在测试物理与机械性能前进行调温、调湿平衡。
符合标准：GB19803 YY0469  GB2626  GB6529   ASTM D1776
技术要求：
1、微机控制，彩色触摸屏中文菜单操作；
2、进口高精度温湿度传感器，辅助数字调节技术，温湿度信号输出，
3、超大双层中空玻璃观察窗
4、法国“泰康”全封闭压缩机组，双极二元式组成两套制冷系统
参数指标：
1、工作模式：微机控制，彩色触摸屏中文菜单操作，带RS232通信计算机接口实行人机对话、联机数据传输及远程控制功能，电脑联线操控、编辑、记录、升温、降温、加湿。
2、有效容积：D500×W600×H750(mm)

3、实验温度：：-35℃～+100℃，可调
4、控 温 精度: ±0.1℃
5、升温速率：平均3～5℃/min

6、降温速率：平均1～2℃/min

7、温度均匀度：≤2℃    

8、温度偏差:≤±2℃  

9、湿度范围：20～98%RH

10、湿度波动度：±2%RH

11、湿度均匀度：+2 、-3%

12、恒温波动温度: ≤±0.5℃
13、电源：AC220V   50Hz  4.5 KW

10、外形尺寸：≤D1180×W1130×H1780(mm)

11、重量：约220Kg

仪器配置：
名  称  及  规  格
数量
单位
备   注
主              机
1
台
纱      布      条
3
根
出      水      管
1
根

	1台
	国产

	25
	呼吸阻力测试仪
	设备用途：适用于医用及日常防护用口罩，测试其在使用时，对人体呼气及吸气的阻力值是否达标。
符合标准：TAJ1001-2015, GB2626-2006/-2019,GB/T32610-2016等
参数指标：
1、流量计，量程：0～±100L/min，精度：3%；
2、微压传感器，量程：±1000Pa，精度1Pa；
3、气源装置，通气量约200L/min，最大排气压力200KPa，最大负压-90KPa；
4、通气量默认为（85±1）L/min（可根据需要设定）；
5、试验头模规格可根据需要更换(标配GB2626）；
6、合格指标参考：呼气阻力小于250Pa，吸气阻力小于350Pa。
7、 电源：Ac220V±10%     50Hz   500W
8、仪器尺寸：≤620×650×850（L×W×H）
仪器配置：
名  称  及  规  格
数量
单位
备   注
主              机
1
台
测   试  软   件
1
份
USB  连  接 线
1
根
气             泵
1
台
双头
真     空     泵
1
台
头模
3
个
大、中、小各一个
电源线
1
条
气管
1
条
Φ12mm

	1台
	国产

	26
	医用口罩阻燃性能测试仪
	设备用途：用于医用口罩抗燃烧性能测试；
符合标准：GB 19083-2010 《医用防护口罩技术要求》YY 0469-2011  《医用外科口罩》
技术要求：
1、彩色触屏操控，全不锈钢制造，实验舱门为耐高温、防爆玻璃制成，保证测试安全；
2、供气系统微机程控，设两种气源连接方式，可以接家用煤气；
3、采用进口气源总阀、热传感器、火花发生器，测试稳定精确；
4、点火装置为自动点燃，火焰大小高度可以根据需要调节；
参数指标：
1、头模鼻子尖端的运动线速度为（60±5）mm/s
2、火焰高度可以调节（出厂时调节在40±4mm）
3、火焰温度测量探针的直径为1.5mm
4、火焰在距燃烧器顶端高度为（20±2）mm处温度为（800±50）℃
5、燃烧器的顶端与口罩最低点间的距离为（20±2）mm
6、燃烧器高度调节范围为30mm
7、金属头模壁厚2～3mm，耐火焰耐燃烧
8、续燃时间和阴燃时间计时器：0～99.99秒，精度：±0.01秒
9、外形尺寸：≤600mm×450mm×1000mm
10、电源：Ac220V   50Hz   20W

11、重量：约35Kg

仪器配置：
名  称  及  规  格
数量
单位
备   注
主              机
1
套
电源线
1
条
头模
1
个
拆箱后装在主机上
废料盘
1
个
高度块
1
个

	1台
	国产


以上备注进口为允许进口，非指定必须进口
第五章  评审内容 

一、投标人资格审查

	序号
	评审内容
	评审合格标准
	供应商名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照等证明
	（1）投标人是企业的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照” 或“营业执照”的复印件加盖公章； 

（2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件加盖公章；   
	
	
	

	2
	法定代表人授权书
	（1）原件，按招标文件规定的格式填写、签署和盖章； 

（2）附完整的法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件，均加盖公章；
开标时现场须单独提交(法定代表人或其委托代理人本人有效期内的身份证明原件，委托代理人还应提交《法定代表人授权委托书》原件)。
	
	
	

	3
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（1）提供会计师事务所出具的2020年度财务审计报告复印件或银行在开标日前六个月内开具的资信证明或健全的财务会计制度；
（2）复印件加盖投标人公章； 
	
	
	

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供了可充分满足履行合同所需设备和专业技术能力的承诺（格式自拟）
	
	
	

	5
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	（1）提供开标前六个月任意三个月依法缴纳税收证明，证明材料可以是缴费的银行单据等复印件并加盖公章或免缴纳证明;

（2）提供开标前六个月任意三个月依法缴纳社保证明，证明材料可以是缴费的银行单据或社保机构开具的证明等复印件并加盖公章或免缴纳证明。
	
	
	

	6
	投标人声明函
	提供了参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动的书面声明。
	
	
	

	7
	产品授权
	所投产品为进口产品时需提供进口产品授权委托书
	
	
	

	8
	信用信息查询
	投标人不得为“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以代理机构查询结果为准）。
	
	
	

	结论
	
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

二、投标文件符合性审查
	序号
	评审内容
	供应商名称

	
	
	
	
	

	1
	是否按招标文件的规定提交投标保证金的；
	
	
	

	2
	法定代表人身份证明书原件；
	
	
	

	3
	是否按照招标文件规定要求签署、盖章的；
	
	
	

	4
	是否按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	

	5
	是否满足招标文件规定交货及完成期限；
	
	
	

	6
	投标报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
	
	
	

	7
	投标有效期是否满足招标文件要求；
	
	
	

	8
	符合法规和招标文件中规定的实质性要求的；
	
	
	

	9
	投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的；
	
	
	

	10
	投标人名称或组织结构与购买招标文件时是否一致且未一致时提供有效证明的；
	
	
	

	11
	不属于法律、法规和招标文件中规定的其他无效投标情形的。
	
	
	

	
	结论
	
	
	


注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示，结论为“合格”或“不合格”，有任一项不符合要求，结论为不合格。

三、评分标准
报价部分（占总分值的30%）

	序

号
	评审项目
	分值
	评分标准

	1
	经济分
	30分
	基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值×100% 

注： 1、对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。2、评标过程中，不得去掉报价中最高报价和最低报价。


商务技术部分（占总分值的70%）

	序

号
	评审项目
	分  值
	评分标准

	1
	业绩
	8分
	投标人须提供近3年内（2018年11月1日-至今）的同类项目业绩，每提供一项得2分，最多得8分，（须提供中标（成交）通知书或合同复印件装订在标书内）。

	2
	项目团队
	3分
	技术人员配备充足，人员结构合理，得3分；技术人员配备较充足，人员结构较合理，得2分；技术人员配备不能满足要求，人员结构不合理，得1分。

	3
	技术参数及指标响应
	30分
	投标人所投货物全部满足招标文件“技术参数及要求”得基本分30分，每有一项★负偏离在基本分的基础上扣2分,每有一项负偏离在基本分的基础上扣1分，直到扣完为止。注：(提供相关证明材料)

	4
	售后及培训方案
	6分
	售后服务保障体系完善，方案完整、内容详实，完全满足并超出用户要求且提供优质服务，上门服务、应答时间、处理时间及应急解决方案等售后服务计划切实可行由评委在[4-6]分之间进行评议；售后服务体系较完善，方案较完整、内容较详实，基本满足用户要求且提供良好服务，上门服务、应答时间、处理时间及应急解决方案等售后服务计划较切实可行评委在[1-3)分之间进行评议；



	
	
	6分
	培训计划细致，具有针对性，切实可行并提供具备类似项目培训经验证明得[4-6]分；有项目培训计划，相对较简单，针对性一般得[1-3)分；不完全符合技术支持要求或项目培训计划空洞，难以执行得0分。

	
	
	3分
	提供本地化服务方案：投标单位应详细描述其本地化服务方案：本地化服务能力强，方案科学合理得3分；本地化服务能力一般得2分；本地化服务能力差，方案较差得1分、未提供得0分；

	5
	供货及安装方案
	6分
	根据供应商提供的供货方案、调试方案及人员配备情况，具有明确的供货方案、调试方案，人员配备非常合理、切实可行得 [5-6]分；有供货及安装调试方案相对简单、人员配备简单可行得[3-4)分；无方案或方案极简陋得[0-2)分。

	6
	进度计划
	6分
	项目进度设置合理、可行，完全满足项目总体安排的，得[5-6]分；进度计划大体可行，基本满足进度要求的，得[3-4)分；进度安排考虑不周，实施较困难的，得[1-2)分。未提供得0分。

	7
	备品备件
	2分
	品类齐全、数量充足，得2分；其他情况0-1分。

	合计
	70分


  计算综合评分时，如有小数，应保留两位小数。  
第六章 合同条款

一、合同一般条款
     1、定义

1.1 “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式文件，包括所有的招标文件、投标文件、招标答疑纪录、澄清说明、附件、附录和组成合同的所有其他文件。

1.2 “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时，买方应支付给卖方的款项。

1.3 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册、其它技术资料和其它材料。

1.4 “服务”系指合同规定卖方必须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似义务。

1.5 “甲方”、“买方”、“采购人”均系指通过招标采购，接受合同货物及服务的自治区各行政事业单位、社会团体(采购单位)及社会代理机构。

1.6 “乙方”、“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7 “现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8 “验收”系指买方依据国家技术规范及本合同的约定，对内技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2、适用范围

2.1  本合同条款仅适用于本次招标活动。

3、原产地：系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。
4、技术规格和标准
4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5、专利权

5.1 卖方须保障买方在使用其提供的货物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

    6、包装

6.1 除本合同另有规定之外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用。

6.2 每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7、运输标记

7.1卖方应在每一包装箱侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明：收货人、合同号、收货人代号、目的地、货物的名称、品名号、箱数、毛重／净重(公斤)、尺寸(长x宽x高，以厘米计)等信息。

8、卖方的交货价

8.1 卖方应在合同规定的交货期前10天以电话等方式通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x  高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2 卖方负责安排自发运地至买方现场的运输，费用包含在合同总价中。

8.3 交货日期以货物到达买方现场为准。

8.4 卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9、装运通知

9.1 卖方应在货物装运完成24小时内以电话通知买方，如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2．7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10、保险

10.1在合同价条件下，由卖方负责办理保险。

    11、合同价款的支付方式

11.1除另有规定者外，货款均由采购人直接向卖方支付。

 12、技术资料


12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符的中文技术资料，并随同设备同时到达买方，如样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

    12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13、价格

13.1除合同中另有规定者外，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14、质量保证

14．1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和一流工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定者外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后30天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

14.2、除合同中另有规定者外，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收合格后12个月。

15、履约保证金

15.1中标人在收到中标通知书后7天内，合同签订前，卖方须提供10％的履约保证金。

15.2采购人在收到货物验收合格并能正常投入使用的报告后，招标人在7个工作日无息退还履约保证金。

15.3履约保证金的有效期到供方提供的服务之日止。
16、检验

16.1  卖方应在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

16.2  在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请质检部门进行检验，并有权根据检验证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

17、索赔   

17.1  卖方对所供货物与合同约定相一致负完全责任。在买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔时，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜：

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币还付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货价。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

17.2 若卖方未能在买方依据合法证据正式提出书面索赔通知的10天内或买方同意的更长时间内，按买方同意的上述任何一种方式响应和处理索赔事宜，卖方向买方赔偿违约部分金额的10%的违约金。

18、延期交货

18.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(不可抗力除外)，由双方协商解决。         

19、不可抗力

19.1签约任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

19.2  受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电话通知对方，并于事故发生后15天内将有关部门出具的证明文件用特快专递等形式寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、仲裁

20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

20.2仲裁应由买方所在地仲裁机构，根据其仲裁程序和规则进行。

20.3仲裁裁决为最终决定，并对双方具有约束力。

20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

20.5在仲裁期间，除正在进行的仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21、违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后30日内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

(1) 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2) 卖方未能履行合同项下的其它义务。

21.2  一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的价格差及额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22、变更指示

22.1  买卖双方经友好协商可对某些条款作出更改和调整，但不得对招投标内容做出实质性更改，且需以书面形式确认变更内容。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后30天内根据本款提出调整的实施意见。

23、合同修改

    23.1欲对合同条款做出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24、转让与分包

24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25、适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26、通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或其他的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

27、合同文件及资料的使用

27.1  除了买、卖方为执行合同所雇人员外，在未经买、卖双方同意的情况下，买、卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样透露给任何人。买、卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到买、卖方同意的情况下，买、卖方不得将与本合同有关的任何文件和资料给第三方使用。

27．3除合同本身以外，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28、合同生效及其他
28.1 本合同应在买方和卖方签字盖章后生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

28.4下述文件将作为合同附件，为本合同不可分割的组成部分并与本合具有同等效力：

(1) 招标文件；

(2) 中标通知书；

(3) 中标人的投标文件及询标过程中的书面答疑记录。

二、合同特殊条款

合同特殊条款是对合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有不一致之处时，应以特殊条款为准。

1. 培训

1.1 卖方的安装调试人员有义务对买方的设备维修人员及使用人员进行培训，使维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。所有的维修图纸、维修手册免费提供。

1.2 中标人应对采购人的操作人员、诊断人员进行培训，直到用户熟练或满意为止。

1.3 投标人对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中应详细说明。

2. 检验

2.1 卖方提供的所有货物应符合国际及国内通行的标准，并应附有相应的测试报告和合同证书。

2.2 对于卖方提供的所有货物, 买方可按货物的一定比例委托自治区质量监督部门进行抽检，验收合格后，所产生的费用由买方承担，经检验不合格时，所产生的费用由卖方承担。

2.3 具体的国际或国内检验标准按卖方在投标文件中承诺的并经买方确认的规定执行。

3. 质量保证

3.1因卖方原因造成买方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物（设备）时，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。

3.2 卖方对合同项下的设备提供为期一年的保修服务，保修期自验收合格双方签字时算起。

4.售后服务

4.1 提供给买方详细的设备清单及相应的使用、维修、故障查询手册及电器、电路图。

4.2 质保期内，当采购人遇到使用及技术问题电话咨询不能解决的，须在12小时内到达现场进行处理。。

4.3质保期内，设备出现故障，须在4小时内响应，12小时内到达现场，一般故障8小时内修复，较大故障24小时内排除。每年提供不少于6次回访。

4.4 提供相应的售后服务承诺（需要设备生产企业协助的部分，须由该生产企业做出相应的服务承诺），并附在投标文件中。

5.其他

5.1 投标报价：设备使用地安装调试完成、且验收合格后的交货价。

5.2 投标货币：人民币

5.3 列出详细的易损件、专用工具的清单，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、单价、总价。

5.4 交货时间：见投标人须知前附表。

5.5 交货地点：采购人指定地点。

第七章  投标文件格式

塔城地区纤维检验所实验室检验检测设备采购项目
投 标 文 件

项目编号：RHZC2021-148GK
供应商单位名称：                                  （盖公章）

法定代表人或委托代理人：                        （签字或盖章）

二O二一年   月   日

附件一                          

投标函

新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司：

我方收到贵方        （项目名称、项目编号）的招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

l、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供以上服务，同时负责维护、售后服务等，总价格及明细见《报价表》。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。
4、我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起

       个日历日，遵守本投标文件中的承诺且在此期满之前均具有约束力。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标的约定。

8、我方在投标文件和投标中所作的承诺在开标后保持有效，不作任何更改和变动。

9、我方愿意按招标文件的规定交纳         元的投标保证金。

10、我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

11、若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付服务费。我方承诺接受招标文件及澄清修改部分（如有）的全部条款（包括投标文件递交截止时间、保证金、资格评审条件、中标标准以及采购需求等其他所有条款）且无任何异议，现向贵公司提出承诺报价。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
地      址：                                   

电      话：                          

投标人名称（盖章）                    
投标人授权代表（签字）                                

日  期                                    

附件二：

报价一览表

投标人名称：                

项目名称：

项目编号：                                                人民币：元
	名称
	投标总价


	备注

	
	小写：

大写：
	

	交货及完成期
	
	


投标人：（单位盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

                                     20    年   月    日

注：此表除在投标文件中提供外，还应按“投标人须知”的规定密封标记单独提交一份。

附件三：

法定代表人身份证明书
单位名称：                                                   
企业类型：                                                   
地    址：                                                   
营业期限：                                                   
成立时间：                                                   
姓名：                 性别：                 年龄：                职务：               
系          （投标单位名称）               的法定代表人。
特此证明。
                                           投标人名称（盖章）：
                                      日  期： 年 月 日

备注：后附法定代表人身份证正反面复印件并且提供有效期内的身份证明原件。
附件四：                 投标保证金证明

附件五：               

投标报价明细表

项目名称：                               项目编号/包号：                      

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	小写：

大写：
	


法定代表人或授权委托人（签字）：

投标人盖章：                                     

                                      20    年   月    日

注：上述报价包含一切由供方承担的费用；

附件六：                  

商务条款偏离表

项目名称：                         项目编号/包号：                          

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件的

商务条款
	投标文件的

商务条款
	偏离情况（据实填写正偏离/负偏离/无偏离）
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本偏离表是评审最重要的直观材料和主要依据，投标人应当予以填写，表中“偏离情况”一栏应填以“正偏离”或“负偏离”“无偏离”。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：               
日    期：                   
附件七                

采购需求偏离表

项目名称：                          项目编号/包号：                        
	序号
	招标文件条目号（或页码）
	招标文件要求
	响应内容
	偏离情况（据实填写）
	说明

	
	
	
	
	正偏离
	无偏离
	负偏离
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本偏离表是评审投标人技术方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件采购需求中的要求是否满足填写偏离表，表中“偏离情况”一栏应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标人应注意在本表中的所报货物和服务的技术应答与招标文件采购需求部分序号、采购需求部分要求做到逐条响应，否则由此造成评审小组无法认定的情形由投标人自行承担后果。

2、投标人对于偏离情况请如实列出，否则根据情况承担相应后果。

投标人授权代表（签字）： _____________

投标人名称（盖章）：               
日    期：                   
附件八：

投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	本公司所属

行业
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	从业人员人数：

	统一社会信用代码
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	其他
	

	近三年财务简况
	2018年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

2019年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

2020年度净资产：     资产总额：       营业收入：       利润：

	经营范围
	

	备注
	


附表九：

资格证明文件

附件9-1有效的企业法人营业执照复印件或事业单位法人证书复印件（复印件须加盖投标人公章）；
附件9-2 法定代表人授权书格式（单独提交一份）

 本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务、身份证号码），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务、身份证号码）为本公司的合法代理人，就（项目名称/编号）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人盖章：

被授权人签字：
公      章：
                        授权日期：20   年   月   日
注：1、法定代表人本人作为公司代理人前来参加，可不提供此项证明文件。

2、授权书上须附有法定代表人和委托代理人的居民身份证复印，开标时现场须单独提交，法定代表人或其委托代理人本人有效期内的身份证明原件，委托代理人还应提交《法定代表人授权委托书》原件，否则无效。
附件9-3投标人须提供（2020年度）完整的财务审计报告复印件，并加盖投标人公章。如投标人无法提供审计报告，则须提供银行出具的资信证明或健全的财务会计制度。
说明：1）财务审计报告必须是经会计师事务所出具的完整的财务审计报告。

      2）银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

银行资信证明可提供原件（附在投标文件正本中），也可提供银行在开标日前6个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，招标采购单位保留审核原件的权利。

提供健全的财务会计制度。

附件9-4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺（格式自拟）
附件9-5有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

投标人应提供开标前六个月任意三个月的缴纳社会保障资金的有效票据凭证；若投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的有效票据凭证复印件。（须加盖投标人公章）

注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。不足一年的新公司从成立月份起算。

投标人应提供开标前六个月任意三个月依法纳税（法人单位必须为增值税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件（须加盖投标人公章）

注：依法免税或零报税的投标人，须提供相应文件证明其依法免税证明文件或纳税申报表复印件。不足一年的新公司从成立年份起算。
附件9-6 投标人声明函

（采购人名称）  ：

在参加本次项目投标中，我单位承诺：
1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）

   2、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有须填写，如没有须填“/”）：

	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	...
	
	


 3、我单位不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
若采购人或采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将自动失去本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人：（加盖公章）   
授权代表人(签字)：          

日    期：   年  月  日

附件9-7所投产品为进口产品的需提供进口产品授权书；
附件9-8信用信息查询  投标人未在“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，未在为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（以代理机构查询结果为准）

附件十：                     
业绩案例一览表

	序号
	业主单位
	项目名称
	     合同金额
	合同内容
	签约日期
	联系人及联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评审标准》。

投标人名称（盖章）：             

授权代表人（签字）：

日      期：   年  月  日
附件十一：

拟派项目负责人情况表
	姓  名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	职  称
	
	职务
	
	联系电话
	

	现所在机构或部门
	
	相关工作年限
	


投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：
日  期:      年    月    日
附件十二：

本项目主要人员配备表

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	所学

专业 
	拟在本项目中

担任的工作
	相关工

作年限

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：后附证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权代表人（签字）：
日  期:      年    月    日
附件十三：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为                万元，资产总额为            万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期： 

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：不符合小微企业情形的投标人无须提供上述声明函件。

本公司对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担责任。 

监狱企业声明函（二）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
    本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
    本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
   本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：
法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：
日期：

残疾人福利性单位声明函（三）

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。

本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和采购编号）采购活动，提供本单位的服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：
投标人授权代表（签字）：
日　期：

注：不符合上述情形的投标人无须提供上述声明函件。

附件十四：

投标人服务承诺及方案

附件十五：

投标人自行提交的其他文件
要的其他内容

正本/副本








8

