
沙雅县人民医院核酸检测设备
采 购 文 件

采购单位：沙雅县人民医院
项目编号：JLCT-CG-2021-15
编制单位：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司

日    期：二零二一年十一月
目    录

投标人须知前附表

第一部分 

招标公告

第二部分 

投标须知

第三部分 

采购项目需求说明

第四部分 

投标书格式

投标人须知前附表

	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：沙雅县人民医院核酸检测设备
项目编号：JLCT-CG-2021-15

	2
	投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价；

2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	3
	投标时提供的资质文件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.有效的营业执照、《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》；

3.法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》原件；
4.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询结果打印页面并加盖公章；
5.投标保证金缴存凭证。
以上资料查看原件，留存复印件一套加盖公章。

本项目不接受联合体投标。

	4
	1.投标保证金金额：50000元（大写：伍万元整）

2.投标保证金缴存截止时间：2021年11月26日北京时间19:30
3.投标保证金提交方式：从投标人所在地企业基本账户以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金账户，备注项目名称及项目编码。
开户名称：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司
开户行：中国建设银行股份有限公司阿克苏民主路支行

账号：65050169603800000060

	5
	1.本项目公开招标，控制价为3067270元
2.供货期：合同签订后20天内完成供货及安装调试
3.本项目投标报价超过预算价的（即投标报价>控制价），则视为无效
4.中标人应自中标通知书发出后7日内与采购人签订合同

	6
	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于投标截止时间七日前，以书面形式递交给招标人或者向招标代理公司提出书面质疑；逾期不再受理。

	7
	投标文件组成：正本1份，副本4份。各投标人严格按照招标文件中对技术资信顺序装订制作标书，推荐胶印本。技术资信与报价分别单独密封。

	8
	投标截止时间及地点：投标人应于2021年11月29日10:30（北京时间）前将投标文件密封送交到阿克苏药品集散中心办公大楼一楼开标室（地址：温宿县长兴街15号）；逾期送达作无效标处理。

	9
	开标时间及地点：2021年11月29日10:30（北京时间）

阿克苏药品集散中心办公大楼一楼开标室（地址：温宿县长兴街15号）

请投标人派代表出席开标会议

	10
	评审方法：综合评分法

	11
	质保期：两年

	12
	结果公示：采购结果在新疆政府采购网上进行中标公示。

	13
	履约保证金:合同金额5%

	14
	质量要求：满足国家及地方规范要求，并能通过当地主管部门及委托方审查验收。

	15
	本次招标采购文件由采购单位及招标代理公司解释。

	16
	注意：中标供应商领取中标通知书前，需向新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司一次性付清代理服务费，收费标准如下：

中标单位在领取本项目中标通知书时，按照《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费。按照《国家计委关于印发招标代理暂行服务收费管理办法的通知（计价格[2002]1980号）及《招标代理服务收费有关问题》（发改办价格〔2003〕857号文）中规定由中标单位向招标代理机构支付本项目代理费，中标单位在领取本项目中标通知书时，一次性付清。招标代理服务收费标准如下：
中标金额（万元）
货物招标
备注
100以下
1.50%
100-500
1.10%
500-1000
0.80%
1000-5000
0.50%
招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：
 100万元×1.50%=1.5（万元）；
（500-100）万元×1.10%=4.4（万元）；
（1000-500）万元×0.80%=4.0（万元）；
（2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元）；
合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元)。

	17
	对符合条件的中小企业给与10%的评审优惠

	18
	未通过政采云报名并获取采购文件的供应商将拒绝其参与投标


 招标公告

项目概况

沙雅县人民医院核酸检测设备的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2021年11月29日 10:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：JLCT-CG-2021-15

项目名称：沙雅县人民医院核酸检测设备 

采购方式：公开招标 

预算金额（元）：3067270 

最高限价（元）：3067270
采购需求：  

数量：不限     
预算金额（元）：3067270 

单位：批 

简要规格描述：采购一批核酸检测设备（详见采购文件） 

备注： 

合同履约期限：合同签订后20天内完成供货及安装调试  

 本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

     2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。 

     3.本项目的特定资格要求：

（1）具有有效的营业执照、《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》；
   （2）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、有行政处罚记录的、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动；
   （3）其他说明：1、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。

三、获取采购文件

时间：2021年11月08日至2021年11月12日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台 
方式：政采云平台报名成功自行下载 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月29日 10:30（北京时间）

投标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼一楼开标室（地址：温宿县长兴街15号）

开标时间：2021年11月29日 10:30（北京时间）

    开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼一楼开标室（地址：温宿县长兴街15号）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、获取采购文件时需提供的资料：凡有意参与的供应商，应在政采云平台报名时，在附件中上传以下资料加盖公章的彩色扫描件：有效的营业执照、《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》、法定代表人身份证明或法人代表授权委托书，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章；
     2、本次公告在新疆政府采购网发布。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息
名称：沙雅县人民医院
地址：沙雅县波斯坦西街5号
联系方式：13579137155
2.采购代理机构信息

名称：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司 

地址：阿克苏市天山路1号华富锦城小区2幢2单元709室

联系方式：0997-2558678 

3.项目联系方式

项目联系人：刘荣英
电话：18799952512
第二部分  投标人须知

一 、总则

（一）适用范围

本次公开招标文件适用于沙雅县人民医院核酸检测设备的招标、评标、定标、验收、合同履约、付款等（法律、法规另有规定的，从其规定）。
（二）定义

1.“投标人”系指向新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司提交投标文件的单位。

2.“工程”系指供方按公开招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.“服务” 公开招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

4.“项目”系指投标人按公开招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

5.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6.“★”系指实质性要求条款。

（三）采购方式

本项目采用公开招标的方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带居民身份证、法人代表证明书（或法定代表人出具的授权委托书）参加投标。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

（六）联合体投标、转包及分包

本项目不接受联合体投标。本项目不允许转包或分包。

（七）特别说明：

★1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本企业所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员可以为其控股公司的工作人员。

★2.投标人在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的,其投标无效，并报监管部门查处、中标后发现的,成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定执行，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

★3.投标人应仔细阅读公开招标文件的所有内容，按照公开招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对公开招标文件的要求作出实质性响应，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

★4.具有建筑、水利、电力、公路行业部门颁布施工资质的公司按照国家取费标准计取相应管理费及劳保统筹费、利润、税金。（建筑行业部门颁发专业资质主要包括：建筑、安装、市政、园林、修缮、抗震、加固、装饰装修）。

★5.除建筑、水利、电力、公路行业部门颁布具有相应施工资质外的设备（材料）经销商、广告装饰、抗震加固（维修修缮）、商贸服务等公司及私营个体，预算（含投标预算、控制价）及结算均不考虑企业管理费及劳保统筹费用，只计取相关费用标准的利润和税金。

二 、招标文件

（一）招标文件的构成，招标文件由以下部份组成：

1、投标人须知前附表

2、第一部分 招标公告

3、第二部分 投标须知

4、第三部分 采购项目需求说明

5、第四部分 投标书格式

（二）招标文件的澄清和质疑
1、综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

2、对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标7日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

3、对招标过程和拟中标结果的质疑
投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置该复印件用于在“该复印件用于在XXX项目澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

4、澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

5、其他

澄清或质疑函递交地点：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司

联系电话：0997-2558678

（三）招标文件的修改

1、在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改，据此发出的补遗书将构成招标文件的一部分；

2、招标文件的修改将在新疆政府采购网以变更通知的形式予以公布或以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；如招标文件的修改影响到投标人编制投标文件的，招标人可以酌情延长投标日期。

（四）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由技术资信文件、报价文件二部分组成。

1、技术资信文件：

（1）营业执照、《医疗器械经营许可证》、《第二类医疗器械经营备案凭证》、近三年财务审计报告（成立不足三年的提供成立至今的审计报告，成立不足一年的提供成立至今的财务报表）、近三个月完税证明、阿克苏药品集散中心备案证明（提供相关证明文件）；

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人资格证明）及委托人近三个月社保明细； 

（3）业绩证明；

（4）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询结果打印页面并加盖公章；无违规、违法记录承诺书；
（5）投标保证金缴存凭证；

（6）投标人的基本情况介绍及合格投标人资格证明文件；

（7）投标单位现有经营场地、服务机构等情况资料；

（8）技术参数、供货方案及保修期限；

（9）投标产品一览表（所有产品含品牌、厂家，格式自拟）、图片、制造商销售（主要产品）销售授权书；
（10）投标项目的验收方法或方案；

（11）服务承诺书、质量承诺书、培训计划；

（12）投标人需要说明的其他文件等。

2、报价文件：

（1）投标函（格式见附件）； 

（2）开标一览表（格式见附件）；
（3）投标报价明细表（格式见附件）。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与新疆久隆昌泰项目管理有限公司就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（四）投标文件的有效期

★1、自投标截止日起30天投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

2、在特殊情况下，新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

4、成交人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

★1、投标人须提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、下列情况，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料；

（4）成交人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（5）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

★1、投标人应本招标文件规定的格式编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按技术资信文件、投标报价文件正本1份，副本4份分别编制并单独装订成册（最低标准），推荐使用胶装订本。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。未按最低标准制作投标文件有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。 

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写。正本与副本内容不一致的，以正本为准。

4、投标文件须由法定代表人或授权委托人逐页加盖单位公章，否则由此造成的无效标由投标人负责。

★5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应按技术资信文件、报价文件二部份分别密封封装投标文件， [参照《投标文件外层包装封面格式》（见附件）的要求]在包装封面上注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（技术资信文件或者报价文件）、投标项目等； 

2、未按规定密封或标记的投标文件将有可能被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人。（1）撤回投标文件或弃标的，需在规定的投标截止时间前向招标人递交弃标函（格式见附件）。弃标函需加盖公司公章及法人或授权代理人签字。若无故弃标并且不及时递交弃标函的，累计三次以上的，我公司将提醒财政部门对此投标企业进行处罚。（2）修改招标文件的，修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

（八）投标无效的情形

1、实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2、在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未按规定交纳投标保证金或投标单位没有提交投标保证金缴存证明；

（2）投标文件超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（3）未按规定密封、签章、装订的；

（4）超出经营范围投标的；

（5）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的，无不良记录的；
（6）投标文件无法定代表人或委托代理人签字，委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（7）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（8）投标有效期、质保期不能满足公开文件要求的；

（9）未实质性响应公开文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

3、在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）投标施工方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的。

4、在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照公开文件标明的币种报价的；

（2）最终报价超出所设定上限价的；

（3）投标商报价明显高于市场平均价的。
★5、符合公开招标文件明确规定的其他无效投标条款的。

四、开标

（一）开标准备

★新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人须参加开标会。

（二）开标程序：

1、由招标代理机构宣布开标会议开始，介绍到会人员；

2、投标文件的密封情况由投标人代表或公证人员检查，确定密封无误后开标；
3、由招标代理机构协同甲方、监督人员及公证人员对投标人的法定代表人或其委托代理人进行到场验证（包括对各投标人的资格进行审查）；

4、评审小组对各投标文件进行评审；
5、宣布拟中标候选人；

6、会议结束；
7、招标代理机构将按照上述内容做开标记录，存档备案。

五、评标

（一）组建评标小组

1、新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司依法组建由5人或5人以上奇数的人员组成的评标小组，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。

2、评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。  

（二）公开招标程序

1、根据公开、公平、公正、诚信科学的原则，组织公开招标采购。

2、具体工作流程：评审小组审阅公开招标文件和投标文件。
（三）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

4、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

（四） 有下列情形之一的，其投标作为废标处理 

1、应有法人代表或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；

2、不具备招标文件中规定资格要求的；

3、投标文件的内容不详实或有虚假的； 

4、招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

5、投标人是否根据招标文件要求提供技术参数、供货方案及保修期限、服务承诺的、培训计划；

6、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的；

7、超出招标文件要求的供货期的；

8、投标文件前后表述相互矛盾的；

9、投标文件中附有招标人不能接受条件的；

10、投标价格超过预算采购单位无力支付的； 

11、投标人有不良记录的；

12、所有投标商报价明显高于市场平均价的；

13、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。 

（五）投标文件的评价与比较

1、评标委员会只对实质上响应招标文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

2、评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）投标人的业绩情况；

（2）投标人的综合实力和信誉；
（3）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

3、评标委员会根据招标文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标人。

4、当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的。
（六）评标报告

评标委员会应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

（七）评标过程的保密

凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及建议，任何人均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

（八）评标原则和评标办法

1、评标原则：评标小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。
3、评标办法：综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标单位作为中标供应商或者中标供应商的评标方法。

4、评标办法：综合评分法；满分为100分。按报价分30分，技术资信70分计，评分最高者为拟中标单位。

5、综合评分的主要因素是：从所投项目报价（30分）、技术参数、供货方案及保修期限、项目业绩、服务能力、标书的制作、培训计划与招标文件的响应程度等（70分）进行综合评定，综合分数最高者确定为中标供应商。

6、以满足招标文件要求且投标价格最低报价为评标基准价，其价格分为满分。

评分表

	序号
	考核项目
	分数
	评分标准

	报价部分30分

	1
	报价
	30分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100　

	技术部分70分

	2
	技术参数
	30分
	1.技术部分功能配置齐全，满足招标文件所有技术指标，得30分。2.投标人技术指标、参数低于招标文件规定的相应技术指标、参数的，每有一项减5分，最多扣30分。3.本项最低得0分。

	3
	供货方案及保修期限
	10分
	投标人提供的供货方案，运输、配送方案、供货情况及质量保修计划进行整体评价，由评委进行对比，完善详细可行性高得10分，可行性低5分，未提供0分。

	4
	服务能力
	15分
	售后服务体系完备并在本地有技术支持机构（须提供相关证明或证明材料原件或复印件加盖公章）得5分；

投标人提供的售后服务方案、维护人员和机构等情况，并配有较强的专业技术队伍，提供快速的售后服务响应，售后服务计划可行性高得10分，售后服务计划可行性低得5分，售后服务计划未提供得0分。

	5
	项目业绩
	6分
	根据合同数量和金额、规模情况、验收情况等综合条件来排序对比所有投标人，每个业绩得1.5分，最多得6分。（须提供近三年业绩合同或中标通知书的清晰复印件并加盖投标单位公章，否则不予计算业绩；）

	   7
	标书制作
	4分
	按招标文件要求编制投标文件，投标文件组成完整性、编目条理性，印刷、采用死页胶装、文字体一律采用四号宋体字、目录、页码标识、错漏字、内容一致性；招标文件中提供的表格需要盖章处是否符合要求。标函质量低于要求不得分，标函质量基本满足要求得2分，标函质量满足招标文件要求得4分。

	8
	培训计划
	5分
	根据本项目所有供应商提供的培训计划（含：对甲方维修技术人员进行培训、培训计划、培训时间安排、现场培训、使用方法培训、简单维护保养、常见故障的维修等）的合理性、针对性、全面性进行综合比较评分：可行性高得5分，可行性低得2分，未提供得0分。


七、定标

（一）招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标单位。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（二）新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司在评标结束后，将招标结果进行预中标公示，时间为1个工作日，在新疆政府采购网上公布中标人名单。公示期过后无任何质疑及投诉，招标代理机构以书面形式发出《中标通知书》，不解释落标原因。
（三）履约保证金（本项目不适用）
1、自宣布为中标人的投标投标单位应及时缴纳履约保证金。
2、当中标人全面完成《合同》事项并验收合格后，如数退还履约保证金（不计利息）。
3、如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

八、合同

（一）签订合同

1、成交人应自中标通知书发出后7日内与采购人签定合同。同时，采购人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、招标文件、投标文件及评标过程中形成的有关澄清、修改文件的书面文件均作为签订合同依据，作为合同的附件，具有同等法律效力。

3、中标人拖延、拒签合同的，将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

（二）对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：
1、提供虚假资料谋取中标、成交的；
2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
3、与采购人、其他供应商或集中采购机构恶意串通的；
4、向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前六项情形之一的，中标成交无效。

采购需求说明
沙雅县人民医院核酸检测设备清单
	序号
	设备名称
	参数
	数量
	预算金额（万元）
	合计金额（万元）

	1
	全自动医用PCR分析系统
	*激发光源: 大功率LED光源,冷光源，10万小时免维护,比同类仪器LED光源灵敏度更高; *检测器:高灵敏度光电传感器,灵敏度比CCD探测器高10倍，无孔间的边缘干扰影响。 *样本容量:96孔(48×2＊0.2ml,双反应模块),同时运行两个不同的反应程序，具有两台荧光PCR仪器的功能(如:DNA和RNA反应程序同时运行)，运行同一个程序时，是一台96*0.2ml的荧光PCR仪，灵活应用，是目前唯一的双反应模块仪器。荧光检测波长:通道1:470nm-510nm
            通道2:530nm-565nm
            通道3:580nm-620nm
            通道4:630nm-665nm
            通道5: 预留
            通道6: 预留  多通道检测完全规避交叉干扰，无需任何繁杂的校正。 可检测的荧光素及染料:FAM,SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5  使用最佳滤光片组合,通道之间无干扰，仪器适用开放式试剂。 检测方式:反应管的底部侧面激发、检测 ,提高光源的传输及检测效率、灵敏度。 光的检测效率高，因为底部侧面是反应管壁最薄处，同时，非常适合磁珠吸附法的PCR反应检测      激发、检测光的传输模式:每一反应孔独立的光纤传输,独立的输入输出光纤传导对应着每一反应孔，无孔与孔间的光检测干扰软件应用模式:定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增,多项目管理设置程序管理、项目实验运行程序安全密码锁定功能,分析软件试剂封装技术功能,自动判断分析模块温度范围:4℃-99℃     控温范围广，试剂可以在机器上4℃保存检测动力学范围:100​-1010 宽广的动力学范围最小检测模板:单个拷贝,在理想的实验环境，可以达到100%的扩增分析,高扩增效率。反应容积:15ul-100ul,宽广的反应体系控温模式: 半导体热电模块 多种控温模式,控温稳定升降温速率(MAX): 4℃/S 快速的升降温速率                                                                                                                                                                                                                                                                                                        *温控精度（HRM高分辨熔解曲线） ±0.1℃ 创新的多点控温技术使得SLAN-96P的控温精度达到±0.1,以保证实验的精确性。可做HRM，这是许多同类仪器无法达到的精度。样品间温度:均匀性 ±0.1℃ 多模块的设计赋予了SLAN-96P完美的温度均匀性。 实测温度均匀性为±0.1，保证孔与孔之间温度完全一致。重量: 18Kg 重量轻便于移动尺寸(W*D*H) 386mm*520mm*250mm 体积小，外形美观，采用一次成形模具合成，仪器使用寿命长断电保护 有断电保护功能 在实验过程中遇到断电时,具有程序记忆功能,来电时可继续运行输入电源 AC200V-240V  50HZ 耗能 ≤850VA 耗能低，噪音小，节能环保操作系统 中、英文Win 7/8/10 适合多种操作系统 *热 盖 电子自动锁控热盖 运行时热盖自动调节及锁住功能，根据不同的反应管而自动调节位置，保证反应体系不挥发，确保定量的准确性。在运行时自动锁住功能可以防止实验时误操作。                                    
	8
	
	

	2
	移液器
	连续可调20-200ul
液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合
符合人体工程学设计，重量极轻，舒适灵活，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息。
色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；
小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度.
白色背景，黑色超大数字显示；
双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。
量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。
吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌；
具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证
所有配件原装进口，国内组装，全球供货，具有国际品质；
配ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分；
标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；
	35
	
	

	3
	移液器
	连续可调1-10ul
液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合
符合人体工程学设计，重量极轻，舒适灵活，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息。
色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；
小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度.
白色背景，黑色超大数字显示；
双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。
量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。
吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌；
具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证
所有配件原装进口，国内组装，全球供货，具有国际品质；
配ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分；
标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；
	5
	
	

	4
	移液器
	连续可调2-20ul
液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合
符合人体工程学设计，重量极轻，舒适灵活，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息。
色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；
小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度.
白色背景，黑色超大数字显示；
双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。
量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。
吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌；
具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证
所有配件原装进口，国内组装，全球供货，具有国际品质；
配ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分；
标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；
	17
	
	

	5
	单道移液器（进口）
	连续可调10-100ul
液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合
符合人体工程学设计，重量极轻，舒适灵活，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息。
色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；
小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度.
白色背景，黑色超大数字显示；
双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作。
量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变。
吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌；
具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证
所有配件原装进口，国内组装，全球供货，具有国际品质；
配ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分；
标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；
	1
	
	

	6
	涡旋振荡器
	1. 造型新颖 , 体积小巧 , 质量 可靠。
2. 用于容量不大于 50ml 的离 心管或试管，可用于振荡试管、 离心管，混合*。
3. 混匀速度高，zu-i高转速可达 3500rpm。
4. 外置 12V 电源适配器，更加 轻盈便携。
转速范围：500rpm
振幅：4mm ( 圆周振荡 )
zu-i大样品处理量：50ml
电机功率：5W
输入电源：DC12V 1A
功率：18W
外形尺寸：W.101 x D98.5 x H.66mm
净重：0.45kg
	8
	
	

	7
	多管涡旋混匀器
	1.电源：110-220V                                                                              2.功率：10W                                                                                          3.转速：2800转/分钟                                                                            4.速度控制：连续可调                                                                           5.工作方式：连续                                                                               6.最大混合量：1.5ml*38                                                                         7.外型尺寸：100*320*165mm
	1
	
	

	8
	Mini-lok+离心机
	1.适用范围
迷你心机适用于全血中提取血清、各种样品提取上清液、微量血细胞分离和微生物样品的处理，以及样品的快速沉降和PCR实验分区内样品的离心。
2.产品特点
（1）大半径8孔位转子设计，离心力大，离心效果明显；
（2）独特的转子卡扣设计，方便转子更换和取放；
（3）直流免维护电机，运行平稳，噪音低，经久耐用，安全可靠；
（4）上盖按下开关后自动弹起，方便操作；
（5）外壳体开模一体成型，精致美观；
（6）标配8孔位角转子和PCR排管转子，可一机多用。
3.产品参数
性能参数 Mini-7 
最大转速 7000rpm 
最大相对离心力 2650×g 
样品处理量 0.2/0.5/1.5/2.0ml×8；8×4×0.2ml（PCR排管）
适配转子 8×2/1.5ml转子（配0.2ml和0.5ml适配器）
8×4×0.2ml PCR排管转子
电源参数 110VAC 60Hz；220VAC 50/60Hz
功率 20W
噪音 45dB（A）
外形尺寸 178mm×178mm×115mm
包装尺寸 320 mm×250 mm×210 mm
设备净重 1kg
4.产品资质
国家药品监督管理局医疗器械产品备案凭证和生产备案凭证。
	4
	
	

	9
	排枪（8排）
	管嘴推出器可同时推出8/12道吸嘴，高效省力
各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板
液头可360度旋转，以方便移液
每道管嘴连件都有独立的活塞装置，使维修保养十分容易
特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况             量程：5-50μl    增量：0.5μl   测量体积：50μ25μ5μl     不准确度：1% 1.5% 3.00%   不精确度：0.50% 1% 2.00%
	13
	
	

	10
	八连管离心机
	1.适用范围
迷你心机适用于全血中提取血清、各种样品提取上清液、微量血细胞分离和微生物样品的处理，以及样品的快速沉降和PCR实验分区内样品的离心。
2.产品特点
（1）大半径8孔位转子设计，离心力大，离心效果明显；
（2）独特的转子卡扣设计，方便转子更换和取放；
（3）直流免维护电机，运行平稳，噪音低，经久耐用，安全可靠；
（4）上盖按下开关后自动弹起，方便操作；
（5）外壳体开模一体成型，精致美观；
（6）标配8孔位角转子和PCR排管转子，可一机多用。
3.产品参数
性能参数 Mini-7 
最大转速 7000rpm 
最大相对离心力 2650×g 
样品处理量 0.2/0.5/1.5/2.0ml×8；8×4×0.2ml（PCR排管）
适配转子 8×2/1.5ml转子（配0.2ml和0.5ml适配器）
8×4×0.2ml PCR排管转子
电源参数 110VAC 60Hz；220VAC 50/60Hz
功率 20W
噪音 45dB（A）
外形尺寸 178mm×178mm×115mm
包装尺寸 320 mm×250 mm×210 mm
设备净重 1kg
4.产品资质
国家药品监督管理局医疗器械产品备案凭证和生产备案凭证。
	6
	
	

	11
	零下20度冰箱
	类型（搁架/抽屉）/材质： 搁架/不锈钢
层数： 4
制冷方式（风冷/直冷）： 直冷
除霜方式（自动/手动）： 手动                                                             制冷剂/g： R290/90g
噪音级别 ：53dB(A)                                                                      温度范围： -15℃~-25℃                                                                     蒸发器类型 ：内藏盘管式
蒸发器材料： 铜管
冷凝器类型 ：丝管式
冷凝器材料： 邦迪管
传感器类型 ：NTC
温控器 ：电子温控
显示方式（LCD/LED) ：LED数码管                                                                电压/频率（V/Hz) 220/50Hz
功率（W) 290
电流（A) 2.1                                                                               内部材料 304不锈钢
外部材料 喷涂钢板
隔热层 聚氨酯环戊烷发泡                                                                      有效容积（L) 270
净重（kg) 115/155
外部尺寸（宽*深*高)(mm) 690×744×1631
内部尺寸（宽*深*高)(mm) 520×567×1013
包装尺寸（宽*深*高）（mm) 810*860*1820                                                        高低温报警 √
断电报警 √
温控器故障报警 √
电池开关报警 /
门开关报警 √
环温 10~32℃
断电报警时长（h） 8
	4
	
	

	12
	超净工作台
	技术参数
1.1 外部尺寸≥（L×D×H）1060mm×620mm×1890mm；
1.2 内部尺寸≥（L×D×H）920mm ×530mm×600mm；
1.3 额定功率：750 W；
1.4 气流流速：0.30～0.45m/s；
1.5 紫外灯功率：18W；
1.6 LED日光灯功率：12W；
1.7 前窗玻璃最大开口高度：400mm；
1.8 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；
1.9 工作台到地面高度：750mm；
1.10 噪音≤65dB(A)；
1.11 风机型号：泛仕达风机SC220A1-AGT-03，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W；
1.12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；
1.13 照明：≥350lx；
	1
	
	

	13
	恒温干燥箱
	容积（L）： 45                                                                                   温控范围（℃） 50~200
温度均匀性 不大于最高温度的±3.5％
定时 1~9999min
电源 220V  50Hz                                                                                额定功率(W) 850
内室尺寸(mm) 350*350*350
外形尺寸(mm) 650*600*550
包装箱尺寸(mm) 760*750*700
净重/毛重(kg) 35/55
搁板标配 2块
	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	14
	紫外线消毒车
	辐射照度 107mw/ cm2
灯臂长度 960mm±3
折合后离地面高度 1080mm±5
灯臂可调节角度 0-180°
灯管 30Wx2 支
紫外线波长 253.7nm
熔断器 F2AL250V
	16
	
	

	15
	96通道提取仪
	处理体积 20uL-1000uL
样品通量 1-96
配套试剂磁珠回收效率 ≥95%
加热温度 裂解加热温度：室温-120℃
 洗脱加热温度：室温-120℃
磁棒结构 采用整体式磁棒，表面多层镀层处理，不易被样本和试剂粘附、污染。
避免共振 磁棒架、磁套架均采用独立模块，避免仪器振动、共振。
显示屏 大屏幕全彩显示，触控式操作，简单易用。
自我清洁 具有内置可定时紫外消毒功能；
污染控制 实验舱具备外排式HEPA过滤独立风路，其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶；
自由编程 强大的程序编辑功能；灵活、高效地定义您的应用，可满足不同试剂要求。
快速提取 操作时间短：通用模式30-50分钟/次；快提模式：小于18分钟/次，高纯度、高得率
结果稳定 避免人工操作引起的差异及错误，结果温度，重复性好。
振荡混合 多模式多档速度可调
试剂种类 磁珠法试剂
操作界面 中文操作系统，可监控提取全过程
内部程序 内建20组模式程序（可存储 >100组程序）
程序管理 新建、编辑、删除模式程序，自由灵活编辑提取程序
二维码识别 二维码识别：可外接扫码枪，使用具有二维码试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预
模块化设计 采用模块化结构，核心部件升级具有更高精度和更低故障率
节约耗材 有单人份预装提取试剂用于随机少量样本提取，节约试剂耗材
配套使用试剂 能提供1人份/板、8人份/板、16人份/板的核酸提取试剂能满足各种标本量的提取任务，减少试剂无谓的损耗
使用电源 AC110～240V 50Hz/60Hz 200VA
产品资质要求 取得国家批文
生产企业资质 通过高新技术企业认证和ISO13485认证
	4
	
	

	16
	生物安全柜
	1、安全柜基本参数：
（1）分类：A2型，30%外排，70%循环
（2）外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×750mm×2250mm；
*（3）内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。
*（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）
（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s
（6）系统排风总量：500 m3/h
（7）额定功率：1800W（包含操作区插座负载500W）
（8）噪音等级：≤65dB（A）
（9）照明：≥1000lx
*（10）过滤效率:送风和排风过滤器均采用世界知名品牌的硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA（ULPA）高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.999%（99.9995%）
（11）注册证号：国械注准20143542263
（12）重量：    毛重316KG       净重 295KG
（13）使用人数：1—2人
2、生物安全性：
*（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105 
（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次 
（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次
	4
	
	

	17
	2-8度冰箱
	 类型（搁架/抽屉）/材质： 搁架/钢丝浸塑
 层数 4
 制冷方式（风冷/直冷）： 风冷
 除霜方式（自动/手动）： 自动
 制冷剂/g ：R600a/33g
 噪音级别： 49.6dB(A)
温度环温 10~32℃
 温度范围 5±3℃
控制 蒸发器类型 内藏板管式
 冷凝器类型 丝管式
 冷凝器材料 邦迪管
 传感器类型 NTC
 温控器 电子温控
 显示方式（LCD/LED) LED数码管
电质参数 电压/频率（V/Hz) 220/50Hz
材质 功率（W) 170
 电流（A) 1.1
 内部材料 压花铝板
尺寸 外部材料 PCM板
 隔热层 聚氨酯发泡
 有效容积（L) 250
报警 净重（kg) 60/68
 外部尺寸（宽*深*高)(mm) 580×575×1810
 内部尺寸（宽*深*高)(mm) 495×410×1200
 包装尺寸（宽*深8高）（mm) 670*650*1870
 高低温报警 √
附件 断电报警 √
 温控器故障报警 √
 电池开关报警 /    门开关报警 √   环温 10~32℃       断电报警时长（h） 8
 脚轮 √
	2
	
	

	18
	立式高压灭菌器
	容积：50L  
功率：4400W  
净重：80kg
内腔尺寸:386*515*
外形尺寸550x640x970mm  
提篮数:1个
1.额定工作压力0.22Mpa，
2.额定工作温度134℃
3.使用温度105～136℃
4.产品符合YY1007-2010标准，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。
5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。
6.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。
7.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。
8.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。
9.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。
10.★电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。
11.★微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。
12.★设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。
13.★灭菌腔体温度均匀性：±1℃，干燥温度范围：50~120℃。
14.★脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。
 15.★全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。
 16.★具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。
 17.★具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。
	2
	
	

	19
	试管架50孔（采样管）
	多功能试管架
[产品材质]:pp材质
[孔数/孔径] : 50孔/18mm
[产品尺寸] : 250*130*50mm
[盛放直径] : 10-17mm试管、 离心管
[产品用途] :底层装有硅胶垫片，采用
ABS塑料做成，使试管架
坚固耐用，不易破碎，正
反面皆可放置试管。
	90
	
	

	20
	空气循环消毒机
	适用体积：≤80m3
循环消毒风量：≥800m3/h 
外形：移动式
*外形尺寸：540mm*420mm*900mm    包装尺寸：580mm*490mm*960mm（纸壳）
净重（kg）：19.5    毛重（kg）：22.5（纸箱）
额定电压：AC 220V±22V    额定频率：50Hz±1Hz
功率：≤350W   
噪音：≤55dB(A) 
紫外线灯管寿命：≥5000h
*紫外线辐照强度（机内）：≥20000μW/cm2
紫外线泄漏量：≤5μW/cm2
动态消毒时空气中臭氧浓度：≤0.1mg/m3
*负离子发生量：≥3×107个/cm3
*过滤器：过滤 5μm 以上尘埃粒子
适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）
*消毒后空气自然菌菌落数≤150cfu/m3 
*白色葡萄球菌杀灭率≥99.95%
安全防护分类：按电击防护分类本产品属于：II类、B型、普通设备
	1
	
	

	21
	恒温干燥箱
	容积（L）： 150                                                                           温控范围（℃） 50~200
温度均匀性 不大于最高温度的±3.5％
定时 1~9999min
电源 220V  50Hz                                                                           额定功率(W) 2000
内室尺寸(mm) 500*500*550
外形尺寸(mm) 850*650*780
包装箱尺寸(mm) 950*800*950
净重/毛重(kg) 75/110
搁板标配 3块
	2
	
	

	22
	8连排反应管架
	8连排pvc材质
	39
	
	

	23
	信息登记、数据上传电脑、打印机
	联想THINK i3-10100/4G/1T/集显/串并口/无光驱/W10正版/17升 20寸显示器     打印机配置参数：芯华  带网口，带切刀，声光报警规格：80mm
	2
	
	

	24
	UPS不间断电源（3K）
	功率：单进单出C3KVA；2400W
机械特性
金属箱体，外观黑色；
机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理，结构坚固；                                                                                                     平均无故障时间（MTBF）≥30万小时电气特性
UPS具有完整且独立的整流、大宇逆变、充电、静态旁路、控制、显示等部分，采用DSP控制技术；
输入
电压：AC220V；频率：45-55HZ；整流器特性；输入电压范围：单相+PE AC145-280V；输入频率范围：50Hz±10%；输入电流谐波失真（THDI）: ＜3%；
输入功率因数：＞0.8；逆变器特性，输出电压：单相AC220V±1%；输出频率：50/60Hz±2%：晶振运行（输出频率精度）：±0.1%；
动态电压瞬变范围: ±3%（100%阶跃负载）；瞬变响应恢复时间: 20ms；负载功率因数: 0.8；
输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度： 线性负载   ≤2％；非线性负载 ≤3％；输出电流峰值系数≥3:1；过载能力
负载率＜110%时，连续逆变工作；
110%≤负载率＜125%时，3 min后转旁路；125%≤负载率＜150%时，1min 后转旁路 ；
直流系统要求      电池类型：铅酸免维护蓄电池；标称电池电压：72VDC；
电池数量标配充电功率大于300W；满载旁路特性，配有静态旁路，并具有反馈保护功能；旁路输入电压：145-280V；频率：50Hz±10%；
过载能力:1min(150%额定电流)；组网特性，UPS标配RS232接口；
支持TCP/IP、Modbus或SNMP协议扩展卡，允许通过网络监控卡及监控软件实现网络监控功能；（可选）
标配LED指示灯监控面板；；
具备风扇维护提醒等功能；整机效率市电工作模式效率96%；电池工作模式效率94%；经济运行模式效率99%；
蓄电池特性
  电池采用密封式铅酸免维护蓄电池；
电池管理: 电池充电温度补偿，电池容量自动检测测试等功能的智能管理
防护等级：IP21
温度：-10-40度
湿度：0-95%
噪声:小于50DBA
安全标准: EN50091-1；ULPERF1778
EMC: EN50091-2 FCC A类
	2
	
	

	合计
	
	
	


第四章 　投标文件格式

1、                  投 标 函

致：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表投标人 （投标人名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)      元（小写         元）的投标总报价，供货期为      ，质量目标          。
2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件，如有）

3.我方承诺投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如我方出现下列行为之一者，同意无条件没收我方的投标保证金。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不按时缴纳履约金或不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）按照招标文件规定交纳履约保证金。

3）在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目及货物。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。6.____________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。

投标人：                            （盖单位公章）  

法定代表人或委托代理人：                （签全名）
电话：                                 

传真：　　　　　                       

日期：                                 

            弃 标 函（弃标人填写）
新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司：

兹有                                                       （公司名称）因                                                                        

                                                               （弃标原因） 

无法前来参加                                           （项目名称、项目编号）招标项目，故放弃此项目投标。由此带来的不便，敬请谅解！

                              弃标单位：

                              法人或授权代理人（签字或盖章）：

                                      年     月     日  

3、

所有投标文件的外包装封面格式：
×××（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号： 

投标文件名称：技术资信文件（报价文件）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

法定代表人签字或签章：

                        年  月  日

4、

技术资信（报价）文件封面格式： 

   正本/或副本

×××（投标人名称）

技术资信（报价）文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

法定代表人签字或签章：

                               年  月  日

注：投标人应对技术资信文件、报价文件分别进行编制、装订和密封。
5、
法定代表人资格证明文件

我是 投标单位全称                的法定代表人。参加新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司组织的     招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次投标文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

  投标单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。
	法定代表人身份证正反面复印件粘贴处




6、
授权委托书

我   姓名   是        投标单位名称       的法定代表人，现授权       单位全称       的    姓名    为我公司全权代理人，以我单位名誉参加新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司组织的     招标项目名称、招标编号         的投标活动。代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其全权代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：  （签字）   

 投标单位全称：                                         

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件    

	法定代表人身份证正反面复印件粘贴处


	全权代理人身份证正反面复印件粘贴处




7、
投标人资格声明函

	投标人名称（盖章）
	

	地 址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职 务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	营业执照号
	

	近三年内（2018年至2020年）经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	万元
	占地面积
	平方米

	
	职工总数
	人
	建筑面积
	平方米

	
	资产

情况
	净资产：        万元
	固定资产原值 ：      万元

固定资产净值：       万元

	
	
	负 债：         万元
	

	财务状况

（最近三年2018年至2020年）
	年份
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


8、
投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

（投标人自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）
法定代表人： （签字） 

或

全权代理人： （签字）         

投标单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

9、                      

开标一览表（格式）

投标编号：XXXXXXXXXXXX

	序号
	项目名称
	投标价（元）
	供货期

	1
	
	小写：   

大写：
	


注：报价含运输、安装、税金等所有费用

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

10、

投标报价明细表（本项目按清单格式报价，品牌、规格、生产厂家格式自拟）
投标编号：XXXXXXXXXX

	序号
	名称
	品牌/规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	最终报价
	金额（大写）                    元


注：投标人应根据货物清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。
投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

11、
服务承诺书、培训计划（格式自拟）

投标项目的全称            ： 
投标人应按所投项目状况实事求是的填写。
法定代表人： （签字） 

或

全权代理人： （签字）        

签署日期：    年    月   日

12、
近 三 年 业 绩 一 览 表

	序号
	使用单位全称
	合同金额
	完成时间
	联系人
	联系电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：1、投标人应如实填写业绩，所有业绩应提供《买卖合同》或中标通知书复印件并附在此业绩表之后。

2、业绩不实而造成的废标，由投标人自行承担。
3、此表如填写不下，可另附页。
法定代表人： （签字） 

或

全权代理人： （签字）        

签署日期：   年    月     日

13、

技术规格偏离表
	序号
	招标文件要求部分
	响应文件的响应部分
	正/负/无
偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

14、
投标保证金缴存凭证
15、

供货方案及保修期限（格式自拟）
16、

其他有利于投标人的资料（如有）可根据评分标准放置对自身有利的条件
17、                  反商业贿赂承诺书

致：沙雅县人民医院
为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

  投标单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

34

