 新疆诚宜信德工程咨询有限公司

竞争性谈判文件
项目名称:木垒县人民医院医用设备超声经颅多普勒血流分析仪、五分类全自动血液细胞分析仪采购项目
项目编号:CYXD-2021-072（CG）
新疆诚宜信德工程咨询有限公司

2021年11月

目     录

第一章：招标书

第二章：投标须知

第三章：招标主要设备名称、技术参数、规格及型号、数量明细表

第四章：合同条款

第五章：响应文件格式

第六章：评标办法

附  件：

供应商须知前附表

	项号
	内  容
	说 明 与 要 求

	1
	项 目 名 称
	木垒县人民医院医用设备超声经颅多普勒血流分析仪、五分类全自动血液细胞分析仪采购项目

项目编号:CYXD-2021-072（CG）



	2
	项 目 地 点
	木垒县人民医院

	3
	项目内容
	超声经颅多普勒血流分析仪、五分类全自动血液细胞分析仪采购（货物明细详见竞争性谈判文件）

	4
	质 量 标 准
	合格

	5
	招 标 范 围
	竞争性谈判文件及货物清单范围内所有工作内容

	6
	供货期
	自双方签订合同之日起30天（日历日）安装完成

	7
	资 金 来 源
	31万元，地方政府债券资金

	8
	供应商要求
	(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。 

（2）参与采购的法人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》及委托人社保证明

（3）有效的营业执照；医疗器械许可证和二类医疗器械经营备案凭证
（4）具有良好的商业信誉承诺函（供应商自行承诺，加盖公章及法定代表人章）；

（5）近年财务审计报告（供应商提供上一年度的财务审计报告）

（6）授权书及售后服务承诺证明；

（7）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供2021年连续3个月（8-10月）依法缴纳税收和社会保障资金的有效证明材料；（包括纳税有效凭据和缴纳社会保障资金有效凭据）；

（8）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（供应商自行承诺，加盖公章及法定代表人章）；

（9）未被列入信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)，“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的网站截图并加盖单位公章。



	9
	投标有效期
	30天日历日（从投标截止之日算起）

	10
	投标保证金额
	投标保证金的形式：1）银行电汇   2)转账支票

投标保证金的金额：人民币 伍仟元 整

递交方式

账户单位：新疆诚宜信德工程咨询有限公司，开户行：中国建设银行股份有限公司昌吉回族自治州分行营业部，账号：65050162860000001018）

	11
	响应文件份数
	正本壹份、副本贰份（附电子版）电子投标文件：投标人应将电子投标文件上传到“政采云（https://www.zcygov.cn/）”平台。 纸质投标文件：投标文件三份（一正两副、电子版一份）以密封形式递交至新疆诚宜信德工程咨询有限公司会议室（昌吉市建国西路和谐广场E座1503室）



	12
	响应文件提交地点及截止时间
	时间：2021年11月27日11：00时（北京时间）
地点：新疆诚宜信德工程咨询有限公司会议室（昌吉市建国西路和谐广场E座1503室）

	13
	开    标
	时间：2021年11月27日11：00时（北京时间）
地点：新疆诚宜信德工程咨询有限公司会议室（昌吉市建国西路和谐广场E座1503室）

	14
	评 标 方 法
	竞争性谈判（允许二次报价）

	15
	最高限价
	310000.00元（大写：叁拾壹万元整）。

超出此限价的投标报价将不予认可，按废标处理。

	16
	竞争性谈判文件售价
	200元/份（售后不退）

	17
	履约担保金
	甲乙双方自行约定

	18
	语    言
	与投标活动有关的所有文件均使用汉语文字。

	19
	计量单位
	除竞争性谈判文件中另有规定外，均使用法定计量单位。

	20
	特别提示
	本项目招标代理费由成交人支付。


招标书  

新疆诚宜信德工程咨询有限公司 受　木垒县人民医院  的委托，对 木垒县人民医院医用设备超声经颅多普勒血流分析仪、五分类全自动血液细胞分析仪采购项目进行竞争性谈判公开招标。

一、1、项目概况：

木垒县人民医院医用设备超声经颅多普勒血流分析仪、五分类全自动血液细胞分析仪采购项目，项目地点：木垒县人民医院；项目内容：超声经颅多普勒血流分析仪、五分类全自动血液细胞分析仪采购（货物明细详见竞争性谈判文件）。资金来源：31万元，地方政府债券资金。
2、招标内容：超声经颅多普勒血流分析仪、五分类全自动血液细胞分析仪采购（（货物明细详见竞争性谈判文件）
3、有关说明 

     3.1 具体清单明细请查阅本竞争性谈判文件第三章相关内容。

3.2 本次招标范围：竞争性谈判文件及货物清单内所有工作内容。
3.3 招标货物材料制造标准按国家现行规定（国际标准、国家标准、部标或行业标准）。

三、特别提示

1. 如果响应文件对竞争性谈判文件的技术部分没有做出实质性响应,其投标将不被接受。

2.评标委员会对各投标单位技术部分及商务报价进行比较评审，逐一与各投标单位进行谈判答辩后，允许供应商作出第二次报价，第二次报价为最终报价。
应包含：货物的采购、包装、保险、利税、管理、运输、装卸、检测等所发生的全部费用及竞争性谈判文件所要求的其他事项等全部费用。
3.质量及验收：招标材料按国家标准、部标或行业标准制造；按照国家及有关合同约定进行验收。

4.货物交货方式：根据合同成套交货并由成交人办理运输。货物包装按国家或部颁标准执行。货到现场安装前由投标方自行保管。费用由投标方自理。

5.交货地点：木垒县人民医院

6.质量要求：合格

7.凡涉及取费或其它方面的补充说明或修正，均以新疆诚宜信德工程咨询有限公司书面依据为准。

四、竞争性谈判文件价格（人民币）：200.00元/份。标书一经售出，不论投标方出于何种原因不参与投标，标书费概不退还。

五、投标地点：新疆诚宜信德工程咨询有限公司会议室（昌吉市建国西路和谐广场E座1503室）

六、投标截止日期：详见本竞争性谈判文件供应商须知前附表
七、开标地点：新疆诚宜信德工程咨询有限公司会议室（昌吉市建国西路和谐广场E座1503室）
八、联系人：庞朦       联系电话：0994-2525500
第 二 章   采购须知

一、总  则

1. 合格的供应商

1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.2 供应商在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的规定。

1.3 各供应商还需具备下列要求：

1.4 供应商的财务状况良好，具备完成本次招标范围内各项任务的流动资金；

2.定义

2.1 采购人：木垒县人民医院
2.2 采购招标代理机构：新疆诚宜信德工程咨询有限公司。
2.3 供应商：系指向招标机构提交响应文件的合格的供应商。

2.4 货物：系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切货品、机械、仪器、备品、手册

及其他技术资料和材料。

2.5  服务：系指按合同规定乙方须承担的设计、制造、运输、装卸、仓储、安装、调

试、技术协助、交付、校准、培训和交付使用后保修期内应履行的义务等其他类似的义务。

2.6 甲方：系指招标人。

2.7 乙方：系指向甲方按合同规定提供货品和技术服务的法人。

3.投标费用

3.1供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、竞争性谈判文件

4.竞争性谈判文件

4.1竞争性谈判文件用以阐明所招标的内容、招标投标程序及合同条款，包括：

4.1.1招标书

4.1.2 采购须知

4.1.3 招标主要设备名称、技术参数、规格及型号、数量明细表
4.1.4 响应文件

4.2 供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料或者响应文件没有对竞争性谈判文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

5.竞争性谈判文件的澄清

5.1任何要求澄清竞争性谈判文件的供应商，均应在投标截止日期3天前以书面形式或传真、电报通知招标机构。招标机构将以书面形式予以答复，同时将书面通知每个购买竞争性谈判文件的供应商。 供应商不得与采购从私下就工程招投标的有关实质性问题进行磋商。

6.竞争性谈判文件的修改

6.1在投标截止日期的3天前，无论出于何种原因，招标机构可主动地或在解答供应商提出的书面问题时对竞争性谈判文件进行修改。

6.2竞争性谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买竞争性谈判文件的供应商，并对他们具有约束力。

6.3为使供应商在编写响应文件时，有充分时间对竞争性谈判文件的修改部分进行研究，招标机构可以相应延迟投标截止日期。

三、响应文件的编制

7.响应文件的编写

7.1供应商应仔细阅读竞争性谈判文件，了解竞争性谈判文件的要求。在充分理解竞争性谈判文件提出的货物要求和商务条件后，制作响应文件。响应文件各投标单位应密封。

8.投标的语言及计量单位

8.1供应商的响应文件以及供应商与采购从就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，供应商应将其译成中文。

8.2响应文件中所使用的计量单位除竞争性谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9.响应文件构成

供应商编写的响应文件应由技术部分和商务报价部分组成：

9.1 技术部分内容

9.1.1 投标承诺书

9.1.2 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件加盖公章 或 法人授权委托书及委托人身份证复印件加盖公章；

9.1.3 营业执照复印件、医疗器械许可证和二类医疗器械经营备案凭证加盖公章；未被列入信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)，“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的网站截图并加盖单位公章、近年财务审计报告（供应商提供上一年度的财务审计报告）；
9.1.4 由招标代理机构出具的投标保证金收据复印件加盖公章；

9.1.5 管理水平、技术力量、机械设备配备：

9.1.6 供应商信誉；

9.1.7 供应商提供授权书、售后服务承诺函及优惠条件；

9.1.8 供应商申请简介；

9.1.9 技术规格偏离表；

9.1.10 合同条款偏离表；

9.1.11 到货计划表；

9.1.12 供应商业绩；

（注：9.1.1至9.1.12为必备项，供应商若有一项不提供，则视为不响应竞争性谈判文件要求，故不能通过技术标符合性审查，将按废标处理）

9.2商务报价部分内容

9.2.1 开标一览表；

9.2.2 招标主要设备名称、技术参数、规格及型号、数量明细表；
10. 响应文件格式

10.1 供应商应按竞争性谈判文件提供的部分表格格式编制响应文件；

10.2 竞争性谈判文件中未提供而供应商认为有必要的格式由供应商自行编制须经投标单位法人签字或盖章；

11．投标报价

11.1 报价明细表应一次性报定，并按下列方式分别填写：

a.投标报价应包括原材料及生产制造、检验验收、包装、保险、合理利润、海关税、增值税、管理、运杂等费用；

b.投标报价包括本项目包含项目内容的货物报价、运费、税费等所有相关费用。

11.2供应商应在竞争性谈判文件所附相应的《招标主要设备名称、技术参数、规格及型号、数量明细表》中标明所提供货物单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。

11.3供应商应对《招标主要设备名称、技术参数、规格及型号、数量明细表》中全部货物分项逐一进行报价。

11.4《开标一览表》和《招标主要设备名称、技术参数、规格及型号、数量明细表》中的货品材料总价应一致，如不一致时以《招标主要设备名称、技术参数、规格及型号、数量明细表》的合计价格为准。

12.投标货币

12.1投标应以人民币报价。

13.证明供应商合格和资格的文件

13.1按照第9条规定，资格预审已通过的供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

13.2供应商应填写并提交竞争性谈判文件所要求的资格证明类文件。

14.证明服务的合格性和符合竞争性谈判文件规定的文件。

14.1按照第9条规定，供应商应提交根据竞争性谈判文件要求提供的所有服务的合格性及符合竞争性谈判文件规定的证明文件，证明文件可以是手册、图纸和资料，作为响应文件的一部分。

14.2供应商应逐条对竞争性谈判文件要求进行评审，指出自己提供的服务是否对竞争性谈判文件做出实质性的响应，并认真填写竞争性谈判文件所附的“合同条款偏离表”。

15.响应文件的有效期

15.1响应文件从实际开标之日起30天内有效。

15.2在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购从可与供应商协商延长响应文件的有效期，并经供应商确认。

16.响应文件的书写要求、签署及份数

16.1响应文件必须打印。

16.2响应文件的书写应清楚工整，修改处应由供应商全权代表签章。

16.3响应文件应由企业法人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。
16.4响应文件的份数：壹式叁份。正本壹份，副本贰份，并在响应文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。参考资料不限量。

16.5供应商可根据投标工程的具体需要自行编制其它文件壹式叁份纳入投标书中。

17.投标保证金

17.1投标保证金金额为伍仟元整
17.2投标保证金用于保护本次招标免受供应商的违规、违约行为而引起的风险。

17.3投标保证金应用人民币，按17.1条要求的数额办理，购竞争性谈判文件时办理。对未按要求提交投标保证金的投标书，采购从将视为不响应投标而予以拒绝。

17.4投标保证金应以银行电汇、转账支票方式提交。

17.5未成交人的投标保证金，将在开标后7天内予以退还，不计利息。

17.6发生以下情况投标保证金可能被没收

17.6.1如果供应商在投标有效期内撤回投标；

17.6.2如果成交人未能按本章第29条规定签订合同。

17.6.3购买竞争性谈判文件后不参加投标的。

四、响应文件的递交

18.响应文件的密封与标记

18.1供应商应将响应文件正本和副本分别装入信封袋内加以密封，分别在信封袋上标正本、副本，并在信封袋正面及密封处压口加盖公章和法定代表人章。

18.2供应商还应将填好的开标一览表单独装入信袋内加以密封，在密封处压口加盖公章和法定代表人章，并在信袋上注明开标字样和标段，作为响应文件的一部分。

18.3所有响应文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应写明：

1）采购人：木垒县人民医院
2）项目名称：木垒县人民医院医用设备超声经颅多普勒血流分析仪、五分类全自动血液细胞分析仪采购项目
3）投标企业名称、地址、联系人、联系电话；

18.4未按本须知要求密封、标记和投递的响应文件，招标机构不对其后果负责。

19.响应文件递交的截止日期

19.1供应商必须在 2021 年 11 月 27 日 11 时 00 时（北京时间）将响应文件送达到新疆诚宜信德工程咨询有限公司会议室（昌吉市建国西路和谐广场E座1503室）。

19.2超过竞争性谈判文件规定的投标截止时间送达或邮寄到的响应文件将不予接受。

20.响应文件的修改和撤销

20.1供应商在提交响应文件后可以对其响应文件进行修改或撤销，但招标机构必须在竞争性谈判文件规定的投标截止时间前收到该修改或撤销的书面通知。

20.2供应商对响应文件的修改或撤销应按本章第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。
20.3投标截止时间后不得修改响应文件。

20.4供应商不得在投标截止时间起至响应文件有效期满前撤销响应文件，否则招标机构将没收其投标保证金。作为对招标代理机构和甲方的违约赔偿金

五、开标

21.开标

21.1招标代理机构定于 2021 年 11 月 27日 11：00 时（北京时间）在新疆诚宜信德工程咨询有限公司会议室（昌吉市建国西路和谐广场E座1503室）召开开标会，并由有关部门进行监标，届时请投标方派授权委托人参加。

21.2开标时查验以下有效证件的原件： 

法人授权委托书、委托人身份证、营业执照、医疗器械许可证和二类医疗器械经营备案凭证、授权书及售后服务承诺证明、投标保证金收据。

21.3   证件齐全有效的供应商为合格的供应商。

21.4． 无效的响应文件

开标时，响应文件出现下列情形之一的，应当作为无效响应文件，不得进入评标：

（1） 响应文件未按照竞争性谈判文件的要求予以密封的；

（2） 响应文件未按规定时间送达的；

（3） 供应商的法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；

（4） 供应商未按照竞争性谈判文件要求提交投标保证金的；

（5） 按本文件第 21.2 条规定有效证件不齐全的供应商的响应文件。

六、评标、定标
22.评标

22.1  评标委员会

评标工作由采购从依法组建的评标委员会负责。本工程评标委员会由 5 人组成，其中：专家名册中专家 4 人，采购人代表  1 人。

22.2 评标办法：本工程评标办法采用竞争性谈判（允许供应商按递交文件时间的逆顺序进行二次报价），经监督人员验证合格的供应商的响应文件由评审委员会根据竞争性谈判文件确定的评审标准和方法，对其技术部分和商务部分别进行审核评审。
（1）评标委员会对竞争性谈判文件技术标部分提出的各项资料进行符合性审查。（注：如果响应文件中技术标有一项未通过符合性审查的，评标委员会将认定整个响应文件不响应竞争性谈判文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为合格的响应文件）

（2）评标委员会对各投标单位商务报价进行比较评审，逐一与各投标单位进行谈判答辩后，允许供应商作出第二次报价，第二次报价为最终报价；

（3）最终确定成交单位

22.3 投标控制价的解释：投标控制价将以竞争性谈判文件补充形式在投标截止日期二十四小时前通知所有供应商。供应商的投标报价如超出本工程规定投标控制价，则按废标处理。

23 定标原则

23.1 评标委员会对通过技术标符合性审查标准及竞争性谈判二次报价后的投标单位，以投标报价由低到高排序，报价最低者为第一成交候选人，以此类推，确定出前三名作为成交候选人推荐给采购人。

23.2 采购人确定成交人时的原则：排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者竞争性谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，确定排名第三的成交候选人为成交人。
24 评标的依据为竞争性谈判文件和响应文件。

24.1 评标过程的保密性。开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不向供应商或其他无关的人员透露。

24.2  供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规则的活动，可能导致其被取消成交资格。

24.3 与竞争性谈判文件有重大偏离的响应文件将被拒绝。这些重大偏离在开标后不许修改。

25. 开标后评标委员会将审查响应文件是否完整、是否有计算错误、要求的保证金是否已提供、文件是否恰当签署，如果单价与总价有出入，则以单价为准，修正总价；若大写与数字间有出入，则以大写金额为准，若供应商拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

25.1 在对响应文件进行详细评估之前，评标委员会将审查每一份响应文件是否对竞争性谈判文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的响应文件应该是与竞争性谈判文件的全部条款、条件和规格相符，而没有重大偏离。重大偏离系指影响到合同所有条款的供货范围、安装调试要求、质量、性能和规格或在实质上与竞争性谈判文件不一致，而且限制了供应商的权力和供应商的义务。而纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。

25.2 评标委员会判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

25.3 评标委员会将拒绝被定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

25.4 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不致构成重大偏离。

26.响应文件的澄清

26.1 评标委员会在评标过程中有权随时请供应商就响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

26.2 供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

26.3 供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，可取代响应文件中被澄清的部分。

26.4 响应文件的澄清不得改变投标的实质内容。

26.5 如果供应商在响应文件中未对竞争性谈判文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清，将视同供应商同意竞争性谈判文件的全部或部分要求。

27.成交通知

成交人的投标须符合下列条件：

⑴  能够最大限度满足竞争性谈判文件中规定的各项综合评价标准；

⑵  能够满足竞争性谈判文件的实质性要求。

27.1 招标机构根据招标领导小组的审核确认结果，在投标有效期届满之前，以书面形式向成交单位发出成交通知书。

27.2 在成交通知书发出的同时，向未成交单位发出落标通知书并于7日内退回投标保

证金。不解释落标原因，不退还响应文件。

28.拒绝某些或所有投标的权力

28.1 招标代理机构有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此也不做任何解释。

七、签订合同

29．  合同签订 

29.1  成交人确定后，采购人向成交人发出成交通知书，同时通知未成交人。招标人和成交人应当自成交通知书发出之日起30个工作日之内签订合同。 

29.2  成交通知书对招标人和成交人具有法律约束力。成交通知书发出后，招标人改变成交结果或者成交人放弃成交的，应当承担法律责任。 

29.3  招标人与成交人按照竞争性谈判文件和成交人的响应文件订立书面合同。 

30.合同的组成

30.1 下列文件均为合同不可分割部分：

30.1.1 供货合同；

30.1.2 合同条款；

30.1.3 成交通知书；

30.1.4 乙方成交的响应文件；

30.1.5 竞争性谈判文件；

30.1.6 评标答疑记录。

八、特别提示

31.供应商应认真研读整个竞争性谈判文件，充分考虑竞争性谈判文件中的技术要求和合同条款后编写响应文件。

32.竞争性谈判文件中所附的各种报价表中，同一项内容的投标报价在所有表格中应相同一致。

33.如竞争性谈判文件中提供的各类表格样式不适，供应商可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

第三章   招标主要设备名称、技术参数、规格及型号、数量明细表
项目名称 ：木垒县人民医院医用设备超声经颅多普勒血流分析仪、五分类全自动血液细胞分析仪采购项目  

采购清单

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	2
	超声经颅多普勒血流分析仪
	1
	

	4
	五分类全自动血液细胞分析仪
	1
	

	超声经颅多普勒血流分析仪 

	适用范围：脑动脉硬化、脑卒中筛查、脑血管狭窄和闭塞、脑血管痉挛等症的诊断与分类，微栓子监测、发泡试验，脑血流监护、中医体质辨识、健康评估管理等。

	1、主要技术规格及系统参数

	1.1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点；

	1.2、血流速度范围（脉冲波模式）：双向流速≥526cm/s,单向流速≥1052cm/s（提供软件功能截图）

	1.3、取样容积：1-20 mm连续可调；

	1.4、探测深度范围:最小工作距离≤6mm，最大工作距离≥140mm；

	★1.5、增益范围：1～58dB可调；（须提供检验报告）

	1.6、动态范围:1-40 dB；

	1.7、功率范围:0-100 %；

	1.8、多普勒角度补偿功能: 0～89°（须提供检验报告）

	1.9、通道/深度：双通道≥九深度（同步显示频谱图数）≥4000深度（M波）

	2、软件功能

	2.1、检查参数：Vs、Vm、Vd、RI、PI、S/D、HR、a、SBI、TI、HITS、lindegaard等。

	2.2、多深度动态M波功能:可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；

	2.3、双线M波功能：双通双深模式下，M波上可显示双深度界面频谱取样线，可联动调节，也可单独调节；

	2.4、异常血流提醒功能；

	2.5、智能流程（专家智能辅助诊断系统EIA）

	（1）具备辅助规范化检测动脉功能，直观呈现至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例）；（须提供生产厂家彩页）

	（2）自动提供诊断建议并辅助引导进一步血管检查路径；（须提供生产厂家彩页）

	（3）辅助引导操作者开展侧支循环评估，辅助引导的侧支循环通路≥18条；

	2.6、深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱的AUTO一键优化功能；（须提供发明专利证书及检验报告）

	★2.7、脑血流监护功能（微栓子检测，微气泡试验/发泡试验，脑血流监护等）：

	（1）栓子/伪迹自动识别、栓子自动统计；

	（2）具备栓子图、声谱图、统计直方图等；

	（3）可缩放/测量纺锤波，可手动添加栓子事件；

	（4）TCD报告能够显示栓子图、声谱图、直方图；

	2.8、参数自动报警功能：可设定预警的阈值，术中避免高灌注、低灌注的发生。

	2.9、中医体质辨识

	（1）客户端访问，题库不少于66题；

	（2）个性化指导功能（膳食、运动、养生和生活方式等针对性建议）。

	2.10、健康管理系统

	（1）健康数据支持对接医院HIS系统平台；

	（2）大数据分析统计，为后续的干预措施提供数据支撑；

	2.11、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程；

	2.12、配备无线遥控器：可远距离无线操控；

	2.13、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、出报告；

	2.14、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、快速出报告单等；

	2.15、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；

	2.16、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；

	3、探头配置

	3.1、探头要求：PW 2M探头1个，CW 4M探头1个，监护探头PW 2M探头2个

	3.2、监护头架；

	3.3、探头保护功能：探头自动休眠功能，延长探头使用寿命；（须提供检验报告）

	4、其它配置：≥20寸液晶显示器，彩色喷墨打印机，无线遥控器


五分类全自动血液细胞分析仪

	1. 检测原理：库尔特原理检测红细胞和血小板的数目以及体积分布；采用比色法测量血红蛋白浓度；采用半导体激光流式细胞技术获得白细胞的五分类结果和白细胞/嗜碱性粒细胞计数结果。 

	2. 报告参数：27项参数， WBC、Neu#、Lym#、Mon#、Eos#、Bas#、Neu%、Lym%、Mon%、Eos%、Bas%、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-SD、RDW-CV、PLT、MPV、PDW、PCT、ALY#、ALY%、LIC#、LIC%。

	3. 输出4个散点图，包括3个DIFF散点图以及1个BASO散点图。

	4. 直方图：3个直方图，包括WBC直方图、RBC直方图、PLT直方图。

	5. 分析模式：CBC、CBC+DIFF。

	6. 测试速度：最高检测速度60样本/小时。

	7. 采用注射器吸样、加样，无需使用分血阀。

	8. 进样方式：开放进样。

	9. 参考范围设定：支持多种参考范围设定。

	10. 血样模式：具有静脉全血、末梢全血、预稀释血三种血样模式。

	11. 用血量：≤20μL，超微量用血适用于采血困难人群。

	12. 丰富的异常样本报警提示,支持超过20个用户自定义报警范围。

	13. 采样针有防抵死功能，可以减少堵孔及提高吸样准确性。

	14. 排堵功能：仪器拥有自动检测堵孔，自动排堵的功能。具备一键故障消除功能。

	15. 数据存储：至少5万条样本记录（包含散点图、直方图、患者信息）；

	16. 联网功能：支持LIS双向传输功能。

	17. 质控方式：L-J质控、X-B质控。

	18. 校准方式：人工校准，自动校准，新鲜血校准。

	19. 报告打印：中文报告，可选择全部参数打印，也可选择部分参数打印，并可设置多种报告格式。

	20. 线性范围：WBC：0 - 500×109/L，RBC：0 - 8.5×1012/L，HGB：0 - 250g/LPLT：0 - 5000×109/L，HCT：0-67%。


具备提供配套试剂的能力，试剂成本不超过项目收费的40%。仪器使用清洗液免费提供。
1、材料要求：材料须选用符合国家标准、安全可靠、满足使用年限要求的产品。

2、合同方式：在投标价下完成本项目所有工作内容。
3、验收

3.1本标书的各项条款作为货品验收要求之一。

3.2按卖方的合格证明书、技术资料中的各项性能指标及双方合同中规定的质量要求进行验收。

4、包装要求及运输方式

4.1包装要求：保证途中不被损坏。

4.2运输方式：可根据最快捷、最经济的方式运输。

三、预算金额：310000.00元
四、交货期：合同签订生效后30日内完成设备安装、调试交付使用. 
五、产品质量要求：合格。

六、质保期：质保三年

七、付款方式：合同签订生效后支付合同总额30%的货款，货物到齐以后支付30%，安装调试完毕后支付总额30%的货款，预留10%作为质保金，产品无质量问题质保期满后支付。

  合同条款

合同的签订原则：

1.谈判候选人在收到竞争性谈判成交通知书后，按竞争性谈判采成交通知书规定的时间与谈判人公平协商后签订政府采购合同，谈判人和谈判成交单位不得再订立背离采购合同实质性内容的其他协议;

2.如谈判成交单位拒签政府采购合同，则按违约处理，新疆诚宜信德工程咨询有限公司没收其谈判保证金，并可视情况追究其违约责任。

__________________________(以下简称“谈判人”)

__________________________(以下简称“谈判商”)同意按下述条款和条件签订本合同(以下简称“合同”)：

1.合同文件

下列关于新疆诚宜信德工程咨询有限公司CYXD-2021-072（CG） 谈判文件是构成本合同不可分割的部分：

⑴付款方式：甲乙双方自行约定；
⑵谈判商提交的谈判文件和谈判报价表；

(3)工程技术规格及服务要求；

(4)工程技术规格响应表；

(5)服务承诺；

(6)竞争性谈判成交通知书；

(7)谈判人和谈判商商定的其他必要文件。

2.合同和条件范围

  本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3.合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额(大写)为________________元人民币，分项价格在谈判报价表中有明确规定。

4.付款条件

  本合同的付款条件在合同条款及前附表中有明确规定。

5.建设地点和开工、完工时间

  本合同的供货时间在“主要工程技术及相关需求”中有明确规定。

6.合同纠纷处理

本项目交付验收、使用后所发生的合同纠纷，直接由谈判人与谈判成交方进行处理。

7.合同份数

本合同一式六份，谈判人、承包人双方各执三份。

8.合同生效及其它

本合同经双方授权代表签字盖章，并在招标人收到谈判方提交的履约保证金后生效。

谈判人：                             谈判商 ：

单位盖章：                           单位盖章：

代表签字：                           代表签字：

日期：    年    月    日

一、成交结束后，由甲乙双方自行签订合同。

二、付款方式为：合同签订生效后支付合同总额30%的货款，货物到齐以后支付30%，安装调试完毕后支付总额30%的货款，预留10%作为质保金，产品无质量问题质保期满后支付。

第五章     响应文件格式

响应文件封面示例

木垒县人民医院医用设备超声经颅多普勒血流分析仪、五分类全自动血液细胞分析仪采购项目
响 应 文 件
供应商：                      （单位盖章）
法定代表人或授权代表：            （签字或盖章）

供应商单位地址：　　　　　　　　　　　　　

联系人：　　　　　　　　　　　　　　　　　
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　
       年   月   日
目   录

一、技术部分

1.投标承诺书

2.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件加盖公章 或 法人授权委托书及委托人身份证复印件加盖公章；

3.营业执照复印件、医疗器械许可证和二类医疗器械经营备案凭证加盖公章；近年财务审计报告（供应商提供上一年度的财务审计报告）、未被列入信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)，“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的网站截图并加盖单位公章；
4.由招标代理机构出具的投标保证金收据复印件加盖公章；

5.管理水平、技术力量、机械设备配备：

6.供应商信誉；

7.供应商提供授权书、售后服务承诺函及优惠条件；

8.供应商申请简介；

9.技术规格偏离表；

10.合同条款偏离表；

11.到货计划表；

12.供应商业绩；

（注：1至12为必备项，供应商若有一项不提供，则视为不响应竞争性谈判文件要求，故不能通过技术标符合性审查，将按废标处理）

二、商务报价部分

1.开标一览表；

2.招标主要设备名称、技术参数、规格及型号、数量明细表；
注：为了便于查找，请按上述顺序编排响应文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

投标承诺书（一）

致（采购人）：                                            
根据已收到的             竞争性谈判文件，我单位经研究贵方的竞争性谈判文件后：

1、我方愿以投标报价单所报的投标价格及投标承诺书承包本竞争性谈判文件中所述招标范围内的全部内容。

2、一旦我方成交，我方保证在贵方约定的总工期      天（日历日）内完成交货及安装。

3、如果我方成交，非业主原因，我方保证将按下列质量等级完成本项目产品，质量保证期：三年 ，质量等级：合格  
4、如果我方成交，我方将按竞争性谈判文件规定的时间内签订施工合同。如果违约，我方愿以投标保证金作为赔偿金，同时贵方有权终止我方成交并选择其它供应商。

5、如果我方成交，我方保证货物都遵守检验部门抽检合格，拿到质检报告后方可发放，否则一切责任由我方承担，质保期 三年，自拿到质检报告之日起计算。

6、如果我方成交，到达现场的货品质量、品牌与竞争性谈判文件要求不一致的，质量达不到一次性合格,我方将进行整改直至贵方验收合格为止，并愿以成交价的10%作为违约金。

7、贵方的竞争性谈判文件、答疑文件、竞争性谈判文件补充、成交通知书和本响应文件将做为合同附件，具有同等法律效力。

8、到货地点：木垒县人民医院
9、如果我方未成交，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

供应商（盖章）：
法定代表人（盖章）：
日期：       年    月   日
法定代表人身份证明书
企业名称：                                                  

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓 名：               性别：               年龄：               

职 务：             系        （采购人名称）        的法定代表人。
特此证明。

供应商（盖章）：  
年     月     日

注：附法定代表人身份证复印件加盖供应商公章；
 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我            系                     的法定代表人，现授权委托                      的             为我的代理人，以本单位的名义参加                            招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。
代理人：               性别：           年龄：         

部  门：                                职务：         

供应商（公章）：

法定代表人（盖章）：

年    月    日
注：附授权委托人身份证复印件加盖供应商公章；
要求提供的相关资料的复印件加盖公章

1）营业执照、医疗器械许可证和二类医疗器械经营备案凭证复印件加盖公章；未被列入信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)，“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的网站截图并加盖单位公章、近年财务审计报告（供应商提供上一年度的财务审计报告）；
2）由招标代理机构出具的投标保证金收据复印件加盖公章；

管理水平、技术力量、机械设备配备

   （供应商自行编制并加盖供应商公章及法定代表人章）

供应商信誉

（供应商自行编制并加盖供应商公章及法定代表人章）
供应商提供授权书、售后服务承诺函及优惠条件

（供应商自行编制并加盖供应商公章及法定代表人章）
	企业名称
	

	企业详细地址
	

	企业性质
	
	企业成立时间
	

	法定代表人
	
	技术负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	传真
	
	邮政编码
	

	企业拥有资质
	

	业务范围
	

	企业职工
	企业总人数    人。

	
	管理层

有职称人员：高级职称   人，中级职称   人，初级职称   人，合计   人，无职称人员   人，合计   人。

	
	工人

自有工人   人，年雇用农民工的平均数量    人，合计   人。

	主要经营范围：


供应商申请简介

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：                  

 日期：    年  月  日
技术规格偏离表

项目名称：
	序号
	名称
	招标规格
	投标规格
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）： 
日期：    年    月    日

 合同条款偏离表

项目名称：
	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


若无偏离，本表以空白形式加盖公章，委托人签字放置在竞争性谈判响应文件内。
供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

到货计划表

项目名称：
	序号
	名称
	到货日期
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）： 
日期：    年   月   日

 供应商业绩

项目名称：

	地   区
	项 目 名 称
	货物要求
	数量
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 注：所列业绩须附成交通知书或合同复印件加盖单位公章

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年      月    日
开标一览表

	项目名称
	

	投标

报价
	货物价
	大写：                             （人民币）

￥：                                （元）

	
	运杂费
	大写：                             （人民币）

￥：                                （元）

	
	安装调试费
	大写：                             （人民币）

￥：                                （元）

	
	其它费用报价
	大写：                             （人民币）

￥：                                （元）

	
	投标总报价
	大写：                             （人民币）

￥：                                （元）

	供货期
	
	质量等级
	

	投标报价说明：


（注：请将本开标一览表单独密封一份）
供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年      月       日
   招标主要设备名称、技术参数、规格及型号、数量明细表

	项目名称：

	序号
	设备名称
	技术参数、规格及型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	　
	
	

	2
	
	
	
	
	　
	
	

	3
	
	
	
	
	　
	
	

	4
	
	
	
	
	　
	
	

	5
	
	
	
	
	　
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	　合计（元）
	


备注：1）供应商所填报报价明细表必须与竞争性谈判文件提供的货物清单一致，如有遗漏，采购从将视为供应商已将遗漏货物包含在其它货物清单中，报价不予调整。

2）本次招标项目产生的运杂费、安装费、检测费及其他所有费用均包含在产品单价中,为一次性报价，采购人不在增加任何费用。

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：       年     月     日

第六章  评标办法

一、技术部分符合性审查标准

二、商务部分：供应商二次报价

	一、技术部分符合性审查标准

	工程名称: 

	项目
	评  审  内  容
	供应商

	
	
	1
	2
	3
	N

	符合性审查标准
	1
	响应文件是否有投标承诺书并加盖法人章及单位公章
	
	
	
	

	
	2
	法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件加盖公章 或 法人授权委托书及委托人身份证复印件加盖公章是否齐全；
	
	
	
	

	
	3
	营业执照、医疗器械许可证和二类医疗器械经营备案凭证、由招标代理机构出具的投标保证金收据复印件加盖公章是否齐全；
	
	
	
	

	
	4
	管理水平、技术力量、机械设备配备是否齐全；
	
	
	
	

	
	5
	供应商信誉是否齐全；
	
	
	
	

	
	6
	供应商提供授权书、售后服务承诺函及优惠条件是否齐全；
	
	
	
	

	
	7
	供应商申请简介是否齐全；
	
	
	
	

	
	8
	技术规格偏离表是否齐全；
	
	
	
	

	
	9
	合同条款偏离表是否齐全；
	
	
	
	

	
	10
	到货计划表是否齐全；
	
	
	
	

	
	11
	供应商业绩是否齐全；
	
	
	
	

	总评结果：
	　
	　
	　
	　

	评标委员会成员签名：

　

                                                                 年    月    日


二、商务部分评审标准

评标委员会对各供应商商务报价进行比较评审，逐一与各投标单位进行谈判答辩后，允许供应商按递交文件时间的逆顺序作出第二次报价，第二次报价为最终报价由低到高排序，报价最低者为推荐第一成交候选人，以此类推，确定出前三名成交候选人推荐给招标人。

竞争性谈判第二次报价单（单独提供）
木垒县人民医院：（采购人）
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示公司领导同意并代表本公司对木垒县人民医院医用设备超声经颅多普勒血流分析仪、五分类全自动血液细胞分析仪采购项目（项目名称）竞争性谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

报价：（小写）            

      （大写）

相关补充说明：

法人代表或授权代表（签名）：

法人代表或授权代表联系电话：

谈判商（名称）：                         （盖章）
   2021年11月27日

（说明：谈判商应按以上格式制作“竞争性谈判第二次报价单”，并加盖单位公章后携带到谈判现场，用于谈判投标人进行最后报价。

