和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目（手术室设备采购）

招 标 文 件

采购单位（盖章）：和硕县人民医院

采购人代表确认（签字）：

采购代理机构（盖章）：新疆君道同城工程管理有限公司

2021年11月1日

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 招标文件说明	8

第四章 投标响应文件说明	10

第五章 开标 评标 定标说明	14

第六章 合同文本	22

第七章 质疑及处理	32

第八章 项目需求及说明	37

第九章 投标响应文件格式	44

# 第一章 招标公告

项目概况:

和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目（手术室设备采购） 招标项目的潜在投标人应在政采云平台“项目采购”应用的“获取采购文件”模块申请获取招标文件，并于2021年11月24日10时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJJDTC(CG)2021-046

项目名称：和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目（手术室设备采购）

预算金额：2210000.00元

最高限价（如有）：2210000.00元

采购需求：采购无影灯、手术床、医用吊桥、单臂麻醉塔、双臂外科塔等医疗设备。

合同履行期限：30天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号文）。

2.2《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）。

2.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

2.5财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）。

2.6财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

2.7财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

2.8《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）。

- 本项目的特定资格要求：投标人应具备有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。

三、获取招标文件

1.时间：2021年11月4日至 2021年11月10日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）

3.方式：供应商登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在“获取采购文件”菜单中选择项目，申请获取采购文件,审核通过后可下载招标文件）；如有操作性问题，可与政采云热/在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190。【获取采购文件应上传的报名资料：①营业执照副本原件扫描件；②法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书原件扫描件。】

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2021年11月24日10时30分（北京时间）

地点：通过政采云平台（www.zcygov.cn）投标客户端进行线上投标响应。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目为电子招投标项目，投标人需要使用CA加密设备，凡参加本项目供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。新疆CA服务热线0991-2819290。

2.本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见政采云《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na）；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

3.为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子投标客户端”需要在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子投标客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

7.投标保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次招标项目的供应商，必须在开标前将投标保证金汇入指定账户。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：和硕县人民医院

地 址：和硕县特吾里克镇清水河南路36号

联系方式：王健鹏17309961750

2.采购代理机构信息

名 称：新疆君道同城工程管理有限公司

地 址：新疆库尔勒市石化大道80号浙江大厦9楼

联系方式：0996-2692580

3.项目联系方式

项目联系人：董华丽

电　话：17397509490

# 第二章 投标人须知

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购单位 | 名 称：和硕县人民医院 地 址：和硕县特吾里克镇清水河南路36号 联系人：王健鹏 联系电话：17309961750 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：新疆君道同城工程管理有限公司 地 址：库尔勒市石化大道80号浙江大厦9楼 联系人：董华丽 联系电话：0996-2692580、17397509490 |
| 3 | 项目名称及编号 | 项目名称：和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目（手术室设备采购） 项目编号：XJJDTC(CG)2021-046 |
| 4 | 采购内容 | 采购无影灯、手术床、医用吊桥、单臂麻醉塔、双臂外科塔等医疗设备。 |
| 5 | 采购预算 及资金来源 | 计划投资额2210000.00元，资金来源：财政资金。 |
| 6 | 最高限价 | 最高限价：2210000.00元（大写：贰佰贰拾壹万元整） 投标人投标报价高于最高限价按无效投标处理。 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 评分办法 | 综合评分法 |
| 9 | 投标有效期 | 90日历日（从提交响应文件截止之日算起） |
| 10 | 项目地点 | 和硕县人民医院（和硕县特吾里克镇清水河南路36号） |
| 11 | 合同履行期限 | 30天 |
| 12 | 质量标准 | 合格（符合国标、部标或者行业标准）。 |
| 13 | 履约保证金 | 履约保证金金额：/。 履约保证金递交：中标单位收到《中标通知书》后且在签订合同之前五个工作日内，向采购人缴纳； 履约保证金形式：支票、汇票、银行转账等非现金形式；（中标单位未按采购文件规定缴纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。） 履约保证金的退还：供应商所供货物在验收合格后，采购人在七个工作日内予以退还。（如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿；履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在有效期满后七工作日内无息退还给乙方。） |
| 14 | 投标保证金 的缴纳 | 投标保证金的金额:肆万元整。 投标保证金的形式：应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳，须从投标人对公账户转出。 收取投标保证金银行账号： 账户名称：新疆君道同城工程管理有限公司 开户银行：昆仑银行股份有限公司库尔勒石化大道支行 账 号：8881 2100 5258 0000 0017 行 号：3138 8801 1068 联系电话：0996-2692580 注： 1.请投标人在开标前将投标保证金汇入指定账户，并自行打印保证金汇款凭证； 2.汇款时，用途栏应注明本项目招标编号或项目名称简称（如：君道同城2021-046投标保证金或和硕县医院手术室设备投标保证金)。 |
| 15 | 投标保证金 的退还 | 投标保证金退还方式：各投标供应商应在投标截止时间之日起两日内将投标保证金汇款凭证及开户许可证电子版以PDF或长图的格式发送至邮箱1455621489@qq.com，工作人员退款时将按原汇款帐户退还。 投标保证金退还时间：采购代理机构在《中标通知书》发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，在采购合同签订5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。 |
| 16 | 资格文件审查 | 投标人须于投标截止时间前将以下资格文件扫描件以PDF格式上传至政采云投标客户端： ①营业执照副本原件或具有同等法律效力的证明文件原件； ②法定代表人资格证明书或法定代表人授权书原件； ③投标人应具备有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。 ④提供“信用中国”“中国政府采购网”“国家企业信用信息公示系统”网站无任何不良行为记录的网页查询结果打印件，该网页查询结果打印件日期须为招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内的结果，并加盖公章方为有效结果；（查询内容及方式详见附件） ⑤投标保证金缴纳凭证（银行回单）原件，网银转账提供电子回单打印件并加盖公章； ⑥《反商业贿赂承诺书》原件； ⑦供应商需提供符合政府采购法第22条规定的承诺书原件。 ⑧政府采购政策：政府采购促进中小企业发展、政府采购支持监狱企业发展、促进残疾人就业；对中小微企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。满足"落实政府采购政策需满足的资格要求"的供应商，上传对应的资格文件：《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及采购文件要求的其他资料。 投标时资质审查的必要条件，投标人必须于开标前将资格文件电子扫描件上传到“政采云”平台；扫描件内容须清晰，资格文件需签字处不可直接编辑文字，手签字方为有效。如果不能提供或有缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝。 |
| 17 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子投标客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 18 | 注意事项 | 1、投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。 2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密投标文件。请务必确保投标文件制作客户端为最新版本，旧版本可能导致投标文件解密失败。 3、投标文件的签章：资格审查文件签章处需法人代表或授权委托人签字并加盖鲜章；投标文件中其他需盖章处可在政采云投标客户端进行电子签章。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件【包括“电子加密投标文件”、“备份投标文件”（如有）】，☑“纸质标书”； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”（若有）是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 5、投标文件份数： （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交。 （2）“备份投标文件”（如有）：在投标截止时间前递交（接受以U盘为介质形式递交，须注明项目名称、投标单位）。 （3）“纸质标书”：提交贰份纸质版投标文件，内容须与电子版投标文件内容一致，纸质投标文件一律不予退还。（“纸质标书”须于投标截止时间之日起5个工作日内送达。） 6、投标文件的上传和递交： （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，投标供应商如需递交“备份投标文件”（如有）：在投标截止时间前递交（接受以U盘为介质形式密封递交，须注明项目名称、投标单位）；“纸质标书”须于投标截止时间之日起5个工作日内送达。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 7、电子加密投标文件的解密和异常情况处理： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 9、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 10、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 11.投标人应认真阅读招标文件中的每一个条款及要求，本文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 |
| 19 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年11月24日10时30分 开标地点：新疆君道同城工程管理有限公司开标厅（新疆库尔勒市石化大道80号浙江大厦9楼）；供应商通过“政府采购云平台投标客户端”实行在线投标响应，无须到达开标现场。 |
| 20 | 评审小组 的组建 | 评审小组构成：共5人，其中采购人代表1人，政采专家库中随机抽取相关专业的评审专家4人。 |
| 21 | 专家服务费 | 评审专家劳务报酬由中标人支付。评审专家劳务报酬计算方法及支付标准执行巴财购【2018】6号文《关于自治州政府采购专家评审费标准及支付方式的通知》。 1.公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源等采购方式项目的论证、评审、复议，时间在4小时以内的，按每人300元发放。担任评审委员会组长的专家评审劳务报酬增加100元。 2.评审时间超过4小时的，每超过1小时(含半小时以上)每人增加100 元。但每人每天的评审劳务报酬不应超过600元。 3.专家到达评审现场后须回避或因特殊原因造成专家人数超出评审工作需要以及宣布废标尚未进行评审的, 按每人100元发放交通补助。 |
| 22 | 招标代理服务费 | 采购代理服务费用由中标供应商支付，以中标价为计费基数，依据计价格[2002]1980号计取。 |
| 23 | 合同备案 | 1.中标方须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 2.中标方与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交给招标代理机构备案。 3.本项目政府采购合同按规定在新疆政府采购网予以公告。 |
| 24 | 其 他 | 1.为了落实政府采购档案管理规定，凡参与本项目的投标供应商须提供纸质版投标文件贰份，使用 A4 规格纸张打印（可以双面打印），装订成册（必须死订或胶装），“纸质标书”须于投标截止时间之日起5个工作日内送达。 2.“纸质版标书”须与解密文件内容一致。通过“政采云电子投标客户端”完成投标文件编制后保存生成电文形式的投标文件或者于开标后联系代理工作人员获得。 3.若供应商经营场地距离本地较远，无法及时将纸质标书送达可联系代理人员在本地帮忙打印并装订，费用收取：0.3元/页。 |

# 第三章 招标文件说明

一、适用范围

1.本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

2.本招标文件的解释权为新疆君道同城工程管理有限公司。

二、定义

1.“采购人”系指和硕县人民医院。

2.“采购代理机构”系指组织本次招标工作的新疆君道同城工程管理有限公司。

3.“投标人”系指响应本招标文件要求，向采购代理机构提交投标文件的供应商。

4.“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

6.“投标文件”系指供应商根据本文件要求，编制包括报价、技术和服务等所有内容的文件。

三、招标文件的构成

1.招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)招标文件说明；

(4)投标响应文件说明；

(5)开标、评标、定标说明；

(6)合同文本；

(7)质疑与处理；

(8)项目需求及说明；

(9)投标响应文件格式；

(10)在招标过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等（若有）。

2.供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。

四、招标文件的澄清修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

五、投标有效期

1.投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足将导致废标）。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

六、投标保证金

1.投标保证金是为了弥补采购代理机构因供应商的违规行为而蒙受的损失。采购代理机构在因供应商的违规行为而受到损害时将没收其投标保证金，作为所受损害的补偿。

2.投标人在提交投标文件时应交纳投标保证金，其有效期应不低于投标有效期。未按招标文件规定提交投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接受投标方的投标文件，视为无效投标。

3.投标保证金不接受现金。投标人应按招标文件要求将本项目投标保证金从投标方的基本帐户汇到采购代理机构指定帐户。

4.采购代理机构应当在《中标通知书》发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金，在采购合同签订5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

5.本次投标保证金缴纳金额及汇款帐户见投标人须知表。

6.下列任何情况发生时，投标报价保证金将被没收：

(1)投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

(2)中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

(3)中标人未按招标文件要求按时足额交纳履约保证金的；

(4)将中标项目转让给他人，或在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包给他人的；

(5)绝履行合同义务的；

(6)提供虚假的投标文件的；

(7)投标人围标、串通投标的。

七、政策文件说明

1.政府采购政策文件

1.1财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库[2004]185号文）。

1.2《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

1.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）。

1.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）。

1.5财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）。

1.6财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

1.7财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

1.8《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号文）。

2.本次采购严格按照财政部会同国家发展和改革委员会、国家环境保护总局公布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”确定的优先采购范围实施采购。在本次政府采购活动中，将优先采购自主创新产品。自主创新产品是指纳入财政部公布的《政府采购自主创新产品目录》的货物。

3.本次采购将按照《政府采购法》第九条的规定，在同等条件下，优先扶持不发达地区和少数民族地区的企业和中小微企业。

第四章 投标响应文件说明

一、投标响应文件的编写

1.要求

1.1投标人应详细阅读采购代理机构的招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件要求的编制顺序和内容编制投标文件，并保证所提供全部材料的真实性；投标文件必须对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，否则，其投标将被拒绝。

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，其投标文件将作无效标书处理。

2.投标响应文件语言和度量单位

(1)投标人编写的文件和往来信件应以中文书写。如果投标响应文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文；

(2)投标响应文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位；

(3)投标报价和结算价单位均使用人民币；

(4)投标响应文件及资料无论投标人是否中标均不予退还；

(5)投标人的投标响应文件具有法律效力。投标人与采购人的口头协议不影响投标响应文件的任何条款和内容。

3.投标响应文件签署规定

(1)投标人提交的响应文件页面文书字体应选择不大于仿宋三号或宋体三号字体，表格内字体应选择不大于仿宋小四号或宋体小四号字体；

(2)响应文件应由法人代表或法人授权代表在规定签章处签署并加盖单位公章。所有投标人盖章、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效。

(3)响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表签章。响应文件因字迹或表述不清所引起的后果由投标人负责。

二、投标响应文件的组成

1.电子加密响应文件由“资格文件”、“报价文件”、“商务技术文件”组成。

1.1“资格文件”组成：详见“第二章 供应商须知”。

1.2“报价文件”组成（格式详见“第九章 响应文件格式与要求”）：

（1）投标总报价单；

（2）投标报价明细表；

（3）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业适用函》等投标人认为有必要提供的其他相关资料等。

1.3“商务技术文件”组成内容如下：

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书或法定代表人授权书；

（3）投标保证金汇入情况说明；

（4）企业概况及综合实力：

①投标人基本情况；

②投标人营业执照复印件；

③有关行业的企业经营许可证（若有）；

④“ 信用中国”“中国政府采购网”“国家企业信用信息公示系统”网站无任何不良行为记录的网页查询结果；

⑤财务状况证明资料（企业银行资信证明或年度财务报告的复印件）；

⑥依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

⑦类似业绩；

- （5）供应商履约能力及履约措施；

（6）投标设备方案说明：

①投标产品货物选型：品牌型号、规格、技术参数说明；

②实物图例；

③产品质量性能；

④投标产品响应招标技术参数的证明资料；

⑤关键部件明细表（包括品牌、制造厂家名称和国别）；

⑥详细的交货清单（含备品备件）；

⑦产品质量标准、检测标准及检测手段等；

（7）供应商的售后服务体系及优惠条件；

（8）投标供应商反商业贿赂承诺书；

（9）投标人认为需加以说明的其他内容。

三、投标报价

1.投标人应按招标文件 “投标总报价单”要求的统一格式填写，并由法人代表及授权代表签章。未按统一格式填写，未盖章、未签字或有缺漏项，投标响应文件为无效标书。

2.投标人的投标价格以“投标总报价单”所报价格为依据，若投标人未按要求报价，投标为无效投标；

3.采购人不接受可选择的投标报价，任何有选择或可调整的投标报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

4.投标报价超预算金额（最高限价）的，其报价无效，不进入评标阶段。

5.投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）投标总报价单内容与投标响应文件中相应内容不一致的，以投标总报价单为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）综合单价金额小数点有明显错位的，以投标总报价单的总价为准，并修改综合单价；

（4）总价金额与按综合单价汇总金额不一致的，以综合单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.投标人如果免费提供某项产品、部件或服务，除在价格栏中填写“0”外，还必须在备注栏中声明免费或赠送。

7.投标报价时应注意：

（1）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价。

（2）综合单价包括设备（材料）原价、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、保险费、利润、税金、培训费及其它供货所需费用等。

8.投标人应对投标货物提供完整的详细的书面说明。

9. 投标报价的货币单位

投标报价单位为人民币。各项价格必须清楚、准确、详细。

五、投标响应文件递交

投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将加密电子投标文件上传至政采云平台；“纸质标书”须于投标截止时间之日起5个工作日内送达，投标文件封面需加盖单位公章、法定代表人或其授权代表签章。

第五章 开标 评标 定标说明

一、开标

# 1.本次开标会议按采购文件规定的时间和地点进行，允许采购人代表、监督部门人员、采购代理机构工作人员参加开标会议；参加开标的与会人员应签名报到以证明其出席；电子招投标的项目由投标人的法定代表人或其授权人线上参与投标。

# 2.为了体现投标人的合法权益，确保评标工作的公平、公正，参加评标的评审小组成员及其他与会人员与投标供应商有利害关系的，应在在开标现场以举手示意的方式向采购人或采购代理机构提出询问或申请其回避。如现场未提出申请及回避的，则视同无利害关系。

# 3.由采购代理机构以书面方式，对按照采购文件规定的开标时间，准时参加的投标人登记确认情况，凡在规定投标截止时间前在政采云平台上传电子加密投标文件的其投标被接受；否则，其投标将直接被拒绝。

# 4.评标前，由采购人代表审查投标人资质，投标人必须单独提交（上传至政采云平台）。如果不能提供或有缺项则视为对采购文件资格审查内容的不响应，其投标将被拒绝。

二、会议程序

1.招标代理工作人员在政采云平台进行投标文件解密；

2.评审专家签到；

3.宣布会场纪律和招标项目有关概况；

4.推选评审小组组长；

5.采购人对投标供应商在线资格评审；

6.评审小组在线审查响应文件；

7.评审小组综合评分，签字确认评分表；

8.出具评审报告。

三、评标

本次招标采用综合评分法。是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

1.响应文件的资格性检查

采购人根据评审办法后附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的资格文件进行在线审查。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个评审阶段。

2.响应文件的符合性检查

评审小组根据评审办法后附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商，其响应文件作无效文件处理。

评审小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：

(1)属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

(2)不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

(3)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(4)不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

(5)不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(6)不同供应商的响应文件相互混装；

(7)不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(8)使用伪造、变造的行政许可证件；

(9)提供虚假的财务状况或者业绩；

(10)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

(11)提供虚假的信用状况；

(12)其他弄虚作假的行为。

3.响应文件的商务技术评审

评审小组根据评审办法后附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行商务、技术综合评审。评审只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

4.响应文件的报价评审

4.1本项目是非专门面向中小企业的项目，对中小微企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，详见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。如果是中小企业，必须提供《中小企业声明函》。残疾人福利性单位、监狱企业视同为中小微企业。

4.2评审小组对确定为实质上响应招标文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。

5.低于成本价不正当竞争预防措施

在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作无效标处理。

6.响应文件的修正及澄清

# 评审期间，评审委员会有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照评审委员会要求的澄清、说明或者补正内容和时间做出澄清等。除按本招标文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

# 7.评标委员会及其成员应注意事项

7.1评标委员会应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触；

7.2评标委员会应当遵循独立评标的原则，按照《中华人民共和国政府采购法》，要以招标文件为评标的唯一依据，不做标书以外无关问题讨论和将招标文件中没有规定的标准和方法作为评标的依据。应本着“实事求是、公正诚信”的原则，根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标方的投标文件进行系统地评标和比较并按要求做好相关书面原始署名记录。评标委员会各成员记录原则上不允许有涂改、划擦等，如有，应按合规方式修正。不允许在采购代理机构核对汇总且确认之后，在未经许可时再要回重新记录。

7.3评标时，严禁存在个人印象、个人关系或带有明显倾向性的行为发生。如有，经核实后，采购代理机构将有权予以制止。责其修正不果的，将做为不良记录记录在案，并按相关政策法规的规定和程序，向财政监管部门提出处罚建议意见。

7.4评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

7.5除法律需要外，自开标直至宣布中标及签订合同为止，有关投标文件的审查、澄清、评定及关于评标的建议等情况，评标委员会及其成员任何人均不得以任何形式泄露，评标过程中如有不明事宜，需要投标方进行解释的，只能由评标委员会各成员进行询标（答疑）。

7.6与评标活动有关的工作人员，自开标之日期起至定标日止，在此期间任何监标人、采购人代表、特邀代表、工作人员及供应商不得干扰评标委员会正常及其它评标工作，否则，采购代理机构将有权取消其权利资格。

8.编写评标报告

8.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容:①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；②投标人名单和评标委员会成员名单；③评标方法和标准；④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；⑤评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；⑥其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

四、定标及中标

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

4.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

5.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

五、评审内容详表

（一）投标单位资格审查表

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 营业执照副本原件或具有同等法律效力的证明文件原件； |  |  |  |  |
| 2 | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权书原件； |  |  |  |  |
| 3 | 投标人应具备有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。 |  |  |  |  |
| 4 | 提供“信用中国”“中国政府采购网”“国家企业信用信息公示系统”网站无任何不良行为记录的网页查询结果打印件，该网页查询结果打印件日期须为招标文件发布之日起至首次提交投标文件截止时间内的结果，并加盖公章方为有效结果； |  |  |  |  |
| 5 | 投标保证金缴纳凭证（银行回单）原件，网银转账提供电子回单打印件； |  |  |  |  |
| 6 | 《反商业贿赂承诺书》原件； |  |  |  |  |
| 7 | 供应商需提供符合政府采购法第22条规定的承诺书原件。 |  |  |  |  |
| 8 | 满足"落实政府采购政策需满足的资格要求"的供应商，上传对应的资格文件：《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》《监狱企业声明函》及采购文件要求的其他资料。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |
| 备注：上述评审内容中所指原件均提供原件的扫描件。 |  |  |  |  |  |

（二）投标文件符合性审查表

| 评审内容（商务技术部分） |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 投标文件是否按照采购文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |  |
| 2 | 是否按规定的格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 3 | 投标有效期是否满足采购文件要求的； |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件中承诺的合同履行期限是否符合采购文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件中的货物数量是否符合采购文件要求的； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件是否对采购文件的其它实质性要求作出响应的。 |  |  |  |  |
| 8 | 在评标过程中，未发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的。 |  |  |  |  |
|  | 评审内容（报价部分） |  |  |  |  |
| 9 | 供应商的报价未超过采购预算的； |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

- 商务、技术、报价评分细则

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 | 18分 | 具体按下列标准要求进行评审 |
| 1 | 类似业绩 | 0-5分 | 为证明投标人具有较强的项目执行能力，投标人须提供自成立起至投标截止时间前类似项目成功案例，证明材料包括中标通知书或合同关键页等，一个案例1分，最多得5分。（案例证明材料的内容及甲乙双方签章须清晰，关键字迹不清或签章模糊导致无法辨认的，不计入有效案例统计） |
| 2 | 设备使用 培训计划 | 0-3分 | 应具有现场技术培训方案的具体措施，方案合理、详细、针对性强，能够满足用户需求。优良得3分，一般得2分，差得1分，没有不得分。 |
| 3 | 供应商的售后服务体系及优惠条件 | 0-6分 | 根据各供应商的售后服务体系及优惠条件横向对比后进行打分：供应商所承诺的售后服务计划是否完善、组织是否合理、技术支撑力量是否足够,备品备件是否充足、是否有优惠条件等。优得5-6分,良得3-4分，一般得1-2分, 差不得分。 |
| 4 | 边远少数民族地区企业 | 0-1分 | 是边远少数民族地区企业得1分，不是不得分。须作出评估具体依据和理由。用投标供应商的注册地表述，如新疆、西藏等地。 |
| 5 | 标函质量 | 0-3分 | 对投标文件的编制情况综合评价： ①编制内容完整、齐全、叙述严谨得1分；标函编制内容不完整、叙述简单得0分。 ②标书无涂改、错页、漏页现象得1分；标书有涂改、错页或漏页现象得0分。 ③标书关联点设置准确、查找方便得1分；标书关联点设置混乱、查找困难不得分。 |
| 二 | 技术部分 | 52分 | 具体按下列标准要求进行评审 |
| 1 | 履约措施 | 0-15分 | 供应商拟提供的履约措施应包含：项目实施规范和管理制度；项目组织管理机构；技术力量、机械设备配备；供货进度计划及保证措施；质量保证措施计划和安全保障措施计划；成品保护；任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施等，由评委对履约措施的完整性，科学性等情况综合评定其档次（分三档），并在相应等级内独立打分。 一档（0～5分）：投标人履约措施简单，能阐述清楚所列评审因素涉及的各方面内容，基本满足招标需要的列为一档； 二档（6～10分）：投标人提供详细的履约措施，能详细阐述所列评审因素涉及的各方面内容，且履约措施可行，科学合理的列为二档； 三档（11～15分）：投标人履约措施详实，全面且合理的阐述所列评审因素涉及的各方面内容，履约措施的描述和采购人实际工作内容的需求匹配、准确，并提供优化性建议的列为三档。 |
| 2 | 产品质量 性能及技术参数响应 | 0-7分 | LED无影灯： ①产品质量、性能满足招标文件要求，产品性价比高，技术参数应答无负偏离得4分； 若“★”号条款应答技术参数每有一项不满足招标参数的扣2分，超过（含）2项则此项不得分；若非“★”号条款应答技术参数每有一项不满足招标参数的扣1分，扣完为止。 ②“★”号条款应答技术参数优于招标参数一项的每个加0.5分，非“★”号条款应答技术参数优于招标参数一项的每个加0.25分，最高加3分。 （供应商应在标书中提供投标设备技术参数响应的证明资料，未提供证明文件的不得分）。 |
|  |  | 0-7分 | 电动综合手术床： ①产品质量、性能满足招标文件要求，产品性价比高，技术参数应答无负偏离得4分； 若“★”号条款应答技术参数每有一项不满足招标参数的扣2分，超过（含）2项则此项不得分；若非“★”号条款应答技术参数每有一项不满足招标参数的扣1分，扣完为止。 ②“★”号条款应答技术参数优于招标参数一项的每个加0.5分，非“★”号条款应答技术参数优于招标参数一项的每个加0.25分，最高加3分。 （供应商应在标书中提供投标设备技术参数响应的证明资料，未提供证明文件的不得分）。 |
|  |  | 0-7分 | 骨科专用电动手术床： ①产品质量、性能满足招标文件要求，产品性价比高，技术参数应答无负偏离得4分； 若“★”号条款应答技术参数每有一项不满足招标参数的扣2分，超过（含）2项则此项不得分；若非“★”号条款应答技术参数每有一项不满足招标参数的扣1分，扣完为止。②“★”号条款应答技术参数优于招标参数一项的每个加0.5分，非“★”号条款应答技术参数优于招标参数一项的每个加0.25分，最高加3分。（供应商应在标书中提供投标设备技术参数响应的证明资料，未提供证明文件的不得分）。 |
|  |  | 0-4.5分 | 双臂外科塔： ①产品质量、性能满足招标文件要求，产品性价比高，技术参数应答无负偏离得2.5分；若“★”号条款应答技术参数每有一项不满足招标参数的扣1分，超过（含）2项不满足则此项不得分；若非“★”号条款应答技术参数每有一项不满足招标参数的扣0.5分，扣完为止。 ②“★”号条款应答技术参数优于招标参数一项的每个加0.5分，非“★”号条款应答技术参数优于招标参数一项的每个加0.25分，最高加2分。 （供应商应在标书中提供投标设备技术参数响应的证明资料，未提供证明文件的不得分）。 |
|  |  | 0-4.5分 | 单臂麻醉塔： ①产品质量、性能满足招标文件要求，产品性价比高，技术参数应答无负偏离得2.5分；若“★”号条款应答技术参数每有一项不满足招标参数的扣1分，超过（含）2项不满足则此项不得分；若非“★”号条款应答技术参数每有一项不满足招标参数的扣0.5分，扣完为止。 ②“★”号条款应答技术参数优于招标参数一项的每个加0.5分，非“★”号条款应答技术参数优于招标参数一项的每个加0.25分，最高加2分。 （供应商应在标书中提供投标设备技术参数响应的证明资料，未提供证明文件的不得分）。 |
|  |  | 0-7分 | 吊桥： ①产品质量、性能满足招标文件要求，产品性价比高，技术参数应答无负偏离得4分； 若“★”号条款应答技术参数每有一项不满足招标参数的扣2分，超过（含）2项则此项不得分；若非“★”号条款应答技术参数每有一项不满足招标参数的扣1分，扣完为止。②“★”号条款应答技术参数优于招标参数一项的每个加0.5分，非“★”号条款应答技术参数优于招标参数一项的每个加0.25分，最高加3分。 （供应商应在标书中提供投标设备技术参数响应的证明资料，未提供证明文件的不得分）。 |
| 三 | 报价部分 | 30分 | 具体按下列标准要求进行评审 |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30%. 注:中小型和微型企业产品的价格给予6%的价格扣除，以价格扣除后的数据参与评审。 |

# 第六章 合同文本（仅供参考）

# 一、合同协议书

甲方（采购方）： _______________________________________________

乙方（供货方）：_______________________________________________

甲、乙双方依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就______________________的采购协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。

第一条  术语解释

本合同下列术语应解释为：

1.“合同”系指买卖双方自愿签署并达成的、载明双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录、补充协议、通知书、确认书等以及上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2.“合同价”系指根据合同规定，供货方在正确地完全履行合同义务后采购方应支付给供货方的价款。

3.“货物”系指供货方按照合同规定，须向采购方提供的一切设备、机械、图纸、装箱资料及其他材料。

4.“服务”系指根据合同规定，供货方承担的与供货有关的辅助服务，如包装、运输、保险以及安装、调试、提供技术援助、培训等其他伴随服务。

5.“项目现场”系指本合同项下采购方指定的货物送达、安装、运行的场所。

6.“验收小组”系指双方根据合同规定或国家相关规定的程序和条件组成验收小组，确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

第二条  采购货物及合同价款

数量及价格明细如下，详细技术要求见附件。

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价：人民币（大写） |  |  |  |  |  |  |  |

与交货有关的费用:(不限于)设备（货物）原价、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、吊架制作、保险费、税金以及检验费(含设备安装验收取证费）、培训费等伴随服务的费用，已包含在合同价中。

第三条  价款支付

1.甲方应在合同生效之日  （双方另行约定）   日内支付给乙方合同总价的 30 %  作为合同预付款。货物按合同规定到达甲方指定地点，设备安装调试完毕经验收小组验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的 67 % 。质保金为合同金额的 3% ，验收合格之日起  （双方另行约定）   内付清。

2.甲方支付上述任何一笔款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

第四条  技术规范与标准

1.本合同项下交付的货物应与    (注：填列内容如双方约定、招标文件规定等)的技术规范和技术规范附件一致。如果没有提及适用标准或技术规范说明不明确，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

第五条  交货验收

1. 乙方于本合同签署之日起___日内，将甲方采购的全部货物送达指定地点：__________________________。

2.乙方应在交货前______日内，以电话或传真等可靠方式向甲方提供交货计划（内容包括但不限于设备名称、型号规格、数量、重量、体积、交货时间、交货地点、运输安排）。甲方应做好充分准备，办妥一切接货手续，在货物到达后_______小时内提运完毕。

3.乙方应在交货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细、全面的检验，并将货物出厂检验合格证和交货检验记录交与甲方。

4.本合同所有货物运抵甲方现场后，由甲、乙双方组成的验收小组共同参加开箱检验。乙方必须在甲方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将发票原件、质保卡、使用说明书、设备总装配图、出场检验报告、质量合格证、随机配件等交甲方签收。

5.验收应依据本合同约定的相关要求和标准，合同未明确约定的，按照合同法的有关规定办理。验收后甲、乙双方在《验收报告（交货）》上签字盖章，该报告作为甲方向乙方因短少、缺陷或其他与合同不符合情形索赔的有效证据。如果验收发现质量、规格或数量等与合同约定不符，乙方应负责________，且在质保期届满前甲方有权向乙方提出索赔。

6.验收过程中如产生争议，甲、乙双方应采取有效措施保护现场，并通过协商解决，协商不成的按本合同相关规定执行。

7.甲方对乙方交付的货物，均应妥善接收并按设备储存的环境条件规定保管。因乙方自身原因误发、多发或少发的货物，甲方应负责妥善保管，并及时通知乙方查处，由此发生的费用由乙方负担。

第六条  检验、安装、调试

1.甲方有权派遣检验人员到乙方（或制造商处）会同乙方检验人员对设备的制造过程和质量进行监督检验，但并不代替或解除乙方对产品质量的责任。

2.乙方应在交货验收后日内完成对设备的安装与调试，保证设备正常运转，达到约定的技术指标，并对甲方人员进行技术指导。甲方在安装与调试过程中应提供必要的协助和配合。

3.乙方安装调试完毕后，甲方组织人员对进行验收测试，将验收测试情况记录在《验收报告（安装调试）》中。设备整机经联运测试完全符合约定的技术指标，经双方代表签字确认后，即完成对全部设备的最后验收，但不免除乙方在安装调试过程中和质量保证期内所应承担的责任。

4.在安装调试期间，如果乙方提供设备、材料有缺陷或由于乙方技术人员的指导错误或乙方提供的技术资料、图纸、说明书的错误造成甲方设备、材料损坏、乙方应采取必要的补救措施，并赔偿甲方的损失。

5.如果被检验的货物不能满足合同要求的规格，甲方有权拒绝接受该货物，乙方应按甲方要求及时更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6.如果在合同条款第10条规定的质量保证期内，根据检验结果发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方应及时向乙方提出索赔。

7.乙方在调试过程中保证由甲方投入试车的原材料不超过_________即能达到设备调试合格。由于乙方原因导致试车投料超过约定部分，由乙方承担甲方的购料成本。

第七条 包装、运输及保险

7.1乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取国家或专业标准，包括防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要措施，从而保证货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。包装不符合标准或约定，造成货物毁损灭失或其他后果的，由乙方承担相应的责任。

7.2乙方负责合同项下的货物运输到双方约定的指定地点，并承担运费。

7.3 乙方应对本合同下甲方采购的货物在制造、购置、运输及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险，并承担保费。

第八条  伴随服务

1.乙方应提供下列服务:

# （1）实施所供货物的现场组装、调试和启动指导，直至设备正常运转。

（2）提供货物组装和/或维修所需的工具。

# （3）为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册。

（4）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行、监督、维护或修理，但该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务。

（5）在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对甲方人员进行培训，直至全面掌握为止。

（6）低价（与市场价格比较）提供终身维护服务所需的零部件。

（7）设备出现故障，接通知后___小时内到达现场，到达现场后___小时内解除故障。

2. 如果乙方提供的伴随服务费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过乙方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。无事先约定的，上述乙方应提供伴随服务的费用已包含在合同价中。

# 第九条  备件

1.甲方从乙方处选购备件，但该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务。

2.在备件停止生产的情况下，乙方应在停止生产前__________日事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件。

3.在备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图、图纸和规格。

# 第十条  品质保证与维护

1.乙方应保证合同项下所供货物是全新的，且完全符合合同规定的质量、规格、性能、数量的要求。除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有满意的性能。

2.甲、乙双方一致同意，本合同项下货物质量保证期为       月，自货物安装调试完毕、通过全部验收之日起。在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。本保证不包含由于甲方操作或修理不当造成的后果。

3.在质量保证期内，甲方应尽快以书面形式通知乙方所发现的缺陷，乙方收到通知后应在内及时免费维修或更换有缺陷的货物或零、部件，由此发生的所有相关费用全部由乙方承担。

4.如果乙方收到通知后在合同规定的时间内没有及时维修、更换以弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

5.保修期结束后，乙方仍然可应甲方要求，负责对所售设备进行维护或维修，其间产生的材料费用由甲方承担。如果甲方要求进行升级和改造，乙方保证提供相应的服务，相关费用由甲方承担。

6.如果甲方在检验、安装、调试、验收和质量保证期内发现乙方交付的货物不符合合同规定，甲方有权向乙方提出索赔。乙方应积极与甲方协商，按甲方要求和同意的以下一种或几种方式解决索赔事宜：

（1）甲方退货，同时乙方将货款退还甲方，乙方承担由此产生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和维护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物的偏差情况、损坏程度以及甲方所遭受损失的程度，买卖双方协商降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，乙方应承担由此产生的一切费用和风险，并负担甲方遭受的全部损失。同时，乙方应相应延长所更换货物的质量保证期。

7.如果在甲方发出索赔通知后     日内，乙方未做出答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后日内按照甲方要求或同意的上述某种方法解决索赔事宜，甲方将从议付货款或乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额，不足部分，甲方有权向乙方追偿。

第十一条  乙方承诺

# 1.乙方承诺，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其他知识产权的起诉。

2.因乙方提供的货物存在前条知识产权瑕疵或纠纷的，乙方须与第三方协商并承担可能发生的一切费用及法律责任。如果设备或设备的任何部分，因最终裁决构成侵权，其使用被予以限制，乙方应承担全部责任并做出有利于甲方的安排，比如：为甲方取得继续使用受指控侵权的货物或货物的某一部分的权利，或用不会造成侵权的同等技术水平的货物更换。

第十二条  保密

1.甲、乙双方为签订和履行本合同向对方提供的任何合同及其条文、技术资料、设计方案、规格、计划、图纸、模型、样品或其他合同相关资料，属于提供一方的商业秘密，另一方应采取保密措施予以保护。未经提供一方事先书面同意，另一方不得擅自使用上述商业秘密，不得将上述商业秘密提供给与履行本合同无关的任何其他机构和个人，也不得向任何第三方转让、交换或泄漏上述商业秘密。否则，违反一方应赔偿商业秘密提供一方因此遭受的所有损失。

2.合同全部履行完毕后_______日内，甲、乙双方应将对方提供的上述文件（原件及复制件）归还对方。

3.本保密条款具有独立性，不受本合同终止或解除的影响。

# 第十三条  合同修改

1.甲方可以在任何时候以书面形式通知乙方，在合同范围内变更下述一项或几项，乙方以书面形式确认，此通知与合同具有同等效力：

（1）本合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点或交货时间；

（4）乙方提供的服务。

2.如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间进行公平的调整，同时相应地修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方通知后______日内提出，并征得甲方同意。

本合同一方给对方的通知应采用电报、电传或传真等书面形式递送到合同中规定的对方的地址，并经接收方书面确认。

3.除了上述情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方一致同意并签订书面的合同修改书。

第十四条  合同履行

1.双方一致同意，将尽最大努力确保本合同按时如约履行。

2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将合同全部或部分分包或转让。经甲方实现书面同意，乙方可分包本合同的部分，分包人承担本合同条款中对乙方义务的约束。乙方应将分包事宜书面通知甲方，但此分包通知并不能解除乙方履行本合同的责任和义务，乙方对本合同承担连带保证责任。

3.乙方应按照合同规定按时交货和提供服务。合同履行过程中，乙方若遇到影响按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的时间和原因通知甲方。甲方收到乙方通知后，应尽快回应，并决定是否同意延期交货，延期交货应由双方签订合同延期补充协议。

4.除合同条款第15条规定的不可抗力情况外，若乙方未按合同规定的时间交货，甲方有权向乙方收取违约金：乙方交货每延迟1日,向甲方支付延迟交货部分货款      ‰的违约金，违约金从乙方合同总价中扣除。此项违约金以延迟交货部分货款的     ‰为最高限额。

5.如果乙方未能在合同或合同延期补充协议规定的期限内提供部分或全部货物，或未能履行合同规定的其他任何义务，甲方有权向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同，并要求乙方赔偿由此给甲方带来的损失。

6.如甲方不按照本合同第三条规定按时支付货款，乙方有权要求甲方支付违约金：甲方付款每延迟1日,向乙方偿付逾期付款部分总额___ ‰的违约金。此项违约金以延迟交货部分货款的___‰为最高限额。

7.如因甲方原因致使设备安装顺延，乙方技术人员由此滞留在安装地点的一切费用，均由甲方负责。

# 第十五条  不可抗力

1.不可抗力是指本合同生效后，发生的买卖双方在签订合同时所不能预见的，且其发生及后果是无法避免、无法克服的事件，如战争、严重火灾、台风、地震等，该事件直接影响本合同的履行。

2.甲、乙双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能按合同履约时，应在不可抗力事件发生后小时内用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后_______日内将不可抗力事件详情及有效证明文件送交对方。

3.发生不可抗力事件后，甲、乙双方应友好协商，共同寻找合理的解决方案，比如合同延期，尽最大努力减轻不可抗力对合同履行的影响。

4.如果不可抗力事件持续______天以上，甲、乙双方应通过友好协商决定合同是否继续履行。

5.遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

第十六条  适用法律

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

第十七条  争议解决

17.1合同实施或与合同有关的一切争议应通过甲、乙双方友好协商解决。如果经友好协商，_____日内仍不能解决，合同的任何一方可都将争议提交采购方所在地仲裁委员会进行仲裁。如果协商不能解决或未正式提交仲裁书面协议，任何一方均可向和硕县人民法院起诉。

17.2争议仲裁或诉讼期间，除争议事项外，本合同其他部分应继续执行。

# 第十八条  合同生效与终止

1.本合同双方授权代表签字日期，即为本合同的生效日期。双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为准。

2.合同因解除而终止

（1）由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行的，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为的，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知。该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。

（2）由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行的，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为的，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知。该通知自送达乙方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项，并按本合同约定承担违约责任。

（3）合同一方依据本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。违约方应当向另一方支付违约金或赔偿损失。

（4）合同终止后，不妨碍守约方向违约方追究违约责任。

3.本合同已按约定履行完毕，合同权利义务终止。

4.本合同经各方协商一致而终止，合同权利义务终止。

5.出现法律法规规定终止的其他情形，合同权利义务终止。

6.保密条款、争议解决、按合同规定进行的违约索赔以及双方未结清的债权债务不受合同期满的影响。

（以下内容无正文，为签章页）

甲方（采购方）： _____________________________________

法定地址：___________________________________________

法定代表人：_________________________________________

联系人：_____________________________________________

联系电话：___________________________________________

传真：_______________________________________________

开户银行：___________________________________________

账号：_______________________________________________

日期：_______________________________________________

乙方（供货方）：______________________________________

法定地址：___________________________________________

法定代表人：_________________________________________

联系人：_____________________________________________

联系电话：___________________________________________

传真：_______________________________________________

开户银行：___________________________________________

账号：______________________________________________

日期：_______________________________________________

注：此合同文体仅供参考，合同签订双方可根据项目的具体要求自行修订相关内容。

# 第七章 质疑及处理

一、质疑的提出

政府采购供应商（以下简称供应商）提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则。

1.质疑人的主体资格

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

2.质疑的时效性

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指:①对可以质疑的采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。

3.1质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

3.2质疑人为自然人的，质疑函应当由本人签字并附有效身份证明原件及营业执照；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明原件。无法提供营业执照原件的，应当提供真实有效的复印件，并加盖公章。

3.3供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书原件、营业执照及代理人的有效身份证明原件。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

二、质疑函提交的注意事项

1.质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附）。

2.质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

3.佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

4.质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件；并持身份证原件用于核对。

5.授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件；并持身份证原件用于核对。

三、质疑的受理和处理

1.《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或委托代理人送达采购代理机构。

(1)接收质疑函的方式：现场递交纸质质疑材料一式三份，并提供电子版资料一份（刻录光盘）。

(2)联系单位：新疆君道同城工程管理有限公司

(3)联系电话：0996-2692580

(4)通讯地址：库尔勒市石化大道80号浙江大厦9楼（出电梯右手边）

2.对符合要求的质疑，采购单位或采购代理机构予以签收。同一质疑人的质疑只接受一次。对于不符合上述所有条款要求的质疑（对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非现场形式送达的、匿名的质疑），采购代理机构将不予受理。

3.采购代理机构应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

4.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

(1)对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(2)对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

(3)质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

5.质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉。

6.质疑无效的处理

6.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，列为无效质疑。

6.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

6.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

6.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                                           ：

地址：                            邮编：                            ：

联系人：                          联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                            邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                  包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订，一式三份。

7.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

8.其他要求详见质疑的提出及注意事项。

# 第八章 项目需求及说明

## 一、货物需求有关事宜说明

1.根据国家有关法律法规，凡技术指标中有品牌、指向某品牌的指标或某品牌独有的专利技术（专有技术），均为参考指标，不做为强制性或限制性指标。

2.所采购产品可能为进口产品或者国产产品，如不做标注说明，均指采购国产产品；如标注为可进口，指进口产品与国产产品机会均等。

3.进口产品采购，采购人必须向采构代理机构提供审批手续。如未能提供或没有审批手续的，在评标过程中，如发现有进口产品的，将取消投标人的投标权利；评标结束后，已确认成交的，也将取消其成交资格。

4.为贯彻落实《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》，扩大节能产品范围，发挥政府机构节能的表率作用，降低政府机构能源费用开支，促进节能技术进步，扩大节能产品市场，根据《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国法》等相关政策法规规定，属于环境标志产品、节能产品和计算机、打印机、空调、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管型荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类强制采购产品的采购，必须优先选择国家财政部、国家环保部、国家发展和改革委员会等有关部门最新发布的《节能产品清单》和《环境标志产品清单》中的产品。凡涉及国家强制采购节能、环保产品，投标供应商必须提供生产制造商使用节能环保材料的有效证明，并应将纳入国家节能产品清单的产品要以 “”作标注；对于获得中国环境标志认证证书的产品要以 “”作标注。否则，经核实情况后，其投标将可能被拒绝。

5.所投采购产品的产地应予说明。

6.如果在《分项报价明细表》中不能表述完整或全面的，应当对主要技术参数及需求作附件补充说明，所作附件补充说明与《分项报价明细表》具有同等效力。

二、项目需求清单

| 项目需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：和硕县人民医院传染病定点分院改建、设备购置及附属设施建设项目（手术室设备采购） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合 单价（元） | 综合 合价 （元） | 备注 |
| 1 | LED无影灯 | 1.反射原理：多光源整体反射式。 2.采用叶瓣式外形设计，完全符合手术室净化要求。 3.吊顶式安装，母灯直径≥80cm，子灯直径≥60cm，降低能耗的同时又能提供手术区域稳定的照明。 4.母灯照度≥130000Lux，子灯照度≥120000Lux 5.平衡系统采用原装弹簧臂悬挂系统，六组万向关节联动，360度全方位设计，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，常时间使用后便于定位调校。 6.灯盘、把手一体化的高强度材质外壳，灯盘表面为光滑圆弧型、无缝隙，气动力学设计的外形符合层流手术室要求，易擦洗，耐酸碱腐蚀。 7.无影灯控制面板在弹簧臂连接处。 8.聚焦手柄可方便拿下消毒。 9.采用纯色光源设计，避免在手术过程中产生彩虹效应。 ★10.聚焦系统采用分离设计，母灯多达150个LED灯源数，按照黄金分割比例实现并科学地分割为两个部分，一部分共三块固定的LED照明板，确保了无影效果，另一部分共三块可微调的LED照明板，则用于完成聚焦需要。 ★11.每个灯头具备10级亮度调节，除操控面板外，可升级无线感应调光（手术者只需自己用手放于感应区域即可进行调光，无需助手辅助） 12.色温：4500K±500K。 13.色彩还原指数Ra≥95±5。 14.双灯光照深度≥800+600mm。 15.冷光源系统：医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃。 16.最大辐照度 Ee≤1000W/m2，辐照密度Ee/Ec≤6mW (m_x005f_x005f_x001f_2 ·lux) 17.d50≥光斑直径d10的50% ★16.双灯为防故障手术无影灯。 | 套 | 5 |  |  | 含底座预埋件 |
| 2 | 电动综合手术床 | ★1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。 2.手术床具备电动平移功能，不可采用机械限位方式，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。 3.手术床配有高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。（提供原厂手册说明或其他证明文件） 4.手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 5.手术床承重≥250kg。（提供医疗器械检测所检测证明或其他证明文件） 6.手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。 7.手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。 8.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折； ★9.头板和腿板可前后互换。 10.独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。 ★11.同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。 ★12.手术床台面最低高度≤600mm（提供证明文件） 13.手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。（提供证明文件） 14.手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。 15.技术参数： 手术床长度≥2040 mm 手术床宽度≥520 mm 手术床升降行程≥350mm 台面前后倾角度：±25° 台面左右倾角度：±20° 背板折转角度：+80°/-40° 腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90° 头板折转角度：+40°/-85° 台面平移距离≥320mm（提供医疗器械检测所检测证明或其他证明文件） 内置腰桥升距≥120mm 16.基本配置：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个 | 套 | 4 |  |  | 标配 |
| 3 | 骨科专用电动手术床 | ★1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车5个主要动作组，由5组（不少于7个）独立液压缸液压驱动。 2.手术床具备电动平移功能，不可采用机械限位方式，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。 3.手术床配有高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。（提供原厂手册说明或其他证明文件） 4.手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。 5.手术床承重≥250kg。（提供医疗器械检测所检测证明或其他证明文件） 6.手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。 7.手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。 8.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折； ★9.头板和腿板可前后互换。 10.独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。 ★11.同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。 ★12.手术床台面最低高度≤600mm（提供证明文件） 13.手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。（提供证明文件） 14.手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。 15.技术参数： 手术床长度≥2040 mm 手术床宽度≥520 mm 手术床升降行程≥350mm 台面前后倾角度：±25° 台面左右倾角度：±20° 背板折转角度：+80°/-40° 腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90° 头板折转角度：+40°/-85° 台面平移距离≥320mm（提供医疗器械检测所检测证明或其他证明文件） 内置腰桥升距≥120mm 16.基本配置：电动手术床主床, 配床垫，头板，分体式腿板，主机（包含背板，臀板），台柱应急控制面板，有线遥控器，托手架一对，麻醉屏架一个，骨科牵引架 | 套 | 1 |  |  | 标配 |
| 4 | 双臂外科塔 | 1.负载能力≥150kg，臂长≥800mm、≥600mm，旋转角度≥340度。 2.气体插座：氧气、负压、空气、废弃排放各一个。 3.电源插座：10A万能电源插座8个，2个等电位端子。 4.输液架1组、托盘2层，高度可调节、并可90度折叠，抽屉1个。 5.吊塔配置可以升级，所配置的附件可以按照用户要求灵活更换，所配置附件可在其它吊塔上互相应用。 ★6.气电箱高度≥800 mm，旋转角度≥340°，附件与气电箱连接采用导轨式连接，气电箱体为内嵌式结构设计，≥6条可承重导轨，设备导轨与箱体紧密结合。 ★7.后期可将箱体升级，成为数字化吊塔。 7.1具有≥4个COM口，保证系统采集设备数量的最大化， 7.2具有≥6个USB接口（其中2个为USB3.0接口）， 7.3具备HDMI接口，确保显示的清晰度达到高清标准， 7.4具备≥2个DP口，保证与医院的PACS系统连接时更清晰的显示相关信息 | 套 | 5 |  |  | 含底座预埋件，主机修保3年，气源端口保修1年。 |
| 5 | 单臂麻醉塔 | 1. 负载能力≥150kg，臂长≥800mm，旋转角度≥340度。 2. 气体插座：氧气、负压、空气、废弃排放、笑气、二氧化碳各一个。 3. 电源插座：10A万能电源插座8个，2个等电位端子。 4. 输液架1组、托盘2层，高度可调节、抽屉1个、层板负载能力≥50kg，含25mm*10mm实心铝合金设备边条。 5. 吊塔配置可以升级，所配置附件可在其它吊塔上互相应用。 ★6. 气电箱高度≥800 mm，附件与气电箱连接采用导轨式连接，气电箱体为内嵌式结构设计，≥6条可承重导轨，设备导轨与箱体紧密结合。 ★7. 后期可将箱体升级，成为数字化吊塔。 7.1具有≥4个COM口，保证系统采集设备数量的最大化， 7.2具有≥6个USB接口（其中2个为USB3.0接口）， 7.3具备HDMI接口，确保显示的清晰度达到高清标准， 7.4具备≥2个DP口，保证与医院的PACS系统连接时更清晰的显示相关信息 | 套 | 1 |  |  | 含底座预埋件，主机修保3年，气源端口保修1年。 |
| 6 | 吊桥 | 1.材质为高强度、耐腐蚀铝镁合金材料，结构外型采用圆弧形设计,桥身对净化空气的阻力小，符合流线型设计要求。吊桥横梁应采用一次性挤压成型工艺，密封性设计，表面高湿喷塑处理，应防腐防锈且易于清洁。吊桥通体颜色柔和且一致，型材结合处缝隙应密封，气、电插座分离。 ★2.单床横梁长2000--3000mm（如根据院方实际场地，有所调整，附投标说明），主桥之间可以贯通，并带有机械阻尼刹车制动装置。主桥总负载能力≥300Kg；单个移动臂下垂头起重能力150Kg。 ★3.湿区需采用独立悬吊垂直箱体结构，能≥340度旋转，气电箱内嵌式可承重导轨≥6条，滑轨高度等同箱体高度，方便ICU扩展。干区需采用横置气电箱方式，气电端口位于箱体上，两侧为铝合金圆柱，而非吊架式。（提供湿区和干区实物照片，并提供湿区截面实物图例） 4.气体终端(配备相应气体插头) ，接口颜色以及形状不同，以免互混，接插次数≥20,000次；通、断、拔三种状态，能带气维修； 5.每一干区塔+湿区塔配10A万能电源插座12个以上，电源为交流电220V并有单独接地线，每一插座须带等电位接地端子（接地线不得与吊塔接地共用） 6.每一干区塔配网络接口1个，网线连接到护士站 ★7.气体终端：整体气体终端；颜色以及形状不同，以免互混，接插次数20000次以上。采用进口气体管路连接。 8.电源插座、弱电接口、气体接口安装时具体根据业主要求定 9.湿区 ★9.1 2层设备托盘支架（400*450）+1层底部抽屉（400*330），托盘高度可调且能随意增加托盘，设备托盘均配有不锈钢边轨,以方便放置治疗托盘等物件。（大小尺寸可安放各种类型的呼吸机，每个托盘载重≥50Kg） 9.2 一体式输液架和输液泵架（可调高度，延展臂式） 2套 9.3 电源插座：10A万能电源插座6个，2个等电位端子 9.4 气源端口：O2插座1个，Vac插座1个，Air插座1个 ★9.5可根据医院要求将吊塔升级为数字化吊塔，主机为无风扇设计，集成于吊塔内部，具备如下配置：（提供相关照片说明以下配置） 9.5.1具有≥4个COM口，保证系统采集设备数量的最大化， 9.5.2具有≥6个USB接口（其中2个为USB3.0接口）， 9.5.3具备HDMI接口，确保显示的清晰度达到高清标准， 9.5.4具备≥2个DP口，保证与医院的PACS系统连接时更清晰的显示相关信息 10. 干区 10.1设备托盘2层（600*400）+1层底部抽屉（600*400）, 托盘高度可调且能随意增加托盘,设备托盘均配有不锈钢边轨,以方便固定小型的医疗仪器设备 （大小尺寸可安放各种类型的呼吸机，每个托盘载重≥50Kg） 10.2 电源插座：10A万能电源插座6个，2个等电位端子 10.3 气源端口：O2插座1个，Vac插座1个，Air插座1个 10.4 1个RJ45网络通讯端口 | 套 | 8 |  |  | 含底座预埋件 |
| 备注：本项目中综合单价包括设备原价、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、吊架制作、培训费及其它供货所需费用，均包含在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、质量保证及售后服务要求

1.中标供应商所供的设备要保质保量。质量不符合标准的，要实行“三包”(包赔、包换、包退)，退换过程一切费用由中标供应商承担。属于保管不善造成的损失，由采购方承担。投标文件中，供应商应对货物质保及其以后的服务做出承诺，并具有切实可行的服务措施。

2.中标后，供应商应派专业技术人员到采购人指定地点对使用单位上岗人员就投标产品的结构、性能、使用方法、常见问题及特殊情况进行技术培训，确保上岗人员熟练使用。

3.供货商对合同项下设备应提供为期三年的质保期，质保期自验收合格双方签字时算起；在质保期内，合同项下设备出现任何问题免费维修或更换。

4.在质保期内如合同项下设备出现质量问题：供应商应在采购方发出服务需求通知的2小时内响应，24小时内进行解决问题。

5.供应商中标后应在本区域范围内（巴州内）有售后服务点以满足采购方售后服务需求。

# 第九章 投标响应文件格式

1.投标文件格式详见后附表（有附件的请按附件格式填写，未给定格式的请供应商自拟）

2.投标文件的编排顺序应当按照第四章“投标响应文件说明”“二、投标文件的组成”要求的顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，响应文件应当有目录和页码，混乱的编排导致投标响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

# 附件一：报价文件封面格式

（项目名称）

（项目编号）

投标响应文件

（报价文件）

采购单位：

投标人名称（盖单位章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人地址:

联 系 人：

联系电话:

年   月   日

# 附件二：报价总报价单格式

投标总报价单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购内容 |  |
| 投标报价（元） | 小写： |
|  | 大写： |
| 承诺供货期限 |  |
| 供货地点 |  |
| 项目负责人 |  |
| 质量标准 |  |
| 备 注 |  |

注：1.本表格式及内容不得更改，否则将被视为无效投标。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章):

日期：　　年　月　日

# 附件三：投标报价明细表格式

投标报价明细表

（格式及内容详见清单）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合 单价 （元） | 综合 合价 （元） | 备注 | 品牌 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:

1.本报价中综合单价包括设备原价、包装费、运输费、装卸费、安装调试费、吊架制作、培训费、保险费、利润、税金及政策性文件规定的所有费用。

2.分项报价总计价格必须与投标报价单价格一致，投标人不得改动分项报价表中有关项目名称、项目特征描述、工程量等所有实质性内容，如有改动或不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应招标文件，做无效标书处理。

投标供应商（单位盖章）：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：        年       月        日

# 附件四：中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：  年  月  日

备注：

1.财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。若供应商为代理商的，其代理产品的制造商也必须为中小微企业，否则将不按中小微企业处理。

2.如供应商不符合上述落实采购政策之规定，请勿提交《中小企业声明函》。

3.如中标供应商为中小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 附件五：残疾人福利性单位声明函格式

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日  期：  年  月  日

备注：

1、供应商若为残疾人福利单位的但不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、若投标人不属于残疾人福利单位的，请勿提交《残疾人福利性单位声明函》。

3、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

督。

# 附件六：监狱企业声明函格式

# 监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业       （填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日  期：    年    月   日

备注：

1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。

2、若投标人不属于监狱企业的，请勿提交《监狱企业声明函》。

3、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

# 附件七：商务技术文件封面格式

（项目名称）

（项目编号）

投标响应文件

（商务技术文件）

采购单位：

投标人名称（盖单位章）:

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人地址:

联 系 人：

联系电话:

年   月   日

# 附件八：投标函格式

# 投  标  函

致新疆君道同城工程管理有限公司:

根据贵方为项目招标的  （项目编号）（项目名称）  ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附明细报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起     (投标有效期）内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方为本项目提交的响应文件：加密投标文件    份，备份电子投标文件（若有）    份，“纸质标书”      份（“纸质标书”须于投标截止时间之日起5个工作日内送达）。

5、按招标文件要求缴纳本项目投标保证金        元。

6、一旦我方中标，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求及合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后   （此处填写承诺的合同履行期限）     日历天内按期、按质、按量完成项目，并交付采购人验收。

7、保证遵守招标文件的规定。

8、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

9、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12、我方承诺接受招标文件中第四部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：年月日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

# 附件九：法定代表人资格证明书格式

# 法定代表人资格证明书

兹证明：  （法定代表人姓名） 在我公司任　          职务，系我公司的法定代表人，就　  （项目名称）  　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证复印件（国徽面）

法定代表人身份证复印件（人像面）

法人代表签字：

公        章：

日 　　　 期：20　　年　　月　　日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，提供此项证明文件。

# 附件十：法定代表人授权书格式

# 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。本授权书有效期自20　　　年　　　月　　日-20　　　年　　　月　　日（有效期不得低于投标有效期截止时间），特此声明。

法定代表人身份证复印件（国徽面）

法定代表人身份证复印件（人像面）

委托代理人身份证复印件（国徽面）

委托代理人身份证复印件（人像面）

法人代表签字：

被授权人签字：

公        章：

授  权 日 期：20　　年　　月　　日

注：委托代理人前来参加投标的，提供此项证明文件。

# 附件十一：投标保证金汇入情况说明格式

# 投标保证金汇入情况说明

致：新疆君道同城工程管理有限公司

本单位已按“（项目名称）”(采购编号：)的采购文件要求，于   年   月   日前以    （付款形式）  方式汇入指定帐户（帐户名称：        ，帐号：         ,开户银行：        ）。

本单位投标保证金的汇款情况：

汇出时间：   年   月   日

汇款金额：（大写）人民币        元（小写：¥    元）

汇款帐户名称：  （必须是投标时使用的帐户名）

帐    号：      （必须是投标时使用的帐号）

开户银行：

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：

联系人手机：

附：我方投标保证金汇款凭证

（粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上）

# 附件十二：货物选型一览表

货物选型一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 品牌及 型号 | 制造商 （生产企业） | 技术指标和性能证明文件页码 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注意：

- 供货商必须将自己所投产品真实、准确地逐一填入表格中。

- 本表可根据需求自行增加行或列。

- 技术证明文件（产品技术性能条件说明和有关资料），包括但不限于产品技术性能说明书(中文)、检测报告、官网的功能截图图片等相关证明文件。

# 附件十三：投标供应商反商业贿赂承诺书格式

投标供应商反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

项目经办人签字：

承诺日期：       年    月     日

“信用中国”、“中国政府采购网”、“国家企业信用信息公示

系统”查询渠道及方式

1.“信用中国”查询方式：

（1）供应商为法人（或其他组织）：登录信用中国网站--点击“信用服务”--对失信惩戒对象查询、失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录等四项进行查询-输入供应商名称点击查询--对查询结果进行保存（用PrtSc键进行屏幕截图后粘贴到文档）或直接进行网页打印）。

（2）供应商为自然人：登录信用中国网站--点击“个人信用”渠道对“重点人群信用信息查询”的7项内容进行逐一查询--录入姓名及身份证号点击查询--对查询结果进行保存（用PrtSc键进行屏幕截图后粘贴到文档）或直接进行网页打印）。

2.“中国政府采购网”查询方式：

登录中国政府采购网网站--在左侧列表点击“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”--输入企业名称--点击查找--对查询结果进行保存（用PrtSc键进行屏幕截图后粘贴到文档）或直接进行网页打印）。

3.“国家企业信用信息公示系统”查询渠道：

（1）供应商为法人（或其他组织）：登录国家企业信用信息公示系统网站-输入企业称或统一社会信用代码或注册号--点击查询--点击供应商名称--点击行政处罚信息、列入经营异常名录信息、严重违法失信企业名单（黑名单）信息进行查询--对查询结果进行保存（用PrtSc键进行屏幕截图后粘贴到文档）或直接进行网页打印）。

（2）供应商为自然人：供应商为法人（或其他组织）：登录国家企业信用信息公示系统网站--输入企业名称或统一社会信用代码或注册号--点击查询--点击供应商名称--点击行政处罚信息、经营异常信息进行查询--对查询结果进行保存（用PrtSc键进行屏幕截图后粘贴到文档）或直接进行网页打印）。

信用中国及国家企业信用信息公示系统网站的查询结果无时间显示的，供应商应同时下载信用报告及企业报告）

财务状况证明说明

供应商应提供本单位2019、2020年度经会计师事务所出具的财务审计报告原件的复印件（或扫描件）并加盖供应商公章，财务报表至少应包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或附注）等内容。

如供应商无法提供上述证明，则需提供银行出具的资信证明。

供应商以专业担保机构出具的担保函的形式交纳保证金的，可不再提供上述资信证明。

注：1.银行资信证明是指供应商参加本次响应文件递交截止日前三个月内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司可提交当年开户验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外。

2.银行资信证明可以是原件的复印件（或扫描件）并加盖供应商公章，评审小组保留审核原件的权利。但开具银行明确规定复印件无效的，须提交原件。

3.银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 有依法缴纳社会保障资金的良好记录，须提供参加本次政府采购活动近六个月（费用月份、缴费年月为2021年4月-2021年10月，非记账、转账或打印时间）的缴纳社会保障资金的银行入账票据凭证或社保部门证明材料复印件，并加盖供应商公章。供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件。缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件须加盖本单位公章；成立不足六个月的供应商应提供参加本次政府采购活动近两个月的缴纳社会保障资金的银行入账票据凭证或社保部门证明材料复印件，并加盖供应商公章。

2、纳税证明（个人所得税除外），须提供参加本次政府采购活动近六个月（所属时期、日期为2021年4月-2021年10月，非记账、转账或打印时间）的银行有效票据或税务部门证明材料凭证复印件，并加盖供应商公章。成立不足六个月的供应商应提供自成立起至投标截止时间前依法缴纳税款的银行有效票据或税务部门证明材料凭证复印件，并加盖供应商公章。如近六个月未达到应缴税标准，须提供相应说明及证明材料（如：增值税纳税申报表），并加盖供应商公章。

3、依法免税的供应商，应提供相应的文件证明并加本单位公章。