昌吉州中医医院中医特色重点医院建设

项目（一包）

公开招标文件

文 件  编 号：XJTQ2021ZB98-CG001

采   购   人：昌吉州卫生健康委员会

采购代理机构：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

编制日期：2021年11月

## 防疫须知

各潜在投标人：

本项目投标、开标、评标工作严格执行关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，具体内容如下：

- 投标供应商应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加现场投标活动，并递交符合防疫要求的《投标人承诺书》（承诺书附后）。《投标人承诺书》随投标文件单独递交，不需封装，无承诺书或承诺书不符合要求的，其投标文件将被拒收。

- 投标供应商代表防护要求：入场前，投标供应商代表应做好个人防护，正确佩戴无呼吸气阀的合格口罩，主动配合做好实名登记、体温检测等防控工作。未正确佩戴合格口罩、体温超过37.2℃、有疫情接触史且医学观察未满14天者将被劝返，不得入场，对不遵守疫情防控管理规定的将被驱逐出场，由此导致的后果由投标供应商自行承担。

（三）投标供应商代表人数要求：投标供应商限派1名代表参加投标和开标会。但应做好投标代表人员储备，避免因既定人员现场不符合防控要求无法进场影响正常投标，因投标供应商代表不符合疫情防控要求无法进场投标的后果，由投标供应商自行承担。

（四）保持安全距离。交易当天，各投标供应商在场内等候或工作期间，应全程佩戴口罩，尽可能独立乘坐电梯，自觉保持1.5米以上间隔距离，座位隔空就座，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，不随意走动，废弃口罩定点投放。

（五）控制活动时间。投标供应商办理业务时应提前准备好所需材料，一次办结，即办即走不逗留；交易活动结束后应立即离开现场，不得滞留。

附件：1.《投标人承诺书》

## 投标人承诺书

本单位____________________承诺严格遵守《中华人民共和国传染病防治法》及相关要求。本单位于   年   月   日参加_________________ 项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入开标场所。

2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。

3．本单位所派投标人员       （姓名），          （身份证号码），           （联系电话），在        （省、市）居住，目前身体状况良好，无疫情接触史,不存在发热、咳嗽等可疑症状。

4．本单位保证做好投标前期的各项准备工作，提前到达开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。

5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。

6. 如果所派人员出现疫情防控要求需留观、隔离的，由投标供应商自行负责，视为放弃派员参加。

承诺人（公章）：
                                    年   月   日

目录

第一部分  投标邀请	2

第二部分  投标人须知	3

第一章 招标说明	3

第二章 对投标人的资质要求	4

第三章 投标文件的编写	4

第四章 投标文件的装订及递交	5

第五章 投标报价及保证金	6

第三部分  采购需求及技术说明	7

第一章 采购项目内容及要求	7

第四部分  商务部分	19

第一章 付款方式及程序	19

第二章 售后服务要求	19

第五部分  招标组织程序	20

第一章 评标委员会	20

第二章 开标 评标和中标	21

第三章 无效投标及废标	22

第六部分  招标结束后注意事项	25

第一章 质疑处理	25

第二章 签订合同	26

第三章 项目验收	26

第七部分 投标文件格式范本	27

# 第一部分 投标邀请

# 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司拟对以下项目进行政府采购，欢迎符合条件的供应商前来投标。

| 1 | 招标项目 | 名 称 | 昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目（一包） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编 号 | XJTQ2021ZB98-CG001 |  |  |
| 2 | 采 购 人 | 名 称 | 昌吉州卫生健康委员会 |  |  |
|  |  | 联系人 | 潘存智 | 联系电话 | 0994-2215851 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 |  |  |
|  |  | 地 址 | 新疆维吾尔自治区昌吉市屯河北路新天地商务港815室 |  |  |
| 4 | 招标内容 | 麻醉监护仪、多功能监护仪（中心静脉压）、颅内检测系统、呼吸机 |  |  |  |
| 5 | 质保期限 | 按生产厂家标准执行 |  |  |  |
| 6 | 质量标准 | 合格（并通过采购人组织的项目验收） |  |  |  |
| 7 | 采购预算 | 人民币（大写）：陆拾玖万元 ¥：69万元 |  |  |  |
| 8 | 资金来源 | 中央预算内投资 |  |  |  |
| 9 | 招标方式 | 公开招标 |  |  |  |
| 10 | 评标办法 | 综合评分法（其中技术和商务分70分，报价分30分） |  |  |  |
| 11 | 投标保证金 | 人民币（大写）：壹万元 ¥：10000.00元 |  |  |  |
| 12 | 投标文件组成 | 《开标一览表》1份、正本 1 份、副本2份 |  |  |  |
| 13 | 投标文件有效期 |  | 自开标之日起90日内 |  |  |
| 14 | 招标文件发放日期 |  | 2021年11月2日至2021年11月6日19：30分 |  |  |
| 15 | 投标截止及开标时间 |  | 2021年11月23日北京时间11点00分 |  |  |
| 16 | 投标人资质审查时间 |  | 2021年11月23日北京时间11点00分 |  |  |
| 17 | 开 标 地 点 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司（昌吉市屯河北路新天地商务港821室） |  |  |  |
| 18 | 公告发布媒体 | 新疆政府采购网 |  |  |  |
| 19 | 中标通知书 | 中标公告发布后发放 |  |  |  |
| 20 | 到货时间 | 国产设备30个日历日，进口设备90个日历日。 |  |  |  |
| 21 | 交货安装地点 | 昌吉州中医医院 |  |  |  |
| 22 | 招标文件售价 | 招标文件售价200元（售后不退） |  |  |  |

第二部分投标须知

## 第一章 招标说明

1、 适用范围

本招标文件仅适用于参加昌吉州中医医院中医特色重点医院建设项目（一包）的合格投标人。

2、名词定义

下列术语和缩写的定义为：

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和社会团体组织。即昌吉州中医医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）。

2.2 “采购代理机构”是指依法成立的独立组织招标的机构。即新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司。

2.3 “投标人”系指有资格的供应商（制造商或代理商）及投标表现人。

2.4 “货物”系指招标文件规定的，投标人须向采购代理机构提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人必须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.投标费用

3.1　无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

3.2　投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

4. 招标文件的构成

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知

第三部分 技术需求及商务要求

第四部分 商务部分

第五部分 招标组织程序

第六部分 招标结束后注意事项

第七部分 投标范本格式

5.对招标文件质疑与答复

5.1供应商对招标文件中的采购需求（资质要求、采购技术参数、付款方式、交货期限、售后服务和质保期）有异议的，应当自合法渠道获取招标文件之日起7个工作日内，以书面方式向采购人或采购代理机构提出。

5.2采购人或采购代理机构在收到供应商的质疑函后7个工作日内予以答复，并以书面形式通知质疑供应商。

5.3供应商在法定质疑期内针对招标文件的质疑必须一次性提出，投标人在规定时间内，未对招标文件提出质疑的，则视为投标人完全同意招标文件的所有内容。

5.4提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

6.招标文件的澄清或修改

6.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

6.2招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

7. 招标文件的解释权

7.1本招标文件的解释权归采购代理机构新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司。

## 第二章 对投标人的资质要求

1、投标资质要求

1、须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力的供应商；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告，成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告；或者提供企业资信证明(提供开户许可证或开户银行出具的基本存款账户信息))；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函)；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(纳税人证明材料和企业人员基本信息后附人员社保证明)；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人必须是所投产品的制造商或经销商，需提供有效的工商营业执照副本原件或当地公证处出具的的前述证书的公证书（营业执照需包含本次项目的相关经营权）；

3、投标人若为生产厂家的需提供《医疗器械生产许可证》《医疗器械经营许可证》（原件或当地公证处出具的的前述证书的公证书）；若为经销商需提供《医疗器械经营许可证》（原件或当地公证处出具的的前述证书的公证书）；

4、医疗器械产品，须根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第680号）有关内容办理医疗器械产品注册与备案，需提供所投产品的《医疗器械注册证》，所有证件均应在有效期内；

5、投标人前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7、不接受联合体投标，不允许转包或分包

## 第三章 投标文件的编写

1、 投标文件要求

1.1 投标文件以及投标人和采购人或采购代理机构就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

1.2 除在招标书的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.3投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。

1.4投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标书、开标一览表等。为便于评委审阅，投标文件必须编写目录和页码。

2、投标文件的组成和编制顺序

（请各投标人严格按照以下顺序编制投标文件，如未按要求编制投标无效）

2.1  投标函【格式详见本招标文件第七部分】

2.2  投标声明函【格式详见本招标文件第七部分】

2.3  法人代表授权委托书（法定代表人参加提供法定代表人身份证明书）【格式详见本招标文件第七部分】

2.4  开标一览表【一式两份，一份小信封单独密封供唱标时用，另一份装订于标书中，格式详见本招标文件第七部分】

2.5  投标报价明细表（设备、材料、系统费用及其他费用）【格式详见本招标文件第七部分】

2.6  备品、备件清单及维保期期满后相关维修配件清单一览表【格式详见本招标文件第七部分】

2.7  技术参数、功能偏离表【格式详见本招标文件第七部分】

2.8  所供产品官方宣传彩页和产品说明书等。

2.9  本次项目售后服务详述、维修、培训以及售后服务联系人、联系方式等详述方案和售后服务承诺书。

2.10  近三年的类似业绩（必须附中标通知书或合同复印件加盖企业公章）。【格式详见本招标文件第七部分】

2.11 投标资质2-4项资料复印件加盖公章

2.12投标人企业（单位）类型声明函（若有请如实填写）【格式详见本招标文件第七部分】

2.13 制造商企业（单位）类型声明函（若有请如实填写）【格式详见本招标文件第七部分】

2.14 残疾人福利性单位声明函（若有如实填写）【格式详见本招标文件第七部分】

2.15 其它有利于投标的资料

3、投标有效期

3.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足将被确定为无效投标）。

3.2　在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

## 第四章 投标文件的装订及递交

1、投标文件的装订与签署

1.1　投标文件的页面必须用A4纸印刷体双面打印，胶粘装订。

1.2  投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标人的被授权人或法人代表签章。

1.3　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标人的印章后，投标文件方为有效。

1.4　所有投标文件必须提交开标一览表1份、正本1套和副本2套，并在封面上标记“正本”和“副本”。投标文件正本一律不退。

1.5  投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

1.6  电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

2、投标文件的密封与标记

2.1　投标人应将投标文件的正本和副本分别密封，在每个密封件的封面上标明招标编号、投标人名称、法定代表人、单位公章、“正本”或“副本”字样、投标人地址、联系电话。

2.2 　投标文件袋上应写明：

项目名称：

项目编号：

采购人：

采购代理机构：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

投标人名称：

联系人：

地址：

电话：

注明“开标时才能启封”字样等

2.3　投标人必须提供《开标一览表》将其单独用小信封密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

2.4任何不完整或不满足招标文件要求的投标书将被拒绝。

2.5由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标书时，采购代理机构将不负责任。

3、投标截止时间

3.1 投标文件标应在2021年 11 月 23 日11：00（北京时间）之前递交。投标文件以密封形式递交至采购代理机构指定开标地点。并在《投标供应商登记表》上进行登记，在开标时间之前不做登记的，视为自动放弃投标。

3.2 所有投标文件都必须在采购代理机构规定的投标截止时间之前送达招标文件指定的地点。

3.3 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则须按采购代理机构的书面修改通知重新规定的投标截止时间之前递交。

4、投标文件的修改和撤销

4.1投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知须有投标代理人的签字，并得到采购代理机构的确认。

4.2投标人对投标文件修改的书面材料或撤销通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

4.3对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达采购代理机构，投标截止时间以后不得修改投标文件。

4.4 投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。

第五章 投标报价及保证金

1、投标报价

1.1应包括制造本项目所需货物所使用的加工改造费、原材料及包装费已付的全部关税、销售税和其他税以及货物运达指定地点的运输、装卸、安装、检验、保修、保险等附加的所有费用。采购人、采购代理机构不接受除交货价之外，还需另外支付任何税费的投标报价。

1.2 采购人、采购代理机构不接受任何有选择性的报价，只允许一次性报价。

1.3投标报价超预算金额的，其报价无效，不进入评标阶段。

1.4投标人必须提供《开标一览表》，当与投标文件报价出现不一致的，按下列规定修正：

(一)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的,以《开标一览表》为准;

(二)大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;

(三)单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以《开标一览表》的总价为准并修改单价；

(四)总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的,按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力,投标人不确认的，其投标无效。

1.5　投标报价单位为人民币元。

2、投标保证金

2.1投标保证金：人民币（大写）：壹万元整 ¥：10000.00元整

2.2形式：网银转账或银行转账

2.3递交时间：在2021年11月22日19：30前到账（以到账时间为准）
2.4投标人递交保证金后，需至新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司领取投标保证金收据。 招标结束后，投标人持《投标保证金收据》到采购代理机构直接退还。

2.5账户信息：

投标保证金由投标单位基本帐户汇至新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

（单位名称：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司阜康分公司

开户银行：新疆阜康农村商业银行股份有限公司营业部

开户账号：808010012010107666982

开户行行号：（402885600012）

2.6下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
  （1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标的；

（2）投标供应商投标文件中提供虚假材料；

（3）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

（4）除因不可抗力或招标文件认可的情形外，中标供应商不与采购人签订合同的。

3、履约保证金

3.1  中标供应商必须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式按中标金额的3%向采购方交纳履约保证金；

3.2  履约保证金待货到验收合格后无息退还，退还保证金，只退投标公司账户，不退个人账户。【见第七部分附表二格式范本】

3.3  未履行或完全履行采购合同，则没收履约保证金。

4、采购代理服务费

4.1  中标人在收到中标通知书后，须向新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司支付采购代理服务费。

4.2  参考国家发展计划委员会“计价格（2002）1980号”文件、“发改办价格[2003]857号”文及发改办价格〔2011〕534号文收取。

| 代理费标准 类别 采购额度（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000～10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000～100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

# 第三部分  采购需求及技术说明

第一章采购项目内容及要求

- 采购需求：

1、产品必须是全新国产、包装完好，且各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂的标准，需提供提供相关产品说明书、合格证及产品检测报告等相关资料。

2、中标供应商需按照采购人要求对产品进行文字及图案印刷。

二、技术参数：

麻醉监护仪（高端插件式监护仪参数）（2套）

外观结构：

- 模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数6个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级

- 大于等于18英寸触摸显示屏，至少支持12道波形显示，显示屏视角上下、左右视角均大于等于170度

- 分辨率不低于1920*1050。采用具有防蓝光的电容触摸屏，提供多点触摸和手势操作功能。

- 工作海拔高度4550米，满足高原地区。

- 工作温度0 ~40 ℃

- 采用无风扇设计

- 标配1块锂电池，能够支持至少2小时的持续监测。

- 主机带有4个USB接口，可以支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

- 支持扩展镜像显示屏，支持升级扩展独立显示屏

- 具有屏幕锁屏功能，避免在某些使用中误操作。用户通过点击按键进入锁屏状态。用于也可以定义锁屏持续时间10秒到1分钟，或者持续锁屏，在时间到后，系统自动退出锁屏状态。

- 监测参数：

- 标配基本参数模块（5导心电，阻抗呼吸，血氧、脉搏，无创血压，2通道体温，2通道IBP可以同时监测），主机自带插槽位不少于6个，可扩展外接插槽箱。

- 模块和主机之间红外连接，不接受物理接触

- 可扩展外接插槽箱。后期可扩展模块:IBP，Temp，CO2，AG，PiCCO，ScvO2，ICG，BISx4，EEG，rSO2等参数模块，模块不需要额外供电，均支持即插即用。

- 支持升级肌松监测功能，在监护仪屏幕上信息显示

- 支持升级基本功能模块监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，显示区域屏幕尺寸>=5.5英寸，内置锂电池供电不小于4小时，无风扇设计

- *提供3/5导心电监护，并能完成12导心电分析，能够良好的抗干扰

- 支持房颤心律失常分析功能，支持至少25种实时心律失常分析

- 提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段

- 监测ST段抬高或者压低，提供ST报警。提供单个，或多个ST值报警，并支持相对的报警限设置。

- 提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- 提供QT和QTc模板显示。

- 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种种测量模式，提供证明文件

- 血氧监测提供灌注指数（PI）的监测

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7

- 支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测

- 提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测，提供证明文件

- 支持多达4道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求

- 支持EtCO2监测模块，采用旁流技术，水槽要求易用快速更换

- CO2波形提供填充和线条两种方式显示，满足不同临床使用习惯

- CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期

- 支持升级BISx4监测模块，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测

- 支持升级提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

- 支持升级PiCCO监测模块，采用Pulsion PiCCO技术股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供表格变化图，直观观察病人的变化情况

- 支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况

- 支持升级RM呼吸力学监测

- 当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线

- 当同事监测RM和旁流CO2或AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。

- 支持升级NMT监测参数，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

- 支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测

- 支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。

- 支持升级与主流呼吸机品牌的呼吸机相连，实现呼吸机设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。

- 系统功能：

- 大字体界面支持6个参数的设置和显示

- 具有图形化报警指示功能，看报警信息更容易

- 所有参数报警限自动设置

- 能够设置护理组，一个护理组能够设置6-12个病人。这些病人之间能够互相进行它床观察。

- 标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，

- 40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

- 1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- 事件回顾时能够提供报警事件列表。能够根据时间、报警优先级、报警类型和参数组对事件进行筛选。

- 具备大于等于48小时全息波形的存储与回顾功能

- 120小时（分辨率5分钟）ST片段回顾。

- 支持升级24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能够查看细节。

- 具有在线帮助功能，能够指导用户掌握如何设置参数。

- 具有高级参数指导功能，能够指导用户掌握高级参数的使用方法。

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

- 支持升级具有专业的血流动力学辅助应用，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系，提供目标治疗决策建议，提供抬腿试验辅助工具，提供心功能图指示，提供蛛网图参数跟踪。

- 提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

- 支持升级脓毒症筛查工具，以及满足2012 SSC指南和Sepsis3.0的治疗建议检查清单，并提供治疗建议。

- 支持升级早期预警评分功能，并提供用户自定义评分协议的能力

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- 支持升级信息化平台，Win 7操作系统，可以根据临床需要安装临床信息化系统软件，临床信息系统与监护仪支持同屏显示，不影响监护仪的参数的查看和监护仪的运行。

- 支持升级2.4G/5G wifi无线网卡，支持科室无线通信的需要

多功能病人监护仪参数（2套）

- 主机设计

- 模块化、插件式监护仪

- 主机、显示器、测量模块插槽、记录仪一体化设计

- 主机集成≥4个模块插槽，可外接插槽辅箱，方便选配升级各参数模块

- 参数模块

标配基本参数模块：3/5导心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP) 、有创血压(IBP)

- 显示

- 屏幕尺寸：≥12英寸彩色显示屏，分辨率：800*600

- *标配触摸屏，具备锁屏功能，防止外界干扰影响监护仪的工作状态

- 支持同屏显示≥11道波形

- 可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面需支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察

- 具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断

- 具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势

- 主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式” 、“隐私模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

- *弹出的各界面窗口可拖曳，便于观察窗口后面内容

- 支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等

- 数据存储、回顾

支持机内存储1G数据,1G存储空间的数据存储量如下：

- ≥700小时连续参数数据

- ≥60000组无创血压测量回顾

- ≥4000组报警事件/心律失常事件回顾

- ≥700小时全息波形储存回顾

- 具备USB数据接口、SD卡数据接口，选配U盘/SD卡可实现监测数据存储容量扩充

- 性能特点

- 支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联

- *无需返厂即可在线升级12导心电功能

- 心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

- *共模抑制比，弱滤波模式：>90dB,监护和强滤波模式：>100dB

- *ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全。

- 6.标配IBP监测功能，最大支持8通道有创压监测，支持ART(动脉压），PA（肺动脉压）, CVP（中心静脉压）, RAP（右心房室压）, LAP（左心房室压）等测量

- 7. 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护

- 具有药物浓度计算、滴定表计算、氧合计算、通气计算和肾功能计算功能

- 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征；支持脉搏血氧信号强度指示PI，方便医护人员确定病人测量部位的血流灌注情况

- 可选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息

- 具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站

- 声光双重三级报警，同屏显示报警上下限

- *技术报警、生理报警和报警静音分别有各自的报警指示灯（3个独立的报警指示灯）

- *通过IEC60601-1-1-2014 （EMC 4.0）标准，抗静电干扰能力更强；

- *CMS/GW的通信具备SSL加密传输，确保数据信息传输的安全；

- *具血压、血氧同侧测量功能，支持在一侧肢体上同时进行血压和血氧监测，适用于因一侧肢体缺失、手术、烧伤等伤病测量不便的病人；

- *具血氧极低报警功能，当血氧降低到一定值时，血氧报警级别自动跳至高级报警级别，保证病人监护安全；

- *支持打印实时波形，打印时间可选择8秒、20秒、连续，并可设置定时打印时间：10分钟，20 分钟，30 分钟，40 分钟，50 分钟，1 小时，2 小时，3小时，4 小时；

- *支持两通道体温T1/T2监测，T1/T2具独立开关及报警设置，互不干扰。

- *技术报警、生理报警和报警静音分别有各自的报警指示灯（3个独立的报警指示灯）

- 可选配Nellcor血氧模块，即插即用

- 可选配美国伟康旁流/主流呼气末二氧化碳, 旁流呼气末二氧化碳抽气速率低至50ml/min，适合呼吸微弱的病人使用，不再需要传统的脱水瓶

- 可选配Masimo旁流/主流麻醉气体, 旁流麻醉气体抽气速率低至50ml/min

- 支持选配无线联网功能，实现无线\有线等混合方式联网

- 可选配三通道内置热敏打印机

- 标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB接口、SD卡接口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）等。

颅内压检测分析仪参数（1套）

1.1检测指标：颅内压值，直接数显

1.2颅内压检测范围：70mmH2O ~1200mmH2O

1.3检测时间：≤1分钟

1.4临床试验：平均误差≤8%

*1.5防电击类型：医用电气设备II类BF型, 提供《检验报告》以供证明。

2.1操作平台：Windows 10全中文操作系统

2.2显示器：≥12寸彩色液晶显示屏

2.3打印机：外置激光打印机

2.4内置不间断电源：续航时间≥1小时

*3.1刺激光源频率：0.25Hz～1.5Hz可调

*3.2脉冲触发宽度：1ms～900ms可调, 提供《检验报告》以供证明。

3.3发光亮度范围： 0cd/㎡～30000cd/㎡, 提供《检验报告》以供证明。

3.4闪光模式：多种闪光模式（包括“0”、“1”模式）

3.5光照度范围：0Lux~8000 Lux±20%,提供《检验报告》以供证明。

4.1放大倍数≥20000, 提供《检验报告》以供证明。

*4.2共模抑制比CMRR≥128db，提供《检验报告》以供证明。

*4.3带宽：0.4Hz～400Hz, 提供《检验报告》以供证明。

4.4零点地悬浮技术：无需接地，移动更方便

4.5放大通道：双通道，左右视觉通路同时检测

5.1可以按病人姓名、年龄、检测息查询功能

5.2脑灌注压换算功能

呼吸机主要技术参数（1套）

一、预期用途

呼吸机适用于各类医疗机构；用于心肺脑复苏的呼吸支持；各种原因导致的急性呼吸功能不全或氧合功能障碍；术中、术后呼吸支持；其他需要呼吸机治疗者。

二、性能特点

- 气动、电控控制方式

- 大于等于15寸彩色触摸液晶显示器

- 具有容量控制、压力限制等多种工作方式

- 具有无创和有创通气模式

- 具有多种报警功能

- 具有顺应性补偿功能

- 具有高精度空氧混合器，稳定可靠

- 具有多参数显示功能

- 配有内部备用电源，工作中市电断电，自动转换为备用电源工作

- 配医用空气压缩机与呼吸机同品牌

- 配医用台车与呼吸机同品牌

- 选配呼末二氧化碳监测

- 具有屏幕操作按键冻结功能

三、工作条件

- 供电电压            220 V±22 V～

- 电源频率            50 HZ±1 HZ

- 输入功率            900 VA（配置空气压缩机）

60 VA（不配置空气压缩机）

- 气源                O2 、AIR(医用级)

- 气源压力            280 kPa ～ 600 kPa

- 环境温度范围       ＋ 5 ℃ ～ ＋ 40 ℃

- 相对湿度范围       ≤ 80%

- 大气压力范围       700 hPa ～ 1058 hPa

四、通气模式

- 间歇正压通气模式（IPPV）

- 容量控制辅助/控制通气模式(V-A/C)

- 压力控制辅助/控制通气模式(P-A/C)

- 容量控制同步间歇指令通气模式（V-SIMV）

- 压力控制同步间歇指令通气模式（P-SIMV）

- 压力控制通气模式（PCV）

- 压力支持通气模式（PSV）

- 自主呼吸/持续气道正压通气模式(SPONT/ CPAP)

- 压力调节容量控制通气模式（PRVC）

- 气道压力释放通气模式（APRV）

- 双相气道正压通气模式（DuoLevel）

- 叹息通气模式（SIGH）

- 手控通气模式（MAUN）

五、主要技术指标调节参数

- 频率（Freq）                1 /min ～ 100 /min

SIMV模式：   1 /min～ 40 /min，

除SIMV模式： VTH 4 /min～ 40 /min，

VTL 20 /min～ 100 /min

- 吸气时间（吸呼比）（Tinsp）     0 s～ 12.0 s（除SIMV模式，吸呼比4:1～1:8）

- 潮气量（VT）                    0, 20 mL ～ 2000 mL

(VTH：250 mL ～ 2000 mL VTL：0,20 mL～ 300 mL)

- 分钟最大通气量（MV）           VTH：≥18 L/min

VTL：≥10 L/min

- 呼气末正压（PEEP）             0 cmH2O ～ 40 cmH2O

- 持续压力（CPAP）               0 cmH2O ～ 20 cmH2O

- 持续气流                       VTH：7 L/min ～ 60 L/min

VTL：2 L/min ～ 30 L/min

- 压力触发灵敏度（Ptr）          －20 cmH2O ～ 0 cmH2O（基于PEEP）

- 压力控制（Pc）                 5 cmH2O ～ 80 cmH2O

- 压力支持（Ps）                 0 cmH2O ～ 80 cmH2O

- 流量触发灵敏度（Ftr）          关闭，0.5 L/min ～ 30 L/min

- 吸入氧浓度调节                 21 %～100 %

- 屏气时间（吸气末屏气、吸气平台）（Tip）   0 ～ 6 s(0 %～50 %吸气时间)

- 叹息通气（SIGH）               0，1/100 ～ 5/100

（叹息通气的潮气量为1.5 倍 ～ 2 倍潮气量设置值）

- 窒息通气                       OFF，5 s　～ 60 s

- 最大吸气流速                   ≥ 60 L/min

- 压力限制（可调压力极限）       20 cmH2O ～ 100 cmH2O

- 最大极限压力（安全释放压力）   ≤125 cmH2O

- 手控通气时，输出气体流量       ≥25 L/min

- 雾化器气体                     最大输出压力≤0.2 MPa、最大输出流量≥8 L/min

监测参数

- 频率（Freq）                   0 /min ～ 100 /min

- 潮气量（VT）                    0 mL ～ 2500 mL

- 分钟通气量（MV）               0 L/min ～ 99 L/min

- 呼吸压力监测                   0 cmH2O ～ 100 cmH2O

- 患者动态肺顺应性监测           1 mL/cmH2O ～ 1000 mL/cmH2O

- 吸入氧浓度                     15 % ～ 100 %

多参数监测显示

- 自主呼吸潮气量（VTspn）

- 自主呼吸通气量（MVspn）

- 自主呼吸频率（Fspn）

- 总频率（Ftot）

- 吸入潮气量（VTi）

- 自主呼吸肺顺应性（Cspn）

- 平均压（Pmean）

- 平台压（Pplat）

- 浅快呼吸指数（RSBI）

报警参数

- 气道高压报警                    20 cmH2O ～ 100 cmH2O

- 气道低压报警                    0 cmH2O ～ 20 cmH2O

- 高通气量报警                    VTH  5 L/min ～ 99 L/min

VTL  1 L/min ～ 30 L/min

- 低通气量报警                    0 L/min ～ 20L/min

- 高潮气量报警                    VTH  60 mL ～ 2000 mL

VTL  5 mL ～ 2000 mL

- 低潮气量报警                    VTH  0 mL ～ 1000 mL

VTL  0 mL ～ 300 mL

- 高氧浓度报警                    19 % ～ 100 %

- 低氧浓度报警                    18 % ～ 99 %

- 持续压力报警                    气道压连续16s内持续高压（PEEP+15 cmH20）

- 窒息报警                        OFF ，5 s ～ 60 s

- 空气供气压力低                  ＜280 kPa

- 氧气供气压力低                  ＜280 kPa

- 呼末二氧化碳高报警【选配】      关闭，22 mmHg ～ 99 mmHg

- 呼末二氧化碳低报警【选配】      关闭，10 mmHg ～ 60 mmHg

- 呼吸频率高报警                  4 /Min ～ 100 /Min

- 呼吸频率低报警                  VTH  0 /Min ～ 40 /Min

VTL  0 /Min ～ 60 /Min

- 呼末正压高报警                  1 cmH2O ～ 40 cmH2O

- 呼末正压低报警                  0 cmH2O ～ 20 cmH2O

- 压力安全释放阀                  ≤125 cmH2O

- 六、空气压缩机

- 额定输出压力：0.35 MPa ± 0.05 MPa。

- 输出压力为0.35 MPa时，持续流量，≥ 45 L／min。

- 峰值流量：≥ 120 L／min。

- 露点温度：＜ 5 ℃。

- 当压缩泵箱体内环境温度≥（100 ℃ ± 10 ℃）时，声响及空气压缩机面板显示屏显示报警。

七、图形显示

- 气道压力—时间波形图（P-T）

- 流量—时间波形图（F-T）

- 呼末二氧化碳波形图（CO2-T）、潮气量--时间波形图（V-T）二者任选其一显示

- 压力容量环（P-V）、流速容量环（F-V）

- 多参数显示窗口切换

八、报警及保护

- 交流电源断电报警

- 内部备用电源电压欠压报警

- 断气（无潮气量）报警

- 高（低）潮气量报警

- 高（低）通气量报警

- 呼末二氧化碳高（低）报警

- 呼吸频率高（低）报警

- 呼末正压高（低）报警

- 气道高（低）压报警

- 压力限制

- 高（低）氧浓度报警

- 窒息报警

- 持续压力报警

- 空气（氧气）供气压力低报警

- 风扇故障报警

- 压力安全释放阀

- 空气压缩机压缩泵温度过高报警

# 第四部分 商务部分

第一章 付款方式及程序

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

- 付款方式：

资金来源为中央预算内投资，待专项资金到位、验收合格入库后30日内付90%货款，质保期满付10%货款。

3、付款程序

由采购人办理具体付款手续。

- 售后服务及其他要求

1、到货时间：国产设备30个日历日，进口设备90个日历日。

2、付款方式：资金来源为中央预算内投资，待专项资金到位、验收合格入库后30日内付90%货款，质保期满付10%货款。

3、保修期为3年（从验收合格之日起开始计算）,终身免费维护。维修响应时间2小时，接到故障报告后在4小时内维修工程师到达现场，排除故障的期限不得超过2个工作日，否则乙方维修期间提供备用机供科室使用。

4、操作人员的现场技术培训学会为止。

5、提供经常使用的备品备件清单及报价

6、投标人在投标时提供产品彩页，彩页上要有明确的设备型号及关键参数性能描述

7、若有独立的软件系统定期免费维护，需要做接口的承担首次接口费用。

# 第五部分  招标组织程序

## 第一章 评标委员会

1、评标委员会

1.1  采购代理机构将根据《政府采购法》等法律法规的规定，通过新疆政采云平台专家库抽取评审专家依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责向采购人、采购代理机构推荐中标候选人。

1.2  评标委员会人选于开标前确定，成员名单在中标结果确定前保密。

1.3  评标委员会有关工程技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为5人的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

1.4  对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，将采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

1.5　有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（1）与投标人或者投标主要负责人有近亲关系的；

（2）与项目主管部门或者行政监督部门的人员有近亲关系的；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

招标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

1.6  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

1.7  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员（是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员），不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

1.8 如果出现有效投标供应商不足三家时，由于项目紧急，经财政部门（政府采购监督管理部门）批准，改为非招标采购方式进行采购时，依法组建本次招标的评标委员会则作为改变采购方式后谈判小组，负责改变采购方式后的谈判活动。

第二章 开标 评标和中标

1、开标

1.1　组织开标

本项目开标在招标文件规定的开标时间和地点进行，由采购代理机构项目负责人主持，投标人的授权代表参加开标会，评标委员会成员不参加开标活动。

1.2 资质审查

（1）投标人投标资格审查由采购代理机构组织，采购人在监督人的现场监督下逐一审查投标人资格是否符合招标文件规定要求。资格符合招标文件规定的投标人方可准予投标。

（2） 投标资格审查内容：详见本招标文件第二部分第二章“投标资质要求”条款。

（3） 投标人应该按照招标文件规定的时间和地点送审资格证明文件。

1.3 唱标

（1）开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后开封唱标，该报价以《开标一览表》为准，任何有选择性的报价将不予接受。

（2）开标和启封的顺序，按照递交投标文件的正顺序依次进行。

（3）开标时间截止后，提交投标文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规处理。

2、评标

2.1 评标依据

（1）评标的依据只能是采购代理机构的招标文件、投标人递交的投标文件，以及相关有效的补充、修改文件。

（2）评标应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较,招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求：1）节能产品强制采购；2）节能产品、环境标志产品优先采购；3）政府采购促进中小企业发展；4）政府采购项目支持监狱企业发展；5）政府采购信用担保。

本项目将对小型和微型企业(含监狱企业、残疾人福利性单位)产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》，则其评标价格=投标商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分*(100%-6%) +投标商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分;否则，其评标价=投标报价。

在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分*(100%-5%) +供应商报价中不属于《环境标产品政府采购清单》内的产品的价格部分:否则，其评标价=投标报价。

2.2　评标方法

（1）本次评标采用综合评分法。即投标文件能够最大限度的满足招标文件规定的各项综合评价标准且经评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，不以最低价为中标的主要依据。

（2）多家投标人提供的核心产品品牌均相同时，通过资格审查、符合性审查的投标人按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）采用综合评标法，则：综合得分相同，按报价由低向高依次排序。

评分指标分配（按100分计算，报价得分占30分，技术和商务得分占70分）

# 评 分 标 准

| 项目 |  | 分值 | 评审内容及规则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经 济 部 分 | 价格 | （国产）30 | 采用低价优先计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分，其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |  |
| 商务部分 | 标书制作 | 2 | 投标文件目录、页码指向准确，不准确的每项扣0.2分，参数偏离表中表述不准确的每项扣0.3分。参数偏离表表述与技术检验报告等印证资料不一致的一项扣1分。扣完为止。 |  |
|  | 相关业绩 | 3 | 提供投标方近三年（2018年至今）投标供应商同类或类似产品的销售业绩，每提供一项得1分，不提供不得分，最高得3分。（评审时以标书中提供中标通知书或成交通知书或合同为准，复印件、扫描件等需要加盖公章认定）。 |  |
|  | 服务能力 | 7 | - 售后服务体系完备并在本地有技术支持机构（须提供相关证明或证明材料原件或复印件加盖公章）.在昌吉相邻地州有售后服务机构的得1分、在昌吉本地有服务机构的得2分。 - 提供常用备品备件和消耗品明细及价格清单得1分，不提供不得分。备件、消耗品价格最低者得2分、次低者得1分，其他不得分。 - 3、响应招标文件中售后服务要求提供好的合理的维护维修服务方案的(质保期，维修响应时间等)，得2分，一般的得1分，不提供不得分。（评审时以提供服务承诺及相关证明材料为准）。质保服务期每增加一年加1分，质保期低于招标要求的，每少一年扣2分。 |  |
| 技术部分 | 核心参数 (*号） | （国产）10 | - 关键（核心）技术参数满足得分，不满足不得分。参数满足，正偏离一项加2分，最多加分不超过10分。 |  |
|  | 其他技术指标 | (国产) 45 | - 1、投标产品的一般技术参数全部满足招标文件要求的得45分；由专家评审，逐条确定是否达到技术参数要求，参数一项负偏离扣2分扣完为止。 - 2、投标产品鼓励先进性，所提供产品技术指标和性能（实质性）高于招标文件中技术参数和性能的可加分，每一项正偏离加1分，最多加分不超过8分。（评审时所提供产品的技术参数以参数偏离表对应技术检验报告或第三方技术支持资料为准，未提供或者不能验证相关参数的，视为负偏离，按上述第一条标准扣分） |  |
|  | 安装技术水平 | 3 | - 疆内有专门联络员（名单、缴纳社保证明）得0.5分，配备2名以上安装技术人员，得1分。设备安装技术负责人有相应安装经验（提供业绩证明）得0.5分。对仪器设备的安装调试和使用操作有培训方案，方案合理得1分。一般得0.5分。 |  |
| 其他 | 加减分项 |  | - 1、对中小微企业（含监狱企业、残疾人福利企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评标。（需提供“中小企业声明函”和提供相关证明材料。） - 2、按其他规定、不良行为需要加分、减分的。 |  |
| 总得分 |  |  | 技术参数中标注“*”或“☆”号的为关键（核心）参数 |  |

2.3  评标程序

2.3.1投标文件初审

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

（3）评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

2.3.2 投标文件的澄清

（1）为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，采购单位组建的评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购单位通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清，询标时投标人代表应对重要内容做出书面答复。

（2）重要澄清的答复应是书面的，但不得对报价、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和（或）加盖采购单位公章并作为投标文件的组成部分。

2.3.3 对投标文件的评估和比较

（1）评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评估和比较，除考虑投标价格外，应从以下方面予以评估和比较：

①投标产品配置及性能指标

②所投产品选型综合评价

③质量体系认证

④质保年限

⑤培训方案

⑥质保承诺、售后服务体系及服务情况

⑦同类品牌业绩

⑧投标函质量

⑨其它有利投标资料

（2）在评估和比较过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，应该及时向招标方和现场监督部门报告。

（4）投标人不得误导、干扰招标方的评标活动。

（5）评标一般应当在开标后当日内完成。不能在当日完成的，招标人应当提前3天通知所有投标人。

（6）在评标过程中，因有效投标不足三家使得投标明显缺乏竞争性时，按政府采购相关法规规定处理。

（7）评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

2.4. 推荐中标候选供应商。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.5  评标过程的保密

（1）开标后，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

（2）投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《政府采购法》及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

3、中标

3.1 中标确认

（1）招标方在评标结束后将评标报告送采购人，采购人根据评标报告确定的中标候选人名单，出具《定标确认书》，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）采购人或者招标方自中标人确定之日起1个工作日内，在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）上公告中标结果。

3.2 中标通知书

（1）招标结束后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》发出后因质疑或投诉引起的中标结果变更，发出的《中标通知书》将自动作废。

（2）《中标通知书》将作为签订合同的依据，一经发出即发生法律效力。

（3）中标方在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第三章 无效投标及废标

1、无效标

1.1　无效投标的概念

无效投标一般是指由于投标人所递交的单个投标文件，经审查不符合招标文件资格性、符合性的要求，从而导致评标委员会拒绝接受该投标文件。无效投标对其他投标人投标行为的有效性不直接产生影响，该招标项目可以继续进行。

1.2  有下列情况之一的投标应作无效标处理：

（1）投标截止时间过后递交的投标文件；

（2）应交未交投标保证金的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）未提供《开标一览表》的；

（5）投标文件未按照采购文件规定要求密封、签署、盖章的；

（6）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的

（7）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（8）评标过程中拒绝澄清相关事宜和问题的；

（9）投标文件不真实，有欺骗行为的；

（10）投标文件含有采购人和采购代理机构不能接受的附加条件的；

（11）不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

2、废标

2.1  废标的概念

废标一般是指由于投标人所递交的所有投标文件，经评标委员会审查，在合格投标文件的数量、投标报价、招标过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致评标委员会拒绝接受所有投标文件。废标对所有投标人的投标行为都直接产生影响，标志着该招标项目立即终止，需要重新招标或改用其他采购方式。

2.2  有下列情形之一的应予以废标：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的。

第六部分  招标结束后注意事项

## 第一章 质疑处理

1、质疑提出

1.1  投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性以书面形式对同一采购环节提出质疑。

1.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2 质疑答复

2.1 采购人或采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

2.2 对招标组织程序、招标过程有质疑的由采购代理机构负责答复，对采购需求、评标结果有质疑的由采购人负责答复。

2.3 投标人对采购人或招标方未在规定时间内作出答复的或者对质疑答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2.4  质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

第二章 签订合同

1、签订合同

1.1　中标人收到采购代理机构的《中标通知书》后30日内，按照招标文件和投标书中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、报酬、履行期限及地点和方式、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须经采购代理机构和采购人同意后，可将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

1.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

1.5采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

第三章 项目验收

1、交货、包装与组织验收

1.1采购合同及投标承诺是采购项目验收的依据，是采购人和供应商之间的权利和义务。中标供应商、采购人应按照采购合同的约定，全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。

1.2  采购人应当成立验收小组,按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时,应当按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

1.3中标供应商所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，采购人有权拒收，由中标供应商负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用

1.4货物包装应符合国家标准，以保证货物在运输过程中不受损伤。货物在运输或邮寄途中发

生毁损或丢失，由中标供应商负责。在运输途中、交货前、卸货中发生人身伤害或货物受损的，由

中标供应商负责承担。

1.5货物由中标供应商进行改装，改装后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。交货10日后，证明货物以及改装质量无任何问题，由采购人组成的验收小组签署验收书，作为付款凭据之一。如验收不合格，中标供应商应退货，预缴押金的不予退还，一切损失由中标供应商承担。

1.6验收结束后,应当出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

1.7对于采购人和使用人分离的采购项目,应当邀请实际使用人参与验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收,相关验收意见作为验收书的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目,验收时应当邀请服务对象参与并出具意见,验收结果应当向社会公告。

第七部分 投标范本格式

（投标文件标书封皮）

正（副）本

****          项目

项目编号：

投 标 文 件

采购人：

采购代理机构：新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司

投标人名称：

法定代表/被授权人：

联系电话：

地址：

## （一）投 标 函

昌吉州中医医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）:

根据贵方组织招标的　　　（项目名称）    项目招标文号，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述投标文件正本1份、副本2份。

- 投标声明函

- 法人授权委托书/法定代表人身份证明书

- 开标一览表

- 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式，金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附投标报价表中项目总价为（注明币种，  并用文字和数字表示的投标总价）。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3、投标人已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

投标人代表签字：

投 标 人 名 称：

公          章：

20 　　年　   月   　日

（二）投标声明函

昌吉州中医医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）:

关于贵方20　　年　　月　　日关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的供货和售后服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

供应商：　供应商名称　　　　　　　签字人姓名、职务：

地址：　　　　　　　　　　　　 　 授权签署本资格文件人：授权人姓名

传真：　　　　　　  　邮编：

盖章：　　　　　　　　　　　　　  电话：

- 年　月　日

（三）法定代表人身份证明书

昌吉州中医医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

# 法定代表人身份证复印件

| # 正面 | # 背面 |
| --- | --- |

法人代表签字：　　　　　　　　  联系电话：

投标人（盖公章）：

日期：20　　年　　月　　日

注：被授权人参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

## （四）法人代表授权书

本授权书声明:我（姓名）           系注册于（地区的名称）             （供应商名称）                                 的法定代表人，现授权（姓名）       为我公司被授权人，以本公司的名义参加（采购单位名称）                    （项目名称)               （文件编号）            的采购招标活动。被授权人在本次采购招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务,我均予以承认。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，被授权人无转让权,特此授权。

法人代表签字：　　　　　　　　　　　　联系电话：

被授权人签字：　　　　　　　　　　　　联系电话：

公       章：

授权日期：20　　年　　月　　日

注：法定代表人亲自参加采购活动的，可不提供此项证明文件。

# 法定代表人身份证复印件

| # 正面 | # 背面 |
| --- | --- |

# 被授权人身份证复印件

| # 正面 | # 背面 |
| --- | --- |

（五）开标一览表

项目名称：　                                       项目编号：

| 产品名称 | 制造商 | 品牌 |  |  | 数量 |  | 单价 |  | 总价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（人民币） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  | 质保期： |  |  |  |  |  |  |
| 报价总说明： |  |  |  | 质量标准： |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或被授权代理人（签字、盖章）：

日期：20　年　　月　　日

注:1、此表一式两份，一份单独密封，一份装订在投标文件里。

2、“交货期”指签订合同之日起，多少天内完成合同规定的全部工作内容。

3、投标单位如果需要对投标报价或其它内容加以说明，可在报价说明中填写；投标总报价以元为单位，小数点后保留2位。此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（六）投标报价明细表（设备、材料、系统费用及其他费用）

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | （设备、材料、系统及其他） | 品牌 | 规格型号及技术参数 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总报价（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权代理人（签字或签章）:

投标人(盖单位章):

日期：20　　年　　月　　日

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

3.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

4.合计总报价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其

它必需服务的报价。

5.上述报价包含一切由供方承担的费用。

- 备品、备件清单及维保期期满后

相关维修配件清单一览表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 备品、备件名称 | 规格型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期外的约定供货价格承诺期限 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖公章):

法定代表人或被委托授权代理人（签字或签章）:

日期：20　　年　　月　　日

注：1. 相关维修配件价格，为质量保证期期满后约定期限内，采购人如向中标单位采购配件时中标人所作出的承诺供货价。（约定期限时间由各投标人单独承诺）

2. 本表中所列价格不计入投标总价，仅供采购人选购时用。

3. 此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填

（八）技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：                         项目编号：

| 序号 | 投标产品名称 | 招标规格参数 | 投标规格参数 | 偏离 （正/无/负） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

注：投标人必须按所投产品的真实技术参数逐条对应填写（官方宣传彩图），若复制粘贴招标参数，按无效标处理。此表可延伸。

法定代表人或被委托授权代表（签字）：

日期：20　　年　　月　　日

（九）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目名称：                                            项目编号：

| 职责分工 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职务 | 在本项目中担任的岗位 | 从事类似工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被委托代理人签字:

投标人(盖单位章):

## 日期：        年    月    日

说明：包括项目实施人员、培训人员及售后服务人员。

## （十）投标人近三年类似业绩表

投标人名称（公章）：                            项目编号：         号

| 用户名称 | 项目名称 | 中标金额(万元) | 验收结果 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ……… |  |  |  |  |

此表可向下延伸。

注：投标人（仅限于投标人自己实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“中标金额”需提供中标通知书和成交合同复印件；“验收结果”需提供用户单位书面证明材料。

（十一）投标人企业（单位）类型声明函

（若有请如实填写）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

（2） 本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3） 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

3、□本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：___________   ___

日　期：____________

（十二）制造商企业（单位）类型声明函

（若有请如实填写）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位为        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖章生效。

制造商名称（盖单位章）：

投标人名称（盖单位章）：___________   ___

日　期：____________

（十三）残疾人福利性单位声明函

（若有请如实填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：_____________________________________________

附表一、采购项目验收单

| 项目名称 及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 中标(成交)供应商 |  |  |  |  |  | 采购方式 |  |  |
| 合同完 成时间 |  |  |  |  |  | 项目验 收时间 |  |  |
| 中标(成交)设备 |  |  |  |  |  |  |  | 验收情况 |
| 序号 | 设备 名称 |  | 制造商 | 数量 | 规格参数 |  |  | 是否合格 |
| 详见《中标（成交）通知书》采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 | 采购人代表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专业技术或 使用人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收监督人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目验收意见 |  |  | （是否合格） |  |  |  |  |
| 供应商意见：（是否属实） 供应商代表（签字）： 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人意见: (是否合格) 采购人公章 20 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:1.采购人自行组织验收。2.采购人视项目具体情况,应缴请纪检监察、审计、人员进行监督并在“验收监督人员”一览中签字。3.本验收单一式四联，采购人2联、采购代理机构1联、中标（成交）供应商1联。

# 附表二、采购履约保证金退付申请单

昌吉州中医医院（本项目由昌吉回族自治州卫生健康委员会组织部门集中采购）：

我公司已按合同规定对（单位）               （项目名称）  )履约完毕（采购验收单附后），本项目中标（成交）金额                元,已交纳履约保证金                元，现申请退付履约保证金,请按有关规定给予办理。

收 款  单 位：

银 行  账 号：

开户银行全称:

退付金额(大写)：

法定代表授权人：联系电话：

中标（成交）供应商公章

年  月  日

项目负责人签字： 年 月 日

履约保证金收款收据原件的粘贴处

附表三、质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

其他资料

如：保证金收据复印件