
招标文件
项目编号：2021-XBZB-01152

项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院医疗设备采购项目

委托单位（盖章）： 新疆维吾尔自治区中医医院  
采购代理（盖章）： 新疆西北招标有限公司           
2021年10月

目录
1第一部分 投标邀请


6第二部分 投标人须知


6投标人须知附表


11A  说　明


12B  招标文件


13C  投标文件的编写


18D  投标文件的递交


20E  评标程序


28F  授予合同


29G  招标失败条件


32第三部分 货物需求及技术要求


58第四部分 合同一般条款


64第五部 分合同特殊条款


641. 检验


642. 安装调试


653. 培训


654. 售后服务


665. 报价要求


67第六部分 范本格式


701、投标书


712、开标一览表


723、分项报价表


734、技术参数、功能偏离表


745、商务条款偏离表


756、法人代表授权书格式


767、法定代表人身份证明书


778、关于资格的声明函


809、制造商出具的授权函和售后服务承诺书


8110、投标人近三年在国内或本地区的销售业绩表（附采购合同、中标通知书）


8111、资质证明文件


8112、产品彩页





投标邀请

新疆维吾尔自治区中医医院医疗设备采购项目公开招标公告

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



一、项目基本情况

项目编号： 2021-XBZB-01152           
项目名称：新疆维吾尔自治区中医医院医疗设备采购项目    
采购方式：公开招标

预算金额（元）：7245000.00  
最高限价（元）：/ 

采购需求：

	包 号
	设备名称
	数量
	单位
	招标控制价（万元）
	简要规格描述
	备注

	第一包
	运动心肺测试系统
	1
	套
	 104.00 
	详见招标文件
	进口

	第二包
	多功能综合训练器
	1
	套
	9.00
	详见招标文件
	国产

	第三包
	运动康复管理系统
	1
	套
	90.00
	详见招标文件
	国产

	第四包
	心脏康复管理系统
	1
	套
	58.00
	详见招标文件
	国产

	第五包
	气囊式体外反搏装置
	4
	套
	160.00
	详见招标文件
	国产

	第六包


	自动组织脱水机
	1
	套
	 60.00 
	详见招标文件


	进口

	
	玻片打号机
	1
	套
	 15.00 
	
	国产

	
	半自动轮转式切片机
	1
	套
	 17.00 
	
	国产

	第七包
	耳鼻喉科综合治疗系统
	2
	套
	15.60
	详见招标文件
	国产

	第八包
	低频半导体激光治疗仪
	2
	套
	24.80
	详见招标文件
	国产

	第九包
	六分钟步行实验工具包
	2
	套
	25.60
	详见招标文件
	国产

	第十包
	全胸振荡排痰机
	1
	套
	4.70
	详见招标文件
	国产

	第十一包
	医用防褥疮床垫
	8
	套
	140.80
	详见招标文件
	国产


本项目不接受联合体投标
投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小企业发展（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品的政策。

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人应出具三证合一的《营业执照》副本原件；

（2）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）原件；

（3）进口产品需提供生产厂家授权书原件； 
（4）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

（5）投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http：//zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（7）本项目不允许联合体投标。

特别提示：投标人参与本项目前须在新疆政府采购网进行注册（注册网址：www.ccgp-xinjiang.gov.cn/），否则将会影响下次参与政府采购活动。

三、获取（下载）招标文件

时间：2021年10月28日至2021年11月3日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至18:30（北京时间，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼）

方式：线下获取（现场购买），售后不退。
售价（元）：200/套
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月17日11:00（北京时间）

投标地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼）
开标时间：2021年11月17日11:00（北京时间）

开标地点：新疆西北招标有限公司（乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼)
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

投标人获取采购文件时应提交的资料：

（1）三证合一的《营业执照》原件；

（2）法定代表人参加投标的，提供法定代表人居民身份证原件及法人证明书；法定代表人授权人参加投标的，提供法定代表人授权委托书（含有法人身份证和被授权人复印件）及被授权人居民身份证原件；

（3）所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）原件；

（4）进口产品需提供生产厂家授权书原件；

（5）“信用中国”、“中国执行信息公开网”、“中国政府采购网”信用查询截图；截图须体现无异常记录内容，保存完整网页截图。

说明：报名时需提供以上资质原件和复印件各一份（复印件加盖公章）

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：  新疆维吾尔自治区中医医院     
联系人： 程老师   
联系方式：0991-5883168  

2.采购代理机构信息

名 称：新疆西北招标有限公司

地 址：乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼

项目负责人：潘永华
联系人：王静、刘建新、李华、陈玉萍
联系方式：0991-5823555

第二部分 投标人须知
投标人须知附表
	序号
	内容

	说明

	1
	项目名称： 新疆维吾尔自治区中医医院医疗设备采购项目     
项目编号： 2021-XBZB-01152    

	2
	项目采购预算（人民币）：7245000.00元 
资金来源：自筹资金（已落实）

	3
	采购人名称： 新疆维吾尔自治区中医医院 

地  址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黄河路116号     

联系方式：   0991-5883168    

	4
	招标代理机构名称：新疆西北招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼
邮编：830000

电话：0991-5823555

	5
	投标保证金金额：预算价的2%

投标保证金形式：电汇，从投标人基本账户转入新疆西北招标有限公司账上。

帐户名称：新疆西北招标有限公司

帐号：107638779707

开户银行：中国银行乌鲁木齐市奇台路支行

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

注：请在开标前将保证金打款截图发至邮箱：411019373@qq.com

	6
	投标语言：中文

	7
	投标报价（人民币报价）：投标人应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价

	8
	交货日期：合同签订后30天内

	9
	付款方式：货到经甲方验收合格正常使用后支付总价款的90%，剩余货款的10%在质保期间平均到每年无息支付。

	10
	设备质保期：整机全保大于等于2年。

	投标文件的编制和递交

	11
	投标人资格标准：

①投标人应出具三证合一的《营业执照》副本原件；

②投标人应出具所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）原件；

③进口产品需提供生产厂家授权书原件； 

④法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

⑤投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http：//zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

⑥单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

⑦本项目不允许联合体投标。

	12
	投标有效期：90天（如不满足将导致废标）

	13
	投标文件：一套正本，4套副本，电子版文件1份。

	14
	投标文件以密封形式递交至：开标现场
投标文件递交截止时间：2021年 11月17 日11：00时（北京时间）

	15
	招标答疑：应于 2021年11月17日11时 00 分（北京时间）之前，逾期不接受。
答疑形式：以书面形式送至新疆西北招标有限公司，并将电子版的形式发至邮箱 .邮箱：411019373@qq.com纸质版加盖公章送至新疆西北招标有限公司

	16
	开标日期：2021年 11月17日11：00时（北京时间）
开标地点：新疆西北招标有限公司会议室（乌市伊宁路318号江西大厦9楼）

	授　予　合　同

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：招标代理服务费由中标方向新疆西北招标有限公司支付。


目录
说明
1.适用范围
2.定义
3.合格的投标人
4.投标人资格
5.投标费用
招标文件
6.招标文件构成
7.招标文件澄清
8.招标文件的修改
投标文件的编写
9.要求
10.投标语言
11.投标文件的构成
12.投标文件格式
13.投标报价
14.投标货币
15.投标人资格的证明文件
16.投标货物符合招标文件规定的技术响应文件
17.投标有效期
18.投标文件的书写要求
19.投标保证金
投标文件的递交
20.投标文件的密封与标记
21.投标截止时间
22.投标文件的修改和撤销
评标程序
23.开标
24.评标过程
25.投标文件的澄清
26.对投标文件的评标
27.评标过程的保密性
授予合同
28.合同授予标准
29.接受和拒绝任何或所有投标的权力
30.中标通知书
31.签订合同
32.招标代理标服务费
招标失败条件
A  说　明
1. 适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。
2．定义
2.1 “招标代理机构”系指新疆西北招标有限公司；
2.2 “买方”系指新疆维吾尔自治区中医医院；
2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；
2.4 “中标方”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。
3．合格的投标人
3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；
3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。
4．投标人资格(废标因素)

1）投标人应出具三证合一的《营业执照》副本原件；
2）投标人应出具所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）原件；

3）进口产品需提供生产厂家授权书原件； 
4）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

5）投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http：//zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
7）本项目不允许联合体投标。
5．投标费用
5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
B  招标文件
6．招标文件构成
6.1招标文件包括：
⑴投标邀请；
⑵投标人须知；
⑶货物需求一览表及技术规格；
⑷合同一般条款；
⑸合同特殊条款；
⑹范本格式。
6.2 招标文件以中文编写。
6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。
7．招标文件澄清
7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；
7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。
8.  招标文件的修改
8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；
8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。
C  投标文件的编写
9．要求
9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
10．投标语言
10.1投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。
11．投标文件的构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：
投标书、开标一览表、投标分项报价表；
资格证明文件；
所投设备的相关技术/证明资料；
投标保证金；
招标文件货物需求及技术规格、合同特殊条款中要求提交的文件资料。
所投设备彩页。
11.2 投标人应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。
12．投标文件格式
12.1 投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。
13．投标报价
13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。
13.2 投标报价应注意下列要求：
13.2.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；
13.2.2招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；
13.2.3国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。
13.3算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：
13.3.1当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；
13.3.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
13.3.3当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。
13.3.4按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币
14.1人民币报价。
15．投标人的证明文件：
投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）
1）投标人应出具三证合一的《营业执照》副本原件；
2）投标人应出具所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）原件；

3）进口产品需提供生产厂家授权书原件； 

4）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

5）投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http：//zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

6)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

7）本项目不允许联合体投标。
注：（1）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。

16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件
16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件为文字资料、产品彩页和数据，并提供：
（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；
（2）货物主要部件的详细资料；
（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；
（4）规格、技术参数偏离表（见附件）。

（5）国产投标产品需附检测报告。

（6）未按要求提供资料或提供资料不完整、对招标要求未作出实质性响应，予以废标处理。

（7）技术偏离表与投标人所提供的技术资料参数不符情况视为虚假应标，予以废标处理，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期
17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。
18．投标文件的书写要求。
18.1 投标文件须打印胶装，活页装订不予评审。
18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。
18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。
18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。
18.5投标文件的份数：一式5份。正本1份，副本4份，电子版1份。
19．投标保证金
19.1投标人按照预算价的2%，于投标截止时间前三日向招标代理机构交纳投标保证金。
19.2 本次招标可接受电汇作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
19.3投标保证金的退还时间：
19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

19.3.2最迟应当在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。
19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。
19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：
19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；
19.5.2中标方在规定期限内未能：
19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；
19.5.2.2按本须知第32条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。
D  投标文件的递交
20. 投标文件的密封与标记
20.1 投标人应将投标文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2供应商应将填好的开标一览表与电子版投标文件单独密封一份在信袋内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信袋上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。

 20.3投标文件袋上应写明：
招标机构：新疆西北招标有限公司
项目名称：
项目编号：
包号（如有）：
注明“开标前不得启封”

投标单位名称：
20.4为方便开标唱标，投标人须将开标一览表单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

20.5招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。
21. 投标截止时间
21.1 投标文件的递交供应商必须在《投标须知前附表》中规定的时间之前将投标文件送达到规定的地点。

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。

E  评标程序
23．开标
23.1开标后，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，投标人须单独提供以下证件原件，如缺项将导致废标。
资格审查含：
1）投标人应出具三证合一的《营业执照》副本原件；
2）投标人应出具所投产品属于第二类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械经营备案凭证（或医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）；所投产品属于第三类医疗器械的，还需提供有效的行政主管部门颁发的医疗器械生产许可证（或医疗器械经营许可证或其他医疗器械生产经营许可证明文件）原件；

3）进口产品需提供生产厂家授权书原件； 
4）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证原件；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证原件；

5）投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http：//zxgk.court.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章的原件，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

6）本项目不允许联合体投标。
23.2本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.3宣布投标文件开启顺序。

23.4开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.5评标原则在开标会议上宣布。

23.6 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
23.8 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
23.9对评标委员会成员要求评标纪律
23.9.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。
23.9.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。
23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。
23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。
24．评标过程
24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将对投标人提供的投标文件的符合性进行审查。如果投标人符合性审查未通过，其投标将被拒绝。符合性审查内容含：

1）供应商是否交纳投标保证金；
2）供应商资格证明文件是否满足招标文件要求；
3）投标文件是否按照招标文件规定要求密封、签署、盖章；
4）供应商的报价未超过采购预算；
5）供应商是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；
6）投标文件的有效性、完整性是否响应招标文件要求，是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表
	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	供应商1
	供应商2
	供应商3

	1
	供应商交纳投标保证金；
	
	
	

	2
	供应商资格证明文件满足招标文件要求；
	
	
	

	3
	投标文件按照招标文件规定要求密封、签署、盖章；
	
	
	

	4
	供应商的报价未超过采购预算；
	
	
	

	5
	供应商符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	

	6
	投标文件的有效性、完整性响应招标文件要求，对招标文件的实质性要求作出响应。
	
	
	

	7
	评审结果：
	
	
	


备注：

1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。
24.4评标委员会确定每一个通过符合性审查的投标人进行详细评审。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素（售后、业绩及信誉情况）占70分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。详细评分标准如下：

价格部分（30分）

（一）价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。
（二）评审优惠内容及价格扣除：

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

（三）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业报价给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位是指投标企业及其所投产品的制造商均为小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理
	评分因素
	分值
	内容

	技术因素

（50分）
	技术符合程度（35分）
	标注“*”的参数为关键参数，按每项7分抵扣，扣完为止；未标注“*”的参数为一般参数，如不满足，按每项5分抵扣，扣完为止。

注：标注“*”与未标注“*”技术参数，投标时提供对应的证明材料（证明材料可以为厂家截图或者是厂家出具的对应产品的白皮书或说明书，也可以是第三方检测机构出具的对应的检测报告，参数中若有具体要求的按其要求），若未提供有效证明材料则该参数将被视为负偏离。

	
	产品性能质量及安全可靠性（5分）
	所投产品运行稳定，不存在质量问题，未发生过召回事件，使用记录良好得5分（需提供承诺函，未提供不得分）；偶有故障发生或发生过召回事件得2分，经常发生故障或发生过多次召回事件得0分。

	
	可操作、可维护性（4分）
	以利于临床工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②便于用户临床使用，③操作简便，④便于维护。以上符合一项得1分，不符合不得分。

	
	投标设备的运行成本（5分）
	根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（供应商需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。

所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低得3分，项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件件表内价格收取费用（提供承诺函得2分，未提供不得分）

	
	其它技术因素（1分）
	其他有利于临床工作需求的优惠条件得1分，满足临床工作的得0.5分，不利于不得分。

	商务因素

（20分）
	业绩（6分）
	投标人进三年（2018年10月至今）以来全国性的非特定行业的类似项目成功案例， 最多提供6 个，提供中标通知书或销售合同证明材料并加盖投标单位公章， 1份业绩得 1 分， 最高得分为 6 分。

	
	优惠条款

（2分）
	有实质性优于招标文件要求的条款，如交货期、质保期、付款方式、完善可行的应急措施等，每项得0.5分，最高得2分。

	
	售后服务体系

（8分）


	具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（1分）；

生产厂家在本地设有售后服务机构（2分），拥有完善的售后服务保障体系（2分），设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持（2分），设有备件仓库保证常规配件供应（1分）；

附相应证明材料，否则不得分。

	
	售后服务承诺（2分）
	故障处理方案及培训计划：由供应商根据医院实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。每存在一处缺陷扣0.5分，未提供不得分。

	
	综合因素

（2分）
	投标文件编制完整、有详细目录并且对应页码准确、产品宣传的客观、技术参数响应的真实性、投标报价合理的，得2分，上述情况每有一项不满足，扣1分，扣完为止。


商务技术部分（70分）

说明：评委对各投标人商务、技术内容量化打分时，合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。

27．评标过程的保密性
27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。

F  授予合同
28．合同授予标准
28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。
28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力
29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书
30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。
31．签订合同
31.1 投标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与买方签订合同。买方和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标方拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。
31.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。
32．招标代理服务费
32.1中标方须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

32.1.1招标代理服务费支付标准按照国家取费标准计取；

32.1.2在宣布中标后一周内，中标方须按规定的标准以现金或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

G  招标失败条件
33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
34.因重大变故，采购任务取消的；
35.招标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；
36.最终报价均超过采购预算的；
37.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；
质疑处理
1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标公司提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
2质疑必须以参加投标供应商法定代表人或授权委托人（被授权人）（投标文件中所确定的）原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）招标公司有权不予受理。
3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
4质疑函应当包括下列内容：
4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
4.2具体的质疑事项及明确的请求；
4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
4.4提起质疑的日期；
4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购中心提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
5招标公司收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，招标公司将告知质疑人进行补正。
6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，招标公司有权不予受理。
7对于内容、格式符合规定的质疑函，招标公司应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
8投标人提出书面质疑必须有理、有据，提供必要的证明材料，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。
9质疑接受联系人：新疆西北招标有限公司
联系人：王静 刘建新
联系电话：0991-5823555
第三部分 货物需求及技术要求

第一包：肺测试仪
具有ISO9001国际认证、  ISO13485认证
具有永久使用双向数字涡轮式流量表；流量范围：≥0.3-20L/S；分辨力:4ml±0.1ml；通气量范围：5-300升/分钟；精确度:+3%；阻力:在流速为12L/S时,≤0.7cmH20s/L
具有氧传感器:顺磁气体分析器–长期使用，无耗材，不用定期更换；范围:0–100%O2；反应时间:<120毫秒；精确度：+0.03%
具有二氧化碳传感器:红外数字式,永久性；范围:0-10%；反应时间:<120毫秒；精确度:+0.03%
气体采样:每次一口气呼吸过程中均进行呼出气干燥,采用NAFION管进行
具有环境传感器:温度范围:0-50ºC；气压范围:400-800mmHg；湿度范围:0-100%；精确度:+0.003%
软件功能具备：受检者数据管理；以图表方式重现数据；测试期间实时数据显示；实时显示检测期间的FVC,SVC,ERGO图形及报表；在试验及负荷期间的流量—容积环，在FVC上；具有   中文操作系统、中国人预计值、病人数据管理管统、预计値和实测值的自动比较功能。可以和心脏康复管理系统兼容对接，智能一体化，出电子病历。
配备立式运动功率单车：可以与运动心肺功能测试系统同步测试；≥10个自定义的功率方案；≥5个预先确定方案；用户可自定义运动方案；多种心脏康复的运动方案；负荷范围20-990；负荷梯度：5；动态血压检测。
具备无线遥测十二导联运动心电测试：具有独立的     医疗器械注册证。可以与运动心肺功能测试系统同步测试。具备电脑测试软件，可与电脑相连接，同步测试及作数据传输处理。可通过软件与计算机连接建立系统工作站。带USB接口，可连接打印机，打印测试报告。导联线标准：AHA或IEC；电极数量≥10个；采用数字无线遥测电技术。
具备六分钟步行运动测试仪模块：具有独立的医疗器械注册证。软件数据库可与多功能肺测试仪数据互通，可分析六分钟运动测试结果与肺功能测试结果；主机为便携式设计，自带液晶显示屏，没有任何连接线。可佩戴在测试者身上自由步行运动，在步行及运动过程中进行运动心肺测试。利用面罩在步行运动过程中测量分钟通气量（VE），呼吸模式，呼吸储备（BR）和通气限制；评估动态过度通气，吸气容量测试；心率，脉氧监测等；适合6岁以上儿童进行运动心肺功能测试；
配有3升校正筒进行质量控制。
测量项目：运动心肺功能测定，无氧阈测定，机体耗氧量VO2，机体二氧化碳产量VCO2，一口气呼吸数据分析，心率，无创心排量，血氧饱和度，测试数据平滑处理，动态血压检测，分钟步行运动测试，营养代谢。
运动心肺功能测定：VO2、VCO2、VE、TI、TE、Ttot、Vt、FetO2、FetCO2、R、VE、FeO2、FeCO2、VD/Vt、PaCO2、P（a-et）CO2、PAO2、VE/VO2、VO2/HR、VO2/kg、BP、O2PLUSE、WATT、RQ、AT、MET、BR、VEmax、VO2@AT、VEmax、Rfmax、BR、Vtmax、REE………
无氧阈测定：AT
心率及无创心排量：HR、HRmax等
标准预计值(经过ATS和ERS鉴定): VEmax, VO2@AT, VEmax, Rfmax, HRmax, BR, HRR, VO2/HRmax, Vtmax, REE
耗氧量测试：VO2、VO2max、VO2/HRmax……
动态血压：BP
血氧饱和度：SPO2
十二导联运动心电测试：I, II, III, aVR, AVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6
6分钟步行及运动测试：Distance(m), 6MWW(kg*m), SpO2(%), HR(%), T88(≤88%)(mm:ss), T(△SpO2≥4%)(mm:ss), VE(L/min), RF(1/min), BR(%), lc(L), SBp(mmHg), DBp(mmHg), BorgDyspnea(x.x), BorgFatigue(x.x)
 升级功能：A.可在原主机内，直接插板升级肺弥散功能测试、残气功能测试、体描模块。B.升级功能成本低，并非额外购置独立操作模块，与主机为一体化设备。
第二包：多功能综合训练器（阻抗设备）参数

一、胸推/划船训练器
1、具有胸推和划船训练双重功能，前推锻炼胸部和手臂肌群、后拉锻炼背部和三角肌等肌群。

2、L形弯曲式把手设计。

3、全尺寸背垫和头垫支撑。
二、肩推/高拉训练器
1、主要锻炼三角肌和背阔肌，辅助训练斜方肌和二头肌的多功能产品。锻炼者在选择合适阻力后，通过向上推或下拉把手，使得肩部与背部肌肉得到有效锻炼。

2、具有肩推和高拉训练双重功能，肩推锻炼三角肌和斜方肌等肌群、高拉锻炼背阔肌和二头肌等肌群。

3、双位置把手设计。

4、全尺寸背垫和头垫支撑。
三、二头肌/三头肌训练器

1、主要锻炼二头肌和三头肌的双功能产品。锻炼者在选择合适阻力后，通过向上拉或下压把手，使得二头肌和三头肌得到有效锻炼。

2、具有二头肌和三头肌训练双重功能，上拉锻炼二头肌等肌群、下压锻炼三头肌等肌群。

3、适合不同肩宽人群使用。

4、阻力调节方便，训练位即可完成阻力调节。
四、夹胸/扩胸训练器

1、主要锻炼胸大肌和背阔肌的双功能产品，辅助训练手臂肌群。锻炼者在选择合适阻力后，通过推动或拉动把手，使得胸大肌和背阔肌等肌群得到有效锻炼。

2、具有夹胸和扩胸训练双重功能，内收锻炼胸部肌群、外扩锻炼背部肌群。

3、全尺寸背垫和头垫支撑。

五、踢腿/勾腿训练器

1、主要锻炼股四头肌和腘绳肌的双功能产品。锻炼者在选择合适阻力后，通过踢腿或者勾腿，使得股四头肌和腘绳肌等肌群得到有效锻炼。

2、具有踢腿和勾腿训练双重功能，前踢锻炼股四头肌、后勾锻炼腘绳肌。

3、阻力调节方便，训练位即可完成阻力调节。

4、全尺寸背垫和头垫支撑。
六、拉伸训练器

1、运动前后进行拉伸运动的专业器械，依照训练指南的专业指导，可对全身肌肉进行有效地拉伸，增强运动效果。

2、训练指南清晰明确，可提供全身肌群拉伸指导。

3、多位置握把与绷带，可满足不同柔韧性使用者需求。

4、加厚坐垫和滚轴，可提供舒适的训练体验。
七、背部/腹肌训练器

1、主要锻炼锻炼腹直肌、腹外斜肌和竖脊肌的双功能产品。锻炼者在选择合适阻力后，双手放置于握把处，通过腹部收缩腹部或背部后挺使得腹部和背部肌群得到有效锻炼。

2、具有背部和腹部训练双重功能，前屈锻炼腹直肌、腹外斜肌，后伸锻炼竖脊肌。

3、阻力调节方便，训练位即可完成阻力调节。

4、脚部和背部滚轴设计，可有效提供下肢和背部支撑，在保障运动安全的同时，兼顾发力的准确性，提高训练效果。
八、分腿/夹腿训练器

1、主要锻炼大腿内收、外展肌群的双功能产品。锻炼者在选择合适阻力后，双手放置于握把处，通过大腿外展和内收使得大腿内外侧肌群得到有效锻炼。

2、具有分腿和夹腿训练双重功能，分腿锻炼大腿外侧肌群、夹腿锻炼大腿内侧肌群。

3、阻力调节方便，训练位即可完成阻力调节。

4、脚部固定垫设计，可确保腿部在训练时，平稳发力，提高训练效果。
九、蹬腿/提踵训练器

1、主要锻炼大腿蹬腿和小腿提踵的双功能产品。锻炼者在选择合适阻力后，双手放置于握把处，通过大腿蹬伸前踏板使得大腿肌群得到有效锻炼；在大腿伸展后，前脚掌踏在踏板下沿台阶上，通过前脚掌蹬伸台阶锻炼小腿肌群。

2、具有蹬腿和提踵训练双重功能，蹬腿锻炼大腿肌群，提踵锻炼小腿肌群。

3、阻力调节方便，训练位即可完成阻力调节。

4、宽大的脚踏板设计，可满足不同锻炼者均可找到最佳的训练位置。
第三包：运动康复管理系统招标参数

基本功能
1
用于管理病人的个人信息、运动方案以及运动前后的一些操作；
2
该部分用于显示排队列表和各个设备的状态，包括空闲中、运行中；
实时监护患者训练情况，包括心电、血压、血氧、训练阶段、训练强度、转速、速度、坡度等信息；
3
该部分用于显示排队中、运动中、运动结束的病人信息，并且可以进行撤销排队操作；
4
该部分用于记录患者运动前后检查，并且可以进行编辑；
5
该部分用于显示患者运动记录的列表，并且可以查看某条记录的详情；
6
该部分用于新增或编辑心电设备；
7
可提供计算机辅助制定训练方案，简化康复师制定处方的决策，并提供方案保存成模板，方便后续使用和学习；
8
 提供运动训练方案小助手，一步步协助康复师制定个性化精准运动方案；
9
可为不同用户设定个性化运动处方，并且提供多种运动处方训练模板，包括：恒定功率控制模式、间歇性训练模式、恒定心率模式、6分钟步行试验模式自定义模式等多种训练模式，也提供国外著名的心康中心的训练方案，如梅奥的训练方案，支持评估方案的定制，如RAMP、BRUCE方案；支持阻抗运动方案；
10
该部分用于查看或打印患者的运动报告；
11
 自动调整根据训练者的心率自动调整运动器械的功率；
12
通过预设目标心率等生理参数：可设置训练中的最大心率、血氧等监测参数，训练过程中，超出设定数值时，软件可报警提醒、进入恢复阶段或停止训练中控台可以实时监护并报警；
13
支持WIFI、4G、蓝牙连接；
14
运动处方有氧运动训练、阻抗训练、平衡训练、柔韧训练、平衡训练；
15
 运动技能管理库含上百种运动训练动作图及动作指导；
16
覆盖的适应症包含但不限于冠心病（PCI、心梗、搭桥、稳定心绞痛）、先心病、稳定型慢性心力衰竭、瓣膜置换、心脏移植；
17 支持多种有氧设备，包括跑步机、踏车等运动设备；
18 支持多种遥测监护设备，包括单导联监护到12导联心电监护，支持整合的多参数监护设备（含心电、血压、血氧)；
19 数据自动上传对接后台心脏康复数据库；
有氧设备参数要求
一、卧式踏车

阻力类型：微处理器控制的电磁涡流阻力系统。
(2）负荷准确度：10-999瓦o最小可达1瓦递增。50W-400W, 允差±2%；
转速范围：30-130转/分，允差±1转/分。
（4）座椅位置可调节，座椅前后最大调节距离：≥210mm,允差±30mm。
最大可承重≥200公斤。
(6)显示屏有以下指标显示:负荷，转速，时间等。
(7)按键:轻触式开关按键。
（8）有医疗器械注册证
立式踏车
阻力类型：微处理器控制的电磁涡流阻力系统。
(2）负荷准确度：10 - 999瓦。最小可达1瓦递增。50W-400W, 允差士 2%；
转速范围：30 - 130转/分，允差±1转/分。
(4)座椅位置可调节，车座升降最大调节高度≥280mm，允差±30mm。
最大可承重≥160公斤。
显示屏有以下指标显示：负荷，转速，时间等。
(7)按键：轻触式开关按键。
（8）有医疗器械注册证
第四包：心脏康复管理系统

1、功能要求 
（一）主体功能 
 患者管理：管理心脏康复中心的患者（新建、修改、归档）

康复技能库：提供多种康复技能，包括徒手训练动作、弹力带训练动作、柔韧动作、平衡动作、呼吸肌训练动作等

 报告中心：提供心脏康复相关的数据汇总报告，包括但不局限于：患者基本信息、心肺评估数据、量表评估数据、实验室检查信息信息、六分钟步行试验结果统计

 物联网数据对接，支持医疗设备的数据抓取，包括但不局限于：运动心肺、人体成分、动态血压、动脉硬化、多参数监护、有氧运动设备、体外反搏等
 提供网格化心脏康复部署支持，上下级转诊，信息共享，运动处方和心肺评测报告实现无线传输
后台管理：提供不同角色的定义和相关的权限设置、病区定义

系统详细功能 

1、患者诊疗信息功能
1.1 可提供患者的病史采集，包括但不局限于心血管、脑血管、肺部疾病等
1.2 可采集患者的生活习惯，包括但不局限于运动习惯、饮食习惯、烟酒摄入情况等
1.3 可采集患者的用药史、过敏史、主诉等信息
1.4 可记录患者的手术信息，包括但不局限于病变血管、支架、搭桥信息、冠脉狭窄信息等
1.5 可记录患者的基本体格检查信息，包括但不局限于身高、体重、腰臀比、体脂率、和视扣触听等
1.6 可记录实验室检查信息，包括血常规、血脂、甲肝、尿常规、肌钙蛋白、生化检查等
1.7 可记录影像学检查信息，包括冠脉CT、超声心动等
1.8 提供结构化信息存储，方便后续医院基于数据进行科研
1.9 支持医生自定义患者分类，方便医生搜索患者
2、运动心肺数据管理功能
2.1 具备运动心肺功能评定功能，支持对于运动心肺的数据分析和评估模型管理，智能判读并出具评定结果和报告
2.2 具备运动心肺提供标准化操作导航，指导操作人员一步步按照标准完成运动心肺的准备和各项操作直到报告打印
2.3 可支持多家心肺评估标准，如梅奥心肺评估标准
2.4 可支持运动心电平板的数据采集和报告
3、六分钟步行试验功能
3.1 六分钟步行试验，提供集成的六分钟步行试验包，可自动计步、计圈，并记录过程中各项数据，包括但不局限于心率、血氧、血压、心电异常、MET、提供心率变异分析。
3.2 生理参数监护包括，动态多参数监测设备（心电、血压、血氧），可支持单独心电。
3.3 支持十二导联心电监护
3.4 数据自动上传对接后台心脏康复数据库
4、量表评估功能
4.1 具备多种医学量表的评估功能，包括但不局限于SF36、IPAQ、GAD7、PHQ9、PSQI、MMSE、FTND、心脏餐盘量表等，支持社会心理评定，包括但不局限于压力处理能力评定量表、心境障碍问卷、霍兰德职业兴趣理论等
4.2 具备智能计算量表得分功能，可支持医院添加更多量表
4.3 具备移动设备进行量表评测功能
5、徒手评估功能
5.1 具备常用的徒手评估功能，包括肌力评定、柔韧评定、平衡评定等
5.2 具备移动设备完成徒手评定，方便医护人员使用
6、康复中心运动治疗功能

6.1 具备术后的康复方案制定功能
6.2 具备药物治疗方案功能，包括中药方剂的治疗方案
6.3 具备术后康复模板并基于模板的康复方案定制功能
6.4 具备基于心肺功能结果的运动处方制定功能
6.5 具备基于六分钟步行试验结果的运动处方制定功能
6.6 具备其他常用运动处方制定方法功能，如心率储备法、最大心率法等，方便通过不同方式计算、设定运动处方
6.7 可支持康复师在运动处方基础上对于处方的进一步细化，并制定康复训练方案，方案可以保存成医院自有方案
6.8 可提供快速组合产生训练方案，包括有氧、阻抗、徒手、柔韧、弹力带、平衡、呼吸等
6.9 可提供心理治疗方案，包括药物治疗、呼吸松弛疗法等
6.10 可提供营养处方，并根据患者诊断提供常用的食物建议；可提供基于食物交换份法的营养方案制定，制定目标热量份数，并分解到碳水化合物、蛋白质、脂肪三大营养素，进一步分解到谷薯类、水果类、蔬菜类、油脂、肉蛋奶等，再分配到三餐和加餐，给予患者精确的指导
6.11 可提供戒烟处方，包括药物治疗方案、和患教方案
6.12 提供疾病相关的危险因素的汇总和疾病预防的应对策略，方便医生对于患者进行管理
7、远程居家治疗功能：提供居家康复方案的制定并推送患者手机，可打印详细居家计划指导
8、康复进展报告功能

8.1 提供患者多次的数据对比报告，如康复前、康复后的量表结果对比、检验检查数据对比、运动耐量数据对比。
8.2 对多次训练数据进行对比，呈现训练进展。
8.3 支持个性化处方的记录和对比报告。

第五包：气囊式体外反搏装置

1.压力部分 
1.1. 在心率为 80bpm 时，最大工作压力值符合国标。
1.2. 实际工作压力与设定工作压力的误差：±2kPa。
2.脉搏部分 
2.1. 脉搏血氧部分符合YY0784的要求。 
2.2. 血氧饱和度波形增益调节范围：1～32。 
3.心电部分 
3.1. 心率测量和显示范围：35bpm～165bpm，测量误差:±2bpm。
3.2. 心电波形增益调节范围：1～32。 
3.3. 患者电缆、所有的内部电路和输出显示等部分产生的噪声≤30μV(p-v)。
3.4. 心电模块通过国家标准认可（提供检测报告）
4.软件部分 
4.1. 界面显示心率、心率增益、血氧、峰值比、电磁阀充排气状态等。 
4.2. 序贯模式手动可调。
4.3. 具有演示模式功能。 
4.4. 治疗时间设置范围：1min～60min；设置步进：1min-5min
4.5. 配备《病员信息管理软件》，数据库存储治疗者心电、血氧、治疗压力等数据，可增加数据回放功能。 
5.机械部分 
5.1. 具备反搏装置充排气阀，电磁阀响应时间≤50ms。
5.2. 采用体外反搏装置专用外囊套与气囊袋组合的囊套。 
5.3  气囊能承受 59kPa 的压力，保压10s，不破损，且其压降应≤5kPa。
6.安全部分 
6.1. 反搏装置正常工作时，反搏装置对触发波以外的波形不响应反搏。 
6.2. 反搏装置在心率低于 40bpm 或高于 120bpm 时可自动停止反搏。 
6.3. 早搏能触发反搏装置排气。 
6.4. 反搏装置正常工作时，当工作压力大于 59kPa 时，有压力泄气功能。 
6.5. 采用 ≥15寸触控平板电脑。 
6.6. 采用    隔离变压器，将电源与用电回路作电气上的全隔离。 
6.7. 采用谐波专用滤波器，有效控制谐波危害、降耗。 
7.压缩机
7.1. 压缩机最大流量：≥30m³/h。 
8.其它
8.2. 通过 NMPA 注册、CE 认证。
第六包：自动组织脱水机、玻片打号机、轮转式切片机

自动组织脱水机
1、产品参数要求：
1.1、允许进口，通过FDA、CE、SFDA认证，获得ISO13485、ISO9001、TUV认证。
1.2、通量：≥300包埋盒
1.3、试剂缸和蜡缸容量：≥4L
1.4、蜡缸温度：40-65℃，温度恒定              。
1.5、脱水缸温度：室温或35-55℃（脱水），50-65℃（清洗），冬季脱水不需要延长时间，配合磁力搅拌器，均匀稳定，快速脱水。
1.6、 脱水缸压力范围：-70—+35kPa，对于＞５ｍｍ组织也能充分脱水，对于较致密的，难脱水的组织也能很好实现高质量脱水效果。
1.7、试剂瓶：10个
1.8、废液瓶：1个
1.9、清洗瓶：3个
1.10、 蜡缸：3个
1.11、*具备试剂管理系统RMS
1.12、根据处理的包埋盒数量、试剂使用的天数或者脱水次数来设定试剂和石蜡的使用寿命。
1.13、机器自动计数，到达阈值后会自动提示。
1.14、试剂会自动按照“新鲜”程度排序并使用（从而节约试剂成本减轻工作程序）
1.15、有效防止试剂的传递污染：    液路和气路不窜液，保证脱水质量       。
1.16、互相独立的液体和气体通路,并可通过独特设计的冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶（杜绝气体挥发造成科室污染）
1.17、≥4种清洗程序满足不同应用
1.18、排放功能：真空－自然排干－加压
1.19、*试剂相容性检测－按照相容性分组。
1.20、预检测功能－测试阀门和泵是否处于正常状态。
1.21、光学传感器感知最低和最高液平面 
1.22、≥2级密码保护
1.23、断电保护功能：仪器自动记录断电时信息，继续完成中断的程序    ；
1.24、彩色触摸屏进行控制 
1.25、*全中文操作系统，能进行文件编辑，更适合中国客户的使用 
1.26具有预检测功能,可以在正式启动程序之前及时发现潜在的故障。 
1.27、*外接灌注和排放功能            
1.28具备较短程序的精确温控和试剂搅拌                     。 
1.29 具备石蜡清洁程序         。
1.30、所有的试剂缸均可拆卸清洗。
1.31、≥14个自定义脱水程序，≥4个清洗程序，拥有站点运行及智能运行两种（使用智能运行模式， 无需更换试剂，只用更换各试剂组分中的一个，即可执行脱水）。
玻片打号机参数
一
功能及性能参数
*1
采用激光打印，无需色带或者墨盒等专用打印耗材
2
打印内容可任意指定及排版，支持汉字，英文，数字，符号，二维码
3
字段可选择性编入二维码
4
要求占地面积≤15*45cm，台式桌面放置
5
可清晰打印≤2.5*2.5mm尺寸的汉字
6
打印出的二维码能可靠扫描
*7
一台机器可通过模块换装，实现玻片与包埋盒打印切换
8
打印在玻片上的字迹耐常规有机试剂，耐刮擦
9
打印速度：每分钟≥15个
10
打印软件中展示当前打印模板示意图形，方便确认
11
打印软件可实现批量打印和单独打印
12
打印软件可自定义打印字段名称及排布顺序
13
具有任务重复生成提示，避免出错
14
打印软件展示任务信息表，包括打印内容及完成状态
15
可以查看打印历史，导出历史表格文件
16
可与医院的HIS或LIS系统联接
*17
打印区域有效遮蔽，避免激光辐射
二
配置要求
1
打号机主机1台
2
载玻片模块1件
3
储片盒1个
4
收纳槽1个
5
USB转串口线1根
6
电源线1根
7
使用说明书1本
轮转式切片机
1、产品性能参数：
1.1、切片方式：半自动轮转，半电动轮转式切片机，带低维护无后冲精确切片进样系统，带步进电机。主机带有独立控制面板、带开关选择的可编程回缩功能、符合人机工程学位置的独特侧向粗修轮(用户可选择转动方向)，无样品定位或其他附件，230 V AC，50Hz。 
1.2、切片厚度：0.50-100μm 设置值： 
1.2.1、0.5–5.0µm，0.5µm 增幅 
1.2.2、5.0–20.0µm，1.0µm 增幅 
1.2.3、20.0–60.0µm，5.0µm 增幅 
1.2.4、60.0–100.0µm，10.0µm 增幅 
1.3、修块厚度：1-600µm。可独立地选择和设置修片和切片厚度设置。 
设置值： 
1.3.1、1.0–10.0µm，1.0µm 增幅 
1.3.2、10.0 –20.0µm，2.0µm 增幅 
1.3.3、20.0–50.0µm，5.0µm 增幅 
1.3.4、50.0–100.0µm，10.0µm 增幅 
1.3.5、100.0–600.0µm，50.0µm 增幅 
1.4、水平进样、垂直冲程机构以交叉滚轮轴承为基础。水平进样幅度：≥24mm±1mm。 
1.5、垂直样品行程：≥70mm±1mm。无回缩时的最大切片高度 无样品定位时为65mm；有回缩时的最大切片高度≥60mm。 
1.6、手动切片模式中的静音样品回缩：5-100μm，可关闭。 
1.7、电动粗进速度：电动粗进 
1.7.1、慢速前进、后退按钮≥300µm/s 
1.7.2、快速前进≥800µm/s 
1.7.3、快速后退(快速一键回退)≥1800µm/s 
1.8、转动顺滑的手轮有两种手动切片模式：半刀模式和全手轮旋转的传统手动切片模式。 
1.9、*手轮为弹簧原理平衡系统，手轮平滑，减轻用户的疲劳。用户可调的独特力平衡系统，带有弹簧力补偿，可提供两大优势： 
1.9.1、可根据样品/样品夹重量灵活地调整弹簧力，消除了样本头掉入刀中的风险； 
1.9.2、轮中无需放置配重块。 
1.10、*二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片。二合一刀架：侧向移动功能 左右移动距离≥3 个位置；刀架底座移动距离：前后移动距离：±24mm，可以与同品牌冰冻切片机刀架互换通用。
1.11、大型标准夹的最大样品块尺寸(HxWxD)：≥55x50x30mm； 超大型包埋盒夹的最大样品块尺寸(HxWxD)：≥68x48x15mm。 
1.12、独立的控制面板，图形化按钮设计有效控制所有重要操作。所有重要控件均位于一个可调倾斜度的用户友好型独立控制面板上，可实现人机工学操作。
1.13、*个性化的小手轮，用户可自定义顺时针及逆时针转动方向。控制面板上的独特半刀模式功能，用于快速修片。手轮可前后短距离调整，无需禁用回缩。每次旋转变动都会被电子设备检测到，并自动将其转换成样品的前进或回缩移动，无需影响切片的色带。 
1.14、带 0 位的样本定位系统，可 X/Y 轴调节，8 度水平定位样本。
1.15、废屑槽可拆卸，具有抗静电功能和磁力吸附功能，方便清洁废屑。 
1.16、具备储物盘功能，方便放置常用工具；顶部表面区域大，可放置需要平整表面的样品。可拆卸式顶部储物盘可存放切片工具，防止物品掉落。 
1.17、刀架带有护手，确保操作者安全。 
1.18、具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长。 
1.19、*手轮有≥2 个独立的安全锁定系统。 
1.20、快速转换样本夹，可单手操作。高效、快速的样品更换： 
1.20.1、通过使用用户可编程的记忆位置； 
1.20.2、样本头从前向后快速一键回退功能在 11-15 秒内完成。 
1.21、粗修时具备快速回缩和位置记忆功能，实现快速修片。 
1.22、带有开启/关闭功能的可编程样品回缩系统。 
1.23、*两种小手轮运行模式：步进和连续。样本头的电动水平移动可通过两种方式进行： 
1.23.1、使用控制面板上的粗进按钮，每个方向可以两种速度在连续或步进模式下进样； 
1.23.2、粗修轮的位置符合人机工程学原理，其独特的设计可以让用户通过粗修进给方向更改选择喜欢的转动方向。 
1.24、可归零的切片以及厚度计数功能。 
1.25、视觉/声音信号显示剩余进样和前、后行程限制。仪器正面指 
示重要的操作信息： 
1.25.1、修片或切片厚度； 
1.25.2、样品回缩(回缩)； 
1.25.3、手轮/样本头锁定功能(锁定)； 
1.25.4、带复位功能的切片计数和切片总厚度。 
2、售后服务要求：
2.1、安装培训：到采购方指定地点免费安装、调试、人员培训，直到能独立操作。
2.2、售后服务机构：厂家在省内有直属的售后服务机构或售后服务授权服务商。
2.3、*服务响应：生产厂家在新疆常驻销售人员、技术应用、售后工程师等，提供2020年6个月以上社保缴纳证明、联系方式等相关证明材料，2小时内响应，24小时到位服务。如不能解决处理的，应为用户提供同类型的应急代用机;如相同的事故出现两次将无偿更换新机或者退货。
2.4、投标商需要具备经过厂家培训认证合格的专职售后维修工程师。
2.5、质保期：整机质保1年，在保修期内,卖方需提供免费的维修及零配件更换，在保修期内因产品质量问题造成的损失，供应商应予以承担；终身免费维护，保证配件10年以上供应期。
2.6、新疆常备备品、备件库房。
第七包：耳鼻喉科综合诊疗台参数
一、耳鼻喉诊疗台：

大理石台面：尺寸：810*525*130(mm)表面有不变色的刚硬亮丽涂层，防渗透，便于清洁；仪器尺寸：810*720*770(mm)

排污系统：自动监测污液.污物瓶2500ml.人工排污
喷雾枪：2直1弯，流量3～9ml/min，喷雾锥角不小于20度, 手感好，喷雾效果好，无滴水现象，不易堵塞
吸引枪：负压值在-0.02—-0.07MPa,吸力范围可调,配有不同管径的吸管
照明灯：12V 50W，360°旋转.
除雾装置：≥750W,自动加温和停止,加热不超过5S,触摸式操作方便
小药瓶：医用玻璃小药瓶,60ml
不锈钢罐：φ80mm×80mm 
不锈钢有盖方盘：不锈钢, 带盖，305×205×50mm，可高温高压消毒
电源：220V 50Hz
功率：＜1000W
二、产品配置：

 1.喷雾枪：3把

  2.吸引枪：1把

  3.射灯：1个

  4.正负泵：1套

5.排污系统：1套

  6.除雾装置：1副

  7.小药瓶：4个

  8.不锈钢罐：2个

  9.不锈钢有盖方盘：2个

10.高档治疗椅1把
第八包：光子治疗仪

1、注册证适用范围：适用于消炎、手术后镇痛，对体表创面有止渗液、促进芽肉组织生长、加速愈合的作用。

2、光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）
3、光源设计：聚光杯式
4、光谱中心波长：红光：640nm±10nm
5、有效照射面积：≥250 cm²
6、最大治疗深度：≥15cm
7、发光芯片表面辐照度： 红光：1800mW/cm²±20% 
8、温度检测系统：可实时监测治疗过程温度
9、操作面板：触摸屏、液晶显示
10、治疗模式：持续和脉冲照射治疗两种模式可选
11、时间控制：可从0min-99min任意可调
12、功率调节：≥5档可调
13、软件：取得国家软件著作权登记证书
第九包：六分钟步行试验工具包

六分钟步行测试是徒手心肺功能评估工具，工具包里含有6分钟步行试验评估系统及配套组件、肺活量计、动态心电监测贴、脉搏血氧仪等，是临床推广6分钟步行试验的整体解决方案。
6分钟步行试验评估系统及配套组件
根据《ATS Statement Guidelines for the Six-Minute Walk Test》标准指南而研发的6分钟步行试验测试系统，通过受试者6分钟内可步行最大距离来评估患者心肺功能；能过移动端进行6分钟测试，通过云端系统管理测试数据。
6分钟记录：通过计时进行测试，可完整记录病人6分钟试验过程中的血氧饱和度、心率等指标，并在移动端实时同步显示监测数据；
上传报告：测试结果可自动上传到康复管理系统，生成报告文件；
智能结果提示，根据患者运动情况自动开具运动处方建议，可打印评估测试报告；
支持多个重要的评估检测设备数据传输，包括：肺活量计、脉搏血氧仪、动态心电监测贴、多参数检测仪等；
支持云端数据管理，在线管理多个患者数据；
系统数据结构化，可导出EXCEL,便于科研统计；
标准化操作视频、智能语音提示；
软件免费升级；
移动平板电脑≥8寸；
配打印机；
场地物料：；
路标：用于试验过程中步行测试走道终点提示
指示牌：试验场地使用提示牌；
Borg气促评分表、borg劳累评分表：评估受试者主观气促、劳累程度。
肺活量计
测量原理 
测试者首先深吸气，吸满后用嘴含住肺活量计的吹嘴，用力呼气，此时直接呼出的气体通过涡轮部分转化旋转气流，并推动叶片旋转。肺活量计内的红外线发射管和接收管对准叶片部分，当叶片转动时，接收管接收到的光线会因为叶片的角度不同，而强度不同，从而在接收管形成同比例的变化信号，再经过放大整形电路处理形成单片机可识别信号，经单片机处理后形成测量的各个参数，由显示屏显示出来。 
技术参数 
3.1 主要性能 
测量用力肺活量 FVC大小； 
测量用力呼气1秒量FEV1及其与用力肺活量的比值并通过比率判断测试者状况； 
测量峰值流速PEF、25%、75%肺活量时的用力呼气流速FEF25、FEF75和从25％肺活量到 75％肺活量之间的平均呼气流速 FEF2575；
流速—容量图,容量—时间图显示； 
TFT液晶显示屏显示； 
锂电池供电，可充电；电池电量状态指示； 
无操作1分钟自动关机； 
具有数据存储功能； 
设备可连接6分钟步行测试系统，实现测试数据即时同步传输至测试系统后台及6分钟测试终端。
3.2 主要参数 
容量范围：10升 
流量范围：2升/秒~16升/秒 
容量准确性：±3％或50毫升（取最大值） 
流量准确性：±5％或200 毫升/秒（取最大值）

动态心电监测贴
动态输入范围：±10mV峰谷值
耐极化电压：±300mV
灵敏度误差：±3%
频率响应：0.67Hz~40Hz，-3dB ~+1dB
共模抑制比：80dB
最小检测信号：30µU
噪声电平：50µU
连续运行时间：>24hrs
计时准确性：24hrs±30s
设备可连接6分钟步行测试系统，实现测试数据即时同步传输至测试系统后台及6分钟测试终端
脉搏血氧仪
产品特点
1.1 简捷轻巧，佩戴手腕上；
1.2 开机自动测量SpO2、脉率（PR）和血流灌注指数PI值； 
1.3 彩色OLED显示数据
1.4 配有锂电池，可充电，并有电池电量指示
1.5 连续超过10秒种无信号时，自动关机
1.6 设备可连接6分钟步行测试系统，实现测试数据即时同步传输至测试系统后台及6分钟测试终端
参数规格
2.1血氧饱和度（SpO2
测量范围：35~100%
测量分辨率：1%
测量准确度：80%~100%误差±2%；70%~79%误差±3%;70以下不定义。
2.2脉率（PR）
测量范围：25~250bpm
测量分辨率：1bpm
测量准确度：±2bpm或者±2%二者应取绝对值大者。
2.3弱灌注
测量范围：0.5~20%
SpO2准确度：±3%（70%~100%）
PR准确度25~250bpm±2bpm（注意：弱灌注准确度使用血氧模拟仪）
生理参数检测仪(血压计)
1.功能介绍
可穿戴式生理参数检测仪，采用穿戴式一体设计。
内置聚合物锂离子电池，电池容量为 1000mAh。
充电接口采用标准的 Micro USB 端口。
点阵式OLED 显示屏。
设备可连接6分钟步行测试系统，实现测试数据即时同步传输至测试系统后台及6分钟测试终端
智能电源管理，无操作自动休眠。
2.参数性能指标
脉率参数规格：
测量范围：(30～240)bpm；
测量误差：应为±2%或±2bpm ,两者取最大。分辨率：1 bpm
无创血压参数规格.
量程： 0mmHg~300mmHg (对应 0kpa~39.9kpa)
压力传感器准确性, 误差：±3 mmHg（对应 0.4kpa） 监测范围：收缩压：60mmHg~240mmHg，
舒张压：30mmHg~180mmHg 分辨率：1 mmHg 或 0.133kpa
血压可重复性：±4mm Hg
4.电源：
内置 1000mAh锂离子电池。
功耗：整机功率小于 5W
第十包：全胸振荡排痰机

1、适用范围：用于胸腔外部处置时进行气道清除排痰治疗，适用于分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺膨胀不全患者，同时促进气道清除排痰或改善支气管引流。

2、主要构成：由主机（内置气动脉冲发生器）、导气软管、充气背心和手控器组成。

结构形式：便携式兼备台式功能（可装配撑杆座）。

显示方式：彩色液晶界面显示方式。

★5、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

导气方式：采用二根导气软管同步向充气背心充、放气。

★7、能装卸的全胸充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时清洗。

 8、压力范围：0.5kpa～3kpa，步距0.1kpa。

★9、振动频率：5Hz～28Hz，歩距1Hz，连续可调。

10、手动模式：治疗中压力及频率可随时调节。

11、自动模式：按体型不同而分级定制，≥5种自动程序模式，压力及频率是固定值、不可调。

12、自定义模式：治疗前设定各时段的压力及频率，治疗中不可调。

13、定时时间：自动模式、自定义模式分为5min、10min、15min和20min四档。

手动模式1min～99min连续可调，歩距1min
     14、设备标配的手控触发器有“加压”，“启动”，“停止”三项功能,必要时可利用手控器进行快速停机。
     15、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485:2016和ISO9001:2015《质量管理体系认证证书》

16、提供具有自主知识产权的软件著作权

第十一包：医用防褥疮床垫招标参数
1.总体要求
1.1
设备先进、材质好，可用于预防压疮及俯卧位护理使用
1.2
气垫应具有动态交替模式和静态模式，以支持不同护理模式的需求。
1.3
气泵质量标准：符合IEC 60601-1（要求提供IEC认证资质，并加盖生产企业公章）；
1.4
气泵的电源电压：AC 220V+10%, 50Hz
1.5
气泵防护等级：IP21
★1.6气垫的最大安全承重：≥250kg（需提供彩页并加盖生产企业公章）
2.气垫的主要技术要求
★2.1气垫的长度≥2000mm；宽度≥800mm；厚度（边缘处）≥215mm 适用常规病床以及俯卧位支撑（需提供彩页并加盖生产企业公章）
2.2
气囊材料应采用优质的聚氨酯（PU)，以保证气垫的使用寿命。
2.3
高安全承重: 可承受较重病患之载重 ≥250kg 符合大多数病患及特殊体重病患使用。
2.4
具有可拆卸的顶罩，便于清洁。顶罩透气、防水、可双向拉伸，支持最佳的压力重新分配效果和舒适度。
2.5
顶罩需要有隐藏式的拉链固定在床垫底部，以减少意外进液污染，还应具有阻燃性和易清洁性
★2.6顶罩具有对于一般常见病菌的抑制作用，例如肺炎克雷伯氏菌以及耐甲氧西林金黄色葡萄球菌>99.9%的减少，金黄色葡萄球菌以及黑曲霉实现100%的抑制（需提供第三方检验报告，并加盖生产企业公章）
2.7
电源线可在床垫侧边固定，从而降低患者和护理人员意外绊倒和损伤的风险，同时也不影响病床的升降和转运。
★2.8须具有传感器垫片，从而确保患者能够在最佳压力下获得自动支撑而不受患者体型、身高、体位或体重分布的影响。（需提供彩页，并加盖生产企业公章）
2.9
为了防止俯卧位病患触底，需要由深“8”双层设计的气囊制作而成，起到最好的支撑效果。
★2.10
俯卧位气垫应遵循“动气垫，不动人”的设计理念，减轻护理人员调整患者体位的工作强度，气垫设计≥19个独立的气囊单元，而且每个气囊单元可以独立控制泄气或充气，从而实现在俯卧位时部分易发压疮部位，如眼部、脚尖等处于零压状态。（需提供彩页并加盖生产企业公章）
2.11
足部的≥5个气囊单元应使用“固定带”防止管道倒下来实现在泄气时最大压力卸载，从而长时间保持脆弱的足部承受低压
2.12
为了方便患者转运、移动和护理操作程序以及在断电期间仍能提供稳定的支撑，在断电情况下，须支持将空气密封于床垫内≥12小时。
2.13
具有单手可操作的CPR快速泄气功能, 施行心肺急救更快速安全。
3.气泵的主要技术要求
3.1
具有舒适度控制功能，可使用舒适度控制旋钮来调节充气压力而不影响治疗性能。
3.2
具有声光报警功能，在断电、压力偏高或偏低以及气泵故障等情况下自动激活。
3.3
气泵的循环周期应≥10分钟 提供俯卧位患者更稳定的机械通气支持环境。
3.4
具有安全快速脱离接口，主机与气垫之间管路连接可靠, 便于操作人员安装及收纳。
3.5
具有无段式贴合性高的挂勾, 适用于不同厚度床架快速固定。
3.6
气泵控制面板具有防误操作功能按键, 避免病患家属或其余人员因身体或手指碰触造成患者使用中断发生危险。
第四部分 合同一般条款

此合同仅供参考，具体以后期签署合同为准
1．定义
 1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。
 1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。
 1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。
 1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。
 1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。
 1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。
 1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。
 1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。
2．适用范围
 2.1本合同条款适用于本次招标活动。
3．原产地
 3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。
4．技术规格和标准
 4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。
5．专利权
 5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。
6．包装
 6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
 6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。7．运输标记 7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项： 

(1)收货人
  (2)合同号  

(3)收货人代号
(4)发货单位
(5)目的地
  (6)货物的名称、品目号、箱号
  (7)出厂或装箱日期
  (8)毛重／净重(公斤)

  (9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

 7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。
8.卖方的交货价合同
 8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。
 8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。
 8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。
 8.4交货日期以货物到达买方现场为准。
 8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。
9．装运通知
 9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。
10．保险
10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。
支付 

11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：    (1)转帐支票；     (2)电汇付款。
11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料 

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。
 12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。
13．价格
 13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。
14．质量保证
 14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。
 14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后12个月。
15．检验
 15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。
 15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。
16．索赔
 16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
    (1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
   (2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。
   (3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。
 16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。
17．延期交货与核定损失额
 17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。
18．不可抗力
 18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。
 18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
19．仲裁
19.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。
19.2仲裁应由买方当地仲裁机构（乌鲁木齐市仲裁委员会）根据其仲裁程序和暂行规则进行。
19.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。
19.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。
19.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。
20．违约终止合同
20.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：    

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。
  (2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。
 21.一旦买方根据第

21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。
22．变更指示
 22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：
    (1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；
    (2)装运方式和包装方式；
    (3)交货地点；
    (4)卖方须提供的服务。
 22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。
23．合同修改
 23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。
24．转让与分包
 24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。
 24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。
25．适用法律
 25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。
26．通知
 26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。
27．合同文件及资料的使用
 27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。
 27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。
 27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。
28．合同生效及其他
 28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。
 28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。
 28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。
 28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；
 28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；
招标文件；
中标通知书；
中标方的投标文件及询标中的书面答疑；
  4）合同条款及合同特殊条款；
买方：卖方：
代表：代表：
第五部 分合同特殊条款
此合同仅供参考，具体以后期签署合同为准
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。
检验
1.1设备必须是合同生效后，由原厂生产的合同项下的设备，必须是全新的、未使用过的原装合格正品，所有设备应配套使用。并且货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责；
1.2 设备到达目的地，买方、卖方及买方聘请专家一同开箱验货；
1.3卖方提供的所有货品应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书；
1.4具体的标准应在投标文件中明确规定，并在合同中由双方确认；
1.5 提供所有设备的随机资料和技术文档：
1.5.1设备配套的维修手册。
1.5.2设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证书。
1.5.3设备完善的中文操作手册。
1.5.4中、英文的使用和维修技术资料。
1.5.5设备使用软件的备份。
1.5.6正规的备品备件价格表。
1.5.7供应商提供资料如下：
1、所报产品的配置清单；
2、所报产品的详细说明书、技术资料、彩图；
3、产品的合法代理证明如生产企业授予的“授权委托书”等。
4、售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺等）。
5、注明交付使用日期。
6、国家规定的应提供的其他资质证明资料。
7、报价表（列报产品的名称、规格、型号、配置、产地、单价、总价、交货时间及优惠条款等）以及报价单位（盖章）、被授权人、联系电话、报价日期。
8、卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。
9、进口设备须提供商检证、报关单。
安装调试
2.1卖方负责免费安装、调试的所有工作，并免费提供设备安装调试的耗品。在不增减临床应用功能的前提下，供方免费提供设备相关的软件升级。直至通过验收（同买方共同完成）；
2.2
在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。
2.3
设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。买方有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。
2.4*在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。
2.5*
中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。
2.6在设备安装和调试结束后，由买卖双方和技术监督局按照国际和国家标准共同验收，检测费用由卖方负责。
2.7 因卖方原因造成不能按时完成安装调试工作，卖方应根据合同规定向买方做出赔偿。
2.8如调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求用户有权提出退货，并予以退回货款。
培训
3.1 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。
3.2
集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用和维修技术人员培训。
售后服务
4.1 售后服务保证：投标方在疆内应设有维修服务部门和零备件库。请投标方出示修服务部门和零备件仓库的营业执照复印件。并提供专职的维修工程师名单。
4.2 产品免费全机（含附件、硬、软件）保修期为1年，验收合格后进入保修期。此保修期内开机率95%（按工作日计算），拟累计故障不超过18天，每超过一天，按该机日均检查收费额累计赔偿，设备终生维护。
4.3 配件供应：
4.31如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。
4.32为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。
4.33专用工具：如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。
4.34为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。
4.4 软件终生免费升级。
4.5 维修响应时间：接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。有责任向用户说明故障的解决方法，提供优惠的配件供应，配件到达日期：不超过2天到达现场，每超过1天，按该机日均检查额累计赔偿。
4.6 提供保修期后无偿技术支持。
4.7 投标方必须提供维修、检测和报错系统软件。
4.8 保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。
4.9 国内（包括新疆地区）有维修站和维修工程师，并提供联系电话和地址。
报价要求
5.1人民币报价，货物需求及技术要求部分列明其他报价币种单位的除外；
5.2买方指定交货地（设备使用地）交货价；
5.3 提供主要零配件、易损件供应的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。
5.4所有货物均应以人民币报价，金额单位元，报价人所报价格应包括运输、安装、调试、验收等所有费用。且只能有一个报价，不接受有选择的报价。
第六部分 范本格式

投标文件
（ 正/副 本 ）

项 目 编 号（第×包）：

项 目 名 称：

供应商名称（公章）：

供应商详细地址：

联系人（签字或盖章）：

联系电话：

递交日期：

	评分因素
	分值
	内容
	对应页码

	技术因素

（50分）
	技术符合程度（35分）
	标注“*”的参数为关键参数，按每项7分抵扣，扣完为止；未标注“*”的参数为一般参数，如不满足，按每项5分抵扣，扣完为止。

注：标注“*”与未标注“*”技术参数，投标时提供对应的证明材料（证明材料可以为厂家截图或者是厂家出具的对应产品的白皮书或说明书，也可以是第三方检测机构出具的对应的检测报告，参数中若有具体要求的按其要求），若未提供有效证明材料则该参数将被视为负偏离。
	

	
	产品性能质量及安全可靠性（5分）
	所投产品运行稳定，不存在质量问题，未发生过召回事件，使用记录良好得5分（需提供承诺函，未提供不得分）；偶有故障发生或发生过召回事件得2分，经常发生故障或发生过多次召回事件得0分。
	

	
	可操作、可维护性（4分）
	以利于临床工作需要为前提，根据设备配置符合程度综合评判：所投产品①配置齐全，②便于用户临床使用，③操作简便，④便于维护。以上符合一项得1分，不符合不得分。
	

	
	投标设备的运行成本（5分）
	根据产品的维修维护成本、配套耗材价格（供应商需提供备品备件价目表，配套耗材价目表等；未提供此项不得分）等方面进行综合评价。

所提供产品备品备件价目表，配套耗材项目齐全且维修维护成本低得3分，项目不全或产品的维修维护成本高得1分，未提供不得分。并承诺质保期后的维修仍然按照备品备件件表内价格收取费用（提供承诺函得2分，未提供不得分）
	

	
	其它技术因素（1分）
	其他有利于临床工作需求的优惠条件得1分，满足临床工作的得0.5分，不利于不得分。
	

	商务因素

（20分）
	业绩（6分）
	投标人进三年（2018年10月至今）以来全国性的非特定行业的类似项目成功案例， 最多提供6 个，提供中标通知书或销售合同证明材料并加盖投标单位公章， 1份业绩得 1 分， 最高得分为 6 分。
	

	
	优惠条款

（2分）
	有实质性优于招标文件要求的条款，如交货期、质保期、付款方式、完善可行的应急措施等，每项得0.5分，最高得2分。
	

	
	售后服务体系

（8分）


	具有专职维修工程师，保证设备的日常维护及故障排除（1分）；

生产厂家在本地设有售后服务机构（2分），拥有完善的售后服务保障体系（2分），设有常驻专业维修工程师以提供技术服务支持（2分），设有备件仓库保证常规配件供应（1分）；

附相应证明材料，否则不得分。
	

	
	售后服务承诺（2分）
	故障处理方案及培训计划：由供应商根据医院实际情况提供相适应的方案，根据方案的合理性、适用性及可操作性进行评分。每存在一处缺陷扣0.5分，未提供不得分。
	

	
	综合因素

（2分）
	投标文件编制完整、有详细目录并且对应页码准确、产品宣传的客观、技术参数响应的真实性、投标报价合理的，得2分，上述情况每有一项不满足，扣1分，扣完为止。
	


投标文件在编制时必需编制目录及对应页码
1、投标书
致：新疆西北招标有限公司
根据贵方为　　　（项目名称）项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份和副本肆份。
开标一览表
投标分项报价表
规格、技术参数、功能偏离表
商务条款偏离表
按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件
资格证明文件
投标保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；
3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。
5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
　电话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　
　投标人名称：　　　　　　　　　
　公章：　　　　　　　　　　
　日　　　期：　　　年　月　日
2、开标一览表
项目名称：　　　　　　　　　　

项目编号：　　　　　　　　　　

单    位：元
	包号
	名称
	数量
	制造商
	型号规格
	投标总价
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合            计
	小写（元）：

大写（元）：


注：1、此表需单独密封一份唱标时使用。
2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。
投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

3、分项报价表
项目名称：　　　　　　　　　　

项目编号：　　　　　　　　　　

单    位：元
	序号
	名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	小写（元）：

大写（元）：


注：此表需详列投标的每种设备。
投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日

4、技术参数、功能偏离表

项目名称：　　　　　　　　　　

项目编号：　　　　　　　　　　
	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明
	对应页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与招标文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。
投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

日期： 年 月  日
5、商务条款偏离表
项目名称：　　　　　　　　　　

项目编号：　　　　　　　　　　
	序号
	招标文件
条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：与招标文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。　

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

                                日期： 年 月  日

6、法人代表授权书格式
本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

	授权人身份证正面
	被授权人身份证正面

	授权人身份证反面
	被授权人身份证反面


法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
公   章：

注：凡公司法人前来参加投标的投标人，可以不提供此项证明文件。

7、法定代表人身份证明书

企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                                    

营业期限：                                                                    

成立时间：                                                                    

姓名：                   性别：                年龄：                   

职务：                                 

系                    （投标人企业名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


投标人（盖章）： 

日  期：        年        月        日

注：1、本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书

8、关于资格的声明函
致：　新疆西北招标有限公司　　：
关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标通告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。
　制造商或贸易公司的　　　　　　　受权签署本资格文件人：
　名称：　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）
　传真：　　　　　　            　邮编：　　　　　　　　　　　　　

电话：　　　　　　　　
　

投标人名称（盖章）：

投标人代表签字 ：

                                日期： 年 月  日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库 ﹝ 2020 ﹞ 46 号） 的规定，本公司 （联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型  企业、 微型企业）；

……


以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

                                     日 期：

从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 
监狱企业声明函
（监狱企业适用）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖公章）：
法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：
日期：
注：后附监狱企业资格证明文件

1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2.证明材料加盖供应商公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（盖章）：
                                      日  期：
9、制造商出具的授权函和售后服务承诺书
致：(招标机构)   

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在(贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：
代表我方办理贵方第          号项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；
    (2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；
(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。我方于  年  月  日签署本文件，（贸易公司名称) 于年  月  日接受此件，以此为证。
公司名称                                        制造商名称
签字人职务和部门                                签字人职务和部门
签字人姓名                                      签字人姓名
注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

10、投标人近三年在国内或本地区的销售业绩表（附采购合同、中标通知书）
11、资质证明文件
1、内容见第15条。
2、其它一切有利于产品和投标人的证明材料。
12、产品彩页
项目概况：


新疆维吾尔自治区中医医院医疗设备采购项目的潜在投标人应在乌鲁木齐市伊宁路318号江西大厦9楼获取招标文件，并于2021年11月17日11:00（北京时间）前递交投标文件。








