谈判文件   　　　　　　                  　　　　　　　　　　　　                   　　　新疆招标有限公司                                      

谈  判  文  件

项目编号：0634-2140XZCJZ0110
项目名称：昌吉市中医院医疗设备第四批采购项目
委托单位：昌吉市项目代建管理局
采购代理机构：新疆招标有限公司
	


新疆招标有限公司编制
目         录

3第一部分  谈判邀请


5第二部分  供应商须知


7供应商须知附表


9A  说　明


10B  谈判文件


10C  谈判响应文件的编写


13D  谈判响应文件的递交


14E  谈判程序


16F  授予合同


17G  谈判失败条件


18第三部分  货物需求


26第四部分  合同一般条款


32第五部分  合同特殊条款


321.
检验


322.
售后服务


323.
报价要求


324.
付款方式


325.
交货期


326.
交货地点


33第六部分　范本格式




第一部分  谈判邀请

项目编号：0634-2140XZCJZ0110
一、招标条件：新疆招标有限公司受昌吉市项目代建管理局的委托，对昌吉市中医院医疗设备第四批采购项目组织竞争性谈判采购。兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来投标。
二、采购内容及预算
1. 项目名称：
	品目
	设备名称
	数量
	备注

	1
	婴儿辐射保暖台
	1台
	

	2
	中央胎儿监护系统（产科）
	1套
	

	3
	中央胎儿监护系统（产房）
	1套
	

	4
	孕妇个体营养检测分析仪
	1台
	

	合计
	190万元


三、供应商资格要求： 
1具有独立承担民事责任的能力；提供有效的营业执照原件
2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供经外部审计的近一年（2020年）度财务报告（成立不满一年或小微企业需提供财务报表）
3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供近半年缴纳税收证明及社保缴纳证明（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）
5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商在 “信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）无违法违规纪录、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以代理机构开标现场查询为准）；
6法律、行政法规规定的其他条件；
7不允许联合体投标；
8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
9本项目特殊资格要求：
9.1供应商具有医疗器械经营资格；
9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。
四、获取谈判文件的时间期限、方式：投标方可从2021年11月12日至2021年11月17日10：00时~18：00时（北京时间）在《中招联合招标采购平台》（http://www.365trade.com.cn）购买并下载谈判文件，过期不予受理。购买谈判文件前须上传的资格证明文件扫描件有：营业执照副本原件、法人代表授权书原件、被授权人身份证原件。
五、购买谈判文件方式：本项目接受网上发售、下载电子版谈判文件。供应商请前往“中招联合招标采购平台” 进行投标人免费注册（网址：http://www.365trade.com.cn）、购买并下载电子版谈判文件， 除标书款外，还需支付标书下载服务费，收费标准为每标包 100 元，由中招联合信息股份有限公司出具增值税电子普通发票。供应商请在谈判文件发售截止时间前登录中招联合招标采购平台完成注册、标书购买操作，否则将无法保证获取电子版谈判文件，标书款、标书下载费一经收取不予退还。 
六、谈判文件递交截止时间及谈判时间： 2021年11月22日11:00时（北京时间）。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
七、谈判地点: 新疆招标有限公司13楼1309室（昌吉市长宁路聚龙城13楼）
八、公告期限：3个工作日。
采购人：昌吉市项目代建管理局
地址：昌吉市青年南路734号 

联系人：王希军
联系方式：0994-8185051
采购代理机构名称：新疆招标有限公司
地址：乌鲁木齐市友好南路179号十三楼
联 系 人：许瑞   
电话：13609989033  
帐户名称：新疆招标有限公司昌吉分公司
人民币帐号：3004802009200050365
（请在汇款单上注明：①项目编号后六位）
开户银行：昌吉市工行建国西路支行

第二部分  供应商须知

目    录

A. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.谈判响应费用

B. 谈判文件

6.谈判文件构成

7.谈判文件澄清

8.谈判文件的修改

C. 谈判响应文件的编写

9.要求

10.谈判响应语言

11.谈判响应文件的构成

12.谈判响应文件格式

13.谈判响应报价

14.报价货币

15.供应商资格的证明文件

16.谈判响应货物符合谈判文件规定的技术响应文件

17.谈判响应有效期

18.谈判响应文件的书写要求

19.谈判响应保证金

D. 谈判响应文件的递交

20.谈判响应文件的密封与标记

21.谈判响应文件递交截止时间

22.谈判响应文件的修改和撤销

E. 谈判程序

21.谈判开始

22.谈判过程

23.谈判响应文件的澄清

24.对谈判响应文件的评审

25.谈判过程的保密性

F. 授予合同

26.合同授予标准

27.接受和拒绝任何或所有谈判响应的权力

28.成交通知书

29.签订合同

30.采购代理服务费
供应商须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：昌吉市中医院医疗设备第四批采购项目
项目编号：0634-2140XZCJZ0110

	2
	项目委托方：昌吉市项目代建管理局

	3
	采购代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号　　　

邮编：830000

电话：0991-4535634

	4
	谈判响应保证金：叁万捌仟元整（须足额交纳）。

	5
	谈判响应语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	供应商资格标准：

（1）具有独立承担民事责任的能力；提供有效的营业执照原件
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供经外部审计的近一年（2020年）度财务报告（成立不满一年或小微企业需提供财务报表）； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供近半年缴纳税收证明及社保缴纳证明；（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商在 “信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）无违法违规纪录、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以代理机构开标现场查询为准）；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（9）本项目特殊资格要求：
1供应商具有医疗器械经营资格；原件 

 2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。复印件

	7
	谈判响应保证金金额：叁万捌仟元整
谈判响应保证金形式：电汇等（由供应商基本账户汇出）

保证金有效期应当与谈判有效期一致。

	8
	谈判响应有效期：90天（如不满足将导致废标）

	9
	谈判响应文件份数：谈判响应文件：正本壹套，副本肆套

	10
	预算金额：190万元。（不接受任何超预算报价）

	11
	谈判响应文件以密封形式递交至：新疆招标有限公司13楼1309室（昌吉市长宁路聚龙城13楼）
谈判响应文件递交截止时间：2021年11月22日11:00时（北京时间）

	12
	谈判开始时间：2021年11月22日11:00时（北京时间）

谈判地点：新疆招标有限公司13楼1309室（昌吉市长宁路聚龙城13楼）

	授　予　合　同

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：成交商须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费，支付比例按国家计委计价格（2002）1980号文下浮10%执行（不含税）。


备注：黑体部分为实质性响应内容，如不符合，将视为谈判响应无效。

A  说　明

1. 适用范围

1.1  本谈判文件仅适用于本次谈判邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2．定义

2.1 “采购代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “委托方”系指昌吉市项目代建管理局；
2.3 “供应商”系指向采购代理机构提交谈判响应文件的制造商或代理商；

2.4 “成交通知书”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 有能力提供谈判文件所要求的服务的、资格审查合格的制造商或代理商为合格的供应商；

3.2 供应商必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．供应商资格（实质性内容）
4.1具有独立承担民事责任的能力；提供有效的营业执照原件
4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供经外部审计的近一年（2020年）度财务报告（成立不满一年或小微企业需提供财务报表）
4.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供近半年缴纳税收证明及社保缴纳证明（新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）
4.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商在 “信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）无违法违规纪录、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以代理机构开标现场查询为准）；
4.6法律、行政法规规定的其他条件；
4.7不允许联合体投标；
4.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.9本项目特殊资格要求：
4.9.1供应商具有医疗器械经营资格；提供原件
4.9.2根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。
5．谈判响应费用

5.1 无论谈判响应过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加谈判响应有关的全部费用。

B  谈判文件

6．谈判文件构成

6.1谈判文件包括：

⑴谈判邀请；

⑵供应商须知；

⑶货物需求一览表；

⑷合同条款；

⑸范本格式。

6.2 谈判文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对谈判文件作出实质性响应。如果没有按照谈判文件要求提交全部谈判响应文件或资料，没有对谈判文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．谈判文件澄清

7.1供应商在收到谈判文件后，若有疑问需要澄清的，应于收到谈判文件日起至谈判响应文件递交截止时间3个工作日以前以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面形式予以解答，并及时送至所有供应商；

7.2供应商对谈判文件有质疑，须在谈判响应文件递交截止时间3个工作日以前，以书面形式向采购代理机构提出质疑；采购代理机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  谈判文件的修改

8.1 对谈判文件进行必要的修改，采购代理机构将在谈判响应文件递交截止时间3个工作日前以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商。该修改的内容为谈判文件的组成部分；

8.2 供应商在规定的时间内未对谈判文件提出澄清要求的，采购代理机构将视其为同意。

8.3在递交谈判响应文件截止时间前，采购代理机构可视具体情况延长谈判响应文件递交截止时间，并将变更时间书面通知所有购买谈判文件的供应商。

C  谈判响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其谈判响应对谈判文件作出实质性响应，否则，其谈判响应可能被拒绝。

10．谈判响应语言

10.1谈判响应文件及供应商与采购代理机构就谈判响应交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．谈判响应文件的构成

11.1 谈判响应文件由经济文件、商务文件、技术文件组成（格式见第五部分范本格式）。

第一节、经济文件

第二节、商务文件

第三节、技术文件

11.2 唱标信封单独编制、单独分装。
11.3 供应商编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

11.4 供应商应将谈判响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．谈判响应文件格式

12.1 供应商应按谈判文件的范本格式中提供的谈判响应文件格式填写。

13．谈判响应报价：

13.1 供应商应在谈判响应报价表上标明单价和总价。

13.2供应商应在谈判响应报价表中只能有一个报价，不接受有选择的报价。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

14．报价货币

14.1 人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。

15．证明文件

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为投标文件的一部分。

（1）具有独立承担民事责任的能力； 
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）不允许联合体投标；

（8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（9）本项目特殊资格要求：
①供应商具有医疗器械经营资格；

②根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）有关内容办理医疗器械产品注册或备案。
注：（1）谈判响应文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件（营业执照、近一年（2020年）年度财务审计报告（成立不满一年或小微企业需提供财务报表）、投标企业近半年纳税证明和近半年社保证明、供应商信用中国和中国政府采购网企业信用查询记录、法定代表人授权委托书、医疗器械经营资格、医疗器械产品注册证/备案凭证等），必须满足谈判文件要求，否则将被拒绝。

（3）以上证明材料原件（或公证件）开标时随身携带，复印件作为谈判响应文件的一部分。16 谈判响应货物符合谈判文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供货物和服务符合谈判文件规定的技术响应文件，作为谈判响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次谈判采购没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．谈判响应的有效期

17.1 谈判响应文件从开标之日起，谈判响应有效期为90天。（如不满足将导致废标）

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商商量延长谈判响应文件的有效期。

18．谈判响应文件的书写要求。

18.1 谈判响应文件须打印。

18.2 谈判响应文件应清楚工整，修改处应由供应商法定代表人或授权人签章。

18.3谈判响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的谈判响应概不接受。

18.5谈判响应文件的份数：谈判响应文件：正本壹套、副本肆套
19．谈判响应保证金

19.1供应商按叁万捌仟元整缴纳，于谈判响应文件递交截止时间前向采购代理机构交纳谈判响应保证金。
19.2 本次谈判采购接受以电汇等形式作为谈判响应保证金的支付形式，由供应商基本账户汇出，其有效期应超过谈判响应有效期一致。谈判开始前，谈判响应保证金必须到账。

19.3在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金。在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的投标保证金。

19.4未按规定提交谈判响应保证金的谈判响应，将被视为谈判响应无效。

19.5下列任何情况发生时，谈判响应保证金将被没收：

19.5.1谈判有效期从提交谈判响应文件的截止之日起算。谈判响应文件中承诺的谈判有效期应当不少于谈判文件中载明的谈判有效期。谈判有效期内供应商撤销谈判响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金；
19.5.2成交通知书在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2按须知第32条向买方提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向采购代理机构交纳采购代理服务费。

D  谈判响应文件的递交

20. 谈判响应文件的密封与标记

20.1 供应商应将谈判响应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 谈判响应文件袋上应写明：

（1） 采购人名称：                     
（2） 供应商名称：                     
（3） 项目名称：                        
（4） 项目编号：                        
（5） 包号及货物名称：                          

（6） 注明“谈判开始时才能启封”

（7） 采购代理机构：新疆招标有限公司

21. 谈判响应文件递交截止时间

21.1 谈判响应文件的递交不得迟于：2021年11月22日11:00时（北京时间）

谈判响应文件以密封形式递交至：谈判地点

21.2 所有谈判响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按采购代理机构在谈判邀请中规定的谈判响应文件递交截止时间之前送到谈判文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因谈判文件的修改推迟谈判响应文件递交截止时间时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。

22．谈判响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交谈判响应文件后可对其谈判响应文件进行修改或撤销，但采购代理机构须在谈判响应文件递交截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的法人或法人授权人代表签字。

22.2 谈判响应文件递交截止时间以后不得修改谈判响应文件。

22.3 供应商不得在谈判开始时间起至谈判响应有效期期满前撤销谈判响应文件。否则采购代理机构将没收其谈判响应保证金。

E  谈判程序

23．谈判

23.1本次谈判按谈判文件中谈判邀请规定的时间地点进行谈判，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加谈判会。

23.2谈判时检查谈判响应文件密封情况。

23.3 宣布谈判响应文件开启顺序。
23.4 谈判原则、开标一览表唱标内容在谈判会议上宣布。

23.5 对采购方的纪律要求

      采购方不得泄露谈判活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.6 对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通谈判或者与采购人串通谈判，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响谈判工作。

23.7对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及谈判有关其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守，影响谈判程序正常进行。

23.8对谈判小组成员要求谈判纪律

23.8.1谈判小组应当依照有关法律法规的规定，按照谈判文件确定的谈判标准和办法客观、公正的对谈判响应文件提出评审意见。谈判文件没有规定的谈判标准和方法不得作为谈判依据。

23.8.2谈判小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交意向。

23.8.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.8.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．谈判过程

24.1 谈判的依据为谈判文件和谈判响应文件。

24.2采购代理机构工作人员将对供应商进行资格审核。审核内容按本须知第4条规定执行。

24.3对通过资格审核的供应商，谈判小组将审查谈判响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.4评审原则

24.4.1对谈判响应文件进行详细评审，谈判小组将确定每一谈判响应是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的谈判响应是指谈判响应符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到谈判文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了买方的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应谈判响应的供应商的公平竞争地位。

25．谈判响应文件的澄清

25.1为有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组将对认为需要（不是每一个）的供应商进行澄清答疑，请供应商澄清其谈判响应内容，供应商有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2 要澄清的答复应是书面的，谈判时法人或法人授权人代表应作书面记录。但不得对谈判内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为谈判响应文件的组成部分。

25.3 谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价。

26．确定成交供应商的办法

26.1谈判小组按照谈判文件要求对谈判响应文件中的供应商资格、供应商资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2谈判小组和供应商谈判过程中作出的书面承诺是否符合谈判文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3谈判小组将根据需要决定对所有合格的供应商在规定时间内进行二次或多次报价，最后报价将作为谈判小组评比的最终依据。

26.4 符合采购需求、质量和服务相等，最终报价由低到高的顺序推荐成交供应商。
26.5采购人根据谈判小组推荐意见，确定最终响应报价最低者为成交供应商。如果成交供应商的实际情况与其谈判资料不相符，将取消资格，由次低价的成交候选人递补，或废标后重新组织采购。
26.6在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
26.6.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

26.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.6.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

26.6.4因重大变故，采购任务取消的。
27．谈判过程的保密性

27.1 谈判后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交通知书的建议等谈判小组成员或参与谈判的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任谈判小组成员的资格，不得再参加任何项目的谈判。

27.2 供应商在谈判过程中，所进行的力图影响谈判结果的，不符合《政府采购法》及本次谈判中有关规定的活动，将被取消其谈判资格。

28. 若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》的，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-6%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。在《环境标志产品政府采购清单》内的产品价格给予5%的扣除，则其评标价格=《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分×（100%-5%）+供应商报价中不属于《环境标志产品政府采购清单》内的产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应谈判文件要求，符合采购需求、质量和服务满足谈判文件要求且报价最低的供应商。

28.2 最低谈判响应价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如有特殊情况的产品则特殊处理。

29．接受和拒绝任何或所有谈判响应的权力

29.1为维护国家利益，采购代理机构在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部谈判响应的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 采购代理机构将在成交通知书按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其谈判响应保证金。

31．签订合同

31.1供应商收到《成交通知书》后，应在30日内与买方签订合同。买方和成交通知书不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如成交通知书拒签合同，则按违约处理。采购代理机构没收其谈判响应保证金。

31.3谈判文件、成交通知书的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金

32.1成交通知书应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．采购代理服务费

33.1成交通知书须向采购代理机构按如下标准和期限交纳采购代理服务费：

33.1.1支付比例见供应商须知表。（不含税）
33.1.2成交通知书须按第33.1.1条规定的标准以电汇或现金的方式一次性向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

34. 采购商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

G  谈判失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.谈判响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.报价均超过采购预算的；

38.对谈判文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的。
第三部分  货物需求
品目1婴儿辐射保暖台
1.输入功率：≥500VA,≥7寸LCD液晶显示屏，照明灯亮度可调。

2.温度控制模式：预热模式、手控模式、肤温模式（即婴儿温度控制）

3.肤温模式下的控制温度范围：32℃~37.5℃

*4.肤温模式下的温度显示范围：5℃～62℃

5.皮肤温度传感器测得的温度与控制温度之差：≤0.5℃

6.床面温度均匀性：≤2℃

*7.皮肤温度传感器精度：≤±0.3℃

*8.重量显示精度：≤±1%

9.重量显示范围：200g~7800g

10.氧浓度设置范围：21%~100%；精度：≤±3%O2（V/V）

11.流量设置范围：0~15L/min

12.复苏气体流量范围：.5-15L/min（要求气源可设置该流量范围）

13.输出压力：

13.1气源输入流量为5L/min时，正常使用状态下，患者连接口输出压力≥45cmH2O；

13.2气源供应流量为 15L/min时，正常使用状态下，患者连接口输出压力≤60cmH2O。

14.气源报警：

14.1当两个输入气源的压力差值在 150kPa±30kPa 时，报警功能应启动；

14.2当只有单项输入气源，混合装置应产生报警声提示。

14.3当输入气源压力在 560kPa±40kPa 时，混合装置的高压报警功能应启动。

15.压力表量程指示范围：-10cmH2O～80cmH2O，精度：≤±2%

16.最大安全压力设置范围： 1cmH2O~60cmH2O内， （出厂以及检测默认设置为 40cmH2O）

17.吸气峰压（PIP）设置范围：

17.1当流量为 5L/min，1～57cmH2O；

17.2当流量为 8L/min，2～58cmH2O；

17.3当流量为 10L/min，3～59cmH2O；

17.4当流量为 15L/min，5～60cmH2O；

17.5出厂以及检测默认设置值：20cmH2O，可调节

18.呼气末正压（PEEP）设置范围：

18.1当流量为 5L/min，0～8cmH2O；

18.2当流量为 8L/min，0.2～17cmH2O；

18.3当流量为10L/min，0.5～23cmH2O；

18.4当流量为 15L/min，1～28cmH2O

19.工作适用时间：（400L，50%空氧混合气）

19.1当流量为 5L/min 时，75min

19.2当流量为 10L/min 时，38min

19.3当流量为 15L/min 时，26min

20.复苏器及其相关附件的死腔体积：.≤6ml

21.复苏器呼气相的吸气阻抗以及呼气阻抗：

21.1在呼气相，当吸气流量为 6L/min 时，患者连接口处的压力≥-6cmH2O

21.2在吸气相，当呼气流量为 6L/min 时，患者连接口处的压力≤6cmH2O

22.报警：断电报警、传感器报警、偏差报警、超温报警、设置报警、检查报警、系统提示报警、血氧报警、脉搏上限报警、脉搏下限报警、SpO2 上限报警、SpO2下限报警、系统提示。

*23.黄疸治疗装置

23.1床面上有效表面内的总辐照度：≥1.3mW/cm2
23.2床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值: ≥ 1.0mW/cm 2
23.3床面上有效表面内的胆红素总辐照度的均匀性：＞0.4

23.4 LED 有效使用寿命：≥40000 小时

24.脉搏血氧性能指标

24.1 SpO2显示范围：1～100%

24.2 SpO2测量精度：在70%～100%内，无体动状态下：≤±3%

24.3 SpO2报警上限设置范围：50～100%

24.4 SpO2报警下限设置范围：45～95%

24.5 PR显示范围：25～240次/分24.6 PR测量精度：在30～240 次/分内，无体动状态下：≤±3 次/分

24.7 PR报警上限设置范围：80～240次/分

24.8 PR报警下限设置范围：35～180次/分

24.9 PI显示范围：0.02～20.0%

24.10 PI显示分辨率：≥0.01%

24.11平均化时间：2～4、4～6、8、10、12、14、16 秒，出厂预设为 8 秒

25. 标准配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，机架，具有MASIMO脉搏血氧监测功能，具有黄疸治疗装置，具有t组合复苏，具有空氧混合仪，体重秤功能。

26.售后、质保要求

26.1.近两年类似项目均有装机及耗材供应（提供相应耗材价格及相关业绩证明材料成交通知书或中标通知书、合同复印件加盖公章）。
26.2.整机质保3年。
26.3.售后工程师电话两小时相应四小时到达现场，全年7*24小时远程电话支持。
品目2中央胎儿监护系统（产科）

品目3中央胎儿监护系统（产房）
1.具有对胎动、宫缩、各种加、减速等指标的识别和标记功能。

2.具有实时分析功能：可对所选段曲线的宫缩次数、胎动次数、FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异等指标进行实时计算显示，可自动识别加、减速类型。

3.胎监分机有移动推车或挂墙使用，配备无线胎心率和宫压探头，(提供无线探头注册证)，自由体位监护无障碍。

4.可自行选择监护时长，监护过程中可浏览监护曲线并选段打印。

5.目前监护功能需求：主机1台，带联网分机6台，行胎儿监护的同时具备母亲参数（包括心电、血压、血氧饱和度）的监测功能；另，其中1台具备双胞胎监护功能。

6.设置中央监护系统，各分机可独立工作，可从分机端录入孕产妇信息和停止并保存信息，录入方式采用拼音录入，信息传输入中央监护系统并保存共享；使用监护系统主机A4纸打印报告。

7.要求探头灵敏度高，信号捕捉稳定，配置大容量充电电池，待电时间长。

8.要求无线联网距离无限制，信号覆盖好，采用超低射频功率，孕产妇可在移动中进行监护。

9.系统具备断电保护功能，突然断电可自动保存数据。

10.具备大容量档案存储功能，调取既往资料快速不卡顿。

11.售后、质保要求

11.1. 近两年类似项目均有装机及耗材供应（提供相应耗材价格及相关业绩证明材料成交通知书或中标通知书、合同复印件加盖公章）。

11.2.整机质保3年。
11.3.售后工程师电话两小时相应四小时到达现场，全年7*24小时远程电话支持。
品目4孕妇个体营养检测分析仪
1.储存能力≥100万条

*2.应用生物阻抗检测方法，八点接触式，电极多频段测量：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz、500kHz、1000kHz；（误差范围±5%，需提供药监局产品检验报告）

3、提供孕期体成分检测及能量代谢分析，可检测孕期体成分≥26种，非孕期体成分≥43种。
*4.阻抗值测量范围：10～1200Ω,测量误差范围±10%(需提供药监局产品检验报告)

*5.具备脚电极加热功能，避免温度过低给被检测者带来的不适感。

6.设备屏幕：触摸电容屏≥17英寸
7.扫码建档：通过小程序记录个人信息，扫码枪扫描二维码的方式关联患者基本信息（姓名、年龄、身高、时期（备孕期、成年女性、孕期、哺乳期、产后恢复期），孕前体重、孕前BMI、胎数、孕周等）等档案的建立；同时可手动建档，并支持档案查询。

8.孕期/非孕期膳食摄入调查：食物库包含菜品库菜品库≥20000项数据，营养补充剂数据库≥150条，支持回顾法、频次法、智能扫码膳食调查3种调查方式。

9．孕期/非孕期运动调查：支持≥110运动种类调查，支持快速调查、详细调查、智能扫码调查（小程序记录）。

10. 妇女日常保健、更年期健康管理、围产保健、孕期风险评估等营养干预项目：针对围绝经期女性、备孕期、孕期、哺乳期、产后女性的营养状况进行指导，针对≥11种疾病与≥8种主诉调查结果，智能出具个性化营养指导方案。

11、手动、扫码两种方式进行孕期生活方式调查。

12.孕期/产后心理评估：对检测者进行孕期压力评估和产后抑郁评估，通过评估测评表的记录结果，展示调查者的心理压力状况，并智能出具改善建议。
13.膳食评价：膳食调查的结果进行全面分析评价，包含膳食6餐次能量供能比分析评价，营养素摄入情况分析评价≥24种；膳食食物种类摄入评价≥10种，同时提供相关指标的推荐摄入量、参考范围及评价结果。
14.个性化智能营养方案：结合检测者的营养摄入、疾病状况、体成分情况等基本信息的调查结果，智能推荐个性化标准化的1日/3日/7日个性化的带量食谱营养方案

15.智能个性化运动指导及减重方案：基于调查者的所处不同时期智能出具个性化运动原则，结合检测者的身体状况，智能出具减重方案和运动指导。
16. 手掌估量指导：膳食营养报告饮食建议中包含易操作、易执行的手掌估量指导。

17. 实验室生化指标：支持血压（收缩压、舒张压）、空腹血糖、餐后一小时血糖、餐后二小时血糖等生化指标的录入。

18.五色妊娠风险评估管理：结合五色评估结果对应等级，出具相对应的评估结果及指导。

19.体重管理及控制目标：按照预先选择的国际/国内2种体重增长标准，依据孕前BMI，结合检测者的所处孕周个性化的出具孕期体重增长范围曲线，孕期体重增长建议（每周体重适宜增长范围，目前整体体重增长情况，不同时期体重增长建议）；
20.微信小程序分为用户端与医生端，检测者可以更方便快捷的与本系统联动进行家中营养管理。个体营养检测分析仪可通过高精度扫码枪，扫描电子二维码进行数据采集，并对数据调查结果进行分析与预警。对接微信小程序，实现检测者家中营养膳食、血糖、血压、体重的记录与指导。

21.含工作站（主机（CPU i5 / 8G内存/1T硬盘；显示器：≥21.5英寸；无线路由器）

22.出具产品的检查报告样式，需显示以上12-16条参数内容.

23.国产设备，具备二类医疗器械注册证（注明适用人群），硬件设备和软件需同一品牌。

24.售后、质保要求

24.1. 近两年类似项目均有装机及耗材供应（提供相应耗材价格及相关业绩证明材料成交通知书或中标通知书、合同复印件加盖公章）。

24.2.整机质保3年。
24.3.售后工程师电话两小时相应四小时到达现场，全年7*24小时远程电话支持。
第三部分备注：

1、本章节中的参数只作为参考，但所投产品参数不得低于上述要求。

2、谈判响应文件必须参照第六部分范本格式（包括但不限于）。

3、如果供应商按照合同提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商应提供制造厂家的项目授权，或者提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明。

4、提供所投产品技术支持文件，包括产品彩页、厂家产品说明书厂家白皮书（加盖公章）及全套检测报告等（未提供或提供不全者，谈判时参数可能不被认可）。响应文件中正本副本都必须提供所投产品的彩色页面介绍。
5、交货期：合同签订后30个工作日
6、“*”参数为关键参数如不满足将视为非实质性响应谈判文件要求，其投标无效。
7、整机质保三年

第四部分  合同一般条款
1．定义

 1.1“合同”系指买方和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

 1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

 1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

 1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

 1.5“买方”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

 1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

 1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

 1.8“验收”系指买方依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

 2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

 3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

 4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

 5.1卖方须保障买方在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

 6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

 6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

 7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项：

  (1)收货人

  (2)合同号

  (3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

  (6)货物的名称、品目号、箱号

  (7)出厂或装箱日期

  (8)毛重／净重(公斤)

  (9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

 7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

 8.1卖方应在合同规定的交货期前6天以电报、传真或电传通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

 8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知买方，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

 8.3卖方负责安排自发运地至买方现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

 8.4交货日期以货物到达买方现场为准。

 8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

 9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知买方合同号、  货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由买方在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11.支付

 11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：

     (1)转帐支票；

     (2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料

 12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到买方，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

 12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

 13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求买方支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

 14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到买方通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失买方保留索赔的权利。

 14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后24个月。

15．检验

 15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

 15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，买方应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

 16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

    (1)卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

   (2)根据货物的疵劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

   (3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

 16.2如果买方提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的10天内或买方同意的更长一些的时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

 17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，买方有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

 18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

 18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．履约保证金（如需要）

 19.1卖方应在合同签订后3天内，向买方提交合同总价10%的履约保证金，履约保证金的有效期至货物保证期满。履约保证金应由银行开具。

 19.2卖方提供的履约保证金按规定格式以银行保函的形式提供，与此有关的费用由卖方负担。

 19.3如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金取得补偿。

20．仲裁

 20.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

 20.2仲裁应由买方当地仲裁机构（乌鲁木齐市仲裁委员会）根据其仲裁程序和暂行规则进行。

 20.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

 20.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

 20.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

21．违约终止合同

21.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到买方发出的违约通知后10天内(或经买方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，买方可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：

    (1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许的任何延期内交付部分或全部货物。

    (2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

 21.2一旦买方根据第21.1款终止部分或全部合同，买方可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担买方购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

 22.1买方可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

    (1)合同项下需为买方特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

    (2)装运方式和包装方式；

    (3)交货地点；

    (4)卖方须提供的服务。

 22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到买方的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

 23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

 24.1除买方事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

 24.2卖方应书面通知买方本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

 25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

 26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

 27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或买方为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

 27.2除非执行合同需要，在事先末得到买方同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

 27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为买方的财产，若买方要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还买方。

28．合同生效及其他

 28.1本合同应在买方和卖方签字（及买方收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

 28.2卖方须按技术规格中的规定，向买方提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

 28.3 商务合同应包括买方最后确认的价格条款和付款方式。

 28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

 28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

1） 招标文件；

2） 中标通知书；

3） 中标方的投标文件及询标中的书面答疑；

4） 履约保证金保函（如需要）；

  5）  合同条款及合同特殊条款；

买方：                                     卖方：

代表：                                     代表：

附录：

附录1  价目表

附录2  供货范围及详细报价的技术资料

附录3  技术服务

附录4  技术参数

附录5  验收及验收测试

第五部分  合同特殊条款
合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1. 检验

1.1 货物到达目的地，买方、卖方及买方聘请相关专家一同开箱验货；

1.2 卖方提供的所有货品应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书；

1.3 具体的标准应在供应商递交的文件中明确规定，并在合同中由双方确认。

2. 售后服务 

2.1 供应商须具有较强的本地化服务能力，配有较强的技术队伍，能提供快速的售后服务响应，保证到达现场服务时间小于2小时。

3. 报价要求

3.1 人民币报价（投标报价包含安装费、税费以及其他可能产生的所有费用）；
3.2 买方指定交货地（昌吉市项目代建管理局）交货价；

3.3 列出详细的清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

4. 付款方式

4.1 货物到达买方现场，完成验收合格后支付90%，质保期满后支付剩余10%。
5. 交货期

5.1 交货期：合同签订后30个工作日
6. 交货地点

6.1 交货地点：昌吉市项目代建管理局指定地点。
注：若此部分与第三部分冲突，应以第三部分为准。
第六部分　范本格式

1、 谈判响应书

致： 新疆招标有限公司       

根据贵方为　　　（项目名称）项目（项目编号）采购的招标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本四份。

（1） 报价表

（2） 投标分项报价表

（3） 规格、技术参数、功能偏离表

（4） 商务条款偏离表

（5） 按谈判文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

（6） 资格证明文件

（7） 谈判响应保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。

（8） 彩页介绍、检测报告等
据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附谈判报价表中规定的应提交和交付的货物和服务总报价为（注明币种，并用文字和数字表示的总报价）。

2．供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其谈判响应保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的报价投标或收到的任何谈判。

7．与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　

　电话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　

　　

　法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　

　供应商名称：　      　　　　　　　　

　公      章：　　　　　　　　　　

　日　　　期：　　 　年　  月  　日

　2、报价表

供应商名称(公章)：　　           　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　　　

	名称
	数量
	制造商
	规格型号
	投标报价

（万元）
	投标

保证金
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	


法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　　
注：1、此表与投标书正本和投标保证金一同装在一单独的信封内密封。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

3、不接受任何超预算报价。

3、分项报价表
供应商名称（公章）：                      　项目编号：　　　　　　　　 

	序号
	名称
	型号
	规格
	数量
	技术要求
	品牌
	单价（元）

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额：   元


注：此表需详列投标的每种设备及配件。 

法人或法人授权人代表签字：　　
4、技术参数、功能偏离表              　　 　　　　　　　　　

	序号
	谈判文件规格条目号
	谈判文件要求规格
	投标规格
	偏离
	技术资料所在页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商名称（公章）：                                     项目编号：

注：与谈判文件要求逐条对应填写。

法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

5、商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	谈判文件

条目号
	谈判文件的商务条款
	谈判响应文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　

法人或法人授权人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

6、法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的谈判，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　

被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　

公        章：                         

注：凡公司法人前来参加谈判的供应商，可以不提供此项证明文件。

（附法人身份证及法人授权人身份证复印件）
7、关于资格的声明函

致：　新疆招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日（项目编号）谈判，本签字人愿意参加谈判，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　谈判货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

受权签署本资格文件人：

签字：　　　　　　　

签字人姓名、职务（印刷体）

电话：　　　　　　　　

8、近三年在国内和新疆地区的销售业绩表
9、资格证明文件（所有资格证明文件的复印件）
9.1、内容见“供应商须知”第15条。

9.2、其它一切有利于产品和供应商的证明材料
10、提供售后服务承诺书。（包括售后服务方案、质保年限、交货期等）

11、所投产品的彩页介绍、国家权威机构出具的检测报告等。
11、投标单位(供应商)反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                       项目（编号：                    ）的招标活动中，保证做到：

公平竞争参加本次招标活动,保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的.

杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

如果我公司中标，将严格按投标承诺履行合同，保证装机设备与投标设备是一致的. 如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。
若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚。

投标单位：　　　　　　　                      
法定代表人或法人授权代表：　    　　　（签字）
谈判现场委托书
授权单位：昌吉市项目代建管理局
被授权人：              手机号码：                  。
项目名称：昌吉市中医院医疗设备第四批采购项目
授权单位现授权被授权人参加上述项目开标、评标全过程的监督工作，以本单位的名义全权参与，签署相关开评标及其他文件，并办理与上述项目相关的其他所有事宜。 
委托期限至上述事项全部办理完毕为止，受托人无转委托权。
受托人在办理上述事项过程中所实施的行为及签署的相关文件，我单位均予以认可。
授权单位：           负责人： 
（盖公章）          （签字或加盖印鉴） 
	 授权人(法定代表人)身份证正面复印件
	授权人(法定代表人)身份证反面复印件


                                  2021年  月  日
附表一：退谈判响应保证金的函

（此表开标现场单独提供，无需密封）

招标   部（收）：

公司名称：                                            

开户行名称：                                          

账号（基本账户）：                                     

税      号：                                          

联系人姓名：                                          

联系电话：                                            

磋商项目名称：                                        

磋商项目编号：                                        

磋商响应保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）

磋商响应保证金的金额：                                          

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

后附开户许可证及开票信息（注明发票为专票还是普票）。
PAGE  
42

