
地区哈萨克医医院制剂室设备购置项目
招标文件
项目编号：ALTZFCG2021-219
采购单位：阿勒泰地区哈萨克医医院
招标机构：新疆天壹中山工程咨询有限公司
地    址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结路2区润德茗苑1栋四层6号。
电    话：0906-6286801  传  真：0906-6286806
二〇二一年十月
目    录
3

第一部分  招标公告

3

第二部分  投标人须知

19

第三部分 技术规格和要求

22

第四部分  合同主要条款

26

第五部分：附件（投标文件格式）



招标公告

招标公告
项目概况
地区哈萨克医医院制剂室设备购置项目 招标项目的潜在投标人应在：新疆阿勒泰市团结路2区润德茗苑1栋四层6号新疆天壹中山工程咨询有限公司获取招标文件，并于  2021 年11月 23日 16 点 30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：ALTZFCG2021-219
项目名称：地区哈萨克医医院制剂室设备购置项目

预算金额：150万元

采购需求：制剂室设备购置（具体清单详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件
本项目不接受联合体投标。
申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本次招标要求投标人为具备独立承担民事责任的能力的法人或其他组织，并在其营业执照范围内具有相应履行项目的货物供货能力和较强的售后服务能力的企业均可报名参加。

3、经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

4、本项目的特定资格要求：投标人须具备医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证（及以上资质）。

三、获取招标文件
时间：  2021 年 11月 01 日至  2021 年 11月08日，每天上午　10:00至14:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆天壹中山工程咨询有限公司（新疆阿勒泰市团结路2区润德茗苑1栋四层6号）
方式：线下获取
售价：000元/单位
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2021年11月23日 16 点 30 分（北京时间）

地点：新疆天壹中山工程咨询有限公司会议室（新疆阿勒泰市团结路2区润德茗苑1栋四层6号）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
其他补充事宜

报名需提供的资料：①法定代表人授权委托书；②法定代表人身份证或被委托人身份证；③营业执照副本（三证合一）；④医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证；⑤“信用中国”和“中国政府采购网”查询结果。以上证明文件需提供原件和加盖投标人单位公章的复印件一式二份。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名 称：阿勒泰地区哈萨克医医院
地址：阿勒泰市

联系方式：18997520127 

2.采购代理机构信息（如有）
名 称：新疆天壹中山工程咨询有限公司
地　址：新疆阿勒泰市团结路2区润德茗苑1栋四层6号

联系方式：0906-6286801
3.项目联系方式
项目联系人：张冬明
电　话：13579182722
第二部分  投标人须知
	序号
	内 容
	说明与要求

	1
	采购项目名称
	地区哈萨克医医院制剂室设备购置项目

	2
	招标联系人
	张冬明
	电    话
	13579182722

	3
	招标方式
	公开招标
	组织方式
	委托代理

	4
	采购范围
	制剂室设备购置

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	投标人
主要条件
	1、投标人必须符合《政府采购法》的规定；

2、投标人是在中华人民共和国境内依法设立的机构，并具备以下基本条件：

2.1、投标人为具备独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并在其营业执照范围内具有相应履行项目的货物供货能力和较强的售后服务能力的企业均可报名参加；

2.2、投标人须具备医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证（及以上资质）；
2.3、经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

3、本项目不接受联合体投标。

	7
	质量要求
	达到国家相关规定质量验收合格标准

	8
	交货期及质保期要求
	交货期：合同签订后30日历日
质保期：二年
注：质保期从验收合格后开始计算

	9
	上限价（万元）：
	150万元

	10
	招标文件售价
	300元人民币/单位（售后不退）

	11
	投标有效期
	投标截止时间起 30 日历天

	12
	投标文件份数
	投标文件正本一套，副本贰套。

	13
	投标文件
递交方式
	递交至：新疆天壹中山工程咨询有限公司会议室（阿勒泰市团结路2区润德茗苑1栋四层6号）
投标截止时间：2021年11月23日16:30时（北京时间）

	14
	开标、评标
	时间：20201年11月23日16:30时（北京时间）
地点：新疆天壹中山工程咨询有限公司会议室

	15
	评标办法
	综合评标法，详见本招标文件

	16
	投标保证金
	25000元/单位（人民币大写：贰万伍仟元整）

投标保证金须在2021年11月22日19:00时前到帐

开户名称：新疆天壹中山工程咨询有限公司
行    号：102902012016

开户银行：中国工商银行股份有限公司阿勒泰解放路支行

帐    号：3008120309000004941
投标人按上述要求递交投标保证金后，请携带银行电汇凭据到新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结路2区润德茗苑1栋四层6号领取招标代理机构开具的投标保证金收款收据。（收据复印件请做进投标文件中，原件备开标现场监督查验使用）

备注：地区哈萨克医医院制剂室设备购置项目保证金

注：保证金收据的复印件需做到商务条款或其他条款中，招标代理公司不以扫描件、照片等任何方式发送至投标单位。

	17
	中标人质保金
	中标金额的3%

	18
	查验证件原件
	①法定代表人授权委托书；②被委托人身份证；③营业执照副本（三证合一）；④医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证；⑤提供“信用中国”网站、中国政府采购网两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章；⑥投标保证金收据原件；

	19
	备注
	不正当竞争预防措施在评标过程中，投标人报价低于采购预算50%或者低于其他有效投标人报价算术平均价30%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法定代表人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明 后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的， 评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。



（一）总  则
1、项目概况（见“投标须知表”）
2、有关单位和机构
2.1招标人：阿勒泰地区哈萨克医医院
2.2 招标代理机构：新疆天壹中山工程咨询有限公司
3、招标方式
3.1 本次招标实行公开招标。
4、投标人资格
4.1、投标人必须符合《政府采购法》的规定；

4.2、本次招标要求投标人为具备独立承担民事责任的能力的法人或其他组织。并在其营业执照范围内具有相应履行项目的货物供货能力和较强的售后服务能力的企业均可报名参加。

4.3、投标人须具备医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证；
4.4、经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目。

4.5、本项目不接受联合体投标。

5、投标费用
5.1、投标人在投标活动中的有关准备工作、编制和递交投标书等所发生的一切费用均由投标人自行负责，无论招标过程的处理方式和最后决标结果如何，招标人对投标人不承担任何费用。

5.2、促进中小企业发展

根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）规定，符合条件的中小企业，享受政府采购扶持政策。

5.3、享受政府采购扶持政策的中小企业，应当同时符合以下条件： 

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

③提供本企业及所供产品制造企业为中小企业的声明函 ，以及企业所在地的县级以上（含县级）中小企业主管部门本年度出具的中小企业认定证明。

5.4、中小企业：符合工信部联企业[2011]300号文件《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划型标准规定的企业。中小企业包括中型企业、小型企业和微型企业。 

5.5、投标人投标产品是小微企业制造的，其产品报价给予一定比例的扣除，其中：小型企业给予6％的扣除，微型企业给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

5.6、中小企业签订的政府采购合同，履约保证金支付比例为合同金额的5%。

支持监狱企业发展

根据财库[2014]68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，符合条件的监狱企业，享受政府采购扶持政策。 1.享受政府采购支持的监狱企业，应当同时符合以下条件： 

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 

2.投标人投标产品是监狱企业制造的，并符合条件的，其产品报价给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。 

3.监狱企业同时属于小型、微型企业的，其享受的价格扣除比例取小微企业扣除率和监狱企业扣除率中的较大值。

5.7、扶持残疾人福利性单位发展 

根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，符合条件的残疾人福利性单位，享受政府采购扶持政策。 

5.7.1享受政府采购扶持政策的残疾人福利性单位，应当同时符合以下条件： 

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； 

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； 

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； 

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件的劳动意愿的精神残疾人）。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

5.7.2投标人投标产品是残疾人福利性单位制造的，并符合条件的，其产品报价给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。

5.7.3投标人投标产品是残疾人福利性单位制造的，并符合条件的，其产品报价给予8％的扣除，用扣除后的价格参与投标报价计算。
6、交货及完工期要求

6.1交货及完工期：合同签订后30日历日。
（二）招标文件
7、招标文件的组成
7.1、招标文件组成
7.1.1、招标文件由本文件及由招标人按招标文件有关规定发出的招标文件补充构成。
7.1.2、招标文件的澄清、修改、招标答疑会纪要等书面材料在本招标采购项目中均称招标文件补充。
7.1.3、招标文件补充作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如果招标文件补充内容与在此招标文件补充发出之前的招标文件等书面材料中相关内容相冲突，请投标人执行招标文件补充的相关内容，先前发出的招标文件等书面材料中相关内容自动废止。
7.1.4、投标人应认真审阅和理解招标文件所有内容，尤其应注意有“废标”、“拒绝评审”字样的条款，否则引起的后果由投标人自负。
8、招标文件的修改
8.1 招标人在投标截止日前15天的任何时候，可因任何原因，对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动作出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而作出的。招标人对招标文件的修改，以向投标人发出招标补充文件的方式作出。
8.2 招标补充文件将以书面的方式发给所有获得招标文件的投标人，并对他们起约束作用。
8.3 如果招标人对招标文件进行了修改，为使投标人有合理的时间将修改通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在通知中写明。 

9、招标文件的效力
招标文件是采购项目招标和投标的有效依据，也是中标后签订承包合同的依据，同时也是合同的组成文件，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效标处理。
（三）投标文件（必须胶装）
10、投标文件的语言及度量衡及货币单位
10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
10.2除技术规格中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
10.3投标货币为人民币。
11、投标文件的组成（投标人编写的投标文件应包括商务标内容及技术标内容两部分）
投标方应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。投标文件组成如下（投标文件包含且不限于以下文件）：
一、投标函
二、法定代表人授权委托书原件及被授权代表身份证明复印件
三、开标一览表 

四、投标方资质证明文件，包括： 

1、投标人营业执照（三证合一）复印件 

2、关于资格的声明 

3、法定代表人（或负责人）授权书，法定代表人（或负责人）及其授权代表的身份证复印件；如法定代表人（或负责人）直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件
4、代理机构出具的投标保证金收据复印件 

5、“两网”信用查询 

五、产品分项明细报价表 

六、有关投标产品的检测报告 （如有）
七、有关投标产品的验收标准
八、售后服务承诺详述
九、技术参数、功能偏离表 

十、商务条款偏离表 

十一、近三年在国内的销售业绩表（2017年至今）
十二、提供其它有利于投标的资料
十三、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书
12、投标文件的书写要求、签署及份数
12.1投标文件必须采用A4纸单面打印，须胶装。

12.2投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人全权代表签章。
12.3字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件可能被定为废标。
12.4投标文件应由企业法人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章，未按要求加盖公章及法定代表人章的投标文件将被视为废标。
12.5投标文件的份数：一式叁份。正本１份，副本2份，并在投标文件封面左上角注明正本 、副本字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。参考资料不限量。
13、投标报价：
13.1投标产品名称、数量及报价明细表应一次性报定，并按下列方式分别填写：
a. 投标报价中综合单价应包含安装费、材料费、人工费、辅材费、管理费、利润、风险金、检测调试费、措施费、规费、税金等一切费用
b. 投标报价还应包括外购件、外协件、配套件、原材料及生产制造、油漆、包装 、保险、海关税、增值税、管理、运杂、服务等所有与本次招标有关的费用；
c. 报价明细表中特别要求的调试、培训、售后服务、人员技术培训等所有费用。
13.2投标人应在招标文件所附相应的《投标报价明细表》中标明所提供货物单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。
13.3投标人应对《投标设备名称、型号规格、数量及报价明细表》中全部产品分项逐一进行报价，投标人提供的产品必须为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且产品技术经济性能符合技术规范的要求。只投其中部分产品影响到产品匹配或组合的标书可能会被定为废标。
13.4《投标报价一览表》和《投标报价明细表》中的产品材料总价应一致，《投标报价一览表》和《投标报价明细表》不一致时以《投标报价明细表》为准。
13.5任何有选择报价将不予接受，在同等条件下的每种产品及服务只允许有一个报价。
14、投标保证金
14.1 投标人应提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的金额见《投标人须知前附表》。
14.2 投标保证金是为了保护招标人和招标机构免遭因投标人的违规、违约行为而引起的风险，招标人/招标机构在受到损害时可根据本须知的有关规定没收投标人的投标保证金。
14.3 投标保证金不接受银行保函。
14.4 凡未提交投标保证金的投标，将视为非实质性响应性投标而被拒绝。
14.5 未中标人的投标保证金，将在中标人与招标人签定订货合同后5个工作日内无息退还。
14.6 中标人的投标保证金，在按规定与招标人签订订货合同，向招标机构付清代理服务费后5个工作日内予以无息退还。
14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将可能被没收：
14.7.1 投标人在规定的投标有效期内撤回其投标；
14.7.2 投标人在投标截止时间后对投标文件做实质性修改；
14.7.3 中标人拒绝按规定与招标人签订合同；
14.7.4 中标人在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面给予招标人以任何形式的压力或不利影响；
15、投标文件的修改与撤回
 15.1 投标人可以在递交投标文件以后，修改或撤回其投标文件。但必须以书面形式提出，并经授权的投标文件签字人签署。更改、撤回的确认书必须在送交投标文件截止期以前送达招标人，并得到招标人的书面形式的确认。  

  15.2 更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记和发送，另外还应在外层封皮上标明“修改”或“撤回”字样。  

  15.3 在投标截止时间后，投标人不能更改投标文件。
  15.4 在投标截止时间与投标文件有效期终止日之间的这段期间内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
16、投标书的效力
16.1投标书的有效期
（1）投标书的有效期始于本招标文件规定的投标截止时间；
（2）中标人的投标有效期至货物送达并验收合格后终止；
（3）未中标人的投标有效期限自本款第（1）条之日起30个日历天内有效。
（4）在原定投标文件有效期期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以向投标人提出延长其投标文件有效期的要求，这种要求和答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求而不失去其投标保证金。同意延期的投标人，不需要也不允许修改其投标文件，但必须相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内，本招标文件中关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
 16.2有下列情况之一者，投标书无效：
（1）投标书未密封；
（2）投标书未按规定的要求编制，字迹模糊，辨认不清；
（3）法定代表人或授权委托人未签字和未加盖单位公章；
（4）投标书送达时间已超过投标的截止时间；
（5）投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，未声明哪一份有效；
（6）投标人的法定代表人或授权委托人未参加开标会议。
（7）投标人的投标资格不满足国家有关规定和招标文件的要求；
（8）没有按招标文件的要求提供投标保证金；
（9）投标文件附有招标人不能接受的条款；
（10）与招标文件有重大偏离的投标文件；
（11）不满足招标文件规定的其他实质性要求；
17、投标文件的递交
17.投标文件的密封与标记
17.1投标人应将投标文件正本和副本分别装入信袋内加以密封，分别在信袋上标正本、副本和标段，并在密封处压口加盖公章（或合同专用章）和法定代表人章。
17.2所有投标文件信袋及包装物上均应贴上封条，封条上应写明：
招标单位：
项目名称：
投标企业名称、地址、联系人、联系电话；
（4） 注明开标前不得启封、正本或副本字样。
17.3未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，招标机构不对其后果负责。

（四）开标
18、开标
18.1开标会主持人介绍参加会议的人员。

18.2 招标机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点召开开标会，届时请投标方派代表参加。请参加开标的投标人代表签名报到，同时要求必须携带如下证件供监督人检查：①法定代表人授权委托书；②被委托人身份证；③营业执照副本；④医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证；⑤提供“信用中国”网站、中国政府采购网两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章；⑥投标保证金收据原件；如证件不齐者或无效视为不响应招标文件要求，予以废标。
18.3投标最低报价，不作为是否中标的依据。
18.4 投标人代表宣读投标书送达时间和密封情况是否完好。
18.5 开标会主持人宣布投标文件送达时间是否符合招标文件要求。
18.6 监督人对投标文件是否按招标文件规定密封与标志进行核查。
18.7 开标会主持人征求各投标人有无书面补充材料，但不能对标书实质性内容更改。
18.8唱标人按送达时间逆顺序启封投标文件，宣布投标文件中投标报价及供货期。
18.9投标人休会，进入评标阶段。

（五）评标
19、评标会议
    19.1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标工作由招标人按有关规定组建的评标委员会负责。评标委员会组成，其成员不少于五人（具体人员确定按有关规定）。
    19.2评标委员会由招标人依据有关规定组织。
20、评标过程的纪律和保密性
20.1 从投标截止时间开始，直至招标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人和无关人员透露。
20.2 招标机构和招标人将采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
20.3 参与评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受行政监督部门的监督和检查。
20.4 投标人提交的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。
20.5 投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。
20.6 投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其它投标人，扰乱招标活动，破坏公平竞争。
20.7 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或投标工作。
20.8 投标人若违反前述要求，其投标将被废除，投标保证金将被没收，没收的投标保证金归招标人和招标机构所有。
21、投标文件的澄清
21.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人/招标机构可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的答复由投标人整理后在规定的时间内以书面形式提交.但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。澄清答复应由投标人法定代表人或其授权代表签署后在规定的时间内送达招标机构。
21.2 投标人澄清的答复文件将取代投标文件中被澄清的部分，从而构成投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标的其它实质性内容（除非招标人另有约定、按照投标人须知中规定校核发现的算术错误不在此列）。
21.3 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款、数据等提出偏离或澄清，将被视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。
22. 评标方法
22.1 评标委员会将根据招标文件规定提交的响应性文件和招标人认为其它必要的、合适的资料，对投标人的能力和资格等进行进一步审查。

本次招标投标报价权重30%、商务权重35%、技术权重35%评分标准

	内容
	分值
	评分标准

	一、价格部分（30分）

	投标报价得分

（30分）
	30分
	评标基准价=有效投标报价的最低值，有效投标报价等于基准值的得满分30分，投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100；有效投标报价为通过资格性和符合性审查的供应商报价，不接受低于成本的不正当竞争报价。

	二、商务部分（35分）

	企业

实力

（15分）
	5分
	医疗设备具有完整的医疗器械注册证及相应的检验报告及卫生评价报告，优得5分，一般得1-2分，差得0分。

	
	4分
	供应商或设备制造商提供类似业绩每有一个得1分.需提供中标通知书（或）合同协议书复印件，没有不得分，该项满分4分。

	
	4分
	投标方所投主要产品能够与用户现有设备投资以及整个系统进行兼容得。满足要求的4分。

	
	2分
	为便于后期维护，所投产品为同一生产厂家得满分，不满足则不得分。

	标书制作（2分）
	2分
	投标文件按照招标文件要求的格式、内容及顺序填写（包括目录、页码、签字、总体编排等项目），整洁美观得2分，否则酌情扣分。

	交货期、质量及售后服务

（18分）
	4分
	交货期优于招标文件要求得2分，满足得1分；提供保证措施，安排科学合理，可实施性强得2分，一般得1分，差得0分。

	
	6分
	投标货物的质量保证体系及保证措施：满分6分，质量保证体系及保证措施完善：6分；质量保证体系及保证措施较完善：3分；质量保证体系及保证措施较差：1分。 

	
	7分
	1.投标文件中有详细的、可操作性的、体现保障能力的售后服务方案和服务承诺，优得1分，一般得0.5分，差得0分；

2.设备制造商在疆内设有售后服务网点配件库，需提供房屋租赁合同及证明材料得2分；不提供不得分；

3.在质保期内或承诺能在质保期外，定期对产品进行维护的，得1分。

4.设备制造商提供售后服务获奖情况证明材料（获奖证书等），优得3分，一般得1分，差得0分。

	
	1分
	培训方案，内容明确详尽，根据投标商提供的培训方案评分。

	三、技术部分（35分）

	技术规格

（35分）


	30分
	根据投标人所投产品的规格、技术参数描述、功能满足招标文件要求得30分，每一个正偏离得0.5分，加分最多5分。技术参数规格中的关键参数，每项负偏离扣5分，其它参数如达不到技术规格中的要求每项负偏离扣2分，扣完为止（需提供相应详细技术支持资料，未提供视为不满足）。

	
	5分
	投标方在应标过程中应充分替用户考虑，在产品选型过程保证提供的设备满足用户对设备档次的基本需求，根据提供产品的档次情况进行综合对比打分。


22.3.2投标报价评审

评标委员会对投标报价评审按照下述评标方法进行评定。
投标报价得分=（评标基准报价/投标报价）×价格权重×100
总得分=商务标得分+技术标得分+投标报价得分
评标委员会按照投标人最终得分由高到底顺序确定出各投标人排名顺序。
22.4 对资格证明文件有伪造或隐瞒事实的，将视为未实质上响应招标文件要求而取消资格，并没收投标保证金，没收的投标保证金归招标人和招标机构所有。

22.5 细微偏差
22.5.1 评标委员会将对投标文件中存在的个别漏项或提供了不完整的技术信息和数据、含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等加以记录、汇总。
22.5.2 前述内容评标委员会将在投标文件澄清阶段要求投标人予以澄清或补正。
23. 投标文件的澄清
23.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人/招标机构可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的答复由投标人整理后在规定的时间内以书面形式提交.但不得寻求、提供或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。澄清答复应由投标人法定代表人或其授权代表签署后在规定的时间内送达招标机构。
23.2 投标人澄清的答复文件将取代投标文件中被澄清的部分，从而构成投标文件的组成部分。但不允许更改投标报价或投标的其它实质性内容（除非招标人另有约定、按照投标人须知中规定校核发现的算术错误不在此列）。
23.3 如果投标人在投标文件中未对招标文件中的条款、数据等提出偏离或澄清，将被视同投标人同意招标文件的全部或部分要求。
24. 详细评审
24.1 评标委员会对各投标文件的各个部分作进一步评审、比较，并按照招标文件规定的评标办法对投标人进行综合评议并打分。
25.2 详细评审的依据是招标文件、投标文件和投标人的答疑澄清等内容。
26. 评标办法：
26.1本次评标采用综合评估法进行评分（见评标标准）。
27.定标原则
27.1本采购项目招标人按照  23.1.2  条款确定中标人
27.1.1招标人将从评标委员会推荐的（第1名、第2名、第3名） 3名中标侯选人中确定中标人。
27.1.1.1招标人确定中标人原则：排名第一的中标侯选人为中标人。排名第一的中标侯选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者按招标文件规定应当提交质保金而在规定的期限内未能提交的，确定排名第二的中标侯选人为中标人。
27.1.2.招标人授权评标委员会直接确定中标人即得分最高的投标人为中标人
28. 招标人授标时更改采购货物数量的权利
28.1 招标人在授予合同时有权对货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价做改变。
29. 中标通知书
29.1 招标人及招标机构将以书面《中标通知书》的形式告知中标人其中标。
29.2 《中标通知书》是合同的组成部分。
30. 签订合同
30.1 中标人在收到中标通知书后，即应按招标机构要求派代表到指定地点与招标人签定合同。
31. 合同的组成
31.1 下列文件均为合同不可分割的组成部分：
⑴ 中标通知书；
⑵ 订货合同书；
⑶ 卖方的评标答疑澄清记录；
⑷ 卖方的投标文件；
⑸ 招标文件；
⑹ 标准、规范和有关技术资料
上述文件中的内容如有不一致之处，按上述先后顺序解释。
32. 中标服务费
32.1中标服务费收费标准由中标方依据国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）执行。
33. 其它
33.1 本文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及《工程建设项目货物招标投标办法》等规定编制的，解释权属招标机构。
（六）合同的授予
34、履约担保
    34.1合同协议书签署后7天内，中标人应按前附表规定的金额向招标人提交履约担保；
    34.2如果中标人不能按本须知第24.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
34.3招标采购项目要求中标人提交履约担保，招标人也将在中标人提交履约担保的同时向中标人提供同等数额的合同款支付担保。
35、合同授予标准
37.1本项目的合同将授予按本须知第23.6条款所确定的中标人。
36、授予合同（签约）
36.1招标人将把合同授予能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人（即评标综合得分最高者）。
36.2投标人自接到中标通知书后5天内，必须依照《中华人民共和国合同法》、招标文件、投标书各项条款、评标记录等，与招标人签订合同。
36.3 中标人如不遵守招标文件或投标书各项条款的要约与承诺，在接到中标通知书后借故拖延，拒签合同或拒交质保金的，招标人将依据国家招标投标的有关规定，废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成损失的超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
37、招标结束
37.1中标人与招标人签订买卖合同并按规定交纳了质保金后即为招标结束。
37.2 招标束后，招标人退还未中标人的投标保证金。投标人在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担。

分 技术规格和要求

	序号
	仪器名称
	数量台
	备注

	1
	四元高效液相色谱系统
	1
	

	2
	流动相过滤器一台
	1
	液相色谱仪含带

	3
	气象色谱系统
	1
	

	4
	真空干燥箱
	1
	

	5
	数显恒温水浴锅
	1
	

	6
	带锁显温数字冰箱
	1
	放对照品、对照药材

	7
	PH精密酸度计
	2
	

	8
	三目透返偏光显微镜成像系统
	1
	偏光显微镜相关联

	9
	真空油泵
	1
	

	10
	超纯水机
	1
	

	11
	真空泵
	1
	

	12
	旋光仪
	1
	

	13
	霉菌培养箱
	2
	阳性菌、制剂

	14
	细菌培养箱
	2
	阳性菌、制剂

	15
	微生物限度检验仪
	1
	微生物薄膜过滤用

	16
	内循环灭菌器
	1
	供阳性菌灭菌

	17
	崩解仪
	1
	

	18
	电导率仪
	2
	纯化水台式检测

	19
	药物稳定性试验箱
	2
	

	20
	阿贝折光仪
	1
	

	21
	光栅分光测色仪
	1
	

	22
	浊度仪
	1
	

	23
	空气浮游微生物采样器
	1
	

	24
	高精度尘埃粒子计数器
	1
	

	25
	手持式数字温湿度计
	1
	

	26
	数字微压计
	1
	

	27
	带数式温度计
	1
	

	28
	镜台测微尺
	1
	药材粒度检查

	29
	目镜测微尺
	1
	药材粒度检查

	30
	低温冰箱（-40℃）
	1
	小容量

	31
	振荡器（混匀仪）
	1
	微生物限度

	32
	糖度计
	1
	

	33
	硬度计
	1
	

	34
	匀浆机
	1
	（另带：匀浆杯、刀座4套）

	35
	臭氧快速测定仪
	1
	

	36
	电子秤
	5
	0-500g,
0.01g

	37
	风速仪
	1
	

	38
	万分之一电子天平
	1
	0-220g
0.1mg

	
	砝码
	2
	1mg-200g

	
	
	
	

	
	
	
	


阿勒泰地区中医院制剂室设备参数

1、四元自动高效液相色谱系统及流动相过滤器

技术指标：
一 、输液泵单元：四元低压输液泵 L-3245
1、最大耐压 ：10000 psi（68Mpa）满足超高压的要求
2、流速范围 ：0.001 -10.000 mL/min（增量 0.001mL/min)
3、流量精度 ：≤0.06% RSD(ASTM)
4、流量准确度 ：±0.2%
5、压力脉动 ：≤1%
6、梯度准确度 ：±0.5%
7、梯度重复性 ：≤0.1%
8、柱塞在线清洗 :标配，高/中/低速
9、脱气通道体积 ：四通道脱气功能，480ul/通道
二、 检测器：紫外-可见检测器  L-3500
1、波长范围 : 190-800 nm
2、光源 : 氘灯，钨灯 
3、光谱带宽 : 8 nm
4、波长准确度 : ±1 nm
5、噪声 : ±0.35×10-5 AU（ASTM）
6、漂移 : 1×10-4 AU/Hr
7、波长精度 : 0.2 nm
8、线性范围: >2.5AU （ASTM）
9、最大采样率 : 100Hz
10、流通池耐压 : 1200PSI
11、流通池光程 : 10mm
12、最小检测浓度 : 4×10-9 g/mL

荧光检测器RF-20A

1、灵敏度: 水拉曼峰信噪比1200以上
2、光源: 氙灯 

3、通过VP 功能查询使用时间及进行日志管理
4、快速响应和采样频率 (100 Hz, 10 ms)支持UFLC分析
5、从仪器前方更换灯和流通池，无需位置调节
产品特点
1、实时在线对黄曲霉毒素B1、G1进行衍生，无需使用化学物质，避免操作人员接触有有毒化学物质。
2、无腐蚀性酸流经毛细管，增加HPLC仪器的的寿命。
3、无需冲洗步骤，无额外的维护要求。
4、结果优于电化学方法、碘/溴衍生。
5、符合AOAC 2005.08, AOCS Aa 11-05和欧洲药典 2.8.18标准分析方法。
6、符合中国新整合国标和2015版药典方法。
三、 进样器：自动进样器  L-3320
1、进样模式 ：满环进样/部分进样/微升携带进样
2、定量环体积 ：标配 100 μL
3、进样重复性 ：满环进样：RSD≤0.3% 部分进样：RSD≤0.5% 微升携带进样：RSD≤1%
4、样品容量 ：2 个标准 48 位样品瓶架 1.5mL 进样瓶（标配）
(可选 96 孔板,384 小孔板)
5、交叉污染 ：＜0.005%
6、线性 ：0.9999
7、最大耐压 ：15000psi （定制产品 ）
四、柱温箱 L-3400
1、控温范围 ：室温+5℃-70℃ 
2、温度准确性 ：±1.0℃
3、温度稳定性 ：±0.1℃
4、柱容量 ：250mm 色谱柱 1 根（可加配 10mm 保护柱一根）
五、色谱柱
标配C18,250×4.6mm,5um  黄曲霉专用柱Compass C18,，250×4.6mm，5um 
色谱工作站Clarity
1、 符合 FDA 21 CFR Part 11/GMP/GLP 规范，具有用户管理、电子签名、审计追踪
2、 常用功能集成于单一窗口，净化用户桌面环境，化繁为简
3、 图形化的监控界面，可随时掌握设备状态，简单易用
4、 强大的数据处理功能，提供多种积分功能和计算方法
5、 先进的自动峰宽、自动阈值算法，自适应采集数据，自动调节算法达到最佳积分效果
6、 标配系统适应性测试(SST)模块，内置 4 种常用药典
7、 强大、完善的用户管理功能，满足各种场合对不同登入者对设备访问权限的控制
8、支持网络化办公，资源共享，全面提升工作效率(数据库版本支持)
9、先进的设计理念，着眼于未来，提供良好的可扩展性
注：全套仪器含工作站，符合 GMP/GLP 以及 FDA CFR 21 PART 11 法规要求！
3、气相色谱系统

一、主要技术参数：

工作环境

1.1 温度要求：（5～35）℃

1.2 湿度要求：相对湿度不大于85%

1.3 电源要求：交流电压220V±22V,频率50Hz±1Hz

1.4周围无强电磁场干扰，无腐蚀性气体和无强烈振动；

1.5 接地要求：仪器可靠接地。

1.6 仪器必须平稳牢固地放置在工作台上。保持工作台与墙壁之间有40cm～50cm的距离，以保证操作方便。另外，工作台的面积除考虑各单元的放置合理外，各单元间还应留出一定的空隙，以利于空气循环。

整机技术参数

2.1 温控区≥8路独立控温，满足仪器分析不同温度设定需求；良好的程序升温重复性，为卓越的分析重现性提供保障；

2.2 载气控制：

分析过程与仪器空置载气节省功能，降低仪器运行成本；

仪器空置自动吹扫功能，降低仪器分析系统污染，提高分析精度；

EPC气体流量控制（全程反控操作/显示），参数如下：

氮气/空气：（0～999.9）mL（可依实际需要配置），流量最小可控0.1mL；

氢气：（0～999.9）mL（可依实际需要配置），最小0.1mL；

压力最小可控0.1KPa

2.3 进样口：多进样口及色谱柱同时安装为仪器分析提供更多可能；填充进样口、分流/不分流毛细管柱进样口、阀进样装置，等进样方式为广泛样品提供适用性；

2.4检测器：多检测器独立信号输出，分析结果监测更加灵活；可同时最多安装三个检测器；

2.5预留气质联用通道，加装同一品牌质谱检测器（MS）；便于将来升级为气相色谱质谱联用仪。（由于检测需求，此条必须满足，并提供证明佐证材料）
2.7操作性：可通过计算机色谱数据处理系统/仪器操作面板对仪器进行各项操作；

2.8色谱数据处理系统：可通过计算机色谱数据处理系统对色谱仪器、液体自动进样器进行参数设置和信号收集； 

2.9智能化的仪器报警与自诊断

开机自检，提供良好的仪器工作状态；

气路系统流量诊断，避免无气加热，实现断气降温，保护仪器工作系统；

仪器故障自诊断与提示，快速解决仪器问题；

2.10采用不影响柱箱的温控控制精度，不影响分析误差，不降低热解析速度及分析灵敏度，提高分析效率的高精度全二维气相色谱调制器技术。（提供权威部门出具的材料佐证）
柱箱

3.1 大体积柱箱：

3.2 柱箱温控范围：（室温+5）℃～400℃，增量0.1℃

3.3 程序升温速率：0.1℃/min～40℃/min (最小增量0.1℃/min)

3.4 高精度温度控制系统，控温精度（柱箱温度稳定性）≤±0.03℃（或不超过0.1%）

3.5 程序升温重复性：≤1%

3.6 程序升温最大阶数：≥14阶

3.7 程序升温最长时间：每阶999.9min(最小增量0.1min)

3.8 定性重复性≤1%

3.9 过温保护：

软硬件双重过温保护，通过仪器操作面板设置保护温度和通过仪器电路硬件设置超温保护,提供稳定工作状态；

3.10  显示屏：≥5寸液晶大屏幕显示屏，信息量大

3.11  色谱柱：适用于不锈钢填充柱，柱及毛细管柱 

进样系统

4.1 进样方式：

填充柱进样口（带隔垫吹扫）；

分流/不分流进样口（毛细柱进样口，带隔垫吹扫）；

阀进样；

4.2 温度范围： （室温+5）℃～400℃；

4.3 控温最小精度：≤0.1℃；

4.4 进样系统分流比范围：（1:1）～（500:1）

检测器

火焰离子化检测器（FID）、电子捕获检测器（ECD）、火焰光度检测器（FPD）；
高灵敏度、高稳定性ECD、FPD、FID为样品分析提供超低浓度检出和精确定量；

5.1 火焰离子化检测器（FID）

5.1.1检测限：≤3.5pg/s（毛细柱）；≤6.5pg/s（填充柱）；

5.1.2基线漂移：≤0.3pA/30min(或≤0.3mV/30min, 1010Ω档)；

5.1.3基线噪声：≤0.1pA(或≤0.1mV, 1010Ω档）。

5.2电子捕获检测器（ECD）

5.2.1检测限：≤0.03pg/mL；

5.2.2基线漂移：≤0.3mV/30min；

5.2.3基线噪声：≤0.1mV。

5.5 火焰光度检测器（FPD）

5.5.1检测限：≤0.03ng/s(硫)；≤0.3pg/s(磷)；

5.5.2基线漂移：≤2pA/30min（或≤0.2mV/30min）；

5.5.3基线噪声：≤1pA（或≤0.1mV）。

反控色谱数据处理系统软件

6. 为保证使用的为原厂工作站软件，生产厂家需提供对于该软件的：计算机软件著作权登记证书。

6.1 人性化中文用户界面，操作简单方便，符合国人工作习惯；全PC控制GC参数，无需键盘设定；软件可以设置和控制各个模块的温度，包括柱箱、进样口、检测器，还可控制EPC的流量/压力。

6.2 色谱数据处理系统可自动检测仪器配置，根据配置自动调整仪器控制参数，包括：进样口、检测器、EPC。

6.3支持多个检测器同时采集，可同时承担更多分析任务：色谱数据处理系统插件最多≥4个通道的同时采集，≥4路模拟信号，≥4路数字信号输出。

6.4信号采集频率：1~100Hz可设定。

6.5 输出信号范围：≤-1250 mV 至≥1250 mV。

6.6 采集精度：≤1uV

6.7 智能同步启动的功能。

6.8运行环境：可以在Windows XP、Win7、Win10系统32、64位下工作。

6.9支持多内标功能，灵活多样的组分分组功能，支持分组校准、未知物分组。

6.10自定义报告模式使结果呈现更加全面与实用；可输出符合国际标准AIA格式及文本格式的色谱数据文件,便于其他色谱处理软件读取并分析我们的谱图数据。

6.11可随时查看任意通道最近的色谱信号，支持多谱图同时处理，方便客户监控和使用；数据实时采集和事后处理可多窗体并行操作；自动+手动谱图积分，准确判定色谱峰。

6.12背景扣除、样品空白扣除功能使分析结果更加准确；

6.13 提供多种定量方法：外标法、内标法、归一法、修正归一法；

6.14 提供多种曲线校正功能：外标、内标、双对数曲线；

6.15 使用鼠标选取谱图范围计算噪声、漂移、信噪比，软件包含仪器灵敏度或检测限计算公式；

6.16 强大的项目管理，集项目创建、添加、删除、选择于一体，项目谱图数量、备注信息、仪器配置参数、创建日期、修改日期、存储路径一查便知。

6.17 强大的谱图管理功能，谱图比较、批量导出谱图、打印报告等功能一应俱全。各个方法谱图单独管理，方便查找。

 6.18批处理功能使得对仪器的控制、自动进样器序列进样、自动积分校正及报告输出均一气呵成，将日常繁琐的分析简单化。

6.19方便的色谱柱老化功能，无需您在现场，仪器自动完成。

6.20配合外部事件功能，可实现气体样品分析的自动化。

6.21强大的方法自动切换功能，PC机控制，自动进样器序列进样，给用户提供多种应用选择。通过改变方法参数，可以自动探索、优化、寻找分析条件。

6.22根据谱图可计算峰的保留时间、峰面积或峰高的重复性（相对标准偏差、标准偏差），使计算不再繁琐。

7 自动进样器

7.1为了保证自动进样器产品质量及数据连接传输稳定及售后维护方便，自动进样器与气相色谱仪主机必须是同一品牌。

7.2高效、智能的液体自动进样器产品。主要对气相色谱仪进行全自动化的液体进样。多功能大于155位大位数样品盘，以满足有大量样品检测需求的客户，免去了繁琐的样品前处理过程，有效地提高了工作效率。提供上位机控制程序 ，可在电脑上直接操作自动进样器，使用仪器更 加方便。 

为保证生产厂家安全标准生产，仪器生产厂家提供：安全生产标准化证书。
三、配置要求

1 气相色谱仪主机（220V,50HZ，最大功率2500W）

2 三通道色谱数据处理系统（含电脑、打印机）一套

3 高纯氮气瓶及减压阀一套

4.高纯氢气发生器一套

5全自动空气源一套

6原厂配套大于155位自动进样器一套

7.脱氧管一根

四．售后服务及培训：

1.生产厂家在乌鲁木齐设有办事处及售后服务部，并配有不少于3名常驻新疆售后服务工程师

2.售后服务工程师名单及联系方式，并提供生产厂家给当地户籍工程师缴纳6个月社保证明材料（至少3名），工程师为新疆当地户籍需提供新疆当地身份证扫描件；工程师若为外地人需提供新疆当地居住证；
3.仪器生产厂家提供：安全生产标准化证书。为保证供货产品为该厂家新款产品，生产厂家须提供生产地“新技术新产品（服务）证书”。

4.厂家工程师到现场免费培训2人直至能独立完成操作，安装调试经用户验收当天起，质保期二年。

5.厂家服务中心直接提供终身维修，维修响应时间48小时。
4、真空干燥箱 
技术参数：

	名称
	真空干燥箱

	电源电压
	220V/50HZ

	消耗功率
	1400W

	控温范围
	RT+10-250℃

	恒温波动度
	±1%℃

	温度分辨率
	0.1℃

	真空度
	＜133pa

	工作室尺寸 宽×深×高(mm)
	415×370×340

	产品外形尺寸 宽×深×高(mm)
	560×540×680


性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50％RH

5、 数显恒温水浴锅 

技术参数：

	名称
	恒温水浴锅

	电源
	220V 50Hz

	控温范围
	室温+5℃—99.9℃

	控温精度
	±0.5℃

	外形尺寸（mm）
	345x510x230

	内胆尺寸（mm）
	305x470x140

	包装尺寸（mm）
	580x580x250

	加热功率
	1200W

	工作孔数
	6个


6、数显医用冷藏箱

一、用途：

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于生物制品、疫苗、药品、试剂等储存，适用于药房、制药厂、医院、疾控预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。

二、技术参数：

2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

2.2、样式：立式，玻璃门。

2.3、有效容积：不小于725L。

2.4、箱体材料：冷轧钢板，喷漆。

2.5、内胆材料：喷涂铝板。

2.69、保温材料：无CFC聚氨酯发泡。

2.7、箱内顶部LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

2.8、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。

2.9、门体带锁设计，防止随意开启，存储物品安全。

2.10、前后4个万向脚轮+前2个调整脚设计，移动固定方便。 
2.11、数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃，可调阅湿度。

2.12、12个高密度钢丝浸塑搁架，带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。

2.13、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自然化霜功能，化霜过程中箱内温度仍保持在2-8℃范围内。

2.14、 微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器（说明书中需要详细标识出），确保运行状态安全稳定, 温度传感器置于箱内空气中，实时感应温度变化。

2.15、风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。

2.16、完善的声光报警功能：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，具备远程报警功能。具有高温、低温、传感器故警、开门、断电报警等多种功能，物品存放更安全。

2.17、断电报警后，蓄电池可提供不少于48小时显示及报警功能，并为温度记录打印机、USB端口供电。

2.18、标配USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。

2.19、标配485接口、远程报警接口。
2.20、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80% 湿度条件下无凝露，开门全角度自动关门功能。

2.21、当控制/报警传感器发生故障时，制冷规律运作（需要详细说明运行规律），确保物品存储安全。

2.22、左侧标配1个测试孔，方便测试箱内温度。

2.23、具备医疗器械注册证，证书上型号和投标型号完全相符。

2.24、医疗器械生产企业许可证、ISO9001质量管理体系认证ISO14001、环境管理体系认证ISO13485医疗器械质量管理体系认证、 职业健康体系认证

 三、服务要求：

3.1、验收合格后，整机免费保修五年，易损件一年（门封条、钥匙、照明灯），终身维修。

3.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

3.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

7、按键台式酸度计

仪器参数：

显示屏：6．5英寸LED屏

显示参数：pH, mV、温度、时间

pH测量范围：-2.00至19.99 pH

pH分辨率：0.1/0.01 pH

pH相对精度：±0.02pH

稳定性
±0.01 pH/3h

输入电流：≤2×10-12 A

输入阻抗：≥1×1012 Ω

mV测量范围：-1999～1999 mV

mV分辨率：1mV

mV相对精度：±0.1%FS

温度测量范围：0-100℃

温度分辨率：0.1℃

温度相对精度：±0.5℃

温度补偿：手动/自动（0～100）℃

校准：自动（3点校准)

GLP标准：符合

缓冲液：欧/美/NIST.   Erope/USA/NIST

数据存储：2000组

通讯接口：USB2.0，蓝牙无线，USB微型接口

工作条件：温度：5-40度湿度：5-85%

电源：12V1A

8、三目透反射偏光显微镜成像系统
技术参数 ：

1 目镜 WF10×/22mm 十字目镜、网格目镜、分划目镜

2 平场消色差物镜 无限远平场消色无应力物镜：4×、10×、20×、40×、60×

3 总放大倍数 40X-600X 

4 观察头 30°铰链式三目 

5 转换器 五孔可调中心转换器 

6 粗微调调焦范围 粗微动同轴调焦，微动格值 0.002mm 

7 载物台 可 360°旋转，平台尺寸：Φ172mm 

8 光瞳距离 55-75mm 

9 聚光镜 N. A.1.25 摇摆式阿贝聚光镜带可变光栏 

10 光源 上照明：卤素灯 12V/30W， AC85V-230V, 亮度可调节 下照明：卤素灯 12V/30W， AC85V-230V, 亮度可调节 

11 集光镜 高亮度固定式照明 

12 试片 石膏 1λ试片、云母 1/4λ、石英楔子试片

 13 滤色片 插板式滤色片(绿、蓝、中性)
软件技术参数：

	最高分辨率
	2560 x 1920

	传感器尺寸
	2/3

	像素尺寸
	3.40μm x 3.40μm

	传感器有效影像区域
	9.74mm(H) x 7.96mm

	光谱响应
	380-650nm

	像素叠加
	1 x 1, 2 x 2

	曝光能力
	0.203ms~104.899ms

	白平衡
	手动白平衡/一次白平衡/区域白平衡

	图片格式
	日常图片格式

	语言
	各种语言可任意切换

	操作系统
	兼容win7/10  32/64bit

	功能
	可对图像进行测量、增加比例尺，增加文字


9、旋片式真空泵

技术参数：

	名称
	旋片式真空泵

	抽速
	2 L/S

	极限压力(Pa)
	分压力
	≤6×10-2

	
	全压力
	≤1.33

	转速
	1400r/min

	工作电压
	220V/380V

	电机功率
	370W

	进气口口径（外径）（mm）
	Φ30/12/14/16

	
	KF-25

	噪音
	66dBA

	容油量
	0.8L

	泵油温升
	≯45℃


10、超纯水机

一、主要技术参数：

进水水源：市政自来水(电导率< 400us/cm ,水压: 0.1-0.4MPa ,水温: 5-45°C)
产水量：≥60L/H 

取水速度：3-5L/min

产水指标：主机上可取RO纯水及UP超纯水，RO纯水水质:电导率≤ 15μS/cm@25℃,UP超纯水水质 电阻率18.25MΩ.cm@25℃ ，出水水质达到实验室用水规格GB6682-2008一级水标准；

电源/功率：220V/50Hz  60-120W

UV 紫外灯组件，有效杀菌，降低TOC，增强系统适用范围

超滤组件，有效去除热源( 内毒素)，可用于精密的细胞培养和IVF

11、循环水真空泵
技术参数：

	名称
	循环水真空泵

	型号 
	SHB-III 

	工作电压 
	220V50HZ 

	功率 
	180W

	最大真空度 
	0.098mpa

	单头抽气率 
	10L/min 

	抽气头数 
	2 个

	水箱容积 
	15L


12、圆盘旋光仪 

技术参数：

测量范围 -180°～+180° 

最小读数值 0.05° 

准确度 ±0.05° 

灵敏度 0.05° 

波长 589.44mm 

试管 100mm.200mm  

13、霉菌培养箱

技术参数：

	容积（L）
	250

	控温范围
	0～85℃

	温度分辨率
	0.1℃

	温度波动度
	高温±0.5℃
低温±1.0℃

	温度均匀性（37℃时）
	±1.0℃

	控湿范围
	50～95％RH

	湿度波动度（37℃/75%RH）
	±3～±5%RH

	加湿方式
	内置加湿系统

	灭菌方式
	紫外灭菌灯

	加热/制冷
	不锈钢电加热器/密闭无氟压缩系统

	制冷剂
	R134a

	观察窗
	复门带观察窗

	定时范围(min)
	0～5999

	电源电压
	AC220V/50HZ

	载物搁架（标配)
	标配2块，数量可增加

	备注：
	性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50％RH ；不可用于长时间冷藏保存。


14、电热恒温培养箱技术参数 

公称容积（270L） 

额定功率（645W）

温度控制方式 PT100 

温度控制范围 Rt+5--85℃

温度波动（℃） ±0.5（@37） 

温度均匀性（℃） ±1（@37） 

环境温度（℃） 5-30，

建议 25±2 工作室尺寸（mm） 665*600*720 

隔板 标配 2 块，数量可增加 

电源电压 AC220/110V 

显示界面 3.5 寸触摸屏 

灭菌 可选配UV

15、微生物限度检验仪

技术参数: 

适用滤膜直径：47mm、60mm（注：60mm 滤膜需选配 60 过滤头） 

过滤头数量：3 个 

检测方法:薄膜过滤法 

抽滤方式：真空泵负压抽滤 

过滤头灭菌方式：湿热灭菌、火焰喷枪快速灭菌 

工作电压：AC220V/50HZ 

功率：30W 真空度：40Kpa（压力）

抽气速率：25L/min 

应用范围: 制药：纯化水、注射用水、原料药、口服液、片剂、胶囊、生物制品等制剂的微生物限度检查。

内循环灭菌器   技术参数：

	1
	容积：
	100L

	2
	材质：
	06Cr19Ni10不锈钢

	3
	设计压力：
	 -0.1～0.28MPa

	4
	设计温度：
	142℃

	5
	使用寿命：
	8年（16000次灭菌循环）

	6
	主体保温：
	10mm玻璃棉

	7
	腔壁加热：
	覆盖式金属加热板

	8
	开关门方式：
	手动平移式密封门

	9
	安全联锁：
	压力安全联锁装置：通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，提供快开门安全联锁装置鉴定证书

	10
	门密封方式
	自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成。

	11
	控制阀门：
	进口直动式电磁阀≥1个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个

	12
	压力传感器：
	进口压力传感器，质量稳定可靠

	13
	注水排水方式：
	手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统

	14
	储水装置：
	配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽，水箱容积≥5L

	15
	冷凝装置
	配置风冷系统，无蒸汽外排

	16
	压力表：
	量程：-0.1～0.5MPa  精度等级：1.0级以上，并提供证明材料

	17
	流程控制：
	注水、排水排汽手动控制，升温、灭菌自动控制；
采用重力置换方式，排除灭菌室及负载内冷空气

	18
	周期计数器
	周期计数器4位数字显示，显示运行过的周期次数，同时数值不被使用人员或操作者复位或改变

	20
	报警显示
	出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除

	21
	预热功能
	开机自动预热功能，预热时间最长20min

	22
	排气模式
	具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出

	23
	保温功能
	可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能；
保温温度可设定范围40℃～60℃；
保温时间可设定范围0～99小时59分

	24
	固体琼脂熔解功能
	可实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能；
熔解温度可设定范围60～100℃；
熔解时间可设定范围0～99小时59分

	25
	水位检测报警功能
	灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源

	26
	通过卫生安全评价：
	提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告

	27
	厂家证件
	特种设备制造许可证

	28
	售后服务
	疆内有办事处，提供客服工程师姓名和联系方式，提供租房合同及配件库照片。


17、崩解仪
技术指标： 

温度范围：室温～45℃ 

分辨率为 0.01℃。

 温度控制精度：±0.3℃ 

定时预制范围：1～99 小时 59 分 

时间控制精度：±0.5min 

工作噪声：＜60db 吊篮数量：3 套 

照明系统：3 杯独立照明 升降频率：（30～32）次/分 

升降距离：（55±1）mm

 杯底间距：25mm±2mm 

权限管理：三级，七用户 登录方式：用户名+密码，指纹

 打印方式：在线 

审计追踪：128 条×366 天 

筛网孔径：标配 2mm、（0.425mm、0.71mm、1mm 孔径可选定）
18、按键台式电导率仪

仪器参数：

显示屏 ：6.5寸LED屏

显示参数 ：电导率、电阻率、TDS、盐度、温度

电导率测量范围：（0 ~200）mS/cm，分为五段量程：

（0.00~20.00）μS/cm （20.0~200.0）μS/cm

（200~2000）μS/cm  (2.00~20.00）mS/cm

（20.0~200.0）mS/cm）

电导率分辨率：0.01/0.1/1μS/cm；  0.01/0.1mS/cm

电导率精确度：电计：±1.0% FS，配套：±1.50%FS

电阻率测量范围；（0 ~ 100）MΩ·cm

TDS：（0 ~ 100）g/L

盐度：（0 ~ 100）ppt

温度测量范围：（0～100）℃

温度补偿范围：0～100）℃

温度分辨率：0.1℃

温度相对精度：±0.5℃

电极常数
0.1 / 1 / 10 cm-1

基准温度
25℃、20℃、18℃

数据存储：2000组

通讯接口：USB，无线蓝牙，USB微型接口

湿度：5-85%

电源：12V1A

存储内容：编号、数值、单位，温度，时间
19、药品稳定性试验箱

1、执行与满足标准：

2015版《中国药典》、GMP、FDA及ICH的相关制造标准。

长期留样的稳定性试验的储藏条件：

温度：+25℃±2℃

湿度：60±5%RH

时间：12个月 

2、加速稳定性试验的储藏条件：

温度：+40℃±2℃

湿度：75±5%RH

时间：6个月

中间试验：

温度：+30℃±2℃

湿度：65±5%RH

时间：6个月

3、组件：

液晶程序控制器

--可预设99周期，30段可编程序，每段设置时间1~9999min（小时）

国际品牌压缩机

环保无氟制冷剂R134A

自主研发水循环系统

--双内置水箱，副水箱预热后再进入主水箱，主水箱加热加湿，减小外界冷水直接抽入箱内对温湿度波动的影响。

--另配外置蓄水箱带缺水报警，加满后40℃、75%RH可以用一个月

嵌入式打印机

--实时打印温湿度数据

4、结构：

外箱：优质喷塑冷轧板

保温层：高压聚氨酯整体发泡

内壁：SUS304拉丝不锈钢

--数显可调，实时显示并监测光照值，防止灯管衰减引起的照度误差。

--数显可调，实时显示并监控紫外强度，防止灯管衰减引起的照度误差。 

门锁：外门配备钥匙锁，防止非授权人士接触药品，影响试验。

验证孔：φ30mm

脚轮：4只，可移动可锁定

观察窗：中空玻璃

5、控制系统：

控制方式：平衡式调温调湿

气流方式：强制垂直对流，整体风道均匀系统

加热方式：电加热系统

制冷方式：压缩机制冷系统，独有的自动泄压技术，可长期稳定工作

加湿方式：自主研发电热蒸汽加湿

供水方式：自动循环供水系统，使用现场无特殊水电要求

6、数据管理：

双数据记录

嵌入式打印机：实时打印数据。（标配）
U盘：实时记录数据并可导出。（标配）

7、安全保护：

压缩机过热保护、 压缩机超压保护、 压缩机过载保护

独立工作室超温保护

加湿系统缺水保护

加湿缺水报警系统
8、详细参数：

	型号
	BTYP-250SD

	容积(L)
	250

	温度(℃)
	控制范围
	5～65℃

	
	分辨率
	0.1

	
	波动度
	±0.5

	
	均匀度
	1.2

	湿度(%RH)  
	控制范围
	35～95%RH

	
	分辨率
	0.1%RH

	
	精度
	单点波动≤±1% RH；偏差≤±3% RH；多点均匀度≤5%RH

	温湿度数据
	9点温度，3点湿度实测

	功率（W）
	1530

	电源
	220V 50HZ

	内箱尺寸(mm)
	500×430×1050

	外箱尺寸(mm)
	570×570×1600

	载物托架（标配）
	4


20、阿贝折射仪 

 技术参数

 1 测量范围： ND1.300-1.700 0°-70°C 内的折射率 ND 

2 测量精度： 0.0002

 3 折射率最小分度值： 0.0005 

4 糖量浓度（%）测量范围 0-95 

5 糖量浓度（%）最小分度值 0.25 

21、光栅分光测色仪

技术参数：

照明方式：D/8（漫射照明，8°方向接收）;
积分球尺寸：Φ48mm

照明光源：组合LED光源

分光方式：凹面光栅分光

感应器：256像元双阵列CMOS图像感应器

测量波长范围：
400~700nm

波长间隔：10nm

半带宽：10nm

反射率测定范围：
0~200%

测量口径：单一口径：MAV:Φ8mm/Φ10mm

含光方式：同时测试SCI/SCE

颜色空间：CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB，S-RGB

色差公式：ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE（Hunter）

其它色度指标：
WI(ASTM E313，CIE/ISO,AATCC,Hunter)，YI(ASTM D1925，ASTM 313),TI(ASTM E313，CIE/ISO),同色异谱指数MI，粘色牢度,变色牢度,力份,遮盖度

观察者角度：2°/10°

观测光源：D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4，F5，F6,F7(DLF),F8,F9F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30)

显示：光谱图/数据，样品色度值，色差值/图，合格/不合格结果，颜色偏向

测量时间：约1.5s（同时测试SCI/SCE 约3.2s）

重复性：分光反射率：MAV/SCI,标准偏差0.1%以内（400~700nm：0.2%以内）
色度值：MAV/SCI,ΔE*ab 0.05以内（校正后,以间隔5s测量白板30次平均值）

台间差：MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以内（BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值）

测量方式：单次测量，平均测量（2~99次）

定位方式：显示屏摄像头取景定位

电池电量：锂电池，8小时内5000次

照明光源寿命：
5年大于300万次测量

显示屏：TFT 真彩 3.5inch，电容触摸屏

接口：USB/RS-232

存储数据：标样800条，试样20000条（一条数据可同时包括SCI/SCE）

语言：简体中文，English

操作温度范围：
0~40℃，0~85%RH（无凝露），海拔：低于2000m

存储温度范围
： -20~50℃，0~85%RH（无凝露）

标准附件：电源适配器、数据线、内置锂电池、说明书、品质管理软件（官网下载）、黑白校正盒、保护盖

22、浊度仪

技术要求：

饮用水：环保部门水质浊度测定

工业用水测定：可用于了解电渗析，离子交换，超过滤等水处理过程中浊度 的变化和最终浊度值测定； 

制酒行业 EBC 浊度测试：啤酒厂制酒浊度最终测定；

其它：制药工业，防疫部门、医院临床化验等试剂、制剂浊度测定。 

采用 LED 激光红外光源,寿命长,发射稳定. 

测量值不受液体色泽影响. 

7.NTU 浊度值直接在 LED 屏上显示,无需计算.

8.低浊度,高浊度测量自动选择量程. 

技术规格：

 1、测量范围:0-1.000 1-10.00 10-100.0NTU 

最小分辨率:0.001 NTU 

3、准确度:±5% F·S 

4、工作环境温度:0-35℃ 

5、电源电压:220±20V，50HZ 

22、浮游细菌采样器

一、技术参数：

1.  采样头为阳极氧化铝制作，适用于大部分消毒方式

2.  采样流量：100L/min±5%

3.采样周期调节范围：1-6000L(可调)

4.控制方式：按键屏

4.撞击速率：10.8m/s（安德森撞击等级第五级原理）

5.电池使用时间：8小时以上

6.执行标准：ISO 14698-1/2，GB/T 16293-2010，GMP2010.

二、使用条件：

1．正常大气压环境

2．温度30℃±5%相对湿度75%RH±10%

3．电源AC220VDC14.8V

22、高精度尘埃粒子计数器

1、主要技术参数

1、电参数：220VAC 50Hz

2、外形尺寸：220*350*260mm

3、采样量：28.3L/min（1cfm）

4、工作温度：10°C-35°C

5、工作湿度：≤75%

6、功率：150W

7、八粒径通道：0.3，0.5，0.7，1.0，2.0，3.0，5.0，10.0(μm)

8、真空源：内置气泵，流量控制

9、光源及寿命：半导体激光＞30000h
10、自净时间：≤10min

11、通信接口：USB，485，以太网通信

12、检测范围：100级～30万级
25、手持式数字温湿度计

  技术参数：

测温范围：-10℃-50℃  ±1.5℃

湿度范围：5%RH-98%（探头不能进水）
湿度测量误差：±5%（5%-40%）±4%（41%-80%）
分辨率：0.1℃/0.1%RH
具有℃/°F单位转换功能，自动关机，低电提示功能
具有最大/最小值和数据保持功能
具有背光灯功能
电源：AAA*3节电池
 26、数字微压仪

      技术参数：

测量范围：0～100hpa/0～45.15 i nH20

分辨率：0.01hpa.01 inH20
单位：hpa，mbar，pa，psi，mmH20，mmHg，i nH20，i nHG，m/s，fpm
精准度：±0.03hpa（0～0.30hpa）±0.05hpa（0031～1.00hpa） ±（1.5%+0.1hpa）其余量程   ± 0.01 inH20（0～0.12 inH20）   ±0.02 inH20（0.13～0.40  inH20）  ±（1.5%读数+0.04 inH20）其余量程
测量速率：0.5秒
使用环境：0℃～50℃/32～122°F
存储环境：-20℃～60℃/-4°F～140°F
27、带数式温度计
技术参数： 

主机温度：0-40℃（32°F-104°F）湿度≤80%RH

传感器温度：0-40℃（32°F-104°F）湿度≤80%RH

精准性：±1.0℃/±1.8°F
单位：℃/°F  
档位：0.0-45.0/32.0-113.0  解析度0.1
30、医用-40度低温保存箱

技术参数：

	技术参数
	类型（搁架/抽屉）/材质
	搁架/不锈钢

	
	层数
	2

	
	制冷方式（风冷/直冷）
	直冷

	
	除霜方式（自动/手动）
	手动

	
	制冷剂/g
	R290/41g

	
	噪音级别
	50dB(A)

	温度
	环温
	10~32℃

	
	温度范围
	-15℃~-40℃

	电质参数
	电压/频率（V/Hz)
	220/50Hz

	
	功率（W)
	252

	
	电流（A)
	2.37

	材质
	内部材料
	304不锈钢

	
	外部材料
	喷涂钢板

	
	隔热层
	聚氨酯环戊烷发泡

	报警
	高低温报警
	有

	
	断电报警
	有

	
	温控器故障报警
	有

	
	门开关报警
	有

	
	环温
	10~32℃

	
	断电报警时长（h）
	8

	附件
	脚轮
	有

	
	外门/类型
	1扇/环戊烷整体发泡

	
	外门锁扣
	1

	
	内门/类型
	3扇/环戊烷整体发泡

	
	测试孔(几个/位置/内径）
	1/右侧/φ23

	
	USB 接口
	有

	其他
	认证
	9001/13485

	远程报警备注：增加远程报警功能，需更换为血液箱控制板，且没有了USB（血液箱控制板不兼容USB），其中需更换上面罩钣金件


  涡旋混匀仪

技术参数：
	项目
	参数

	计时范围
	0sec~99m59sec/∞

	转速范围
	1000~2800rpm

	振荡方式
	圆周

	周转直径
	3mm

	运行方式
	点动/连续运转

	电机类型
	罩极电机

	标   配
	单管涡旋头、海绵托盘、四种海绵模块

	输入功率
	60W

	电压
	AC220V/50-60Hz

	熔断器
	250V  3A  Ф5×20


标配配件：

	名称
	规格
	备注

	单管涡旋头
	单管专用
	标配

	海绵托盘
	海绵固定托盘
	标配

	海绵模块A
	29mm x 4孔
	标配

	海绵模块B
	15mm x 8孔
	标配

	海绵模块C
	10mm x 24孔
	标配

	海绵模块D
	8mm x 37孔
	标配


32、手持式糖度仪 

技术要求： 

用于含糖植物的田间管理，可确定含糖植物的成熟期 

测定含糖量植物的含糖量（瓜果园、瓜果批发市场、水果店） 

农业科研：可确定选种、施肥等措施给含糖植物带来的影响 

糖厂、水果罐头厂、酿酒厂等用于原料进厂时，或生产过程中及产品出厂时的质量检查 

其他行业：可对各种溶液含量进行间接的测定 

院校、科研理化实验室 

技术参数： 测量范围：0-32% ；较小刻度:0.2% ；准确度：±0.2%

33、片剂硬度测试仪 

技术参数: 

测试范围：2-200N 0.2KG-20KG 

分辨率：0.1N 0.01Kg 

测量精度：±0.5% 

测试直径：2-40mm 

测量误差：±1% 

每组测试片数：≤100 片 

工作方式：自动 

接口：标准串行打印接口，自带微打。

匀浆仪

技术要求：

机身不锈钢材质，镜面抛光处理，方便清洁；

匀浆杯可整体湿热灭菌；

转速和定时均可根据需要调节，直观可靠；

设有安全保护装置，安全可靠；

匀浆杯采用特种工程塑料制成；重量轻，使用方便，可反复灭菌使用（节省一次性耗材），材质透明，工作中可随时察看匀浆情况；

搅拌刀和杯体一体化设计，密封性能好，工作中全密封；

一批样品一套杯子，无交叉污染；

整机设计合理，结构简单，匀浆杯与搅拌刀、匀浆杯与主机等的连接拆卸方便快速，操作容易，省时省力（一个样品一般10多秒钟就匀浆均匀），维护简单。

技术参数：

电源：AC220V/50Hz

功率：60W

转速：10000～20000rpm

定时：0～300S

匀浆杯容量：≤300ml

匀浆杯杯体材质：聚碳酸酯（PC）

匀浆杯底座材质：高分子合金

密封件材质：硅胶

上联轴器材质：氟橡胶+不锈钢

匀浆杯灭菌：整体湿热灭菌

臭氧快速检测仪
技术指标： 　　　　　　　　　　　
1.测量范围：0-2.5mg/L  
2.电源电压：
便携式：直流1.5V×5节AA碱性干电池,
交流220V/50Hz/DC7.5V/ 0.2A  电源适配器,自动关机、交直流二用. 
台式：交流220V/50Hz 
3.分辨率：0.01mg/L  
4.重复性：1%  
5.线性误差：±（5％FS+1个字）
36、百分之一电子天平

仪器参数：

称量范围：0~500g

可读性精度：10mg

外形尺寸：320×280×150mm

电源：交直流电两用

秤盘尺寸：Φ130mm

具备多种计量单位转换，记数功能及动物称重功能。

配备输出接口
37、风速仪

技术参数：
风速测量范围： 0~30m/s
风速测量误差： ±1% ±1
风速单位选择： m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph 
风量测量范围： 0~999900m3/min
MAX大\小值测量： 有
风温测量： 0~45℃
温度误差： ±1℃
具备℃/℉单位转换

具备背光显示，低点提示
具备模拟量显示

分辨率： 0.1m/s
数据通讯：USB
数据存储：大于等于500笔
38、万分之一电子天平
技术特点：

1、内部采用了先进可靠的自动加码机构，使天平具备了 全自动内置砝码校准功能，从而大大提高了天平的使用性能和称量精 度。

人性化设计、结构新颖、五面全透明玻璃防风罩。采用新一代电磁平 衡式称量传感器，保证了产品的高精度。具有全自动故障检测，线性四 点校准，超载保护等应用程序。 

 天平具有“正在预热”“正在校准”、屏保等应用程序。 
功能： 具有计件、单位转换（米制克拉、金盎司等）、稳定度、全量程去皮、 零点跟踪等多种功能，操作更简便可靠。
内部全自动校准，使天平的操作更加简便快捷，性能稳定、准确。 
 内置 RS232C 输出接口，可直接连接计算机、打印机等外部设备。 内置式下称吊钩。   
8、技术参数： 0-220 g 0.1m g Φ 90mm 6.8k g 350×215× 340mm 480×375× 515mm 240mm 

9、天平配备： 天平主机、秤盘、适配器、说明书、产品合格证、保修卡、标准砝码、 防尘罩、清洁布、毛刷、镊子。

10、备注：砝码2套，规格：1mg-200g。

备注：安装及调试
1、由投标方负责现场进行设备的安装、调试。
2、投标方应对产品的安装质量负责。
3、本参数只作为参考，所投产品参数不得低于上述要求。
4、请供应商根据所投产品厂家发放的技术资料提供技术说明。
第四部分  合同主要条款（本合同仅供参考）
甲方（即招标人）：
乙方（即中标人）：
根据本招标文件及中标人投标文件，甲方与乙方双方协商一致，就采购买卖，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。
一、制订“合同条款”的依据：
制订“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。
二、供货范围及价格：
甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的价格、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。
三、技术资料：
1、乙方应向甲方提供所购货物的相关技术资料。
四、合同文件的优先次序：
构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
1、合同书及补充协议
2、中标通知书
3、评标报告
4、甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件
5、招标文件及其补充文件
6、投标文件及其补充文件
五、质保金
卖方在收到中标通知书后30天内，向买方提交本项目下的货物合同总价的 3% 的质保金，有效期为到货物验收合格后。
六、交货地点
交货地点：阿勒泰地区哈萨克医医院指定地点。
七、交货时间：
1、交货时间：合同签订后30日历日.
八、付款方式：（注：必须响应，否则视为无效标）
    按合同约定
九、设备发运、包装及运输：
1、乙方在交货前将合同号、货物名称、数量、件数每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。
2、设备在移交甲方之前因包装不善造成货物的破损、丢失等后果均由乙方承担责任。
3、乙方保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以向第三方办理索赔为由而拖延。
十、交货方式：
合同签订后，按甲方每批计划乙方必须按服务承诺负责将货物运至甲方指定的地点，由甲方负责验收。
十一、质量保证及售后服务：
1、产品的质量、技术标准按国家有关约定及招标文件和投标文件。
2、货物运至甲方指定的地点后,在验收之前,由投标人承担一切保管责任。
4、乙方提供货物的质量保证期为经有关部门验收合格并交付甲方使用之日起 365*2日（日历日）内。在保证期内对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）退货处理
（2）更换货物，由乙方承担由此所发生的所有费用。
十二、验收：
    1、设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的检验工作，配合甲方完成验收工作。
    2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。
十三、违约责任：
产品质量责任：在产品质量保证期内，凡发现货物的质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。
十四、违约赔偿
除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金：
1、逾期交货：乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方偿付违约金，每逾期一天，罚款合同价 1  ‰。
2、乙方不能交货：乙方不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款价值的   10%。
3、由于乙方原因甲方提出中途退货，由乙方承担合同价 10 %的罚金。
4、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 10%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。
5、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。
十五、违约终止合同：
1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。
（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。
（2）乙方未能履行合同规定的其它义务。
（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。
2、乙方应继续执行合同中未中止部分。
3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。
十六、不可抗力事件处理：
1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。
十七、仲裁或诉讼：
1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可提交甲方法定地址所在仲裁机构进行仲裁，也可直接向甲方法定地址所在人民法院起诉。
2、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。
3、仲裁费用除仲裁机构另行有裁决外，由败诉方承担。
十八、合同生效及其它
    1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。
2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同招标文件的原则下进行友好协商，协商结果以“纪要”的形式作为本合同不可分割的部分。
3、买方如对本合同产品进行额外装潢，或在电梯井道、机房等与电梯相关的部位增设其他设施，买卖双方应协商解决。如方案未经卖方技术部门确认，则责任由买方自负。如方案交卖方之日起逾期十五天未回复，则视为卖方认可该方案。
4、下列文件均为本合同不可分割的部分：
     （1）合同书及补充协议
（2）中标通知书
（3）询标纪要
（4）甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件
（5）招标文件及其补充文件
（6）投标文件及其补充文件
单位：（盖章）                     单位：（盖章）
授权代表：                         授权代表：
联系电话：                         联系电话：
传真：                             传真：
地址：                             地址：
邮编：                             邮编：
开户银行：                         开户银行：
帐号：                             帐号：
税号：                             税号：

第五部分：附件（投标文件格式）
一、投标文件编制顺序（投标文件包含且不限于以下格式材料）
投标人应按下列顺序排列和装订投标文件： 

一、投标函
二、法定代表人授权委托书原件及被授权代表身份证明复印件
三、开标一览表 

四、投标方资质证明文件，包括： 

1、投标人营业执照复印件 

2、关于资格的声明 

3、法定代表人（或负责人）授权书，法定代表人（或负责人）及其授权代表的身份证复印件；如法定代表人（或负责人）直接参加投标并对相应文件签字的，只需提供其身份证复印件
4、代理机构出具的投标保证金收据复印件 

5、“两网”信用查询

五、产品分项明细报价表 

六、有关投标产品的检测报告 （如有）
七、有关投标产品的验收标准
八、售后服务承诺详述
九、技术参数、功能偏离表 

十、商务条款偏离表 

十一、近三年在国内的销售业绩表（2017年至今）
十二、提供其它有利于投标的资料
十三、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书
正本
   封面示例
投标文件
     项目名称：
       项目编号：
       投标人名称：
       法定代表人：
       编制时间：
（一）投 标 函
致： 
根据贵方为（项目名称）项目招标的投标邀请（招标编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一 
份和副本    份 
（  1） 开标一览表 
（  2） 投标产品分项报价表 
（  3） 规格、技术参数、功能偏离表 
（  4） 商务条款偏离表 
（  5） 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件 
（  6） 资格证明文件 
（  7） 投标保证金，形式（支票、汇票或现金） 
据此  ，签字代表宣布并同意如下： 
1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种， 
并用文字和数字表示的投标总价） 
2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务； 
3、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话） 我 
们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利 
4、本投标有效期自开标之日起     个日历日 
5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵 
方没收 
6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理 
解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定 
7、与本投标有关的一切正式往来信请寄： 
地址：
电话：
投标人代表签字： 

投 标 人 名 称： 

邮编： 

传真：
2020 年 月 日
（二）法人代表授权书格式（单独提交）
本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 
（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称）  的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。
本授权书于  年  月 日签字生效，特此声明！

此处附法人身份证及被委托授权人身份证正、反复印件

 法定代表人签字：
被授权人签字：
公        章：
授权日期：年 月 日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。
(三)开标一览表
投标人名称：
招标项目名称：
招标文件编号：
	序号
	项目名称
	投标报价（万元）
	交货日期
	备注

	…
	
	
	
	


注：投标报价包括：安装费、运输费、产品设备费、税金费等一切相关费用。
投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：
年   月   日
（四）关于资格的声明函
致： 
关于贵方20    年    月    日第（招标编号）招标公告关于           的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（包号 及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的 
投标人名称 ：                
受权签署本资格文件人：
签字人姓名、职务：
被授权人姓名、职务：
被授权人姓名 ：
电话： 

地址： 

传真： 

邮编： 

盖章： 

年   月   日
（五）产品分项报价表
投标人名称（公章）：
招标编号/包数号：
	序号
	产品名称
	规格型号
	品牌/厂家
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（大写）
	


注：投标报价包括：安装费、运输费、产品设备费、税金费等一切相关费用。
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
年   月   日
（六）技术参数、功能偏离表
投标人名称（公章）：
招标编号：
	序 号
	产品名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备 

投标人代表（签字或盖章）：
年  月  日 

（七）商务条款偏离表
投标人名称（公章）：
招标编号：
	序 号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人代表（签字或盖章）：
年  月  日 

（八）近三年在国内及新疆区域内的类似业绩
	地区
	项目名称
	项目内容
	合同价款
	项目单位及电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
     年    月    日
（九）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书（另单独提交一份）
我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介 
机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回 
扣、佣金、咨询费、  务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴 
请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的 
有关规定接受处罚 
法定代表人： 
法人授权代表： 
项目经办人： 
我公司承诺在参加本次投标前三年内，无以下行为： 
重大违法行为； 
商业贿赂行为； 
政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为； 
如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格 
投标人名称（盖章）：
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
     年    月    日
- 17 -

