
鄯善县人民医院新址医院供应室设备采购项目

招标文件

	项目编号：
	HSZX-2021-09033

	代理机构：
	新疆和顺致祥招标有限公司

	代理机构地址：
	乌鲁木齐市七道湾南路3号苑


二〇二一年十月
目  录

3

第一部分  投标邀请

6

第二部分  投标人须知

6

投标人须知附表

9

一、总则

9

二、招标文件

10

三、投标文件的编写

12

四、投标文件的递交

13

五、评标程序

19

六、授予合同

19

七、招标失败条件

20

八、质疑和投诉

22

第三部分  货物需求及技术要求

40

第四部分  合同一般条款

46

第五部分  合同特殊条款

50

第六部分　投标文件格式

50

封面

51

目录

52

详细评分表索引

53

一、开标一览表

54

二、分项报价表

55

三、投标函

56

四、资质证明文件

63

五、 所投设备的相关技术、证明资料及产品彩页

64

六、技术参数偏离表

65

七、商务条款偏离表

66

八、投标人/生产厂家2019年至今在国内的类似销售业绩

67

九、本项目售后服务人员

68

十、售后服务、培训方案及相关承诺

69

十一、 中小企业声明函

70

十二、其他有利于投标的资料及证明文件等

71

第七部分  附件



第一部分  投标邀请

鄯善县人民医院新址医院供应室设备采购项目公开招标公告

	项目概况
鄯善县人民医院新址医院供应室设备采购项目的潜在投标人应在新疆乌鲁木齐市七道湾南路3号苑2楼获取采购文件，并于2021年11月16日16:00（北京时间）前提交（上传）投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：HSZX-2021-09033
项目名称：鄯善县人民医院新址医院供应室设备采购项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：2100000.00

最高限价（元）：2100000.00

采购需求：
	序号
	项目名称
	数量
	预算金额(元）
	单位
	简要规格描述

	1
	鄯善县人民医院新址医院供应室设备采购项目
	1
	2100000.00
	批
	详见采购文件


合同履行期限：详见采购文件
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力的投标人；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2011]181号文）；

2.2财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

2.3财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

2.4财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

2.5财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

2.6财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

2.7市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

2.8《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]123号）等相关政策。
3.本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.2有效的《营业执照》；

3.3有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取（下载）招标文件
时间：2021年10月26日至2021年11月1日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:00（北京时间，线下获取文件法定节假日除外）
地点：新疆和顺致祥招标有限公司综合部（乌鲁木齐市七道湾南路3号苑2楼）

方式：线下获取
售价（元）：200
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月16日16:00（北京时间）

投标地点：新疆和顺致祥招标有限公司开标室（乌鲁木齐市七道湾南路3号苑2楼）
开标时间：2021年11月16日16:00（北京时间）

开标地点：新疆和顺致祥招标有限公司开标室（乌鲁木齐市七道湾南路3号苑2楼）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
采用线下获取采购文件的投标单位，应提交的资料：

6.1有效的《营业执照》；

6.2法定代表人参加投标的，提供法定代表人居民身份证；法定代表授权人参加投标的，提供法定代表人授权委托书、被授权人居民身份证；

6.3有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；

6.4“信用中国”、“中国政府采购网”信用查询截图；

6.4.1“信用中国”查询：进入“信用中国”首页，点击信用服务，查询失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单保存完整网页截图；进入“信用中国”首页，在信用信息输入单位名称查询并下载信用报告。

6.4.2“中国政府采购网”查询：进入“中国政府采购网”首页，点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”，输入单位名称，查询时间为报名期限内，截图须体现无异常记录内容，保存完整网页截图。

说明：报名时需提供以上资质原件和复印件各一份（复印件加盖公章）

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名  称：鄯善县人民医院
地  址：鄯善县楼兰西路117号
联系方式：张萍0995-8381234
2.采购代理机构信息
名 称：新疆和顺致祥招标有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐市七道湾南路3号苑
联系人方式：沈佳宇0991-4637888
3.项目联系方式

项目联系人：沈佳宇

电 话：0991-4637888

第二部分  投标人须知

投标人须知附表

	序号
	名 称
	内  容

	1
	项目名称
	鄯善县人民医院新址医院供应室设备采购项目

	2
	项目编号
	HSZX-2021-09033

	3
	采购方式
	公开招标

	4
	预算金额
	2100000.00

	5
	采购内容
	供应室设备1批

	6
	资金来源
	自筹资金

	7
	采 购 人
	鄯善县人民医院

	8
	代理机构
	名  称：新疆和顺致祥招标有限公司

地  址：乌鲁木齐市七道湾南路3号苑2楼
联系人：沈佳宇

电  话：0991-4637888

	9
	投标保证金
	金额：42000.00元
缴纳形式：网银或转账（从投标人基本账户转入新疆和顺致祥招标有限公司账户）
账  户：新疆和顺致祥招标有限公司

账  号：651651023013000545180

行  号：301881000202
开户行：交通银行乌鲁木齐明园西路支行

投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

（保证金缴纳后请将截图发至邮箱：09914637888@xjhszx.cn，开标前向代理机构财务室索取保证金收据原件）

	10
	投标人资质资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力的投标人；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2011]181号文）；

2.2财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）；

2.3财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

2.4财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；

2.5财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；

2.6财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；

2.7市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

2.8《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库[2020]123号）等相关政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.2有效的《营业执照》；

3.3有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

	11
	投标语言
	中文

	12
	投标货币
	人民币

	13
	投标有效期
	 90 天（如不满足将导致废标）

	14
	投标文件
	1.纸质投标文件：正本1份，副本4份。

2.电子投标文件：1份（正本PDF格式电子扫描件，存入U盘递交）

3.开标一览表：1份。

注：投标文件正本、副本、开标一览表、电子投标文件均需单独密封递交，并做好标示；未按采购文件要求密封递交的投标文件，视为对采购文件不响应。

	15
	投标文件递交截止时间及开标时间
	2021年11月16日16:00（北京时间）

	16
	投标文件递交及开标地点
	新疆和顺致祥招标有限公司开标室（乌鲁木齐市七道湾南路3号苑2楼）

	17
	开标现场资格审查资料
	（1）有效的《营业执照》原件；

（2）法定代表人参加投标的，提供法定代表人居民身份证原件；法定代表授权人参加投标的，提供法定代表人授权书、被授权人居民身份证原件；
（3）在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站查询截图加盖投标人鲜章（查询时间必须在公告期内）；
（4）有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》原件；

（5）投标保证金缴纳凭证截图或回单，且加盖投标人鲜章。

以上资格审查内容资料须单独提供，如缺项将作废标处理。

	18
	交货地点
	用户指定地点

	19
	交货期限
	合同签订后60个工作日内完成设备供应、安装及调试工作。

	20
	保修期限
	1年

	21
	付款方式
	设备安装调试完毕，验收合格后支付合同总价50%的货款（需提供全额发票），剩余质保期内季付。（最终以双方合同为准）

	22
	招标代理

服务费
	按照国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”文件、“发改办价格【2003】857号”文件和国家发展改革委“发改价格【2011】534号”文件规定的货物类收费标准收取，由中标单位向新疆和顺致祥招标有限公司支付。


一、总则

1. 项目概况

1.1 项目名称：详见投标人须知前附表；

1.2 项目编号：详见投标人须知前附表；
1.3 采购方式：详见投标人须知前附表；

1.4 预算金额：详见投标人须知前附表；
1.5 采购内容：详见投标人须知前附表；

1.6 资金来源：详见投标人须知前附表；

1.7 交货地点：详见投标人须知前附表；

1.8 交货期限：详见投标人须知前附表；

1.9 保修期限：详见投标人须知前附表。

2．定义

2.1 “采购人”系指鄯善县人民医院；

2.2 “招标代理机构”系指新疆和顺致祥招标有限公司；

2.3 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的制造商或代理商；

2.4 “中标人”系指在本次项目中将被授予合同的投标人。

3．合格的投标人

3.1 有能力提供招标文件中所要求的货物及服务、资格审查合格的制造商或代理商为合格的投标人；

3.2 投标人必须遵守有关的国内法律和规章条例。

4．投标人资格（详见“投标人须知附表”）
5．投标费用
5.1 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、招标文件

6．招标文件构成

6.1招标文件包括：

⑴投标邀请；

⑵投标人须知；

⑶货物需求一览表及技术要求；

⑷合同一般条款；

⑸合同特殊条款；

⑹投标文件格式；

⑺附件。

6.2 招标文件以中文编写。

6.3 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件作出实质性响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

7．招标文件澄清

7.1 投标人对招标文件有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将及时做出答复；

7.2 投标人对招标文件有质疑，须在得到招标文件之日起，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑投标人。

8. 招标文件的修改

8.1 对招标文件进行必要的修改，招标代理机构将在投标截止时间15日前以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该修改的内容为招标文件的组成部分；

8.2 在投标截止时间前，招标机构可视具体情况延长投标截止时间，并将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人。

三、投标文件的编写

9．要求

9.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1投标文件及投标人与招标代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．投标文件的构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

11.1.1投标函、开标一览表、投标分项报价表；

11.1.2资格证明文件、投标保证金；

11.1.3所投设备的相关技术、证明资料及产品彩页；

11.1.4技术参数偏离表、商务条款偏离表；

11.1.5投标人/生产厂家2019年至今在国内的类似销售业绩；

11.1.6本项目售后服务人员，售后服务、培训方案及相关承诺；
11.1.7中小企业声明函；

11.1.8其他有利于投标的资料及证明文件等（如有）。

11.2 投标人应将投标文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．投标文件格式

12.1 投标人应按招标文件的投标文件格式中提供的投标文件格式填写投标函、开标一览表、投标分项报价表，注明提供的货物名称、货物简介、原产地、数量和价格等。

13．投标报价

13.1 投标人应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，不接受有任何选择性报价。

13.2 投标报价应注意下列要求：

13.2.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

13.2.2招标文件中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用；

13.2.3国内供货人提供在中华人民共和国制造的，或已在中华人民共和国境内的国外产地的已经进口的货物的国内投标，其货物的交货价，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税（其关税和其他税不分别填写，计入货价内即可）。

13.3算术性修正。算术性修正是指对投标文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

13.3.1当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；

13.3.2当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

13.3.3当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。

13.3.4按以上原则对算术性差错修正，应取得投标人的同意，并确认修正后最终投标价。如果投标人拒绝确认，则其投标文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。

14．投标货币

14.1人民币报价

15．投标人的证明文件：

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（投标文件格式），作为投标文件的一部分。（详见“投标人须知附表”）

（1）投标文件中，所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足招标文件要求，否则将导致废标。
16 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件

16.1投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

16.2上述文件为文字资料、产品彩页和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表。

（5）国产投标产品需附检测报告。

（6）未按要求提供资料或提供资料不完整、对招标要求未作出实质性响应，予以废标处理。

（7）技术偏离表与投标人所提供的技术资料参数不符情况视为虚假应标，予以废标处理，其风险由投标人自行承担。

17．投标的有效期

17.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人商量延长投标文件的有效期。

18．投标文件的书写要求。

18.1 投标文件须打印胶装，活页装订不予评审。

18.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标全权代表签章。

18.3投标文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5投标文件的份数：一式5份。正本1份，副本4份；电子投标文件1份。

19．投标保证金

19.1投标人按照“投标人须知附表”中明确的标准，于投标截止时间前72小时向招标代理机构交纳投标保证金。

19.2 本次招标可接受电汇作为投标保证金，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3投标保证金的退还时间：

19.3.1在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。具体退还保证金要求，详见“第七部分附件”。

19.3.2最迟应当在合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

19.4未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

19.5.1投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2中标人在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同；

19.5.2.2按本须知第32条规定向招标代理机构交纳招标代理服务费。

四、投标文件的递交

20. 投标文件的密封与标记

20.1 投标人应将投标文件正、副本、电子投标文件分别密封，在每个密封件的封面上标明投标人名称、法定代表人、单位公章、正本或副本或电子投标文件。

20.2 投标文件密封袋上标明“正本”或“副本”或“电子投标文件”或“开标一览表”字样，注明“开标时才能启封”，并在密封处压口加盖公章及法人章。格式参照“封面”格式。
20.3为方便开标唱标，投标人须将“开标一览表”单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本投标文件密封袋中。

20.4招标文件装订要求：投标文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 投标文件的递交不得迟于投标截止时间。
投标文件以密封形式递交至：开标现场

21.2 所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按招标代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到招标文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标代理机构修改通知规定的时间递交。

22．投标文件的修改和撤销

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的投标人代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

22.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标代理机构将没收其投标保证金。

五、评标程序

23．开标

23.1开标时，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格审查，如缺项将导致废标（投标人须知附表）。
23.2本次招标按招标文件中投标邀请规定的时间地点进行开标，将邀请投标人的法定代表人或其授权委托人准时参加开标会。

23.3宣布投标文件开启顺序。
23.4开标时检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标代理机构认为合适的其他内容并记录。

23.5评标原则在开标会议上宣布。

23.6 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对投标人的纪律要求

投标人不得互相串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

23.8 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况及评标有关其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

23.9对评标委员会成员要求评标纪律

23.9.1评委会应当依照有关法律法规的规定，按照招标文件确定的评标标准和办法客观、公正的对投标文件提出评审意见。招标文件设有规定的评标标准和方法不得作为评标依据。

23.9.2评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财务或者其他好处，不得向招标人征询确定中标人意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定投标人的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．评标过程

24.1 评标的依据为招标文件和投标文件。

24.2 开标后评委会将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对投标文件进行详细评估之前，评委会将对投标人提供的投标文件的符合性进行审查。如果投标人符合性审查未通过，其投标将被拒绝。符合性审查内容含：

1）供应商是否交纳投标保证金；

2）供应商资格证明文件是否满足招标文件要求；

3）投标文件是否按照招标文件规定要求密封、签署、盖章；

4）供应商的报价未超过采购预算；

5）供应商是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；

6）投标文件的有效性、完整性是否响应招标文件要求，是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	供应商1
	供应商2
	供应商3

	1
	供应商是否交纳投标保证金；
	
	
	

	2
	供应商资格证明文件是否满足招标文件要求；
	
	
	

	3
	投标文件是否按照招标文件规定要求密封、签署、盖章；
	
	
	

	4
	供应商的报价未超过采购预算；
	
	
	

	5
	供应商是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	

	6
	投标文件的有效性、完整性是否响应招标文件要求，是否对招标文件的实质性要求作出响应。
	
	
	

	7
	评审结果：通过用“√”表示；未通过用“×”表示。
	
	
	


备注：1.如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件未响应招标文件而予以废标处理。

2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。

24.4评标委员会确定每一个通过符合性审查的投标人进行详细评审。

25．投标文件的澄清

25.1为有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容，投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为投标文件的组成部分。

26．对投标文件的评估和比较

对投标文件的评估和比较分为两步进行，评标委员会按照招标文件要求对投标文件中的投标人资格、投标人资格证明文件、重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的投标文件，进行第二个步骤：对实质性响应的投标文件进行评估和比较，采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素、商务因素（售后、业绩及信誉情况等）占70分。将每位投标人的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该投标人的总得分。详细评分标准如下：

26.1 价格部分（30分）

价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他投标人的价格得分统一按照下列公式计算：价格得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100，如此类推，算出所有投标供应商的价格得分。

评审优惠内容及价格扣除：

26.1.1小型和微型企业产品价格扣除

26.1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》和财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

26.1.1.2《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

26.1.1.2.1符合中小企业划分标准；

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

26.1.1.2.2中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。凡是参与小微企业价格评审扣除的供应商应当提供《中小企业声明函》并提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门根据（工信部联企业[2011]300号）文件规定的划分标准对企业规模认定的相关证明文件，以此为证明是否为小微企业，不提供者不得享受小微企业价格扣除的优惠政策，提供虚假证明的按照无效投标处理。

26.1.2监狱企业产品价格扣除

26.1.2.1监狱企业视同小型、微型企业，按上述条款享受评审中价格扣除。

26.1.2.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

26.1.2.3监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

26.1.3残疾人福利性单位产品价格扣除

26.1.3.1残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述条款享受评审中价格扣除。

26.1.3.2根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

26.1.3.3投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

26.1.4节能产品、环境标志产品价格扣除

26.1.4.1投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的，节能产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对节能产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

26.1.4.2投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对环境标志产品的价格给予2%的扣除，在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人；

26.2 技术商务部分（70分）

技术商务评审表（70分）

	序号
	评审因素
	评审标准
	分值

	1
	技术因素

（60分）
	技术参数全部满足招标文件要求得20分；技术条款每负偏离一条扣除2分，最低得0分，最高得20分。
	0-20

	2
	
	投标主要产品（超声波清洗机，快速式全自动清洗消毒器，腔镜清洗工作站，过氧化氢低温等离子灭菌器）有生产厂家技术支持资料的得6分，否则不得分。
	0-6

	3
	
	投标产品的可靠性、稳定性：满足或优于采购文件要求的得4-7分；基本满足采购文件要求的得1-3分；
	0-7

	4
	
	投标产品的可操作、可维护性：满足或优于采购文件要求的得4-6分；基本满足采购文件要求的得1-3分；
	0-6

	5
	
	投标产品具有技术先进性、实用性：满足或优于采购文件要求的得4-6分；基本满足采购文件要求的得1-3分；
	0-6

	6
	
	售后服务：满足采购人需求，提出完整有效、且可行的售后服务体系（包括产品的应急响应时间、质保期内服务方式、质保期外服务方式、优惠承诺、是否提供本地的售后服务等）。售后服务优于采购文件要求的得7-9分；基本满足的得4-6分；不够详细完整的得1-3分；未提供的不得分。
	0-9

	7
	
	安装、调试及培训方案：提供科学、完整、操作性强的方案，得4-6分；方案较为科学、完整、操作性基本满足要求的得2-3分；方案不够科学、完整、操作性不强的得1分，未提供的不得分。
	0-6

	8
	商务因素

（10分）
	业绩：提供近三年（2019年1月1日至今）生产厂家或供应商类似业绩，每提供1份有效业绩得1分，满分8分。必须提供类似业绩合同证明材料，未提供或无效的，不计分。（业绩合同原件现场备查）
	0-8

	9
	
	标书质量：投标文件版面整洁、内容完整、字体清晰、页码准确、无错别字现象，不符合要求的每处扣0.2分。
	0-2

	10
	合计
	70分


说明：技术偏离表与投标人所提供的技术资料参数不符情况视为虚假应标，予以废标处理，其风险由投标人自行承担。

27．评标过程的保密性

27.1 开标后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等评委或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评委的资格，不得再参加任何项目的评标。

27.2 投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合《招投标法》、《政府采购法》及本次招标中有关规定的活动，将被取消其中标资格。
六、授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上综合评分得分最高的投标人。

28.2 最低投标价不一定是被授予合同的保证。

28.3 如果确定该投标人无法圆满履行合同，招标代理机构将对下一个可能中标的投标人资格作出类似的审查。

29．接受和拒绝任何或所有投标的权力

29.1为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．中标通知书

30.1 中标公告期满后，招标代理机构将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

30.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 招标代理机构将在中标人按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其投标保证金。

31．签订合同

31.1 投标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与采购人签订合同。采购人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2如中标人拒签合同，则按违约处理。招标代理机构没收其投标保证金。

31.3招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．招标代理服务费

32.1中标人须向招标代理机构按如下标准和期限交纳招标代理服务费：

32.1.1招标代理服务费支付标准按照国家取费标准计取；
32.1.2在宣布中标后一周内，中标人须按规定的标准以现金或电汇的方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

七、招标失败条件
33.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

34.因重大变故，采购任务取消的；

35.招标文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

36.最终报价均超过采购预算的；

37.对招标文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；

八、质疑和投诉
38.质疑

38.1供应商提出质疑应当符合以下条件：

如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内（获取采购文件截止时间前）以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。

38.2质疑人为自然人的，应当由本人签字或盖章并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字或盖章并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

38.3质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

38.4被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。

39投诉

39.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

39.2投诉人提起投诉应符合以下条件：

(1)投诉人应是参与项目的供应商；

(2)投诉前已依法进行质疑；

(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部20号令《政府采购供应商投诉处理办法》的规定；

(4)在投诉有效期内；

(5)同一投诉事项未经处理的；

(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。

39.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：

(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；

(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；

(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；

(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

(5)提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字或盖章。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字或盖章并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字或盖章并加盖单位公章。

39.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

39.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。

第三部分  货物需求及技术要求

一、采购项目概况

（一）采购预算：2100000.00元

（二）采购内容：新址医院供应室设备1批
二、设备数量、技术规格及参数

（一）超声波清洗机1台

	条目号
	技术规格及参数

	1.1
	容积：≥80L

	1.2
	开门方式：电动升降开门

	1.3
	快速管路设计：U型排水管路，排水时间≤4min

	1.4
	单频电源：40KHZ，扫频功能，功率可调

	1.5
	超声波电源：自动追频，多频转换

	1.6
	采用低噪音换能头

	1.7
	控制方式：一键启动，具有故障自动检测功能。

	1.8
	液晶中文显示屏≥128*64；具有报警信息显示功能。

	1.9
	温度指示器：数字式温度控制方式。

	1.10
	安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；

	1.11
	运行时间：依据设定时间而定

	1.12
	篮框尺寸：≤600*450*240（宽深高）

	1.13
	外形尺寸：≤830*660*870（宽深高）

	1.14
	清洗温度：30℃～80℃可调

	1.15
	加热方式：电加热

	1.16
	超声频率：40KHZ

	1.17
	耗水量：≤65L


（二）超声波冲洗槽1台

	条目号
	技术规格及参数

	2.1
	容积：≥80L

	2.2
	开门方式：手动翻转门，气弹簧阻尼门结构，防止夹手

	2.3
	密封方式：硅橡胶胶条压紧密封

	2.4
	304不锈钢镜面板，厚度≥2.0mm，

	2.5
	快速管路设计U型排水管路，排水时间≤4min

	2.6
	高压管路设计槽体两侧均布喷嘴≥30个；两侧管路均为卫生级管件焊接成型；槽体管路中有过滤网，可防止喷嘴堵塞。

	2.7
	核心配件循环泵、进水电磁阀、计量泵均为优质品牌；

	2.8
	一键启动，具有故障自动检测功能。

	2.9
	液晶中文显示屏≥128*64；具有报警信息显示功能。

	2.10
	数字式温度控制器，抗干扰能力强。

	2.11
	安全保护水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和喷淋；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；循环泵电机保护功能：电机过流或缺相时，过流保护开关动作，切断电机电源。

	2.12
	运行时间≤30min

	2.13
	篮框尺寸根据科室需求配置

	2.14
	漂洗温度30℃～80℃可调 

	2.15
	煮沸温度80℃～93℃可调

	2.16
	电加热  功率≤15.0kw

	2.17
	耗水量≤25L/步、≤70L/流程


（三）超声波干燥槽1台

	条目号
	技术规格及参数

	3.1
	清洗舱容积≥75L

	3.2
	开门方式：手动翻转门，气弹簧阻尼门结构。

	3.3
	硅橡胶胶条压紧密封

	3.4
	鼠笼式风机，风量大，风压高

	3.5
	空气过滤器：H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um；

	3.6
	一键启动，具有故障自动检测功能。

	3.7
	液晶中文显示屏≥128*64，具有报警信息显示功能。

	3.8
	数字式温度控制器。

	3.9
	风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源

	3.10
	温度指示器：数字式温度控制方式。

	3.11
	运行时间：≤25min

	3.12
	篮筐尺寸：根据科室需要配置

	3.13
	干燥温度30℃～70℃可调。

	3.14
	电加热方式


（四）医用煮沸消毒器1台

	条目号
	技术规格及参数

	4.1
	运行时间≤40min

	4.2
	煮沸温度80℃～93℃可调

	4.3
	加热方式电加热

	4.4
	耗水量≤70L

	4.5
	清洗舱容积≥80L

	4.6
	304不锈钢镜面板 厚度≥1.8mm；

清洗架：不锈钢；外装饰罩：304不锈钢拉丝板                                                                                                  

	4.7
	密封门开门方式：电动升降开门。

	4.8
	管路系统，快速管路设计：U型排水管路含进口排水泵

	4.9
	核心配件：进水电磁阀、排水泵均为优质品牌；

	4.10
	阀门：电磁阀，大口径

	4.11
	操作：文本屏控制超声清洗全过程，薄膜按键操作

	4.12
	标准配置：主机 1台、器械清洗篮框 2个；

	4.13
	保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；


（五）医用干燥柜1个

	条目号
	技术规格及参数

	5.1
	主体

	5.1.1
	外观要求
	整体不锈钢外观

	5.1.2
	材质要求
	外罩、舱体采用优质304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm，

	5.1.3
	舱体结构
	舱体采用拼接方式成型（非焊接方式），整体变形小。舱体高度≥1600mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与底部接触。

	5.1.4
	地脚要求
	采用多功能移动脚轮，集成脚轮和支脚功能，通过调节旋钮升降胶垫固定设备。

	5.2
	门

	5.2.1
	密封门、维修门

	5.2.1.1
	密封门材质要求
	采用优质304不锈钢拉丝板，板材厚度≥2mm

	5.2.1.2
	密封门结构要求
	门体中部采用双层中空钢化玻璃结构，通透面积大，提供单门、双门两种结构。

	5.2.1.3
	门密封要求
	采用手动连杆锁，密封锁杆作用点位于门体上部和下部，整体受力均匀，保证了密封效果。密封胶条嵌于密封门内板处，与舱体贴合性好。

	5.2.1.4
	密封门转轴要求
	密封门固定采用上下转轴方式，转轴整体置于设备内部，开关闭合顺畅无阻滞。

	5.2.1.5
	维修门要求
	304不锈钢拉丝板，上下双磁吸闭合方式，开关方便；散热孔满足侧风机散热要求，避免局部温度高。

	5.3
	进风加热系统

	5.3.1
	风机要求
	交流离心风机，风机风量≥570m³/h，最大静压≥450Pa，噪音≤72dB，风机数量≥3个。

	5.3.2
	风压开关
	采用风压开关，最小启动压力：标准20Pa，设定点及间隙可调整，最小启动间隙10Pa，范围20～300Pa。当风机故障或运行中密封门开启，风压开关工作，程序停止运行，声音、显示报警，直至故障排除，方可继续正常运行程序。

	5.3.3
	过热保护
	设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能，采用知名品牌过热保护器，保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用。

	5.3.4
	过滤器要求
	采用HEPA高效空气过滤器，过滤精度0.3μm，符合高效过滤器的安装要求，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内。

	5.3.5
	加热箱要求
	采用电加热方式，箱体盘型结构，减小占用空间，加热管数量≥3根，加热箱加装温度探头，精准测量空气温度，加热管含过热保护，避免安全隐患。加热箱外部粘贴隔热保温层，采用橡塑海绵，闭泡式结构、防火性能好、导热系数低。

	5.3.6
	侧加热箱要求
	采用整体加热箱结构，密闭结构，保温性能好，电加热方式，集成过热保护警报功能，避免温度异常过高，造成隐患，电热管数量≥3根。

	5.4
	控制系统

	5.4.1
	控制器要求
	采用一体化控制器，OLED显示屏≥128*64；内置≥10套程序，≥4套默认程序（导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶），用户可根据需求自行调节参数。

	5.5
	配件

	5.5.1
	导管干燥架
	采用抽拉式医用导管干燥架，适合装夹不同口径（φ6～φ30mm）的导管。

	5.5.2
	湿化瓶干燥架
	适合内径为9mm～42mm的瓶类物品使用。

	5.6
	整体参数

	5.6.1
	外形尺寸
	≤975（宽）×2200（高）×630（深）mm

	5.6.2
	舱体尺寸
	≥600（宽）×1600（高）×370（深）mm

	5.6.3
	容积
	≥360L

	5.6.4
	装载容量
	可一次性处理≥8个DIN标准器械托盘或≥35根导管或≥25个湿化瓶

	5.6.5
	电源要求
	AC380V，50Hz

	5.6.6
	功率要求
	≤11kVA


（六）快速式全自动清洗消毒器2台

	条目号
	技术规格及参数

	6.1
	清洗舱

	6.1.1
	容积≥500L

	6.1.2
	材质：    舱体：≥1.5mm厚316不锈钢板；清洗架：不锈钢；

外装饰罩：304不锈钢拉丝板

	6.1.3
	对接口：清洗架注水口位于清洗腔体的侧面，以使清洗架每层水压一致从而保证每层清洗质量

	6.1.4
	舱体保温：≥10mm橡塑海绵

	6.2
	密封门

	6.2.1
	开门方式：自动下开门

	6.2.2
	通道类型：双门通道型、双门可实现互锁

	6.2.3
	门玻璃：防爆玻璃门，隔音隔热

	6.2.4
	门障碍：关门遇障碍可自动返回

	6.2.5
	压紧方式：门采用主动压紧方式（气缸压紧）

	6.2.6
	门厚度≥22mm

	6.3
	管路系统

	6.3.1
	快速预热水箱设计，双水箱设计

	6.3.2
	干燥系统：噪音≤65dB，双风机供风，双级加热系统

	6.3.3
	核心配件：循环泵、气动阀、计量泵、风机等，均为优质品牌提供证明材料

	6.3.4
	计量泵2个 （加清洗液泵 1个；加上油液泵 1个）可选配3个

	6.3.5
	循环泵：不锈钢泵体，流量最大900L/分钟

	6.3.6
	阀门：气动阀，口径可达2寸、性能可靠

	6.3.7
	空气过滤器：H13级，效率≥99.99%，过滤精度≤0.3 um；

	6.3.8
	变频清洗：可实现软启动，根据不同清洗器械和不同的酶液变频清洗

	6.3.9
	外罩：不锈钢外罩

	6.4
	控制系统

	6.4.1
	控制方式：具有故障自动检测功能，故障声音报警功能；抗干扰能力强，稳定性高。

	6.4.2
	界面显示：彩色触摸屏≥8寸，前后双屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能；适合高温、高湿环境；64K彩色显示。不接受非触摸式显示屏。

	6.4.3
	流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制。

	6.4.4
	安全保护：

超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；

风压低保护装置：风压过低造成空气加热管干烧时，系统自动切断加热电源。门障碍保护装置：门在关闭过程中遇到阻碍时，会停止关门，并且向相反方向运行。电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。

	6.4.5
	记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值；操作界面内必须有重复打印按键，可以在操作界面内点击重复打印记录，可连接追溯系统。

	6.5
	程序系统

	6.5.1
	≥8套预置程序，20套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。

	6.5.2
	流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制。

	6.6
	整体参数

	6.6.1
	运行时间：清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程时间≤37分钟，提供证明材料（打印纸记录）

	6.6.2
	电加热方式

	6.6.3
	最大装载量：≥15个标准器械托盘≥480*250*50（五层清洗架）

	6.6.4
	外形尺寸：≤1300*2000*1000（宽高深）

	6.6.5
	清洗温度：40℃

	6.6.6
	消毒温度：80℃～93℃可调

	6.6.7
	干燥温度70～120℃

	6.6.8
	耗水量≤37L/步

	6.6.9
	耗电量：≤10.5度/循环 

	6.6.10
	使用寿命：≥10年/15000次循环

	6.6.11
	标准配置：主机 1台、四层器械清洗架1台、搬运车 2个、标准器械托盘8个

	6.6.12
	注册证：提供二类医疗器械注册证，注册证中体现消毒功能

	6.6.13
	检测报告：提供权威技术机构出具的清洗消毒效果检测报告


（七）碗盘清洗架1个、麻醉/呼吸管道清洗架1个
	条目号
	技术规格及参数

	7.1
	碗盘清洗架

	7.1.1
	用途：用于清洗换药碗/碗盘

	7.2
	麻醉/呼吸管道清洗架

	7.2.1
	用途：用于清洗麻醉呼吸管道


（八）腔镜清洗工作站1个
	条目号
	技术规格及参数

	8.1
	主体

	8.1.1
	台面、清洗槽、功能背板、干燥台：

	8.1.1.1
	材质要求：采用优质高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA特种复合性材料及特种工艺制成）整体一次成型，无任何接缝，原料厚度≥10MM，台面厚度≥70MM，通过高温加工一次性热合吸塑成型，区别于普通YKL（AKL）塑料、玻璃钢或大理石等材料。无锋角，无接缝，细菌附着率低、抗菌抗渗透性优异，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，损伤后容易修复、寿命长，不变色不变脆，对人体无毒性。

	8.1.1.2
	清洗槽形状要求：清洗槽采用“前高后低”的大圆弧防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，前端高于后端4厘米，使溅到台面的液体全部从下水道流走，而不倒流到柜门或室内楼地面，污损柜门及楼地面或造成医务人员的意外滑倒，并且前端设计有半径≥100MM的大圆弧，有效的支撑操作人员的腰腹。清洗槽内侧底部设计有“米”字型凸起，有效地减少内镜与槽体的接触面积，提高清洗浸泡的效果。

	8.1.1.3
	干燥台形状要求：干燥台采用内凹式平台圆弧设计，干燥平台台面设计有半径≤5mm的圆形凸起，干燥平台台面低于前端，并且在干燥台前端设计有半径≥100MM的大圆弧，在有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑倒落的同时，为操作人员提供腰腹的支撑，。

	8.1.1.4
	功能背板形状材质要求：背板采用与清洗槽相同的材质，非碳钢或不锈钢烤漆材质，为整体一次成型，无任何接缝，抗压强度高，抗氧化，耐强酸强碱；表面光滑，易清洗；耐磨损，寿命长，损伤后极易修复，对人体无毒性等；所有倒角为大圆弧保证无卫生死角，背板采用倾斜式平面，倾斜角度≤10度，符合人体视觉角度，降低操作人员的视觉强度。背板规格高度：离地高度≤1.6m。

	8.1.1.5
	浸泡槽盖材质要求：采用透明亚克力面板吸塑成形有手柄，能充分把浸泡槽盖好不漏气，可以清晰看到浸泡清洗的状况，预防消毒液气体的外泄。

	8.1.1.6
	清洗槽规格尺寸要求：

双槽两组，根据现场情况，尺寸由厂家出具，并出具图纸。

	8.1.1.7
	干燥台规格尺寸要求：由厂家出具尺寸。

	8.1.2
	柜体：

	8.1.2.1
	柜体形状要求：

采用分段式倾斜柜体，台下柜体向前倾斜≤10度，充分保证操作人员操作过程中的舒适度，减少对操作人员腰腹的疲劳和损伤，柜体底部离地高度≥150mm。

	8.1.2.2
	支架材质要求：

选用全优质304不锈钢材质，≥厚度1.5mm，高800mm，造型采用倾斜式设计，更符合人性化设计；底板采用PVC板，使用寿命更长，耐潮湿，不变形

	8.1.2.3
	柜门材质要求：

采用彩色钢化玻璃，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点，柜门采用上挡板和下柜门分体设计，更美观，非整体柜门设计，柜门颜色为天蓝色；柜门铰链采用进口阻尼铰链，实现柜门自动闭合到位。

	8.1.2.4
	柜体底板材质要求：

柜体底板采用PVC塑钢板材质，非复合板及碳钢烤漆板，杜绝出现膨胀或生锈的情况。

	8.2
	智能化操作系统

	8.2.1
	水/气“一次性”全自动灌注器

	8.2.1.1
	全自动灌注主机要求：

采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用“一次性”注水，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。

	8.2.1.2
	控制器要求：

采用数字8位数码管显示，各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。

	8.2.2
	酶液/消毒液全自动循环灌注器

	8.2.2.1
	全自动循环灌注主机要求：

采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作；注液注气系统采用分离式设计，脉冲注液功能，并且在注液完成后自动实现注气的切换，简化了操作流程，系统采用循环注液，避免了交叉感染的危险；电压12V，压力0.2～0.3MPa，循环水量1.7L/min，注气压力小于0.16MPa。

	8.2.2.2
	控制器要求：

采用数字8位数码管显示，各流程功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，非按键膜按键，按键处显示蓝色彩光，控制每槽实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备对多条内镜分别定时、倒计时功能。

	8.2.2.3
	酶液/消毒液倒计时装置要求：

独立记录灌注剩余时间，时间显示1秒-99分钟。

	8.2.2.4
	快速接头材质及功能要求：

快速接头的底座与插头部分全部采用耐酸碱的高分子塑料，可以有效的防止酸碱腐蚀，增强了耐磨性，快速插头部分采用双手指按式（双手指按紧向后取出，向前接上）底座设计位置位于洗消槽后方，只需单手操作就可完成。

	8.3
	供排水、供气系统

	8.3.1
	供气系统

	8.3.1.1
	要求采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.9MPa 供气量：120L/min 储气量：36L  噪音≦40dB 电压：220V 输出功率：750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气。

	8.3.1.2
	中心气体处理器要求：无源型，分离空气中的油污，水分，提高干燥台上干燥气体的清洁度，具有自动调节气压和自动过滤水分的功能，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa,专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。无耗材、免维护、免清洗。

	8.3.1.3
	供气管路要求：采用气动部件，承压强，寿命长，外径【7.9；8.1】mm，内径【5.4；5.65】mm，耐压≥15kg。

	8.3.2
	高压清洗喷枪

	8.3.2.1
	高压水枪材质及功能要求：枪体采用优质304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

	8.3.2.2
	高压气枪材质及功能要求：枪体采用优质304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染，配备八个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗；耐受压力0-0.7MPa。

	8.3.3
	供排水系统、不锈钢水龙头、不锈钢落水器

	8.3.3.1
	供水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求；采用同质热熔连接技术，管材、管件完全熔为一体。管材和管件高柔韧度，可接受很大的膨胀，在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。

	8.3.3.2
	排水管路要求：所有排水管采用优质PVC-U排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求，绝不使用任何PVC-U排水软管；采用同质化学连接技术，管材、管件完全熔为一体，可接受很大的膨。在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，是绿色环保产品。

	8.3.3.3
	水质过滤器要求：对工作站末洗槽内镜的灌流和冲洗提供符合规范要求的过滤水，防止交叉感染，过滤型水处理器为5μm和0.1μm分级高精度超微过滤流量：0.3T/h，可更换滤芯。

	8.3.3.4
	自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用；电压220V，流量2~3T/h，功率20W，工作压力：0~0.8MPa

	8.3.3.5
	不锈钢水龙头：优质304不锈钢材质水龙头，选用国际知名品牌陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活，流量≥0.2L/s，多层防腐防锈处理，镀层按GB/T 10125经过24h酸性盐雾试验后，达到GB/T06461-1986标准中10级的要求，可承受强酸强碱环境的使用；全304#优质高压编织供水软管及管件。

	8.3.3.6
	不锈钢落水器：与不锈钢水龙头同一厂家的全优质304不锈钢落水器，密封圈采用进口橡胶，使用寿命更长。


（九）过氧化氢低温等离子灭菌器1台

	条目号
	项目
	技术规格及参数

	9.1
	
	有效使用容积≥130L

	9.2
	
	单门操作

	9.3.1
	灭菌方法
	过氧化氢等离子体技术

	9.3.2
	
	过氧化氢在线提纯技术，将过氧化氢浓度提纯到96.8%以上。

	9.3.3
	
	过氧化氢无残留、环境无影响技术，工作环境符合国标要求。提供省级以上检测机构检测报告； 

	9.4.1
	灭菌剂
	≥60%过氧化氢

	9.4.2
	
	卡匣式封装

	9.4.3
	
	全自动针刺胶囊吸入式

	9.4.4
	
	每循环灭菌剂量≤5ml

	9.5
	灭菌速度
	标准循环≤50分钟；

快速循环≤30分钟

	9.6
	灭菌模式
	多程序选择，有标准循环、快速循环、软镜循环、保压循环。

	9.7
	灭菌温度
	50℃±5℃

	9.8
	灭菌效果
	单循环灭菌程序能对直径≤1mm，长度≥500mm不锈钢管和直径≤1mm,长度≥2000mm聚四氟乙烯管进行有效灭菌

	9.9.1
	主控制系统
	PLC控制 

	9.9.2
	
	中文显示彩色安卓系统触摸屏

	9.9.3
	
	灭菌程序的压力下限、灭菌时间等参数可根据需要进行调整。

	9.10
	灭菌记录
	灭菌过程的温度，压力，时间，循环模式，过程阶段等均在触摸屏上自动显示，灭菌结束后自动打印工作过程参数和曲线。

设备具备重复打印功能，可在操作界面直接打印近10次灭菌记录，防止打印纸缺失，造成的记录丢失。

	9.11.1
	报警系统
	自动报警系统

	9.11.2
	
	灭菌压力、温度，卡匣胶囊数量，过氧化氢提纯参数等实时监控，有报警设置。

	9.11.3
	
	关键部件，真空泵换油等保养报警提示。

	9.12
	灭菌室门
	液晶屏触摸等多种开关门方式，自动开关门。

	9.13
	灭菌室结构及材质
	方形结构，优质航空铝材。

	9.14
	灭菌残留物
	无毒害

	9.15
	对医务人员影响
	等离子体所发生紫外线完全屏蔽，与操作者完全隔离，肉眼不可见。

	9.16.1
	耗材配备齐全
	设备系统自带耗材（卡匣）二次进入功能，卡匣因设备或人为退出后，可以再次填入未完全使用的卡匣，系统自动识别，防止造成耗材浪费。

	9.16.2
	
	等离子专用化学指示卡、化学指示标签、包装袋、灭菌剂、自含式生物指示剂、生物培养箱。

	9.17
	电源
	AC380V，50Hz

	9.18
	检测报告
	提供权威技术部门灭菌检测报告

	9.19
	等离子体的产生
	单一交流电放电方式即可

保证100%等离子放电成功

	9.20
	配件
	真空泵、压力变送器、电磁阀、空气过滤器、PLC、温度控制器、继电器、等主要部件均为进口品牌或优质品牌。


（十）低温1小时极速速式生物阅读器1个

	条目号
	技术规格及参数

	10.1
	培养温度为58±1℃，自动阅读生物监测培养结果，屏幕显示“＋”为阳性结果；显示“-”为阴性结果。

	10.2
	开始培养至生物培养出结果的时间≤1小时，若培养结果为阳性结果，最快15min可报警预知。

	10.3
	具有自动报警功能，机器自身带自检功能，出现机器故障会报警提示。

	10.4
	配备培养孔数目≥10，每个培养孔均配备独立的荧光检测读头配有与机身一体的棕色防尘罩。

	10.5
	TFT显示屏≥7英寸，分辨率≥800×480，。可输入生物指示剂、灭菌编号、操作者等相关信息，这些信息能够包含在追溯系统中，实现培养结果查询。

	10.6
	断电后有数据记忆功能，防止数据丢失。

	10.7
	培养结束自动打印培养信息，可自动存储10000条以上培养记录，存储不足时报警提示。

	10.8
	可通过机身上的USB接口和以太网接口导出，以方便用户在电脑上对历史记录进行查询、编辑和打印。

	10.9
	专用极速过氧化氢低温等离子生物指示剂，生物监测指示物可室温保存，需具有安全评价报告

	10.10
	配置：过氧化氢低温等离子快速生物阅读器主机1台，电源适配器1个，打印机1个。


（十一）质量控制及追溯系统1套

	条目号
	技术规格及参数

	11.1
	基础数据管理子系统

	11.2
	基础数据管理

	11.3
	对系统所需的各种基础资料进行初始化

	11.4
	基础资料管理，如打包指导、工艺流程管理、灭菌程序等。

	11.5
	物品管理，如器械包类型、科室、包内容物等。

	11.6
	供应商管理，如供应商名称、联系方式等。

	11.7
	人员、科室和设备管理。

	11.8
	系统管理，如权限管理、角色管理等。

	11.9
	科室请领子系统

	11.10
	科室请领管理

	11.11
	对科室所需物品实现网上请领

	11.12
	实现器械包、一次性等物品的网上请领，详细记录请领物品、请领时间、请领科室及人员等信息

	11.13
	支持申领物品信息的更新、查询功能。

	11.14
	回收管理子系统

	11.15
	回收管理

	11.16
	进行物品回收管理

	11.17
	支持常规回收,记录下收人、回收科室、回收时间等信息。

	11.18
	支持外来器械回收、借用回收管理。

	11.19
	对丢失、损坏器械实现管理。

	11.20
	实现器械回收数据查询统计功能。

	11.21
	支持器械包内容物图片显示，便于回收清点。

	11.22
	支持无线扫描装置扫描回收，提高工作效率。

	11.23
	清洗管理

	11.24
	进行清洗物品的信息化管理

	11.25
	可实现机洗、手洗两种数据模式采集。

	11.26
	通过扫描设备记录清洗物品、清洗人员、检查人员。

	11.27
	清洗设备可实现清洗过程数据实时采集。

	11.28
	包装管理子系统

	11.29
	打包管理

	11.30
	基于标签进行器械打包的信息化管理

	11.31
	常规器械包打包管理。

	11.32
	自备包、敷料包打包管理。

	11.33
	实现打包信息查询统计功能。

	11.34
	支持自动打印包信息条码，如包名称、所属科室、打包/封包人、灭菌日期、失效日期。

	11.35
	支持器械包内容物图片显示，便于打包清点。

	11.36
	灭菌管理

	11.37
	进行灭菌物品的信息化管理

	11.38
	通过扫描设备记录灭菌物品、灭菌人员、检查人员。

	11.39
	灭菌设备可实现灭菌过程数据实时采集。

	11.40
	设备监控子系统

	11.41
	设备监控管理

	11.42
	对消毒供应中心的设备进行监控管理

	11.43
	消毒供应中心内部设备的统一监控。

	11.44
	实时显示各种设备运行的过程数据。

	11.45
	支持设备过程数据以报表、趋势图两种模式打印。

	11.46
	库存管理子系统

	11.47
	库存管理

	11.48
	用于无菌物品的信息化管理

	11.49
	无菌物品的出/入库管理。

	11.50
	无菌物品的盘点、库存查询管理。

	11.51
	无菌物品的流水账、明细、汇总管理。

	11.52
	无菌物品的库存不足及效期预警管理。

	11.53
	发放管理子系统

	11.54
	发放管理

	11.55
	用于物品发放的信息化管理

	11.56
	支持常规发放。

	11.57
	支持外来器械发放和借用发放。

	11.58
	支持基于标签的扫描发放。

	11.59
	发放时可自动对器械包效期、库存量进行提示。

	11.60
	支持器械包发放数据查询统计功能。

	11.61
	支持发放物品按时间段、按科室等条件进行费用统计。

	11.62
	质量追溯管理

	11.63
	用于无菌物品的追溯管理

	11.64
	支持通过器械包追溯到病人。

	11.65
	支持通过病人追溯到器械包。

	11.66
	支持器械包状态追溯。

	11.67
	支持器械包整个使用流程的详细信息追溯，如打包/灭菌人追溯、清洗趋势图追溯、灭菌报表追溯等。

	11.68
	支持器械包可自定义的过期预警，及时避免过期物品的发放使用。

	11.69
	支持器械包单个及批次的召回管理。

	11.70
	计费管理

	11.71
	用于器械包的计费管理

	11.72
	支持器械包费用的计价管理。

	11.73
	护士长管理子系统

	11.74
	护士长管理

	11.75
	对工作、设备实现统一管理

	11.76
	支持回收、打包、发放等工作量的统计管理。

	11.77
	支持各种设备（清洗机、灭菌器、等离子等）运转过程的管理。

	11.78
	支持各种信息的查询及追溯管理。

	11.79
	支持各种人员、系统权限、系统参数及请领子系统管理等。


（十二）自动升降传递窗6个、两槽污物清洗槽2个、清洗喷枪2只
	条目号
	技术规格及参数

	12.1
	自动升降传递窗

	12.1.1
	外形尺寸：≤980×150×1700mm

	12.1.2
	通道尺寸：≤780（W）×800mm（H）

	12.1.3
	用途：作为物品的传送通道，用于隔离不同的区域全不锈钢；

	12.1.4
	电动升降、按钮控制、操作简单方便； 
采用钢化玻璃视窗、透明度高、整洁美观；

	12.1.5
	201不锈钢材质。

	12.2
	两槽污物清洗槽

	12.2.1
	用途：用于污染物品的人工清洗

	12.2.2
	冷、热水接口，流量大并且可以自由调节；

	12.2.3
	双槽，鹅颈型水龙头，全不锈钢，带沥水台，带门；

	12.2.4
	外围尺寸：≤1800(L)×650(W)×980(H)mm

	12.2.5
	沥水台的最大承重为：40 Kg

	12.3
	清洗喷枪

	12.3.1
	用途：用于医院中心供应室、实验室、化验室等需要对注射器、导管、各种玻璃仪器进行高效的清洗的场合

	12.3.2
	造型新颖，手握轻便，开、关、水压的调节完全由扳手控制，使用方便，清洗彻底

	12.3.3
	每套带有8个常用喷头，一把枪；可对不同的物品进行清洗


（十三）包布检查打包台2张、器械检查放大镜2个

	条目号
	技术规格及参数

	13.1
	包布检查打包台

	13.1.1
	用途：用于包布检查打包

	13.1.2
	优质或进口高密度板台面

	13.1.3
	碳钢喷塑支架

	13.1.4
	桌面大玻璃、带检查灯

	13.1.5
	尺寸规格：≤2100(L)×1200(W)×850(H)mm

	13.1.6
	台面最大承重为：110 Kg

	13.2
	器械检查放大镜

	13.2.1
	荧光灯光线为日光色，镜片采用镀膜技术，光线没有闪烁感、可保护视力，放大与照明双重组合，使观察更清晰，更入微；

	13.2.2
	放大倍数≥5倍；

	13.2.3
	弯折式支杆，可根据不同需要随意调整观察角度和位置。


（十四）单列立式网筐存储架2个、标准篮筐20个、小车清洗机1台

	条目号
	技术规格及参数

	14.1
	单列立式网筐存储架

	14.1.1
	304不锈钢材质；

	14.1.2
	立式网筐存储结构、易于通风，单侧使用；

	14.1.3
	可寸放20只标准篮筐535x380x195；

	14.1.4
	可特制，以便于存放不同规格的篮筐

	14.1.5
	外形尺寸：≤2190（L）×405（W）×1748（H）

	14.1.6
	用途：用于存放篮筐

	14.2
	标准篮筐

	14.2.1
	全不锈钢

	14.2.2
	存放及运输物品方便

	14.2.3
	可有效避免手接触无菌物品造成的污染

	14.2.4
	用于清洁物品的灭菌、无菌物品存放及运输

	14.2.5
	规格：535（L）×380（W）×195（H）

	14.3
	小车清洗机

	14.3.1
	对密封下送（回收）车进行清洗

	14.3.2
	可自动加入消毒液


（十五）多功能台1个、包布车2辆
	条目号
	技术规格及参数

	15.1
	多功能台

	15.1.1
	全不锈钢、带脚轮、可任意移动

	15.1.2
	带纸袋切割机、任意尺寸纸塑包装袋切割可安装封口机、可实现纸袋切割和封口操作一体化；

	15.1.3
	尺寸规格：≤2200(L)×820(W)×1900(H)mm

	15.1.4
	台面的最大承重为：120 Kg

	15.2
	包布车

	15.2.1
	全不锈钢

	15.2.2
	可以放不同规格的包布或包装纸

	15.2.3
	存取方便

	15.2.4
	尺寸：≥1125*400*1000


（十六）空气压缩机3台
	条目号
	技术规格及参数

	16.1
	无油空压机，噪音小于45分贝

	16.2
	提供压缩空气源0.47-0.78Mpa；

	16.3
	产气速率：60升/分钟；

	16.4
	可连续稳定工作120小时

	16.5
	电机绝缘2000伏


（十七）洗眼器1台

	条目号
	技术规格及参数

	17.1
	双头式出水用于清洗眼睛。

	17.2
	可安装在清洗槽


注：供应商需提供相关产品技术证明材料——厂家的完整彩页或厂家的完整技术白皮书原件或复印件，未提供完整相关证明文件的视为不满足相关技术条款。

商务要求

3.1交货期限：合同签订后60个工作日内完成设备供应、安装及调试工作。

3.2付款方式：设备安装调试完毕，验收合格后支付合同总价50%的货款（需提供全额发票），剩余质保期内季付。（最终以双方合同为准）
3.3交货地点：用户指定地点

3.4保修期限：1年

3.5售后服务要求

3.5.1 设备安装地点：采购人指定地点；

3.5.2 安装验收标准：符合国家有关技术规范和技术标准，应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致；

3.5.3 设备验收合格后，整机免费保修1年，终身维护。 要求原厂或原厂授权维修服务机构承诺；

3.5.4 开机率≥98 %；

3.5.5 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员；

3.5.6 如设备出现问题，维修响应时间≤24小时到达现场进行维修。
3.5.7 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

3.5.8 提供全套的操作手册及维修手册、光盘等，如有密码，则密码开放，免费现场培训操作及维修人员。

3.5.9 提供全国免费售后服务电话，在疆内有多名厂家维修工程师，并提供人员名单及联系方式以及驻点证明材料。

第四部分  合同一般条款
1．定义

1.1“合同”系指采购人和卖方(以下简称合同双方)已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

1.2“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的款项。

1.3“货物”系指卖方按合同要求，须向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、软件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

1.4“服务”系指合同规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.5“采购人”系指通过招标采购，接受合同货物及服务的企业或单位。

1.6“卖方”系指中标后提供合同货物和服务的经济实体。

1.7“现场”系指将要进行货物安装和运转的地点。

1.8“验收”系指采购人依据技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条件。

2．适用范围

2.1本合同条款适用于本次招标活动。

3．原产地

3.1原产地系指货物的生产地，或提供辅助服务的来源地。

4．技术规格和标准

4.1本合同项下所供货物的技术规格应与本招标文件技术规格规定的标准相一致。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或有关权威部门最新颁布的相应的正式标准。

5．专利权

5.1卖方须保障采购人在使用其货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6．包装

6.1除非本合同另有规定，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于空运和内陆运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

6.2每件包装应附有详细装箱单和质量证书各两套，一套在包装箱里，一套在包装箱外。

7．运输标记

7.1卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字体标明以下各项： 

(1)收货人

(2)合同号

(3)收货人代号

(4)发货单位

(5)目的地

(6)货物的名称、品目号、箱号

(7)出厂或装箱日期

(8)毛重／净重(公斤)

(9)尺寸(长x宽x高，以厘米计)

7.2凡重达两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

8.卖方的交货价合同

8.1卖方应在合同规定的交货期限前6天以电报、传真或电传通知采购人合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给采购人详细交货清单一式五份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)和每一包装箱的尺寸(长x宽x高)、单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

8.2在目的地交货价合同条件下，由于卖方延误了以电报、传真或电传通知采购人，由此而有可能造成的一切损失由卖方承担。

8.3卖方负责安排自发运地至采购人现场的运输和安装、调试及技术监督部门第一次强制性检验费用，均包含在合同总价中。

8.4交货日期以货物到达采购人现场为准。

8.5卖方装运的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

9．装运通知

9.1卖方应在货物装运完成24小时内以电报、传真或电传通知采购人合同号、货物名称、数量、毛重、体积(立方米)、发票金额、载运车次名称和启运日期。如果包装件重量超过20吨或尺寸达到或超过12米长、2.7米宽和3米高，卖方应将其重量或尺寸通知采购人。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知采购人。

10．保险

10.1在国内交货价合同条件下，由采购人在货物装运前或接到装运通知后办理保险。或由买卖双方具体商定。

11．支付 

11.1除另有规定外，可采用下列付款之方式一种付款：(1)转账支票； (2)电汇付款。

11.2 付款方式见合同特殊条款。

12．技术资料 

12.1除招标文件的技术规范书中另有规定的外，卖方应准备与合同设备或仪器相符中文技术资料，并于合同生效后15天内寄送到采购人，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到采购人通知后立即免费另寄。

12.2上述一套完整的资料应包装好随每批货物一起发运。

13．价格

13.1除非合同中另有规定，卖方为其所供货物和服务而要求采购人支付的金额应与其投标报价一致。

14．质量保证

14.1卖方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用的是最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在货物寿命期内运转良好。在规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。除合同中另有规定外，出现上述情况，卖方应在收到采购人通知后10天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机。对造成的损失采购人保留索赔的权利。

14.2除非合同中另有规定，合同项下货物的质量保证期为货物正式验收后12个月。

15．检验

15.1卖方应让制造商在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具其货物符合合同规定的质量证书。该证书将作为提交给议付银行付款单据的组成部分，但不应视为是对质量、规格、性能、数量或重量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。

 15.2在合同规定的质量保证期内，如果发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，采购人应申请商检局检验，并有权根据商检证书及质量保证条款立即向卖方提出索赔。

16．索赔

16.1卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且采购人已于规定的检验、安装、调试和验收测试期限内和质量保证期内提出索赔，卖方应按采购人同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1)卖方同意采购人拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给采购人，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2)根据货物的疵劣和受损程度以及采购人遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3)更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担采购人遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换货物的质量保证期。

16.2如果采购人提出索赔通知后10天内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在采购人提出索赔通知的10天内或采购人同意的更长一些的时间内，按采购人同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，采购人将从未付款或卖方提供的履约保证金中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

17．延期交货与核定损失额

17.1如果卖方未能按合同规定的时间按期交货(本合同第18款规定的不可抗力除外)，在卖方同意支付核定损失额的条件下，采购人将同意延长交货期限。核定损失额的支付将从未付款或从履约保证金中扣除。核定损失额比率为每迟交7天，按迟交货物金额的0.5%，不满7天按7天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物部分合同金额的5%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能交货，采购人有权因卖方违约终止合同，而卖方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

18．不可抗力

18.1签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

18.2受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后10天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续20天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19．仲裁

19.1在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，应提交仲裁。

19.2仲裁应由采购人当地仲裁机构（乌鲁木齐市仲裁委员会）根据其仲裁程序和暂行规则进行。

19.3仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

19.4除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

19.5在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续执行。

20．违约终止合同

20.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在卖方收到采购人发出的违约通知后10天内(或经采购人书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人可向卖方发出书面违约通知，终止全部或部分合同：    

(1)如果卖方未能在合同规定的期限内或采购人准许的任何延期内交付部分或全部货物。

(2)卖方未能履行合同项下的任何其它义务。

21.一旦采购人根据第

21.1款终止部分或全部合同，采购人可以按其认为适当的条件和方式采购类似未交付部分的货物。卖方应承担采购人购买类似货物的额外费用。但是，卖方应继续履行合同中未终止的部分。

22．变更指示

22.1采购人可以随时向卖方发出书面指示，在合同总体范围内对如下一点或几点提出变更：

(1)合同项下需为采购人特殊制造的货物的图纸、设计或规格；

(2)装运方式和包装方式；

(3)交货地点；

(4)卖方须提供的服务。

22.2若上述变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，应对合同价格或交货进度进行合理的调整，同时相应地修改合同。卖方必须在接到采购人的变更指示后10天内根据本款提出调整的实施意见。

23．合同修改

23.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

24．转让与分包

24.1除采购人事先同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

24.2卖方应书面通知采购人本合同项下所授予的所有分包合同。但该通知不解除卖方承担的本合同项下的任何责任或义务。

25．适用法律

25.1本合同应按中华人民共和国的相关法律解释。

26．通知

26.1本合同任何一方给另一方的通知都应以书面或电传、电报、传真的形式发送，而另一方应以书面形式确并发送到对方明确的地址。

27．合同文件及资料的使用

27.1除了卖方为执行合同所雇人员外，在未经采购人同意的情况下，卖方不得将合同、合同中的规定、有关规格、计划、图纸、式样、样本或采购人为上述内容向卖方提供的资料透露给任何人。卖方须在对外保密的前提下，对其雇用人员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行合同必不可少的范围内。

27.2除非执行合同需要，在事先末得到采购人同意的情况下，卖方不得使用第27.1款中所列的任何文件和资料。

27.3除合同本身以外，27.1款列明的所有资料始终为采购人的财产，若采购人要求，卖方应于其合同义务履行完毕以后将这些资料(包括所有副本)退还采购人。

28．合同生效及其他

28.1本合同应在采购人和卖方签字（及采购人收到卖方的履约保证金后），即开始生效。

28.2卖方须按技术规格中的规定，向采购人提供与合同项下货物有关的现场安装调试、技术服务、培训等其他相关服务。

28.3 商务合同应包括采购人最后确认的价格条款和付款方式。

28.4本合同正本一式两份，用中文书写，买卖双方各执一份，副本一式肆份，用中文书写，买卖双方各执贰份；

28.5下述文件将作为合同附件为本合同不可分割的部分并与本合具有同等效力；

（1）招标文件；

（2）中标通知书；

（3）中标人的投标文件及询标中的书面答疑；

（4）合同条款及合同特殊条款；

采购人：                               卖方：                  
代表：                                 代表：                  
第五部分  合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改，如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

1.检验

1.1设备必须是合同生效后，由原厂生产的合同项下的设备，必须是全新的、未使用过的原装合格正品，所有设备应配套使用。并且货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责；

1.2 设备到达目的地，采购人、卖方及采购人聘请专家一同开箱验货；

1.3卖方提供的所有货品应符合中国以及国际通行的标准，并应附有相应的测试报告、合格证书；

1.4具体的标准应在投标文件中明确规定，并在合同中由双方确认；

1.5 提供所有设备的随机资料和技术文档：

1.5.1设备配套的维修手册。

1.5.2设备所包含的所有软件均须提供合法的使用证书。

1.5.3设备完善的中文操作手册。

1.5.4中、英文的使用和维修技术资料。

1.5.5设备使用软件的备份。

1.5.6正规的备品备件价格表。

1.5.7供应商提供资料如下：

1、所报产品的配置清单；

2、所报产品的详细说明书、技术资料、彩图；

3、产品的合法代理证明如生产企业授予的“授权委托书”等。

4、售中、售后服务承诺（包括免费质保期承诺等）。

5、注明交付使用日期。
6、国家规定的应提供的其他资质证明资料。

7、报价表（列报产品的名称、规格、型号、配置、产地、单价、总价、交货时间及优惠条款等）以及报价单位（盖章）、被授权人、联系电话、报价日期。

8、卖方须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。
9、进口设备须提供商检证、报关单。
2.安装调试

2.1 卖方负责免费安装、调试的所有工作，并免费提供设备安装调试的耗品。在不增减临床应用功能的前提下，供方免费提供设备相关的软件升级。直至通过验收（同采购人共同完成）；

2.2 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

2.3 设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向采购人提供详细的验收标准、验收手册。采购人有权委托中国有资格的单位对上述仪器进行精度校核。

2.4* 在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。

2.5* 中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。

2.6 在设备安装和调试结束后，由买卖双方和技术监督局按照国际和国家标准共同验收，检测费用由卖方负责。

2.7 因卖方原因造成不能按时完成安装调试工作，卖方应根据合同规定向采购人做出赔偿。

2.8 如调试后达不到合同规定的质量或技术指标要求用户有权提出退货，并予以退回货款。

3.培训

3.1 现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

3.2 集中培训：根据设备技术要求，可向采购人提供使用和维修技术人员培训。

4.售后服务

4.1 售后服务保证：投标方在疆内应设有维修服务部门和零备件库。请投标方出示修服务部门和零备件仓库的营业执照复印件。并提供专职的维修工程师名单。

4.2 产品免费全机（含附件、硬、软件）保修期为1年，验收合格后进入保修期。（此保修期内开机率〉98%（按365天计算），拟年累计故障不超过6天，每超过一天，按该机日均检查收费额累计赔偿，设备终生维护。）

4.3 配件供应：

4.31如有备件，卖方应随机向采购人提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

4.32为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

4.33专用工具：如有备件，卖方应随机向采购人提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

4.34为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

4.4 软件终生免费升级。

4.5 维修响应时间：接到故障通知后2小时内响应，24小时内到达现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由供应商自行负责。有责任向用户说明故障的解决方法，提供优惠的配件供应，配件到达日期：不超过2天到达现场，每超过1天，按该机日均检查额累计赔偿。

4.6 提供保修期后无偿技术支持。

4.7 投标方必须提供维修、检测和报错系统软件。

4.8 保修期后的维修费用，先修后付款，零备件的购买，先交货后付款。
4.9 国内（包括新疆地区）有维修站和维修工程师，并提供联系电话和地址。

5. 招标报价要求

5.1从中华人民共和国关境内提供的货物：

（1）关境内制造的货物

①报所供货物的EXW（出厂价）、仓库交货价、展室交货价或货架交货价的，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。

②如果投标资料表中有规定，报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。

③报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用(如果有的话)。

（2）投标截止时间前已经进口的货物

①报仓库交货价、展室交货价或货架交货价的，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。

②如果投标资料表中有规定，报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。

③报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用(如果有的话)。 

5.2从中华人民共和国关境外提供的货物：

相关费用：免税进口。报价需包含设备及与本项目相关的安装、调试、培训、技术服务及招标文件中规定的保险、运输和其他相关伴随服务费用，及对美加征的进口关税（仅产品注册证产地为美国的产品），并列分项清单明细。 

投标人从中华人民共和国关境内提供的货物和服务以人民币报价。 

投标人从中华人民共和国关境外提供的货物和服务以美元和人民币报价。

5.3采购人指定交货地（设备使用地）交货价；

5.4 提供主要零配件、易损件供应的（耗材）清单以及所需提供的相关服务的费用，并分项报价（应包括在总价内）。清单内容应包括：名称、数量、型号、产地、制造商、单价、总价。

5.5所有货物均应以人民币报价，金额单位元，报价人所报价应包括所有设备和辅助产品、材料的采购、安装调试、运输费、验收费、保险、人员培训、税费、利润等及质保售后服务期间所有发生一切费（本项目为交钥匙项目）。 

5.6境外产品不含关税、进口环节税、外贸代理费（外贸代理公司由招标人指定）。

免税项目：投标报价不含进口关税、进口增值税。但如果投标设备原产地系美国， 则投标报价还需包含但不限于对美加征的进口关税，不包含对美加征的进口关税相应的进口增值税。

征税项目：投标报价包含进口关税、进口增值税。如投标设备原 产地系美国，则投标报价还需包含但不限于对美加征的进口关税及其进口增值税。 

5.7境外产品具有加征关税、加征增值税及设备加征税款部分的其他费用，均包含在设备报价总价中。

5.8投标报价：供应商应在开标一览表中标明其提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。 

6.采购人付款方式：设备安装调试完毕，设备安装调试完毕，验收合格后支付合同总价50%的货款（需提供全额发票），剩余质保期内季付。（最终以双方合同为准）
7.交货期限：合同签订后60个工作日内完成设备供应、安装及调试工作。
8.交货地点：用户指定地点

第六部分　投标文件格式

（投标文件制作格式，仅供参考）

封面

正本(或副本)

鄯善县人民医院新址医院供应室设备采购项目
投 标 文 件

项目编号：

投标单位：   （全称）（盖章）
单位地址：

投标单位法人代表或授权代表签字：

联系人及联系电话：

年  月   日

目录

（自行编制，为便于查找，请标明页码）
详细评分表索引

	序号
	评审因素
	评审标准
	详见投标文件

	1
	技术因素

（60分）
	技术参数全部满足招标文件要求得20分；技术条款每负偏离一条扣除2分，最低得0分，最高得20分。
	第  页

	2
	
	投标产品有生产厂家技术支持资料的得6分，否则不得分。
	第  页

	3
	
	投标产品的可靠性、稳定性：满足或优于采购文件要求的得4-7分；基本满足采购文件要求的得1-3分；
	第  页

	4
	
	投标产品的可操作、可维护性：满足或优于采购文件要求的得4-6分；基本满足采购文件要求的得1-3分；
	第  页

	5
	
	投标产品具有技术先进性、实用性：满足或优于采购文件要求的得4-6分；基本满足采购文件要求的得1-3分；
	第  页

	6
	
	售后服务：满足采购人需求，提出完整有效、且可行的售后服务体系（包括产品的应急响应时间、质保期内服务方式、质保期外服务方式、优惠承诺、是否提供本地的售后服务等）。售后服务优于采购文件要求的得7-9分；基本满足的得4-6分；不够详细完整的得1-3分；未提供的不得分。
	第  页

	7
	
	安装、调试及培训方案：提供科学、完整、操作性强的方案，得4-6分；方案较为科学、完整、操作性基本满足要求的得2-3分；方案不够科学、完整、操作性不强的得1分，未提供的不得分。
	第  页

	8
	商务因素

（10分）
	业绩：提供近三年（2019年1月1日至今）生产厂家或供应商类似业绩，每提供1份有效业绩得1分，满分8分。必须提供类似业绩合同证明材料，未提供或无效的，不计分。（业绩合同原件现场备查）
	第  页

	9
	
	标书质量：投标文件版面整洁、内容完整、字体清晰、页码准确、无错别字现象，否则酌情扣分。
	第  页


一、开标一览表

	项目名称
	鄯善县人民医院新址医院供应室设备采购项目

	项目编号
	HSZX-2021-09033

	投标报价（元）
	小写：

大写：

	交货期限
	

	保修期限
	


投标人名称（公章）：　　　　　　　　　　

投标人代表（签字）：　　　　　　　　　　　

日    期：　　　　　　　　　　　
注：1、此表需在开标时另单独以密封形式提交1份。

2、折扣条件与折扣声明应在表下注明。

二、分项报价表

项目名称：　鄯善县人民医院新址医院供应室设备采购项目　

项目编号/包号：　HSZX-2021-09033  

	序号
	名称
	品牌型号
	制造商
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	


注：此表需详列投标的每种设备。

供应商名称（公章）：　　　　　　　　　　　　　　　
供应商代表（签字）：　　　　　　　　　　　　　　　

日    期：　　　　　　　　　　　
三、投标函

致：新疆和顺致祥招标有限公司

根据贵方为　　　（项目名称）项目招标的招标邀请（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本四份、电子投标文件一份。

开标一览表

投标分项报价表

规格、技术参数偏离表
商务条款偏离表

按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

投标保证金，形式（电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
投标人代表签字：　　　　　　　　　　
投标人名称：　　　　　　　　　
公章：　　　　　　　　　　
日期：　　　年　  月　  日

四、资质证明文件

（一）关于资格的声明函

致：　新疆和顺致祥招标有限公司　　：

关于贵方　　　　　年　　月　　日第（项目编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，并有能力提供　　（项目名称）　　　项目中的　（货物名称）　　招标货物及相关服务，并证明所提交的所有文件和说明是准确和真实的。

　制造商或供应商的　　　　　　　  受权签署本资格文件人：

　名称：　　　　　　　　　　　　　签字：　　　　　　　
　地址：　　　　　　　　　　　　　签字人姓名、职务（印刷体）

　传真：　　　　　　　            　　　　　　　　　　　　
　邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

　盖章：

（二）有效的营业执照

（复印件加盖公章）

（三）法定代表人身份证明书

企业名称：                                                   

企业类型：                                                   

地    址：                                                   

营业期限：                                                   

成立时间：                                                   

姓名：                  性别：            年龄：            
职务：                  系   （投标人公司名称） 的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证扫描件：

	身份证正面
	身份证背面


投标人（盖章）：                      

日  期：        年     月    日

注：本证明书为法定代表人本人作为公司代理人参与投标的，提供此项证明书。

（四）投标人代表的法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系 （投标人名称）的法人代表人，现授权委托   （投标人名称）  的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标人）的  （项目名称） 的投标活动。代理人在参加整个项目招标响应活动、合同招标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人：              性别：         年龄：       
单  位：              部门：         职务：       
联系电话：            邮箱：                   
代理人无转委托权。

授权人身份证扫描件：

	身份证正面
	身份证背面


被授权人身份证扫描件：

	身份证正面
	身份证背面


投标人：（盖章）                               法定代表人：（盖章）

日期：        年    月    日

注：1.法定代表人本人作为公司代理人前来参与投标的，不提供此项证明文件。

2.授权书上应当附有授权人和被授权人的居民身份证扫描件。

（五）“信用中国”、“中国政府采购网”查询截图

提供近三年未被列入失信被执行人黑名单的，提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn），和“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”网站查询页及信用报告，经查询有失信记录的将被取消投标资格（提供网页截图，加盖公章）。

（六）投标保证金收据

（投标保证金缴纳凭证截图并加盖公章）

（七）其他相关资质证明材料

（产品授权书或其他资质文件复印件）

所投设备的相关技术、证明资料及产品彩页

六、技术参数偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　       

项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离情况
	说明
	对应页码

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：与招标文件中“第三部分货物需求及技术要求”逐条对应填写。

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

七、商务条款偏离表

投标人名称（公章）：　　　　　       

项目编号/包号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：与招标文件中“商务条款”逐条对应填写。　

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

八、投标人/生产厂家2019年至今在国内的类似销售业绩

	项目名称
	


	项目编号
	

	项目单位名称
	

	项目单位联系人姓名及联系方式
	

	合同金额
	

	项目负责人
姓名
	

	项目实施时间
	

	项目内容说明
	


说明：1．每个项目须单独附表，并附上相关证明材料，否则专家在评审时将不予采信；
2．项目内容请详细说明所承担的具体工作内容；

3．本表后附类似业绩成功案例合同复印件（合同首页、合同金额页、双方签字盖章页,携带原件现场备查）。
供应商名称：                        （盖章）
法定代表人：                        （签字或盖章）
委托代理人：                        （签字）

日期：  年   月   日

九、本项目售后服务人员

项目名称：                       
             

项目编号：                       

	序号
	姓名
	部门和职务
	项目中职责
	获得认证资质证书
	联系电话
	主要资历、经验及承担过项目（项目单位、联系人和电话）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


(此表可延长)

备注：1、附售后服务人员身份证、岗位证书、曾承担项目等资料的复印件。

2、附社会保险证明材料及相关劳动合同。
十、售后服务、培训方案及相关承诺

（格式自拟）

中小企业声明函

（中、小、微型企业产品价格需扣除的须提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      

企业名称（盖章）：

                      

日期：

十二、其他有利于投标的资料及证明文件等

（如有）

第七部分  附件

投标保证金退还申请

致：新疆和顺致祥招标有限公司
我方为：（项目名称）（包号，如有）                                投标所缴纳的投标保证金，请贵单位直接退还到我方以下账户：

	项目名称
	鄯善县人民医院新址医院供应室设备采购项目（HSZX-2021-09033）

	投标保证金
	¥42000.00元

	户    名
	（填写户名并加盖公章）

	开 户 行
	（必须与开具发票信息一致）

	行    号
	

	账    号
	（必须与投标保证金缴纳账号一致）

	税    号
	（必须与开具发票信息一致）

	地    址
	（必须与开具发票信息一致）

	财务电话
	（必须与开具发票信息一致）

	申 请 人
	（填写法定代表人或委托代理人姓名及手机号码）

	QQ邮箱
	


备注：

1、请各投标人务必认真填写上表内容，否则会影响投标保证金的退还和发票开具工作。

2、“投标保证金退还申请”需在开标现场单独递交给新疆和顺致祥招标有限公司项目负责人，不得装订在投标文件中。

3、未递交“投标保证金退还申请”的投标人，将会影响其保证金的正常退还。

4、如采用不见面开标，则将PDF格式电子版发至邮箱：09914637888@xjhszx.cn
