叶城县工业园区环境空气质量自动监测站建设项目
磋商文件
（ 招标编号：XJYC-CS-202103）
第一册                                                                                                                                                                                                                                                                            
采 购 人：叶城县生态环境局

采购代理机构：新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司  
发出日期：2021年11月1日
目 录

投标人须知
3
一   总 则
3
1.采购人、采购代理机构及投标人
3
2.资金来源
5
3.投标费用
5
4.适用法律
5
二   招标文件
5
5.招标文件构成
5
6.招标文件的澄清与修改
5
7.投标截止时间的顺延
6
三   投标文件的编制
6
8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
6
9.投标文件构成
6
10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
6
11.投标报价
6
12.投标保证金
7
13.投标有效期
7
14.投标文件的签署及规定
8
四   投标文件的递交
8
15.投标文件的密封和标记
8
16.投标截止
8
五   开标及评标
9
18. 开标
9
19.资格审查及组建评标委员会
9
20.投标文件符合性审查与澄清
10
21.投标偏离
11
22.投标无效
11
24.废标
12
25.保密原则
12
六   确定中标
12
26.中标候选人的确定原则及标准
12
27.确定中标候选人和中标人
13
28.采购任务取消
13
29.中标通知书和招标结果通知书
13
30.签订合同
13
31.履约保证金
13
32.中标服务费
13
33.政府采购信用担保
13
34.廉洁自律规定
13
35.人员回避
14
36.质疑与接收
14
附件1：履约保证金保函（格式）
15
号合同履约保函
15
投标文件格式
16
第一部分 开标一览表及资格证明文件
16
1  开标一览表（投标文件格式一）
17
2  具有有效的三证合一的营业执照；（投标文件格式二）
17
3 法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)）（投标文件格式三）
17
第二部分  商务及技术文件
21
1   投标书（投标文件格式六）
22
2  投标分项报价表（投标文件格式七）
23
3  货物或服务说明一览表（投标文件格式八）
25
4  技术规格偏离表（投标文件格式九）
26
5  商务条款偏离表（投标文件格式十）
27
6  投标人关联单位的说明
28
7  投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件
28
8  其他需要补充的内容如
28
喀什市教育局新建两所小学教学仪器设备采购项目公开招标文件
29
第1章 投标邀请
30
资格审查表
35
二、其他说明
67
第二章  评标方法和标准
67
一、 初步审查表
67
二、商务符合性审查表
68
二、技术符合性审查表
69
二、 评分标准和细则（综合评分法评分标准）
70
四、技术及商务部分评审因素
70
1、同品牌处理办法
72
2、中标候选人并列式时的处理方式
72
第2章 政府采购合同
74
附件一: 设备清单
78
附件二:售后服务承若
79
附件三:投标文件内承若的其它事项
79


  投标人须知
一   总 则
1.采购人、采购代理机构及投标人
    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知资料表。

1.1.1
本项目的采购人：叶城县生态环境局
    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标人须知资料表。

1.2.1  本项目的采购机构：新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司

投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。
1.3.3   以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4   符合投标人须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5   若投标人须知资料表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。
1.3.6  若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4     如投标人须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.8   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7
投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

1.8    注意事项:

（1）本招标需求中提出的技术方案，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可。
（2）投标人对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。
（3）招标文件的签字人应保证他所做的声明及对一切问题的回答的真实性和准确。
（4）投标人提供的投标文件将由招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的能力。
（5）投标人提交的文件将给予保密，但不退还。
（6）此招标文件由采购人负责解释。

2.资金来源
2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。
2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知资料表。
2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。
3.投标费用
不论投标的结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
4.适用法律
   本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
二   招标文件
5.招标文件构成
5.1
招标文件分为三册共7章，内容如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标人须知资料表

 货物需求一览表及技术规格

 评标方法和标准

第三册

政府采购合同格式

5.2
如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

6.招标文件的澄清与修改
6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。
6.2
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。
6.3
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将通过新疆政府采购网发布澄清变更公告，通知潜在投标人，并对其具有约束力。
7.投标截止时间的顺延

为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用
8.1
项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个或几个分包货物进行投标，除非在投标人须知资料表中另有规定。

8.2     投标人应当对所投分包招标文件中“服务需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应某一包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件构成
9.1     投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件，投标文件应包括第一部分：“开标一览表及资格证明文件”正/副本和第二部分：“商务及技术文件”正/副本，两部分单独装订成册，分别密封递交，另须单独密封提交一份“开标一览表”。投标人应承担封装失误产生的任何后果。
9.2    上述文件应按照招标文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件
10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

11.投标报价
11.1
所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。
11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

11.3.1  投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

11.3.2  货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.投标保证金
12.1
投标人应提交投标人须知资料表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2
投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第32条的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3
政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

12.4
投标人未按本须知第12.1和12.3条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。

12.4.1  采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2  采用支票形式的，投标人则应充分考虑支票入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如投标人未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6
投标保证金的退还

12.6.1  中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。

12.6.2  未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

12.6.3  政府采购投标担保函不予退回。

12.7    因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.投标有效期
13.1
投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.投标文件的签署及规定
14.1
投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”（投标文件格式二），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

14.3    所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记
15.1   为方便开标及进行资格审查，投标人应将投标文件第一部分和第二部分的内容分开单独密封提交，另须单独密封提交一份“开标一览表”，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”或“开标一览表”字样，资格审查资料需手持。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人单位章，或由法定代表人（或其委托代理人）签字。

15.3    如果投标人未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

15.4    资格证明文件密封装订在其他投标文件中，其投标将被认定为投标无效。
16.投标截止
16.1
投标人应在投标人须知资料表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
在投标截止时间后送达的投标文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

17.4
在投标截止期之后，采购人和采购代理机构不接受投标人主动对其投标文件做任何修改。

17.5
采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

开标
采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4    投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会
19.1  采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

投标人现场准备的投标资格证明文件应按下列顺序提供，其中 ：（1）-（8）项（需手持）为开标时资格审查的必备条件，在规定的投标截止时间内未提供则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝，（不接受第二次提供）。

二、投标人资格要求
（1）具有有效的三证合一的营业执照副本；
（2）法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)；

（3）税务部门出具的近三个月内（8-10）月的完税证明；
（4）被授权委托人在本单位依法缴纳近5个月内（6-10）月的社会保险的凭据；（社保缴费凭证和个人明细表）；
（5）近两年任意一年的财务审计报告（2021年新成立的公司提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）；
（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）政府采购严重违法失信行为记录名单或被财政部门禁止参加政府采购活动时间及地域范围内；
（7）投标单位（供应商）提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》及三个内无重大声明；
（8）提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；
投标人提供的上述资格证明文件中涉及复印件和影印件的，均需加盖公章。
投标人提供的营业执照（三证合一）应当在国家市场监督管理总局“国家企业信用信息公示系统”(www.gsxt.gov.cn)中可查询到，且相关内容信息核对无误。开标时在上述网站中查询不到或者查询内容不一致的或者“经营异常”企业均视为无效。

通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后3小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

19.2.1 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

   本项目评标委员会由3人组成（截标后现场在新疆政府采购云随机抽取专家3名）。

20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2  投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3  投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　   （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　   （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　   　（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　   　（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　    同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离
     评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.投标无效
22.1   在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效： 

未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

本项目采用招标方式：竞争性磋商，评标方法：综合评分法。
24.废标
出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密原则
评标将在严格保密的情况下进行。

政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定投标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标人

评标委员会将根据评标标准，按投标人须知资料表中规定数量推荐中标候选人；或根据采购人的委托，直接确定中标人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29.中标通知书和招标结果通知书
29.1
在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。

29.2
中标通知书是合同的组成部分。

30.签订合同
30.1
中标人应当自发出中标通知书之日起尽快与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金
31.1
中标人应按照投标人须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.中标服务费
  由中标企业支付。

33.政府采购信用担保
33.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知资料表。

33.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

33.2.2 中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见投标人须知资料表。

34.廉洁自律规定
34.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3   为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避
       投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收
36.1  投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3  采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
附件1：履约保证金保函（格式）
                         （中标后开具）
致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             
签字人签名：                                   
公章：                                         
投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件
1、开标一览表。
2、具有有效的三证合一的营业执照；
3、法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)、

4、税务部门出具的近三个月的完税证明；
5、被授权委托人在本单位依法缴纳近五个月的社会保险的凭据；
6、2019年或者2020年任意一年的财务审计报告（新成立的公司提供银行资信证明）；
7、缴纳投标保证金的收据；
8、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，提供查询记录；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询记录；未被“国家企业信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人，提供查询记录；
9、提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；
10、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件；

11、投标人认为需要加以说明的其他内容。
投标人提供的上述资格证明文件中涉及复印件和影印件的，均需加盖公章。
1  开标一览表（投标文件格式一）
开标一览表
项目名称：　                  招标编号：                 包号：         

报价单位：人民币         元
	货物名称
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	
	


投标人名称（单位盖章）：                       
法定代表人或委托代理人(签字):

注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。
3、以上报价含货物的税金、供应、运输、安装和相关服务费用；
4、在表上投标单位法人授权代表签字，否则无效；
5、手写报价，视为无效投标；
6、报价保留两位小数。
2  具有有效的三证合一的营业执照；（投标文件格式二）
3 法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)）（投标文件格式四）

法定代表人身份证明
               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：         

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：              经济性质：

说明：

1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

  2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让。

3、将此证明书原件提交采购代理机构作为投标响应文件附件。

  (为避免废标，请供应商务必提供本附件)


供应商（盖章）：                              

法定代表人(签/章)： 

供应商(公章):
 

日期：                                       

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位章。

  2. 供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

4法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称）的投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。　　

本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。




供应商（盖单位章）;                           

供应商(公章):
 

法定代表人（签/章）：                     

身份证号码： 

委托代理人（签/章）：                                   

身份证号码：                                   

详细通讯地址：                                 

邮 政 编 码 ：                                 

传　　　　真：                                 

电　　　　话：                                 

5、税务部门出具的近三个月的完税证明（投标文件格式五）
6、被授权委托人在本单位依法缴纳近5个月的社会保险的凭据； 
7、2019年或2020年的任意一年的财务审计报告（新成立的公司提供银行资信证明）；
8、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，提供查询记录；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询记录；未被“国家企业信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人，提供查询记录；
9、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》；
10、投标人须知资料表要求的其他资格证明文件。
11、投标人认为需要加以说明的其他内容。
第二部分  商务及技术文件

1、投标书（投标文件格式六）
2、投标分项报价表（投标文件格式七）
3、货物说明一览表（投标文件格式八）
4、技术规格偏离表（投标文件格式九）
5、商务条款偏离表（投标文件格式十）
6、投标人关联单位的说明
7、投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件
8、其他需要补充的内容
1   投标书（投标文件格式六）
致：采购代理机构
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标价格表中规定的应提供货物的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                              传真                             
电话                              电子函件                         
法定代表人或其委托代理人签字-----------------

投标人名称（全称）-----------------

投标人开户银行（全称）　　　　　　 
投标人银行帐号　　　　　　　　 　　
投标人单位章-------------------------

日期-------------------------------

                         2投标分项报价表（投标文件格式七）
项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	1.
	货物或服务名称
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	培训
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	

	总价：
	


法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

注: 
1.如果投标人认为需要，每种服务、货物填写一份该表。
2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。
3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。
5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。
6.投标人可根据需要自行增减表格行数。

7.投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

8.以上报价的货物、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、安装、税金（包含机房装修、电气、综合布线等措施费、规费、税金）等的一切费用。

         3  货物或服务说明一览表（投标文件格式八）
项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      


法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字: 
 

投标人(盖单位章):


注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

4  技术规格偏离表（投标文件格式九）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

备注：

1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。

2、投标人提交的投标文件中的服务响应与招标文件的服务、技术要求不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。

3、投标人应结合实际情况说明或描述其实际服务内容。如果完全复制粘贴本招标文件之服务、技术要求，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
4、投标人可根据需要自行增减表格行数。

5  商务条款偏离表（投标文件格式十）
项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法定代表人（或企业负责人）或其委托代理人签字: 
                 
投标人(盖单位章):

备注：投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。投标人应结合实际情况说明或描述其实际服务内容。如果完全复制粘贴本招标文件之服务、技术要求，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
6  投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。
7  投标文件还应包括投标人须知第10条的所有技术文件

8  其他需要补充的内容如

叶城县工业园区环境空气质量自动监测站项目
磋商标文件
（ 招标编号：XJYC-CS-202103）
第二册
采    购  人：叶城县生态环境局
采购代理机构：新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司  
发  出 日 期：2021年11月1日
磋商文件
新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司 受喀什市地区生态环境局叶城分局的委托，就对其“叶城县环境工业园区环境空气质量监测站建设项目”以竞争性磋商招标的方式进行采购，现邀请合格供应商前来投标。

一、项目基本情况
1、项目名称：叶城县工业园区环境空气质量自动监测站建设项目

2、项目编号：XJYC-CS-202103

3、采购单位：叶城县生态环境局
4、采购预算金额（万元）：150 

（1）采购资金来源：2021年重点生态功能区转移支付资金

（2）采购内容及预算：

采购内容：空气监测设备一批及站房一座
预算：150万元
交货地点：叶城县生态环境局指定地点
二、投标供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求：

2.具有有效的三证合一的营业执照；

3.法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)；

4.税务部门出具的近三个月【8-10】的完税证明；

5.被授权委托人在本单位依法缴纳近5个月【6-10】的社会保险的凭据；

6.2020年或者2021年任意一年的财务审计报告（新成立的公司提供银行资信证明）；

7.缴纳投标保证金的收据原件；

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，提供查询记录；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询记录；未被“国家企业信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人，提供查询记录；

9.提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》；

三、招标文件获取方式：
莎车县嘉和路（老车管所）二号院1单元202
四、获取招标文件时间
2021年11月02日至2021年11月09日【上午10:00-14:00时及下午16：00-20:00时

（北京时间，节假日休息)】

五、投标截止时间及开标时间
投标截止时间：2021年11月12日下午16:00（北京时间）。

开标时间：2021年11月12日下午16:00（北京时间）

六、投标文件递交地址及开标地址

    开标地址：叶城县行政审批局11楼生态环境局会议室

七、投标保证金
投标保证金：人民币小写：30000元，大写：叁万元整。

请于截标前以投标企业的对公账户将投标保证金足额汇入（存入）以下账号，并备注所投项目名称、项目编号；

汇款账号如下：

单位名称：新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司

账    号：65001613200052510997     

开 户 行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐扬子江路支行；

标保证金形式： 电汇或企业帐户网银汇款 ；

打款时注明投标保证金项目名称。到账截止时间：同投标截止时间。

八、采购项目需要落实的政府采购政策
（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

九、凡对本次招标提出询问，请与代理机构工作人员联系。
十、联系方式 
采购人名称：叶城生态环境局；

联 系 人：陈朝亮
联系电话：0998—7215666

采购代理机构：新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司；

采购机构地址：莎车县嘉和路老车管所内1单元202
联 系 人：叶兰

联 系 电 话：19914382777
第二章  投标资料须知表
 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：叶城生态环境局

电  话：0998—7215666


	1.2
	采购机构：新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司 
地址：莎车县嘉和路老车管内1单元202室
业务联系人：叶兰　 电话：19914382777

	1.3.4
	合格投标人的资格要求：

投标人现场准备的投标资格证明文件应按下列顺序提供，其中 ：1-8项（需手持）为开标时资格审查的必备条件，在规定的投标截止时间内未提供则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝，（不接受第二次提供）。

具有有效的三证合一的营业执照；

（2）法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)；
（3）税务部门出具的近三个月的完税证明；
（4）被授权委托人在本单位依法缴纳近5个月的社会保险的凭据。

（5）缴纳投标保证金的收据原件
（6）2020年或者2021年任意一年的财务审计报告（新成立的公司提供银行资信证明）；
（7）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，提供查询记录；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询记录；未被“国家企业信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人，提供查询记录；
（8）提供针对本次项目的《反商业贿赂承诺书》。

	1.3.5   
	是否允许采购进口产品： 否 （是、否）

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：  否  （是、否）

	1.4.8
	联合体的其他资格要求：/

	2.2
	项目预算金额：

采购资金来源：2021年重点生态功能区转移支付资金      
（2）采购内容及预算：

采购内容：
空气监测设备一批

预    算：
150万元（壹佰伍拾万元整）

	8.1
	/

	12.1
	投标保证金形式： 电汇或企业帐户网银汇款（★汇款时注明：备注所投项目名称、项目编号）；

投标保证金数额：

30000.00(叁万元整)

保证金收款人：

单位名称：新疆谊诚工程项目管理咨询有限公司
账    号：65001613200052510997     
开 户 行：中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐扬子江路支行
到账截止时间：2021年11月11日下午20:00【北京时间】。

	13.1
	投标有效期：　　　30个　　　日历日

	14.1
	1、投标文件：正本：　1  份、副本： 4 份；  

2、正副本可装入一个封套中，开标一览表须再单独封密封一份提交。

3、除上述文件外，还须密封递交响应文件电子文档1份。供应商需制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘与正本一致PDF格式文本及Word文档两个格式。并在密封袋上标明“电子版U盘”字样。

4、投标文件使用A4，胶装，每册需编写页码，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

5、所有响应招标文件要求合格投标人的投标文件不予退回。

6、投标文件必须编辑目录，页码连续。

	15
	现场答疑地点：根据评标委员会需要进行答疑。

	16.1
	投标截止时间：2021年11月12日下午16:00（北京时间）

	18.1
	开标时间：2021年11月12日下午16:00（北京时间）
开标地点：叶城县行政审批局11楼生态环境局会议室

	20.5
	核心产品：/

	23.2
	评标方法：适用中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十五条综合评分法。

	27
	推荐中标候选供应商的数量：3　

	27
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否  （是、否）

	31.1
	履约保证金形式：    电汇 （以总公司的基本账户一次性汇入指定账户。 ）   
提交履约保证金的时间：签订合同前   3  日历日

履约保证金金额：合同金额的 5%                 
履约保证金收款人：叶城县生态环境局

	32
	成交服务费：参照国家计委价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取。（由成交方缴纳）。
支付形式： 对公转账  
支付时间：领取成交通知书时    支付形式： 对公转账  
支付时间： 领取成交通知书时 


资格审查表
	投标人名称
	审查项目
	
	结论

	
	具有有效的三证合一的营业执照
	法人代表资格证明书及授权书、被授权人身份证(法人投标需提供法人身份证及法人代表资格证明书)

	税务部门出具的近三个月的完税证明
	
	被授权委托人在本单位依法缴纳近5个月的社会保险的凭据
	2019年或2020年的任意一年的财务审计报告（新成立的公司提供银行资信证明）
	
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，提供查询记录；未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供查询记录；未被“国家企业信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人，提供查询记录
	参加政府采购近三年内无重大违法行为的声明及针对本次采购项目《反商业贿赂承诺书》的书面声明。

	


	  
	  
	  
	  
	
	  
	  
	  
	
	
	  

	
	
	  
	
	
	
	
	
	
	
	


叶城县工业园区环境空气质量自动监测站建设项目
	序号
	设备名称
	数量
	技术参数

	1
	S02自动监测仪
	1台
	设备用途用于空气中二氧化硫浓度的监测

配置要求含过滤滤膜等

技术参数要求【以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

分析方法：紫外荧光法

量程范围：0-500ppb
零点噪声：≤0.25ppb（RMS）
量程噪声：<2.5ppb
最低检测限：0.5ppb
示值误差：≤±1%F.S.
20%量程精密度：≤2.5ppb
80%量程精密度：≤5ppb
24h零点漂移：<1ppb
24h 20%量程漂移：±5ppb
24h 80%量程漂移：±5ppb
响应时间（上升/下降）：<120s

电压稳定性：±1%F.S.

流量稳定性：±5%
环境温度变化影响：≤1ppb/℃

产品性能要求
具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；
具备开机自检和运行自诊断功能；
可自动存储校准数据及报警信息；
支持一键查询历史数据；
支持远程软件系统升级；

具备光源光强衰减自检功能（提供公开印刷的样本彩页等证明材料扫描件，不提供视为不满足）

★产品软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件，不提供视为不满足）
★产品需通过CCEP、EPA认证（提供证明文件截图，不提供视为不满足）


	2
	N0X分析仪
	1台
	设备用途用于空气中NO、NO2、NOx浓度的监测
配置要求含过滤膜等
技术参数要求【以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】
分析方法：化学发光法
测量范围：0-500ppb
零点噪声：≤0.2ppb
量程噪声：≤2.5ppb
最低检出限：≤0.4ppb
示值误差：≤±1%F.S.
20%量程精密度：≤2.5ppb
80%量程精密度：≤5ppb
24h零点漂移：±0.5ppb
24h 20%量程漂移：±5ppb
24h 80%量程漂移：±5ppb
★响应时间（上升/下降）：≤60s
电压稳定性：±1%F.S.

流量稳定性：±1%
环境温度变化影响：≤1ppb/℃

转换效率：＞96%

产品性能要求
具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；
具备开机自检和运行自诊断功能；
可自动存储校准数据及报警信息；
支持一键查询历史数据；
支持远程软件系统升级。

★产品软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件，不提供视为不满足）

★产品需通过CCEP、EPA认证（提供证明文件截图，不提供视为不满足）


	3
	CO 分析仪
	1台
	设备用途用于空气中一氧化碳浓度的监测

配置要求含过滤滤膜等

技术参数要求要求【以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】

分析方法：气体滤波相关红外法
测量范围：0-50ppm
零点噪声：＜0.1ppm
量程噪声：＜0.25ppm
最低检出限：＜0.1ppm

示值误差：≤1%F.S.
20%量程精密度：＜0.1ppm

80%量程精密度：＜0.1ppm

★24h零点漂移：±0.1ppm
★24h 20%量程漂移：±0.2ppm
24h 80%量程漂移：±0.5ppm
响应时间（上升/下降）：≤90s
电压稳定性：≤±0.1%F.S.

流量稳定性：≤±2%
环境温度变化影响：≤0.3ppm/℃

产品性能要求
具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；
可自动存储校准数据及报警信息；

支持一键查询历史数据；

支持远程软件系统升级；
具备光源光强衰减自检功能（提供公开印刷的样本彩页等证明材料扫描件，不提供视为不满足）

★产品具有GFC轮定位及同步采样功能（提供权威性证明材料扫描件，不提供视为不满足）

★产品软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件，不提供视为不满足）

★产品需通过CCEP、EPA认证（提供证明文件截图，不提供视为不满足）

	4
	03 分析仪
	1台
	备用途用于空气中臭氧浓度的监测
技术参数要求【以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】
分析方法：紫外吸收光度法
测量范围：0-500ppb
零点噪声：≤0.3ppb
量程噪声：≤2.5ppb
最低检出限：≤0.6ppb
示值误差：≤±1%F.S.
20%量程精密度：≤5ppb
80%量程精密度：≤5ppb
24h零点漂移：≤±2ppb
24h 20%量程漂移：±5ppb
24h 80%量程漂移：±5ppb
★响应时间（上升/下降）：≤30s
电压稳定性：≤±1%F.S.
流量稳定性：≤±5%
环境温度变化影响：≤1ppb/℃

产品性能要求
具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；
具备开机自检和运行自诊断功能；
可自动存储校准数据及报警信息；
支持一键查询历史数据；
支持远程软件系统升级；
具备光强衰减自检功能（提供公开印刷的样本彩页等证明材料扫描件，不提供视为不满足）

★产品软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件，不提供视为不满足）

★产品需通过CCEP、EPA认证（提供证明文件截图，不提供视为不满足）


	5
	PM10自动监测仪
	1台
	设备用途用于空气中PM10浓度的监测
配置要求含切割头、采样滤膜等
技术参数要求【以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】
分析方法：β射线吸收法
最小显示单位：0.1μg/m3
★时钟误差：正常条件下±5s，断电条件下±10s
★温度测量示值误差：≤±1℃
流量测试稳定性：每一次测试时间点≤±10%（设定流量）；24小时平均值≤±10%（设定流量）
校准膜重现性：≤±2%（标称值）
电压变化稳定性：±5%（标称值）
平行性：≤7%
有效数据率：≥85%
产品性能要求
具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；

可自动存储校准数据及报警信息；

支持一键查询历史数据；

支持远程软件系统升级；

采用动态加热方法解决雨天高湿天气对测量浓度影响；

仪器内置校准膜片，支持自动校准；

★支持整点及周期测量模式，周期测量最短可为10分钟（提供公开印刷的样本彩页等证明材料扫描件，不提供视为不满足）

★测量仪器具有特定标志触发滤纸用完预警功能（需提供加盖制造商公章的权威证明文件扫描件，不提供视为不满足）

★产品软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件，不提供视为不满足）

★产品需通过CCEP认证（提供证明文件扫描件，不提供视为不满足 )

	6
	PM2.5自动监测仪
	1台
	设备用途用于空气中PM2.5浓度的监测
配置要求含切割头、采样滤膜等
技术参数要求【以环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心出具的有效期内检测报告为准（需检测结果每次都满足）】
分析方法：β射线吸收法
最小显示单位：0.1μg/m3
时钟误差：正常条件下±5s，断电条件下±10s
温度测量示值误差：≤±1℃
流量测试稳定性：平均流量偏差≤±5%设定流量；流量相对标准偏差≤2%；平均流量示值误差≤2%
流量相对标准偏差≤±2%，
平均流量示值误差≤±2%
校准膜重现性：≤±2%（标称值）
平行性：≤7%
有效数据率：≥85%
产品性能要求
具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；

具备开机自检和运行自诊断功能；

可自动存储校准数据及报警信息；

支持一键查询历史数据；

支持远程软件系统升级；

采用动态加热方法解决雨天高湿天气对测量浓度影响；

仪器内置校准膜片，支持自动校准；

★支持整点及周期测量模式，周期测量最短可为10分钟（提供公开印刷的样本彩页等证明材料扫描件，不提供视为不满足）

★测量仪器具有特定标志触发滤纸用完预警功能（需提供加盖制造商公章的权威证明文件扫描件，不提供视为不满足）

★产品软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件，不提供视为不满足）

★产品需通过CCEP认证（提供证明文件扫描件，不提供视为不满足）

	7
	动态校准仪
	1台
	设备用途用于环境空气污染物分析仪的校准
配置要求能够与子站的环境空气污染物分析仪协调形成的工作良好的系统

技术参数
稀释气流量范围：0~5SLM、0~10SLM、0~20SLM（可选）
标气流量范围：0~50sccm、0~100sccm、0~200sccm（可选）
流量控制准确度：±1%F.S.
流量控制重复性：±0.2%F.S.
标气输入口：3个或以上
臭氧发生器输出范围：0.1~6ppm（1SLM）
流量线性：±1%F.S.
产品性能要求
具有中文触摸式彩屏，方便查询、操作维护；
具备开机自检和运行自诊断功能；
采用高精度质量流量计进行流量控制，最大可实现1:2000的样气配比；

★具备光强衰减自检功能（提供公开印刷的样本彩页等证明材料扫描件，不提供视为不满足）
★产品软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件，不提供视为不满足）


	8
	零气发生器
	1台
	设备用途作为稀释校准仪器的零气源
技术参数

输出流量：20SLPM，当30Psig时；
露点：<-30℃（<15L）；<-20℃（＞15L）；
输出浓度：SO2<0.1ppb，NO<0.1ppb，H2S<0.1ppb，NH3<0.1ppb，NO2<0.1ppb，O3<0.4ppb，CO<0.02ppm，CH4<5ppb，非甲烷总烃<0.25ppb

产品性能要求
输出的零气干燥、清洁、流量稳定；
输出的零气流量最大可达20L/min，输出压力可调节；
带有零气露点报警和仪器故障报警功能；
日常维护量少；
可以长期连续安全可靠地运行；
外置空气压缩机在无人值守的情况下可以实现自动排水功能


	9
	气象5参数仪
	1套
	风速：测量原理：超声波；测量范围：（0~60）m/s；测量精度：±0.3m/s（风速＜10m/s）或读数的±3%；分辨率：0.1m/s

风向：测量原理：超声波；测量范围：0~360°；测量精度：±3°；分辨率：0.1°

温度：测量原理：二极管结电压；测量范围：（-40~85℃）；测量精度：±0.3℃；分辨率：0.1℃

湿度：测量原理：电容式湿度传感器；测量范围：（0~100）%RH；测量精度：±2%RH；分辨率：0.1%RH

压力：测量原理：压阻传感器；测量范围：（300~1200）hpa；测量精度：±0.3hpa；分辨率：0.1hpa


	10
	能见度
	1套
	设备用途：用于监测大气能见度指标。

仪器特点
1能见度检测器采用一体化结构设计,紧凑小巧,传感器尺寸小,重量轻,安装方便

2特有的下倾角结构设计,能有效防止灰尘,雨雪、,阳光的污染,以及车灯等强光直接进入接收光学系统,避免探测区致盲,信噪比下降,保证测量性能。

3低功耗设计,经过长期运行考验,仪器工作稳定、可靠。

4光学单元内部通过消光处理,防止二次杂光干扰,提升测量性能。

5仪器的通讯接口芯片具有15KV的防静电保护，在用户接线操作时可最大限度保护电路免受人体静电的危害。

6仪器具有防雷措施,其通信接口和电源接口均具有防雷设计,可将雷击损害降到最低。

7、IP65防护设计,在野外恶劣气候环境下可以长期使用。

典型技术指标
1 测量指标

量范围:5m—50km

测量精度:≤ 2km,误差±2%

2Km—50km,误差±5%

仪器一致性:≤土4%.

数据更新间隔:15秒、60秒可选

2 电力指标

电源:直流12VDC

功率:小于5W.典型值4W

3 机械指标

尺寸(长x宽x高)：610mm x 230mm x 300mm

重量:小于10kg

安装:安装在已架设好的圆形立柱上

材料:阳极化处理硬质铝,外表面加喷漆保护

4 环境适应性

工作环境温度:-40—+60°C

工作相对湿度: 0一100%RH

地域适应性:野外地区连续工作



	11
	城市摄影系统
	1套
	设备用途：主要用于室外环境能见度定时拍照

硬件部分介绍硬件部分主要由摄影系统组成。 

城市摄影摄像机：800万一体化网络中载高清云台摄像 机，支持自动聚焦、透雾、3D定位、守望、掉电记忆、巡 航、方位显示、定时任务、音频报警、智能雨刷、清晰度。

城市摄影摄像机 

800万像素，支持自动聚焦、透雾、3D定位、守望、掉电记忆、巡航、 

方位显示、定时任务、音频报警、智能雨刷、清晰度。 

水平0~360°旋转，水平速度0.1°/S~100°/S； 

垂直+40°~ -90°，垂直速度0.1°/S~40°/S； 

AC24V，70W max； 

支持IP66； 

工作温度范围可达-40℃-70℃

2、线性电源 
86A245000，AC24V/5A，国标，输入线长1.0m，输出线长0.75m

3、支架 

壁装支架/白色/钢/140×200×500mm 或 

立杆支架/白色/钢/高度1500mm 

4、128G存储卡 
SD卡，MLC晶元，Class10，U1（读86MB/s，写60MB/s）；与支持 

SDHC、SDXC、SDHC UHS-I和SDXC UHS-I的主机设备兼容； 

尺寸32mm*24mm*2.1mm；工作温度：-25℃～85℃ 

存储温度：-40℃～85℃；质保2年 

5、控制设备串口线 

云台-能源控制设备串口线，DB9M转DB9M+DB9F，1m 

6、转换器 
RS-232转RS-485接口转换器 

7、中心管理平台 

摄影系统配套软件

功能要求

1、支持断电记忆功能，上电后自动回到断电前的监控场景。 

2、周期性采集图像：可自由设定某个具体时间间隔，每到间隔时间时摄像机就会进行拍照一次。 

3、定点采集图像：设定多个定点时间，每到定点时间时摄像机就要进行拍照一次。 

4、根据能见度值采集图像：当能见度传感器测得的能见度低于设定值时，拍照系统自动启动，摄像机进行连续拍 

照，而这个连续拍照间隔可以自由设定。 

5、相片分辨率不低于800万像素；对焦方式：具备人工智能自动对焦。 

6、支持图像数据一点多发功能，支持在条件具备时联网。 

7、能够接入能见度数据，并且设置采集频率，并保存、查询、搜索、以及导出数据功能。

	12
	计算 机、数据采集软件(含联网）
	1套
	数据采集处理系统

总体功能要求用于监测站内所有在线分析仪器和校准设备的工作控制、数据采集、零气和标准气的供给时序、数据通讯等任务的执行。控制功能应满足空气质量自动监测系统的数据采集、控制、通讯等全部要求。
主要技术参数要求
应能通过RS232、RS485通讯、有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，实现与分析仪器联接并采集仪器的测量结果和工作状态；

软件每个采集定时器的周期与每个分析仪器测量周期应保持一致且一一对应，并且软件采集周期可设；
应内置多种国内外通讯协议（“HJ212-2017污染物在线监控（监测）系统数据传输标准”、Modbus等协议），兼容各类环境监测分析仪器；
应不少于8个串口；

停电后应长期保存系统设置参数，电源恢复后可自动启动，进入工作状态；

全面支持网络通讯：可以支持有线网络、无线网络(含4G等)多种通讯方式，所有具有数字通讯功能的设备均实现了远程网络通讯；

系统稳定性：整套软件运行于window系统之上，确保系统的稳定和安全；

系统安全性：数据采用加密传输和严格的权限控制，身份认证，确保系统不受内部和外来的安全威胁。
★数采系统软件获得计算机软件著作权登记证书（提供证书扫描件，不提供视为不满足）
软件功能要求
数据上传：数据上传握手机制与断点续传机制，支持监测站点多通道监测数据上传（一点多发模式）；

系统报警：系统应灵活设置各种报警方式；应远程显示现场工作状态、仪器设备故障自动报警、异常值自动报警，并能将报警信号自动发送至监控中心；

设备控制：操作人员可在现场对设备进行校零、校标等操作或结合中心端软硬件平台远程对设备进行校零、校标等操作；
数据存储：系统应实时存储保存一年以上实时数据及小时均值；

用户管理：系统具备严格的用户管理和权限控制功能；

数据审核：系统应对报警信号，监测数据进行自动审核和有效性判断，自动对无效数据进行标注，实现数据的前端一级审核（需结合中心站）；
数据备份：数据应实现异地备份与恢复；
数据输出：数据采集与传输应支持数字量和模拟量输出，其中模拟量采集值与测量值误差≤1%（满量程）；
应具备测量数据及实时状态的查询功能，按需要进行各种方式的数据查询；数采软件应可正确显示分析仪测定的资料；

数据一致性：数采软件显示的监测数据对应的监测时间应与监测仪显示的时间一致；

应具备数据查询功能，不仅能查询一定时间段的历史数据，而且能查询5分钟均值、小时均值，并且配有形象的图形显示，便于用户了解各个参数随时间的变化趋势；

仪器数据补遗：支持将测量仪器数据补遗到数采软件，防止数据缺失。
仪器参数：支持将测量仪器参数（温度、压力、流量等参数）采集到数采软件，并上传给数据中心平台。
平台补遗：在数据中心平台缺失数据情况下，应下发补遗命令给数采软件，补遗缺失数据。
数据采集工控机硬件要求
CPU主频不小于3GHz

内存大小不小于2G

硬盘容量不小于500G
串口情况：类型为RS232、数量不小于6个
配备键盘、鼠标、19寸显示器


	13
	配套采样系统、机架、减压阀、稳压电源
	1套
	稳压电源可以最大程度保持输入电压的稳定，保持电源输出的电压恒定，为子站所有设备和工控机数据采集系统等提供稳定电源。
标准钢瓶气及安装附件

SO2/NO/CO标气各一瓶；
仪器设备机柜3个；

仪器安装调试所需要的其他辅助件，确保系统能正常运行所必需件。
户外机柜

机柜前门打开应有照明系统，上方配备伸缩式雨棚。
框架底部应与地面架空，具有通风、防潮的特点。
机柜应采用彩钢板板材，板材间应采用插入式拼装结构，有足够的强度，并防止漏水。
中间保温层应采用耐火保温材料，应具有优良的保温效果。
机柜防水等级应达到IP55。
机柜内部应安装配电箱。

应分三组单相220V/16A，各相分别设16A空气开关一个。具体为仪器一相、采样泵和临行用电一相、空调和照明一相。

★机柜内每台仪表应独立供电。


	14
	站房
	1座
	环境自动监测站房

一般要求

应具备美观大方、防盗防火、重量轻等特点。

房顶应为平面结构，坡度应不大于10°，房顶安装防护栏，高度不低于1.2m，并预留采样总管安装孔。站房室内使用面积应不小于15m2，监测站房应做到专室专用。
监测站房应配备通往房顶的Z字形梯或旋梯，房顶称重要求大于等于250kg/m2。

站房室内地面到天花板高度应不小于2.5m，且距房顶平台高度不大于5m。

站房应有防水、防潮、隔热、保温等措施。

站房应有防雷和方电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照YD5098的相关要求。

站房应为无窗或双层密封窗结构，有条件时，门与仪器房之间可设有缓冲间，以保持站房内温湿度恒定，防止将灰尘和泥土带入站房内。
站房内应安装空调，空调出风口不应正对仪器和采样总管，且应具备来电自启功能。

其他配套设施：站房内应配备自动灭火装置，并应安装有排气风扇。
站房内环境条件：

温度：（15~35）℃；

相对湿度：≤85%；

大气压力：（80~106）kPa。

站房的配电系统

站房供电系统应配有电源过压、过载保护装置，电源电压波动不超过AC（220±22），频率波动不超过（50±1）Hz。

站房应采用三相五线供电，入室处装有配电箱，配电箱内连接入室引线应分别装有三个单相15A空气开关作为三相电源的总开关，分相使用。

站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度为原则，开关位置应为方便使用。

站房灯具应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于4欧。

站房的线路要求走线美观，布线应加装线槽。


	15
	运维服务
	3年
	根据环境空气自动站的托管目标，托管过程中完成以下几项工作根据环境空气自动站的托管目标，托管过程中完成以下几项工作：

环境空气监测自动站的日常运行维护；

环境空气监测自动站的设备维护及维修；

环境空气监测自动站的系统质量管理。

我方将按行业标准要求进行设备日常维护，并按照仪器使用规范要求进行预防性维护将按仪器说明书中的维护内容、周期及相关程序进行维护，同时达到国家、自治区相关空气自动监测标准的要求。每月定期向环保局提交《空气自动站运行月计划》、《空气自动站运行情况月报告》，向环保局陈述空气自动站的运行状况和事件处理情况。

运维工作一般维护内容

保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行；

保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

定期检查消防和安全设施；

每次维护后做好系统运行维护记录；

进行维护时，规范操作，注意安全，防止意外发生。

日常维护工作

每天上午和下午两次远程查看站点数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

判断系统数据采集与传输情况；

根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

发现运行数据有持续异常值时，立即通知总站，在每日6时～23时出现的故障，在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但及时与相关部门联系积极解决）；其他时间出现的故障，在第二天12时前解决（通信线路、电力线路故障除外，但将及时与相关部门联系积极解决）。

根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

根据故障报警信号判断现场状况；

每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据掉线及时恢复。

对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，将进行校准。

每天完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并向业主单位提交小时值审核结果和根据小时值生成的各点位日均值。

对于未能按时在规定时间内完成审核的数据，将于数据产生一周内，以正式文件形式向业主单位报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。针对月底未能按时审核上报的监测数据，将于下月3日前将所有审核结果报送至总站。

运维工作具体内容

每周定期巡检

每周至少巡视站点1次，并做好巡查记录，巡检时将完成的工作包括：

站房内外环境

查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，是否有异常的噪声和气味。

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常。例如流量、气温、气压等是否正常。

采样头周围1m范围内无障碍物或其他采样口，与低矮障碍物之间的距离至少2米，与高大障碍物之间水平距离至少是障碍物高出采样口垂直距离的两倍以上。采样口具有270°以上自由空间（自由空间包括主导风向）。采样头防护网完整。

对站房周围的杂草和积水及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝及时进行剪除。

在经常出现雷雨的地区，将经常检查避雷设施是否可靠，站点房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否有损坏，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题将及时处理，保证系统安全运行。

检查站房内温度是否保持在20-30℃，相对湿度保持在80%以下，在冬、夏季节注意站房内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，将及时调整站房温度或对采样总管采取适当的温控措施，防止冷凝现象。

每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

检查站房的安全实施，做好防火防盗工作，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

监测系统情况

查看仪器设备是否齐全，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

检查各分析仪器运行状况或工作参数是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

检查标准气使用情况。对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定。

检查通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，检查监测仪器散热风扇污染情况，按要求及时更换滤膜或清洗风扇。

对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

仪器配备的干燥剂等将每周进行检查，及时更换。

对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

对监测仪器设备中的过滤装置，按仪器设备使用手册规定的更换和清洗周期，定期进行更换和清洗。对于采样支管与监测仪器连接处的颗粒物过滤膜要定期观察其污染状况并及时更换，一般情况下每2周至少更换1次滤膜。

每月工作项目

清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；检查PM2.5设备的动态加热装置是否正常工作。

清洗各仪器散热防尘网和站房空调机的过滤网，防止尘土阻塞过滤网。

检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

每月检查校准各仪器时钟。设备与数据采集仪连接的需要同时检查数据采集仪的时钟。

每月在每个城市开展至少5天PM10手工采样和PM2.5手工采样，和自动监测系统进行比对。

对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

每月对数据进行备份。

若零气发生器连续使用，将根据情况及时排空空气压缩机储气瓶中的积水。定期观察滤水阀中的积水是否已到警戒线，若接近警戒线将立即将积水排干。如果使用变色干燥剂，经常观察干燥剂的变色情况，根据观察变色经验确定是否更换干燥剂。

每两个月维护工作

更换PM10、PM2.5分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；

校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟；

用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

每季度维护工作

采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

每季度对气态污染物进行精密度校准。

每半年维护工作

检查PM10、PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；每半年更换在线颗粒物过滤器。

对采样支管（从采样总管到监测仪器采样口之间的气路管线）和竹节式采样总管每半年至少清洗一次。

对零气源中的洗涤剂进行定期更换或再生。由于洗涤剂在各地使用频次和受污染程度不同，除按厂家提供的使用手册和质量保证手册规定要求更换洗涤剂外，观察低浓度监测时各项目的监测误差和零点漂移是否普遍增大，查明原因确定是否需要更换，一般情况下每6个月需更换一次。

对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

对动态校准仪流量进行20点检查，必要时校准。

采用臭氧传递标准对臭氧工作标准进行标准传递。

更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

对能见度仪器进行校准。

年度维护工作

对所有仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

每年对采样管路至少进行一次清洗。采样管清洗后必须进行气密性检查，并进行采样流量校准。

每年对站点所有仪器进行准确度测试，给出站点仪器的准确度。

日常运维其他相关内容

每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。

及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更将及时通知委托单位。

每月5日前，将上月各类记录表格交给委托单位，用于数据复核。

保证满足对站点故障的响应时间要求，当每日6时-23时出现的故障，应在1小时之内响应，8小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但将及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，将在48h内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

当仪器损坏报废不能修复时，将在48h内使用备机开展监测，并同时报告委托单位，委托单位确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。


合计金额；150万元

二、其他说明
1.投标报价包含:运费、装卸费、配送、安装费、培训、税费、质保维护费等一切与本次项目相关的费用；

2.交付使用地点叶城县生态环境局指定地点；
3.付款方式：项目为交钥匙建设项目，项目验收合格后支付总价的80%，余款作为运维服务费，建立共管帐户并通过共管帐户支付运维费。第一年运维期满支付总货款5%，第二年运维期满支付总货款7%，第三年运维期满支付总货款8%；考核总分低于80分的，不予支付该站点当年运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当年全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当年运维费=(实际考核总分/95)×单站点当年全额运维费。
4.供货期：30天内完成供货安装及调试；
5.验收标准及方法：按照招标文件的参数要求验收；

6.运维服务期：3年；
评分标准

	评分项
	评分内容
	最高

得分

	 价格部分（ 30 分）

	价格（30分) 
	投标报价得分计算方法如下（满分30分）。

根据各投标人的有效投标报价，满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×30%×100（小数点后按四舍五入原则保留2位）。
	30分

	商务部分（26分）

	投标文件的编制及制作质量

（2分）
	根据投标文件编制完整、格式规范、字迹清晰、装订整齐、外观漂亮、页面排版规整、字体大小合理、彩页精美、章节清晰、标题显著、页码排列准确等情况，在0-2分之间进行评分。
	2分

	质量保证体系 

（7 分）
	为了保证项目实施质量，投标人或拟投入设备的原厂制造商需具备相应的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T45001职业健康安全管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、GB/T29490知识产权管理体系认证，每满足一项得1分，满分7分。（其认证在有效期内，应提供加盖公章的复印件)
	7 

	实施人员资质（6分）
	投标人提供完整的组织架构方案，明确针对本项目的人员岗位设置、职责分工，项目领导班子配有2名或以上高级项目经理的得4分；配有1名高级项目经理的得2分，否则不得分。为本项目配备的技术人员，需取得省级及以上环保部门颁发的空气自动监测领域上岗证，每一份证书得0.5分，最多得2分。（提供复印件加盖公章）
	6分

	类似规模项目业绩（5分）
	要求投入设备的原厂制造商近三年，承担过的大气污染物自动监控项目单个合同金额500万以上的，每提供一个得0.5分，最高得2分。单个合同金额1000万以上的，每提供一个得1.5分，最高得3分。（提供加盖公章的合同复印件）
	5分

	售后服务（6分
	投标人针对是否满足本项目的质保服务期限要求、售后服务体系及管理制度是否完整、现场服务措施是否合理等情况，较优的得3-4分，一般的得1-2分，差不得分。投标人在本省设立办事机构或分公司的得1分，无不得分。投标人具有五星售后服务认证的得1分，无不得分（要求提供证明文件）
	6分

	技术部分（44分） 

	品牌一致性（4分））
	为保证本项目设备集成及后续运维工作、服务工作的稳定性，投标人所投入本项目的核心产品SO2分析仪、NOx分析仪、CO分析仪、O3分析仪、PM2.5分析仪及PM10分析仪六台仪表为同一品牌的，得4分，否则不得分
	4分

	建设方案与关键指标（30分）
	根据投标方提交的产品参数指标进行评审；参数指标中“★”条款完全满足招标文件要求得30分。“★”条款有1项不满足扣2分，其他条款有1项不满足扣0.5分，扣完为止（参数指标条款的技术响应，如果招标文件“技术服务要求”中技术参数条款对技术支撑材料有要求，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足）。
	30 分

	项目实施方案（10分）
	投标人需提供完整的项目实施方案，包括但不限于：1.对本项目的项目背景、工作内容、项目目标的描述等情况进行综合评价。2.安装实施组织安排（至少包含安装人员的配置、主要设备安装以及数据传输、进度计划）。3.根据项目实施计划的合理性、高效性等情况。4.系统测试、验收方案科学、完整和合理。5.根据培训工作的目标、任务、计划、组织等安排等。全面完善，切实可行的得10分，在此基础上，方案存在缺陷或漏洞的，每有一项扣2分，扣完为止。
	10分

	总分：100分
	


注： 
1、同品牌处理办法
如采用最低评标办法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
如采用综合评标法，则：依据财政部公布第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2、中标候选人并列式时的处理方式
采用综合评标法，则： 评审得分相同的且投标报价不同的，按投标报价低的中标；评审得分相同且投标报价相同的，随机抽取决定 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
叶城县工业园区环境空气质量自动监测站建设项目
（ 招标编号：XJYC-CS-202103）
第三册
采    购  人：叶城县生态环境局
采购代理机构：新疆谊诚程项目管理咨询有限公司 
发  出 日 期：2021年11月1日
              第一章               正/副本
项目名称：叶城县工业园区环境空气质量自动监测站建设项目

项目编号：XJYC-CS-202103
甲  方：
乙  方：
签订日期：    年   月   日
合  同  书
甲方：（采购人）         
乙方：（成交供应商）            
甲方所需                     ，经确定中标单位为        （乙方）。甲、乙、双方依据《中华人民共和国合同法》的规定，为了确保产品质量，本着平等互利，等价有偿、协商一致之原则签订本合同，经甲、乙、双方充分协商，最终就供货达成如下条款：
一、乙方所供设备名称、型号、数量及价格（见附件）
1、招标过程中的甲方招标文件、变更说明、中标通知书、答疑记录、中标方的投标文件及其澄清文件等，均视为本合同的一部分。

2、甲方在授予合同时有权在总价不变的情况下，对“标的清单”中的规定的设备数量和服务予以合理的增加或减少。

3、产品的技术标准（包括质量要求）

乙方所供产品的规格、质量和数量按照甲方标书文件所列标准执行，未列产品标准的，按照行业标准或省级以上标准执行。如甲方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件或补充的技术要求执行。

4、产品交货数量在运输途中意外损坏或减量一律由乙方承担。

5、乙方须准备合同清单以外的部分配件，以备不时之需。

二、供货中标金额及所含费用
    乙方所供设备中标金额为大写（人民币）：                 , 小写：（￥                    ）元，此金额中包含以下内容：
1、所供设备价款；
2、运输费、保险费、装卸费；
3、协助安装、调试、施工费、验收费；
4、“三包”及承诺售后服务费；
5、各类税金。
三、付款方式
合同总价为人民币（￥：                           元），大写（人民币）：                              。

全部货物供货、安装、调试完，并验收合格后支付合同总价的100%，为确保产品质量，需向叶城县生态环境局提供合同总价5%的银行保函作为质保金，一年后无质量问题退还。

四、交货日期
1、乙方必须在签订合同后，于       日内完成全部货物供应、安装。乙方对交货日期要求如有变更，应提前5日以书面形式通知甲方，并征得甲方同意后方可变更。否则，变更无效。
2、产品的包装标准和包装物的供应。
乙方所供产品的包装，按国家或行业部门技术规定执行，产品的包装物、产品的包装费用由乙方负责。不得向甲方另外收取包装费用。

五、产品的交货单位、交货方法、运输方式、 到货地点
1、到货地点和接货单位：                  。
2、交货方法：乙方需把中标货物送到甲方指定的地点。乙方如果不能按照标书中规定日期之前把合格的中标货物送到指定地点，视为供应商不能履行合同，甲方有权没收供应商的履约保证金，并依法解除与该供应商签定的合同。
3、甲方如要变更到货地点，应在合同规定的交货期限前5天通知乙方，以便乙方变更运输计划，产品的运输和装卸费用由乙方承担。

六、 产品质量保证：
1、乙方提供的所有设备必须保证是原装正品。
2、乙方所供设备的型号、数量、规格及技术要求必须与合同中所规定的技术要求条款相一致。
3、甲方对所有设备均进行验收，若发现产品不属正品、质量有问题，甲方拒绝付款。

4、在质保期内若发现设备有缺陷（包括潜在的缺陷或不符合要求的材料等），甲方将以书面形式通知乙方，乙方应在约定的时间内弥补缺陷，价格仍按合同价。

5、乙方提供的产品若出现厂家停产并已升级，乙方应按升级产品的配置提供产品，价格仍按合同价。

6、乙方保证所供货物应按厂家承诺的保修服务条款，免费提供因设备质量问题而必须更换的零部件或整机，价格仍按合同价。

   7、验收中所产生的一切费用由乙方承担，价格仍按合同价。

七、售后服务

1、乙方提供所有产品的售后服务体系、服务保证及服务承诺，并出具书面售后服

乙方必须履行的保养、修理、供应备件和其他技术服务。

2、所有产品在保修期内出现质量问题，乙方必须在接到通知后7个自然日内负责更换，因乙方原因不能及时保证售后服务的，将扣除全部质量保证金。

3、乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不在另行支付。

4、本项目运维服务3年，每年开学前由中标方负责检查所供产品是否正常，不正常予以更换或维护，保证所供产品在开学前可以正常使用。

 八、甲方的违约责任
1、甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后无正当理由而拖延接收、验收或拒接接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

2、甲方未按合同规定的时间和要求提供应交的技术资料，乙方有权将交货日期顺延。

九、乙方的违约责任
  1、除本合同第十条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从履约保证金中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每天合同总价的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止，一旦误期赔偿达到履约保证金全部金额，甲方有权终止合同。

2、产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

十、不可抗力
1、甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、其他
本合同自双方签字、盖章后，生效。本合同中未尽事宜，由双方协商解决；双方无法达成共识，提请甲方当地仲裁机构仲裁，本合同涂改无效。本合同一式六份（二正四副）。对于本合同未尽事宜，双方可签订补充协议或以附件的形式对本合同中的有关问题做出补充、说明、解释。附件具有同等法律效力。

本合同在合同各方签字盖章后生效。

甲  方：                  乙  方： 
法定代表人：              法定代表人：
联系电话：                联系电话： 
签定日期：                签定日期： 
附件一: 设备清单
	序号
	产品名称
	型号、规格参数
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计金额：大写：
	
	
	


附件二:售后服务承若
附件三:投标文件内承若的其它事项









法定代表人身份证复印件正面





  








法定代表人身份证复印件反面





























授权委托人身份证复印件正面














授权委托人身份证复印件反面

















法人身份证复印件正面








  








法人身份证复印件反面








序号�
货物或服务名称�
主要规格�
数量�
交货期�
交货地点�
其它�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 










