
项目编号：HTFZGK-2021008
　

药品检验设备
招 标 文 件
招标单位：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院
代理机构：新疆慧通方舟工程管理服务有限公司

2021年10月

   招标公告

项目概况

 蒙药制剂生产设备项目的潜在供应商应在博州公共资源交易网（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）获取采购文件，并于2021年11月15日11点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：HTFZGK-2021008
项目名称：药品检验设备
采购方式：公开招标

预算金额：3612000.00元
采购需求：新建蒙药制剂室采购药品检验设备1批
本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：1、《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；2、《财政部 环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；3、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）； 4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；5、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、6、财政部办公厅关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知 中华人民共和国财政部办公厅（财办库（【2020】29号）；7、 印发《关于应对新冠肺炎疫情支持中小微企业复工复产健康发展的十六条措施》的通知（新政办发〔2020〕7号） 

3.本项目的特定资格要求：①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；②供应商须提供营业执照（含本次招标相关营业范围）；②生产厂家授权委托书；③法人代表授权委托书及委托代理人身份证原件；④危险化学品经营许可证。凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动（查询结果截图日期必须在发布公告日期之后）。
三、获取采购文件

时间： 2021年10月25日至 2021年10月29日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：博州公共资源交易网（http://xzfw.xjboz.gov.cn/）
方式：网上报名后付费下载

    售价：200元
四、响应文件提交

截止时间：2021年11月15日11点00分（北京时间）

地点：博州公共资源交易中心（锦绣路6号行政服务中心三楼）

五、响应文件开启

时间：2021年11月15日11点00分（北京时间）
地点：博州公共资源交易中心（锦绣路6号行政服务中心三楼）
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

投标单位到博州公共资源交易网站登录查看公告，实行网上报名。 （登陆“博州公共资源交易网”（http://xzfw.xjboz.gov.cn/），选择 “交易主体登录”，进行“供应商”会员注册, 会员注册后即可在网上报名、下载采购文件。）操作手册见公共资源网服务指南，软件咨询联系方式：400-928-0095。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名    称：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

地    址：博乐市团结路13号博州蒙医医院

联系方式：0909-2268971　　
2.采购代理机构信息

名    称：　新疆慧通方舟工程管理服务有限公司　
地　　址：　博乐市南城供销新合大酒店四楼8413室　
联系方式：　0909-7676299　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：  周丽君           
电　　 话：　　0909-7676299　　　
                             
第一部分 投标人须知
1.1 总则

1.1.1本招标文件仅适用于本次招标活动。

1.1.2 邀请符合招标公告所规定条件的制造商或代理商参与投标。

1.1.3 无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

1.1.4 本次招标活动及由本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.2 招标文件：

1.2.1 本招标文件由五个部分组成。投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分反映招标文件的所有要求。

1.2.2 投标人应向新疆慧通方舟工程管理服务有限公司购领取招标文件，承认并履行招标文件中的各项规定及要求，否则投标无效。

1.3  招标文件的解释：

1.3.1 若投标人对招标文件有疑问的，应以书面形式在开标前向招标代理机构提出询问，招标代理机构应以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有领取了同一招标文件的投标人。

1.3.2本标书的解释权归新疆慧通方舟工程管理服务有限公司。

1.4 招标文件的补充或修正：

1.4.1 在投标截止日之前，招标代理机构可对招标文件用补充文件的方式进行补充或修正。

1.4.2 对招标文件的任何补充或修正，招标代理机构将用书面形式通知所有领取本次招标文件的投标人，同时作为招标文件的一部分，对招标代理机构和投标人均有约束力。

1.4.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件，招标代理机构有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更内容书面通知所有领取本次招标文件的投标人。

1.5 投标人须提交投标文件由以下部分组成：（格式见附件）

投标文件由商务文件和技术文件组成，商务标和技术标按以下顺序装订。

商务文件主要包括以下内容：

（1）法定代表人或其授权代理人签署的资格声明函（附件1）；

（2）法人代表证明或法定代表人授权委托书（附件2、3）；

（3）报价一览表（附件4）；

（4）投标承诺书（附件5）

（5）投标单位资信声明（附件6）；

（6）相应的资格证明文件（营业执照副本等）；

（7）投标保证金（附保证金收据）；

（8）质量保证及售后服务承诺书；

技术文件主要反映招标文件要求的有关技术方案及所提供产品的详细技术指标等内容。

技术文件主要包括以下内容详细如下：

（1）所投产品详细说明；

（2）项目整体实施方案、技术措施；

（3）近二年疆内同类产品业绩表（附合同复印件）（附件7）；

（4）供应商认为有必要提供的其它材料。

1.6 投标文件的要求、签署及份数。

1.6.1要求：

(1) 投标文件应用不褪色的蓝黑色或黑色墨水书写或打印。

(2) 投标文件的每部分必须有法定代表人或授权代表签字或签章或盖公章。

(3) 投标文件的份数为正本壹份，副本肆份，各自装订成册，必须用胶装（为永久性、无破坏、不可拆的）。

(4) 投标时，投标人应自行将投标文件（正本壹份，副本肆份）包含单独密封好的投标报价表装在一个袋内密封完好，封口处应加盖公章或投标专用章，袋面注明单位名称及标书编号。）

  (5) 投标文件不应有涂改、增删和字迹潦草之处，如有必须修改的，修改处必须有法人或其授权代表的签章。

(6) 投标文件的有效期为自开标之日起45个日历日。

(7) 投标文件组成部分中如招标文件已给定格式的，投标方应按给定格式提供，不得更改，如必须更改时，须另行制作偏离说明，并作为投标文件的组成部分。

(8) 一经投标，除非投标人在投标文件中对招标文件的规定或条款有书面偏离或保留，否则应视为其全部接受和遵守。同时无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

(9) 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写，投标人提交的支持文件和印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容均应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

(10)标书附件格式部分如投标人需要提供，应由投标人按给定格式提供，同时作为投标文件的组成部分。

（11）对本次采购内容的概括响应表格由投标人按给定格式如实填写（编写），如给定格式不够使用，投标人可参照给定格式予以补充，同时作为投标文件的组成部分。

1.7关于联合投标：

本次招标不接受任何形式的联合投标。

1.8招标文件的澄清或修改

1.8.1招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人或代理机构对招标文件中出现的错误进行修订。

1.8.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知代理机构。代理机构对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向代理机构回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

1.8.3招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向代理机构回函确认。

1.8.4采购人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为招标文件的组成部分。采购人修改招标文件之日起至投标截止期少于十五个日历日的，应征得各投标人的同意，同时为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究分析，采购代理机构可适当延长接收投标文件截止时间，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

1.8.5采购人或代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人 ，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

1.9 投标日期：
投标人应在规定的投标文件截止时间前将投标文件递交到博州公共资源交易中心三楼，逾期不予受理。

1.10开标、评标：

1.10.1合格投标人的资格审查文件：

一、投标的法定代表人或其授权代表必须携：

（1）法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证原件（注：法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致）；

（2）企业法人营业执照（含本次招标相关营业范围）原件；

（3）生产厂家授权委托书；
（4）投标保证金收据原件；
（5）危险化学品经营许可证；

（6）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次政府采购活动（查询结果截图日期必须在开标日期之后）。并提供该网站查询结果页面截图原件并加盖单位公章。
以上证件均原件请不要装订到投标文件中，拿在手中以备资格审查。如果审查缺项，则视同无效，不予参加招标。
1.10.2开标时，先由监督部门审查每一份投标文件是否密封合格，是否提交了相关证件，投标人代表的身份确认。

出现下列情形之一的，为废标： 

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； 

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

（四）因重大变故，采购任务取消的。 

1.10.3在确认合格后，由招标代理机构主持进行唱标并当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和投标文件的其他主要内容，并作唱标记录。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

1.10.4评标由博州县财政局政府采购办依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建的评标委员会专家库。评标委员会成员由技术、经济等方面的评审专家组成，评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。成立评标委员会，评标委员会由招标代理机构负责组建，由五人组成。
1.10.5 投标文件的澄清：为有利于评标审查，在评标过程中，评标委员会可随时要求投标人对其投标文件的内容作出澄清，重要或复杂的澄清须以书面形式作出，但不得对投标文件的内容加以修改。

1.10.6 投标文件的初审及资格审查：

1.10.6.1 投标文件初审：

（1）对投标文件的初审包括投标文件的完整性和对招标文件的响应性；

（2）评标委员会将审查每份投标文件对招标文件的要求是否作出了实质性的响应。实质性响应是指投标文件符合招标文件的所有条款、条件和规格，而没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交了实质性响应投标文件的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出招标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）判断投标文件的响应与否只能根据投标文件本身，而不允许寻求外部证据；

（5）评标委员会将拒绝没有实质上响应招标文件的投标文件；

（6）招标代理机构将审查每份投标文件中的投标报价是否有计算错误，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价汇总金额高于总价的以总价为准，单价汇总金额低于总价的以单价汇总为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。若投标人拒绝上述修正，则视为其投标后又撤回投标。

1.10.6.2资格审查：

资格审查主要审查五个方面的内容：

（1）资格文件

（2）经营范围；

（3）企业状况；

（4）履约能力；

（5）经营信誉。

只有符合本次投标文件初审及资格审查条件的投标人的投标文件才能进入下一阶段的评标。同时投标人在投标文件中所提交的所有资料和文件均应是真实的和有效的，在评标过程中，若发现投标人串通投标，以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理，若中标后被发现有上述行为的，则招标采购单位有权取消其中标资格，并且该投标人应承担由此而造成的一切损失（包括经济损失和法律责任）。

投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（一）应交未交投标保证金的；

（二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定资格要求的；

（四）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（五）其它在招标文件中已明确为无效标的。

1.10.7投标响应实质评审。

评标采用综合比较评分方法，严格按照招标文件的要求、条件、评分标准及投标人所作的实质性响应内容进行，比较报价，同时考虑以下因素：

（1）商品的质量保证（保障）内容；

（2）售后的三包（如系国家规定的三包产品）及其它伴随服务；

（3）企业信用及财务状况；

（4）企业信誉。

1.10.8评标过程的保密：

（1）在宣布中标之前，凡属于审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给投标人或与评标工作无关的人员；

（2）投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效标处理；

（3）在评标期间，招标代理机构将指定联络员与投标人联络。

1.10.9评标委员会在评标过程中发现的问题，应及时作出处理或者向招标代理机构提出处理建议，并作出书面记录，同时评标委员会在评标完成后应向招标代理机构提出书面评标报告。

1.11 定标：

（1）评标委员会成员应根据投标人资格审查情况，投标书的编写内容及开标结果等按评分标准分别进行评分，汇总评分结果，并根据评分结果初步推荐预中标人。

（2）评标委员会有权确定预中标人，同时也有权拒绝部分或所有投标人中标。

（3）评标结束后，招标代理机构将公布所有投标人的最终得分结果，并在标书有效期内向中标人发出中标通知书。

（4）对落标原因，招标代理机构不作落标解释。

（5）在标书有效期内，因中标人未按期签订合同或因法律、法规或招标文件的规定而被取消中标资格的，则招标代理机构有权决定得分居其后的投标人中标或由招标代理机构组织重新招标。

（6）最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

（7）中标结果宣布后公示期为3个工作日如无异议，由招标代理机构发中标通知书；如投标人对此结果有异议，投标人应以书面形式向招标代理机构提出质疑，招标代理机构在收到书面质疑后七个工作日内对此作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他相关的投标人，若质疑投标人对答复不满意或者招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向博州政府采购监督管理部门投诉，博州政府采购监督管理部门在收到投诉书后在三十个工作日内对投诉事项作出处理决定，如仍对处理决定不服的，可按有关法律处理。

1.12 中标的标准：

(1) 投标文件密封、组成及签署完整。

(2) 已交纳投标保证金。

(3) 较好的品牌和质量。

(4) 较低的报价。

(5) 具备履约能力，能提供最佳售后服务。

上述1、2项应作为投标人能否进入评标阶段的先决条件。

1.13 中标者数量：

经评标委员会评审，最终得分在前壹名的投标人为预中标人。

1.14投标保证金：

1.14.1投标保证金为70000.00元（柒万元整），投标保证金交纳方式:(投标保证金必须以转账或者现金的形式由投标人的基本账户汇出,招标代理机构：新疆慧通方舟工程管理服务有限公司;开户行：中国工商银行股份有限公司博尔塔拉蒙古自治州北京路支行,开户帐号：3009258909100086576),投标人在汇出投标保证金时,应当在备注栏内注明参与投标的工程名程。特别提示：请提前汇入，跨行汇入可能会有延时。开标时若查询不到，视同未交纳投标保证金，不允许参加投标。投标人在汇出投标保证金时，应当在备注栏内注明参与投标的工程名程。

1.14.2投标保证金的提交以保证金监管账户到账时间为准，投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。

1.14.3招标人将拒绝未能按要求提交投标保证金的投标书。联合体提交的投标保证金应将联营体全部成员定义为投标人，并列出全部成员名单。
1.14.4未中标方的保证金在中标通知书发出后7个工作日内退还，中标供应商的保证金在采购合同签订后7个工作日内退还。
1.14.5在中标通知书发出后招标代理机构7个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金（不计息）；在采购合同签订后招标代理机构7个工作日内向中标人退还投标保证金。

1.14.6如中标人拒绝遵守投标承诺或拒绝与采购人签订经济合同，则投标保证金将作为违约金不予退还，并追究其因此而给招标代理机构所造成的一切经济损失。

1.15 签订合同：

1.15.1 在合同签订之前，招标代理机构有权对中标人的履约能力及中标的设备的技术质量进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标采购单位有权取消其中标资格，没收其投标保证金，并另行决定评标得分（或价格）居其后的投标人中标（在标书有效期内）或由招标代理机构组织重新招标。

1.15.2中标人收到中标通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与采购人签订合同，否则按开标后撤回投标处理。

1.15.3中标通知书是购销合同的组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后招标代理机构改变中标结果或中标人放弃中标项目的，均应依法承担法律责任。

1.15.4签订合同书及合同条款应以招标文件和中标人的投标文件为依据。

1.15.5招标代理机构监督合同的执行，协调和处理履约过程中的问题，同时对售后服务进行评价，如果在购销过程中，中标人不能按照其投标书所作的承诺履行义务的，则招标代理机构有权申请政府采购监督管理部门取消该投标人在本次招标活动中的所有中标资格，并没收其履约保证金。

1.15.6政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，经政府监管部门同意，可以与中标人协商签定补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

1.15.7政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或终止合同。

1.15.8政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同，有过错的一方应当承担赔赏责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

1.16本招标文件中的名称解释

招标代理机构：新疆慧通方舟工程管理服务有限公司

采购人：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

中标人：经评标委员会评定后得分居前并由评标委员会推荐中标的投标人。

招标采购单位：指采购人和招标代理机构的统称。

响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

1.17法律责任

招标代理机构、采购人和投标人均须按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定执行，若有违反须承担相应的法律责任。

1.18政府采购监督部门对此次招投标全过程进行监督。

第二部分  合同一般条款
2.1 定义：本合同下列术语应解释为：

2.1.1 “合同”系指需方和供方双方签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.1.2 “货物”系指供方根据合同规定向需方提供的一切实物内容。

2.1.3 “服务”系指根据合同规定供方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试、送货上门以及提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定供方应承担的其它义务。

2.1.4 “需方”（指采购人）系指合同中明确规定的实际购买货物和服务的单位。

2.1.5 “供方”（指中标方）系指合同中规定的提供货物和服务的单位。

2.1.6 “天”指日历日。

2.1.7 “交货地点”系指合同中明确约定的供方提交货物的最终到达地点。

2.1.8 “合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，供方在正确地履行合同义务后需方应支付供方的价款。

2.1.9 “原产地”系指货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.1.10 “损失”本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务而遭致的各种损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.2 技术规范：

2.2.1 交付货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范以及所附的技术规范响应表（如果有的话）相一致。

2.2.2 除非技术规范另有规定，所有标准均以国家有关部门的最新颁布的相应标准及规范为准。

2.3 知识产权：

供方须保障需方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

2.4 包装要求：

1、全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和防野蛮装卸等长途海/空或内陆运输及多次之需要，并具有明显的起吊装置和其他标记。
2、包装箱内外都必须附有详细的装箱单。
3、包装箱内除装箱单、所装设备及必要的包装填充物外，不允许有任何动植物等其它杂物，由于这些杂物所引起的麻烦概由供方负责解决。
4、备品备件请单独包装成箱，并明显标记出“备件箱”字样。

2.5 运输条件：

2.5.1 供方应负责安排或预订运输工具并支付运输费，以确保按照合同规定的交货期限交货。

2.5.2 供方装运的货物不应超过或少于合同规定交纳的数量或重量，否则，供方应对超过或少交数量或重量而产生的后果负责。

2.6 付款：

2.6.1 本合同的本位币为人民币。

2.6.2供方应按照双方签订的合同规定交货并在合同条款规定期限内持下列单据，到需方或需方委托的付款单位处结算货款。

（1）合格的销售发票。

（2）需方签收后的送货回单。

2.6.3需方应按合同付款条款规定的期限和方式付款。

2.7 伴随服务：

2.7.1供方除应履行按期按量交付合格货物的义务之外，还应提供下列服务：

（1）货物的运输等；

（2）在对所提供货物实行运行监督、维修服务其前提条件是该服务并不能免除供方在质量保证期内所承担的义务；

2.7.2 除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价中，需方不另行进行支付。

2.8 质量保证：

2.8.1 供方应保证所供货物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2.8.2根据需方按检验标准自己检验的结果或当地技术监督部门的检验结果、或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求等，需方应尽快以书面形式通知供方并提出索赔。

2.8.3如果供方在收到通知后 3 天内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供方承担，同时需方对供方行使的其它权利不受影响。

2.8.4 除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质量保证期均自货物通过最终验收之日起计算，且质量保证期限不低于3年。

2.8.5 由于货物的质量原因而产生的问题，包括经济的和法律的问题均由供方承担。

2.9 检验及验收：

2.9.1 在交货时，供方应出具一份符合合同规定的检验证明，检验证明作为需方验收的依据，但不能作为有关货物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2.9.2需方依据合同的内容和合同验收标准进行验收，同时比较供货方出具的检验证明，确认合格无误后签署验收报告，该报告作为最终付款所需文件的组成部分。另外，该验收报告不得用于对抗质量检验机构出具的检验证明。

2.9.3 检验及验收期限以合同特殊条款规定为准。

2.9.4 如双方对验收结果有分歧，则以当地技术监督局或其他技术质量监督机构的检验结果为准，检验费用由有过错方支付。

2.9.5 验收期限自货物交付之日起30天内或由供需双方协商期限内。

2.10、对货物提出异议的时间和办法：

2.10.1需方在验收过程中，如果发现货物的品种、型号、规格、颜色的质量不符合合同规定，应一面妥为保管，一面在10天内向供方提出书面异议。

2.10.2 如需方既不出具验收合格证明又不在10天内提出异议的视为供方所交货物符合规定。

2.10.3 供方应在接到需方书面异议后7个工作日内负责处理，否则视为默认需方提出的异议和处理意见。

2.11 供方违约责任：

2.11.1中标供应商有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

（1）中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明且未经采购招标机构同意，将中标项目转包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

2.11.2 供方不能交货（逾期15个工作日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响需方正常使用的，应向需方偿付合同总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，需方有权要求供方补足。

2.11.3供方逾期交货的，应在发货前与需方以及有关方面协商，需方仍需求的，供方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每日0.04%支付逾期交货违约金，同时承担需方因此遭致的损失费用。同时，招标代理机构及采购人有权取消其中标资格并停止合同执行，按此次招标的评标结果另行选择中标人或重新组织招标确定中标人并与其签订购销合同，并保留向违约方要求赔偿的权利。

2.12 需方的违约责任：

2.12.1需方在中标通知书发出后不与中标供应商签定采购合同的，或有下列行为之一的：

2.12.1.1在按合同进行采购后，需方要求退货的，应向供方支付相当于采购货物总价款5％的违约金，违约金不足以补偿损失的，供方有权要求采购单位补足。

2.12.1.2 需方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日0.04%支付逾期付款违约金。

2.12.1.3 需方违反规定，拒绝接收供方交付的合格货物，应当承担由此而造成的损失，包括运输部门的罚款。

2.12.2由需方的行政主管部门或者有关机关责令其限期改正，给予警告，并可处罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报，同时须按以上标准赔偿供方。

2.13 索赔：

2.13.1 需方有权根据当地产品质量检验机构或其它有关部门出具的检验证书向供货方提出索赔。

2.13.2 在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果供方对需方提出的索赔或差异负有责任的，则供方须按需方同意的下列的一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）供方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的低劣程度以及需方遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，对已交付的货款多退少补。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新货物来更换有缺陷的部分，供方应承担一切费用和风险并负担所发生的一切直接费用。

2.13.3 如果在需方发出索赔通知后10天内，供方未能答复，上述索赔应视为已被供方接受。若供方在接到需方提出索赔通知后10天内或需方同意的更长时间内，未按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从未付款或从供方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，需方有权向供方提出对不足部分的补偿。

2.14 不可抗力：

2.14.1 如果双方中任何一方由于战争，自然灾害、政治原因、禁止性法律规定以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的期限时间，但由于一方违约或疏忽不属于不可抗力。

2.14.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后以尽快方式通知另一方，如果不可抗力的时间超过30天，双方应协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或终止履行合同。

2.15纠纷解决：

本合同履行过程中产生的纠纷，由招标代理机构主持协商解决，协商不成则任何一方均有权向招标代理机构所在地人民法院提起诉讼。

2.16 违约终止合同：

2.16.1供方有下列违约情况之一，并在收到需方的违约通知后十天内或经需方书面认可延长的时间内未能纠正过失，需方可以发出书面通知，终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响需方向供方提出索赔。

（1）如果供方未能在合同规定的期限内或需方书面同意延长的期限内提供全部或部分货物；

（2）如果供方未能履行合同规定的其它义务。

2.16.2 在需方根据上述条款规定终止了部分合同后，供方应继续执行合同中未终止的部分。

2.17 合同转让：

在未征得需方书面同意的情况下，供方不得部分转让或全部转让其应履行的合同权利与义务。

2.18合同生效及其它：

2.18.1 本合同供需双方签字盖章。
2.18.2 本合同一式四份，中文书写，供、需双方各执一份、报政府采购办、采购代理机构各一份。

2.19 适用法律：

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规之规定解释。

第三部分   招标书

3.1 招标内容及数量： 
	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数

	1
	高效液相色谱仪
	台
	1
	1.1
四元泵

1.1.1
工作原理：串联双柱塞

1.1.2
通道数量：4个

1.1.3
流量范围：0.001~10.000 mL/min，步进0.001 mL/min

*1.1.4
最大压力：70Mpa (700 bar, 10100 psi)

1.1.5
压力波动：<0.2 MPa or <1%

*1.1.6
流量准确度：±0.1%

*1.1.7
流量精密度：<0.05% RSD or <0.01 min SD

1.1.8
梯度准确度：±0.5%（全流域范围内）

1.1.9
梯度精密度：< 0.15%SD

1.1.10
泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞

1.1.11
液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况

1.1.12
溶剂脱气：内置4通道脱气机

1.1.13 压缩性补偿
全自动，与流动相组成无关 

1.2
自动进样器：

*1.2.1
样品瓶位：下述任意 4 个托盘和或孔板，

• 54×12 mm OD 进样瓶（≤ 1.5 mL）


• 96×6、7 和 8 mm OD 进样瓶 ( ≤ 1.2mL)

• 16×15 mm OD 进样瓶（≤ 4 mL）

• 9×22.5 mm OD 进样瓶（≤ 10 mL）


• 孔板（96 孔和 384 孔，深孔式和浅孔式）

再加上12 个9×22.5 mm OD 进样瓶位

1.2.2
进样方式：流经针环模式，无样品损失，无残留

*1.2.3
进样体积：0.01~100μL

1.2.4
进样准确度：± 0.5%

1.2.5
进样量精度：<0.25% RSD

*1.2.6
交叉污染：0.0004% 

*1.2.7
最大耐压：70Mpa (700 bar, 10100 psi)

*1.2.8
进样周期：< 8s 

*1.2.9
UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能

*1.2.10 进样线性r>0.99999（咖啡因水溶液）

*1.2.11 自动化特点 条码读取托盘：空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理

*1.2.12 可调系统梯度延迟体积范围：0~230uL连续可调（最小可调单位1uL）

1.3 柱温箱

1.3.1
安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。

*1.3.2
控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。

*1.3.3
温控范围：5~85℃

1.3.4
温度准确度：±0.5℃

1.3.5
温度稳定性：±0.05℃

1.3.6
容量：最多2支色谱柱，最长30cm

1.3.7
升温速率：典型值5 min 从 25°C 升温至40°C

1.3.8
降温速率：典型值15 min 从 50°C 降温至20°C

1.3.9
预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用

*1.3.10
管线接头：不锈钢或MP35N材质，耐压1000bar以上，零死体积接口，无需工具手旋拧紧方式，接头与任意主流厂商色谱柱完全匹配不漏液。

1.3.11 
温度精度：0.1℃

1.4
二极管阵列检测器

*1.4.1
二极管数：1024

1.4.2
波长范围：190-800 nm

1.4.3
波长准确度：± 1 nm

1.4.4
波长精密度：± 0.1 nm

1.4.5
分辨率：~0.6 nm

1.4.6
带宽：1~100 nm

1.4.7
通道数：8 + 3D UV 光谱扫描

*1.4.8
灯：氘灯、钨灯 

*1.4.9
数据采集频率：125HZ；3D模式下也是125Hz

*1.4.10自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证

1.4.11
噪声：< ±6 µAU 在254 nm 

1.4.12
漂移：< 1 mAU/h 在254 nm

1.4.13 线性：2.2 AU 时 <5%（2.7 AU 时通常 <5%）

1.4.14 光谱全扫描： 具备

1.5
蒸发光散射检测器
1.5.1 操作模式: 分流模式，可低温操作。

1.5.2光源：激光二极管，带有光校正系统，650nm，最大输出30mw，符合FCC安全标准ⅢB。光源寿命长达30000小时，并且在有效寿命内光强度保持恒定。
1.5.3 光阱:采用布儒斯特角光肼有效地降低了背景噪音。

1.5.4 面板图谱显示功能: 仪器自带谱图显示功能，有利于预实验的进行。

1.5.5 漂移管热均衡装置设计*: 优质不锈钢漂移管外，设计有热均衡装置，确保温度更精确更稳定。

1.5.6 维护简单*:无需工具，手拧即可。特殊连接设计方便了喷雾头和漂移管的清洗。

1.5.7检测角度*:光电二极管从90度角度检测散射光。避免了某些厂家检测器从大于90度角度检测时易接收到折射或衍射光，也避免了某些厂家检测器从小于90度角度检测时易接收到反射光，从而可能产生假信号的弊端。

1.5.8 参数校正功能:气体流量和加热器温度含有自动校正功能，可以让用户放心使用。

1.5.9 雾化气体: 0-5L/min可调节，内置式数字型恒流流量计控制，不受压力变化影响。

1.5.10 防腐处理:检测池及敏感部位加有四氟乙烯惰性保护层，极大地延长了仪器使用寿命，降低了仪器使用故障率。

1.5.11温度范围：室温至120(C，变化单位为1(C。

1.5.12检测限：使用标准柱，信噪比为5，以氢化可的松计5ng；

使用窄径柱，信噪比为5，以氢化可的松计2ng；

使用微径柱，信噪比为5，以氢化可的松计0.5ng。  

1.5.13雾化气体:氮气为佳（可使用空气），校正到4.0L/min。

1.5.14喷雾压力:0-80PSIG，60-80PSIG最佳。

1.5.15尾吹功能:有
1.5.16 SFC接口:有
1.5.17信号输出的自动调零:有
1.5.18气体开关控制:自动
1.5.19出错修正系统:有PC机智能控制并修正气体流量、气体压力、溶剂压力及温度。
1.5.20安全功能:自动报警
1.5.21漂移管构造*:全部优质不锈钢结构（不含易碎玻璃及易腐蚀元件），可拆洗。
1.5.22操作参数的选择与显示:仪器自身可储存100种方法，仪器初始化迅速可靠。液晶图表显示配合数字键盘控制，或由PC机控制，二者自由选择。

1.5.23模拟输出:0-1V或0-10MV双选择，5档衰减，可调。
1.5.24检测样品范围:可检测半挥发性和不挥发性化合物
1.5.25电源:120/240V，50/60HZ

1.5.26尺寸:11.6”高X10.3”宽X19.5”深(29.5cm高X26.2cm宽X49.5cm深)
1.5.27重量:35磅(16KG)
1.6软件: 

*1.6.1 数据库：支持甲骨文或者SQL Server关系型数据库，全面保障数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。支持多种查询条件的组合，支持模糊查找与精确查找。

*1.6.2 仪器控制：可以控制多个仪器厂商的多种HPLC、 LC和GC仪器，实现完全的双向控制、广泛的命令选项和详细的事件追踪。可以双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的紫外检测器、二极管阵列检测器、荧光检测器、电雾式检测器、单级质谱以及串级质谱等液相检测器，也可双向连接（仪器控制和数据采集）原厂生产的离子色谱、气相色谱和气质联用仪。

*1.6.3 缩略图：在查看已运行完成的样品队列时，无需打开色谱文件，即可通过缩略图查看样品色谱图，实现快速浏览

*1.6.4 图形化功能：在查看数据时，可直接将数据转化为直观的图形（如折线图、棒状图、饼图、气泡图等）进行查看，也可将图形置于报告中；无需将数据导出到Excel里进行图形化处理

*1.6.5 动态数据处理：可查看序列中任意的色谱图、光谱图、校正曲线、方法设置和结果。当处理方法参数发生变化时，无需重新手工执行积分处理，所有相关的图会即时自动更新。用于快速有效优化积分、校准和报告并进行查看。

*1.6.6 导入与导出：可将数据导出为通用色谱数据格式（AIA、TXT、CSV和GAML等）。

*1.6.7 数据报告：集成了电子表格功能，无需特别培训即可掌握报告模版、自定义变量的编辑。支持单个报告和综合报告。报告模板可包含多项内容，例如积分、校准、峰分析、审计追踪等。支持多种格式（PDF、Excel等格式）的输出。

*1.6.8 内置分析方法验证、溶出度计算以及含量均匀度测试的模板，无需借助第三方软件即可直接得到结果。

*1.6.9 SmartPeaks：当积分向导无法给出满意的积分结果，需要做积分调整时，智能积分功能给出最多5个优化的备选积分方案，用户只需选择恰当的积分方案即可，无需用户自行调整积分参数，积分操作被极大简化，用户上手更快。

*1.6.9
eWorkflow：软件官网已有数千个工作流程文件供用户免费使用。即使新手用户也无需学习如何创建分析方法、积分方法、编辑序列、编辑模版、生成报告就能得到实验结果。只需从软件官网下载待测样品的工作流程文件并导入到用户软件工作站，即可得到自动生成的样品分析序列，点击提交序列即得分析结果。从而极大减少了用户学习软件操作时间摸索分析方法时间，提高效率。

1.6.11 支持EP、JP、USP以及ChP的系统适应性参数计算，并可基于预定的参数、计算结果等进行判断，得到通过或者失败的结论后进行指定的相应操作，例如插入进样，重新运行整个样品队列或者选择部分样品进行重新进样等；也可以无条件地执行特定操作

1.6.12 符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11等相关法规的要求，具备用户管理、审计追踪以及访问控制等功能。 可使用三种级别的电子签名。可分别设置独立的电子签名密码与登录密码。支持强密码策略。

*1.6.13 软件的方法设置功能，可以在0~230uL体积范围内任意调节系统梯度延迟体积（GDV）功能。

1.6.14  支持自动进样器自定义进样功能，实现在线衍生，在线稀释，大体积进样，解决溶剂效应等功能。

二、配置清单

1、溶剂架  1套

2、四元梯度泵  1套

3、204位自动进样器 1台

4、柱温箱  1台

5、二极管检测器 1台

6、蒸发光散射检测器 1台

7、色谱柱相关消耗品：色谱柱C18(4.6x 250mm,5um) 2支，C18保护柱8个及保护柱套 2个，自动进样样品瓶100个（带盖），1000ml溶剂瓶6个，2L溶剂过滤器及无油真空泵一套（配水溶性与脂溶性0.45um过滤膜各一合），水溶性与脂溶性0.45um针式过滤器各200个

8、电脑工作站及打印机 1套

电脑I5 以上CPU 8G内存，专业版win10系统

9、控制软件  1套

10、3000VA不间断电源（UPS）一台

三、技术资料

仪器操作手册（中、英文）；维护手册(中、英文)等资料。

四、售后服务

保证长期供应零备件和正常的售后服务。在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。提供2人在厂家技术培训中心4天免费技术培训。

1、质保期：验收合格后，质量保证期一年，终身维修。

2、故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达现场维修。

3、技术资料：免费提供该设备全套技术资料。

4、验收：仪器设备到达最终用户后，由用户提供验收条件，供应商应即时派安装人员前往验收、培训。

5、定货量:1 台

	2
	超纯水系统
	台
	1
	1、用途

用于实验室纯水、超纯水的制备

2、系统配置要求

2.1 水源：自来水；电源：AC 220V±10%、50Hz

*2.2产水方式及产水量：主机可制EDI水（由水箱蓄水）、超纯水两种水；EDI水制水流速：30L/h，水箱取水流速：5L/min，超纯水取水流速：逐滴、0.5、1、1.5、2 （L/min）可调

*2.3取水方式：主机一键式取水，水箱快速取EDI水

*2.4 EDI连续电除盐工艺，在水的纯化过程中通过电流作用连续再生，使水箱水质达到国家实验室二级用水标准

*2.5  4.3寸多功能彩色触摸屏，实时显示各点水质、水温、水箱液位、终端取水状态、信息栏显示系统运行状态等

2.6主机内置254/185nm双波长紫外灯，水箱内置254nm紫外灯杀菌

*2.7  50升自动补水洁净水箱，PE材质，配有紫外灯、液位传感器、呼吸过滤器、独立溢水口

2.8配备进口0.22μm终端过滤器

*2.9 配有强化预处理装置，可有效去除源水中的有机物

*2.10配有用于低 TOC 含量要求的高精密超纯水包

3、产水水质

3.1水箱高纯水水质（EDI水）：电导率≤1µs/cm （满足国家实验室二级水标准）

3.2超纯水水质

3.2.1电阻率：18.2MΩ.cm @ 25°C

3.2.2阴、阳离子（ppb）：＜0.1

*3.2.3总有机碳（ppb）：≤3 

*3.2.4细菌（cfu/1000ml）：＜1 

3.2.5颗粒物（0.22μm/ml）：＜1

4、控制系统及功能

4.1具有微电脑自动控制，双路产水并在线实时监测水质，RO膜开机、定时自动冲洗，系统自动冲洗功能；

4.2可设置自动循环冲洗时间，保持最佳水质状态

4.3可根据用水需求定时、定量取超纯水

*4.4连接距主机15米、管路不高于同层高度，连接2台终端取水器；水箱取水：管线纵向总长达10米，横向延伸总长度达60米。

*4.5主机一键式取水具有双模式取水功能，可点按开或关，也可长按取水，松开即停，取水流量五档可调

*4.6具有对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力状态进行精密监控，并可查看

*4.7具有内置休眠模式：设备在长期不用时，系统定期自动唤醒循环冲洗功能，对管路、水箱进行冲洗及灭菌

*4.8配有短信通讯功能：仪器可通过发送短信方式将仪器非正常状态及时通知相关人员

*4.9设备应具有历史数据查询和SD卡数据转存功能，可调取任意日期范围内取水记录，并具有SD卡数据转存功能以便备份

4.10内置自检程序实时监测各路耗材使用状况，及时提示耗材更换，耗材预警参数可根据具体使用环境积累的消耗经验自行设定

4.11安全保护：具有源水水压低或系统中管路高压报警时自动保护功能；可根据需要选择漏水监测报警功能；

5、附件、配件和消耗品

强化预处理器1套（5μm、1μm 10寸滤芯各10支，活性炭1罐）、EDI单元、50升PE水箱1个、进口无菌终端过滤器（0.22μm ）1支、终端取水器、RO膜扳手1个、配套连接管、快插件等

6、技术文件

*6.1 具有省级计量检测机构出具的测试证书

*6.2、厂家在新疆设有售后服务办事机构并配备专职售后人员2-3名（提供相关证明材料），免费现场培训2～3名相关人员至掌握仪器设备操作及日常维护；

*6.3、有与全国分析检测人员能力培训委员会（NTC）合作培训并对考核合格者颁发《全国分析检测人员能力证书》的资质，须提供对应的资质证明。

	3
	紫外可见分光光度计
	台
	1
	一、主要特点：

1、超低杂散光—光度范围宽达-6Abs～6Abs

全球首创C-T双单色器系统，采用特殊涂层高反射率光学器件，在保证光学系统高分辨率的同时，有效提高了系统光通量，实现仪器220nm杂散光指标优于0.00001%，340nm、360nm杂散光指标优于0.00001%

2、宽波长范围—实现深紫外区测量

仪器紫外光源选用高性能氘灯，检测器选用紫外增强高灵敏度光电倍增管，实现185nm～990nm的宽波长范围，在氮气吹扫时可实现185nm以下深紫外测量。

3、自动光谱带宽扫描—测量数据更加准确

仪器采用分立式三缝组合连续可变狭缝设计，可自动在0.1nm～5.0nm范围内进行光谱带宽扫描，并识别样品分子共振吸收最强时的光谱带宽，从而确定最佳实验条件。

4、开放式仪器应用平台—方便用户二次开发

仪器采用模块化设计，提供开放式光学平台及电器接口，方便科研人员根据工作需要进行二次开发。

5、内置三种光源—方便用户进行波长校准

仪器除了提供高性能氘灯、长寿命钨灯两种工作光源外，还内置了波长校准光源，方便用户在需要时进行波长校准，保证测量数据的准确可靠。

6、高效空气阻隔光学系统—充分保障仪器使用寿命

仪器光学系统采用全密封结构设计，实现了与外界环境的高效隔离，防止光学器件因灰尘和腐蚀性气体侵入所导致的性能下降，充分保障仪器使用寿命。

二、仪器参数

1、★波长范围：185nm～900nm

2、波长准确度：±0.1nm(氘灯656.1nm)

3、波长重复性：≤0.05nm(氘灯656.1nm)

4、光谱带宽：2.0nm

5、★杂散光：≤0.00001%T(NAl,220nm)  ≤0.00001%T(NANO2,360nm)

6、★光度范围：-6.0A～6.0A

7、★光源：内置氘灯、钨灯、汞灯，自动切换

8、光学系统：混合C-T双单器系统

9、检测器：高效光电倍增管

10、通讯接口：RS232，USB

11、控制软件：PC机，WIN7

12、仪器净重：62kg

13、样品室：最大光程100nm

14、参比光束与样品光束中心距100nm、样品池光斑高度0-12mm连续可调

15、电源：100～240VAC,50/60Hz,100VA

16、UVWIN6.0可实现：光度测量、定量测量、光谱扫描、时间扫描、最佳测量光谱带宽自动分析、三维谱图功能、遵循多用户管理、日志记录功能、二进制文件保存、质量控制功能、报告输出功能

17、★可增配和主机同一品牌三维坐标式紫外自动进样器，代替手动操作，辅助主机实现自动化测试，实现软件反控。自动进样器设3个独立的样品区，提供2种不同的样品盘支架，可任意组合使用，最大可支持54个样品连续，样品盘可以任意更换；操作软件简单实用，方便灵活自定义检测方法并保存。

三、配置

1、T9紫外可见分光光度计：1台

2、长样品池架：1套

3、UVWIN6.0软件：1套

4、联想天逸电脑：1套

5、惠普打印机：1套

6、1cm八孔位比色皿架，石英比色皿1cm(8个)

四、关于售后服务工作的承诺

4.1、仪器保修期为验收合格后3年，提供终身的维修服务。

4.2、厂家在新疆设有售后服务办事机构并配备专职售后人员2-3名（提供相关证明材料），免费现场培训2～3名相关人员至掌握仪器设备操作及日常维护；

4.3、★厂家具备NTC培训和考核资质，以保证用户现场设备的正确使用。

	4
	显微镜
	台
	1
	1．工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

2．主要技术指标

2.1  研究级正置显微镜

 2.1.1  研究级正置显微镜，可作明场的观察

*2.1.2  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

*2.1.3  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

 2.1.4  观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°

*2.1.5  照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命≥20000小时。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节。

*2.1.6  物镜：平场消色差物镜

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20X（N.A. 0.40，W.D. 1.2）bu 

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

100X（N.A. 1.25，W.D. 0.15 spring, oil）

2.1.7  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

2.1.8  目镜：10X宽视野目镜，视野数为22；

*2.1.9  物镜转换器：五孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺。

2.1.10  聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1

显微成像系统

工作条件

1.1  电源220V±10%；50Hz±1%，环境温度5℃-40℃，环境相对湿度15-80%

1.2
其它：防尘，除湿，抗震动

1.3
电源插头符合中国制式

设备用途

可用于临床、科研的高端明场/强荧光 显微成像工作。

主要技术指标

3.1  生物显微镜：略，主机架推荐BX43或BX53；

与超宽系统配合可支持FN25大视野采集。

3.2 显微数码相机

3.2.1最大像素：≥640万

3.2.2芯片类型：采用光收集效率更高的背照式芯片； 

3.2.3芯片大小：≥1/1.8英寸

3.2.4像素大小：≥2.4微米 x 2.4微米

3.2.5像素融合：支持2x2

3.2.6曝光时间：最小值≤13微秒;最大值≥15秒

3.2.7预览帧速：≥60fps@1920x1080pixels；≥45fps@最高分辨率

3.2.8制冷系统：被动制冷

3.2.9附带软件支持专门的降噪技术

3.2.10数据传输：USB3.1

3.2.11自动白平衡：支持

3.2.12 色彩空间：支持专用的ICC配置文件，色彩还原更好

3.2.13相机接口：标准C接口

3.2.14 FN25大视野采集：选配相应部件，可一次采集FN25的目镜观察视野

*2.3  显微图像控制及分析软件

2.3.1  采集图像：支持多种型号专业CCD，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；

2.3.2  对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

2.3.3  在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

2.3.4  调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

2.3.5  对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；

2.3.6  合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

2.3.7  支持反转滤镜，能够更好的比较色彩变化；

2.3.8  方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

2.3.9  可以做离线白平衡，便于后期图像色彩修正；

2.3.10 可以执行简单的手动测量功能，如长度测量和面积测量。

2.3.11  戴尔品牌电脑，4G内存，1T硬盘，独立显卡，i5处理器，20吋显示

	5
	气相色谱仪
	台
	1
	1、仪器工作环境

1.1电源电压要求：220V+10%，50Hz～60HZ

1.2温度：5-40 ºC

1.3工作适度：相对湿度20-80%

2. 系统性能指标

2.1保留时间重现性：<0.0008min

2.2 峰面积重现性：<0.5% RSD

3. 柱温箱

3.1 操作温度范围：室温以上5℃到450℃

3.2 温度控制精度：0.1℃

3.3 程序升温：32阶／33平台（提供工作站截图证明）

*3.4最高升温速率：125℃／min

3.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C）

3.6温度稳定性：0.01℃/1℃5

4. 电子压力控制器

4.1压力范围：0～1000kPa

4.2 全程压力控制精度： 0.001psi

4.3最大分流比：12000:1（提供软件截图证明）

*5分流/不分流进样口，进样口采用模块设计，可根据方法需要随时更换。(提供实物照片证明)

5.1温度范围: 50ºC-400ºC或更宽，以1ºC步进调节

5.2 分流比：11100：1 

5.3 总流速：0-1110ml/min，步长1ml/min

5.4具有隔垫吹扫功能

*5.5 模块化设计，可两分钟快速更换（提供照片及更换示意图）

6 液体自动进样器

*6.1样品最大容量：≥105个；

6.2 进样体积：0.01μL到10μL，步长0.01μL

6.3 进样精度：RSD<0.3%

*6.4 电子捕获检测器（ECD）检测器模块式设计，用户2分钟内可任意更换所需方法的检测器(提供实物照片证明)

6.4.1 最高操作温度：400℃

*6.4.2 最低检测限：<4.5fg/s林丹

6.4.3 线性范围：>104

6.4.4 数据采集频率： 300Hz

7工作站系统

7.1 Microsoft Windows 7/10操作环境，中文色谱工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；有建立数据库功能，谱库检索功能，符合GLP认证及21 CFR Part11、自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。

7.2  工作站计算机：配置不低于22寸液晶显示器、500G硬盘，Inter I5处理器、4G内存、DVD-RW光驱、千兆网卡、HP M400双面激光打印机

9配置要求

9.1气相色谱主机一台

9.2整机配备电子气路控制

9.3含分流/不分流毛细管柱进样口两套

9.4 ECD电子捕获检测器一套

9.5 液体自动进样器一套

9.6 中文色谱软件一套

9.7 计算机、打印机等

9.8消耗品

9.8.1进样口隔垫50个

9.8.2 石墨垫20个

9.8.3弱极性30mX0.25mmX0.25μ一根

9.8.4中极性30mX0.25mmX0.25μ一根

9.8.5 样品瓶（2ml含盖、垫）200个

9.8.6 自动进样针10ul ，2支

9.8.7 “O”型圈5支

9.8.8衬管5支

9.9设备安装、维护所需的必要工具一套

11 售后服务

11.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

11.2供应商在国内必须设有分析仪器教育中心，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训，2人次/台；

11.3仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

11.4供应商提供厂家售后服务证明原件。

11.5供应商在国内必须设有专业的维修站，新疆本地有专职的气相色谱维修工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，48小时到场，保证仪器的正常操作。（提供新疆工程师的能力培训证书）

	6
	离心机（台式高速冷冻离心机）
	台
	1
	技术参数

*微机控制、大力矩交流变频无刷电机直接驱动、启动力矩大，加速快。

拥有10款转子供客户选用。

大屏幕液晶显示、用户可任意设定离心转速、离心时间、RCF值和升减速档位。

9种升速曲线、10种减速曲线（0号为自由停车）、三级阻尼减震、离心效果达到最佳。

*设有超速、超温、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。

*全自动转子识别、自动超速保护。

可编程操作，存储25个常规程序。

*特殊制冷工艺，进口高性能环保制冷系统，最高转速可保证腔内温度在-5℃以下。

*产品符合ISO13485 2016和ISO9001 2015质量管理体系要求。。

*最高转速：      21000r/min

*最大相对离心力：25097xg

最大容量：      4×100ml

转速精度：      ±10r/min

定时范围：      1min~99min59sec或连续运转 

温度设定范围：  -30℃～+40℃

温控精度：      ±0.1℃

*压缩机组：      进口高性能压缩机组环保制冷剂（R134A）

整机噪声 ：     < 65dB(A)

电    源：      AC220V±22V 50/60Hz 16A

整机功率：      1200W

外形尺寸（长×宽×高）：420×670×400(mm)

外包装尺寸（长×宽×高）：520×960×530(mm)

重    量：小于65kg

配    置： 4*100ml角转子（最高转速15000rpm，最大离心力16000xg）、8*15ml角转子、6*50ml角转子

提供厂家针对本项目做出的售后安装服务承诺

	7
	超低温冰箱（-80摄氏度）
	台
	1
	温控系统

1.7英寸液晶触控屏，清晰显示，操作简单

2.高精度微电脑温度控制系统，鉑电阻温度传感器，控温更精确

3.箱体内温度－10℃～ －86℃范围内任意设定

安全系统

1.完善的声光报警系统（高低温，开门，电压异常，传感器故障，冷凝器散热差，系统故障等），物品储存更安全

2.开机延时和停机间隔保护功能，确保运行可靠

3.双锁设计保证样本储存更安全人性化设计

1.窄型门体：窄型机宽设计，苗条身材，随意进出

2.高强度可调搁架：三面托架固定，承重能力强，稳固性更好

3.专设文件盒：增设专门的文件盒，使记录工作更简单便捷

4.不锈钢内胆：304医用不锈钢内胆，耐低温抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便

5.全新门把手：新型助力门把手，可单手操作，开关轻便

6.前置机箱面板：打开简单，冷凝器过滤网易清洗

7.USB数据储存功能：可储存运行数据，可通过电脑下载查询记录，保证样本储存更加安全可靠

8.固定脚设计：万向脚轮+固定脚设计，移动，固定更方便

9.可选配温度记录打印机，断电报警，警灯，电压补偿，远程通讯集中监控系统，液氮/二氧化碳后备系统

外型尺寸（深*宽*高）mm：785*1041*1947

总有效容积(升)：398

存储温度（℃）：－10℃～ －86℃

重量（kg）： 252

	8
	水分测定仪
	台
	1
	称重范围：0-200g

可读性：0.001

分辨率：0.03% (3g )、0.001% (10g )

水分：0.001-100%

温度范围：环境温度-230℃

工作温度：-10-50℃

加热：特制卤素加热源

显示：7寸WVGA，TFT彩色触摸屏

测试模式：自动、定时、阶梯、自定义

	9
	电位滴定仪
	台
	1
	pH 测量范围： -2.000 到19.999  

分辨率： 0.1/0.01/0.001  

相对精度： ± 0.001    

自动校正/ 手动校正 5 点；US/NIST，DIN 和用户自定义    

RmV 测量范围： ± 1999.9mV    

分辨率 ：0.1    

相对精度： ± 0.1mV 或0.05％ 

离子：测量范围 0.0000 到99999    

分辨率 ：0.1    

对精度： ± 0.1mV 或0.05％    

单位： M，mg/L，%，ppb 或无单位    

温度：测量范围 -5到105℃    

分辨率： -0.1℃    

相对精度： ± 0.4    

温度补偿： 自动/ 手动    

显示：真空荧光显示，40 个字符提示  

	10
	切割式研磨仪
	台
	1
	技术指标要求：

1.工作原理：切割式研磨仪的研磨系统在电子系统的精确控制下，使样品在转刀和切割棱及底筛之间进行剪切、挤压，从而达到粉碎样品的效果。它可以对软性的、中硬性的、韧性的、弹性的、及纤维质的样品进行快速的粉碎处理。

*2.进样尺寸：可达70×90mm

 3.最终出样尺寸：约100um-250um(受样品性质和研磨环境影响)，由不同底筛控制（梯形孔0.2mm,0.25mm,0.5mm,1.0mm，1.5mm及圆形孔/方形孔2.0mm-20mm等）出样粒径。 

*4.底筛有孔径标识并采用插拔设计,可双方向放置使用，大大提高了操作的便捷性和筛网的使用寿命。

*5.转刀转速：数字显示100-3000rpm，连续可调 ；慢速高能切割，防止因为高转速带来的样品软化和发热现象；高速切割保证快速、低尘粉碎和均质化的粉碎结果。

6.处理流量：5-80L/h（具体根据样品性质和出样粒径决定）

7.收集容器采用槽式推拉设计，方便拆卸。采用容器：标配5L，1L-30L间任意可选，另对轻质样品的收集可选配旋风分离器，收集容器材质可选玻璃制，容积可选50ml-1000ml;不锈钢制容积可选1L-30L.

8.电学参数：3000W， AC 380V，50/60Hz 大功率的电机大大提高了复杂样品的粉碎效率。

9.多种规格转刀可选：3齿平行转刀、6叶组合转刀（24齿）、V型转刀。

10.转刀材质可选不锈钢制，碳化钨制（可防重金属污染）。

11.设备标配是高强度铝合金支架，仪器带有脚轮，方便随时移动，亦可锁定，保证运行时安全。

*12.进样装置有防回溅功能，双重防堵漏斗可有效防止进料堵塞现象，并且能够有效降低噪音。另外漏斗具有防尘设计，有效减少粉尘的外溢。漏斗以及筛网、转刀无需任何工具即可以轻松拆卸以及装配，便于清洗。

*13.仪器可配自动螺旋进样装置，适合小尺寸及颗粒状样品的连续匀速进样。

14.仪器研磨系统配备双重安全保护装置：有电磁锁装置和手动锁装置，可实现对机门快速安全的开启和关闭；电磁锁通过其内部高灵敏度传感器检测机门打开和关闭的状态，检测到机门打开后，信号会反馈给电子系统，在电子系统的控制下仪器将停止运行，从而保证操作安全。

*15.封闭式研磨腔可打开，实现研磨腔360度无死角清洁：杠杆式机门横向打开180度，机门铰链式结构设计可拆卸，可轻松取下，保证研磨腔清洁完全；研磨腔体可横向右侧打开90度，进而对研磨腔体实现近乎360度无死角打开，便捷清理。另外设备机身配有安全定位孔装置与机门无缝衔接，不但保证了研磨腔的密封还大大提高了设备运行的稳定性。

*16.仪器设有通气格栅和方形收集槽连通，大大提高了收集装置内的空气流通速度，通气格栅内高分子纳米材料制的防尘网，在保障通气通常外，更有效防止收集槽内的粉尘外溢，大大的提高出样效率。

17.马达制动系统，当腔体门打开或收集容器取下时，设备立即停止运转。

*18.马达并具有防过载保护功能，过载重启后设备可继续运转。显示屏有过载条显示，方便控制进料量和进料速度。

19.仪器须通过CE认证，确保日常操作的安全性。必须提供加盖制造商公章的CE证书复印件。

20.仪器制造厂家必须有ISO认证，提供加盖制造商公章的ISO证书复印件。

售后服务及资质证明：

1.供应商必须提供生产厂家的项目授权书。

2.两年质保期，仪器终身维修。

3．厂家提供免费调试安装培训。

4. 有样机可提供做样试用。

	11
	超离心研磨仪
	台
	1
	技术指标要求：

仪器系统：仪器由超离心旋转切割粉碎系统和电子控制系统组成，可以对从软性到中硬性的材料以及纤维质的材料进行快速的细粉碎处理，也可以对热敏性材料进行冷冻粉碎处理。

2. 设备配置电子安全锁，配置防回溅漏斗

3. 进样尺寸：不超过10毫米

4. 最终出样尺寸：小于40um

5. 可选转速：6000-18000转/分钟

6. 转刀旋翼圆周线速度：31～93米/秒

*7. 转刀直径：不小于99mm，确保高效、快速切割样品

*8. 筛圈直径：筛圈上有卡口、孔径大小和孔径方向指示箭头，确保用户正确使用

*9  设备可以配置0.08mm环筛

*10. 大尺寸液晶显示器，一键控制，通过一个键就能够输入和设置所有参数，并能保存程序

*11. 能显示能量输入大小比例，可方便用户进行最佳研磨参数的研究开发, 允许操作员监控动力负荷，并调整进料速率以得到优化结果

*12. 具有针对小量样品设计的迷你套装；收集盘容器不超过20ml，配合不少于8齿小转刀，优化地解决小量样品粉碎

*13 设备具有安检诊断系统可以实时排除使用过程中的错误操作，确保操作者安全

14 设备通过变频器与三相交流电动机的优化匹配提高转动穿透力，使设备具有更高的能效

15 设备采用合成材料制成的安全外壳以及顶盖能自动收合

15配置要求：

超离心主机一台、钛制收集器一个、12齿钛制转刀一把、防重金属污染强化边缘环筛0.08mm/0.20mm/0.5mm/2mm各一个；液氮粉碎套装（含刷子、护目镜、手套等）1套、防回溅漏斗1个、专用清洁系统300TD型1个。

16. 售后服务及资质证明：

16.1 一年的免费保修期，仪器终生维修。

*16.2 设备符合CE认证，符合ISO 9001国际标准

	12
	全能型薄层色谱扫描仪
	台
	1
	1.技术参数

1.1光源： UV254/365nm紫外灯管；400-750nm白光管

1.2摄像系统：300万像素高频连续采集图像，色彩还原性好

1.3紫外透光率：≥86%

1.4测量分辨率：0.01cm

1.5比移值分辨率:0.001

1.6重复测量精度：±0.01cm

1.7台间测量差异：≤0.5%

1.8微机接口：USB2.0

2.仪器特点

2.1全密封测量室，屏蔽外界光线对测量的干扰。

2.2采用特殊高频光源，保证光照均匀，确保荧光斑点呈像达到最优效果。

2.3使用高品质数码摄像机，高效记录并获取真彩色色谱图像。

2.4透紫外滤光片，完全排除可见光和杂散光的干扰。

2.5配备工作站，能够调节背景干扰，快速获取图谱信息，进行文字编辑、保存、打印或所需的其他处理，能自动计算Rf值，以及峰面积，可进行定性及半定量的鉴定分析，报告符合GMP/GLP的要求。

2.6图片能以jpg、bmp、tif格式保存、打印、冲洗，以便保存备案。

配置要求：主机，工作站软件、电脑，彩色打印机。

	13
	脆碎度检测仪
	台
	1
	转盘圆筒直径：φ286mm

转盘圆筒深度：39mm

试样滑落高度：156mm

转盘旋转圈数：10-990圈可调（默认100圈）

转盘旋转速度：25转/分

转盘调速精度：±1转/分

电        源：220V/50Hz/20W

外 型 尺 寸 ：370×300×340mm

重        量： 15㎏

	14
	电子万用炉
	台
	1
	1.数字温度设置，温度波动：1℃；

2.控温范围：300-1200℃；

3.内胆：深深*宽宽*高300*200*120mm。

4.炉体为陶瓷纤维。

5、配件：坩埚10只，坩埚钳1支。

	15
	火焰-石墨炉原子吸收分光光度计
	台
	1
	2 . 工作条件

2.1 环境温度： 0 - 40℃

2.2 相对湿度：20-80%

2.3 适用温度： 220V ( AC ). 50Hz

3. 技术规格

*3.1  仪器主机  火焰/石墨炉全自动一体化设计，火焰、石墨炉原子化器无需机械切换，无需调整石墨炉自动进样器

*3.2   背景校正 火焰使用氘灯背景校正，石墨炉使用氘灯及交流塞曼背景校正，可校正高达3A的背景，对2A的背景，误差小于2%，对1A的背景，误差小于1%

3.3 光源     

*3.3.1 灯座:六灯座以上，配备独立电源，可同时点亮6灯预热，自动选择并准直

3.3.2 空心阴极灯:进口全编码空心阴极灯，可直接用国产空心阴极灯，无需任何转接头

3.4 光学系统  

3.4.1 光路 :STOCKDALE双光束系统

3.4.2 单色器:采用中阶梯光栅分光系统

*3.4.3 色散率:优于0.5nm/mm 

3.4.4 波长:180－900nm，自动选择

*3.4.5  狭缝: 0.1、0.2、0.5、1.0nm狭缝，自动选择

3.5 火焰系统

3.5.1 雾化室: 耐酸耐碱材料雾化室，标配耐酸碱的撞击球与扰流器

3.5.2 雾化器: Pt/Ir合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器

*3.5.3 燃烧头:100mm全钛燃烧头，耐酸耐碱，燃烧头位置可计算机自动优化

3.5.4 气体控制:燃气流量自动控制并优化

3.5.5 安全监控系统:有火焰状态监控及防回火的安全连锁系统

*3.5.6 灵敏度:5mg/L Cu吸光度≥1.0A

3.5.7 稳定性:火焰法 RSD ≤0.5%

3.6 石墨炉系统    

3.6.1 控温方式:真实温度控制方式，带电压和光纤双重控温方式，过流保护

*3.6.2 温度范围:室温－3000℃以上，3100℃/S瞬间升温，控温精度为10℃

3.6.3  程序升温:20段线性与非线性程序升温，有灰化/原子化温度自动优化功能

*3.6.4  石墨管:长寿命石墨管保证可2800℃下使用2000次

*3.6.5 灵敏度:Cd特征质量为0.6pg，Pb为1.5pg,As为5.2pg（均为20ul进样量，使用普通空心阴极灯）

3.6.6 精密度:2ppbCd溶液连续测定七次的RSD≤3%

3.7 石墨炉自动进样器 

3.7.1 样品杯个数: 至少60个

*3.7.2 进样量:0.5-70μl，最小增量0.5μl

3.7.3 进样精度:≥10μl，精度优于1%

3.7.4 样品注入速度:根据样品黏度，可调节进样速度

3.8.5 热注射功能:200℃热 注射

3.8.7 样品浓缩和稀释功能:可自动标准曲线配置，自动进样分析，智能化样品稀释和具有样品浓缩功能

*3.9 石墨炉可视系统:通过电脑屏幕可在线显示石墨炉进样和分析全过程，使分析人员一目了然建立分析方法和判断数据结果。

3.9 数据处理和软件

3.9.1 积分方式:峰高、峰面积积分

3.9.2 数据处理:改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度

3.9.3 软件:全中文多语言软件

4.  必备的附件、备件和专用工具

4.1 启动工具包

4.2 静音无油空气压缩机

4.3 带冰箱制冷式循环水系统

4.4 数据工作站与打印机

*4.5 原装同品牌进口编码空心阴极灯：6个

*4.6 原装同品牌进口长寿命石墨管10根

5 售后服务

11.1供应商必须提供仪器的免费现场安装调试，并同时在现场对用户进行操作及维护培训。

11.2供应商在国内必须设有分析仪器教育中心，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程和相关的应用培训，2人次/台；

11.3仪器在调试通过后提供壹年保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。保修期外，用户可用人民币结算。并在中国设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

11.4供应商提供厂家售后服务证明原件。

11.5供应商在国内必须设有专业的维修站，新疆本地有专职维修工程师，有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，24小时响应，48小时到场，保证仪器的正常操作。（提供新疆工程师的能力培训证书）

	16
	微波消解仪


	台
	1
	  基本性能

1.1  消解方式：微波密闭消解模式，批量处理，确保挥发性元素回收率

用于土壤、食品、农产品等各类样品的酸消解、溶剂萃取等样品前处理，为AAS，ICP，ICP-MS等仪器提供样品制备。
工作环境

2.1 工作电压:220V±10%

2.2 工作温度:5-40℃

2.3 工作湿度:15-80%

技术参数

微波系统：

微波功率及能量密度：微波输出功率：≤1200W，微波能量密度≥42.86W/dm ³

微波工作方式：连续、非脉冲模式微波发射，0-100%功率全程自动连续可调

炉腔系统：

腔体容积：≤28L，批处理能力：可同时处理≥ 16位消解罐转子

腔体材料：整体由316L不锈钢无缝焊接而成

为提高操作便捷性及安全性，炉门开启方式必须为侧开，非顶部开门或下开式方式

炉门及门锁结构：高强度不锈钢承载安全防爆门，运行过程中始终锁定炉门，非低于安全温度和压力无法开门

安全与标准：炉门具有缓冲浮动设计，可在腔内压力过大时浮动释放部分压力后再密闭，并有异常自动急停功能和报警功能，安全性符合国标《GB/T 26814-2011》和国际CE标准

炉腔质保：腔体5年质量保证，非人为损坏、如出现形变或腐蚀生锈，免费更换（制造商需出具的5年质量保证承诺书）

耐腐蚀排风系统，消解过程中及时带走消解罐管壁外多余热量，延长消解罐使用寿命，消解结束后快速冷却，具有一年质保。

温度及压力测控系统：

测温方式： 采用非接触式全罐红外测温技术，而非采用不安全的有线式单罐控温技术

智能全罐控压技术：定量控压技术实时监控每个反应罐反应过程中的压力变化，超压释放，确保反应安全，可长期反复使用无须更换耗材。

软件控制系统：

采用主机一体式控制系统，历史实验数据可保存并在主机回看 

仪器内置应用方法库，必须为斜率升温方法，置顶最近用过的三个方法，即调即用。（须提供主机软件程序相关的设置界面图片佐证）

运行前自动检测转子匹配、微波源、风机、马达等核心部件的状态，确保反应安全

彩色图形界面，主机可实时显示温度、功率、步骤、时间等消解数据和曲线 

消解罐：

分体式消解转子设计，无需整体式搬动。

批处理量≥16位

罐体容积≥ 60mL

内罐材质：由TFM（改性聚四氟乙烯）制作，且带字母+数字编码，无需手写

护套材质：由纤维增强型PEEK®制作，防爆裂并支持水洗易于清洁

最高耐受压力：≥ 1500psi

最高耐受温度：≥ 300℃

安全保护：每个消解罐都具有多重过压保护装置，过压时可自动泄压

配置要求

序号

中文描述

数量

1

主机（含一体式控制系统和操作软件）

1台

2

全罐压力传感器

1组

3

Rtemp非接触式内温测量红外传感器

1组

4

耐腐蚀排风系统

1组

5

高通量消解罐转子（含16套高压消解罐）

1组

6

20位配套赶酸器

1台

7

消解内罐定制管架

1组

8

消解外罐定制管架

1组

9

工具包

1套

质保、配件供应

整机质保期一年（十二个月）。

关键部件微波谐振腔质保期五年（六十个月），如有非人为因素破坏，给予免费更换。

质保期过后可及时为用户提供备品备件。

技术服务及培训

技术人员做免费现场安装培训。 

每年提供3场以上的用户培训会。

售后响应时间必须做到在接到用户的报修请求后2小时之内响应，48小时内到达现场。

	17
	全自动固相萃取仪
	台
	1
	1. 工作条件    

1.1 工作温度: 10 - 40 (C

1.2 湿度: 20 - 80 %

1.3 电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz

2. 技术规格及要求

2.1 功能要求：用于食品、药品、饮料、血液、尿液、土壤、水样等样品提取液中痕量有机物的萃取和净化，尤其适合于小体积液体样品中痕量有机物的分析，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够很好的嵌入整个前处理流程，提高前处理的效率。

2.2 可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）。

★2.3 萃取通道：6通道，最多扩增至36通道，可同时自动处理6~36个样品，实现多通道的同时活化、同时上样、同时洗脱。

★2.4连续处理样品能力：

2.4.1 使用1ml、3ml、6ml固相萃取柱可连续自动化处理60个样品；

2.4.2 使用12ml固相萃取柱可连续自动化处理36个样品。

2.4.3 使用20ml固相萃取柱可连续自动化处理24个样品。

▲2.5 能够依靠自身机械动作自动移除免疫亲和柱盖帽，免疫亲和柱盖帽收集槽收集自动脱离的商品柱盖帽。（需要提供自动脱离柱盖帽的过程实拍图片并说明）

★2.6 主机配备6组12通溶剂选择阀，溶剂管路直接连接溶剂瓶和多通阀，中间不经过取样针等结构管路固定，溶剂选择阀可进行至少8种溶剂的更换。

2.7 6个或以上独立高精度注射泵，流速：0.1-100mL/min。

2.8 8种有机溶剂供活化、淋洗时选择，8个溶剂通过独立管道连接溶剂选择阀，并且具有自动清洗管道功能。

★2.9 固相萃取柱架由导轨自动推出仪器，仪器通过柱插杆，自动下降插入固相萃取小柱密封，并可自动顺序完成萃取柱密封。

★2.10 萃取柱防积液技术：柱插杆底部紧贴SPE柱填料上方，柱插杆能够完全填充SPE柱填料上方的空气间隙，溶剂直接进入萃取柱填料中，不滞留在SPE柱塞板上方，保证设定的液体流速和体积即为液体流过SPE柱的流速和体积。

▲2.11 萃取柱密封位置可设定，萃取柱由O形环密封圈从内部密封，可由软件任意设置萃取柱的密封下降高度，下降高度可设定范围：2.0cm-5.0cm。（需要提供萃取柱下降高度设置的软件界面截图及不同萃取柱密封位置的实拍图片并说明）

▲2.12 样品架，收集架，SPE柱架都可以独立自动移动，具备自动定位的功能。（需要提供样品架，收集架，SPE柱架独立移动前后位置的实拍图片并说明）

▲2.13 大体积样品批处理能力：样品架可自动推出仪器外部，客户仅需装载大体积上样架即可实现1L以上大体积水样的萃取与富集；溶剂通道数8种不变，样品同时处理8个，可连续处理80个的大体积水样。（需提供大体积套件放置于样品架并至于仪器主机外部的实拍图片并说明）

2.14 具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能。且采用单独外接氮气+三通阀切换，保证恒定流速和连续性，吹干效果好。

2.15 气压输入：最大100psi（6.9bar）；气压输出：0-20psi（1.4bar）。

2.16 具有串柱功能，可同时放置120个1/3/6ml固相萃取小柱。同时确保收集体积不少于60ml。

▲2.17 排废模块功能：排废槽电机驱动，自动前后移动，排废槽高度高于收集瓶架，多层隔断自动位移区分废液种类，排废槽底部直接连接废液管路中间无空气接触，可将废水、废有机溶剂、其他危废分开回收处理，提升排废效果。（需提供排废槽前后机械移动，并高于样品架的实拍图片并说明）

2.18 紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机上方，节约实验室空间。

2.19 软件

2.19.1 基于Windows操作系统的控制软件，操作简单易懂，可实时显示工作状态。

2.19.2 控制软件与SPE主机通过Wifi、蓝牙等无线连接，可将其放在远离实验台位置或办公区域，不占用实验室空间，也可防止有机溶剂对其腐蚀或损坏。

2.19.3 软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。

2.19.4 全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。

3. 仪器配置

3.1 全自动固相萃取仪主机 1台

3.2 表面处理进样针套件 6套 

3.3 高精度注射泵（已装入主机） 6套

3.4 12通阀模组（已装入主机） 6套

3.5 3ml萃取套件 1套

3.6 6ml萃取套件 1套

3.7 废液模块 1组

3.8 进样针内外壁清洗工作站 1套

3.9 溶剂瓶套件 8套

3.10 60位20ml样品和收集套件 1套

3.11 全自动固相萃取系统工作软件 1套

4 质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

5 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

6 应用支持： 厂家有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。

	18
	氮气发生器
	台
	1
	1、主要用途：

为氮吹、浓缩仪等样品前处理仪器提供所需的高纯度、洁净的氮气，保障配套仪器的稳定使用

技术参数：

2.1 ※采用一体式设计，整机集成空压机、净化除水系统、储气罐、氮气分离制备系统

2.2※采用高性能复合型常温低压中空纤维膜分离技术，具有分离效率高、选择性好、使用寿命长的优点

2.3氮气流量≥70L/min

2.4氮气纯度：高达99%

2.5输出压力：80psi，可任意调节

2.6无液滴残留、无邻苯二甲酸酯类化合物残留、颗粒物小于0.01um、压力露点＜－40℃

2.7※极少维护需求，极易维护，低成本维护，年度滤芯更换需求，用户可自行在数分钟内完成全部更换工作，无特殊工具需要

2.8程序控制智能化的自诊断功能和服务提示功能，便于维护

2.9高度集成的模块化结构设计，节省实验室空间

2.10※主机内部集成大功率无油空气压缩机，功率≥1500W，无需外置，空压机自动启停避免过度工作产生故障，优化设计彻底消除共振。

2.11※内置缓冲罐：容积≥40L，整体材质均为不锈钢。

2.12采用多级超精密高通量压缩空气净化系统，且带过滤单元失效预警提示

2.13系统采用“加倍冗余干燥净化技术”，全自动冷凝水排放，完全解决“梅雨天、高湿度”工作环境，并且大大延长维护保养周期。

2.14系统内置贮气罐稳压单元，带国际标准的安全阀设计

2.15可移动式设计，方便移动

三、配制参数：

1. 氮气发生器主机 1台

2. 电源线         1条

3、配件包         1个

	19
	甲醇
	瓶
	1
	含量：大于99.999%

要求：农残级

色度(APHA)：≤5

蒸发残留,ppm：≤1

水份（KF）,%：≤0.0001

杂质最大荧光发射,ppb：≤1

	20
	乙腈
	瓶
	1
	含量：大于99.999%

要求：农残级

色度(APHA)：≤5

蒸发残留,ppm：≤1

水份（KF）,%：≤0.0001

杂质最大荧光发射,ppb：≤1


3.2开标时间：2021年11月15日上午11:00（北京时间）

3.3 有关说明： 

3.3.1投标人在投标文件的密封袋上应注明其所投标的标书编号及投标企业名称。投标报价为一次报价（须按人民币报价）。

3.3.2凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以招标代理机构书面依据为准。

3.4商务条款：本次招标的采购资金由需方支付。
3.4.1 报价方式与价格：

投标报价为一次报价（须按人民币报价）。
3.4.2付款步骤：按双方签订合同约定。

3.4.3付款方式：按双方签订合同约定。
3.5交货条件：
交货日期：自合同签订之日起7日内完成所有供货。

3.6交货地点：博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院

3.7技术服务

3.7.1供方应及时提供与本合同有关的技术指导、技术文件、技术配合、并进行技术培训等全程服务。

3.7.2供方需派技术代表到现场负责合同有关问题的处理。

3.8验收

3.8.1本合同耗材由供方提供，并由供方负责进行技术指导。整个交货和技术指导过程需在双方现场人员的监督下进行，重要工序须经双方现场工作人员签字确认。

3.8.2本次采购货物均为生产厂家原装全新产品，投标人不得以次充好；产品来源渠道合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

3.9运输、交货地点：由中标人负责办理运输及装卸，直接送至用户所在地。
3.10投标文件以中文资料为准。
3.11招标文件和投标文件是合同的不可分割的部分。
第四部分：评标、定标

4.1评标、定标

4.1.1为防止哄抬标价，投标控制价上限为人民币3612000.00元，对高于最高限价的投标文件，视为超出采购人的支付能力，按废标处理。

4.1.2评标专家组建方式：在专家库中随机抽取并组建评标小组，对投标文件进行综合评估。评标小组由五人组成。

4.1.3本项目采用综合评估法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，提出最低报价的供货商经专家推荐产生成交候选供货单位。
4.2评分标准（100分）：

4.2.1报价部分（30分）

以进入评标程序且报价未超过采购预算的各投标单位中最低投标价格为评标基准价，其价格分为满分，超出预算的投标单位报价分为零。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100（小数点四舍五入保留2位）
4.2.2技术和商务部分（70分）

评标委员会成员按评定标准独立记名评分。每单项打分不得超过评定分值。分数汇总后，计算算术平均值，即为技术和商务部分得分。保留两位小数。

技术和商务部分评审因素及分值设置

	序号
	评审

项目
	评议内容
	分值

	1
	投标文件总体响应
	招标文件的规范性和完整性比较；投标文件编制质量对招标文件的总体响应程度
	15分

	2
	供货技术方案
	根据投标人针对项目及背景理解和认识深刻，需求分析的合理性、针对性、全面性及产品的生产、运输、交付方案进行综合分析比较评分；
	15分

	3
	保证交货周期措施
	1.根据投标人的供货计划、交付方案酌情在0-5分范围内打分；

2.根据供应商保证交货期的措施酌情在0-5分范围内打分。
	10分

	4
	售后服务承诺及方案
	1.根据供应商的售后服务承诺（以往售后服务情况说明及对货物的检测、验收方法及标准、质保期、服务、供货出现任何质量问题的承诺）在0-10分范围内打分；

2.根据供应商的售后服务内容（质保期、售后服务承诺）酌情在0-10分范围内打分；
	20分

	5
	产品质量性能
	产品质量、性能满足招标文件要求，产品性价比高，在0-10分范围内打分
	10分


4.3中标通知书的发放

4.4.1中标供应商确定后3个工作日内新疆慧通方舟工程管理服务有限公司将向成交供应商发出中标通知书，并将中标结果依法公告。
4.4.2中通知书将作为签订合同的依据。如果中标供应商没有按采购文件的规定执行，中标供应商的中标资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。
4.5签订合同
4.5.1 采购文件、中标供应商的响应文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。
4.5.2采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、服务要求等事项签订政府采购合同。

第二章 投标文件

第五部分附件格式
投标文件须按招标文件中关于投标文件的组成的规定制作(1.5 投标文件的组成、要求、签署及份数)。附件格式如下：
附件1

投标人关于资格的声明函

新疆慧通方舟工程管理服务有限公司：
我公司愿针对本次                    招标进行投标。投标文件中所有关于投标资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。    
投标人代表签字：
投标人公章：

日    期：

附件2：
投标人法定代表人授权书
新疆慧通方舟工程管理服务有限公司：
X    X        X     系中华人民共和国合法企业，法定地址：                    ，特授权X X X  代表我公司全权办理编号为：                                       项目的投标，参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人身份证复印件                 授权人身份证复印件

正反面                               正反面

被授权人签名：                       授权人签名：
职        务：                       职      务：
联 系 电 话：                                                    投标人公章：
日      期：

附件3：
法定代表人资格证书
    兹证明          (姓名)系          (投标单位名称)的法定代表人，以本公司的名义参加                   项目的投标活动。
特此证明。
单位名称（公章）： 
日            期：
（附法定代表人身份证明复印件）
附件4： 

报 价 一 览 表
（格式）
	供应商
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	授权代表
	
	联系电话
	

	投标项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价
	￥（小写）：                                         

人民币（大写）：                                     


单位公章：            
法定代表人或授权代表签字：        

注：1、上述报价包含一切由供方承担的费用；
附件5：

投标承诺书
（格式）

投标单位（盖章）：
投标单位全权代表：
新疆慧通方舟工程管理服务有限公司：

我们收到你们HTFZGK-2021008招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。
1、愿意按照招标文件的一切要求，提供以上商品，同时负责该商品的运输、运杂保险、装卸、售后服务、税金等，总价格及明细见《投标报价表》。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行供货义务。并免费提供至少一年的质保。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后30天。

4、我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我方愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

7、该项投标在开标后的过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们愿意按招标文件的规定交纳             元的投标保证金。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单    位：                           邮  编：

联 系 人：                           地  址：

开户名称：                           电  话：

开户银行：                           传  真：

开户帐号：

附件6：
投标单位资信声明

                                           （格式）

年    月    日
	单位名称
（盖章）
	
	注册号
	
	电话
	

	企业地址
	
	注册资金
	
	传真
	

	一、单位简历及机构
	

	二、单位优势及特长
	

	三、单
位
概
况
	职工总数
	
	其中：中级职称人员
	

	
	资产总计：  万元；资产净值：  万元；股东权益：   万元

	
	营业面积（含厂房面积）：    M2，产权：  M2，租：   M2

	
	销（零）售额：   年     万元；      年：        万元

	
	实现利润：   年      万元；        年：        万元

	
	主
要
产
品
	1

	
	
	2

	
	
	3

	
	
	4


投标人签字：                               公章：
附件7
近二年疆内同类项目业绩表
（格式）

	地区
	项目名称
	项目内容
	合同金额
	项目单位联系人及电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商须附业绩合同复印件（加盖单位公章）。

单位公章：

投标单位法人授权代表签字:
日期：

PAGE  
26

